## 目录
序号 | 编码 | 品目名称
1 | A0201060901 | 扫描仪
2 | A0201061201 | 数据采集器
3 | A02050903 | 铸造设备
4 | A02050904 | 工业机械手
5 | A02050905 | 工业机器人
6 | A02050906 | 热处理设备
7 | A02050907 | 金属切割设备
8 | A02050908 | 金属焊接设备
9 | A02050909 | 金属表面处理设备
10 | A020512 | 起重设备
11 | A02051207 | 门座式起重机
12 | A02051219 | 绞车和绞盘
13 | A02051904 | 往复泵
14 | A02051907 | 真空泵
15 | A02051999 | 其他泵
16 | A020521 | 气体压缩机
17 | A020522 | 气体分离及液化设备
18 | A02052202 | 稀有气体提取设备
19 | A02052204 | 气体液化设备
20 | A020523 | 制冷空调设备
21 | A02052301 | 制冷压缩机
22 | A02052306 | 恒温机、恒温机组
23 | A02052402 | 真空应用设备
24 | A020525 | 分离及干燥设备
25 | A02052501 | 离心机
26 | A02052503 | 过滤机
27 | A02052504 | 萃取机
28 | A02052505 | 搅拌机械
29 | A02052507 | 干燥机械
30 | A02052599 | 其他分离及干燥设备
31 | A020526 | 减速机及传动装置
32 | A02053101 | 充填机械
33 | A02053103 | 封口机械
34 | A02053109 | 容器清洗机械
35 | A02053201 | 粉碎机
36 | A02053202 | 研磨机
37 | A02053204 | 筛分设备
38 | A020533 | 电动及小型台式工具
39 | A020599 | 其他机械设备
40 | A02060101 | 发电机
41 | A02060104 | 交流电机
42 | A020615 | 电源设备
43 | A02061505 | 多用电源
44 | A02061508 | 直流电源
45 | A02061510 | 电池组
46 | A0206151003 | 电池及能源系统
47 | A02061599 | 其他电源设备
48 | A0206180101 | 电冰箱
49 | A0206180205 | 空气净化设备
50 | A0206180399 | 其他清洁卫生电器
51 | A02061807 | 饮水器
52 | A02062001 | 工业电热设备（电炉）
53 | A02062002 | 电气物理设备
54 | A020623 | 电气设备零部件
55 | A0207 | 雷达、无线电和卫星导航设备
56 | A020701 | 地面雷达
57 | A02070105 | 地面气象雷达
58 | A02070208 | 机载地形测绘雷达
59 | A02070802 | 无线电罗盘
60 | A02070902 | 导航机
61 | A020710 | 机动定向导航设备
62 | A020713 | 卫星定位导航设备
63 | A020799 | 其他雷达和无线电导航设备
64 | A02080202 | 模拟微波接力通信设备
65 | A02080599 | 其他光通信设备
66 | A020808 | 视频会议系统设备
67 | A02081099 | 其他传真及数据、数字通信设备
68 | A020813 | 通信配套设备
69 | A02081501 | 发射天线
70 | A02081502 | 接收天线
71 | A02090504 | 专业摄像机和信号源设备
72 | A02091503 | 压片加工设备
73 | A02100101 | 温度仪表
74 | A02100102 | 压力仪表
75 | A02100103 | 流量仪表
76 | A02100111 | 自动成套控制系统
77 | A021003 | 光学仪器
78 | A02100301 | 显微镜
79 | A02100302 | 光学计量仪器
80 | A02100303 | 物理光学仪器
81 | A02100304 | 光学测试仪器
82 | A02100305 | 电子光学及离子光学仪器
83 | A02100306 | 航测仪器
84 | A02100307 | 光谱遥感仪器
85 | A02100308 | 红外仪器
86 | A02100309 | 激光仪器
87 | A02100313 | 棱镜、透镜、反射镜
88 | A02100399 | 其他光学仪器
89 | A021004 | 分析仪器
90 | A02100401 | 电化学分析仪器
91 | A02100402 | 物理特性分析仪器 及校准仪器
92 | A02100403 | 热学式分析仪器
93 | A02100404 | 光学式分析仪器
94 | A02100405 | 射线式分析仪器
95 | A02100406 | 波谱仪
96 | A02100407 | 质谱仪
97 | A02100408 | 色谱仪
98 | A02100411 | 蒸馏及分离式分析仪
99 | A02100413 | 化学变色式分析仪
100 | A02100414 | 多种原理分析仪
101 | A02100415 | 环境监测仪器及综合分析装置
102 | A02100416 | 分析仪器辅助装置
103 | A02100499 | 其他分析仪器
104 | A02100501 | 金属材料试验机
105 | A02100503 | 工艺试验机
106 | A02100505 | 动平衡机
107 | A02100506 | 振动台与冲击台
108 | A02100507 | 碰撞台
109 | A02100508 | 无损探伤机
110 | A02100510 | 结构试验机
111 | A02100511 | 橡胶制品检测机械
112 | A02100599 | 其他试验机
113 | A021006 | 试验仪器及装置
114 | A02100601 | 分析天平及专用天平
115 | A02100602 | 动力测试仪器
116 | A02100603 | 试验箱及气候环境试验设 备
117 | A02100604 | 生物、医学样品制备设备
118 | A02100605 | 应变及振动测试仪器
119 | A02100608 | 土工测试仪器
120 | A02100609 | 实验室高压釜
121 | A02100699 | 其他试验仪器及装置
122 | A02100707 | 速度测量仪表
123 | A02100708 | 产量计数器
124 | A02100803 | 形位误差检测仪
125 | A02100899 | 其他量仪
126 | A0211 | 电子和通信测量仪器
127 | A021101 | 数字、模拟仪表及功率计
128 | A02110203 | 电子元件参数测量仪
129 | A02110204 | 半导体器件参数测量仪
130 | A02110205 | 集成电路参数测量仪
131 | A021104 | 网络特性测量仪
132 | A021106 | 滤波器
133 | A021107 | 放大器
134 | A021108 | 场强干扰测量仪器及测量接收机
135 | A021110 | 电子示波器
136 | A021111 | 通讯、导航测试仪器
137 | A021114 | 声源、声振信号发生器
138 | A021115 | 声级计
139 | A021118 | 声振测量仪
140 | A021121 | 声振分析仪
141 | A021124 | 核仪器与核辐射探测器
142 | A021127 | 综合测量仪
143 | A021128 | 电子和通信测量仪器零部件
144 | A021199 | 其他电子和通信测量仪器
145 | A0303 | 石油和化学工业专用设备
146 | A030325 | 塑料专用机械
147 | A030602 | 玻璃及玻璃制品制造设备
148 | A030603 | 陶瓷制品生产设备
149 | A030708 | 核技术应用专用设备
150 | A030801 | 飞机、火箭、导弹、卫星总装调试设备
151 | A030803 | 发动机专用设备
152 | A030804 | 驾驶系统专用设备
153 | A030808 | 试验专用设备
154 | A031016 | 畜牧饲养机械
155 | A031104 | 人造板加工设备
156 | A031207 | 食品均质机
157 | A031211 | 食品检测、监测设备
158 | A031299 | 其他食品加工专用设备
159 | A031408 | 烟用叶片分切机械
160 | A031504 | 榨油机械
161 | A031607 | 染整机械
162 | A031608 | 非织造织物设备
163 | A031901 | 化学原料药加工机械
164 | A031902 | 制剂机械
165 | A031905 | 药用干燥设备
166 | A031906 | 制药蒸发设备和浓缩设备
167 | A031907 | 药品专用包装机械
168 | A031908 | 粉碎、筛粉设备
169 | A031999 | 其他化学药品和中药专用设备
170 | A032001 | 手术器械
171 | A032002 | 普通诊察器械
172 | A032003 | 医用电子生理参数检测仪器设备
173 | A032004 | 医用光学仪器
174 | A032005 | 医用超声波仪器及设备
175 | A032006 | 医用激光仪器及设备
176 | A032007 | 医用内窥镜
177 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
178 | A032010 | 医用磁共振设备
179 | A032011 | 医用X线设备
180 | A032012 | 医用X线附属设备及部件
181 | A032017 | 临床检验设备
182 | A032018 | 药房设备及器具
183 | A032022 | 手术急救设备及器具
184 | A032023 | 口腔科设备及技工室器具
185 | A032024 | 病房护理及医院通用设备
186 | A032025 | 消毒灭菌设备及器具
187 | A032026 | 医用低温、冷疗设备
188 | A032027 | 防疫、防护卫生装备及器具
189 | A032031 | 兽医设备
190 | A032099 | 其他医疗设备
191 | A032102 | 电池生产专用设备
192 | A032103 | 电子工业专用生产设备
193 | A032503 | 物证检验鉴定设备
194 | A033005 | 铁路专用设备
195 | A033115 | 潜水设备
196 | A033116 | 航标设施
197 | A033301 | 海洋水文气象仪器设备
198 | A033302 | 海洋地质地球物理仪器设备
199 | A033303 | 海洋生物仪器设备
200 | A033304 | 海洋化学仪器设备
201 | A033305 | 海洋声光仪器设备
202 | A033306 | 海洋船用船载仪器设备
203 | A033307 | 海洋综合观测平台
204 | A033309 | 海洋计量检测设备
205 | A0334 | 专用仪器仪表
206 | A033410 | 测绘专用仪器
207 | A033499 | 其它专用仪器仪表
208 | A033501 | 乐器
209 | A0599 | 其他图书、档案
210 | A090602 | 录音录像带
211 | C010202 | 物理学的研究和试验开发服务
212 | C010299 | 其他自然科学研究和试验开 发服务
213 | C010302 | 测绘科学技术研究服务
214 | C010303 | 材料科学研究服务
215 | C010306 | 化学工程研究服务
216 | C0201 | 软件开发服务

## 规格参数
序号 | 编码 | 品目名称 | 教育部分类代码 | 仪器设备名称 | 满足（或优于）以下性能指标 | 使用方向
1 | A0201060901 | 扫描仪 | 03171012 | 凝胶扫描仪及分析软件 | 1、光密度扫描，光源为白光反射（0-2.7OD）和透射（0-3.4OD）；2、可提供高品质的图像，像素密度为700dpi,分辨率为36.3微米；3、操作系统Windows XP和Windows 7;4、扫描面积29*33cm | 科研
2 | A0201061201 | 数据采集器 | 03190745 | 16道生理信号采集分析系统 | 16位输入通道；采样率400KHz；可联网工作,可升级到64导；16个模拟数据采集通道；16位A/D转换 | 进行生理，药理，毒力学研究
|  |  | 05030300 | 6通道数采系统 | 输入通道数：6个；信号分析频率范围：0-50KHz；动态范围：>150dB；质量：<800g；模块的连接头为BNC；采集前端支持TEDS功能，实现传感器“即插即用”；单个模块具有十分坚固而且轻便的镁金属浇铸外壳，便于携带(重量仅750克)而且适用于严酷的现场环境(踩踏、磕碰等)，模块的面板是可拆卸的，可根据需要的接头类型进行更换(BNC, LEMO，D-Sub等),模块面板上醒目的环形彩色LED，显示通道工作、过载、传输TEDS数据等状态，模块面板上的LCD显示器，可以显示诸如模块ID、IP、自检和过载等出错信息；配备数采模块前面板，实现非电压信号的采集，即可以采集非振动信号,无间隙的数据记录,单次或重复触发记录。 | 多点动态数据采集分析研究，用于实验观察和数据结果的分析。
|  |  | 03011103 | 4 Mbytes Memory 数据采集器 | 4M内存; 3mA（1Hz 采样频率时），10mA（100Hz采样频率时）；A/D转换：16bit；扫描频率：100Hz；模拟通道：28个单端（14个差分）; 模拟电压范围：±5000mV；模拟电压精度：±（读数*0.04%+偏移量），0~40℃；测量分辨率：0.33 µV
|  |  | 03011100 | 多点动态数据采集分析系统 | LMS数采前端，包含2个SCM205主机箱，每个主机箱自带2个信号源输出通道、2个转速通道、一个CAN通道，8块8通道ICP/模拟电压输入调理与模/数转换模块； LMS 应用软件包，满足一套40通道及一套24通道同步运行。
2 | A0201061201 | 数据采集器 | 03011100 | 多点静态数据采集分析系统 | 1. 主机：一体式智能机箱，带有显示器和微型打印机。主机带有30个扫描通道，可连接外部附箱扩展至1000个扫描通道，数据可自动存储和直接打印输出；2. 标配LAN（以太网）及RS-232C接口，可通过电脑远程控制；3. 带有PC卡槽，数据可存储闪存卡内（CF卡）；4. 稳定性和测量精度，最小分辨率：0.1×10 -6应变量；最高精度：±（表示值的0.05％＋0.3）×10-6应变量；最大测量范围：±500000×10 -6应变量。 工作环境：温度：0-50℃，湿度：20%-85%5. 输入信号为应变传感器信号，可进行相应的应变、电压、温度、重力的测量，可以对应120Ω，240Ω，350Ω的阻值，可以1/4桥、半桥和全桥连接；6. 扫描速度：50ms/通道，扫描方式：自动扫描，手动扫描，设定触发条件的触发扫描；7. 外接采集扫描箱：50通道, 输入应变片，应变片式传感器，电位器式传感器，直流电压，温度（热电偶）。 | 多点动态数据采集分析研究，用于实验观察和数据结果的分析。
|  |  | 03011100 | 多通道数据采集系统 | 3个CAN,1个GPS，1个VBM总线，10通道频率以及8个脉冲 1-ECPU-PLUS-COM-2；16通道电压采集板 1-EHLS-B-2；64G工业用CF卡 1-CF64GB-INT-2；适配电源 1-E-AC/18-2；GPS接收器 1-EGPS-5HZ-2。
|  |  | 03140415 | 数据采集器 | 温度测量通道≥200；1uV 的电压测量通道≥20;1mA 的电流测量通道≥20，采集周期1s。
|  |  | 03011103 | 数据采集与控制系统 | CAN通信模块；带有时钟频率的处理器板；复用型32通道16位ADC板卡；32通道14位DAC板卡；HIL I/O板卡；5通道增量式编码器接口板卡；串行通讯板卡；用于桌机的带高速串口通讯接口包扩DS814,PC端PCI Express总线DS819和10米光纤连接线的20插槽机箱（具有19个可用插槽）；带19个连接头和终端电阻的PHS数据总线电缆 、
|  |  | 03250214 | 自动控制系统测试与模拟平台 | 工艺控制系统最小执行周期1ms；工业计算机配置不低于：主频3.0GHz/内存2G；系统监控软件点数不低于8k数据采集系统最小采集周期1ms，点数不低于2048；数据采集系统具备DP网、以太网及光纤网络通讯能力
2 | A0201061201 | 数据采集器 | 03011100 | 结构表面波测试系统 | 嵌入式工控机，低功耗1.6G的CPU,1G的DRAM，基于windows XP系统或win7系统; 具有10/100MB LAN，USB接口，CRT，串行和并行端口; 插入式多通道数据/信号源模块，可供可扩展用于结构无损检测与工程地震勘探; 1.25 MHz的16通道PCI数据采集卡，模数转换不低于16位; 放大倍数为×1～×5000; 内部可充电锂电池连续使用8～12小时; 用于混凝土结构表面波采集与分析; 频率范围：0.2Hz～100KHz; 压电式加速度传感器技术参数： 1.量程：+/- 5(g); 2.灵敏度：100 (mv/g); 3.频率范围：0.5～20000 Hz; 4.最高谐振频率：35 kHz | 结构表面波测试
3 | A02050903 | 铸造设备 | 04030501 | 冷室压铸机 | 最高压射速度不低于6m/s；压铸制品重量重复精度高于0.3% | 压铸大小不同的镁、铝合金成形件
4 | A02050904 | 工业机械手 | 09020703 | 6自由度超精磨密磨削抛光机械手 | 6自由度；最大负载50kg;重复定位精度±0.01mm,移动范围 2050mm | 机械手控制系统与示教方法研究,逆运动学分析、机械手无标定视觉伺服研究，工业机器人的应用研究。
|  |  | 05070101 | 蛋白质结晶自动化筛选机械手 | 抓取机械手旋转角度≥305；≥8个不锈钢单通道转移头，并可以在5-400mm范围内移动；含液体传感器，配≥8个精密移液泵和注射器；高速震荡加热≥150℃下可耐6-8bar的反应模块；可循坏冷却结晶板；≥96通道点样装置
|  |  | 05070101 | 仿人机械手操作系统 | 含3-4个手指、每个手指关节自由度为 2-3 个；关节力矩≥2Nm，定位精度≤0.01度；每个手指均包含高灵敏度力/力矩传感器；手腕部分附加提供一个高灵敏度力/力矩传感器；抓取过程能够与计算机主机实时反馈传感器力/力矩，时延≤0.05s；提供主机对手指动作控制的高级程序开发接口；能够实现多种形状零件的抓取； ；能与库卡机械臂协同工作。
|  |  | 05070101 | 六自由度机械手 | 六轴结构，数字化AC伺服驱动，重复定位精度±0.01mm，负载≥7KG；工作范围≥700mm,合成速度≥8000mm/s
5 | A02050905 | 工业机器人 | 05070108 | 50th试验用假人系统 | 进口的为原产国50%男子的体重和座高等体格参数，应该用国产的系统，包含中国50%人体特征信息。 | 1、采集假人损伤数据，用于汽车安全分析；2、开展损伤生物力学试验及其他相关的试验；3、研究国外先进的传感技术，逆向研发国产的假人专用传感器及其他类似的传感器；4、机器人技术、人工智能、计算机科学等领域教学和研究。5、机器人运动系统教学与开发；传感器技术应用教学与开发。
5 | A02050905 | 工业机器人 | 05070108 | ES-2侧碰假人配套仪器设备 | 配套仪器设备包含：Ressistive-M0064B型加速度传感器；M536A3AKM型肩部力传感器；M530A1BLM型腹部力传感器；M540A4AQM型背板力传感器；M53764AIM型脊柱力传感器；M531A1ADM型耻骨力传感器；0616ABM型大腿力传感器；M50616ABM型大腿力传感器；肋骨位移传感器 | 1、采集假人损伤数据，用于汽车安全分析；2、开展损伤生物力学试验及其他相关的试验；3、研究国外先进的传感技术，逆向研发国产的假人专用传感器及其他类似的传感器；4、机器人技术、人工智能、计算机科学等领域教学和研究。5、机器人运动系统教学与开发；传感器技术应用教学与开发。
|  |  | 05070108 | 混III 50百分位男性假人颈部标定试验用蜂窝铝 | 撞击后变形满足吸能指标：符合加速度曲线要求
|  |  | 05070108 | 混III 50百分位男性假人配套仪器设备 | 配套仪器设备应包括：Ressistive-M0064B型加速度传感器；M555A6型颈部力/力矩传感器；M505A1ABM型大腿力传感器；M55214XSM型小腿上胫骨力传感器；M55204XRM型小腿下胫骨力传感器；胸部位移传感器；膝盖滑移传感器
|  |  | 05070301 | 机器人驱动机构及配套仪器设备 | 频率范围：≥(2~2500)Hz； 额定加速度 ≥10g； 额定位移p-p ≥51mm；最大负载 ≥800 kg； 台面尺寸 ≥1200×1200mm;信噪比 ＞65dB; 谐波失真≤ 1.0%；最大冲击频率≥80次/分；碰撞峰值加速度 ≥1000m/s2
|  |  | 05070103 | 可变程序机器人点样系统 | 可根据被测物体的磨损程度自动调整作用力和力矩；可通过各种持续检测的界面进行简易参数化；带有外部数据采集系统的以太网接口用于储存所有相关测试数据；设定基础坐标系的编辑器、持续作用力“搜寻/停止”功能、静态负荷补偿及可编程测试停止等功能；可处理多测试物体
|  |  | 5070300 | 可编程仿人智能机器人 | 25个自由度（DOF）结构；36个霍尔效应传感器，12位精确度；传感器包括≥2个摄像头、4个麦克风、1个超声波距离传感器、2个红外线发射器和接收器、1个惯性板、9个触觉传感器及8个压力传感器、2个碰撞器，超声波系统等；双CPU设计；嵌入式软件操作系统；开放式编程构架，可进行二次开发；可网络连接WIFI及以太网
|  |  | 05070103 | 机器人 | 自由度数≥25；材质为工程塑料；带有至少两个扬声器及嗓音合成；四个扩音器，以及语言分析和识别系统；至少两个CMOS摄像头;支撑多种编程环境；系统基本要求不低于：ARM9处理器；16M内存；64MB的RAM；系统为Linux系统；配套至少三台交互式伺服马达；具备触摸传感器、色彩传感器、超声波传感器
5 | A02050905 | 工业机器人 | 05070300 | 移动机器人系统 | 轴数：≥6；最大可搬重量≥6KG；位置重复精度高于±0.08㎜ | 提供相关研究数据
|  |  | 05070000 | 便携式水下观测机器人 | 防腐材质，满足海洋使用需求；航行速度≥1.5米/秒；自配灯光照明系统；带有Pal制式摄像机，分辨率≥700；液晶显示控制系统；水下电缆长度≥50米； | 水下高清拍摄，水质多点取样，水质在线测量。
|  |  | 05070106 | 蛋白质晶体生长机器人 | 抓取机械手旋转角度≥305；≥8个不锈钢单通道转移头，并可以在5-400mm范围内移动；含液体传感器，配≥8个精密移液泵和注射器；高速震荡加热≥150℃下可耐6-8bar的反应模块；可循坏冷却结晶板；≥96通道点样装置 | 1.自动化结晶和观测 2.纳升级的自动化液体处理
|  |  | 05070106 | 多功能拆除核机器人 | 运输长度≥1220mm；运输高度≥940mm；运输宽度≥600mm；回转速度≥6.5/245；启动方式为直接启动；控制模式；有线/无线 | 提供相关研究数据
|  |  | 05070103 | 工业机器人 | 有效负载≥6kg；控制轴数≥6（垂直多关节型）； 重复定位精度≤±0.06mm;最大半径≥1400mm | 作为串联机器人的典型设备，用于机器人运动系统教学与开发。
6 | A02050906 | 热处理设备 | 03020901 | 动态热机械性能测试仪 | 温度范围：-170~+600℃；温控精度±0.5℃；升温速率可控可调：范围0-20℃/min；频率可跳范围：0.01~100Hz；最大施加力：10N；具备多种测量模式 | 动态条件下粘弹谱分析
|  |  | 04011602 | 激光雕刻机 | 雕刻范围: 1220 x 610 mm Z轴行程: 300 mm 矢量模式下的最大速度:≥ 5m/s 激光功率:≥150W，水冷 | 主要用于美院产品设计专业教学中,实验教学是产品专业主要教学方式,该设备用于学生从创意到作品实现的过程,是产品模型实验室的核心设备之一.
7 | A02050907 | 金属切割设备 | 03061814 | 半薄切片机 | 1、切片厚度0.5－100μm；2、切片速度420mm/s；3、修块厚度1-600mm；4、水平进样28mm±1mm；5、步进马达控制：垂直距离70mm，样本回缩5-100um | 金属切割设备
|  |  | 03061813 | 烤片机 | 深黑色铝制工作台；2、温度设置范围从室温到75°C；3、工作台温度超过44°C会通过闪动的LED灯指示，防止样品过热。
|  |  | 03061815 | 硬组织切磨片系统 | 1、可对硬组织，包括骨、牙齿等材料在塑料包埋后切片 2、最小样本厚度可至30μm，样本大小可达30mm； 3、具备力平衡系统 4、样本进样可调，以10μm递进 5、具备水冷系统
8 | A02050908 | 金属焊接设备 | 03040813 | 大芯径保偏光纤熔接器 | 全自动操作；接续损耗（同种光纤）≦0.02db；接续损耗（不同种光纤）≦0.03db；回波损耗≥60db; 拉力测试≥25N | 适用光线熔接，保偏光纤熔接，特种光纤熔接等。
|  |  | 03040812 | 大芯径光纤熔接机 | 全自动操作；接续损耗（同种光纤）≦0.02db；接续损耗（不同种光纤）≦0.03db；回波损耗≥60db; 拉力测试≥25N
8 | A02050908 | 金属焊接设备 | 03040813 | 光纤熔接机 | 全自动操作；接续损耗≦0.01db；回波损耗≥60db; 拉力测试≥25N
|  |  | 03040813 | 特种光纤熔接系统 | 全自动操作；接续损耗（同种光纤）≦0.02db；接续损耗（不同种光纤）≦0.03db；回波损耗≥60db; 拉力测试≥25N
|  |  | 04011412 | 直流快速热压烧结机 | 温度范围：0-1100℃；温控精度：±2℃；压力0-20吨 | 对金刚石工具进行加压烧结加工
|  |  | 4020220 | 电镜用原位拉压加热台 | 最大拉伸载荷：5000N；加热温度：600℃；拉伸速度可跳范围：0.01 – 2mm/min； 最大拉伸距离：10mm ；可互换载荷传感器；配套标本加热器和冷却器；具有压缩装置和负荷及应变采集系统；快速连接固定装置 | 煤岩的性能不但取决其微观成分性能和细观结构的空间形态等，还与其所处的压力、温度和周围约束条件相关。拟购置电镜用原位拉压加热台可以在高温环境下进行样品的拉伸。
9 | A02050909 | 金属表面处理设备 | 04010400 | 超精密磨床 | 加工内径：SR5-25；圆度：≤1μm | 适合零件精加工。
|  |  | 04010400 | 精密数控磨床 | 加工尺寸：不小于480*150；垂直度：≤2μm/m；砂轮最小进给量：≤0.1μm | 平面磨床，磨削高精度平面。
|  |  | 04010400 | 数控磨床 | 加工直径：≥φ300；圆度：≤2μm，砂轮最小进给量：≤0.1μm | 外圆表面精加工
10 | A020512 | 起重设备 | 03090100 | CTD收放装置 | 水平位置起吊能力 6,000Kg SWL；伸缩杆全部伸出位置起吊能力 5,000kg SWL或具有升沉补偿功能（补偿行程3m，补偿精度0.03 m）；与A型架共用动力单元 、控制单元接线盒绝缘IP56。 | 收放CTD仪器装置
|  |  | 03090100 | 长柱状活塞取样器收放装置 | 主件：伸缩臂吊、侧向A架或∏型架、回转臂及取样器框架 附件:动力单元、控制单元、滑轮及附属部件 主件技术指标：1.回转臂及取样器框架：①支撑30米柱状取样器工作②工作负荷: SWL 9吨③基座尺寸:按照实际要求确定 2.伸缩臂吊、侧向A架或∏架：①尺寸根据船舶结构尺寸满足支撑30米柱状取样器工作 ②工作负荷：静态25t，动态10 t。 | 海底30米柱状取样管
|  |  | 03090100 | 生物吊杆 | 组成：主件：①基座②吊杆附件：①涡轮蜗杆②支撑，推力轴承③导向滑轮；主要技术指标：1，回转角度：360°；2，SWL：3t； 3，净高7米左右；4，舷外跨距3米；附件技术指标：1.涡轮蜗杆为铜质和不锈钢；2.支撑，推力轴承及导向滑轮能够承受安全工作负载的1.5倍。 | 浮游生物网收放
|  |  | 04410300 | 收放系统的附加项目 | 1.收放系统液压泵站HPU 2套（2×75KW +2×55KW）；2.收放系统的备品备件 | 科学考察船收发系统动力设备
10 | A020512 | 起重设备 | 04120600 | 液压伸缩起重吊 | 1．提升模式线速度：20m/min；2．提升钢缆长度：100米；3．起重能力：16t/10m、8t/20m；4．作业半径：10m-20m；5．伸缩速度0.5m/s；6．回转速度1°/s；7．工作海况：横摇5°纵摇2°；静态：横倾8°纵倾4°；8.A型架共用动力单元、接线盒材料为不锈钢，防水等级IP56。 | 船肿部主吊设备
|  |  | 04120600 | 液压伸缩折臂吊 | 1．提升模式线速度：20m/min；2．提升钢缆长度：100m（右舷）、50m（左舷）；3．起重能力： 4t/16m；4．作业半径： 2m-16m；5．伸缩速度0.5m/s；6．回转速度1°/s；7．工作海况：横摇5°纵摇2°；静态：横倾8°纵倾4°；8.具有升沉补偿功能（补偿行程3m，补偿精度0.03 m）；9.与A型架共用动力单元、接线盒材料为不锈钢，防水等级IP56。 | 船艉部吊放设备
|  |  | 03090100 | 液压折臂吊 | 1．提升模式线速度：20m/min； 2．提升钢缆长度：50m；3．起重能力： 2t/14m 4．作业半径： 2m-14m；5．伸缩速度0.5m/s；6．回转速度1°/s；7．工作海况：横摇5°纵摇2°；静态：横倾8°纵倾4°；8. 独立动力单元、接线盒材料为不锈钢，防水等级IP56 | 船艏部吊放设备
11 | A02051207 | 门座式起重机 | 04120107 | 艉部A型架 | 1，艉部A架摆幅170°；2，静态负载30吨；（120°-170°）;3，动态负载15吨；4，净内宽7米左右，横梁离底座的高度10米左右；5，进出移动速度约100-120秒；6，共用收放系统HPU； | 船艉收放设备
12 | A02051219 | 绞车和绞盘 | 04121001 | 10000 m CTD绞车（同轴电缆） | 1.安全工作负荷：5吨;2.最大缆速：2 m/s；3.储缆能力：10000m（缆径9.53mm）；4.CTD电缆：铠装同轴电缆，外径9.53mm，最大电压2000V；5.具备恒张力模式；6.补偿行程3m，补偿精度0.03 m | 深海水体CTD收放设备
|  |  | 04121001 | 10000 m地质绞车（钢缆） | 1.安全工作负荷：25吨；2.最大缆速：2 m/s；3.储缆能力：10000m（缆径17-22mm）；4.钢缆：外径17-22mm，无扭矩 | 深海地质取样
|  |  | 04121001 | 10000 m光缆绞车（光电复合缆） | 1.安全工作负荷：15吨；2.最大缆速：2 m/s；3.储缆能力：10000m（缆径21-22mm）；4.光电复合缆：外径21-22mm：6路多股铜导线（每路2.43毫米2截面积，铜导体）和4路单模光纤 | 收放海洋调查水下机器人、深海拖体、声学拖体、电视抓斗、水下钻机、实时传输调查数据
|  |  | 04121001 | 12000 m CTD绞车（同轴电缆） | 1.安全工作负荷：6吨；2.最大缆速：2 m/s；3.储缆能力：12000m（缆径9.53mm）； 4.CTD电缆：铠装同轴电缆，外径9.53mm，最大电压2000V；5.具备恒张力模式；6.补偿行程3m，补偿精度0.03 m | 全海深 CTD 作业
|  |  | 04121001 | 12000 m地质绞车（纤维缆） | 1.安全工作负荷：25吨；2.最大缆速：2 m/s；3.储缆能力：12000m（缆径18-25mm）；4.纤维缆：外径18-25mm， 带护套 | 全海深沉积物取样
|  |  | 04121001 | 3000m生物绞车 | 1.可以储存3000米的8mm钢缆；2.适合3000米、8mm钢缆的电机驱动直拉绞车；3.SWL 2.8吨；4.钢缆：外径8mm，破断力：5.6吨重量：280千克/千米 | 深海作业收放与拖曳生物取样设备
|  |  | 03090100 | 多道地震电缆绞车 | 绞车容缆量：φ50×6000m；卷筒直径：5.0m；工作拉力：3.5吨（滚筒第一层），1吨（滚筒最外层）。 | 多道地震接收电缆收放设备
|  |  | 04121001 | 绞车系统的附加项 | 1. 绞车系统的共用的驱动系统（HPU）；2.绞车系统的共用的控制系统；3.共用的甲板滑轮组；4.绞车系统的备品备件 | 绞车操控系统
13 | A02051904 | 往复泵 | 04410304 | 高压恒流计量泵 | 流速范围 0.001-80 mL/min；流量精度 ±0.5%（设定值）；压力范围 0-7500 psi；压力精度 ±0.5%（设定值）；操作模式： 无脉冲 | 精确计量流体溶液；超临界流体研究；反应物添加；岩芯驱替研究；精密压力控制研究；高效液相色谱和超高效液相色谱
|  |  | 04070146 | 液体计量泵 | 流速范围：0.01-10ml/min；额定压力：6000psi；自清洗组件，带压力传感器 | 深海热液模拟培养
14 | A02051907 | 真空泵 | 04070210 | 高精度高压柱塞泵 | 压力范围：0~50mpa；容积：250ml；流量：100ml/min；流量精度：±0.1%（设定值） | 二氧化碳、甲烷、氮气等气体增压，测定煤、页岩、活性炭 在高压下对二氧化碳、甲烷、氮气等气体的吸附等温曲线， 动力学曲线。对二氧化碳增压，使其压力大于临界压力。
|  |  | 04070210 | 隔膜真空泵 | ≥5个2级真空控制程序；进/出气口配有分离阱；可无级调节真空度 | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 04070210 | 真空泵 | 最大真空度≤8mbar；排气速度：≥32m3/h；转速≥1600 rpm | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 04070210 | 真空抽滤平台 | 1、真空抽滤平台性能：7个抽滤器可同时使用，也可单独使用；2、每个滤器容积3L，用于47mm滤膜抽滤。3、真空泵带压力表，并配备安全储水箱保护真空泵。 | 海洋地质科研
15 | A02051999 | 其他泵 | 03060309 | 超临界CO2流体泵 | 流速范围0.001-80ml/min；流速准确度±0.1%（设定值）；压力范围0-50Mpa 压力准确度±0.5%（设定值）；操作温度-10-40℃ | 临届CO2辅助挤出高分子微孔泡沫材料的制备工艺和技术
|  |  | 04070160 | 蠕动泵 | 最大背压： 30 psi (2 bar) 工作温度： 4–40°C；可与冷库配套使用 材质： 耐溶剂塑料 安全要求： IEC 61010 和 CSA 22.2 认证 | 用于化工行业；采矿、冶金行业；造纸行业；油漆涂料行业；食品行业；陶瓷行业；石油行业；水处理行业；制药行业；医疗器械行业的常规实验中抽取液体。
15 | A02051999 | 其他泵 | 04070134 | 细水雾高压泵 | 最高压力≥300（Mpa）；材质：不锈钢，流量≥58L/MIN，驱动方式：电机驱动，需防爆 | 测量火灾烟气及通风风速
|  |  | 04410803 | 注射泵 | 流量范围：2.757微升/小时-70.56ml/min，线性推进速度最低可达0.00495mm/h，最高可达12.67cm/min。 | 样本推进注入
16 | A020521 | 气体压缩机 | 03260105 | 大气预浓缩系统 | 1.灵敏度0.1ppbv；2.浓缩倍数：〉1000:1；3.采样范围4-1000ml；4.控制精确度+/-2℃，可控最大升温速率350℃/min, | 应用于USEPA TO15, TO14, TO12,TO1,TO2,TO3,有机硫化物，其它空VOCs整个分析系统要求
17 | A020522 | 气体分离及液化设备 | 04400121 | 氮气纯化系统 | 处理流量：1-800nm3/h;2净化后纯度≥0.9995 | 氮气的纯化
|  |  | 04070508 | 氦气纯化回收系统 | 处理流量：1-1000nm3/h;2净化后纯度≥0.9999 | 氦气的纯化及回收再利用
18 | A02052202 | 稀有气体提取设备 | 03061868 | UVP分子杂交箱 | 1转速10-15rpm；2温度范围：室温至99.9°C3温度控制精度：±0.1°C；4温度均一性：箱内：±0.3°C，瓶内±0.1°C | 在食品、生物、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 03211205 | 液氮罐 | 1几何容积： 31.5L；2颈管直径： 50mm；3日蒸发： 0.12L；4保存期： 295天
19 | A02052204 | 气体液化设备 | 03030843 | 氦液化器 | 1氦液化能力：≥10 L/天（室温氦气）；≥18 L/天（低温氦气蒸汽在冷凝）2系统降温时间：从启动到氦气液化小于4小时氦气进口规格:KF16液氦出液线连接：需带CF密封法兰，输液管长度不小于305mm。3制冷机制冷能力：1.0W @ 4.2K ；35W @ 45K4压缩机：水冷形式，功率:7.9KW供电方式：380VAC, 3Phase, 50 Hertz | 超导与新能源分析
20 | A020523 | 制冷空调设备 | 4070600 | 空调冷藏系统 | 1.舱室空调温湿度控制范围，温度±2℃，湿度±10％；2.新风比： ~50%（中间季节 100%）； 3.采用间接冷却式中央空调系统； 4.空调循环水系统采用闭式循环系统 | 科学考察船
21 | A02052301 | 制冷压缩机 | 04370104 | 投入式冷却器 | 1温度： -20℃ ；2冷却能力： 140W at 10℃ ；空冷式 90W 3使用液上限温度： 30℃ | 主要用于制冷
|  |  | 04070701 | 无液氦稀释制冷机 | 1最低温度< 10 mK, 通常可达8 mK；在最大磁场的情况下也可达30K；2制冷功率400 μW | 低温物性测试
|  |  | 03031240 | 循环水冷机 | 1制冷温度：7℃-40℃；2入口压力8公斤；3流量4升/分钟 | 冷却材料生长设备的反应室
22 | A02052306 | 恒温机、恒温机组 | 3061827 | 恒温冷冻摇床 | 1速度范围（转/分）：）：15-500±1转/分（不叠加） 15-300±1转/分（叠加） ；2轨道尺寸（厘米）：1.9 ；3最大承载重量（千克）：22.7； 4温度范围和精度：高于环境温度10℃至60℃，烧瓶内37℃±0.1℃ | 主要用于细胞、菌种及微生物的培养
23 | A02052402 | 真空应用设备 | 03060300 | 闭合磁场高离化率离子镀膜系统 | 1空间尺寸直径≥600mm，高度≥650mm；2脉冲直流偏压电源功率＞5kW。 | 用于制备固体润滑膜、超硬膜、抗烧蚀导电金属膜等
|  |  | 03060302 | 磁控溅射仪 | 1真空度＞5×10-5Pa；2温度范围：水冷至4000C | 闪烁屏制备
|  |  | 03060302 | 溅射镀膜机[溅射设备] | 1载片：直径小于100mm2气体：Ar、O2、N2；3功率200W 4样品台转速及温度范围：最高转速30 rmp，室温至500 ℃ 5薄膜不均匀度：＜ 5% | 发光与显示
|  |  | 03060302 | 溅射机系统 | 1真空度＞0.0001Pa，镀膜均匀性＜5%，工作最大尺寸：12英寸 | 金属镀膜，与电极制作
|  |  | 03060302 | 热蒸发真空镀膜机 | 1极限真空由于1×10-4Pa；2气压控制范围0.1~2.0Pa | 闪烁屏制备
|  |  | 04400601 | 蒸发系统 | 1功率： 6 KW；工作电压：6-8 KV；3工作电流 0-500 mA（8KV） | 发光与显示
|  |  | 03211205 | 手套箱 | 1、水含量小于1ppm； 氧含量小于1ppm。2、过渡舱可承受：真空度≥100pa。 3、密闭性：泄漏率≤0.05Vol%/h | 在食品、生物、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 03010123 | 低温恒温器 | 1温度范围3K-350K；2位移精度5nm， | 适用于薄膜的真空低温变温研究
24 | A020525 | 分离及干燥设备 | 03060501 | 样品前处理临界点干燥仪 | 1.温度范围：0-120℃ 2.热分离点：40℃ 3.压力范围：0-2000 p.s.i. ,压力释放：在1700 p.s.i 4.冷却/加热：+5℃到+35℃ | 对样品进行前期处理，使生物样品在制样过程中保持原状，以提高样品在电子显微镜中的成像和分析功能。用于生物、医学和环境类含水样品的分析与观察。
25 | A02052501 | 离心机 | 03061702 | 超高速离心机 | 最高转速28000转速/分 | 用于植物学、动物学、细胞生物学、蛋白质组学及基因组学等各个应用领域，包括纳米颗粒、病毒及亚细胞组份分离，蛋白梯度分析，脂蛋白分离，RNA梯度沉淀，质粒DNA提纯等
|  |  | 03061703 | 超速离心机 | 最高转速70000rpm以上。安全性包括防超速、防超温、防超载，动态惯量检测功能，在离心高密度溶液时可自动检测动态并调整至允许转速。 | 1、主要用于DNA，蛋白等生物活性物质离心分离，用于微生物、生化及分子生物学的研究等；2、医学相关专业教学适用；3、药理反应测试等
|  |  | 03061703 | 超微量超速离心机 | 1. 最高转速 110,000 rpm；2. 最大相对离心力 199,000 x g；3. 空气涡轮驱动；4. 常规操作时超速离心机的空气压力 210 kPa；5. 加/减速时间分别为30-60seconds/2.5-5.5minutes；6. 时间设定范围 0-300 minutes，
|  |  | 03061702 | 大型土工鼓式离心机 | 1、最大离心力400-800g之间；2、直径1-3m之间
|  |  | 03061702 | 低速离心机 | 1、最高转速5000rpm；最大相对离心力4400×g；2、可选配多种水平转子；3、可选配多种适配器，适用离心管5-200ml之间或涵盖。
|  |  | 07061700 | 低温微量离心机 | 1、最高转速在13000-19000rpm之间；2、最大离心力12100×g-21000×g之间；2.固定角转子1个铝合金材质；最大容量为12或24×1.5/2.0ml，4、温度控制范围-10ºC到40ºC。
25 | A02052501 | 离心机 | 03061703 | 分析型超速离心机 | 最高转速 为 60,000 rpm,可同时分离21个样品。配紫外/可见光及干涉光检测器，检测器可独立及同时操作。分子量检测范围：102–106 Da
|  |  | 03061702 | 高速离心机 | 1、最大转速22000rpm，最大离心力55200g；2、最大离心容量4*1000ml，转速控制精度±25rpm，无碳刷高频电机，温度设定范围-20~40℃；3、最大转速下转速控制精度高。 | 环境监测与分析
|  |  | 03061704 | 高效大容量冷冻离心机 | 1. 落地式高速离心机，微机控制，数字显示，旋钮式操作；2. 最高转速 ：26,000 rpm；最大相对离心力 ：82,000 ×g；最大容量 ：6 升, 6×1000ml, 定角转头；3.速度控制系统：控制范围 ：100至6,000 rpm；10，000 rpm以下100 rpm步进， 10，000 rpm以上500 rpm步进；控制精度 ：±10 rpm 设定值
|  |  | 3061703 | 冷冻高速离心机 | 1、转速高达23,300 rpm (50,377 x g)；2、最大容量4 x 180 ml；3、可离心各种通用的离心管，最小可至 0.2 ml
|  |  | 07061700 | 立式高速冷冻离心机 | 1、最高转速：15000 rpm至35000rpm之间；2、最大容量4 x 200 ml；3、转子规格：可选配配多种规格角转、水平转；4、适用适用离心管1.5-200ml之间或涵盖；5、温控：-10ºC或-4ºC到室温。
|  |  | 03061702 | 普通高速离心机 | 1、转头温升：≤室温＋10℃ ；2、最高转速在13000—20000rpm之间；3、可选配多种水平转子和角转；4、可选配多种适配器，适用离心管5-200ml之间或涵盖。
|  |  | 03061703 | 台式超速冷冻离心机 | 150000rpm;容量8*13.5ml
|  |  | 03061703 | 台式超速离心机 | 最高转速130000rpm/0-40℃
|  |  | 3061703 | 台式高速冷冻离心机 | 1、最大容量(ml)：4 x 100 ml；2、最大转速：14,000 rpm；3、最大离心力(x g)：20,800
|  |  | 3061703 | 台式高速冷冻离心机1 | 1、转速范围:100-18000rpm；2、最大容量:4 x 400/6x85ml；3、最大相对离心力：30070xg
|  |  | 3061703 | 台式高速冷冻离心机2 | 1、最高转速：15000rpm/min-30000rpm之间；2、 最大容量：4×100ml ；3、转子规格：可选配配多种规格角转、水平转；4、适用适用离心管1.5-100ml之间或涵盖；5、温控：-10ºC或-4ºC到室温。
|  |  | 03061703 | 微量离心机1 | EP管适用转头，最大 rcf，30,130 x g；最高 rpm，17,500 rpm；最大容量，30x1.5/2.0 ml 或 6x50 ml
|  |  | 03061702 | 微量离心机2 | 1、最高转速在13000-19000rpm之间；2、最大离心力12100×g-21000×g之间；2.固定角转子1个铝合金材质；最大容量为12或24×1.5/2.0ml。
25 | A02052501 | 离心机 | 03061702 | 微型离心机3 | 1.离心机主机1台,转速800-13400rpm,最大离心力12100×g,2.固定角转子1个铝合金材质,最大容量为12×1.5/2.0ml,可121℃，20min灭菌。
|  |  | 03061703 | 亚超速离心机 | 1.最高转速 25000r/min，2.最大容量1000ml
|  |  | 03061703 | 制备型超速冷冻离心机 | 1、最高转速80,000rpm-100,000rp，之间；2、安全性包括防超速、防超温、防超载，动态惯量检测功能，在离心高密度溶液时可自动检测动态并调整至允许转速。 | 配件将用于离心机，将样品在冷冻条件下的分离、纯化等生理生化、细胞学、微生物学、分子生物学中分离/纯化的教学与实习实验工作。
26 | A02052503 | 过滤机 | 04400505 | 奈米粒子超过滤仪器 | 1、进样量：≤1L 2、收集率：100%，收集速度：1L/d， 3、左右分级收集：1-100nm，1-50nm，50-100nm， 1-25nm，25-100nm 4、适用范围：100nm以下粒子的收集和分级 | 高效率的收集奈米粒子。并且可以减少粒子结构的破坏
|  |  | 03061839 | 切向流超滤器 | 1.电阻率：18.2MΩ； 2.TOC：<3ppb； 3.细菌：< 0.1cfu/ml； 4 热源：<0.001Eu/ml； 5.颗粒（>0.2um）少于1个/ml； 6.产水速度：≤2.0L/min | 对于较大规模的料液过滤时，就需要采用切向流过滤方式，液体流动在过滤介质表面产生剪切力，减小了滤饼层或凝胶层的堆积，保证了稳定的过滤速度。因此且切向流过滤方式被广泛地应用于超滤(UF)和部分的微滤(MF)的处理过程。
|  |  | 04400506 | 切向流超滤系统 | 1、可以安装1kD，3kD，5kD，8kD，10kD，30kD，50kD，100kD，300kD，等不同分子量级别的超滤卷式膜； 2、可选配蠕动泵流量：1.6L/min 或 13L/min。 3、可调伸缩式膜夹具可安装0.1 m2，0.23 m2，0.54m2 | 主要用于玉米蛋白酶解之后，提取活性肽并将其分离纯化，用于浓缩 之用。
|  |  | 04400301 | 溶剂纯化系统 | 1、4升；2、VAC；3、高纯度的无水溶剂 | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
27 | A02052504 | 萃取机 | 04310129 | 超临界co2流体萃取仪 | 1、流速: 0.001-12mL/min 2、最大操作压力：10,000Psi 3、控制精度：±0.001ml/min | 在超临界状态下，提取植物各部分的功能性成分，如精油。
|  |  | 04370907 | 固相萃取仪 | 1、单道流速0.01~10.85ml/min 2、无级数控操作、大屏幕显示、触摸屏与按键兼容操作 3、多通道，小柱接头耐酸、碱、有机溶剂、氧化剂腐蚀； 4、单人操作可同时进行了1~8个样品的处理 | 主要用于样品的分离，净化和富集。主要目的在于降低样品基质干扰，提高检测灵敏度。
|  |  | 03031200 | 全自动大体积液体固相萃取仪 | 自然对流及强制对流共同散热、防止冷凝器脏堵烧毁压缩机 | 环境样本的前处理
28 | A02052505 | 搅拌机械 | 03052021 | 顶置式电子搅拌器 | 1、搅拌量(H2O)：40 l； 2、马达输入/输出功率：130/110 W； 3、最大粘度：50,000 mPas | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 04200901 | 强力搅拌头及定量控制系统 | 1、一次性处理深度能达到3m； 2、最大功率160kW； 3、液压最大压力35MPa； 4、重量2100kg含带连接基板。 | 机械制造/材料科学及技术领域科学研究
|  |  | 03052021 | 强力控制失电子搅拌器 | 1、最大粘度：70,000 mPas； 2、搅拌转轴输出功率：126 W； 3、转速范围：50 – 1,200 rpm | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
29 | A02052507 | 干燥机械 | 03060507 | 实验室喷雾冷冻干燥机 | 1、彩色LCD触摸屏参数显示 2、处理量：1000ml/次 3、喷雾冷冻温度：<-15℃ 4、冷阱温度：≤-60℃ 5、真空泵功率：2KW | 用于对织物或者是纤维进行冷冻干燥处理
|  |  | 03060507 | 实验研发型冷冻干燥机 | 实验适应温度满足：-55度~60度
30 | A02052599 | 其他分离及干燥设备 | 03030612 | 层析柜 | 1、可调温度范围：1-8℃ 2、工厂预设温度：4℃；温度精度达0.1℃； 3、内部体积：约1447L； 4、外部尺寸（H*D*W)：2010*920*1140mm | 在食品、生物、化学等行业得到广泛应用
31 | A020526 | 减速机及传动装置 | 04191132 | 卷绕系统 | 走丝速度：0~10m/min | 高性能陶瓷纤维的卷绕
32 | A02053101 | 充填机械 | 04240506 | 同向双螺杆挤出机 | 比扭矩≥11Nm/cm3；容积率≥1.5;螺杆转速≥800rpm | 挤压
33 | A02053103 | 封口机械 | 04050601 | 点胶机 | 定位精度：±0.075mm | 特殊结构及其材料研究
|  |  | 04050601 | 固晶机 | 1、顶针Z行程高度47mil 2、焊接压力40-200g 3、固精周期小于170ms | 一般点胶后工序是固晶
34 | A02053109 | 容器清洗机械 | 05080120 | 超声波清洗器 | 1、容量：10.5L 2、体积：297×242×200 3、功能：带数子控制时间/加热/能量等级和除气功能 | 用于清洗实验室光学仪器。
|  |  | 5080120 | 等离子清洗器 | 1、输入电压：220,50Hz，输出功率：100W 2、等离子直流电源： 低功率设定：直流680V，10mA,6.8W; 中功率设定：直流700V，15mA,10.5W; 高功率设定：直流720V，25mA,18W 3、等离子腔室： 直径75mmx长165mm,耐热玻璃前盖可以拆卸。 4、气体：多种气体可以用于等离子清洗，例如氮气、氩气、空气、混合气体 | 用于玻璃、金芯片及聚苯乙烯包覆玻璃表面的清洁和改性处理，对于该课题中传感器的构建起到至关重要的作用。
|  |  | 03060302 | 等离子真空腔清洗机 | 1、功率范围可调10-99W；2、可安装于扫描电镜；3、工作压力0.6-267pa；4、使用气体氛围，空气。 | 场发射扫描电镜样品腔污染物清理
|  |  | 3030965 | 洗板机 | 1、 洗板头：8，16通道洗板头可选，注液针和排液针分开； 2、 洗液通道：1，2或4位洗液通道； 3、 适用酶标板类型：无需更换洗板头 | 能够进行基于96孔微孔板真空抽滤、磁珠清洗、贴壁细胞清洗及蛋白质芯片清洗。
35 | A02053201 | 粉碎机 | 03061807 | 超声波破碎仪 | 1、主机，风冷式变频器，振幅放大器 2、直径25mm固定探头标 3、处理量50ml-40l | 开展超声波空化作用的研究，超声波对空化泡的作用研究，超声波对特定试件空蚀破坏作用的研究
|  |  | 07060205 | 超声波细胞破碎仪 | 1、3/8英吋钛探头, 9.5 mm × 21.8 cm, 2、一体式消音柜，内带可升降平台； 3、操作环境：温度0-40℃，相对湿度28-80% | 用于各种动植物细胞、病毒细胞、细菌及组织的破碎，也可用于各类无机物质的破碎重组，同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡清洗及加速化学反应等。用于生物化学、微生物学药理学、物理学、动物学、农学等研究领域。
36 | A02053202 | 研磨机 | 05080911 | 自动研磨抛光机 | 1、 磨盘工作功率：736瓦；自动工作头功率：116瓦； 2、 压力模式：同时具有单点力（5-45N）和中间力（20-260N）两种模式； 3、 磨盘直径250mm；底盘转速：50-500 转/分钟，转动方向可调； 4、 夹具配置：用于镶嵌样品的单点力夹具一套，一次最多夹持6个直径30mm样品； 5、 自动工作头转速：30-60转/分钟， 转向可调节，以在必要时增加切削速度； | 用于材料研磨抛光，物理、材料等科学领域研究
|  |  | 07060206 | 高通量组织研磨仪 | 均质速度：1800hz/min | 用于研磨植物样本（水稻、玉米、小麦等），动物组织（肌肉、小肠、心、肝、肺、皮毛、骨头等），细菌和酵母等实验样本。
36 | A02053202 | 研磨机 | 7060206 | 混合震荡型研磨仪 | 1、具有干磨、湿磨以及低温碾磨功能；2、极短时间就能进行混合、均化粉末和悬浮物；3、快速、高效完成生物细胞破壁以及DNA/RNA收集工作。4、普通/常规研磨时间：1-2分钟；5、研磨功耗：≤200瓦；6、转速（主盘转速或相当转速）：最大转速≧1700rpm | 土壤化学分析前处理
|  |  | 05080103 | 精密单面研磨机（带研磨头驱动） | 1、功率1/3 马力，电源线：230V/50Hz两相 2、夹具行程：3.2cm（垂直） 3、夹具速率：500-1750 次/分钟 4、可调定时器：数字显示为分：秒，最大值为5：00 | 研磨破碎
|  |  | 03051204 | 磨粉沉淀值实验磨 | 1、打捶转速：16800转/分钟 2、皮带速比：1：6 3、研磨能力：30-50秒研磨300克样品 4、电源：110-440V，单相或三相，50/60赫兹，1.1千瓦 | 适用于实验室制取粉碎样品，能高效快速粉碎麦类、玉米、水稻等物品，粉碎样品符合陈化粮检测和小麦全麦粉面筋测定前期处理要求。
|  |  | 05080912 | 三辊研磨机 | 1.滚筒转速比3.3：1.8：1；2. 处理能力 0.02-7 公升/小时； 3. 滚筒平行度好，辊间距可调，满足纳米微粒的充分分散；4. 直径50mm，滾筒長度150mm； | 机械制造/材料科学及技术领域科学研究
|  |  | 03050902 | 旋风磨 | 1、软性进样尺寸* <10 mm 2、出样细度* <500 μm 3、批次处理量/样品容积* <250 ml 4、转刀速度 10,000 / 12,000 / 14,000 min-1 | 适用于种子、谷物等样品的研磨。广泛应用于高校院所的实验室。
37 | A02053204 | 筛分设备 | 04170723 | 震动筛分仪 | 1、测量范围 20微米~25毫米 2、最大负载 3公斤 3、最大级数 9/17，最大筛塔质量 6公斤 4、筛底加速度 1.0~15.1g | 用于土壤不同微团聚体的筛分，和不同微团聚体中微生物数量与种类的测定。由于传统方法（例如湿晒）对土壤微团聚体的筛分破坏土壤结构，影响微团聚体中微生物，因此对测定结果造成偏差。该仪器对于研究土壤微生物对肥力的影响，研究土壤肥力对水稻产量的影响，研究土壤物理结构对土壤碳排放的影响意义重大。
38 | A020533 | 电动及小型台式工具 | 04040000 | 气动工具 | 包括多功能工作台、专用台锯系统、精密红外定位角度切割锯、圆形打磨机、榫卯连接系统、无绳充电电钻、修边机、便携式曲线锯等专业木雕刻工具。 | 是一套集多种材料切割、磨制、钻孔等多用途工具，是我院壁画系材料工作室金属锻造、磨漆工艺、丹培拉、综合材料、木石浮雕等课程中必不可少的设备。
|  |  | 03041118 | 升降台 | 定位精度：≤1um; | 位置精确定位
39 | A020599 | 其他机械设备 | 07080208 | 锻针仪 | 1、热操作器移动范围：X、Y、Z轴：28mm； 2、毛细管操作器移动范围：X轴：12mm、Z轴：28mm； 3、显微镜移动范围：X轴：7mm、Y轴：30mm、Z轴：8mm； 4、放大倍率：50X和100X（目镜10X，物镜5X、10X）； 5、尺寸：W200*D350*H300mm，6.1kg | 机械制造/材料科学领域科学研究
|  |  | 07080207 | 拉针仪 | 1、模式：垂直式； 2、精度：拉针顶端小于1um，normal 1um-50um，Tubular Shape 50um-100um； 3、重力档：100=36.0V； 4、尺寸：W205*D190*H185mm，6.0kg | 机械制造/材料科学领域科学研究
|  |  | 07080208 | 磨针仪 | 1、操作距离：上下移动，47mm； 2、显微镜移动范围：X轴：7mm、Y轴：30mm、Z轴：8mm； 3、放大倍率：30X，50X以及100X（目镜10X，物镜3X、5X、10X）； 4、适用毛细管：1mm-1.5mm； 5、尺寸：W250*D450*H400mm，6.6kg | 机械制造/材料科学领域科学研究
|  |  | 04340100 | 取芯仪 | 提取水体底部淤泥等，操作简便，轻巧灵活，移动方便，不需要电源，钻孔及取样尺寸准确，钻孔后表面光洁。 | 地球科学、地理海洋
|  |  | 03141102 | 汽车模型风洞 | 1、风机功率>1000kw； 2、最大风速不小于50m/s；速度场不均匀性：<±0.5%；方向场不均匀性：Δαi<0.5°，Δβi<0.5°；紊流度<0.1%；径向压力梯度在30m/s时，不高于于0.0002Pa/m； 3、高速试验段地板拥有抽吸装置，抽吸面积不小于1m2，抽吸速率1m/s-10m/s； 4、地板六分力天平测量精度不低于0.2%，准度不低于0.3%； | 风洞实验室
40 | A02060101 | 发电机 | 03052207 | 旋转流变仪 | 止推轴承 ：磁悬浮；轴向轴承：多孔碳空气轴承；马达：托杯马达；动态振荡最小扭矩(nN.m) ：10；稳态最小扭矩 (nN.m)：20 ；最大扭矩 (mN.m) ：150 ；扭矩分辨率 (nN.m) ：0.1 ；最小频率 (Hz) ：1.0E-07 ；最大频率(Hz)：100 ；最小角速率(rad/s)：0 ；最大角速率(rad/s) ：300 ；位移传感器：低惯量光学编码器；位移解析度（nrad)：10 ；应变切换时间 (ms) ：15 ；速率切换时间(ms)：5 ；法向力传感器： FRT 力值平衡传感器；最大法向力(N) ：50 ；法向力灵敏度(N) ：0.01 ；法向力分辨率 (mN)：1 ；真实位置传感器（TPS）：配置精确测试间隙大小的真实位置传感器，是具有高分辨率的线性位置传感器，它通过实时测量并补偿热膨胀效应，准确地测量间隙数据；可自行设计夹具，自行进行惯量校正；ETC加热炉：最高温度：600℃；最大升温速率：60℃/分钟。 | 材料研究
41 | A02060104 | 交流电机 | 04090504 | 伺服电机 | 0.2KW,0.63N.m 1.5A , 3000R/min, 60mm(Flange), 14mm(Shaft) | 科研
42 | A020615 | 电源设备 | 04111000 | 超磁致伸缩致动器电源 | 1.电源输入：AC 90-250，47-63Hz；2.输出频率：DC~150kHz；3.输入波形：正弦波，方波，任意波；4.输入电压/电流：±115V/±10A；5.阻抗：CV模式：7mΩ+1.3µH/3.5mΩ+0.65µH CC模式：10kΩ//0.45µF/5kΩ//0.9µF；6.输出电流/电压最大：±60/±30 | 科研
|  |  | 03020300 | 交直流电源 | 1AC-12kVA(0~300V、15~1.5kHz)；DC-6kW(0~424V) | 科研
|  |  | 03020300 | 可编程大功率电子负载 | (4.5kW、7.5~350V/0~45A)可编程交&直流电子负载 | 科研
|  |  | 03020300 | 可编程低压大电流电源 | DC 0~100V/100A；5kW | 科研
|  |  | 03020300 | 可编程电子负载 | 60A/80V/300W；负载变化频率20kHz；负载变化率0.32mA/µs~10A/µs。 | 科研
|  |  | 03020300 | 可编程直流电源 | DC 0~25V/7A；DC 0~50V/4A；分辨率1.5mV、0.1mA；精度0.05%+20mV、0.15%+4mA | 科研
|  |  | 03020300 | 可编程直流负载 | 1. 额定功率：15600W; 2. 电压范围：0~1000V; 3. 电流范围：最高达1000A; 4. 定电流、定电阻、定电压及定功率操作模式; 5. 主/从并联控制，可于静态与动态负载下进行同步动态控制（高达93.6kW）; 6. 动态负载：高达20KHz; 7. 输入电压1V可拉额定电流; | 科研
|  |  | 03021001 | 大功率电源 | 功率500W以上，电压10V-1000V | 科研
43 | A02061505 | 多用电源 | 03021000 | 光伏模拟器 | 1. 电压输出范围: 0 ~150V/600V&1000V;2. 3U/15kW高功率密度模组可简易主/从并联达1.5MW;3. 太阳电池阵列模拟 I-V 功能(内建EN50530 & Sandia之I-V曲线数学式);4. 可模拟多种太阳电池的输出特性(Fill Factor);5. 可模拟不同温度及照度下的I-V曲线;6、Leakage Current<3mA;7. 精准的电压及电流量测；8. 可模拟太阳面板遮罩下 I-V 曲线(可达4096点)；9. 具有100条I-V曲线自动编程控制；10. 可测试Static & Dynamic MPPT效能(能量积分量测)；11. 可模拟各地区实际天候(天/月/年)I-V曲线；12. 具有资料记录于Softpanel；13. 标准的USB / RS232 / RS485控制介面；14. 可选购GPIB / Ethernet 控制介面；15. 即时的最大功率追踪状态显示于Softpanel；16. 具有图形化操作软体Softpanel | 可模拟太阳电池研究
|  |  | 03021009 | 可编程电源 | 三路输出：CH1：0～30V/0～3A， CH2： 0～30V/0～3A， CH3：0～5V/0～3A | 科研
|  |  | 03021002 | 直流分析电源 | 可集成4个电源、数字万用表、大功率任意波形发生器；总功率最高600W | 科研
44 | A02061508 | 直流电源 | 03021001 | 程控直流电源 | 输出1：0至6 V，0至5 A; 输出2：0至+25 V，0至1 A; 输出3：0至-25 V，0至1 A; 编程精度（25°C ±5°C）; 电压：0.05% + 20 mV、0.05% + 20 mV、0.1% + 5 mV; +电流：0.15% + 4 mA、0.15% + 4 mA、0.2% + 10 mA | 电路，器件及系统测量
45 | A02061510 | 电池组 | 04240500 | 大功率燃料电池模组 | 输出功率：150kW； 电流范围：0~300A；输出电压：DC465~730V；冷却剂最高温度：70℃；氢气最低压力：16Bar；重量：404kg；空气压力：1.2Bar；控制接口：CANbus；防护等级：IP53 ； 尺寸：1530mm*871mm*495mm；燃料：氢气（参照SAE J2719）；冷却剂：50%乙二醇水溶液。 | 科研
46 | A0206151003 | 电池及能源系统 | 04240500 | 质子交换膜燃料电池电堆 | 电池使用寿命10年以上，电流密度不低于1A/cm2,比功率不低于200W/kg,比能量不低于200Wh/kg | 科研
|  |  | 04111002 | 中等容量充放电测试设备 | 5V/100A/16通道/充放电工步可编程/数据记录与曲线处理 | 电能变换
|  |  | 04111002 | 60V电压等级充放电测试设备 | 60V/100A/单通道/充放电工步可编程/数据记录与曲线处理 | 电能变换
|  |  | 04111002 | 150V电压等级充放电测试设备 | 150V/200A/单通道/充放电工步可编程/数据记录与曲线处理 | 电能变换
47 | A02061599 | 其他电源设备 | 09020109 | 太阳光模拟器 | 1、采用金属卤素灯技术，光源利用率高，设备性能稳定，安全系数高。2、配套相应的软件。能够很好的模拟真实阳光，均匀度通过测量按一定规则选取的一系列点上的光强评判。 | 物理、材料
48 | A0206180101 | 电冰箱 | 03060600 | -80度冰箱 | 1、-20℃至-86℃；2、外门烤漆聚丙烯镀层钢板；3、三层独立门密封垫圈 | 分子生物学科研使用应用
49 | A0206180205 | 空气净化设备 | 03060903 | 超净台 | 1、滑动式前窗，滑动式前窗；2、操作室优于100级洁净度要求；3、对于＞0.3 μm颗粒系可高达99.99%截流效率 | 分子生物学科研使用应用
50 | A0206180399 | 其他清洁卫生电器 | 05080138 | 等离子体去胶机 | 工作频率2.45GHz，输出600W，Φ245mm，深395，溶剂18升，2路气体。 | 科研
51 | A02061807 | 饮水器 | 04400301 | 超纯水系统1 | 1、内毒素<0.001EU/ml；2、颗粒<1/ml@0.2μm；3、微生物<1CFU/ml；4、吸光度（AUFS@210nm)<0.005 | 火焰原子吸收光谱研究
|  |  | 04400301 | 超纯水系统2 | 手动取水流速，可在50和2000ml/min之间调节，电阻率：18.2MΩ.cm@25℃；TOC：≤5 ppb（μg/L），细菌：＜0.1 cfu/ml。热原（内）：0.001Eu/ml（无热源）；核糖核酸酶：＜0.01 ng/ml（无核糖核酸酶）；脱氧核糖核酸酶：＜4pg/ml（无脱氧核糖核酸酶）
51 | A02061807 | 饮水器 | 04400301 | 超纯水制备系统 | 1、适合RO，蒸馏或EDI水；2、适合水质较差（淤泥指数>5）的去离子水；3、从逐滴到2L/min，共有4种流速可选 | 火焰原子吸收光谱研究
|  |  | 04400301 | 纯水机1 | 1、10 —15 MΩ-cm；2、有机物（TOC）<20 ppb；3、细菌<1 CFU/10ml
|  |  | 04400301 | 纯水机2 | 1、电阻率>18MΩ.cm @ 25°C；2、TOC<5ppb；3、热源<0.001Eu/Ml；4、最大流速≥2.0L/min；5、无RNase、DNase酶活性
52 | A02062001 | 工业电热设备（电炉） | 04060808 | 单管扩散炉系统 | 1.炉管有效口径：Φ170mm。2.工作温度：400-1300℃。3.恒温区长度：≧400mm 600℃≦工作温度≦1300℃≧400mm±2.0℃400℃≦工作温度≦600℃。4.炉管数：三管。5.温控仪表：九段温度曲线。6.控制精度：≦±1.0℃600℃≦工作温度≦1300℃≦±2.0℃400℃≦工作温度≦600℃。7.热偶类型：S分度。8.环境温度：10-50℃。9.速度：0-15℃/min | 科研
|  |  | 04060312 | 定向凝固系统 | 最高温度：1700℃；抽拉速度：0.1-20mm/min；极限真空度：6.7*10^-2Pa | 定向晶，单晶涡轮叶片铸造实验
|  |  | 04060807 | 多功能烧结炉 | 最高温度1800 °C;优质的二硅化钼加热元件;B型热电偶;手动或自动配气系统 | 可做高温烧结、还原、真空退火。
|  |  | 05080610 | 复杂结构陶瓷基复合材料涡轮叶片制造 | 炉膛工作恒温区有效尺寸：Φ300×H500(mm)，最高工作温度：1500℃；工作温度：1200℃；空炉冷态极限真空度：5Pa；保护气体：氩气，反应气体：氢气，MTS气体。 | 用于复杂结构陶瓷基复合材料涡轮叶片制造
|  |  | 04060411 | 高温高压气淬炉 | 加热功率150kW；装炉量500kg；极限真空度0.133Pa；气淬压力≤10^-6Bar | 可做高速钢、工模具钢、高温合金、马氏体不锈钢、钛合金等材料的高压气淬，以及磁性材料的退火等工艺。
|  |  | 04060801 | 晶体生长炉 | 坩锅直径：最大4英寸/6英寸；坩锅圆柱体最大长度：450mm；晶体长度：最大350mm；炉室直径：800mm；炉室长度：975mm；工作压力：最大40bar | 材料生长
|  |  | 04060804 | 快速热退火系统 | Mo丝，加热最高温度1350℃，PID智能温控；复合分子泵抽速：600L/S；0-5SCM质量流量控制器；真空度：1×10^-5Pa。 | 材料退火热处理
|  |  | 04370721 | 马弗炉 | 气体导入能力：标准装备（氮气2L/min）; 预定定时器/升温/保持时间：0-99小时59分; 外部接口：记录仪用电热对接口，气体导入用输入电源.脱臭装置连接接口。; 炉内气体：氮气、氧气、氩气等 | 用于实验室、科研单位作元素分析测定热处理时加热用。
52 | A02062001 | 工业电热设备（电炉） | 04060400 | 石墨化高温炉 | 最高使用温度：3000℃，常用温度2800℃，立式恒温区φ200×350mm;卧式恒温区φ110×900mm；温度均匀度：≤±15℃；控温精度：±1℃；工作气氛：真空置换Ar2 、 N2 保护（微正压）；温度测量：红外光学测温，测温范围1000~3000℃； 测温精度：0.3%； | 用于各种碳材料的碳化和石墨化实验
|  |  | 04060804 | 微波退火设备 | 额定功率：4.0kW;微波输出功率：0.3-2.85kW连续可调；微波频率：2.45GHz；最高工作温度：1660℃；静态真空度：＜100Pa | 金属材料的退火热处理
|  |  | 04060308 | 真空烧结炉 | 工作区域：600×300×300mm，极限温度：1600℃，真 空 度：6.67Pa，额定功率：230KW，额定电压：250V | 金属制品烧结 退火及其他热处理
|  |  | 04060411 | 氮气推板式热处理炉 | 最高温度不低于1350℃ | 高性能陶瓷纤维的热解
|  |  | 04060901 | 高温炉系统 | 本体最高温度不低于1850℃ | 高性能陶瓷纤维的终烧
|  |  | 04191205 | 熔融纺丝机 | 熔融槽温度：350℃；组件预热装置：室温~500℃ | 高性能陶瓷纤维原丝的制备
53 | A02062002 | 电气物理设备 | 03210718 | 超高真空分子束外延生长和原位测 | 真空度优于1×10^-10torr | 超高真空生长磁性金属超薄膜以及复杂氧化物薄膜
|  |  | 03040704 | 单束聚焦离子束系统 | 离子束分辨率5nm，可进行样品切割，刻蚀，沉积等加工模式 | 材料表面微区形貌和结构分析
|  |  | 03031211 | 氮气发生器 | 氮气纯度不低于99.9%，氮气流量不低于300ml/min | 科研
|  |  | 03210720 | 低能电子束源系统 | 电流： 1一50kA，脉冲束脉宽20一100ns,束斑直径可达5cm、功率密度可大于90w/cm | 辅助镀膜，改变薄膜物理结构
|  |  | 05080144 | 电子束及热蒸发设备 | 极限真空<4*10^-4Pa | 科研
|  |  | 03210718 | 分子束外延系统 | 背景真空<8*10^-11Torr | 半导体薄膜生长
53 | A02062002 | 电气物理设备 | 03060303 | 离子溅射仪 | 1: 射频源: 50瓦的射频电源，具有功率自动匹配功能 2: 真空系统：70升/秒的分子泵搭配两级隔膜泵 3: 气压： 5E-6 Torr基本压力，400mTorr工作压力 4: 真空规：紧凑的皮拉尼规 5: 舱室，两个前置接口能装载TEM适配器，用于装载侧插TEM样品杆和SEM样品杆，顶部入口用于放入SEM样品台，显微镜镜筒部件或者各种真空件，舱室尺寸为3.5”直径 x 2.0” 深度，前置观察窗能观察工作时的等离子体发光，内置的电磁阀将舱室与真空泵之间隔离开，抽真空时间不到1分钟，放气时间小于5秒。 6: 气体控制：采用精确的质量流量计来测量及控制气体流量 *7: 气体种类：采用三路独立气体（H2，O2和Ar） *8：清洗配方：提供包含有H2/O2配方等一系列配方，同时支持用户自定义配方 9：用户界面：采用交互式触摸屏，提供包含有中文、英文等多种语言界面 10：电源：通用电压/频率100VAC - 240VAC/50-60Hz/1000W 12: 气体要求，25psi，纯度为99.995%的O2，25psi，纯度为99.995%的H2，25 psi，通过认证标准的Ar | 对透射电子显微镜的碳膜样品载网进行离子溅射处理
|  |  | 03060303 | 离子清洗仪 | 束能电压：0-6 kev。快速喷镀Cr≈1.5A/sec；C≈0.5A/sec。试样台：旋转速度：10~60°rpm；倾斜角度：0~90°；摇摆速度：0~40°/sec。 | 对透射电子显微镜的碳膜样品载网进行离子清洗处理
|  |  | 03210706 | 离子注入机 | 能量33KeV-200KeV；束流：B离子6，100纳米大角度 | 科研
|  |  | 03060303 | 真空喷镀仪 | 1．可预设参数。 2. 全自动抽真空和全自动操作的高真空沉积镀膜系统。 3．系统集成了磁控离子溅射和热蒸镀两种真空沉积镀膜方式 4．标配自动挡板机构 5．真空系统：5m3/hr旋转机械泵＋70L/s涡轮分子泵（无需冷却水）；系统极限真空度为10-5mbar量级；机械泵为外部安装式 6. 溅射工作真空范围：5 x 10-3 到5 x 10-1mbar 7. 溅射电流：0-150mA 8.可预设溅射时间 9.高分辨率精细镀层 10.：可预设贵金属溅射模式或易氧化金属溅射模式 11.采用直流电源蒸发；标配直径3.05mm碳棒蒸发头 | 对透射电子显微镜的样品载网喷镀碳支持膜
|  |  | 03031268 | 高品质超稳光学腔及真空系统 | 波长780nm+/-25nm， 精细度245000，长度15mm，通光孔径12mm，工作电压200V | 用于量子效应研究,物理学
54 | A020623 | 电气设备零部件 | 03040900 | 扩展型宽譜可调光信号阵列 | 通道数：4； 线宽：100kHz；工作波长：1527.605~1565.496nm； 波长调节分辨率：1pm； 激光输出功率：>=13dBm；边摸抑制比： 55dB； 可自动覆盖C-Band光谱范围扫描； 可级联扩展至大规模光信号阵列；功率稳定度：+/-0.1dB 24小时内； | 光纤通信系统
55 | A0207 | 雷达、无线电和卫星导航设备 | 05060000 | 手持式钢筋混凝土雷达 | 测量方式：雷达（画面监测方式）；控制功能：图象反转，光标标记；探测物体：钢筋、聚氯乙烯管、孔洞等；最大操作速度：约400㎜/s具有超速报警功能；测深：5～300mm（钢筋直径≥6mm）；电源：电池供电，或110 VAC（选配）；深度标尺：Cm修正显示或时间ns显示；连续使用时间：约2个小时（对比度为200时）；间距分辨率：7.5cm以上（钢筋直径为10mm，深度为6cm）；※标准混凝土的实测值（深度75mm时及175mm时钢筋间隔40mm的钢筋可以被判读）外部连接：红外打印机，计算机；测量距离：15m（一次显示50cm，分30个画面显示）；存储卡：CF存储卡 | 钢筋、聚氯乙烯管、孔洞等探测
|  |  | 05060000 | 船用测波雷达 | X和S波段雷达 | 科考船；观测海浪和海流参数
56 | A020701 | 地面雷达 | 05060503 | 地质雷达 | 主机可适配所有高中低频雷达天线，频率范围从15MHz到2.6GHz；8扫描速率：300线/秒；操作模式：须具备连续测量、测量轮、点测三种模式可选；测量范围：0～8000ns；动态范围：120dB；天线类型：兼容屏蔽式或非屏蔽式、连续拖动或点测、地面直接耦合天线 | 地质情况分析
57 | A02070105 | 地面气象雷达 | 03030712 | 米散射激光雷达 | 分析大气PM2.5在垂直方向上的浓度廓线，空间分辨率6米，时间分辨率5分钟。 | 大气环境监测
|  |  | 05060604 | 激光雷达 | 波长532nm,高度60km,分辩率300米 | 科研
|  |  | 03010350 | 水汽廓线仪 | 探测高度应不低于12Km，高度的分辨率小于120m，最低探测高度不大于150m。对大气中风廓线的观测应有较高的时间分辨力。进行3波束探测时，获取风廓线的周期不大于6分钟，进行5波束探测时，获取风廓线的周期不大于10分钟。处理后风向的精度小于10°（RMS），风速精度小于1.5m/s（RMS）。 | 采用微波遥感技术应用多普勒原理对大气进行探测
58 | A02070208 | 机载地形测绘雷达 | 03040225 | 测量型无人机 | 全自动工作流程；全地形，全天候的飞行能力；在小区域内的精确着陆；图像采集系统；位置信息记录；远程遥控 | 地形测量
59 | A02070802 | 无线电罗盘 | 03230110 | 电子罗盘 | 经度误差<1°；纬度误差<1°；可实时读取 | 水下光学三维重建研究
60 | A02070902 | 导航机 | 03230100 | 导航设备(航向信标) | 1.输出频率范围：108.1-111.9MHz，0.2MHz间隔，20波道；2.频率稳定度：±50×10^-6；3.射频输出范围：-100-0dBm；4.射频输出精度：±2.5dB | 科研
|  |  | 03230100 | 导航设备(下滑信标) | 1.输出频率范围：329.3-335.0MHz，0.3MHz间隔，20波道；2.频率稳定度：±50×10^-6；3.射频输出范围：-100-0dBm；4.射频输出精度：±2.5dB | 科研
61 | A020710 | 机动定向导航设备 | 03230303 | 动力定位系统 | 满足中国船级社CCS DP-1要求，能实现船舶自动定位、自动艏向，水下目标自动跟踪（跟踪ROV）；配置DGPS/GLONASS，超短基线，北斗导航系统接口；定位精度不低于3m，艏向不超过3度。 | 科学考察船水下定位
62 | A020713 | 卫星定位导航设备 | 03230243 | 卫星定位系统 | 抄取筒直径：200mm；抄取筒容量：8升；抄纸直径Φ200 | 科研
|  |  | 03230331 | 卫星定位信号模拟器 | 容积：70L；额定电压220V
63 | A020799 | 其他雷达和无线电导航设备 | 05060100 | 探地雷达 | 中心工作频率在10～1000MHz范围，时窗在O～20000ns。地面系列的探测深度约在30～50m，分辨率可达数厘米，深度符合率小于±5cm | 沉积学与储层地质学研究
64 | A02080202 | 模拟微波接力通信设备 | 03220325 | MIMO信道模拟器 | 调制带宽160MHz；捕获带宽160MHz；捕获存储器512Msa/通道；衰落器16个；支持协议：LTE、HSPA、W-CDMA、GSM/EDGE、TD-SCDMA、Mobile WiMAX™、WLAN、数字视频、GPS 和 GLONASS | 多径无线电传输
|  |  | 03190921 | 无线信道仿真器 | 频率范围：30MHz-2700MHz ；16个射频通道（最多32个）；最大带宽：40MHz；底噪：-165dBm/Hz | 空中辐射特性研究
65 | A02080599 | 其他光通信设备 | 03040492 | 多通道谱型发生器（可编程光处理器） | 1. 工作带宽：1527.4 to 1567.5nm；2. 通道数：4X16通道，双向；3. 光接口：LC/APC；4. 插入损耗：4.5dB(典型值)；5. 滤波形状：任意编程；6. 滤波器带宽：10GHz to 5THz；7. 中心波长分辨率：1GHz；8. 中心波长精度：+/-2.5GHz；9. 可实现相位、色散、延迟等光学参数的调节 | 光纤通信系统
|  |  | 03040826 | 静态色度色散模拟器 | 1.色散大小>3000 ps/nm，2.信道间隔>50GHz,3.工作带宽>50GHz,4.插入损耗<4dB | 光性能监测、全光网
|  |  | 03040492 | 可编程光处理器 | 工作频率范围：191.250 THz ~ 196.275 THz (1527.4 nm ~ 1567.5 nm)；插入损耗： 6.5dB（typ 4.5dB）；回波损耗>25dB；一阶偏振色散<0.5ps（typ <0.25ps）；滤波形状：任意；滤波带宽10GHz ~ 5GHz；带宽分辨率：1GHz（8pm）；带宽精度±5GHz；中心频率分辨率1GHz（8pm）；中心频率精度：±2.5GHz；群时延范围：-25ps ~ +25ps。 | 光通信，光信号处理
|  |  | 03040826 | 可调色度色散模拟器 | 1.可调色散范围>= ± 900 ps/nm,2.工作带宽 > 30 GHz，3.色散分辨率<= 5 ps/nm，4.插入损耗 < 5 dB； | 光性能监测、全光网
|  |  | 03041002 | 声光调制器 | 工作波长：1530~1565nm；平均承受光功率：1W；插入损耗：2.5dB；峰值光功率：最大1kW | 光调制、轨道角动量复用
|  |  | 03010555 | 矢量信号源 | 1. 信号频率范围：250KHz～20GHz；2. 频率分辨率：0.001Hz（连续波）；0.01Hz(所有扫描模式)；3. IQ调制信号输出功率： -130～+20dBm (5-20 GHz);4. 电平分辨率： 0.01dB；5. IQ 调制带宽: 80 MHz | 全光网与现代通信网
66 | A020808 | 视频会议系统设备 | 14040515 | 同声传译会议系统 | 系统音频播放：20-20KHz;音频对讲100-20KHz;声音延时：≤8ms;信噪比：≥70；失真度：≤0.5 | 口语翻译
67 | A02081099 | 其他传真及数据、数字通信设备 | 05030300 | 数据库审计 | 1.网络吞吐能力:最大支持2000M;2.SQL语句处理能力:SQL语句交易量最大支持30000条/秒;3.会话并发数:最大支持4000个;4.审计范围:Oracle、SQL Server、MYSQL等所有版本；5.会话记录：以会话为单位详细的记录了数据库的操作过程：精确的时间点、来源网络地址、来源端口、客户端主机名、客户端操作系统用户名、数据库类型、目标地址、目标端口、客户端程序、数据库账号以及完整的操作行为详情(提供产品截图并盖章)；6.细粒度解析：深度解码数据库网络传输协议，完整、细粒度分析并再现用户数据库操作活动过程。7.绑定变量解析；8.原始PCAP会话包记录；9.策略告警 | 数据库审计
68 | A020813 | 通信配套设备 | 03210902 | 八通道脉冲多分析系统 | 200-5000V可程式电压、基本测试时间50ms、工作温度0℃-40℃ | 脉冲测试，层间短路测试
|  |  | 03080907 | 天线放射检测仪 | 1．直流双电源单独供电3V和9V;2．整机电流：＜200MA;3．测试范围：100MHZ——2000MHZ;4．测试误差：±10 uw/㎝2;5．数显范围：1-1999（uw/㎝2）, 超过1999 uw/㎝2将显示为：1;6．产品通过GB/T17626.4-1998国家质量标准认证。 | 科研
|  |  | 03210900 | 信号参数分析仪 | ±0.19 dB 绝对幅度精度 、+22 dBm 三阶截获（TOI）、利用前置放大器和本底噪声扩展可生成 -172 dBm 显示平均噪声电平（DANL） | 航空航天、国防、商业通信等
69 | A02081501 | 发射天线 | 05030822 | 发射天线 | 频率范围：80MHz～1.5GHz；典型增益：9dBi | 电磁兼容测试
|  |  | 05030822 | 发射天线 | 频率范围：0.7～9GHz；典型增益：10dBi
70 | A02081502 | 接收天线 | 05030822 | 无线通信天线 | 频率范围：0.7～18GHz 增益1.4～15dBi，3dB波束宽度48°（电场）/30°（磁场），N型连接头。主要功能：建立无线通信测试仪与无线EUT之间的通信连接 | 电磁兼容测试
71 | A02090504 | 专业摄像机和信号源设备 | 3230235 | 高速摄像机 | 最高分辨率百万级以上像素、采集速率3000帧以上，像素大小20微米，最小曝光时间小于1微秒 | 教学 科研
72 | A02091503 | 压片加工设备 | 03061848 | 自动粉末压片机 | 1、控制方式：PLC程序控制；2、模具类型：硼酸/钢环/铝杯/塑料环；3、最大压力：40吨；压力：5-40吨（50-400 kN）；4、保压时间：24小时；延时范围：0.01S～99.99S；功耗：2W≤5VA 环境温度及湿度；5、最大行程：50（mm）；柱 开 度：150（mm）；6、工作面尺寸：580×450（mm）；工作台面高度：800（mm）；机器长宽高：580×550×1100（mm）；7、电源电压：380V±10%,50Hz 三相四线制【可选电压220V】；功率：1.1KW【可选功度率0.75kw】 | 属于X-荧光光谱仪配套设备
73 | A02100101 | 温度仪表 | 03010132 | 红外线温度测量仪 | 测量范围：—35-500℃；测量误差：误差±2℃ | 红外线温度测量
|  |  | 03010103 | K热电偶 | 带玻璃编织带绝缘层 | 测量温度
|  |  | 03010103 | K型热电偶及铂电阻补偿导线 | K型热电偶和铂电阻的补偿导线，26号线规50英尺，多股绞线，3芯，PFA绝缘层 | 测量温度
|  |  | 03060605 | 程控降温仪 | 降温速率 : 0.1 to 99.9℃每分钟 ； 升温速率 : 0.1 to 10.0℃每分钟 ； 温度偏差: < 2 ℃； 控制器: 微处理器 ； 控制方式 : 样品或腔体 ； 显示屏 : 4 X 20 LCD显示； 程序 : 6 个预设程序，10个用户定义程序 | 应用于轻工、农业、医药、基础生物研究等各个领域中，如：干细胞、脐带血库、动植物细胞等的冻存。
|  |  | 03260138 | 分布式光纤温度应变监测系统 | （1）测量距离：10公里 （2）感温精度： 1℃ （3）测量时间：40秒 （4）最短感温长度： 3米 （5）空间分辨率：1米 | 用于高压电气/石油铁道/医疗科研
|  |  | 03010132 | 共晶点测试仪 | 温度范围：-100℃ 至 +100 ℃； 电阻范围：1 Kohm 至 10 Mohm； 测量探头：由两个电极和一个PT100温度探头组成；可同时显示电阻和温度数值，绘制电阻/温度曲线，计算出共晶点温度。 | 测量温度（共晶点）
|  |  | 04070610 | 恒温恒湿度调控装置 | 恒温温度范围：18-28（℃） 恒湿湿度范围：30-90（% RH） 风速范围：0.5-2（m/s） | 服装工程
|  |  | 03010711 | 热电偶温度变送器 | 热电偶型；1000 VDC完全隔离；线性热电偶测量；灵活的DIN导轨安装； 单端24VDC操作；温度范围：0—50℃ | 实验室温度测量系统信号调理
|  |  | 03010103 | 热电阻 | Pt100铂电阻，温度范围-100 ~ 400℃，A级精度 | 测量温度
|  |  | 03010711 | 热电阻温度变送器 | 灵活的DIN导轨安装，隔离RTD输入模块 | 实验室温度测量系统信号调理
|  |  | 03010103 | 热电偶连接器 | 玻璃纤维填充尼龙材料；工作温度：-29至+220℃ (-20至+425°F) | 测量温度
74 | A02100102 | 压力仪表 | 03170318 | 渗透压测定仪 | 1、冰点震动结晶原理；2、20样检测、40样检测和40样双头检测； | 分子生物学、医学、食品、医药、化学等行业科研
75 | A02100103 | 流量仪表 | 03052207 | 动态流变仪 | 1.扭矩范围：0.3μNm-200mNm 2.旋转速度：10-5rad/sec～500 rad/sec 3.温度范围：-40℃～+260℃ 4.温度精度：±0.1℃
|  |  | 03052207 | 粉体流变仪 | 1. 测力范围:±50N； 2. 力值分辨率：0.002N； 3. 扭距范围:±600mNm； 4. 扭距分辨率：0.02mNm； 5. 行程范围：160mm； 6. 最大转速：100rpm； 7. 最大线速率：25mm/s
|  |  | 03052207 | 高温高压流变仪 | 1.工作压力：大气压～1000 psi 2.工作温度：室温~ 260 ℃或以用户定 3.转速范围：0.01～600rpm连续可调 4.剪切速率：14μN.m~ 100 mN.m 5.精确度：±0.01%（全量程），重复性：±0.05%（全量程）
|  |  | 03010373 | 高温型科氏力质量流量计 | 带传感器、变送器；流量范围：0-5（t/h）；最高温度可达400℃；最大压力：42MPa | 精确测定高温高压工况下通道内质量流量
|  |  | 03052207 | 光固化实时流变仪 | 旋转流变仪的角位移精度：≤10nrad，扭矩精度：≤0.1nNm，旋转模式最小扭矩：≤0.01μNm，振荡模式最小扭矩：≤0.002μNm，最大扭矩：≥200mNm | 光固化过程中实时流变学性质测定及固化过程中介电性质测定，材料物理，材料化学
|  |  | 03052207 | 光学流变仪 | 1. 探头光源:700或800通道激光光源 2. 显微流变测试系统 3. 温度范围：室温~300℃或以用户定 4. 温度控制精度: ±0.1℃ 5. 最小测量颗粒粒径 : 1 μm
75 | A02100103 | 流量仪表 | 03052207 | 毛细管流变仪 | 1. 压力范围：50~60 kN ，压力传感器精度：好于满量程的0.5% 2. 动态速度范围：≥200000:1 3. 速度精度：±0.1% 3. 温度范围：室温~250℃或以用户定，温度精度：±0.5℃ 4. 单头或双头
|  |  | 03052207 | 三轴流变仪 | 1. 最大轴压：600 bar； 2. 最大侧压：1000 bar，最大偏应力3000 bar 3. 温度范围：室温~90℃ 4. 试验力长时间稳定度＜±2％
|  |  | 03052207 | 旋转流变仪 | 1.运行模式：平等板，同心圆筒，锥/平板或平行板（旋转） 2.旋转扭矩范围： 0.003μN.m～200mN.m； 3.旋转下转速范围： 0.0001rpm/min~ 3000rpm/min； 4.精度：测量范围的±1.0%，重复性：±0.2% 5.调整速度：0.01～500mm/min；速度精度： ±0.5%； 7.温度范围：-5~150℃，高低温炉 -150~300℃或以用户定
|  |  | 03052207 | 质量流量控制器 | 1. 流量规格：(10,20,30,50,100,200,300,500)mL/min；1,2,3,5,10，20,30,50）L/min 2. 调节阀类型：电磁调节阀 3. 准确度：± 1 % F.S （5sccm~10slm）；线性：±(0.5~1.5) % F.S；重复性：±0.2 %F.S 4. 环境温度：5 ℃ ~ 45 ℃ | 吸附、吸收气体流量控制
|  |  | 03052207 | 转矩流变仪 | 1. 扭矩范围2000000:1/频率100Hz，扭矩分辨率： 0.01/0.1Nm，扭矩精度：0.15% 2. 转速范围：0~500rpm，转速分辨率：0.1/min 3. 温度范围：室温~300℃或以用户定，最大压力：700bar 4. 精度：测量范围的±1.0%，重复性：±0.2% 5. 单螺杆或双螺杆
76 | A02100111 | 自动成套控制系统 | 03140400 | 微波湿度测试系统 | 1)表面湿度微波探头；2)体积湿度微波探头；3)近面层湿度微波探头；4)中间层微波探头；5)极深微波探头；6)湿度精度：3%；4)液晶显示。 | 化学化工
77 | A021003 | 光学仪器 | 03040400 | 纳秒光反应测试系统 | 激光器355nm，1kHz，光谱仪焦距：500mm，分辨率：0.07nm （1200l/mm@500nm）；探测器：分辨率：1024*1024，帧频：4fps，门宽：2ns。闭循环制冷机：温度10K~350K， | 1，光学性能研究，2，材料研究
|  |  | 12020221 | 3D轮廓仪 | 三维表面成像和薄膜应力测试，X 轴精度：±(0.8+0.01L)μm,Z1 轴精度：±(0.8+¦0.5H¦/25)μm | 科研
|  |  | 03140602 | 光学精密实验平台 | 平面度：< 0.05mm/m2 表面粗糙度：< 0.8μm 固有频率：垂直1.2Hz～1.8Hz,水平1.2Hz～1.8Hz 振幅：< 1.2μm 重复定位精度：+0.05mm 空气压力：0.2-0.6（Mpa）
|  |  | 03170321 | 影像仪 | X、Y轴线性精度U≤(3+L/200)μm,Z轴线性精度U≤(5+L/150)μm,分辨率0.0005mm | 机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器行业
78 | A02100301 | 显微镜 | 03210200 | 电子能量损失谱仪 | 在透射电子显微镜中进行电子能量损失谱分析：色散度 1.5um/ev,能量分辨率：优于0.8ev,空间分辨率：谱仪光栏直径/放大倍率=1mm/100000 = 10nm，谱仪接受角β：100mrad. | 透射电子显微镜附件，材料分析
|  |  | 03040000 | 300kv场发射透射电子显微镜 | 1.点分辨率： 0.25nm；2. 信息分辨极限：0.14nm；3。 加速电压： 80kV 300kV；4.• 放大倍数 ：40x – 740kx
|  |  | 03040701 | 200kV场发射透射电子显微镜 | 电子枪类型：场发射型 点分辨率：0.23nm 线分辨率：0.10nm 最高加速电压: 200kV；最低加速电压: 80kV 加速电压稳定性：≤2 ppm/min 物镜电流稳定性：≤1 ppm/min 最小放大倍数: 50× 最大放大倍数: 1,500,000× 球差系数：1.0mm 色差系数：1.4mm 最小聚焦步长：1.4nm TEM模式：2 – 5nm EDS/NBD/CBD模式：0.5 – 2.4nm 相机长度: 80 - 2,000mm 样品移动：X: ≤2mm ； Y: ≤2mm；Z：≤0.4mm 最大倾斜角：+35° X射线能谱分析固体角：0.13sr 取出角：25° STEM附件技术规格 分辨率：0.2nm 放大倍率：×100 - 150,000,000 | 材料研究
|  |  | 03040000 | 120kv透射电子显微镜 | 1.点分辨率：0.49nm；2. 线分辨率：0.34nm；3. 加速电压：20kV -120kV；4. 放大倍数： 22x – 340kx
|  |  | 03040100 | 超高分辨率显微成像系统 | 1.兼容现有荧光分子和荧光染料，2、轴向分辨率80-100nm，3.可分辨为激光共聚焦显微镜观察极限1/8大小的物体。4.可同时观察四个荧光通道，每个荧光通道的成像速度达到了65帧/秒。 | 用于分子生物学科研；医学相关专业教学；并在食品、医药、化学等行业广泛应用
|  |  | 03040136 | 3D测量激光显微镜 | 光源：405nm半导体激光 白色LED 检出系统：光电倍增管 变焦：光学变焦：1～8X，数码变焦：1～8X 分辨率：移动分辨率10nm，显示分辨率1nm 物镜转换器：6孔电动物镜转换器 物镜：100x，50x，20x，10x，5x等 XY载物台：100×100 mm（电动载物台），可选： 300×300 mm（电动载物台） | 高分辨光学显微分析，生物医学，材料学、化学
|  |  | 03040701 | 3D共聚焦显微镜 | 物镜5、10、20、50、100，图像分辨率1280X1024，Z轴分辨率8nm光源卤素灯，样品高度65mm,2D 、3D等 | 材料光学、热处理、机械、镀膜等科学领域用
|  |  | 03040100 | 光片照明显微镜 | 1.采用激光层照荧光显微技术（LSFM） 只激发观察物镜焦平面的荧光，产生一个内源性的光学切面。同时照明光路和成像光路相互垂直 。
|  |  | 03040100 | SD转盘式共聚焦活细胞工作站 | 显微镜与扫描头一体式设计，配有激光安全装置，温度控制精度0.01度
|  |  | 03040103 | 暗视野显微镜 | 1.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离45mm;2、调焦机构：载物台垂直运动由滚柱机构导向，粗微同轴旋钮，3、照明系统：内置6V30W卤素灯，内置透射光柯勒照明;4、聚光镜：暗场聚光镜，可用于暗场观察方式，,数值孔径0.80-0.92;5、物镜转盘：与显微镜机身固定的5孔物镜转盘;6、物镜：平场消色差物镜：4x，10x,40x,100x | 医学相关专业科研
|  |  | 03040100 | 便携式体视显微镜 | （一）主要技术指标要求（带星号为核心指标）： *1．显微镜本体带有中文操作软件；专用二维以及三维测量软件，可以进行两点间距离；线与线距离，角度；圆半径，直径；面与面之间距离、角度，体积等的测量。 *2．镜头倍率要求：带有100~1000倍的显微镜头，连续变焦可调。产品要求具有大景深和长工作距离。标准刻度尺可以随倍率的变化自动改变。 *3.镜头在100~1000倍时，观察范围要求在(mm)：3.05~0.30mm(H)， 2.28~0.23(V)，3.81~0.38 (D对角线)；工作距离要求：25mm。 *4. 配套专用液晶显示屏17英寸(1920×1200，TFT型)； *5．超微动、多视角三维载物台：倾斜角度，可带动镜头左侧0到60度，右侧0到90度倾斜。同时调整最佳的照明角度。载物台旋转角度：可作360度旋转。移动量：X方向80mm，Y方向50mm (80×50)，微调精度：5μm。带有步进电机，可以自动对焦。 *6．带有快速抑制眩光功能，可以快速消除观察物体的强反光；并且在消除反光的同时可以进行三维形貌合成。 7．可以全射照明和片射照明功能，增强被观测物的凹凸效果； 8．本体带有拼图功能，可以在大倍率时，自动进行图象拼接，从而解决倍率大视野小的矛盾。 9．系统具有3D照明模拟功能和3D图像对比模式。 *10．采用200万像素设计。 *11．整个系统具有“观察、保存、测量”一体化功能设计。主体要有160G的硬盘，带有17英寸液晶显示器以及USB接口。支持中文输入功能。带有控制键盘，控制功能都集成在一个控制面板上，调焦、光线调整以及拍照都可以通过手边的控制面板操作。 12．本体具有D.F.D方式的景深合成功能，可以进行快速景深合成和高精细景深合成，最多可以合成50张图片。并有图片位置补正功能。 *13．光源采用长寿型卤素灯设计，12V，100W，可以连续使用1000小时。光强3100K。 14．带有HDR功能，即配备16bit灰度级成像系统。在HDR功能下，可以同时进行三维形貌合成。有最适画面选择功能。 | 材料研究
|  |  | 03040142 | 波前像差仪 | 测量激光波长：835nm±25nm；激光率35μW±20％；屈光度测量范围：球镜－15D～＋7D，柱镜－5D～＋5D；轴位测量范围0°－360°，测量准确度允差±3°；雾视度数＋1.5D允差±0.5D；瞳孔直径值测量准确度允差±5％；波前相差测量允差±5％；总的测量速度：5秒，允差±1秒；工作距离：52mm允差±5％。 | 眼科仪器，视觉学研究
|  |  | 03040100 | 长时程活细胞荧光显微分析系统 | 1.LED光源，长寿命，对细胞低伤害，快速调节和最优的波长设定多标记模块，用于荧光成像;2.可以进行以方格的形式（2×2多至10×10）或者Z轴的特定区域进行选择；3.拥有动态Z轴扫描能力；4.可选配多至3通道的荧光检测模块，大大丰富实验设计的选择.
|  |  | 03040136 | 场发射扫描电镜（带EDX） | 分辨率：≤ 1.0 nm @ 15 kV; ≤ 1.6 nm @ 1.0 kV;观察范围：100 mm ×100 mm;样品台倾角：-5° ~ + 70°;配备能谱仪(EDS)：;能谱分辨率：≦129 eV | 纳米材料和纳米器件，致密岩性导电和非导电样品的高分辨率形貌观察 材料 物理化学，生物医学
|  |  | 03040100 | 场发射扫描电子显微镜 | 分辨率：二次电子像 1nm(15kv),20nm(1kv,减速模式），背散射电子像，2.nm(30kv),加速电压：0.5——30KV,0.1KV/步；放大倍数：X20—X800000；样品室：五轴驱动样品台。选配：EDX，EBSD，变温台，拉伸台 | 材料表面微区形貌和结构分析，物理、化学、生物、材料等科学领域用
|  |  | 03040136 | 场发射透射电镜 | 加速电压：≥200 kV； 分辨率：≤0.25 nm（点分辨率）；≤0.15 nm（线分辨率）； 相机常数：30- 4500 mm； 样品台移动距离：≥±1 mm（x，y）；≥±0.2 mm（ｚ）； 双倾台倾转角度：≥±30°；双倾台倾转角度：≥±30°； 放大倍率：50 x~1000 kx； | 无机材料的形貌、晶体结构和相组织分析、及化学成分的定性和定量检测
|  |  | 03040701 | 超大景深三维数码显微镜 | 原装进口一体化主机；全自动操作；光学引擎；可倾斜大支架；工作距离达79mm，视场40mm；2D表面形貌检测，3D测量 | 用于材料的日常检测和失效分析，适用物理、化学、材料等科学领域
|  |  | 03040110 | 超分辨红外显微镜（AFM联用型） | 红外成像部分： 空间分辨率：<30nm sSNOM；XY方向空间分辨率<10nm，Z方向的灵敏度<1nm，对于256 x 256像素点图象的扫描速率需要>1Hz 原子力显微镜成像部分： 系统噪音<35 pm RMS值。 扫描器的扫描范围： XY方向不小于125um，Z方向不小于5.5um。 | （1）从分辨率上，超分辨红外显微镜的空间分辨率可达10nm以下，大大超越传统的傅里叶变换红外光谱几微米的空间分辨率，从而可以实现对材料的化学成份进行纳米级识别。(2) 超分辨红外显微镜还可对很多材料的纳米级等离子体效应进行检测，这是以前无法进行的工作。从功能上，它可以把纳米级化学成份与材料的纳米级力学性能和电学性能结合起来进行分析，对于研究材料的机理具有不可替代的作用。 （4） 该仪器适合于各种材料，包括无机材料、有机材料、复合材料等，适用范围非常广泛。
|  |  | 03040100 | 超分辨率显微镜 | 1.时间分辨率0.6秒/帧；2.横向分辨率20nm
|  |  | 03040100 | 超高分辨率显微成像系统 | 空间分辨率： 3D-SIM模式下X, Y轴分辨率为100nm，Z轴为200nm（依赖于发射波长）；时间分辨率：最多可同时观察四个荧光通道，超高分辨率模式下大于24帧/秒（512×512像素），普通模式下大于200帧/秒（1280×1024像素）；3D-SIM使用激光光源，波长405nm，488nm，568nm，642nm；增强稳定型光路系统，整个光学系统置于防震恒温恒湿超净环境暗室中；闭环压电Z轴扫描台。
|  |  | 03040100 | 超高速高分辨激光共聚焦显微镜 | 1.满足以下扫描速度指标：13幅/秒（512x512像素，16位）2.荧光样品选择：无需选择特定的荧光染料
|  |  | 03040100 | 超景深三维显微镜 | 从0.1到5000的大倍率范围；5400万像素3CCD手持式摄像机；高分辨率RZ镜头；嵌入式500GB硬盘；嵌入式24x CD-R/CD-RW/DVD驱动器装置；支持LAN连接/FTP服务器 | 材料表面微区形貌和结构分析，物理、化学、生物、材料等科学领域用
|  |  | 03040155 | 超声波扫描显微镜 | 扫描台采用超高速线性马达和磁悬浮技术，处理样品的尺寸 320×320mm, 换能器频率范围为5-400MHz。扫描范围：最小 200×200μm 最大 320×320mm，最大扫描速率：> 1500 mm/s 扫描重复精度：+/-0.1μm | 材料显微分析
|  |  | 03040100 | 单分子定位全内反射多色荧光显微镜 | 1、研究级全自动倒置荧光全内反射多色荧光显微镜；2、无限远校正光学系统，双层荧光光路设计，同时接两个8孔电动编码激发块转及其他光路设施；3、封闭框架机身，高刚性,高热稳定性(x,y轴)，配电动Z轴；粗微调步进可根据物镜不同设定最小步进≤10nm；行程≥10.5mm；最大调焦速度≥3mm；4、配有自动对焦装置：具有单点长时间焦点实时追踪，系统软件记忆多点锁焦/找焦功能，Z轴漂移控制精度<70nm, 自动对焦工作响应频率≥5Hz；5、全内反射(TIRF)荧光激发装置。
|  |  | 03040148 | 单轴电动显微操作器 | 1、稳定性：漂移不到1um（2小时内）， 2、低噪音电子器件：适合单通道电生理记录 3、移动平滑性：20nm的移动精度 4、移动速度：0.1um/s-4mm/s 5、长距离移动：75mm的长工作距离，适合组织切片和活体材料 6、面板控制：具有快速、慢速和连续移动方式可选，以及Home、位置记忆功能 7、电脑软件控制：实时显示位置、移动方向、步进大小，记忆位置 8、模块化设计：可选择不同配件与脑立体定位仪或其它微操配套使用 | 生物医学科研
|  |  | 03040100 | 倒置激光共聚焦显微镜 | 1、配备高灵敏度的磷砷化镓（GaAsP）检测器，适用于单分子、高动态范围成像，噪音低；2、能够对多染标本同时进行多达10个通道的荧光采集成像，或进行34通道全波谱光谱扫描；3、具有CO2恒温培养系统，能对活细胞进行长时间观测
|  |  | 03040100 | 倒置荧光显微镜 | 主要功能：荧光观察，显微观察，图像采集分析 技术指标： 1. 为全自动智能型倒置显微镜 2.无限远光路光学系统，保证最高光通量及最大衬比度，齐焦距离≦45mm，放大倍数：100-1000X；最小微调刻度单位不大于1微米 3.可选配明场，暗场，相差，外置相差（IPH），霍夫曼，微分干涉功能 | 用于能激发荧光的样品的表征研究
|  |  | 03061840 | 电解双喷减薄仪 | 样品直径：3或2.3毫米。自动减薄到穿孔，自动扫描抛光条件 | 透射电镜金属样品制备
|  |  | 03040119 | 电镜制样及离子束涂层 | 离子薄化制备样品＜100nm，碳膜
|  |  | 03040703 | 电子探针 | 二次电子像分辨率为3nm(场发射）、5nm(LaB6)、6nm（W灯丝） 元素范围：Be~U 能量分辨率：优于15ev 3.0μA（加速电压30kV）的最大束流 52.5°X射线取出角 | 固体材料成分分析
|  |  | 03040155 | 定点力谱仪 | 扫描范围：100μm×100μm×15μm,探针定点噪声：XY方向：＜1nm,Z方向：＜0.08nm,样品尺寸：80mm×25mm,兼容各类光学显微镜 | 分子之间作用力的测定，物理学，材料学研究
|  |  | 03040111 | 多功能组织切片成像分析仪 | •正置荧光显微成像光学平台 •成像模式：明场、荧光、光谱、彩色多模式成像 •光谱成像：检测范围420nm—720nm，最小步进1nm •高能荧光光源 •专业组织成像分析软件，自动识别目标组织类型和不同细胞亚型 •支持多色标记样本的成像检测 •光谱软件可以识别目标染料的光谱特征，并将其从背景信号中准确的抽提出来。 | • 组织生物标记的研发和评价 • 肿瘤和药物研发的信号通路分析 • 肿瘤微环境分析 • 组织原位类流式分析 • 病理、肿瘤、免疫学研究
|  |  | 03040100 | 多光子显微镜 | 1、光谱成像：两个探测器的可调带宽（加上一个标准探测器）； 2、透射光检测器的明场或DIC成像； 3、用于光活化/漂白与405 nm激光独立的成像激光扫描仪的高时间分辨率的SIM卡； 4、DAPI，青色，绿色标准荧光成像，和黄色荧光蛋白，Cy3和德克萨斯红，使用一个敏感的CCD相机和采集软件； 5、使用电动XY阶段多地区时间推移成像 到~ 20 nm的轴向分辨率的表面轮廓 6、成像激光wavelengrhs：405nm，458nm，488nm，515nm，543nm，633nm 7、物镜：0.4 / 0.75的10倍，20倍，40X／0.95／0.85油，20倍，100倍/ 1.4 / 1.2油，60倍的水。
|  |  | 03040153 | 付立叶变换红外显微镜 | 光谱范围600 to 7,500cm-1 (谱段扩展为选项) 光谱分辨率:与所连接的FT-IR光谱仪有关 测量区域优化直径 250µm； 标准镜头的最小直径 20µm 校准精度± 1µm 测量点 温度范围18°C to 30°C (64°F to 86°F) 15x 红外物镜, 36x 红外物镜,ATR 红外物镜 | 有机物微区分析，官能团分析，化学，材料学研究
|  |  | 03040701 | 高衬度透射电子显微镜 | 加速电压：40～120kV；分辨率：0.2nm；放大倍率：700～600000倍 | 生物样品（组织、细胞、微生物）内部超微结构观察；病毒、蛋白质、纳米材料等颗粒物观察；图象分析、处理
|  |  | 03040100 | 高分辨率活细胞成像系统 | 激发光经过光纤传输，通过光强探测器实时监测入射光强变化；可提供科勒照明和集中照明两种照明方式并电动切换；电动滤光片组，每个滤光片组包括一个10位发射光转轮和一个7位目镜发射光转轮，滤光片全部采用Semrock 离子溅射镀膜窄带通过滤光片；三轴一体电动高精度载物台，最小步进X,Y轴20 nm，Z轴5 nm；相对误差<±0.01%； 最大工作距离X轴25mm,Y轴50mm,Z轴1mm，移动速度X,Y 轴 2mm/s, Z 轴1mm/s；基于硬件的自动对焦系统, 通过远红外激光实时测量镜头与盖玻片之间距离，聚焦时间≤100 毫秒，校正误差小于25nm。
|  |  | 03040152 | 光学流变显微镜 | • 液晶检验台 ： • 温度范围： -196 ~ 600 o C • 温度精度 / 稳定性： <0.01 o C • 加热 / 冷冻速率： 0.1-130 o C/min • 最小物镜／聚光镜工作距离： 4.5/13 .2mm • 超薄热台窗口： 0.17 mm • 可拍摄明场、荧光图像 可进行长度、角度和面积的测量 • 透 / 反专业偏光显微镜 • 主机（内置 UIS2 无限远独立校正光学系统，高亮度，高清晰度，高对比度） • 万能平场半复消色色差物镜 • 长工作距离专业高温物镜 • 相差环 | 定量显微分析
|  |  | 03040152 | 红外原子力显微镜 | 红外空间分辨率＜10nm，光谱范围850-2500cm-1，样品厚度不超过5 mm，成像速度＞5Hz；XY方向分辨率0.2nm，Z方向分辨率0.03nm | 用于碳纤维，树脂，橡胶等有机无机复合材料，催化剂/催化机制，燃料电池材料，新能源材料，纳米材料生长机制/氧化还原/环境安全，气体感应材料，地质化学材料进行分析
|  |  | 03040100 | 活体MicroCT显微成像系统 | 工作站：CPU(64-bit内存扩展操作系统，﹥208GHz*4核），≥32G内存，硬盘：≥2TB，独立显卡，能适应仪器的可扩展槽。 多样品台或仓：至少三个不同样品或仓，满足多样品同时成像。 样品仓：科容纳大鼠及兔子灯大标本的成像需要 | 对骨骼、牙齿、活体小动物和各种材料器件进行高分辨率的X线成像，获取内部三维结构信息，显示个部分的三维图像，分辨率高于临床CT。生物医学，材料学
|  |  | 03040134 | 活细胞显微成像系统 | 倒置显微镜，图像分辨率优于15um，成像软件 | 活细胞观察，生物医学
|  |  | 03040100 | 激光共聚焦多色荧光同步成像显微镜 | 1、研究级全自动倒置荧光显微镜；2、无限远校正光学系统，双层荧光光路设计，同时接两个8孔电动编码激发块转盘 及其他光路设施；3、全自动显微镜控制器：触摸电容屏；可以设置各种显微镜观察法方式（明场、荧光、DIC、偏光、相衬等），各种方式间一键切换；控制全部显微镜电动部件；显示显微镜状态；4、 XY-Piezo Z显微镜用电动载物台及活细胞培养环境控制装置；5、高速激光共聚焦扫描头：6、多功能激光光源，含多根固体激光谱线。
|  |  | 03040702 | 激光共聚焦显微镜 | 400-800nm 光谱检测，高于140 nm 的横向分辨率和 400 nm 的轴向分辨率;扫描区域22mm，效率不小于80%，扫描速度不小于250帧/秒（512×16）， 图像分辨率512 x 512 像素，选配：变温附件，摄像系统。 | 荧光定量测量、共焦图象分析、三维图象重建，表面微区形貌，物理、化学、生物、材料等科学领域
|  |  | 3040100 | 激光扫描高分辨显微镜 | 1.光源：同时具有激光和白光两种光源，激光用作样品表面的三维形貌扫描，白光用于可见光的显微观察。激光：波长405nm半导体激光，寿命不低于1万小时，白光：LED光源。 2、光学变倍：1×～8× 3、总放大倍率：108×～17,280× 4、载物台：100×100 mm移动行程的超声波马达电动载物台，载重量达3kg。 5 、Z轴测量： Z轴驱动采用物镜转盘上下驱动方式，移动行程10mm，分辨率0.8nm的光栅尺；高度分辨率：10nm；显示分辨率：1nm。 6、扫描速度：激光扫描模式下最快21帧/秒、彩色扫描模式下25帧/秒。 7、扫描图像分辨率：标准分辨率1024×1024和高分辨率4096×4096。 | 广泛应用于无机材料、高分子、生物学、医学、物理学、地质学、金属、半导体、陶瓷、纳米材料等，尤其适用于具有复杂组成和结构的负载型工业催化剂的表征。
|  |  | 07050401 | 激光显微切割系统 | 1．激光系统： 单激光系统 激光波长 349nm紫外激光发生器 激光器类型 固体二极管激光器 切割方式 激光沿标定样品外缘切割，激光不接触标定样品 2. 采用全自动正置显微镜 聚光镜：自动7位聚光镜 孔径/视场光栅：自动孔径/视场光栅控制，能量化显示 视野 25mm视野 全自动光路系统 光强记忆系统，自动光路切换 可见光系统 自动色温功能 荧光系统 自动荧光光路 观察方式 提供明场、相差和荧光观察方式，并且在相差和荧光观察方式下可直接进行样品切割、收集 物镜 ： 平场半复消色差物镜，有相差功能 物镜倍数范围 ： 5x/0.12,10x/0.30,20x/0.40,40x/0.60,63x/0.70,要求全部物镜除观察外，均能进行切割， 荧光观察模式下，直接进行切割，无需转换光路 收集系统： 采用重力下坠式切割方式，无污染，对样品损伤小 | 切割细胞团、单细胞、染色体以及活细胞等微小样本，同时应具备明场、相差、荧光等多种观察方式下激光切割的能力，生物学研究
|  |  | 03040100 | 结构光学显微镜 | 1、快速切片的新技术：动态过程下非人为的光学切片。 2、高空间分辨率：每秒可采30幅图，足以捕获动态事件的各个阶段。 3、优化的信噪比：有两个不同的格栅使不同物镜和样品都能得到优化的切片和好的信噪比。 4、同时进行光学切片和宽场成像：VivaTome可同时获得宽场图像和切片图像，大大增加了图片信息。 5、灵活的选择激发波长：VivaTome采用白光源，允许使用各种波长的广。用多种染料标记，只需添加不同滤色块。 6、与各种ZEISS显微镜主机搭配：拥有灵活的光学概念和小巧的体型，VivaTome非常容易整合到多种ZEISS显微镜主机上，如Axio Observer，Axio Imager 和Axio Examiner
|  |  | 03040119 | 金相显微镜 | 1. 目镜倍数：10×；2. 物镜倍数：2.5×、5×、10×、20×、50×、100×；4. 功能：明场、暗场、选配：偏光、微分干涉 | 主要用于鉴定和分析金属内部结构组织，广泛应用于金相的检验及科学研究工作。
|  |  | 03040152 | 近场光学显微镜 | 扫描范围Z>20um,XY 分辨率优于1.0nm,Z分辨率优于0.5nm；操作模式：透射、反射、收集 | 得到分辨率高于衍射极限的形貌像和光学像，超微结构，表面形貌，材料物理与化学，生物学研究
|  |  | 03040701 | 颗粒度分析系统 | 放大倍数：10x-80x，无极变倍；全自动扫描台；专业颗粒度分析软件，自动区分金属、非金属纤维，自动计算颗粒大小 | 材料的颗粒度检测，适用物理、化学、材料等领域
|  |  | 03040111 | 颗粒录影显微镜 | 工作压力范围0~1MPa，温度范围-80~120℃，颗粒粒径范围2~1000μm，检测探头直径为19mm。可在线观测并确定颗粒及液滴的粒度和形状，瞬间监测颗粒的形状迁徙、聚集和破碎现象。 | 高压管道内多相流动中颗粒迁徙、形状变化的在线分析
|  |  | 03040111 | 冷冻显微镜 | 温度/真空范围： -196 到 125℃/ 10-3 mbar 温度稳定性： <0.1 ℃ 光孔直径： 1.3mm 样品 X,Y 轴向移动： 16mm 样品加热面积： 22 mm 最大加热/冷冻速率： 150℃/min 冷却剂直接冷却加热体 高导热银质加热台 100 欧姆高精度铂金传感器精度 0.1 ℃ 最小物镜/聚光镜工作距离： 4.5/12.5mm 超薄窗口 -0.3mm ，配合各种显微镜技术可用于共聚焦、激光拉曼、红外和 X-射线仪器 | 与显微镜技术的结合，如相差、偏光等，可以精确确定样品的虚脱和共熔温度，研究复杂样品的冷冻干燥结构。应用于药物和食品科学研究。
|  |  | 03040134 | 离子显微成像分析系统 | 离子效应＞72％以上/配套式
|  |  | 03040134 | 淋巴微核智能分析系统 | 细胞核分析软件
|  |  | 03040134 | 六维显微镜成像系统 | 200万像素/227帧/秒
|  |  | 03040701 | 煤岩分析系统 | 显微镜镜体及光度计原装进口；50x油镜，数值孔径1.0；专业煤岩分析软件 | 测定煤镜质组反射率，鉴别煤阶及其单混性，用于石油天然气、地热等地质勘探等领域
|  |  | 03040100 | 偏光显微镜（尼康Eclipse 50iPOL） | 无限远光学系统，透射/落射照明转换开关; 微调: 0.1mm/转; 最小读数: 1um增量。P-TT偏光专用三目镜筒。内置可移出光路的勃氏镜; 配锥光观察功能; 内含检偏镜; 插板/波长补偿器插槽。360°可旋转; 最小读数0.1°。双向调心型五孔物镜转换器，带DIN插槽。顶级圆刻度台. 360°旋转，1°间隔;聚光器可定位，消应力消色差聚光器，NA0.9。起偏器固定于聚光器支座底部，带刻度显示。物镜：5X、10X、20X、50X。波长补偿器：标配1/4λ石膏板&云母片。 | 应用于材料学、海洋地质学、生物学研究中对于物质结构的鉴定。
|  |  | 03040701 | 清洁度分析系统 | 放大倍数：7x-112x，无极变倍；自动扫描台，专业清洁度分析软件 | 材料的清洁度检测，适用物理、化学、材料等领域
|  |  | 03040100 | 全内反射显微镜 | 自动识别全反射角度；100倍1.57专用Tirf物镜
|  |  | 03040108 | 全内反射荧光显微系统 | 倒置荧光显微镜，配有荧光显微镜的主要配件，配置高数值孔径的物镜，一般为NA1.45（60倍/100倍，可见激光激光器：具体根据实验要求，提供LD405nm（50mW）、LD440nm（25mW）、LD473nm（15mW）、氦氖绿激光(543nm, 1mW)、LD559nm（15mW）、LD635nm（20mW）、多谱线氩离子激光(457nm, 488nm, 515nm, Total 30mWTIRFM，专用物镜：60X油镜，100X油镜，TIRFM照明器，检测系统：高量子效能制冷型EMCCD，1000倍增益，最高300幅/秒采集速度，实现对极弱荧光的拍摄。 | 观察细胞膜表面物质，微纳尺度下多孔介质、燃料电池等对象中液-固界面附近的流动与传热问题行为。生物医学，材料学
|  |  | 03040119 | 热室用金相显微镜 | 可在手套箱内分析放射性样品的显微结构，能够使用机械手远距离操作，物镜5X、10X、20X、50X、100X；可接CCD远距离观察。国产类似设备不能够承受热室内的放射性操作环境，同时不具备适用于机械手远距离操作的相关功能（如远距离聚焦等） | 放射性材料的远距离显微分析
|  |  | 03040702 | 扫描电子显微镜 | 加速电压：200V~30KV，分辨率3nm 30kv（SE&W），4nm 30kv(VP with BSD)，放大倍数：5x-1000000x， 五轴自动样品台：低真空压力范围：10-400Pa(选配：环扫模式10-3000pa)用空气或可选的水蒸气，X射线能谱仪接口。选配：EDX,EBSD | 所有类型材料
|  |  | 03040702 | 扫描电子显微镜 | 1 加速电压：5kV～100kV；2倍率范围：x7～x100000,；3 分辨率：0.5nm
|  |  | 07050400 | 扫描离子电导显微镜 | 放大倍数：1,000×~100,000× 扫描分辨率：X/Y轴向：20nm Z轴向：5nm 扫描速度：50s~20min（典型情况下，按扫描区域5μm×5μm和90μm×90μm分别计算） 图像分辨率：128×128~1024×1024 微滴管探针 微滴管探针针尖开口孔径 ≥50nm（玻璃），≥10nm（石英） 典型的微滴管探针与表面距离 50-100 nm（100 nm直径）; 10-20 nm（20 nm直径） 样品扫描台 100μm；25μm 13cm×17cm×15cm | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；2、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 03040702 | 扫描隧道显微系统 | 分辨率：X-Y向0.1nm；Z向0.01nm | 是纳米科研中重要的测量工具和加工工具。
|  |  | 03040703 | 扫描探针显微镜 | 扫描范围90um, 分辨率：X-Y向优于1nm；Z向优于0.1nm,测量模式：STM，AFM，选配EFM,FFM，MFM，变温附件，电磁场环境。 | 材料表面微区形貌和结构分析，物理、化学、生物、材料等 科学领域用
|  |  | 03040100 | 生物激光扫描共聚焦显微镜 | 1.高灵敏度、制冷型GaAsP检测器： 最高量子效率（QE）值达到45%；2.高反射率扫描银镜： 反射率比传统扫描镜高5-15%
|  |  | 07050401 | 生物显微镜 | 10X CFI高眼点目镜。物镜的倍率为4X，10X，40X，60X，100X。双层机械载物台；10X到40X简易相衬观察。33mm蓝色滤光片。镜油。 | 医学免疫学实验；医学相关专业实验教学
|  |  | 7050401 | 手术显微镜1 | 1、最大伸展距离1496mm；2、摄像头控制器支架；3、马达电动调节高度上下高度达500mm | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 07050401 | 手术显微镜2 | 放大倍率 1.2～12.8倍；工作距离 207mm至470mm； | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；2、在食品、医药、化学等行业应用
|  |  | 07050402 | 手术显微镜3 | 1、样品台移动范围±2.5mm；2、样品尺寸： 直径25mm；3、定位检测噪声0.1nm | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；2、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 03040100 | 受激辐射耗尽荧光显微镜（STED） | 1 能够达到50nm以下的空间分辨率；2 覆盖可见光源光谱的激光线；3 门控sted实现活细胞超高分辨成像;4 全光谱多色荧光标记；5 视频级超高分辨成像速度
|  |  | 03040136 | 数字全息显微镜 | 光 源： 单波长激光 样品台： 手动或自动XYZ平台, 行程200mm××100mm×15mm 相 机： 1392×1040像素, 8bits 有效物镜： 标准显微物镜, 长工作距离物镜, 油镜或水镜 纵向分辨率： 10nm 垂直测量范围： 可达340nm (取决于样品) 横向分辨率： 300nm (1.4NA) 视场范围： 4.4mm 工作距离： 0.3~18mm 数字聚焦范围： 达到50倍场深 | 高分辨光学显微分析，生物医学，材料学、化学
|  |  | 03040100 | 双光子激光共聚焦显微镜 | 激光器为近红外区可调谐钛宝石激光器；扫描速度 ：512Χ512分辨率≥5幀/秒；扫描分辨率 ：≥2048X2048像数点；最小变倍：0.5 ，步进0.1×；16位、12位和8位A/D转换的动态范围；共聚焦扫描视野≥ 20毫米；光谱分辨率最高为1nm。 | 材料表面微区形貌和结构分析，物理、化学、生物、材料等科学领域用
|  |  | 03040100 | 双光子显微镜 | 1 正置显微镜; 2 激光器：MaiTai:690nm-1040nm， 能对生物样品进行深度成像;3 双光子物镜、水镜；4 电动Z轴控制器；5 顺视同像位三目观测筒
|  |  | 03191315 | 锁相放大器 | 镜头放大倍率50-500倍（1/1.8英寸CCD，15英寸显示器时）；镜头工作距离：85mm；C卡扣配置器。 | 用于对对交变信号进行相敏检波。
|  |  | 03040108 | 台式扫描电镜1 | 内置彩色光学显微镜，光学放大 20倍，电子放大70-20,000倍;分辨率优于17nm;加速电压 5kV-30kV; CeB6灯丝单根灯丝寿命不小于1500h； 自动马达样品台控制，触摸屏操作界面 | 材料表面微区形貌和结构分析，物理、化学、生物、材料等科学领域用
|  |  | 03040108 | 台式扫描电镜2 | 1、高真空模式 1.0nm @ 30kV; 3.0nm @ 1kV；2、高稳定性Schottky场发射电子枪；3、样品室压力最高达4000Pa
|  |  | 03040100 | 体视显微镜 | 连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式变焦系统； 粗微调聚焦装置； 倾角为30°的三目镜筒；光瞳间距调节范围为51-76mm；放大倍数3X-300X， 0.8x数值孔径0.15，工作距离≥70mm | 生物医学、材料学、矿物学研究
|  |  | 07050401 | 体视荧光显微镜 | 1.连续变倍；2.放大倍数大于40 | 生物学科研
|  |  | 03040141 | 透射电镜直读式特殊成像系统及配套K2底装特殊成像系统 | 1.速度400帧每秒；2.分辨率2000x2000像素
|  |  | 03040141 | 透射电子显微镜1 | 1.点分辨率：0.19nm 2.线分辨率：0.14nm 3.加速电压：80, 100, 120, 160, 200kV 4.选配：EDS，EELS | 固体材料超微结构分析。物理，化学，材料学研究
|  |  | 03040141 | 透射电子显微镜2 | 1.点分辨率：0.49nm；2. 线分辨率：0.34nm；3. 加速电压：20kV -120kV；4. 放大倍数： 22x – 340kx
|  |  | 03040141 | 透射电子显微镜用成像板系统 | 像素尺寸15.0 μm – 50.0 μm， 激光波长635nm，高精度，聚焦直径5 μm，线性动态范围：2个不同增益的16位A/D线性转换通道，20位组合 | 用于材料晶体结构表征研究
|  |  | 03040141 | 透射式电子显微镜3 | 最高加速电压：200kV；放大倍率：50万-120万；晶格分辨率0.15nm；点分辨率0.25nm。 | 材料，光学
|  |  | 03040134 | 图像分析仪 | 荧光/紫外激发 绿色/蓝色激发
|  |  | 03040138 | 细胞成像微孔板检测仪 | 成像系统：成像模式：荧光及明场， 光源：高能量可置换LED。标配365nmLED，465nmLED，590nm LED，及明场LED。 物镜：可选2×，2.5×，4×，10×，20×，40×，60×， 聚焦方式：自动聚焦。全自动聚焦模式，步进精度±300μm。可根据需求选择手动聚焦获取预期图片效果。 曝光模式：全自动曝光。 图像捕获速度：96孔板，1个颜色通道（DAPI），4x，6分钟，96孔板，3个颜色通道，4x，12分钟， 96孔板，20×，1幅/孔，8分钟； | 1 细胞成像与分析； 2 细胞迁移（Transwell，划痕实验等）； 3 细胞计数； 4 细胞增殖； 5 亚群分析； 6 生物药物研发与筛选； 7分子标记定量； 8 基因与蛋白表达； 9 长时间细胞培养及观察等。
|  |  | 03040100 | 显微操作显微镜 | 1.6位物镜转换；2.手动同轴调焦 ·
|  |  | 03040136 | 显微光度计分析系统 | 光谱范围：200-2100nm 成像：深紫外到近红外 荧光光谱范围：300-1000nm 荧光激发：254-546nm 采样面积：1-10000μm2 光谱分辨率：1-15nm可调 扫描时间（全光谱）：4ms | 生物化学研究
|  |  | 03040110 | 显微红外光谱仪 | 1、高光通量：光谱范围7800-350 CM-1 微区有机 2、高信噪比：优于 50,000:1 3、波数精度高：优于0.01 CM-1； 4、高分辨率：优于0.09 CM-1； 5、灵敏度：<9.65×10-5ABS； | 微区有机官能团分析，化学成像，化学材料学研究
|  |  | 03040100 | 显微镜活细胞成像系统 | 1.3D延时实验；2.FRET技术
|  |  | 03040148 | 显微微操纵器 | 可XYZ三轴方向精细操作，操纵仪分辨率：z=0.5nm,x,y=1nm, | 用于显微操作，配套显微镜。生物医学，物理学、材料学
|  |  | 03040100 | 相差显微镜 | 1. 消色差物镜 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（油、弹簧） 2 相差平场物镜 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（油、弹簧） 3 总放大倍数 50X-1600X 4 三目观察头 铰链式45°倾斜 （辅助镜系数1.25X） 可360°旋转,转换器 四孔 5 粗微调调焦范围 15mm微动格值：2um 粗微动同轴调焦 6 载物台 双层机械式 尺寸140X140mm 移动范围 70X50mm 游标格值0.1mm 7 照明 亮度可调 卤钨灯泡 | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 3040124 | 新一代布鲁斯特角成像系统 | 光源：高强绿色激光，20mW或50mW，532nm 调节器：可连续调节激光强度1－100％ 分辨率：2μm 角度：45－60° 偏光系统：高级光学棱镜偏光器 | 用于研究自组装和单分子薄膜结构、组成、研究分子之间的结合方式、微细结构、界面特性等。物理化学，膜科学
|  |  | 03040100 | 研究级倒置万能材料显微镜 | 物镜倍数：5X、10X、20X、50X、100X可选1.25X、2.5X、40X、150X；目镜倍数：10X/23，10X/25；观察功能转盘：6位，有预留位置便于升级；观察功能：反射光：明场、ADF高级暗场、圆偏光、微分干涉、荧光；可配自动扫描台，触摸屏显示 | 材料表面微区形貌和结构分析，拼图及夹杂物分析
|  |  | 03040100 | 研究级全自动体视显微镜 | 总放大倍数5X-500X，变倍比20:1工作距离10-253mm，冷光源 15V150V ，数字化平台：可配数字相机，计算机，图像分析软件 | 产品宏观检验，检验断口内的裂纹、裂口、纵向裂纹、焊合不良、疏松、气孔等宏观缺陷
|  |  | 03040100 | 研究级正立万能材料显微镜 | 物镜倍数：5X、10X、20X、50X、100X可选1.25X、40X、150X；目镜倍数：10X/23，10X/25；物镜转盘：研究级7孔或6孔，明暗场自动转换物镜；观察功能：反射光：自动切换明场、ADF高级暗场、圆偏光、微分干涉、荧光；可配自动扫描台，实现多视场自动扫描，触摸屏显示 | 金属材料表面微区形貌和结构分析，自动拼接，夹杂物
|  |  | 07050401 | 眼科手术显微镜 | 目镜倍率： 10/22B 工作距离： 200mm 主镜放大倍率：4-24 电动无级连续变倍视场直径：58mm-11mm 屈光度调节范围： ±6D(连续调节） 微调焦速度及范围：≤2mm/s，40mm X/Y移动速度及范围： ≤2mm/s，40mm*40mm 物面最大光照度： ≥80000-120000Lx机架 臂伸展半径： 1200mm 垂直调节范围： 450mm | 生物医学研究
|  |  | 03040424 | 阴极发光显微系统 | 全自动电子束控制，高速响应真空阀电子控制，30Kv高压，2mA的最大束流，0.003 mBar的真空度 | 矿物学分析
|  |  | 03040100 | 荧光寿命成像显微镜 | 激光器375nm-900nm
|  |  | 03040100 | 荧光显微镜 | 1.SIM模式 XY轴分辨率不小于120nm；z轴分辨率不小于300nm；3D超高分辨率大视野成像：在63X/1.4的物镜下,超高分辨率图像的成像范围都不小于81 μm X 81 μm； 在1280X1280像素条件下，单幅拍摄时间不高于1.6秒。2.光活化定位系统显微镜成像要求：XY轴分辨率可达20nm，Z轴分辨率达到50nm。3D超高分辨率成像模式下，在保证Z轴解析度高达50nm的情况下，Z轴的单层捕获范围不小于1.4um
|  |  | 03040100 | 荧光相关光谱 | 1. 绿光激光头，最小脉冲宽度130ps； 2. PPL 400脉冲形状可编程的纳秒半导体激光器，1062+/-2 nm，单模光纤输出平均功率可达50mW
|  |  | 03040136 | 原子力显微镜 | 工作模式：接触模式，非接触模式，敲击模式。接触模式分辨率 Z：0.03nm（云母的原子像），XY扫描范围大于100μm×100μm.选配：拉曼联用，红外联用，电化学探针联用，变温附件。 | 超微结构，表面形貌，微区成分，材料，物理，化学，生物样品表征。
|  |  | 3040100 | 原子力显微镜 - 多功能纳米级红外光谱显微镜联用系统（nanoIR） | 采用原子力显微镜探针的针尖检测红外吸收方式提供包含表面形貌、分子光谱、机械性能和热学性能在内的全面的扫描成像分析。 化学组分表征： 红外光源的波数从4000cm-1到900 cm-1连续可调。 机械性能表征： 洛伦兹接触共振（LCR）纳米机械扫描成像技术。 表面形貌分析： 见本目录原子力显微镜部分。 | 在纳米尺度下揭示试样的化学组成，可同时获得清晰的AFM图像以及精确的红外光谱。物理、化学、生物和材料学研究
|  |  | 03040100 | 正置激光共聚焦显微镜 | 1、配备高灵敏度的磷砷化镓（GaAsP）检测器，适用于单分子、高动态范围成像，噪音低；2、能够对多染标本同时进行多达10个通道的荧光采集成像，或进行34通道全波谱光谱扫描
|  |  | 03040100 | 正置双光子显微镜 | 1 正置型。 2 方式控制：TFT触摸屏、软件系统、手动控制。 3 Z轴调焦步进精度25nm，可通过软件调节并实时显示。 4 长寿命金属卤素灯荧光光源， 5 六孔位电动荧光滤镜转盘。 6 四位物镜转盘，5个专用共聚焦物镜： 2.5X、 10X、 20X、40X、100X。 7 电动扫描载物台：行程114 mm x 75mm； 重复精度1μm；最小步进0.25μm， | 活体成像，生物医学
|  |  | 03040100 | 正置显微镜成像系统 | 用于对染色切片的明场的观察；齐焦距离为国际标准45mm无限远校正光学系统；超宽视野三目镜筒，屈光度可调,视场数（N.A）≥26.5,倾角30度,瞳间距调节范围50-76mm,分光比为双目/摄像：100%/0、20%/80%、0/100%；长效白光LED光源；万能平场半复消色差物镜（宽视野≥26.5）；高眼点的超级宽视野(F.N.≥26)10X宽视场目镜，带屈光度校准；2/3 英寸彩色CCD，最大有效图像分辨率：500 万真实像素，2448x1920；图像传输：可以直接与显示器、监视器、数字投影仪等连接显示图像；图像动态帧频：最大 31FPS（320X240），全分辨率7FPS； 测光方式：1%点测光和 30%中央测光；调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像；显微镜主机、相关附件及易耗件，显微镜主机为品牌所在国生产，机身注明产地国家，不是不明产地的拼装产品 | 实验生理综合实验及探索实验
|  |  | 03040108 | 正置荧光显微镜 | 正置荧光显微成像光学平台 •成像模式：明场、荧光、光谱、彩色多模式成像 •光谱成像：检测范围420nm—720nm，最小步进1nm •高能荧光光源 | 生物，病理、免疫学研究
|  |  | 03040100 | 转盘共聚焦显微镜活细胞工作站 | 1. 固体激光器：包括半导体激光器（Laser Diode）和半导体泵浦固体激光器（DPSS Laser）；2，显微镜电动 Z 轴控制器：精度10nm。
|  |  | 07050400 | 椎间盘镜 | 1、伤口小(约1.5cm)；2、镜下放大60倍，；3、高清晰视野 | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；2、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
79 | A02100302 | 光学计量仪器 | 12020112 | 表面轮廓分析仪 | 垂直测量范围：0.1nm-20nm;垂直分辨率：<=0.1nm;横向视场范围>=5mm*4mm;横向分辨率：<=0.5um | 用于观察、分析和记录材料的微观形貌
|  |  | 03210611 | 单光子探测器 | 多波段，分辨率:512×512，探测效率5%-25%可调 | 用于生物光子学、医学影像学科材料非破坏性检查。
|  |  | 03210501 | 光波长计 | 0.6~1.6UM/182 至 236 THz | 用于波长及光谱的测量
|  |  | 12020112 | 光谱反射薄膜厚度测量系统 | 1，测量的薄膜厚度范围：1nm - 1mm ；2.精度：优于0.5％；3.光斑尺寸：5μm至5mm；4.波长范围：200 - 1200 nm；5.测量速度：~0.1 -1 秒每次测量；6.重复性差：小于1 Ǻ；7.光传送方式：光纤；8.多个位置下，具备多个通道同时测量。 | 用于薄膜分析：如半导体化合物、功能性薄膜、非晶体，纳米材料和结晶硅。
|  |  | 03040300 | 光学追踪仪 | 测量精度：0.02mm，目标点分辨率：小于0.01 mm， 采样频率：4500 Hz，目标点：大于30个 | 应用于高速、重载铁路车辆结构与轨道结构技术研究与开发
|  |  | 07050401 | 激光显微切割机 | 1、最大脉冲能量：120μJ；2、电动载物台，可同时放置3张玻片，4个收集盖，2、切割精度<1μM；3、固体激光器，红绿蓝三色激光波段，4、1024X768彩色CCD；5、全自动软件控制系统；
|  |  | 03040618 | 热敏型光功率计 | 热敏型功率探头，测量范围：100 µW - 2 W，测量精度：1 µW，波长范围：0.19 - 25µm ,响应时间<3s | 用于红外光源光功率精密测量。
|  |  | 12020112 | 台阶仪 | 触针力1mg至15mg，扫描长度55mm至200mm，单次扫描最大数据点120000，高度测量可重复性≤6A°，数值扫描精度最大1A°，侧向扫描误差＜0.1%。 | 用于膜层厚度，台阶高度的高精度测量
|  |  | 03210327 | 像增强探测器 | 1024*1024像素，12.8*12.8微米像元，第三代像增强器，最高32MHz读出速度 | 用于冷镱原子光钟的科学研究
80 | A02100303 | 物理光学仪器 | 03040000 | 超景深光学显微镜 | 放大倍率：500~5000 | 拍摄金相组织、非金属材料及其动态的显微图像，用于科研与教学。
|  |  | 03030408 | 原子吸收光谱仪 | 1,横向加热石墨管;2,纵向塞曼扣背景;3,光纤光路设计；4,实时双光束：样品和背景实时同时检测；5，固态检测器；6,实时全彩色摄像装置。 | 各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析
|  |  | 03060120 | 激光粒度仪 | 激光波长：670nm，光功率：<1mw 浓度： 5．0 cm光程 – 1 to 750 mg/l(范围随粒度大小线性变化) 粒度范围： 1.25 – 250 m （B型），2.5 - 500 m （C型） 透光度：0-100% 颗粒浓度分辨率：<1mg/L，32级 精确度：浓度20%，透光度0.1% | 用于现场水体粒径测量
|  |  | 03030401 | ICP发射光谱仪 | 1.波长范围：170-800nm或更宽 2.检出限：ppb及以下 3.分析精密度：0.5%RSD 4.线性范围宽 5.全谱直读，采用高灵敏度的固态检测器 | 用于土壤、矿石、植物、水、食品、金属、化工材料等各类样品中几十种微量和痕量元素分析及其他相关元素定性及精确定量分析。
|  |  | 03040400 | OPO激光器 | 非线性激发光波长：210-2400 nm；能量：最大30mJ, >8mJ@2000nm，脉宽：约5ns，重复频率：约10Hz 光谱线宽： 4-7 cm-1 发散角：≤2mrad | 用于材料光学性质研究
|  |  | 03040400 | 成像光谱仪 | 400-1000nm，f2.0光圈 | 对物体的光谱特性进行研究，用于海洋、材料、生物、医学科学研究。
|  |  | 03030411 | 大气红外高光谱仪 | 1、测量波谱范围为3.3-18.2 um (550-3000 cm-1)；2、光谱灵敏度：1 cm-1；3、时间分辨率：低于10分钟；4、辐射测量精度：小于1%；5、反演水汽精度5%，温度精度 1 K. | 用于大气红外高光谱的观测，温度和湿度等大气廓线的探测，以及薄云遥感反演。
|  |  | 03040400 | 等离子体发射光谱仪 | 波长范围：160nm～800nm ；分辨率（实测半峰宽）： As： 193nm <0.007nm；Ni：231nm <0.011nm；Ba： 455nm <0.020nm；发生器：固态发生器；频率：40.68MHz；动态范围 >1010 | 用于各种有机物、水质、食品及环境样品中主量及微量金属元素的检测。
|  |  | 05010550 | 多光谱扫描仪 | 波长范围 300~1000nm 探测器 2048像素，14×200μm微列阵 线性范围 0~2.1吸光率单位（<0.5%） | 用于遥感测量，被广泛应用于作物、森林、植被的光谱等研究领域，可以测量光子通量和能量通量。
|  |  | 03040404 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 信噪比：45,000:1；采样速率：80张谱／秒；.测量谱区：25,000-20cm-1；步进扫描－时间分辨率：5ns ；分辨率：0.4cm-1； | 用于各类无机和有机化合物的定性和定量分析，鉴别化合物和确定物质分子结构。对于单一组分或者混合物中各组分也可以进行定量分析，尤其对于一些较难分离并在紫外、可见区找不到明显特征峰的样品可以方便快捷地完成定量分析。
|  |  | 03030411 | 傅立叶变换中-远红外光谱仪 | 频率范围：4000~50cm-1；分辨率优于0.4cm-1;信噪比>55000;自动分束器切换；动态准直 | 用于能源化学，材料工程中催化剂表面物种检测。
|  |  | 03040404 | 高分辨紫外光谱测试系统 | 量子效率：>20%@200nm-300nm 光谱分辨率0.03nm@2400l/mm 分辨率1024*255 | 通过对材料紫外光谱测量，研究材料、生物组织的特性
|  |  | 012010102 | 高精度测径仪 | 测量范围：1—30mm 测量精度：±0.002mm 扫描频率：800次/秒 重复性误差：±0.002mm | 用于电缆、光纤、漆包线、铝塑钢材、纤维等各类管材、棒材、线材的外径测量，并能实现自动反馈控制。
|  |  | 03260104 | 光谱氮氧化物检测系统 | 1.测量范围：5nm-1um 2.光谱测量方法 | 对作业场所中NO、NO2浓度的光谱快速检测
|  |  | 03210129 | 光谱仪及配套微波消解仪 | 波长范围：160nm～800nm ；分辨率（实测半峰宽）： As： 193nm <0.007nm；Ni：231nm <0.011nm；Ba： 455nm <0.020nm；光栅：高刻线数平面光栅2400gr/mm、 一、二级光谱； 程序可控狭发生器： 固态发生器；频率：40.68MHz；频率波动：±KHz；功率：800W～1550W；功率波动：±0.1%缝宽度， | 用于对植物、土壤和水样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析，比如水中Pb、As、Cd、Cr、Mn、Ni、Fe、Mg、Ca等元素含量的分析；植物、土壤中稀土元素、B、Al、Ca、Fe、P、Pb、Cd、Cr、As的高灵敏度分析
|  |  | 03041126 | 光纤光谱仪 | 可见光波段、近红外波段， | 用于光学相干层析研究
|  |  | 03040404 | 红外光谱仪 | 光谱波长范围：8300-350cm-1,光谱分辨率：优于0.5cm-1 波数精度：0.01cm-1 波数准确度：0.1cm-1 信噪比：50000：1，(1分钟，4cm-1分辨率，DTGS检测器，峰-峰值) | 研究材料的分子的结构和化学键，对材料进行定量测定，对不同种类高分子材料进行鉴别研究。
|  |  | 03040400 | 激光扫描成像仪 | 1.*可检测同位素：3H，14C，32P，33P，35S和中子源等，2. 激发光： 650nm，3. 动态范围：＞4个数量级，4. 最大扫描面积：≥24 × 40 cm，5. *扫描时间：2.5min（20 × 40 cm面积的样品，50μm分辨率），6. 最高分辨率：25μm | 用于等离子体辐射图像检测，同位素成像检测等
|  |  | 03030419 | 激光荧光溢油探测仪 | 1、 灵敏度：±5 微米；2、范围：20米（最大距离）；3、操作温度：-10至+60°C（标准），-20至 + 60°C（可选）。 | 用于海岸码头或钻井平台上的溢油监测。
|  |  | 03040404 | 拉曼测试炉 | 750度，水，甲烷等还原性气氛 | 可用于燃料电池的研发工作
|  |  | 03040430 | 拉曼光谱仪 | 500mm焦距，1800g/mm,1200G/mm和300G/mm光栅. CCD像素1340x100，像元尺寸20x20微米，零下80摄氏度制冷，2MHz/100KHz。量子效率在450-900nm范围内不小于85%。含操作软件，含LPD01-633RU-25*36*1.1二向色镜及支座 | 环境监测
|  |  | 03040404 | 冷冻流延干燥装置 | 流延速度10米/分，-50度 | 可用于燃料电池的研发工作
|  |  | 03090102 | 全波长读数仪 | 1.200-1000nm之间任选波长； 2.多种比色杯适用，包括标准，微量，超微量和Traycell； 3.96孔或者384孔板； 4.单个样品全光谱扫描时间10秒； | 用于DNA或RNA定量和纯度分析，蛋白质定量，酶检测，动力学检测，免疫检测，细胞增殖和细胞毒性检测，凋亡检测，报告基因检测，GPCR检测。
|  |  | 03030101 | 全谱直读等离子体发射光谱仪 | 1.波长范围：175-900nm 2.检出限：ppb及以下 3.分析精密度：0.5%RSD 4.分辨率：0.007nm或更优 5.全谱直读，采用高灵敏度的固态检测器 | 用于土壤、矿石、植物、水、食品、金属、化工材料等各类样品中几十种微量和痕量元素分析及其他相关元素定性及精确定量分析。
|  |  | 03040404 | 全自动显微共聚焦拉曼光谱仪 | 激发波长:532、638、785nm； 光谱分辨率：多种分辨率模式，可任意切换； 空间分辨率：横向好于1微米，纵向好于2微米；探测器：1英寸1024 像素高灵敏风冷CCD | 可对样品表面进行um级的微区检测，也可用此进行显微影像测量，还可进行毒品的检测及宝石的鉴定。
|  |  | 03030440 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 1，横向加热石墨管；2纵向塞曼扣背景；3，固态检测器；4，石墨炉进样系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析果酒、果汁、食用植物油、悬浮奶粉等，并有实际应用；5，石墨炉配备全彩色摄像装置，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。 | 对各类样品中主量、微量及痕量元素进行定性、半定量和定量分析
|  |  | 03041208 | 时间相关单光子计数器（TCSPC） | 波长范围：300-700nm，寿命范围：25ps->1s | 测量材料的荧光寿命
|  |  | 03040400 | 水下光谱吸收衰减仪 | 波长范围：400-730nm。 光程：25cm。 线性：>99% R2 输出波长：80-90。 波长分辨率：4nm。 精度：+/-0.01 m-1 范围：0.001–10 m-1 | 应用于海洋光学领域，研究海水的光学特性。
|  |  | 03040404 | 微型近红外光谱仪 | 1、近红外波段（1-3微米），2、软件集成OPC数据接口；2、自动优化功能；3、标准接口光纤探头 | 用于分子生物学科研；医学相关专业教学；在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 03040428 | 稳态瞬态荧光磷光光谱仪 | 可获取荧光衰减谱，时间分辨发射谱，PL谱 检测模式：时间相关单光子计数技术 瞬态测量范围： 荧光寿命100ps-100us 光源： 闪烁氙灯、LED光源 | 用于测量蓝细菌光敏蛋白因外界刺激发生结构变化而引起的荧光变化及变化发生的极短时间，研究蛋白的高级结构的变化及蛋白与其他分子的相互作用。
|  |  | 03040404 | 液态水同位素分析仪（LGR） | 液态水测量速度： 110个/天； 测量精度：δ2H＜0.2‰，δ18O＜0.03‰ | 测定液态水和气态水中δD,δ18O同位素比率。 氢氧同位素分析
|  |  | 03030429 | 液体紫外光谱仪 | 1. 主机：双光束、双单色器、比例记录并由计算机控制。 2. 光学系统：采用涂有SiO2保护层的反射光学元件，全息刻线光栅刻线密度最高1440条/mm。采用四区分段的扇形信号收集的斩波器，波长精度：0.08nm。 3. 波长范围：175~900nm。 4. 线性范围：A8。 5. 强大易用的UV WINLab软件。包括数据采集（光谱扫描、时间驱动、多波长测定及定量分析）、记录、处理。 | 用于检定物质纯度 、氢键强度、 络合物组成及稳定常数的测定；进行反应动力学及化合物的分子结构 研究。
|  |  | 03040424 | 阴极发光光谱仪（CL） | 光谱范围：200-1000nm | 表征材料中的缺陷，元素和杂质追踪
|  |  | 03030440 | 原子吸收光谱仪 | 1，光纤光路设计，2、固态检测器；3，实时双光束，样品和背景实时同时检测；5，石墨炉进样系统具有悬浮液直接进样功能。 | 可以直接分析果酒、果汁、食用植物油、悬浮奶粉等成分。
|  |  | 03041200 | 反射式显微物镜 | 反射波长：190纳米-10微米，放大倍数：74倍，工作距离：2-3毫米 | 材料，光学
|  |  | 03030409 | 后向散射仪 | 1、六个波长后向散射 (ß[140°] and bb) 2、标准波长: 420, 442, 470, 510, 590，700 nm （可定制其他波长） 3、两个波长的荧光: 700 nm excited by 442 nm (chlorophyll), 510 nm excited by 420 nm(CDOM) 4、深度： (330 m , 500 m 可选) | 用于对水体荧光/散射等光学特性测量
|  |  | 03040404 | 圆二颜光谱仪 | 波长范围： 163～900nm （或者165-1000nm范围内选择） 波长准确度： ±0.2nm (163～ 180nm)，±0.1nm (180～ 250nm)，±0.3nm (250～ 500nm)，±0.8nm (500～800nm) 光谱带宽： 0.01～ 15nm 响应速度：0.5ms～32s 变温测定范围：-10℃～110℃ | 研究蛋白质二级结构
|  |  | 03040404 | 光谱测试系统 | 激光源：442 nm，125mW；分光系统：焦长 500 mm或300mm，适用于1.2-2.4 μm波段，分辩率0.2 nm，带三个光栅，分辨率小于0.2纳米。InGaAs探测器，实时显示测量结果。 | 半导体发光表征
81 | A02100304 | 光学测试仪器 | 03040000 | 压电纳米定位台 | 运动轴：从1轴到6轴；行程：最大20mm；最小移动步距：0.02nm；最大负载：10kg；最大工作频率：5KG | 用于物理、化学、生物、材料等科学领域中，精密加工，精密制造，精密测量、扫描。
|  |  | 03060514 | 光学型低温测试台 | 氦气闭循环低温恒温器，10K-室温，降温时间约一小时至10K，平面样品台及带四个探针的样品台，四根电极引线，若干石英窗口与CaF窗口 | 用于半导体电学及光学表征的研究。
|  |  | 03040639 | ccd 图像采集器 | 512x512,16um,EMCCD,BV,10MHz,-100C, no shutter,including SDK and control card | 用于超灵敏度光学成像研究。
|  |  | 03200201 | OPO光学参量振荡器 | 线宽＜500MHz 波长450-1680nm 频率10-20Hz 脉冲宽度3-5ns | 用于激光光谱学 激光同位素分离 激光光化学科研。
|  |  | 03190711 | 单光子探测器 | 1.光电转换效率QE ：>92%@575 nm *2. 帧频：≧26帧/秒(FPS),；剪切芯片模式下可达 93帧/秒（FPS） 3. A/D转换精度：≧ 16 bit@所有速度 4. 单光子探测器系统读出噪声：≦130e-/30MHz@EM=0;EM模式下读出噪声<1e | 用于单分子荧光探测研究。
|  |  | 03040600 | 顶焦度测量仪 | 精度为0.01D | 用于光学性能检测，确保眼镜镜片度数，和棱镜基底方向加工准确的重要计量量具。
|  |  | 03040405 | 多通道同步成像系统及滤光片配件 | 4通道同步成像，波长范围350 nm to 2.2 μm，成像效率70 – 92%，最大尺寸（对角线）16mm，提供C型或F型接口 | 用于多通道荧光成像研究
|  |  | 03010637 | 二维粒子图像测量仪PIV | FlowSense EO 4M相机，2072 x 2072分辨 率，最高全分辨率帧速32fps，测量速度偏差小于0.05m/s，RMS误差0.4mm/s | 研究流体的空间流场特性。
|  |  | 03040600 | 飞秒瞬态吸收光谱仪 | 探测范围: 450-950 nm. VIS 光谱仪: CMOS探测器光纤 耦合光谱仪 ：狭缝下4 nm分辨率，典型波长范围300-900 nm，手动调节精度为±50 nm.光谱采集速率2400 ，最小积分时间800 ns. | 用于皮秒到秒量级的荧光探测研究及瞬态吸收光谱检测
|  |  | 3040600 | 飞秒瞬态荧光光谱仪 | 分辨率：14飞秒，探测范围400-800nm，时间窗口w: 5.8 ns，分辨率: 14 fs，最大扫描速度: 0.3 m/s，加速度: 3 m/s^2；紫外扩展件，探测范围为270-400nm，近红外扩展件，可以探测的范围为800-1600nm | 用于鉴定有机化合物荧光/磷光、纳米材料的荧光/磷光、稀土化合物荧光、无机材料、无机－有机杂化材料荧光/磷光性质。
|  |  | 03040404 | 高分辨率成像光谱系统 | 1、光谱分辨率<0.1nm； 2、色散<2nm/mm； 3、波长范围>400-1000nm； 4、波长精确度<±0.2nm； 5、可重复性<0.05nm。 | 对材料发光与显示特性进行高精度定性、定量分析，用于纳米光子学、量子光学领域
|  |  | 03010501 | 共焦光学精控感测仪 | 1、测量频率最大可达到10kHz；2、IFS2405-10（光学探头）最大量程10mm，分辨率可达2µm；3、IFS2405-1（光学探头）最大量程1mm，分辨率可达60nm可在三维方向精确调整探针位置，最小微控调整间隙为0.1um | 用于实时监控、调节微尺度薄液膜的厚度及其表面稳定性。
|  |  | 030406039 | 光谱探测器 | 分辨率>1024*127, 制冷温度<-60°C,量子效率>95% | 用于纳米材料光谱测量
|  |  | 03030240 | 光谱透过率测量仪 | 光谱范围：200-800nm，波长分辨率：5nm | 用于研究气体和光学材料的光学性能检测
|  |  | 03040404 | 光腔衰荡光谱测试仪 | 1） 波长范围：215nm-900nm； 2） 线宽：0.05cm-1@625nm； 3） 单次脉冲激光能量：850mJ@1064nm； 4） 激光频率：10Hz； 5） 可以定量测定NO、NO2、O3、CO2、OH、O的时空变化。 | 等离子体诊断研究，对气体分子（如：NO、NO2、O3、CO2、OH等）定量检测。
|  |  | 03040913 | 光学参量振荡激光系统 | 线宽＜500MHz 波长450-1680nm 频率10-20Hz 脉冲宽度3-5ns | 用于激光光谱学 激光同位素分离 激光光化学科研
|  |  | 03040000 | 红外CCD相机 | 红外波段：包括1-3微米，3-5微米，8-12微米，可根据需要选取。 | 用于对各种红外图像的提取，如偏振成像、光谱成像等。
|  |  | 07030110 | 活细胞成像工作站 | 1、近紫外激光器：405nm；2、≥36mW；3、3D 还原型反卷积处理 | 1、医院临床检验应用；2、医学相关类教学科研应用；3、检验；4、生物学等学科教学科研应用
|  |  | 07060201 | 活细胞动态观察系统 | 无限远效正光学系统；2、四转盘共聚焦扫描头；3、6D活细胞成像 | 1、细胞生物学教学科研应用；2、化学教学科研应用；3、矿物学教学科研应用；4、农学及相关学科教学科研应用；5、食品学教学科研应用
|  |  | 07060200 | 活细胞工作站 | 1、支持活细胞长时间观察；2、自动对焦（ZDC）系统；3、支持多孔位；4、高速成像≥150幅/秒 | 1、细胞学生物教学科研应用；2、分子生物学教学科研应用；3、发育生物学、神经生物学、食品学等其他学科教学科研应用；
|  |  | 03041146 | 激光振荡器 | 平均功率>325mW，带宽>70nm，重复频率80MHz，M2<1.3，噪声值<0.1% | 用作放大器Astrella的种子光
|  |  | 03040404 | 精密激光频谱测量系统 | 1，主体由光源及光谱仪组成；2，光源: 具有kHz精度单频激光器和Hz精度宽带频谱梳飞秒激光器组成。3，检测器：一级粗检有效检测波长250-1000nm,波长分辨率<0.1nm;二级细检有效检测波长范围700 nm- 1000 nm；级频谱分辨率 ：<0.001nm. | 用于研究纳光子器件的各种微观量子效应。物理光学。
|  |  | 03040600 | 绝对荧光量子产率测试仪 | 主机测试范围：300nm—1650nm 最小测试误差不大于1% 光源波长：240nm-2000nm 稳定性：漂移率0.5%/h，最大波动值：1% 色温值：≥6000K 单色仪分光范围：250nm-950nm。 | 主要用于生物医学荧光诊断试剂、荧光探针的研发。
|  |  | 07030110 | 快速活细胞离子成像系统 | 1、6通道；2、顶部加热；3、适合各种具框架或者96孔板卡槽的倒置显微镜 | 1、医院临床检验应用；2、医学相关类教学科研应用；3、检验；4、生物学等学科教学科研应用
|  |  | 03041146 | 宽调谐纳秒脉冲光参量振荡器 | 激光调谐范围：192-2750nm；激光线宽：3-7.5cm-1；脉冲宽度：5ns；单脉冲能量：110mJ；重复频率：10Hz | 光电子材料物性研究、激光光谱学、激光光化学
|  |  | 03020405 | 棱镜耦合测试仪 | 折射率准确度：±0.0005；折射率分辨率：< ±0.0005；厚度精度：±（0.5%+50）；厚度分辨率：±0.3%；折射率测量范围：1.0-3.35；操作波长：632.8nm，1310nm，1550nm以及其他可见光/近红外光 | 用于研究材料发光与显示技术。
|  |  | 03010977 | 脉冲压缩器 | 中心波长800nm，激光脉冲宽度ps压缩至10-120fs | 用于激光脉冲宽度压缩，获得飞秒脉冲输出
|  |  | 03211110 | 脉冲展宽器 | 脉冲宽度从10-120fs展宽至10ps | 用于脉冲宽度展宽，避免激光对光学元器件的损伤
|  |  | 03010637 | 内窥镜PIV | 8.1mm相机内窥镜，FlowSense EO 4M相机，2072 x 2072分辨 率，最高全分辨率帧速32fps，测量速度偏差小于0.05m/s，RMS误差0.5mm/s | 用于研究狭小空间的流场特性
|  |  | 07060200 | 切片扫描工作站 | 高通量采集病理切片高清晰度图像；全玻片扫描实现数字化存储；采集荧光原位杂交切片的多通道荧光图像并数字化存储；实现远程共享图像；显示病理图像的标准量化分析 | 1、细胞生物学教学科研应用；2、化学教学科研应用；3、矿物学教学科研应用；4、农学及相关学科教学科研应用；5、食品学教学科研应用
|  |  | 03040600 | 全自动太阳光度计 | 9个测量波段，全自动测量，配备光学头、机器人臂、控制箱、三脚架、太阳能板、外部蓄电池等 | 用于海洋光学科研
|  |  | 03030973 | 全自动旋光仪 | 1、分辨率：旋转角≤0.01°；2、最小指示值：旋光度: 0.01°；3、测量精度：旋转角相对标准性≤0.2% | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 07060200 | 染色体核型分析工作站 | 染色体中期相自动搜索采集图像；自动扫描细胞间期FISH点荧光并自动计数统计分析；组织FISH切片的荧光信号自动扫描和统计；药物毒理学对于染色体的影响分析；肿瘤药物靶点的图像采集和分析 | 1、细胞生物学教学科研应用；2、化学教学科研应用；3、矿物学教学科研应用；4、农学及相关学科教学科研应用；5、食品学教学科研应用
|  |  | 03040000 | 三维高精度测量系统 | x、y横向分辨率1um ，z向纵向分辨率<1um 。 | 用于对物体的高精度三维测量
|  |  | 03010549 | 三维全场扫描式激光测振仪 | 速度范围：1mm/s到10/s,最大带宽100KHz，24bit，主激光扫描头扫描角度：50° x 40°，HD摄像头，视场55° x 32°，16倍光学变焦，最小工作距离：125mm。 | 用于舰船振动噪声试验研究
|  |  | 03041004 | 三维压电纳米定位系统 | 1、分辨率<1nm； 2、行程>100μm； 3、定位重复性<2nm； | 用于纳米光子学、量子光学科研
|  |  | 03040529 | 色彩色差计 | 扩散照明 / 0°受光(SCI) 感光元件：硅光电二极管 (6) 显示范围：Y: 0.01 至 160.00% (反射率) 光源：脉冲氙弧灯 测量时间：1秒 | 适用于水果、蔬菜室外色差品质检验。可广泛用于商检、园艺、食品、教育等行业。
|  |  | 03040468 | 色差仪 | 波长范围400－700nm，波长分辨率10nm | 可对材料和产品的特性进行验收和质量控制。
|  |  | 03250509 | 色值测定仪 | 双光束0°/45°光学设计 400－700nm测量光谱范围，10nm波长报告间隔 衍射光栅分光，256个半导体检测点 测量光度范围为0至150％ 测量时间不超过3秒 标准测量面积为44mm（LAV） | 用于猪肉等农用家畜肌肉颜色等品质性测定与研究
|  |  | 03040444 | 示差折光检测器 | 折射率测定范围 1-1.75RIU 噪声水平 2.5×10-9RIU以下 漂移 1×10-7RIU/h以下 量程 A方式： 0.01-500×10-6RIU P,L方式： 1-5000×10-6RIU 响应 0.05-10秒，10段 | 可用于检测在紫外光范围内吸光度不高的化合物，如聚合物、有机酸和甘油三酸酯。可广泛地应用于化工、仪器等科研领域。
|  |  | 03191315 | 锁相放大器 | 频率范围1-10KHz，相位分辨率0.001o，灵敏度2nV-1V | 适用于超快弱信号探测，测量信号幅值
|  |  | 03040404 | 太赫兹光谱测量系统 | 输出光谱范围：0.1～3.50THz，峰值动态70dB，5GHz光谱分辨率 | 用于光谱测量、分析及研究，特别适应于对微弱信号、瞬变信号的检测
|  |  | 03040000 | 太阳能电池IPCE测试系统 | 测量范围：300-1100nm 测试功能：AC交流测试，DC直流测试 150W氙灯光源 光谱测试范围扩展(InGaAs)：900-1800nm 光谱测试范围扩展(Ge)：800-1800nm | 研究太阳能电池光电特性测试
|  |  | 03040000 | 太阳能电池IV特性测试系统 | Sol3A, ClassAAA级太阳光模拟器，300W, 2×2 inch，符合ASTM、IEC、JIS三大国际标准AAA级； AM1.5G滤光片；标准太阳能电池，测试样品台，200mm×200mm，可测试Voc, Isc, Jsc, Vmax, Imax, Pmax, FF, Efficiency等V-I特性参数。 | 研究太阳能电池光电特性测试
|  |  | 03080523 | 太阳能电池反射率系统（UV-3600） | 测试波长范围190-3300nm； 加积分球后测试范围190-2500nm； 分辨率0.1nm | 太阳能电池光学特性测试
|  |  | 03190711 | 信号分析仪 | 频率范围100K-3.6GHz，相位噪声-133dBc，1dB压缩点13dBm，28MHz带宽，支持BPSK/FSK/QAM等多种解调方式 | 用于轨道交通控制
|  |  | 03040444 | 液体浓度测量折光仪 | 测量范围 0 － 3 g/cm3 1.30 - 1.70 nD 准确度 5×10-5 g/cm3 4×10-5 nD 重复性/精度 1×10-5 g/cm3 1×10-6 nD 温度准确度 0.03 °C 0.03 °C 测量时间 1 分钟 15 - 30 秒 | 可快速准确的测量液体密度以及与密度相关的浓度，广泛应用于科研领域。
|  |  | 03030973 | 荧光定量PCR 分析仪 | 1、空间温度差异小于±0.01℃；2、升温快速；4、从紫外到红外6个光学通道；5、高速稳定的LED光源；6无需进行光路校正 | 用于基因分型、基因扫描及甲基化分析；
|  |  | 03040400 | 荧光分光光度计 | 灵敏度：S/ N>800 (RMS),S/ N> 250 (峰-峰)， 激发波长 350nm, 光谱带宽 5nm,响应时间 2S 单色器：激发侧闪耀波长：300nm, 发射侧闪耀波长：400nm 测量波长范围：200 到 750nm 分辨率：1.0nm 波长准确性： 1nm | 对材料特性进行高精度定性、定量分析
|  |  | 03040400 | 荧光光谱仪 | 光谱范围：230-870nm（蓝敏检测器）；600-1000nm（红敏检测器） 单色器焦长：225mm 光谱带宽（激发/发射）：0.1-30nm 波长准确度（激发/发射）：±0.5nm 扫描速度（激发/发射）：80nm/s 积分时间：1ms-200s | 对材料特性进行高精度定性、定量分析
|  |  | 03040400 | 荧光光谱仪 | 波长范围：0—1300 nm,激发光：330nm blaze（200-700nm），发射光：500nm blaze（300-1000nm） | 对材料发光与显示特性进行高精度定性、定量分析
|  |  | 03040400 | 圆偏振荧光光谱仪 | 1、单色器:棱镜系统 2、光源:150W氙灯光源 3、杂散光:小于0.001% 4、聚焦距离:25cm 5、波长范围: 250nm --900nm 6、波长准度: ±0.3 nm (250 to 500 nm) ±0.8 nm (500 to 800 nm) 7、波长重复性: ±0.1 nm (250 to 500 nm); ±0.2 nm (500 to 700 nm) | 用于研究手性物质激发态下的分子结构特性。除了可以用来研究带荧光发色基团的手性有机物外,还可以用来自然界中手性络合物(如:稀土、半导体材料)和生命大分子(如:蛋白)等，可广泛应用于材料学、纳米技术、高分子、化学、药学、生命科学、半导体、陶瓷等领域样品的微观结构、激发态、光学活性成分等的科学研究。
|  |  | 03040000 | 准分子激光仪 | 最大脉冲 (400mJ)/ 波长 193 (nm) 最大脉冲 (700mJ)/ 波长 248 (nm) 最大脉冲 (300mJ)/ 波长 351 (nm) 最大平均功率 (15W)/ 波长 193 (nm) 最大平均功率 (30W)/ 波长 248 (nm) | 用于全光网与现代通信网研究
|  |  | 03190732 | 自相关仪 | 波长范围700-1300nm，脉冲宽度10-500fs，分辨率5fs | 用于激光放大器的自相关仪
|  |  | 07060200 | 组织切片扫描系统 | 1、扫描5组织切片（1*3）；2、24色显色；3、流通池容量：～ 0.02 ul | 1、细胞生物学教学科研应用；2、化学教学科研应用；3、矿物学教学科研应用；4、农学及相关学科教学科研应用；5、食品学教学科研应用
|  |  | 03040000 | 电动精密位移平台 | 运动轴：从1轴到6轴；行程：最大1000mm；最小移动步距：6nm；最大速度：500mm/s；最大负载：2000kg | 精密加工，精密制造，精密测量、扫描。物理、化学、生物、材料等科学领域用。
|  |  | 03040404 | 时域光谱系统 | 光谱范围：0.1-15THz，最佳相位匹配波长：1300-1700nm 光电探测器 信噪比：500:1，测量范围：30MHz-250kHz 激光器泵浦源： 中心波长：1560nm，平均功率：>100mW，重复频率：100MHz， 脉冲宽度（FWHM）：<100fs 波长范围：1300-1700nm 辐射发射器 动态范围：65dB， 重复率：100MHz | 通过激光器激发测试不同的实验样品的光谱，获取不同样品的光谱信息，来实现样品的特征提取、特征分析最终实现特征识别
|  |  | 03040000 | 压电陶瓷 | 最大位移：1mm；运动频率：20MHz；可定制各种形状。 | 用于零件的精密加工与测量，在物理、化学、生物、材料等科学领域应用广泛。
|  |  | 03230201 | 红外探测器 | 硅探测器，增益可调，波长范围：340－1100纳米，2.4MHz带宽，Ø9.8 mm，探测器面积75平方毫米 | 用于光镊中探测光束强度
|  |  | 03230201 | 位置光电探测器及其控制器 | 10 mm X 10 mm, 两维位置光电探测器，自带放大电路，探测波长范围400nm-1100nm | 用于光镊中探测光束位置
|  |  | 3030429 | 高分辨稳态瞬态荧光光谱仪 | 样品:液体，固体，薄膜，粉末稳态测试：发射谱（200-1700nm），信噪比>12000:1 寿命测试：荧光30ps-1µs（200-1700nm）；磷光1µs-10s 温度控制范围：77K-300K 光源：450W氙灯，微秒脉冲闪光灯，皮秒脉冲激光器，纳秒闪光灯 检测器：半导体制冷R928P光电倍增管，液氮制冷R5509光电倍增管，高速响应PMT检测器。 | 适用低温至室温条件下固体、液体材料稳态和瞬态荧光测试，光谱范围从紫外可见至近红外，可实现超快速三维荧光光谱扫描，ps级荧光寿命测试
|  |  | 3040801 | 光纤测试仪 | 切割长度/cleave length: 8-30mm 拼接损耗/splice loss: 0.02-0.05dB 拼接时间/splice time: 15-30 sec 管道加热时间/tube heat time: 30-50 sec 纤维类型/type of fibers SMF PMF | 全光网与现代通信网
82 | A02100305 | 电子光学及离子光学仪器 | 03040404 | CCD光学多通道分折仪 | 2000A-10000A° | 可以在同一时刻测量全部光谱，并进行分析和处理，实现光谱的快速分析。用于科研与教学。
|  |  | 03040700 | zeta电位粒度测试仪 | 粒径范围：0.3nm - 5.0μm；分子量范围：9,800Da – 20M Da；运行稳定10-35℃ | 测量颗粒和分子粒度，还具有使用激光多普勒微电泳测量zeta电位和电泳迁移率的能力，以及使用静态光散射测量分子量
|  |  | 03040404 | 便携式光谱仪 | 波长范围：350-2500nm； 光谱分辨率：3nm @ 700nm 10/8/30nm @ 1400/2100nm(St/Hi/Wi)；样品间隔：1.4nm (350--1025nm) | 用于对材料的特性进行快速定量分析研究，广泛用于科研与教学
|  |  | 03040209 | 测距经纬仪 | 测角精度0.5秒 | 用于对地形地貌及建筑物等进行快速、高精度测量。
|  |  | 03040219 | 超长距离三维激光监测系统 | 扫描距离：6000m，扫描精度：15mm，扫描范围：垂直150度，水平360度 | 用于采矿 、公路 、铁路 、水利和电力等 水利和电力等 工程地形测量，滑坡监测 ，泥石流监控 ，土木工程 ，城市规划等领域。
|  |  | 03040303 | 超导量子磁测量系统 | 最高磁场5T ，温度范围2K-800K | 用于全自动高精度对磁、电、热等多种屋里特性参数进行测量。
|  |  | 03040303 | 超导量子干涉仪 | 0-7T 1.9K- | 不仅可以用来测量磁通量的变化，还可以测量能转换为磁通的其他物理量，科研
|  |  | 03040338 | 超景深三维显微系统 | 5600万像素,5000倍载物台位移量15mm | 1、医院临床检验应用；2、生物医学光子学相关类教学科研；3、检验；4、生物学等学科教学科研应用
|  |  | 03040404 | 超快速拉曼成像光谱仪 | 1.激光器： 可内置3个激光器——532nm、638nm和785nm 2. 光栅： 4块光栅全自动切换——如600gr/mm、1200gr/mm、1800gr/mm、2400gr/mm 3. 光谱分辨率：分辨率可达到 2 cm -1 4. 空间分辨率：横向好于 1μm，纵向好于2μm 5. 光谱范围 ：100cm -1 到4000cm -1 *，最大范围根据所选激光/光栅不同会有差别 6. 激光功率控制：多级激光功率衰减片 7. QC/21CFR ：自动校准/自检，GO一键式软件助手 | 纳米材料与催化剂本身以及表面上物种空间的化学结构信息
|  |  | 03040303 | 磁性测量系统 | 温度范围1.8至400K ，最高磁场±7T | 用于全自动高精度对磁、电、热等多种屋里特性参数进行测量。
|  |  | 03040404 | 等离子发射光谱仪 | 在165-1100nm波段可根据用途选取，高分辨率。1、可测元素70多种 2.分析速度快3.多元素同时分析，4.检出限低，达到ppb量级，Ba甚至达到0.7ppb5.线性动态范围宽，高达6个数量级，高低含量可以同时测量 | 主要用于元素含量的定性定量检测，测定各种物质中常量、微量、痕量金属元素或非金属元素的含量。
|  |  | 03030404 | 等离子体发射光谱仪 | 1.波长范围：170-800nm或更宽 2.检出限：ppb及以下 3.分析精密度：0.5%RSD 4.分辨率：0.007nm或更优 5.全谱直读，采用高灵敏度的固态检测器 | 用于土壤、矿石、植物、水、食品、金属、化工材料等各类样品中几十种微量和痕量元素分析及其他相关元素定性及精确定量分析。
|  |  | 03040404 | 地物光谱仪 | 3nm-700nm;10nm-1400nm;3nm | 在温室、 野外或者实验室， 都能实时获得要求波长范围内的光谱数据。应用于农林业、植物科学、矿业、水环境及海洋学等领域。
|  |  | 03030440 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1.波长范围：170-800nm或更宽 2.检出限：ppb及以下 3.分析精密度：0.5%RSD 4.线性范围宽 5.全谱直读，采用高灵敏度的固态检测器 | 用于土壤、矿石、植物、水、食品、金属、化工材料等各类样品中几十种微量和痕量元素分析及其他相关元素定性及精确定量分析。
|  |  | 03040404 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 信号稳定性：4小时长时间稳定性的RSD≤1％;典型元素特定波长检出限：Cd 0.5µg/L （214.439 nm），Fe 0.9µg/L（238.204nm）, Mn 0.15µg/L (257.610nm), Na 1.5µg/L(589.592nm) | 在各行业的科研中进行定性、半定量和精确的定量分析，是常量、微量和痕量无机元素同时分析
|  |  | 03040404 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 波长范围：180-800nm，在200nm处，像素分辨率：0.003nm。 | 各种材料、生物、环境、地质样品中元素的定性和定量分析
|  |  | 03030440 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 射频频率：40.68MHz。功率调节步进：1w;2,离子提取系统扫描谱图的速度为100000amu/s。 | 各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析
|  |  | 03040404 | 动态激光光散散射仪 | 532nm，635nm双激光器,动态测量范围为0.3 nm – 5µm | 用于研究颗粒度的大小和分布，以及检测蛋白质、聚合物及其他大分子的分子量和第二维利系数
|  |  | 03040404 | 多光谱影像分析系统 | 波长420nm-720nm 带宽10nm | 在病理学和组织学,分子成像以及活体小动物成像等领域有广泛应用，如简便、快捷、准确地测量H2O2致淋巴细胞DNA损伤的作用。
|  |  | 03040414 | 多角激光光散射仪 | 角度数：8-18个（可选），角度范围：15°-165° | 可测定高聚物的绝对分子量和分子的大小，对其结构进行研究和表征以外。
|  |  | 03040404 | 发射透射与反射光谱系统 | 200-1400nm | 测试各种发光体，如激光器、等离子体、白炽灯、荧光灯、LED、原子发射、红外光源等的发射光谱分布
|  |  | 03040404 | 飞秒和频光谱仪 | 100fs | 科研：可获取表面和界面上分子的振动光谱、分子取向等信息,做到亚单分子层检测,研究表面分子的超快过程.
|  |  | 03040404 | 飞秒级瞬态吸收光谱采集系统 | 激光脉冲能量3.5mJ，脉冲宽度35fs，输出波长300-2000nm可调，光谱测试范围450-775nm，时间延迟达到2ns | 用于光生载流子动力学研究
|  |  | 03040415 | 分光辐射光谱仪 | Fields pec3(350-2500NM)
|  |  | 03040408 | 分光光度仪 | 波长范围：380-1000nm，透射比准确度：≤±1nmT | 应用于核酸、蛋白的定量分析
|  |  | 03040400 | 分子束外延系统 | 9*10-9mbar 130K-1200K | 用于大规模集成电路加工等半导体行业。
|  |  | 03040400 | 傅立叶中远红外显微光谱仪系统 | 波谱范围：7800－30cm^+ | 可对各类有机、无机材料、样品作定量分析，快速有效得到测量结果。 应用于化工、生物、司法等领域。
|  |  | 03040700 | 钢中夹杂物快速自动分析仪 | 测量范围：30nm-5nm；分析速度：10000/h包含尺寸、形貌和成分信息；放大倍数：7-3000000 | 用于研究高品质钢铁冶金技术
|  |  | 03040404 | 高分辨光谱仪 | 光谱仪波长范围为0.35～2.5µm,波长精度为±1nm。 | 作为野外光谱采集仪器，对各种地物，如植被、建筑物表面、水体、岩石等进行光谱数据采集。
|  |  | 03040404 | 高分辨可调谐激光光谱系统 | 200-1700nm/0.05nm | 实时在线、快速准确可靠的分析氨气对环境二次污染的数据，还可对气体的温度进行测量。
|  |  | 03040400 | 高分辨率高灵敏度单色光谱仪 | 谱分辨率：0.02nm | 用于研究分子的结构和化学键，对材料进行定量测定，也可作为表征和鉴别化学物种方法，并对不同种类高分子材料进行鉴别研究。
|  |  | 03040404 | 高分辨率光谱仪 | 焦距：500mm，线性色散（@435.83 | 应用于科研及冶金、机械、石化、环保、食品、地质、生化等行业中复杂的元素分析。
|  |  | 03010549 | 高速粒子图像测速仪PIV | 100hz激光器，CMOS相机分辨率2560× 1600 | 用于速度场测量
|  |  | 03041138 | 高速图像采集系统 | 全幅分辨率：2K×2K；拍摄速率：≥300帧（全幅分辨率）； 拍摄时间：≥1h（全幅分辨率）。 | 微通道内两相流动在线测量
|  |  | 03040404 | 高温激光光散射仪 | （1）检测的分子量范围：103 - 109道尔顿； （2）检测的分子尺寸范围：10-500nm； （3）光源：100mW Ga-As线性偏振激光； （4）激光波长：658nm； | 用于科研：可得到大分子物质的绝对分子量、分子粒径和分子形状，以及分布、分支、聚集态及粘度参数等信息，并可监测反应的动力学过程。
|  |  | 03040404 | 共焦显微拉曼光谱仪 | 三种激光器波长为：514nm,633nm,785nm | 可以实现对毒品、未知的化学品、炸药和其他许多物质现场实时取证和无损检测与分析。
|  |  | 03000000 | 光电效率测试仪 | 太阳光模拟器： 满足3A(IEC\ASTM\JIS)标准 辐照读数范围：0-3.5 sun 温度读数范围：0 – 199.9 ºC 波长范围：400-2000nm 损伤阈值：30W/cm2(典型值，不推荐配合脉冲激光使用) | 用于超导与新能源分析科研
|  |  | 03040404 | 光电子发射谱仪 | 能量扫描范围24-62ev | 光电子发射谱仪是一种高灵敏度和高能量分辨率的表面分析仪器,能够探测半导体带隙和价带顶附近精细电子态,直接提供此处满表面态的分布形状和精确测量功函数等半导体重要参量。
|  |  | 03040321 | 光电自准直仪 | 双轴或单轴，分辨率0.005"-0.01" | 高精度测量工件的面型、导轨精度，以及物体的变形，广泛应用科研、生产与教学
|  |  | 03040404 | 光谱分析仪 | 波长范围：600-1750nm | 测量波长范围为600-1750nm的光源频谱,以及光缆、滤光器等的损耗 波长特征及传输特征。
|  |  | 03040404 | 光谱辐射计 | 光谱范围:380-780nm,光带宽:5nm,波长分辨率:1nm | 在光谱分析领域，用于测量光源或物体的光谱功率分布
|  |  | 03040404 | 光谱椭偏仪 | 光谱范围：280-2300nm，分辨率：1Å | 用于测量单层和多层纳米薄膜的层构参数（如，厚度）和物理参数（如，折射率n、消光系数k）
|  |  | 03040404 | 光谱仪 | CCD阵列探测器，光学分辨率优于0.06nm | 应用于激光特征分析，测量气体吸光率和确定原子散射线等领域
|  |  | 03040404 | 光纤光谱仪 | 光谱范围200-1025nm，分辨率：2.0nm（FWHM） | 用于对样品中化学成份的检测和电磁辐射分析，广泛应用于地质、环境以及生物学等领域。
|  |  | 03030102 | 光纤谱损耗分析仪 | 单模光纤类型 波长范围1000至1600纳米 测量范围1 - 46分贝 重复性纤维小于0.005 dB RMS | 用于全光网与现代通信网研究
|  |  | 03040415 | 光学多道分析仪 | CCD 512X51
|  |  | 03040330 | 光学接触角测量仪 | 测量范围:0-180 度，测角精度0.1"-0.5"，视频显示 | 接用于测量液体对固体的浸润性，可广泛应用于石油、化工、医药、造纸、染料等领域，
|  |  | 03030411 | 红外热感像仪（需波长主要技术参数） | 52通道；三维探头定位；三维图像显示；生理信号接口；刺激呈现系统接口 | 用于认知科研，如人体信号数据采集
|  |  | 03040404 | 互连铜导线成分分析仪 | 光谱范围110-620nm | 用于研究集成电路的工艺
|  |  | 03040607 | 化学和荧光发光检测仪 | 激发波长：320nm—700nm，发射波长：360nm—800nm | 用于基因检测、细胞活力检测、药物代谢检测、荧光蛋白检测等生物化学实验。
|  |  | 03040405 | 活体动物多光谱成像系统 | 波长范围：500-850nm，量子效率：在500-630nm 波段具有90%以上，荧光成像采用多光谱成像技术，CCD视野拉伸能力强 | 可应用于肿瘤学，免疫学，构建转基因动物模型，基因表达、SiＲNA，药物研究，蛋白质相互作用，干细胞研究等领域。
|  |  | 03040406 | 基于SEM的微纳力学测量系统 | 1、压头总的位移范围：70 μm 2、位移分辨率：0.002 μm 3、最大载荷：30 mN 4、载荷分辨率：3 nN 5、压头装置的刚度：80 N/m 6、阻尼系数：0.05 N-s/m 7、简谐力频率范围：120 Hz 8、纳米压痕仪加热台最高工作温度：可达350℃ | 材料研究
|  |  | 03040203 | 激光跟踪仪 | 测量范围0-100m，精度0.2”-0.5” | 用于对空间运动目标进行跟踪并实时测量目标的空间三维坐标。
|  |  | 03040404 | 激光共焦拉曼光谱仪 | 光谱范围：200-2000 nm，光谱仪焦长大于等于750mm
|  |  | 03040404 | 激光光散射仪 | 主要技术指标：激光器，632.8nm | 适合于高端研究中光谱鉴定化学和材料的结构
|  |  | 03040404 | 激光拉曼光谱仪 | 光谱范围：200 - 3500 cm-1，激光器波长：514nm, 532nm，785nm | 适合于高端研究中光谱鉴定生物分子、有机分子和材料的结构
|  |  | 03040404 | 激光拉曼显微光谱仪 | 激发波长：可见、近红外，光谱分辨率：优于2cm-1，灵敏度：硅三阶峰信噪比好于 10:1 | 化学、生物成分，催化剂组分，陶瓷及氧化物等材料的研究
|  |  | 03040225 | 激光三维扫描测量仪 | 测量距离为300-2000m，高测量精度和测量效率 | 用于获取各种建筑物、树木的立体模型，并迅速获得的被测物的空间三维坐标等数据，计算出物体的体积、表面。
|  |  | 03040404 | 激光散射系统 | 配多角度激光光散射仪,测试角度：15-150o；凝胶色谱仪，示差折射仪 | 用于研究分析测量聚合物的分子量
|  |  | 03040317 | 激光扫描共聚焦荧光显微镜 | 1.激光器输出波长：405nm，458 nm、488、515nm，:543nm，:633nm。 2激光强度调节从0.1%-100%, 0.1%精度步进调节。 3.敏感度从1V—1250V，0.1V步进； 4.局部放大扫描（ZOOM）1X—50X | 1、医院临床检验应用；2、生物医学光子学相关类教学科研；3、检验；4、生物学等学科教学科研应用
|  |  | 03040404 | 激光闪光光解/瞬态吸收光谱仪 | 检测器的光谱范围：紫外到近红外可调，分辨率：不低于0.06nm | 用于研究纳秒时间范围内的瞬态吸收、发射、时间分辨吸收、发射光谱等
|  |  | 03040404 | 激光显微共聚焦拉曼光谱仪 | 激发波长：紫外到近红外不同波长激光器可选，光谱分辨率：优于2cm-1；配备研究级显微镜 | 在对样品无损伤的条件下，实现对物质的组成、状态、取向等内部结构信息进行分析研究。
|  |  | 03040430 | 激光显微拉曼激光引入系统 | 1、 系统可接3个或者多个激光器，多激光器耦合转换系统； 2、 波长范围：300-1300nm 3、 显微镜配6个物镜，明场10x，50x，100x；长焦物镜：50x，100x，紫外物镜：针对325nm，40X 4、 高灵敏度 成像探测器 3百万像素，帧频>30帧/秒 | 配合现有扫描电镜，进行材料的拉曼，荧光 分析和测试。
|  |  | 03040300 | 激光相位多普勒测速仪 | 测速>200M/S | 用于对气体、液体、等离子体的速度进行在线测量。
|  |  | 03040400 | 集成式太赫兹透射/反射时域谱测量仪 | 0.2－3.65THz | 用于对材料的特性进行定量分析研究，用于科研与教学
|  |  | 03040334 | 近场扫描光学扫描探针显微镜 | 分辨率优于90nm | 可在大气、常温环境甚至溶液中成像、同时具备纳米操纵及加工功能，广泛应用于纳米科技、材料科学、物理、化学和生命科学等领域。
|  |  | 03040408 | 近红外光谱分析仪 | 波长范围：900-2200 nm, 波长准确性：优于1.0 nm, 信噪比: 优于10000:1(100ms积分时间条件下)
|  |  | 03040404 | 近红外光谱仪 | 光谱范围：4000-12000cm-1，光谱分辨率：优于1nm。 | 应用于药物、食品等光谱测量、分析及研究
|  |  | 03040330 | 精密测角仪 | 测角精度0.5" | 高精度测量平行平晶等光学元件夹角，广泛应用科研、生产与教学
|  |  | 03040404 | 可控温傅里叶变换红外光谱仪 | 光谱范围：7,800-350cm-1，可扩展到11000-375cm-1；光谱分辨率：优于0.4cm-1；含变温附件：低温到高温可选 | 应用于有机化合物的定性定量分析；代谢组学中血样、尿样、细胞等生物样品的代谢物分析；环境污染物的研究；环境、烟草、石化、白酒等；农药和除草剂；精油、食用油、传统中草药及食品中挥发性化合物
|  |  | 03040404 | 快速动力学停留装置 | 注射流量范围：0.01-10mL/s；混合比例范围：1/1至1/100连续可调 | 应用于快速动力学研究中快速动力学瞬间实时记录，或离线分析。
|  |  | 03040404 | 快速型微粒光谱仪 | 测量颗粒粒径范围: 5nm–2.5µm，时间分辨率: 0.1sec–1min,响应时间200ms。 | 可用于研究分析测量快速变化的气溶胶
|  |  | 03040408 | 离子成像/光度比率分析测量系统 | 倒置荧光显微镜：研究级，配10、20、40倍物镜；荧光光源：高速光谱扫描单色仪，多种荧光模块及发射滤光片；高灵敏度离子成像用单色冷CCD相机：CCD冷却-30℃，成像速度90ms/帧；多功能离子、PH等成像、比率测量分析软件包；扫描单色仪波长范围：210～610nm之间连续可调，波长分辨率1nm。 | 应用于包括农牧、食品、化工、石化、制药、烟草等在内的许多领域，为科研和生产过程控制提供了一个十分好的技术手段。
|  |  | 03040404 | 离子电子动量成像谱仪实验系统 | 探测器位置分辨0.1毫米 | 研究飞秒强激光场作用下电子-电子以及核-电子之间的关联，揭示强场原子分子相互作用物理本质的重要工具。
|  |  | 03061840 | 离子减薄仪 | 离子枪采用聚焦离子束设计，束斑尺寸小于2mm，具有冷台功能，有控温系统，可实现单面、双面减薄，可进行角度选择性区域减薄，减薄过程可编程控制 | 用于电境材料制备等
|  |  | 03060302 | 离子溅射仪 | 溅射电流：10-50mA可调；靶材：可选配Au，Pt-Pd，Pt，靶材电极尺寸：直径55mm，样品仓尺寸：20mm（直径）×120mm（高） | 用于核酸分子的电镜样品制备、电镜蛋白质晶体样品超薄切片制作。
|  |  | 03040310 | 立体投影仪 | 光源类型：XENON（氙发光系统），光源功率：2200W，寿命：800/1200小时 | 用于教学：更换虚拟现实实验室BARCO三维投影仪的灯泡
|  |  | 03041138 | 粒子图象测量系统 | 测速范围：0-1000m/s，测量区域：不小于1.2m×1.2m，测量相对精度：1% ・ | 二维平面速度测量，同时测流场速度，测量非定长流动及瞬态流动结构。主要用于流体力学研究。
|  |  | 03191205 | 粒子图像速度场仪 | 速度范围：不小于±500m/s; 测速精度：小于1%；CCD相机分辨率:4M2048x2048像素，逐行扫描大于等于12比特，激光器工作波长532nm，能量200毫焦/脉冲。 | 二维平面速度测量，同时测流场速度，测量非定长流动及瞬态流动结构。主要用于流体力学研究。
|  |  | 03040404 | 磷光寿命光谱仪 | 磷光寿命探测范围1us-10s | 用于分子生物学、医学、药学、有机化学等领域的结构分析。
|  |  | 03040304 | 流动式光学坐标测量仪 | 精度：0.03mm | 用于方便快捷测量物体的三维形状。
|  |  | 03040600 | 内/外量子效率测试仪 | 光源波长：300-1100nm，单色仪：1/4m，6位电动的滤波片轮，LED光源,光电二极管 | 超导与新能源分析
|  |  | 03040404 | 纳米区域化学成分光谱表征系统 | （1） AFM与拉曼能够联用； （2） 采用1300nm红外反馈光，可以使用所有的激光激发，不干扰拉曼信号； （3） 具有TERS分析所需的100X高性能物镜； （4） 拉曼部分为CT反射式光路设计，以避免色差； （5） 拉曼采用针孔共焦系统，在10um-1000um自动调节， （6） 承诺TERS分析； （7） 拉曼焦长大于750mm，分辨率0.65cm-1； | 材料研究
|  |  | 03040404 | 偏振界面反射红外光谱仪 | 光谱范围 800 – 4000 cm-1，光谱分辨率 4 cm-1。 | 用于研究固体表面的单分子层的分子取向和结构信息。
|  |  | 03040404 | 全波段光谱分析仪 | 检测波长范围：200-1100nm | 应用于研究紫外、近红外各种波段范围的发射光谱。
|  |  | 03040404 | 全功能型稳态瞬态荧光光谱仪 | 光谱检测范围：200-1700nm，测量寿命范围：100ps-50µs，温度范围：10-350K | 发光材料领域，研究液体、固体、薄膜、粉末样品的稳态/瞬态荧光光谱及荧光寿命
|  |  | 03040408 | 全光谱显微分光光度计 | 光谱波长范围：200-2200 nm | 用于微小样品或样品的微小区域的光谱和色度分析，并通过对样品的反射、透射、荧光及偏振光谱测量，完成微量物证分析。
|  |  | 03040404 | 全谱直读等离子体发射光谱仪 | 动态分析范围：大于等于8个数量级，分辨率： ≤0.005 nm（在200nm处），分析元素数量： 一次曝光完成ICP可分析的全部70余种元素。 | 全谱直读型，同时定性和定量测定地质矿产等样品中70余种微量、痕量元素。
|  |  | 03030404 | 全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1，等离子气体流量：≤9L/mim；2,1ppm的Mn,发光强度为8百万CPS;3,开机2min就可以工作；4,双向观测；5,标配耐高盐、耐HF进样系统；6,等离子体实时全彩色摄像系统，设置1/500秒、1/1000秒、1/2000秒摄像速度抓拍等离子体照片各一张 | 用于各类金属和大部分非金属的定性、半定量和定量分析
|  |  | 03030429 | 全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1，等离子气体流量：≤9L/mim；2,快速分析自动进样器及配套的进样系统，分析速度300个样品/小时以上，每个样品中包含不少于40个元素;3,双向观测；4,标配耐高盐、耐HF进样系统；5,等离子体实时全彩色摄像系统，设置1/500秒、1/1000秒、1/2000秒摄像速度抓拍等离子体照片各一张；6,双检测器设置，且检测器无荧光涂层。 | 用于各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析
|  |  | 03040300 | 全自动双光路中心偏差测量仪 | 元件焦距范围：±5-±2000mm； | 用于高精度测量球面光学元件的中心偏差。
|  |  | 03040414 | 热场电镜电子背散射衍射仪 | 高解析率（640×480像素）数字相机，在识别率优于99%条件下每秒采集并解析600点以上，可以实现动态原位分析。加速电压3KV，束流小于500pA时可采集到花样。 | 该设备为扫描电镜附属设备，与能谱仪形成一体化系统，用于材料的物相和结构组合分析。
|  |  | 03040310 | 三通道柱幕系统 | i-BLEND模式分辨率3456×1024 | 利用3D虚拟环境可视化系统，为大型工程项目的研究提供先进的三维交互仿真环境和研究手段
|  |  | 03041112 | 三维激光扫描仪 | 扫描距离范围： 2m≤最短≤10m，自然目标：300m≤最长≤1200m，数据采样率 ≥5000点/秒，距离测量精度 50m：±5mm 或100m：±10mm ，扫描视场 水平：360° 垂直（上下）：至少±40°。 | 大地遥感测量
|  |  | 03040310 | 三维视频显微系统 | 分辨率11um | 1、医院临床检验应用；2、医学相关类教学科研应用；3、检验；4、生物学等学科教学科研应用
|  |  | 03040304 | 三座标测量仪 | 测量精度：小于或等于0.1微米，全自动测量 | 用于对较大型工件进行三维以上高精度测量，用于科研及教学。
|  |  | 03040404 | 扫描型电感耦合高频等离子体发射 | 波长范围: 160 - 850nm，分辨率：优于0.007nm，动态分析范围：大于等于9个数量级。 | 应用范围包括元素成分分析，超痕量元素成分确定等。
|  |  | 03040408 | 深紫外-紫外-可见-近红外分光光度计 | 1.最大波长范围：165-3300nm 2.谱带宽度：UV/Vis:0.1-8nm 8段转换 NIR:0.2-32nm10段转换 3.检测器：光电倍增管/InGaAs/Cooled PbS 4.杂散光：<0.00005%T以下（340nm,NaNO2);<0.0005%T以下（1420nm,水） 5.内部尺寸：900W*700D*350H最大试样体积：700W*560D*40H | 用于溶液和固体发光性能的综合表征与分析
|  |  | 03040405 | 时间分辨成像系统 | 摄像机系统：RGB三片CCD，有效像素数：1920(H)×1036(V)，灵敏度：210nA/lx，动态范围 72dB，分辨率：1000(H)×(700)V电视线 | 研究宏观(如天体)和微观(如生物细胞)现象不可缺少的工具。
|  |  | 03040403 | 时间分辨红外光谱仪 | ns级 | 用于研究分子的结构和化学键，对材料进行定量测定，也可作为表征和鉴别化学物种方法，并对不同种类高分子材料进行鉴别研究。
|  |  | 03040404 | 时间分辨荧光光谱仪 | 探测光波长范围在200-800nm，测量寿命范围：100ps-0.1ms | 广泛应用光物理和光化学研究领域
|  |  | 03040415 | 双激光点扫描系统 | 双通道
|  |  | 03040404 | 顺序扫描X射线荧光光谱仪 | X射线管：4KW薄窗口 Rh靶，元素分析范围：4Be-92U，分析元素含量：ppm-100%，可以测试固体、液体、粉末样品。 | 用于金属、矿物、土壤中元素及氧化物的定性分析和定量分析
|  |  | 03040404 | 瞬态吸收光谱仪 | 分辨率：0.05nm,波长范围：200-900nm,脉宽0.5-10ms，灵敏度：最低可探测的ΔOD = 0.002。 | 用来研究测量物质在激光激发后产生的瞬态物种(激发态、自由基碎片等)的性质的仪器。
|  |  | 03040404 | 太赫兹时域光谱仪 | 频率范围：0.1-15THz | 通过特征频率对生物和化学大分子的物质结构、物性进行分析和鉴定。
|  |  | 05080151 | 太阳电池量子效率测试仪 | 波长范围：300-1150 nm，波长精度：1 nm，有效面积：10 x 10 mm | 该系统是一款用于IPCE的太阳能测试系统，例如染料敏化电池。
|  |  | 03040400 | 同位素及荧光标记 | 扫描面积达35 X 43cm | 用于观察细胞分裂，验证化学反应中的机理，如：光合作用和酯化反应机理。
|  |  | 03040404 | 椭偏光谱仪 | 波长范围250-1700nm | 适合用于对介电、半导体、金属、有机物等各种材料的光学特性、结构特征、生长过程和材料质量的测试，开展研究工作。
|  |  | 03040400 | 椭偏仪 | 测量膜厚0.1nm | 用于科研工作中薄膜厚度的高精度测量
|  |  | 03040400 | 椭圆偏振光谱仪 | 波长范围190-850nm | 可以对固体薄膜光学性质进行测量，对层膜进行测量，应用与物理、化学、材料学、微电子、冶金、生物和医学等方面
|  |  | 03040404 | 稳态/瞬态/显微荧光光谱仪 | 稳态光谱测量范围：200-1700nm， 瞬态光谱测量范围：200-850nm，寿命测量范围：100ps-10s，倒置荧光显微镜：科研级，配有10×/20×/40×/100×(oil)四种放大倍数物镜。 | 对固体、薄膜、粉末、及液体样品的激发谱、发射谱、3D谱、同步扫描、偏振光谱、荧光量子效率等进行测量。
|  |  | 03040404 | 稳态/瞬态近红外显微荧光光谱仪 | 波长范围：185nm-2200nm；信噪比S/N≥20000:1;185nm-1900nm波长的荧光寿命，185nm-2200nm光谱范围的磷光寿命；185nm-2200nm光谱范围的荧光量子产率；185-2200nm范围内的偏振光谱 | 在光物理，光化学及光合作用机理，分子反应动力学，基因突变筛选，PRET动力学，反射光谱何荧光淬灭，荧光量子产率、寿命及荧光偏振特性等方面有防范的应用
|  |  | 03040404 | 显微傅立叶变换红外光谱仪 | 显微镜MCT检测器光谱范围：7800-600cm-1, 光谱仪DTGS检测器光谱范围：7600-350cm-1，显微镜空间分辨率：小于10µm，红外光谱分辨率：优于0.2 cm-1 | 广泛应用于研究材料（包括有机、无机物证材料）样品的定性和定量分析，不仅能准确的确定材料的各种化学成分，还可以采用对比分析的方法，快速有效地得到结果。
|  |  | 03191205 | 显微粒子成像流场测定仪 | 测试范围：100微米至宏观尺度，显微物镜放大倍率：5X至40X；显微物镜：平场长工作距离荧光物镜，CCD相机分辨率：1024×1024 像素 | 化工传递、搅拌、流体混合、多相流等研究流域。
|  |  | 03040310 | 显微数码投影系统 | 彩色CCD（progressive-scan CCD）；总感光像素：211万，有效感光像素：201 万； 最大图像分辨率：192万，1600X1200；像素单位尺寸：4.4µmX4.4µm；感光灵敏度：相当于 ISO 100、200、400；图像动态预览帧频：最大 15幅/秒（1600X1200）；支持动态拍摄功能，最大 5分钟/2GB,另配金士顿64G SDXC 存储卡 class10；电子放大：2X、4X；可通过控制面板、USB 鼠标、USB键盘来独立控制相机（不需电脑主机，仅需显示器）。CCD分辩率：300M，带投影系统 | 1、分子生物学科研；2、在法医病理学、毒理、临床学、刑事侦查学、法医精神病学、食品、医药、化学等行业广泛应用
|  |  | 03040303 | 相位探测干涉系统 | 精度：λ/50 | 用于非接触高精度测量波面形状。
|  |  | 03040414 | 小角X射线散射仪 | 可测的2θ角度范围：0.1°-40 °，探测器: 影像板探测器，分辨率不低于0.008 nm；或线性探测器，分辨率不低于0.004 nm。 | 研究测定纳米尺度范围的合成高分子、生物大分子、纳米材料、催化剂以及液晶、胶体等软物质材料。
|  |  | 03040415 | 芯片扫描仪 | 四色荧光（488nm/543nm/594nm/63
|  |  | 03040340 | 形状测量激光显微系统 | 高度显示，测量分辨率:0.5nm | 可高精度测量微观物体的三维形貌，用于科研与教学。
|  |  | 03040340 | 压电陶瓷扫描控制系统 | 10×260V输出，AFM控制系统。 | 压电陶瓷AFM工作台扫描控制系统可提高原子力显微镜工作台的扫描精度和定位精度,提升可靠性可靠性，用于科研。
|  |  | 03040404 | 野外辐射光谱仪 | 光谱范围：350-2500nm，光谱分辨率：3nm@350-1000nm，10nm@1000-2500nm | 作为野外光谱采集仪器，对各种地物，如植被、建筑物表面、水体、岩石等进行光谱数据采集。
|  |  | 03040404 | 阴极荧光光谱仪 | 配备覆盖200-1600nm的光谱接收系统 | 阴极荧光光谱仪可配合既有型号扫描电镜使用
|  |  | 03040408 | 荧光/磷光/发光分光光度计 | 激发波长范围为190—650nm，发射波长范围为200—800nm，波长准确度：±1.0 nm | 水环境化学分析教学科研使用
|  |  | 03040408 | 荧光分光光度计 | 波长范围：激发光 200-800nm, 发射光 200-650nm, 波长精度：±1nm，波长重现性：±0.5nm | 组织培养细胞信号转导研究
|  |  | 03040404 | 原位动态激光拉曼光谱仪 | 检测范围：250-1000nm；分辨率：＜5cm-1； | 化学反应原位动态检测、反应的微观机理提供科学数据。化学，材料学
|  |  | 03040404 | 原位红外光谱仪 | 波数范围：7,800－370 cm-1，分辨率：优于1 cm-1 | 在高聚物的构型、构象、力学性质的研究以及物理、生物、医学等领域也有广泛的应用。
|  |  | 03040406 | 原位纳米力学测试系统 | 载荷范围：1-30mN 位移分辨率：0.0004nm | 进行微纳米尺度下材料的微观形貌结构和力学性能的测试与研究
|  |  | 03040406 | 原位纳米力学测试系统（已重复，建议删除） | 最大载荷30mN
|  |  | 03040408 | 原子吸收分光光度计 | 波长范围：190-900nm，波长准确度：优于±0.2nm | 应用于材料研究和开发、质量控制及产品检测，完成对材料磁特性的测量和分析
|  |  | 03040404 | 原子吸收光谱仪 | 测定波长范围：190-900nm，光谱带宽：0.2-2.0nm ，波长准确度：≤±0.2nm，分辨率：分开Mn 279.5nm和279.8nm双线，灵敏度：Cu（2µg）>0.235Abs。 | 广泛用于各个分析领域，主要有四个方面：理论研究、元素分析、有机物分析和金属化学形态分析。
|  |  | 03040404 | 圆二色光谱仪 | 波长范围: 165 - 900 nm，波长准确度:±0.1 nm。 | 广泛地用于研究测定蛋白质、核酸分子二级结构,以及手性分子构象的研究
|  |  | 03040404 | 在线红外反应分析系统 | 工作温度范围：-80—250℃，工作压力范围：100mbar—300bar，主机光谱测试范围：500—4000cm-1，分辨率：优于1cm-1。 | 适用于在线实时跟踪和分析化学反应过程，通过测量红外吸收，从而测定反应成分（反应物、产物及中间产物）的相对浓度变化，得到反应机理的详细信息。
|  |  | 03040404 | 在线近红外光谱仪 | 检测范围：12800-4000cm-1 | 应用于化学、生物、食品等领域的过程分析研究
|  |  | 03040371 | 在线颗粒图像测量仪 | 测量环境温度5-100℃，颗粒大小 5-100μm | 可以对微小颗粒进行检测与分析，广泛用于科研及医药、化工、农业等领域。
|  |  | 03040404 | 真空极紫外光谱仪 | 光谱分辨率：0.1nm | 为不同材料在真空紫外波段的研究与应用提供先进的测试手段
|  |  | 03250255 | 织物手感仪辅助系统（KES-2）1.压缩性能及厚度测试仪FB3，2.摩擦及表面粗糙度测试仪FB4.（无该仪器，建议删除） | 试样尺寸：布>2cm×2cm， 纱线长6cm （由仪器专用夹具夹持） 测试面积：2cm2 压缩距离：0-5mm 0-50mm 最大压缩力：200gf 500gf 1kgf 2.5kgf 柱塞移动速度：1mm/5sec 1mm/50sec 1mm/15sec 1mm/150sec 精度：满负荷的0.2% | 服装工程
|  |  | 03040404 | 直读光谱仪 | 波长范围：140-650nm | 适用于金属材料化学成分快速检测
|  |  | 03040404 | 紫外/可见/近红外光谱仪 | 波长范围：175-3300 nm；波长准确度：紫外可见±0.08 nm，近红外±0.4 nm；分辨率：优于0.048 nm（紫外可见区），可测膜材料、液体、固体粉体的透过率；可测薄膜、粉体的反射率。
|  |  | 03040408 | 紫外可见分光光度计 | 波长范围：190-1100nm，波长精度：±0.1nm，杂散光：小于0.01%T | 作为基础研究分析设备，用于制药、质检、化学分析等
|  |  | 03040408 | 紫外-可见分光光度计 | 波长范围190-1100nm，精确度±1nm，波长分辨率0.1nm，光谱带宽2nm，波长选择“根据方法自动选择波长，USB接口：可连接计算机、打印机等 | 环境监测与分析
|  |  | 3040425 | 便携油分分析仪 | 快速测量水中油分含量，量程0-150mg/L,分辨率0.04mg/L，响应时间5-10s。探头耐海水腐蚀。 | 环境监测与分析
|  |  | 03190554 | 固体粘弹分析仪 | 最大力 35 N，模量范围 103 to 3 x 1012 (Pa)，损耗因子灵敏度 0.0001，损耗因子分辨率 0.00001，频率范围 2 x 10-5 to 100 Hz，温度范围 -150 to 600 °C，升温速率 0.1 to 60 °C/min.，降温速率 0.1 to 60 °C/min.等温稳定性 ± 0.1 ° | 材料研究
|  |  | 03031109 | 黑碳仪 | 光源：同时使用370, 470, 520, 590, 660, 880 和950 nm七波段的光源测量黑碳气溶胶的光吸收； 记录频率：可选2min，3min，5min，10min，15min，20min，30min，60min八个记录频率； 测量范围：200ng-1000000ng/ m3,1分钟平均，3L/min 流量 | 用于环境监测
|  |  | 03030203 | 氧指数仪 | 氧气浓度误差:0.1%；尺寸(mm):350(W)*370(D)*280(H)；管道尺寸（mm）:75&100(dia)*450(H)；重量：14kg；电压：230V50hz | 测试气体中支持燃烧所需的最低氧气量，物性测试仪器，物理学
|  |  | 03040000 | K2成像系统 | 1.速度400帧每秒；2.分辨率2000x2000像素
|  |  | 03040000 | 单分子探测器 | 1、EMCCD-100度；2、提供了高级的特性OptAcquire™；3、提供了计算转换功能，可以在电子或者入射光子单元上实时获取数据；4、提供伪噪声滤光片；5、剪裁传感器模式可以更显著的增加帧率，增强的光子计算能力和实时数据平均计算；6、Andor’s UltraVac™真空头有7年质保；
|  |  | 03040000 | 蛋白晶体非线性光学成像仪 | 1,SHG成像技术；2,UV-TPEF成像技术；3,发现微晶的最小尺寸0.1微米；4,检测出超过95%以上蛋白结构；5,产生激光共焦图像
|  |  | 03040000 | 电子转移裂解源(ETD source) | 汤森德放电电离/fluoranthene anions
|  |  | 03040000 | 高灵敏等离子共振分子互作分析系统 | 检测折射率范围：1.33-1.40；响应信号动态范围：1-70000RU；基线噪声：<0.03 RU (RMS)；基线漂移：<0.3 RU/min；分子量检测限制：无分子量限制（对于有机分子）
|  |  | 03040000 | 高通量等离子共振分子互作分析系统 | 检测方式：平行处理 4个流动池 ，每个流动池5个检测点，其中一个作为在线对照；芯片表面反应温控：4-40 ℃；24小时最快完成4800个互作的分析；自动化程度：60小时无人监管作业；基线噪声：<0.1 RU (RMS)
|  |  | 03040000 | 基础型等离子共振分子互作分析系统 | 检测折射率范围：1.33-1.40；响应信号动态范围：1-70000 RU；基线噪声：<0.1RU (RMS)；基线漂移：<0.3 RU/min；分子量检测限制：>100 Dalton
|  |  | 03040000 | 晶体观察成像分析系统 | 1，12倍光学变焦范围内彩色图像；2，像素分辨率：3.20μm/pixel-0.27μm/pixel；3，扩展聚焦合成图像（EFI）；4，LCP Imaging 膜蛋白的观察
|  |  | 03040000 | 聚焦离子/电子双束显微电镜 | 1.二次电子像分辨率：0.9nm（15kV），1.4nm（1kV）；2.放大倍数：40~600000 加速电压：0.5~30kV；3.离子成像分辨率：4nm(30kV) 加速电压：0.5~30Kv
|  |  | 03040000 | 微量紫外分光光度计 | 全波长扫描，dsDNA:2-18750ng/ul,BSA:0.08-543mg/ml | 用于核酸、蛋白质浓度及纯度测定。
|  |  | 03040000 | 直接电子探测器 | 直接电子探测器：4Kx4K像素
|  |  | 03040600 | 绝对量子产率测定仪 | 发光波长范围：300-950nm，激发波长：250-800nm，测量波长范围：200-950nm，光纤接收面积：直径 1 mm。 | 典型的应用包括提高各类发光材料（如有机电致发光材料，白色LED及FPD的荧光体）的品质；有机金属络合物的研究；染料敏化太阳能电池的基本特性评估以及生物领域内对荧光探针效率的测试。
83 | A02100306 | 航测仪器 | 05070111 | 动作捕获系统 | 400万像素摄像机: 数量8个, 最高像素时最大捕捉频率≥370fps,最高捕捉频率≥2000fps；传感器性能：镜头芯片要求与动捕摄像机是同一厂商的产品，以保证兼容性；多个可移动的点使摄像头能变化布置。 | 体育训练运动捕捉技术可以捕捉运动员的动作，便于进行量化分析，结合人体生理学、物理学原理，研究改进.
|  |  | 05070111 | 光学数字动作捕捉系统 | 传感器，彩色 CCD相机分辨率 2 x 1.624 x 1.234 Pixel，光栅数:128, 最短摄取时间:980 毫秒。 | 用于测量工件（如齿轮等）、汽车壳体、模具等物体以及人手、上/下肢等肢体以及头部等生物体的三维形貌数据，并生成标准三维模型文件，以供快速成形等工作，因此可广泛应用于立逆向工程中的精密测量和人体数字化建模等任务。
84 | A02100307 | 光谱遥感仪器 | 03250520 | 等速肌力测试系统 | 测力计：可调节升降高度：0-600mm，动力头自身旋转角度：≥270°；最大加速-最大制动角速度≥ 8500°/s2，最大工作力矩（向心/离心）≥ 500Nm，运动角速度 ≥2°/s-450°/s，工作功率≥15/8/2.8KW，精确度0.25%FS。 | 可进行等长、等速、离心、向心、持续被动训练和神经肌肉控制训练，对肩、肘、腕、髋、膝、踝六大关节进行测试或训练，广泛应用于生物力学、康复医学、矫形外科、神经病学及生物工程学等领域
|  |  | 03040532 | 多光谱成像仪 | 在可见光和近红外波段，具有十个以内的较宽波段 | 环境监测，遥感信息提取
|  |  | 03040404 | 多光谱遥感系统 | 标准光谱范围: 850 – 1440 cm-1 (其他范围可选) | 用于对电磁波谱不同谱段做同步摄影遥感，分别获得植被及其他地物在不同谱段上的影像。
|  |  | 03040532 | 高光谱成像仪 | 光谱范围：380–1000nm | 环境监测，遥感信息提取
|  |  | 03040500 | 高光谱传感器 | 成像仪光谱范围：1000-2500nm（SWIR）镜头或400-1000nm（VNIR）镜头，视野大于等于150x100cm。 | 遥感
|  |  | 03141300 | 高速运动分析系统 | 拍摄速度：全幅1024×1024像素可以达到1000帧/秒；曝光时间：最短可达2微秒（可调）；触发方式：连续可变前后触发；存储器：8G集成图像存储器。 | 发动机喷雾、燃烧等高速图像跟踪采集
|  |  | 03250520 | 力量测试与训练系统 | 峰值力矩：720牛米；峰值角速度：500度/秒；功率输出增值：70KW/S；最大驱动/阻力功率：7KW，运动滞后（在正负11牛米的力矩时）：0.033度；力矩采样率：4000Hz；力矩角频率：1000 Hz。 | 运动员高级训练运动伤病早期预防神经肌肉疾病的康复及生物反馈式治疗科学研究早期诊断运动机能测试与评定
|  |  | 03141300 | 喷雾粘度分析仪 | 配备750mm光学镜头，测量粒径范围可覆盖2~2000微米；一般采样频率为2.5KHz，最高10KHz。 | 雾化质量、喷雾粒子质量、粒径分布测试
|  |  | 03250100 | 三维运动录像分析系统 | 硬件系统组成：包括LED光标、LED控制器、信号基站（LED信号收发器）、光学捕捉摄像机、服务器、捕捉服、配套电源电池、线缆及工具包、支架等；光学捕捉摄像机：数量8台以上3600x3600光学分辨率；系统拥有1300万像素，能够保证捕捉数据的精确性。 | 分析各种形式运动及动作的软件系统。是目前世界上唯一能够同时兼容足底压力分布数据、测力台数据、肌电数据、模拟和数字录像的系统。可应用于体育运动的技术分析及教、运动医学、康复医学、人机工程学和动画制作等领域。压力分布数据、测力平台数据、肌电数据、模拟和数字录像的系统。
|  |  | 03250302 | 足底压力步态分析仪 | 离线式设计，系统采样率可达500Hz。可以提供步态的时间、重心、压力、压强、动态、静态分析，0.5米的单步平板装有4096个传感器，使平板分辨率高大4个/cm2，采样率可达125-300Hz。
|  |  | 03040800 | 光纤预制棒分析仪 | 折射率的准确性：± 0.0002，重现性：< 0.00005，检测直径：5 - 80mm，检测长度：15 - 200cm。 | 全光网与现代通信网
|  |  | 03030988 | 生物分子扫描成像仪 | CCD芯片：Area Type芯片（15.6×23.4mm），动态范围：16-bit，5个数量级，芯片分辨率：3.2 M像素，图像分辨率：6.3 M像素，图像捕获模式：自动，手动（正常/递增/重复/程序），曝光时间 1/100秒-30小时。 | 用于灵敏的定量成像凝胶、膜和菌落，包括紫外透射、白光透射、红/绿/蓝荧光反射、可见光（RGB）和化学发光等。
85 | A02100308 | 红外仪器 | 3250255 | 防护织物储存热测试仪（SET） | 符合ASTM F2731测试标准要求，具备：辐射板热源可调节范围为0—0.25cal/cm2；记录表皮-真皮层的界面温度的实时变化，测试精度为±1℃；可通过手动或电子触发气动驱动器来自动控制试样板的运动。 | 应用于服装工程,通过测量织物在低热辐射条件下的传递热和储存热来预测皮肤二级烧伤。
|  |  | 03040404 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 光谱范围： 4000--400cm-1或7800--350cm-1(中红外) / 125000--350cm-1(近、中红外) 最高分辨率：2.0cm-1 / 1.0cm-1 / 0.5cm-1 | 用于科研：测定出样品是否存在官能团或化学键变化。
|  |  | 03040404 | 傅里叶变换近红外光谱 | 光谱范围：最高波数大于等于10000（1/cm); 分辨率：优于0.1波数（1/cm) | 用于化学、物理、材料等领域科研工作
|  |  | 03040404 | 傅里叶变换远红外光谱仪 | 光谱范围：最低波数小于等于50（1/cm); 分辨率：优于0.1波数（1/cm) | 用于化学、物理、材料等领域科研工作
|  |  | 03040531 | 红外多光谱成像仪 | 在7.5-14微米波段能够形成多个光谱段的观测，温度测量精度小于1K | 环境监测，红外遥感信息提取
|  |  | 03040527 | 红外辐射计 | 光谱范围：9.6-11.5μm；海表皮温精度：0.1K；校准类型：两个内部黑体；工作高度：高于水面10米以上 | 海洋气象应用、遥感印证
|  |  | 07020104 | 红外热像仪 | 波长范围：7.5～14um； 热灵敏度NETD：≤0.05℃@30℃； 测温范围：-40℃～2000℃； 精度：±2°C或 ±2％； | 科研
86 | A02100309 | 激光仪器 | 3040922 | PLIF燃烧过程分析系统 | PLIF：双脉冲 Nd: YAG 激光器（标准为100 mJ/脉冲） | 表征火焰反应区结构，研究流动与火焰化学反应相互作用的褶皱火焰前锋面
|  |  | 3040404 | 多组分可协调激光光谱诊断系统 | 脉冲染料激光器/Radiant Dyes Laser | 测量新型燃料和可替代燃料热解和氧化过程中关键物种浓度和燃烧场温度
|  |  | 3060118 | 激光喷雾测量系统Spray Master | Spray Master：测量喷射几何形状（对称性、角度、喷射前沿、统计特性、液态细丝断裂长度），时间与空间的喷射演化过程， 液滴尺寸、液滴质量分布液、汽台转换速度图、质量流量等 | 获得喷雾和液滴微观信息及速度信息，为理解喷雾雾化机理和构建喷雾模型提供实验支撑
|  |  | 03040926 | 窄线宽可调谐光源 | 1505nm到1630nm, 覆盖C+L波段，波长分辨率0.1pm，功率大于10mW | 为光纤传感系统提供高精度连续可调谐的激光光源，
|  |  | 03041151 | 重复频率可调锁模光纤激光器 | 脉宽2.5ps | 产生皮秒级别的光脉冲，用作探测光和本地相干光，通过调节脉冲的重复频率，实现对散射信号的空间位置定位。
|  |  | 03040911 | 10GHz可调谐皮秒激光器 | 重复频率10GHz,C波段可调谐， 脉冲宽度<2ps，时间抖动<100fs | 周期性超窄光脉冲产生
|  |  | 03040911 | 10瓦白光激光器 | 脉宽：<10Ps； 重复频率：>80MHZ | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040303 | 18度角激光光散射仪 | 1.激光波长：658nm 砷化镓线性偏振激光；2.检测器类型：超静式混合光电二极管，场效应晶体管互阻抗放大器；3.检测角度：18个，角度范围：13 – 165度，35°以下保证有3个角度；4.分子量测定范围：103到109 g/mole (Daltons)，分子尺寸测定范围：10 到 500+nm
|  |  | 03040912 | 193 nm 激光器 | 波长193nm，重复频率200Hz，稳定脉冲功率5mJ | 激发深紫外的外延片，运用于PL谱的测量
|  |  | 03040912 | 266nm 激光器 | 输出波长266nm,输出功率3w，重复频率30kHz | 激发深紫外的外延片，运用于PL谱的测量
|  |  | 03040905 | 300瓦 SLAP CO2激光器 | 激光波长10.6um,激光频率1-15khz;光斑直径4/3.5mm | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03041132 | 3D激光扫描系统 | ScanStation2；光学取景：高分辨率数码照相机；激光等级：3R级；扫描速度：50000点/；系统性能（50m）：点位，±6mm；角度，±12″；形成模型表面的精度，±2mm | 利用激光测距的原理，通过记录被测物体表面大量的密集的点的三维坐标信息和反射率信息，将各种大实体或实景的三维数据完整的采集到电脑中,进而快速复建出被测目标的三维模型及线、面、体等各种图件数据。
|  |  | 3010508 | 3D智能传感器主机（主机件） | 每条剖面轮廓所包含数据点数:640 Z方向线性度（占MR的%）:0.05 Z方向分辨率（mm）:0.123 - 0.650 X方向分辨率（mm）:0.75 - 2.2 净距离CD（mm）:350 测量范围MR（mm）:800 扫描速度:大约 300Hz-5000Hz 波动范围：+/- 10% | 3D智能传感器集成了软件和硬件，应用于工业自动化、汽车制造、道路检测等系统中。
|  |  | 03040900 | 4W飞秒激光系统 | 脉冲能量大于3.5mJ；重复频率：1KHz | 产生飞秒量级超短脉冲激光装置
|  |  | 03040900 | 532nm激光器 | 频率10HZ，调制度高于1.2，能量稳定度优于3% | 对光学元件损伤全过程进行时间分辨
|  |  | 03040900 | CO2 激光器 | 频率10HZ，调制度高于1.2，能量稳定度优于3% | 对光学元件损伤全过程进行时间分辨
|  |  | 03040905 | CO2连续激光器 | 激光波长10.6um,光斑直径4/3.6mm | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040900 | DML激光器 | 输出功率：5dBm~9dBm 应用于10G-EPON 传输距离>=20Km 支持1:64分光波 | 城域网接入
|  |  | 03041132 | FX三维激光扫描装置 | 光学取景：高分辨率数码照相机；激光等级：3R级；扫描速度：50000点/；系统性能（50m）：点位，±6mm；角度，±12″；形成模型表面的精度，±2mm | 利用激光测距的原理，通过记录被测物体表面大量的密集的点的三维坐标信息和反射率信息，将各种大实体或实景的三维数据完整的采集到电脑中,进而快速复建出被测目标的三维模型及线、面、体等各种图件数据。
|  |  | 03040908 | KrF准分子激光器 | 激光波长193-300nm,激光频率100-300hz;脉宽8-10ns | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040910 | ND:YAG激光器 | 波长1064nm,输出功率30W,脉冲频率1-150KHz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040901 | Quanta-Ray激光器 | 波长范围为153-353nm，脉冲宽度20nm,脉冲频率1~10hz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040905 | THz激光系统 | 激光波长：193-300um；激光重复频率：100-300hz;脉宽8-10ns | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040918 | Ti:S锁模激光振荡器 | 线宽＜500MHz 波长450-1680nm 频率10-20Hz 脉冲宽度3-5ns | 激光光谱学 激光同位素分离 激光光化学
|  |  | 03040916 | 半导体泵浦7W连续绿光激光器 | 功率：7W；波长：532nm；连续输出 | 用于泵浦飞秒激光器
|  |  | 03041000 | 半导体泵浦单纵模固体激光器 | 输出波长 355/457/473/491/514.4/532/561/594/660/1064 nm；线宽小于1 MHz；波长稳定性，8小时内波动小于 2 pm；M平方值小于1.1；功率大于10 mW | 拉曼激发光源；PL激发光源。
|  |  | 03041000 | 半导体单纵模激光器 | 输出波长 405/445/488/638 nm；线宽小于1 MHz；波长稳定性，8小时内波动小于 2 pm；M平方值小于1.1；功率大于10 mW | 拉曼激发光源；PL激发光源。
|  |  | 03040920 | 半导体激光器 | 激光管波长635nm、650nm等，阈值电流数十毫安，垂直发散角15~40左右 | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040913 | 半导体激光器泵浦绿光激光器 | 激光波长532nm；功率：10W；连续输出 | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03010722 | 半导体激光器及控制系统 | 温度控制器： 1、温度稳定性可精确到±0.01℃ 2、采用混合的P-I控制回路，提供快速校正 3、按照使用者的需要进行控制与管理，应用灵活 4、温度控制模块的电流最大值可由用户调节 电流源： 噪音密度低于815pA/ ，电池供电 具有30分钟内10ppm的稳定输出 恒定电流与恒定功率工作模式 电流输出0-200mA或0-500mA可调 外部调制能力可达1MHz 可编程内置斜率发生器 内置式电池充电器 同轴激光器夹具： 适用于所有的5.6mm同轴激光器、9mm同轴激光器和带凸缘的同轴激光器 管脚可根据用户的激光器定义进行调整 环境温度控制范围为0℃到60℃ 配备相应的连接线 蝶形封装激光器夹具:蝶型夹具适用于14针的蝶型激光器 紫外光功率传感头: 检测波长范围：210~250nm 检测功率量程：100uW~1W 分辨率：1uW 测量不确定性：不高于±5% 响应时间：不低于3s 线性度：达到±1% 数字光功率计: 能够实现数字光功率显示功能 功率显示范围： 100uW~1W 显示屏尺寸：3.5英寸以上 显示分辨率：达到320X240 | 科研
|  |  | 03040900 | 半导体激光器阵列 | 输出功率2000W；波长：808nm | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工
|  |  | 03040941 | 半导体激光阵列 | 中心波长780nm，功率1000mw | 科学，远程传感，光谱方面的全激光系统，军事，航空，空间
|  |  | 03040901 | 倍频氩离子激光器 | 波长范围400-500nm,光斑直径0.65mm;发射角0.95； | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040911 | 倍频钇铝石榴石激光器 | 波长1064nm,输出功率30W,脉冲频率1-150KHz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040922 | 泵浦激光器 | 波长1064nm,输出功率30W,脉冲频率1-150KHz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040902 | 变温光谱测试系统（激光器） | 测量元素范围：从钠（Na）至铀（U）；元素含量分析范围：1pp—99.99%；同时分析元素：多种元素同时分析 | 能分析F(9)～U(92)之间所有元素
|  |  | 03190636 | 标准脉冲发生器 | 产生伪随机码，0.1Gbit/s～14Gbit/s | 构建布里渊外部调制系统，用于伪随机码的产生进而利用光调制来控制相干峰的位置
|  |  | 03041132 | 铂尔10英寸激光扫描系统 | ScanStation2；光学取景：高分辨率数码照相机；激光等级：3R级；扫描速度：50000点/；系统性能（50m）：点位，±6mm；角度，±12″；形成模型表面的精度，±2mm | 利用激光测距的原理，通过记录被测物体表面大量的密集的点的三维坐标信息和反射率信息，将各种大实体或实景的三维数据完整的采集到电脑中,进而快速复建出被测目标的三维模型及线、面、体等各种图件数据。
|  |  | 03040415 | 采动卸压裂隙场多层次实景复制 监测系统 | 水平扫描角度范围：360°；垂直扫描角度范围：290°；测距 (90% 反射率)：500 m；数据采样率：200万点/秒；最小角度步进 (水平和竖直)：0.25°；原始角度精度 (度)：0.1。 | 构建“矿山压力相似模拟实验系统”的采动卸压裂隙场多层次实景复制监测系统，该系统主要由采空区三维激光扫描仪、采场上覆岩层裂隙场超声波监测仪构成。
|  |  | 03040918 | 掺钛蓝宝石飞秒 | 脉冲宽度：<30fs (振荡器输出脉宽<10fs);输出能量：>2mJ;重复频率：1kHz;光束模式：M2<1.2;能量稳定性：<1% | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040900 | 掺镱连续10000瓦光纤激光器系统 | 中心波长106nm；基础脉宽0.2~5ns；重复频率200~1000KHz；脉冲能量50/100μJ | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040900 | 掺镱连续5000瓦光纤激光器系统 | 最大平均功率2000W，最大峰值功63J | 大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040911 | 超短脉冲激光器 | 波长1064nm,输出功率30W,脉冲频率1-150KHz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040900 | 超短脉冲激光系统 | 波长775nm 脉宽150fs Jmax=1mJ | 超快激光刻蚀，触摸屏玻璃和ITO切割，表面处理和表面3D结构制作，超精细钻孔和切割
|  |  | 03040911 | 超辐射激光二极管 | 带宽大于50nm，可见光、近红外波段 | 光学相干层析
|  |  | 03041000 | 超连续光纤激光器 | 中心波长106nm；基础脉宽0.2~5ns；重复频率200~1000KHz；脉冲能量50/100μJ | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03041000 | 超连续谱光纤激光器 | 波长范围470-2400nm；重复频率可调200~80000KHz；可见光功率大于2W；最小功率密度3mW/nm | 纳米粒子散射、透射谱检测；可调谐拉曼激发光源；荧光激发源。
|  |  | 03040900 | 超连续谱光源 | 波长范围：430-2400nm；可见光功率（430-850nm）：≥600mW；总功率：≥3W；输出光功率稳定性：<±0.5%；光束直径: ≤1mm at 530nm, ≤2mm at 1100nm, ≤3mm at 2000nm；光斑发散角: <5mrad；光斑定位精度: <1mrad；光束质量M2 <1.1；400-840nm可见光范围内输出可调带宽的单一波长；可调波长宽带范围：4-100nm；带外抑制比>50dB；带宽50nm时透过效率：70-90% ；偏振态: 非偏振光 | 荧光激发、宽带光谱学、荧光寿命测量、光学同调断层扫描术(OCT)、纳米光电子、流式细胞术、工业检测、时间相关单光子计量(TCSPC)
|  |  | 03040941 | 大功率半导体激光模块 | 中心波长780nm，功率1002mw，波 | 科学，远程传感，光谱方面的全激光系统，军事，航空，空间
|  |  | 03040900 | 大功率半导体激光器 | 最大平均功率2000W，最大峰值功63J | 大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040900 | 大功率飞秒激光器 | 脉冲能量大于3.5mJ，重复频率：1 | 产生飞秒量级超短脉冲激光装置
|  |  | 03040925 | 大功率激光器 | 波长1064nm,输出功率30W,脉冲频率1-150KHz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040900 | 大型灯泵Nd:YAG激光器 | 频率10HZ，调制度高于1.2，能量稳定度优于3% | 对光学元件损伤全过程进行时间分辨
|  |  | 03040912 | 单频连续钛宝石激光器 | 脉冲能量大于3.5mJ，重复频率：1 | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040900 | 碘稳定激光器 | 频率10HZ，调制度高于1.2，能量稳定度优于3% | 对光学元件损伤全过程进行时间分辨
|  |  | 03040303 | 动态光散射仪 | 1.激光波长：658nm 砷化镓线性偏振激光；2.检测器类型：超静式混合光电二极管，场效应晶体管互阻抗放大器；3.检测角度：18个，角度范围：13 – 165度，35°以下保证有3个角度；4.分子量测定范围：103到109 g/mole (Daltons)，分子尺寸测定范围：10 到 500+nm
|  |  | 03040908 | 短波长准分子激光源 | 波长1064nm,输出功率30W,脉冲频率1-150KHz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040911 | 短脉冲激光器 | 脉宽小于10纳秒，单脉冲能量大于40微焦，重复频率大于1千HZ | 光声成像
|  |  | 03040415 | 多功能基因芯片扫描系统 | 检测器为两个PMT，其中一个是冷却的PMT。2个PMT检测器，可以实现同时检测两种荧光信号，自动完成四色荧光的扫描。其中一个PMT是冷却的，可以完成化学发光信号的直接检测，保证更低的背景噪音，更高的信噪比；线性动态范围达5个数量级(100000：1)，整个动态范围内相对标准偏差<7.5% | 进行多色荧光、化学发光、磷屏放射自显影、微阵列成像实验。可有效开展以下方面的研究：荧光多重PCR片段分析、蛋白质凝胶的荧光检测、微阵列扫描，还可以用于荧光差异双向电泳（Ettan DIGE）分析蛋白表达差异，用于检测ECL Plex多重荧光蛋白印迹信号等等
|  |  | 03041132 | 多功能激光聚焦扫描仪 | ScanStation2；光学取景：高分辨率数码照相机；激光等级：3R级；扫描速度：50000点/；系统性能（50m）：点位，±6mm；角度，±12″；形成模型表面的精度，±2mm | 利用激光测距的原理，通过记录被测物体表面大量的密集的点的三维坐标信息和反射率信息，将各种大实体或实景的三维数据完整的采集到电脑中,进而快速复建出被测目标的三维模型及线、面、体等各种图件数据。
|  |  | 03040922 | 二级管泵浦激光器 | 波长1064nm,输出功率30W,脉冲频率1-150KHz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040905 | 二氧化碳激光器 | 激光波长10.6um,激光频率1-15khz;光斑直径4/3.6 | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040900 | 二氧化碳激光系统 | 频率10HZ，调制度高于1.2，能量稳定度优于3% | 对光学元件损伤全过程进行时间分辨
|  |  | 03040900 | 飞秒放大激光器系统 | 脉冲能量大于3.5mJ，重复频率：1KHz | 产生飞秒量级超短脉冲激光装置
|  |  | 03040909 | 飞秒光电参量放大系统 | 中心波长800nm;波长可调范围780-820nm;功率>350mw；重复频率80mhz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03041100 | 飞秒光梳系统 | 频率：200MHz；平均功率：300mW | 对时间、频率和长度的超高精度测量，应用在导航定位、引力波探测、光通信等领域
|  |  | 03040900 | 飞秒激光泵浦源 | 输出光波长为532纳米 功率为10毫瓦或者40毫瓦 M9 x 0.5螺纹 12毫弧度光束发散角 有与TCLDM9温度控制安装座兼容的安装法兰 | 产生飞秒量级超短脉冲激光装置
|  |  | 03040909 | 飞秒激光器 | 脉冲：＜80fs，调协范围：710-990nm | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040900 | 飞秒激光器 | 中心波长：1550nm+/-8nm；重复频率：1GHz+/-4%；脉宽：500fs；平均功率：50mW；工作模式：被动锁模;定时抖动：60fs;偏振消光比：20dB | 宽带射频信号处理
|  |  | 03041142 | 飞秒激光器和成像配件 | 脉冲能量大于3.5mJ，重复频率：1KHz | 产生飞秒量级超短脉冲激光装置.测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040901 | 飞秒激光器及光学参量放大器 | 波长范围为153-353nm，脉冲宽度20nm,脉冲频率1~10hz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040900 | 飞秒钛宝石激光器机及调谐光学放大器 | 脉冲能量大于3.5mJ，重复频率: 1kHz | 产生飞秒量级超短脉冲激光装置
|  |  | 03041112 | 非接触式激光扫描测振系统 | 三维激光扫描仪；光学取景：高分辨率数码照相机；激光等级：3R级；扫描速度：50000点/；系统性能（50m）：点位，±6mm；角度，±12″；形成模型表面的精度，±2mm | 利用激光测距的原理，通过记录被测物体表面大量的密集的点的三维坐标信息和反射率信息，将各种大实体或实景的三维数据完整的采集到电脑中,进而快速复建出被测目标的三维模型及线、面、体等各种图件数据。
|  |  | 03040900 | 封闭式高重复频率钛宝石飞秒激光 | 输出功率：1800mW，输出波长：810±20nm，脉冲宽度：<30fs，输出噪声：<0.1%RMS，重复频率：1GHz | 产生飞秒量级超短脉冲激光装置
|  |  | 03041112 | 干涉仪 | 线性：0.5ppm ；测量范围：40米；线性分辨力：0.001um； 最大范围：800角秒；滚动角精度：1.0角秒 | 几何精度检测；位置精度的检测及其自动补偿 ；数控转台分度精度的检测及其自动补偿；双轴定位精度的检测及其自动补偿
|  |  | 03041132 | 高分辨率微列阵扫描系统 | 光学取景：高分辨率数码照相机；激光等级：3R级；扫描速度：50000点/；系统性能（50m）：点位，±6mm；角度，±12″；形成模型表面的精度，±2mm | 利用激光测距的原理，通过记录被测物体表面大量的密集的点的三维坐标信息和反射率信息，将各种大实体或实景的三维数据完整的采集到电脑中,进而快速复建出被测目标的三维模型及线、面、体等各种图件数据。
|  |  | 03040900 | 高功率半导体激光器 | 激光管波长635nm、650nm等，阈值电流数十毫安，垂直发散角15~40左右 | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03041102 | 高功率红外激光器 | 5W，1064nm，连续激光器，TEM00，M2<1.1输出光强不稳定性：<±2% peak to peak 10min,±5% band 8 hr，指向不稳定性：<±50 µrad， 偏振度: >100:1 | 用于搭建光镊；单分子检测实验
|  |  | 03030440 | 高功率直接半导体激光器系统 | 波长：975nm；功率：2.8KW-10KW；最大重复频率：300Hz；最小脉宽：4ms | 激光熔覆，激光热处理，激光焊接
|  |  | 03040911 | 高能量脉冲激光器 | 波长1064nm,输出功率30W,脉冲频率1-150KHz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040900 | 高速激光器 | 双腔激光头， 提供10兆焦耳的527nm的光输出至2000Hz。它适用于时间 分辨PIV技术的应用，特别是与高速CCD相机，或新的更高速CMOS 相机一起使用时。 | 通过产生的激光对流动、传热等进行研究，可与piv及高速摄影灯联合应用于流动、传热等实验的研究。
|  |  | 03041146 | 光频梳系统 | 功率200MHz | 对时间、频率和长度的超高精度测量，应用在导航定位、引力波探测、光通信等领域
|  |  | 03040900 | 光纤飞秒激光器 | 脉冲能量大于3.5mJ，重复频率：16 | 产生飞秒量级超短脉冲激光装置
|  |  | 03040900 | 光纤激光器1 | 平均输出功率在250 MHz>400毫瓦或在100MHz大于250毫瓦 小于90飞秒脉宽 与外部时钟信号同步 最高的稳定性，可靠的操作 通过自启动锁模机制实现旋钥操作 | 时间分辨光谱 生物和医学诊断与成像 定时分配系统 太赫兹波产生，太赫兹光谱
|  |  | 03041146 | 光纤激光器2 | 功率200-500W，近红外波长 | 3D打印
|  |  | 03040900 | 光纤激光器及其配件 | 500W 光纤单模连续水冷激光器，扫描范围400*400mm。 | SLM金属3D打印装备研制
|  |  | 03010722 | 光纤耦合半导体激光器 | 波长：808nm；功率：30-50W；光谱宽带：<5nm；光纤芯径：800um | DPSS激光器的泵浦
|  |  | 03010722 | 光纤耦合半导体激光器系统 | 波长：810/840nm；功率：30-350W；光纤芯径：800um；光纤连接方式：SMA | 塑料焊接；激光打标，激光热处理
|  |  | 03040900 | 和频光谱测量系统Nd:YAG | 平均输出功率在250 MHz>400毫瓦或在100MHz大于250毫瓦 小于90飞秒脉宽 | 时间分辨光谱 生物和医学诊断与成像 定时分配系统 太赫兹波产生，太赫兹光谱
|  |  | 03040900 | 红外长波半导体激光器 | 波长：1214nm,最大功率：30W | 利用激光热效应实现无创溶脂的热源
|  |  | 3040900 | 激光泵浦源 | 波长500nm以上，重复频率1-10KHz，平均输出功率28W@1KHz，脉冲能量28mJ@1KHz，脉冲宽度<250ns@1KHz | 用于激光与物质相互作用，测量光谱，放大器的泵浦等
|  |  | 03040900 | 激光剥蚀系统 | 真空系统分子泵机组 刻蚀室数量单室 刻蚀室规格ø300×100mm 电极尺寸ø200mm | 本产品主要用于微电子、光电子、通讯、微机械等领域的器件研发和制造
|  |  | 03040912 | 激光发生系统 | 波长1064nm,输出功率30W,脉冲频率1-150KHz | 测距、跟踪、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断
|  |  | 3041142 | 激光放大器1 | 中心波长>800nm，重复频率1KHz，脉冲宽度<35fs，脉冲能量>6mJ | 飞秒激光的再生放大，适用于强激光与物质相互作用，超快光谱测量等
|  |  | 03041142 | 激光放大器2 | 脉冲能量大于3.5mJ，重复频率：12 | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03041112 | 激光干涉仪 | 线性：0.5ppm ；测量范围：40米；线性分辨力：0.001um； 最大范围：800角秒；滚动角精度：1.3角秒 | 几何精度检测；位置精度的检测及其自动补偿 ；数控转台分度精度的检测及其自动补偿；双轴定位精度的检测及其自动补偿
|  |  | 03191219 | 激光跟踪仪 | 三维空间坐标测量 静态MPE：5um； 可以测量全360° 水平和290° 垂直范围； 运动性能 加速度: 360˚/s2 旋转速度: 180˚/s PowerLock: 10˚ FOV | 可以完成各种测量任务，所有的附件，诸如远程控制、环境监控或者水平仪全部内置。
|  |  | 03041132 | 激光跟踪仪及三维扫描 | 光学取景：高分辨率数码照相机；激光等级：3R级；扫描速度：50000点/；系统性能（50m）：点位，±6mm；角度，±12″；形成模型表面的精度，±2mm | 利用激光测距的原理，通过记录被测物体表面大量的密集的点的三维坐标信息和反射率信息，将各种大实体或实景的三维数据完整的采集到电脑中,进而快速复建出被测目标的三维模型及线、面、体等各种图件数据。
|  |  | 03190915 | 激光跟踪组合测量系统 | XL-80激光干涉仪系统
|  |  | 03040900 | 激光器1 | 波长1064nm,输出功率30W,脉冲频率1-150KHz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040901 | 激光器2 | 波长范围400-500nm,光斑直径0.65mm;发射角0.95； | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03041015 | 激光器3 | 波长:248nm; 脉冲能量: 700mj;平均功率:30w 最大重复频率:50Hz. | 物理光学测量
|  |  | 03200200 | 激光器泵源 | 中心波长980nm 最大输出功率130w 数值孔0.22 光纤芯径为200um | 材料加工 激光核聚变 科学研究、医疗、检测、分析
|  |  | 03041151 | 激光器系统 | 最大平均功率2000W，最大峰值功60J | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03041000 | 激光热导仪 | 温度范围： RT -1600℃；温度范围： RT-1100℃；激光能量：15 J/pulse（功率可调）；热扩散系数范围：0.01-1000 mm2/s；导热系数范围：0.1-2000 W/m*K | 测定试样的热扩散率；计算样品的热扩散系数；应用于金属与合金、钻石、陶瓷、石墨与碳纤维、填充塑料、高分子材料等的测试
|  |  | 03041113 | 激光三维测量仪 | 激光等级：LaserClass1；扫描距离：1400米；扫描精度：5mm（100米距离处，一次单点扫描） | 三维激光测量仪可用于逆向快速成型,精确扫描测量数模对比,逆向检测,余量检测等
|  |  | 03041146 | 激光束扫描振镜 | 扫描线速度最高7m/s，激光功率500W，近红外波长
|  |  | 03040101 | 激光显微切割系统 | 350nm固体激光，可调光束能量及直径；电动台最小步距0.3μm；重力捕获收集系统；采用智能全自动显微镜系统；20亿脉冲长寿命固体半导体高速激光、免调节荧光光源、样本无接触直接收集、全自动激光校准和控制； | 可进行特定单染色体分离或切割，适用于林木遗传育种、分子生物学、细胞生物学等学科
|  |  | 03040900 | 激光显微切割仪 | 半复消色差（高紫外通过）镜头4、10、20、40倍干镜头，20、40倍水镜头 电动载物台 电动聚光镜 laser: 337nm,最大重复率 30Hz,间隔4nm | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 3030402 | 激光诱导击穿光谱仪 | 具有ppm级的检出限，可测多种自然元素，如Li，Be，N，O，S等元素， 分析光斑大小可调,5μm~400μm，分析深度1 - 100μm | 对任何物理状态的样品进行元素分析，包括固态、液态、气态和各种混合物
|  |  | 03041142 | 激光再生放大器 | 脉冲能量大于3.5mJ，重复频率：12KHz | 测距制导、电子器件微加工、光谱研究、医疗、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040303 | 静态光散射仪 | 1.激光波长：658nm 砷化镓线性偏振激光，保证寿命10000小时 ；2.激光功率：100毫瓦 ；3.检测器类型：超静式混合光电二极管，场效应晶体管互阻抗放大器；4。分子量测定范围：103到109 g/mole (Daltons)分子尺寸测定范围：10 到 500+nm
|  |  | 03040920 | 可调半导体激光器 | 波长635、650nm等，阈值电流数十毫安，垂直发散角15~40左右 | 测距制导、电子器件微加工、光谱研究、医疗、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040839 | 可调谐激光器1 | 频率10HZ，调制度高于1.2，能量稳定度优于3% | 对光学元件损伤全过程进行时间分辨
|  |  | 03040900 | 可调谐激光器2 | 波长1064nm,输出功率30W,脉冲频率1-150KHz | 测距制导、电子器件微加工、光谱研究、医疗、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03041100 | 可调谐双波长激光器 | 双波长同时输出时，810nm出光功率大于1500mW，波长范围：795-820nm；405nm的光功率大于300mW，偏振度：Linear>1000：1,horizontal | 科研用
|  |  | 03040900 | 可调谐窄线宽激光发射仪 | C波段可调，输出功率13dBm以上，激光线宽1MHz以下 | 用于光通信系统测试、光纤传感等
|  |  | 03040903 | 氪离子激光器 | 波长范围400-500nm,光斑直径0.65mm;发射角0.95； | 测距制导、电子器件微加工、光谱研究、医疗、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03041132 | 空区自动激光扫描系统 | 科研用，ScanStation2；高分辨率数码照相机；激光等级：3R级；扫描速度：50000点 | 快速复建出被测目标的三维模型及线、面、体等各种图件数据。
|  |  | 04000000 | 宽带可调谐近红外脉冲激光器 | 重复频率4kHz，最大输出功率>5W | 测距、跟踪、制导、打孔、电子器件微加工、大气检测、光谱研究等科研用
|  |  | 03041142 | 宽带自动调谐飞秒激光系统 | 脉冲能量大于3.5mJ，重复频率：13KHz | 测距制导、电子器件微加工、光谱研究、医疗、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变，科研用
|  |  | 03040905 | 两万瓦二氧化碳激光器 | 激光波长10.6um,激光频率1-15khz;光斑直径4/3.6 | 测距制导、电子器件微加工、光谱研究、医疗、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 04000000 | 脉冲激光沉积(PLD)激光器 | 最大wafer直径：1”； 压力：<10-68orr； 最高样品温度：950℃； Turbo泵抽速：260liters/sec | 用于薄膜沉积和合成纳米结构和纳米粒子，特别适用于沉积复杂氧化物薄膜
|  |  | 03040900 | 纳秒激光器 | 激光频率是10 Hz，激光的脉宽约为10 ns。可调激光范围从415 nm到667 nm | 测距、跟踪、制导、电子器件微加工、光谱研究、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040900 | 纳秒染料激光器 | 激光波长266nm、355nm、473nm、532nm、946nm、1064nm、1570nm、1572nm，脉冲能量范围0.2uJ-200mJ，脉宽范围0.5-80ns | 测距、跟踪、制导、电子器件微加工、光谱研究、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040911 | 皮秒激光器 | 脉宽<3ps、脉冲能量：1.3W@800nm 76MHz、长期稳定性<1%、光束质量高M2<1.2 | 荧光瞬态TRPL测量
|  |  | 03040912 | 千赫兹飞秒激光器 | 最大平均功率2000W，最大峰值功60J | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040912 | 全固态激光器 | 波长1064nm,输出功率30W,脉冲频率1-150KHz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040900 | 全自动飞秒激光器 | 脉冲能量大于3.5mJ，重复频率：1 | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03191213 | 三维激光测量仪 | 激光等级：LaserClass1；扫描距离：1400米；扫描精度：5mm（100米距离处，一次单点扫描） | 三维激光测量仪可用于逆向快速成型,精确扫描测量数模对比,逆向检测,余量检测等
|  |  | 03041132 | 三维激光扫描系统 | ScanStation2；光学取景：高分辨率数码照相机；激光等级：3R级；扫描速度：50000点/；系统性能（50m）：点位，±6mm；角度，±12″；形成模型表面的精度，±2mm | 利用激光测距的原理，通过记录被测物体表面大量的密集的点的三维坐标信息和反射率信息，将各种大实体或实景的三维数据完整的采集到电脑中,进而快速复建出被测目标的三维模型及线、面、体等各种图件数据。
|  |  | 03040415 | 三维激光扫描仪 | 激光功率：20mW；波长：785nm；垂直视野：320°；水平视野：360 °；采集速率：120000Points每秒； | 应用于水土保持监测；堤坝、山体滑坡监测；森林、树木容积率的计算；古建建筑的修复；数字城市建模及建筑测量；地形测绘；地质、采矿及科研、变形监测等方面。
|  |  | 03040900 | 深紫外倍频氩离子激光器 | 波长范围400-500nm,光斑直径0.65mm;发射角0.95； | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040903 | 双波长高功率稳频激光源 | 波长1370-1480nm； | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03041112 | 双频激光干涉仪 | 线性：0.5ppm ；测量范围：40米；线性分辨力：0.001um； 最大范围：800角秒；滚动角精度：1.5角秒 | 几何精度检测；位置精度的检测及其自动补偿 ；数控转台分度精度的检测及其自动补偿；双轴定位精度的检测及其自动补偿
|  |  | 03041000 | 水体激光荧光测量仪 | 激发光源： 405 nm，50 mW, 光谱检测器： 400 – 800 nm, CCD 阵列（2048像素） 可变荧光检测： 测量范围自动调整，12 bit 波形数字化转换器, 精度0.01 mg m-3 Chla 脉冲控制：程序/自动 控制模式, 50 μs – 1000 μs, 0.1-30 Hz 采样周期：可调节, 0.1 s – 10 s (5 s 典型) 工作平台： Windows 电源： 100-240 V AC, 24 W 工作温度： 4 ℃ - 40℃ 工作模式： 连续流动分析/ 离散样品分析 测量体积： ~1cm3 水体流量： 最大 1L/min (连续测量), 或者~100mL/min (泵吸) 水泵：内置式 | 水体荧光测量，环境监测
|  |  | 03040900 | 锁模激光器 | 波长可调范围：1530-1600nm 可调范围：>100nm 重复频率范围：10MHz 20dB带宽：>11nm 射频信噪比>70dB 脉宽：825fs 时间抖动：0.3ps~0.6ps | 产生飞秒量级的锁模激光脉冲
|  |  | 03040900 | 太赫兹激光器 | 50mw | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 04000000 | 钛宝石连续可调谐飞秒激光器 | 550 - 1015 nm ，> 6.5 W
|  |  | 03040918 | 铫模钛宝石激光器 | 脉冲能量大于3.5mJ，重复频率：1 | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040912 | 外腔可调半导体激光器 | 激光管波长635nm、650nm等，阈值电流数十毫安，垂直发散角15~40左右 | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040903 | 氩离子激光器 | 波长范围400-500nm,光斑直径0.65mm;发射角0.95； | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  |  | 移动研究平台 | pioneer 3－AT 移动机器人；惯性矫正系统；11Mb的无线通讯系统；10个一组的机器人电池；链接机器人和车载机，15cm；高速双目黑白立体视觉系统；激光集成包不包括激光传感器。 | 科研
|  |  | 03040108 | 荧光显微镜 | 正立式，明视场、暗视场，简易偏光，荧光成像，透反两用，配备适用荧光和暗场分析的5，10，20，50（长焦和短焦各一），100x物镜，视场数22mm。激光器为632.8nm，25mW（25 LHP 828-230） | 环境监测
|  |  | 03040908 | 远红外激光器 | 波长>25微米 最大输出功率>100mW | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03080601 | 云气溶胶激光雷达 | 激光波长532nm，脉冲重复频率不低于2500Hz，距离分辨率不低于15 m，探测高度不低于14Km，满足人眼安全标准。 | 测量大气中云和气溶胶粒子特性，
|  |  | 03041000 | 再生放大激光器 | 波长1064nm,输出功率30W,脉冲频率1-152KHz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03041113 | 在线激光测量系统 | 激光等级：LaserClass1；扫描距离：1400米；扫描精度：5mm（100米距离处，一次单点扫描） | 三维激光测量仪可用于逆向快速成型,精确扫描测量数模对比,逆向检测,余量检测等
|  |  | 03040900 | 窄线宽光纤激光器 | 超窄线宽<400Hz；单纵模输出信噪比>80dB；边模抑制比>75dB；高功率>3000mW | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040905 | 轴流激光器 | 激光波长10.6um,激光频率1-15khz;光斑直径4/3.7 | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040900 | 主动锁模激光器 | 脉冲重复率1-40GHz； 波长范围：1530-1560nm ； 脉冲宽度1.6-10 ps；时间抖动小于100fs； 功率10mW @ 10GHz; | 微波光子学中的光源
|  |  | 03040908 | 准分子XeCl激光器 | 波长308nm,单脉冲能量50-180mJ，重复频率1-60Hz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040924 | 准分子泵浦染料激光器 | 波长范围为153-353nm，脉冲宽度20nm,脉冲频率1~10hz | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040908 | 准分子激光器 | 激光波长193-300nm,激光重复频率100-300hz;脉宽8-10ns | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 04000000 | 准连续高功率全固态激光器 | 波长1064nm,输出功率>10W | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040908 | 紫外激光器 | 波长355nm,输出功率>10mW | 测距、跟踪、制导、打孔、切割和焊接、半导体材料退火、电子器件微加工、大气检测、光谱研究、外科和眼科手术、等离子体诊断、脉冲全息照相以及激光核聚变
|  |  | 03040801 | 光纤综合测试仪 | 测量波长 (nm) 655 1310/1550 ± 10 655 空间分辨率 (µm) ≤ 0.4 0.2 ≤ 0.4 RIP分辨率 0.00005 – – 扫描时间 (s)1 (typical) 10 (single scan) 5 (single scan) 45 标准化技术鉴定多个阶跃参考光纤的重复性指数/Calibration technique certified multiple-step index reference fiber Repeatability4 (2σ) 0.00012 0.2 µm | 全光网与现代通信网
|  |  | 03041100 | 积分球集式系统 | 内部直径0.06、0.08米；涂层反射波长范围250-2500nm | 用于激光测量
87 | A02100313 | 棱镜、透镜、反射镜 | 03061840 | 离子减薄仪（695） | 离子能量：100V-8kV，倾转角：+10 到-10度，离子束流：10mA/cm2，转速：1到6转每秒，x，y位移：0.5mm | 用把透射电镜样品厚度从数十微米减薄到100纳米以下，以实验电子束可穿透
|  |  | 03061840 | 纳米离子减薄透射电镜制样系统 | (1) 超低能量惰性气体离子源。能量50 eV- 2K eV； (2) 电磁聚焦离子束，具备扫描能力。最小束斑直径1μm（2 kV）； (3) 最大束流1 mA/cm2； (4) 离子束刻蚀倾角-10° ~ +10°； (5) 可在室温或低温模式(最低至-170 ℃)下工作； (6) 计算机控制、全程序化 (7) 二次离子成像系统，确保扫描观察图像和刻蚀样品同位进行。 | 材料研究
88 | A02100399 | 其他光学仪器 | 03040801 | 光折射测试仪 | 直径 < 0.05 µm 椭球度 < 0.3% 同心度误差< 0.05 µm 折射率 Delta 0.0002 测量时间 < 1 sec (1-D Line Scan) | 全光网与现代通信网
|  |  | 03040815 | 偏振态分析仪 | 波长范围: 1200 nm to 1600 nm 输入功率操作范围: +10 dBm to –55 dBm 输入平均功率损伤度: +16 dBm 平均功率测量线度: ±0.06 dB 平均功率测量不确定度: ±15%
|  |  | 03040800 | 光纤光栅色散特性仪 | 准确可靠性在1250 - 1630nm. 波长在850nm-1060nm 测量超长纤维轴超过150km/ measurement of ultr-long fiber spools in excess of 150km. 高速自动测量/Automated high speed measurements . 任意偏振膜色散速度提升，有应变及光谱衰减能力/Optional speed enhanced PMD (Polarization Mode Dispersion), Strain and Spectral Attenuation capabilities. 多模色散测量方法选项/Multimode Chromatic Dispersion measurement option. | 全光网与现代通信网
|  |  | 03040800 | 圆光栅 | 栅距：≤40um;外径：52~550mm;刻线数：4096~43200；分辨率：模拟1vpp,数字0.1um/0.2um/0.4um/1um/2um/； | 转台分度位置反馈、定位。
|  |  | 05010917 | 电控光学快门及其控制器（光隔离开关） | 响应时间<10ms,触发信号可外部控制，缺省状态：常闭，快门孔径1英寸 | 用于控制光路快速的开和关
|  |  | 03250125 | 动作捕捉系统 | 动态范围： ± 360 deg；角速度： 2000°/sec； 静态精度：< 0.5 deg；角度分辨率： 0.05 deg； | 许可多人同时进行动作捕捉，目前被广泛应用在无人飞行器、平台稳定、机器人、机动车辆、数字互动媒体娱乐、虚拟现实、仿真训练与人体运动科学等领域。
|  |  | 03041002 | 高速线阵相机 | 可见光、近红外，100KHZ，2048像素 | 光学成像
|  |  | 03040404 | 光复谱分析仪 | 光谱分析精度由于0.5pm，覆盖光通信C波段，功率精度优于1dB | 用于高阶调制格式光信号的频域分析与测试、激光器频谱测试等
|  |  | 03040404 | 光谱分析仪 | 600-1700nm范围； 10pm波长准确度和低偏振相关性； -90dBm灵敏度和70dB动态范围； 实时扫描速率和改进的高速数据传递； 新的灵活的单色仪输出型式； | 光学波长测量、用于光通信信号频率和波长测试、激光器测试等
|  |  | 03040836 | 光纤拉锥机 | 最大拉锥长度～15cm，拉锥光纤直径能达1.5mm以上，标准单模光纤的熔接损耗为0.02dB，拉锥损耗为0.01dB以下，可实现光纤端面、侧面成像，可双向熔接，纵向步进精度高，具备保偏光纤和各种不规则光纤的熔接和加工能力 | 多维复用光通信技术器件，光纤激光器，光纤放大器等器件的制作
|  |  | 03041002 | 光纤耦合器 | 可见光、近红外，六维可调光学耦合平台，可调精度优于50um，0.1度 | 光学相干层析、光学通信测试、光路对准、模拟室外无线光通信链路等
|  |  | 03041002 | 环形器 | 可见光、近红外， | 光学成像
|  |  | 03041005 | 空间光波前调制仪 | 空间调制像素优于1920x1080 pixels，相位调制深度0～2pi，强度调制深度10dB | 用于无线光通信、大气光通信中的湍流模拟等
|  |  | 03041002 | 平衡探测器 | 共模抑制比≥30dB 高带宽：直流达1兆赫兹 超低噪声 | 光谱测量 外差探测 光学相干层析OCT 光延迟测量
|  |  | 03041002 | 扫描振镜 | 移动磁铁电机设计，具有更快的响应,高精密度光学反射镜位置探测 | 光学相干层析
|  |  | 03041002 | 声光调制器及其驱动电源 | 中心频率40MHz，光学移动频率±(30 to 50) MHz，调制带宽>1.8MHz， 波长1064nm，衍射效率>80%,孔径~2mm | 用于搭建光镊；单分子检测实验
|  |  | 03080314 | 湍流模拟仪 | 产生大气湍流模拟速率大于60Hz，相对湍流模拟强度D/R0覆盖0~8范围 | 用于大气光通信、无线光通信的湍流模拟
|  |  | 3030506 | 微焦斑X射线源 | 微焦斑X射线源系统能够提供的最小射线焦斑尺寸为13微米，最大管电压为90kVp，最大管电流为2mA，最大功率80W，工作模式为连续。 | 主要为项目中的水稻（土壤内）根系表型性状参数无损检测等实验提供合适稳定的微焦斑（X射线焦班大小最小可达13微米）X射线源，试验时将微焦斑X射线照射在水稻根系等试验样品上，由于水稻根系不同部位以及根系和土壤之间对X射线的吸收是不同的，再通过专门的探测设备来探测，拍摄成灰度图片，就可以无损观测出水稻根系的内部形态。
|  |  | 03041002 | 显微物镜 | 可见光、近红外， | 光学相干层析
89 | A021004 | 分析仪器 | 03030000 | TOC分析仪 | 测量范围：TOC：0―30000 mg/L，检出限4ppb；测量重现性：≤2％。 | 测量总有机碳、无机碳的含量（增加附件也可以用于测量总氮），本实验室拟用于测量微生物培养液中总有机碳、无机碳的含量
|  |  | 03140800 | 半导体特性分析测试系统等设备 | 1 测试功能：Cp-G, Cp-D, Cs-Rs, Cs-D, R-jX,Z- 2 测试信号：扫频范围1KHz-5MHz；频率精度±0.1%，信号幅值范围：10~100mV rms;分辨率1mV rms。 3 直流偏置功能，差分模式量程为±25V，分辨率为1.0mV，精度为±（0.5%+5.0mV）。 4 内置测试库： C-V，C-t，C-f的测量和分析，针对下列器件结构：高和低K结构；MoSfet，BJT,二极管，Ⅲ-Ⅴ簇化合物器件，掺杂浓度，氧化层厚度和载流子寿命测试。 | 半导体特性分析
|  |  | 03140800 | 表面界面张力仪 | 测量范围 1-1000mN/m；精度±0.001 mN/m；温度范围-10～130℃。 | 适用于制备聚合物基纳米复合材料，对研究纳米复合材料的流变行为、改善加工工艺有非常大的帮助
|  |  | 03140800 | 电化学原子力显微镜 | 具有三个扫描器：125µm×125µm×5µm；10µm×10µm×2.5µm；0.4µm×0.4µm×0.4µm；整机噪音水平如下：RMS < 0.3 Å (垂直方向)，横向分辨率：0.2nm (XY方向)，可得到稳定的云母及石墨原子像；扫描模式：多重选择性。 | 原位开展电化学控制下纳米材料表面上纳米尺度的电势分布、形貌转变及其储能机制的研究。
|  |  | 03050900 | 多功能微摩擦及表面分析仪 | 1.摩擦磨损测试 2.表面成像定位 3.恒应变速率加载 4.冲击疲劳测试 5.高精度载荷测试 | 多功能微摩擦及表面分析
|  |  | 03140800 | 多功能转矩流变系统 | 单螺杆系统料筒直径19.05mm，螺杆长径比25，压缩比3:1,压力传感器700bar，最高温度450℃；双螺杆系统螺杆直径16mm，螺杆长径比25，可扩展为40，最高温度400℃ | 应用在金属材料、生物材料、聚合物材料、陶瓷材料等各种材料表面的薄膜厚度，台阶高度，二维粗糙度，三维粗糙度等定量测量
|  |  | 03030000 | 分析型流式细胞仪 | 激光器配置：配置两根激光器，488nm激光器及640nm激光器，四色分析，可更换光学滤光片；颗粒检测范围：0.5-50µm；培养板上样系统：可以孔48/96孔板或24管架。 | 生物研究
|  |  | 03140800 | 复合材料界面性能评价装置 | 测试温度：室温-400℃，测试气氛：大气或氮气，牵伸装置：最大载荷500gF，检测头移动速度：不低于0.06mm/min。 | 定量测试单根纤维和树脂的表面能，表征纤维与树脂基体的浸润性和匹配性
|  |  | 03140800 | 高负载动态热机械分析仪 | 频率范围：从0.00001赫兹直至400赫兹，可输出具有优异负荷及频率特性的线性力； 动态应力加载范围：从数毫克至15,000牛顿。 | 是研究各种纤维增强树脂基复合材料界面粘结性能的必要工具。在极细的单纤维上附上以玻璃状附着固化的液体树脂。之后对纤维和固化树脂加以拉伸，进而求得两者界面的剪切强度
|  |  | 03021205 | 功率分析仪 | 测试带宽：直流-3MHZ,精度：不小于0.03%准确度,采样率：341KHZ,测试电压：0-1000V,测试电流：30mA-6000A,通道数：6通道电流和电压。 | 功率分析
|  |  | 03140800 | 漫反射-时间分辨原位红外系统 | 快速扫描套件：每秒20张光谱； 原位池耐压 10MPa附件；进口真空泵：10-6mbar | 便于重点实验室研究人员研究催化机理和过程
|  |  | 03140800 | 凝胶渗透色谱仪（水相） | 二极管阵列紫外/可见检测器与示差折光检测器，相对分子量范围：200-107，线性动态范围：<5%，在5.0 x 10-4RIU。 | 用于水溶性高分子的分子量、分子量分布指数及组成分布的表征。
|  |  | 03140800 | 三维非接触式表面形貌仪 | X方向测量范围：不小于100 mm，Y方向测量范围：不小于100 mm，Z方向最小分辨率：可达0.01 nm。
|  |  | 03030000 | 实时无标记细胞功能分析仪 | 实时连续细胞检测，无需标记物，细胞无损；误差小于1.5%；重现性：大于99%；检测周期为数秒至数周；动态电阻检测范围：10Ω-5KΩ, 配16、48及96等通道；可导出图表及Excel数据。 | 实时监控细胞的生长状态，做细胞迁移，细胞浸润，体外细胞毒理实验或各种激素对细胞的影响
|  |  | 03140800 | 双胶料橡胶注射机 | V89L15L5W，基本技术参数为：锁模力800吨，1号注射单元注射量15升，2号注射单元注射量5升，热板尺寸1000mmx1000mm，电压380伏–50Hz。 | （1）注射单元组成对构件结构与性能的影响；（2）注射参数（速度、温度、时间等）对构件结构与性能的影响；（3）双胶料双注射耦合参数对构件结构与性能的影响；（4）注射流道与成型腔内的压力、温度、胶料流速及流动形式分析，及其与构件结构与性能关系研究等。
|  |  | 03060118 | 水体悬浮颗粒剖面分析系统 | 测量范围浑浊：0-4,000NTU；泥：0-5,00mg/l；沙：0-50g/l,压力范围：0-200dBar（200m）,温度：0-40℃；传导性：0-65mS/cm,准确度：浊度：0.5NTU或1％泥：1.0mg/l或1％，沙：0.5g/l或1％,压力：0.2％，温度：0.05℃ | 实验室及野外水体悬浮颗粒浓度及粒度实时测量，污染水体浑浊度与悬浮颗粒颗粒级配分析。
|  |  | 03140800 | 旋转流变仪 | 扭距范围：2nN.m-200 mN.m，频率范围：10-7-100Hz，角速度范围（控制应力模式）：0-300rad/s，角速度范围（控制应变模式）：10-9-300rad/s，法向力范围：0.005-50N。
|  |  | 07040000 | 液态水同位素分析系统 | 液态水自动进样时，δ18O：精度﹤0.07‰，δD：精度﹤0.2‰；水汽测量时，δ18O：典型精度﹤0.2‰，δD：典型精度﹤0.5‰。 | 测定不同时空尺度下水体同位素组成及变化。
|  |  | 03060118 | 在线颗粒分析系统 | 测量范围 :0－10000μg/m3：准确度 1μg/m3 | 用于化学，环境，地质
|  |  | 03140800 | 制备液相色谱 | 二元梯度泵-流速范围0.01-50mL/min；多通道紫外检测器，波长范围190-700nm。 | 用于分离物化性能相近的化合物，如，合成多肽、官能化的有机小分子药物，并应用于制备新型多功能医用生物材料中。
|  |  | 03140800 | 有机薄膜沉积系统 | 极限压强≤2×10-7 mbar；加热温度：50-600℃，控温精度±0.1℃；低温蒸发源沉积速率的控制精度 0.1A/s。 | 特殊工程轮胎的结构优化及加工参数研究
90 | A02100401 | 电化学分析仪器 | 3030172 | 液相等电聚焦仪 | 1、能分离10个组分；2、聚焦槽内径13cm,上样量微克至毫克；3、电泳仪1,000V恒功率1W，内置式半导体冷却系统。 | 1、主要用于蛋白质天然状态下的分离；2、从复杂样品中筛选富集特定蛋白；3、可通过等电点筛选蛋白；4、可分辨蛋白质的异构体等
|  |  | 03220403 | AGI高密度点法仪/R8/IP | 测量范围：±10v；测量分变率≤30nv；屏幕分辨率：4digits | 寻矿，地下物质分布
|  |  | 03030100 | zeta电位纳米粒度仪 | 测量粒度、电泳迁移率、纳米颗粒与表面的zeta电位， 测量范围：:0.3nm - 100 微米*（直径） 测量原理：电泳光散射法 最小样品容积：150µL （20µL ，采用扩散障碍法） 精确度:0.12µm.cm/V.s， | 环境监测，纳米材料，化学分析
|  |  | 03030961 | 纯化层析系统 | 最大流速40ml/min 最大压力3500psi 254/280nm紫外检测 | 用于分子生物学、有机化合物、无机离子、中性分子、蛋白质和多肽、DNA和核酸片段等的纯度鉴定、复杂蛋白混合物以及核酸分析等。
|  |  | 03220410 | 导脑电位分析系统 | 采样率>5000Hz/通道/秒，带宽DC-1000Hz，共模抑制比>90dB | 二维三维脑地形图分析
|  |  | 03220400 | 电导率剖面仪 | 频率： 500Hz-70KHz 冲量： 400Amp-m2 天线尺寸： 2个4m2的垂直叉线圈 电源： 12V, 60Ah电瓶 电极： 4个BE-26型带缓冲器的有效高频偶极子以及4个SSE不锈钢电极，26m电缆。 磁棒探头： 2个BF-IM磁感应棒（10Hz-100Hz），10m电缆。 | 岩土电导率分层，地下水探测，基岩埋深调查，煤田高分辨率电探，金属矿详查和普查 ，环境调查，咸、淡水分界面划分
|  |  | 03220402 | 多功能电法仪 | 频率范围：DC－8KHz 输入阻抗：10MΩ(在直流状态下) 动态范围：212dB 最小可测信号：±0.03μV 最大输入电压：±32V 自然电位补偿调节：±2.25V 以 69μV 步进自动调节 自动增益调节：可手动设置，二进制步进由 1/8 到1024 校准信号发生器：内部/外部 占空比：50%、100% | 适用于水利、电力、铁路、桥梁、城建、交通、煤田、石油、矿产、地震、环保、考古、地下水等领域的勘探方面
|  |  | 03030131 | 高精度电化学工作站 | 直流极化电压范围：±14.5V；最大分辨率：100μV；电流范围：±2A；最大分辨率100pA。多测试通道 | 对各种燃料电池、金属空气电池、超级电容器、锂电池和其他热电和力电材料，陶瓷电子元件，生物材料等进行性能测试。
|  |  | 03030151 | 高效毛细管电泳系统 | 1）毛细管温控范围：15～60 ℃； 2）最大冲洗压力可达100 psi； 3）提供电动，压力，真空等多种进样模式； 4）可提供紫外、二极管阵列、激光诱导荧光检测器。 5）最高电压：30kV 最高分离电流：300uA 最大分离功率： 9W | 1）食品安全及环境监测领域的阴阳离子分析； 2）化学药物，包括手性药物的分析； 3）蛋白药物纯度、等电点、糖谱的表征及质控； 4）天然产物及中药活性成分、药物筛选和中药指纹图谱研究
|  |  | 03210703 | 加速器 | 1、封闭，抗体孵育，以及洗脱全过程的时间约30分钟；2、主动作用过程；3、低背景，更高信噪比 | 1、主要用于抗体性能分析研究等；2、医学相关专业教学适用；3、药理反应测试等
|  |  | 03030138 | 凯氏定氮仪 | 温度范围：室温-440℃；温度精度：1℃；温度读数：数字； 在100℃时的温度稳定性：±2℃；在200℃时的温度稳定性：±1℃。 | 主要用于消化后样品的蒸馏，从而检测粮食、食品、乳制品、饮料、 饲料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等中的氨氮、蛋白质氮等含量。
|  |  | 03140745 | 颗粒电荷测定仪 | 电源 100－240VAC/1.5A/5.-60Hz 周围温度 15-400C | 用于测量水溶液样品里的胶体溶解物质的电荷，如阴离子垃圾含量、阳离子需求量、添加剂的电荷量，确定电荷量以及ISO等电位点（IEP）、mV-和μeq/l-显示。
|  |  | 05010506 | 昆虫触电电位仪 | 信号放大倍数：50到100倍 输入抵抗：109欧姆 输入电流：<1 pA 标定脉冲：-50 mV 最大调节范围：±2V | 用于植食性刺吸式昆虫，如蚜虫、粉虱、叶蝉和蓟马等，涉及寄主专化性、植物的抗虫机制以及病毒传播等研究领域。
|  |  | 03030151 | 毛细管电泳系统 | 1. 能够标注、分离和量化分析从糖蛋白中释放出的低聚糖和单糖。 2. 毛细温控系统：毛细管液体冷却系统 温度范围：15--60 ℃，精确值0.1 ℃ 3. DAD二极管陈列探测头要求：范围：190~600 nm；准确度：±1nm；数据频率：0.5～32 Hz 4. LIF 探测头：488nm全固态激光器；2个激磁通道；发射波长520nm/560nm；2个探测频道 5. 全自动进样系统 6. 可视化控制系统；数据自动储存与分析；实时电泳显示；最大32电泳重叠对比 | 应用于多糖,蛋白质领域
|  |  | 03030105 | 气体分析仪 | 测量精度：量程的0.1%；测量时间：0.1s-10min；红外光谱；可同时测出多种气体组分 | 分析，材料，腐蚀，能源
|  |  | 05010550 | 生物分子测试系统 | 1)传感器晶体：10 Hz，直径 mm，金电极 2)控温范围： 4-40±0.1˚C 3)脱气装置：流动相流动速率可达150 µL/min在线脱气 4)流动速率：1-150 µL/min. 5)最低分子量测定: 1 kDa | 适用于植物、动物、微生物基因组DNA的提取与鉴定、哺乳动物组织总RNA的提取与鉴定，质粒DNA的鉴定。
|  |  | 03030151 | 双向电泳多色荧光差异系统 | 检测到样品间小于10%的蛋白表达差异；对微量（少到5μg）样本进行蛋白质组学分析；结合了蛋白质组学研究中经典的双向电泳技术和特有的多重荧光分析技术； | 通过对不同类型，不同个体的细胞、组织、或经过不同处理和不同生长条件下蛋白质在研究疾病的分子机理等方面都有广泛的应用。
|  |  | 03030408 | 微量检测系统 | 波长范围：200-999nm 波长准确性：±2nm 波长重复性：±0.2nm 检测范围：0-4.0 OD 吸收光分辨率：0.0001 检测模式：光谱扫描， 终点法，动力学法， 孔域扫描法 | 适用于核酸、蛋白定量与纯度分析检测；细胞活性检测（MTT）；细菌和细胞浓度高通量测定等研究工作。
|  |  | 03030131 | 微区扫描电化学工作站 | 扫描范围（X、Y、Z）：100mm×100mm×100mm， 扫描驱动分辨率：8nm ，线性位移编码分辨率：50nm，重复性：250nm，具备1μs高速采样能力 | 分析，材料，腐蚀，能源
|  |  | 3040425 | 油料分析仪 | 频率范围2－60MHZ，射频脉冲最宽至600秒，射频脉冲精度20纳秒 线性功率放大器功率300瓦。数字和模拟式接收器带宽0－20MHZ 快速数据采集，标准以太网络联结。 0.23(±0.5%)T永磁体，双步骤磁体加热，磁体温度被控制在40 ± 0.01ºC，5ºC的环境温度变化只引起0.1% FID核磁信号的改变 信噪比20:1 (10mg油样) | 测量油料种籽中油脂和水分的含量
|  |  | 3030402 | 元素分析仪 | 1.进样量：最大可至5g 2.测定范围：C：0.02-400mg；N：0.02-150mg 3.加氧时间：最长可达6分钟 4.气体分析方式：动态、吸附——程序解精度 CHNS ≤ 0.1% O ≤ 0.2% ；检测范围：40ppm~100%；检测限：＜40ppm 。 | 对不同形式的样品和含量范围非常宽的各种化合物分别进行C、H、N、S、O、Cl元素的定量测定，也可以对CHNS几种元素同时进行测定，如：谷物、大米、小麦等食品中碳氮元素含量、土壤、植物中的碳氮元素的检测等；化学分析。
|  |  | 03030105 | 转核仪 | 体积：30×23×11cm 重量：2.6 kg 供应电源：230 VAC+10/-20 频率：50-60 Hz 消耗电源：16 VA/fuse 0.315 A 电源保护级别：I级 | 适用于哺乳动物细胞进行快速、高效率的转染过程为非病毒介导，不依赖细胞分裂直接将外源基因导入细胞核的过程。
|  |  | 03060117 | 颗粒物粒径分布谱仪 | 低至10纳米的粒度分布，浓度上限高达1,000,000 粒子/cm3 ，无放射性物质 | 测定直径低至10nm~10μm的颗粒物粒径分布，其浓度适应浓度上限高达1,000,000 粒子/cm3。
|  |  | 03030800 | 吸湿增长分析仪 | 多种采样模式下的全自动增长因子测量 快速扩散式加湿系统，相对湿度范围可达2-93% 气溶胶流量0.2-1 lpm 鞘气流量 2.5-10 lpm 使用陶瓷作为高压绝缘体 | 测定相对湿度对沙尘和城市大气颗粒物粒径的影响，研究云粒子凝结核、粒子增长和人类呼吸粒子附着。
|  |  | 03030623 | 三维原子探针层析仪和制样系统 | 1. 质量分辨率（Al样品，50K样品温度下），质量分辨率（半高宽）: 1:1000；质量分辨率（十分之一高宽）: 1:475；质量分辨率（百分之一高宽）: 1:275 2. 最大视场：250 nm 3. 可达到的最佳空间横向分辨率：0.2nm 4. 可达到的最佳空间深度分辨率：0.1nm | 用于分析材料的三维结构以及组成，并以接近ppm级分析灵敏度给出材料内部的三维成分图像。适于研究纳米尺度小结构以及各种内界面，涉及材料、物理、化学、能源等学科。
91 | A02100402 | 物理特性分析仪器 及校准仪器 | 03052007 | 动态蒸气吸附仪(DVS） | 样品容量 1.5g ；动力学范围 150mg；最小样品量 1mg ；灵敏度 0.1μg ；样品预热温度范围 可达200ºC ； 温度范围 5-60ºC；湿度范围 0-98%RH；湿度准确度 ±0.5%RH ；蒸汽浓度范围 0-96%p/p0；蒸汽压力准确度± 0.7% p/p0 ；需求气体量(氮气) 0-200 sccm ；可以选择多组分蒸气；可实时测量有机蒸气或水蒸汽浓度。 | 可实时测量有机蒸气或水蒸汽浓度。主要应用于吸附科学和催化科学
|  |  | 03041100 | 平面火焰燃烧器(Flat Flame Burner) | 燃烧器尺寸（内径）:2380mm或根据研究需求制定 | 用于研究平面火焰微燃烧器及其温差热电转换系统的性能特征
|  |  | 03260114 | 在线烟气分析仪 | 响应时间60s，稳定性±1%F.S.,示值误差±0.5%F.S.， 重复性±0.5%F.S. | 高精度同时连续在线监测NOx、SO2、CO、CO2、O2
|  |  | 03191205 | 综合物性测试系统 | 20nV 10uA-2A；超导磁体系统，磁场强度精度：7T或9T： ±0.2 Oe @H<1T；±2 Oe @1T；温控系统，温度范围：50mK或1.9K-400K，测温精度：在0至16T磁场下达到±1%；大容量液氮夹层杜瓦；具有完善可靠的硬件控制中心和系统控制软件。 | 测试材料热、光、电、磁等物性
|  |  | 03030424 | 台式浊度仪 | 1.量程：流通式~100 NTU；投入式0~4000NTU； 2.分辨率：小于± 2 % FS 3.重现性：± 0.2 % FS 4.测量原理：880nm红外光90°散射原理 5.流速：100 ml/min~600 ml/min | 适用于废水、地表水、地下水检测以及科研等不同领域的浊度测量。
|  |  | 03030808 | 比表面孔径测定仪 | 1.孔隙度：0.35nm-2nm(微孔)，2nm-500nm（中孔或介孔）； 2.比表面积：≥0.01m2/g； 3.测量精度：比表面积重复精度±1.0%，最可几孔径重复偏差≤0.02nm，密度精度0.04% 4.压力范围：10-8~0.997Pa，真空度：低于1800Pa.
|  |  |  | 变温霍尔效应测试仪 | 1.磁场可变： 电磁铁，直流磁场，可扩展 为交流磁场模式； 2.磁场大小：1.67T，连续可调； 3.电阻范围：0.5mΩ-10 MΩ； 高阻选件测量范围：0.5mΩ - 200GΩ 4.电阻率：10-5-105 Ω.㎝； 5.载流子浓度 ：8×102 -8×1023 (1/cm3) 变温选件: 1.温度范围：80k-325k 连续可调；2.控温稳定性：±0.5k | 半导体材料性质测试：霍尔系数，载流子浓度，电阻率等
|  |  | 03260302 | 部分流颗粒采样系统 | 1.滤纸温度＜52℃；2.压缩空气:6-8bar；3.T90＜10ms；4.流量55-110L/min；5.稀释率:4—50 | 科研
|  |  | 03061619 | 沉积物柱状取样器 | 1，不锈钢采样管：外径140毫米，内径136毫米，长315毫米，采样面积145平方厘米；2，防震聚碳酸酯采样管：材质为防震聚碳酸酯，外径133毫米，内径127毫米，长315毫米，采样面积127平方厘米 | 用于沉积物取样，从泥泞底质或半硬底质采集柱状样品。
|  |  | 03010501 | 蛋壳厚度测量仪 | 1.全自动测试； 2.液晶显示屏； 3.测量精度：1/100mm；尺寸：95mm; 4.测试范围：0.15 毫米至 25.40 毫米 | 用于检测鸡蛋蛋壳的厚度。主要适用于畜牧、动物营养以及食品科学领域，是各个大学以及企业检测鸡蛋品质的设备。
|  |  | 03040482 | 蛋壳强度计 | 1. 测定范围: 0～100N 、 Or 0～10kgf 2. 精度： ±0.2% 自由刻度 、 ±1位 3. 表示： 100.0N or 10.00kgf 4. 使用温度范围 ： ＋1～40度 5. 使用湿度范围 ： 20～70％ | 用于衡量种鸡、蛋鸡生产成绩好坏的一项十分重要的指标，它与种鸡的种蛋入孵率、孵化率、 鸡苗质量以及商品蛋鸡的鲜蛋产量、经济效益密切相关。
|  |  | 03250204 | 电动助吸器 | 1,适合于0.1-100ml体积范围的移液管;2, 充电一次（4小时），可连续使用8个小时; 3,两种排液模式：重力自然流出和动力泵出模式 | 应用于定量分析、纯化、分离或杂化过程的高精度移液及加样等生理生化、细胞学、微生物学、分子生物学的教学与研究工作。
|  |  | 03030810 | 动态颗粒图像分析仪 | 1.速度测量范围：-300m/s~1000m/s 2.粒度测量范围：5~3500μm； 3.速度测量精度：≤0.1%；粒径测量精度：≤1%； 4.高速成像系统，拍摄速率：≥100帧/秒；像素：1024*1024
|  |  | 03052007 | 动态水分吸附分析系统 | 样品装载量大于1g，最小样品重量可达1mg；质量灵敏度可达0.1μg；温度范围5-60℃；湿度范围0-98% RH，湿度精度可达±0.5% RH；有机蒸汽控制范围0-90% p/p0，蒸汽精度可达±0.7% p/p0； | 可做水蒸气和有机蒸汽吸附；主要应用于吸附和催化学科领域
|  |  | 03030802 | 多功能激光成像系统 | 1. 激光光源：红色光源固态激光（700、800通道），绿色光源固态激光（600通道），蓝色光源固态激光（500通道），用户自定； 2. 像素分辨率：≤30μm；像素精确度：0.15%； 3. 灵敏度： 14C (1小时曝光，200或100um分辨率)<2dpm/mm2 4. 线性动态范围： 5个数量级，整个动态范围内相对标准偏差<7.5% 5. 扫描均一性：全扫描范围5%。
|  |  | 03030833 | 多功能酶标仪 | 1. 检测荧光范围：300-700nm，吸收光范围：230-1000nm，精确选择波长1nm； 2.光密度测读模式：1）波长范围：230~1000nm；带宽：2 nm (230-285 nm), 4 nm (>285 nm)；波长准确度：±2.0nm；波长重现性：±0.2nm；测读准确度(微孔板)： 3. 时间分辨荧光：测读次数：1~100flashes；测读延迟：0~600μs；精确度：60fM/孔 铕元素（96孔及384孔顶读模式）； 4. 荧光偏振：波长范围：400 ~ 700 nm；检测灵敏度：3nM荧光素/孔时，<5mp SD； 5. 化学发光：连续波长范围250~850nm；灵敏度：10 amol ATP（96孔及384孔顶读模式）；光交叉<0.5%； 6. 多种非放射性标记检测：荧光、偏振荧光、紫外/可见吸收光、化学发光、时间分辨荧光、荧光共振能量转移； 7. 四光栅系统及带宽可调，具吸收光与荧光的全波长扫描功能； 8. 检测范围：6~384孔板 9. 温度范围：室温+4~50℃；具振荡功能。
|  |  | 03260146 | 发动机排气粒径谱仪 | 1.检测 5.6 至 560 nm 粒径范围粒子; 2.10 Hz 数据收集实时捕获瞬态事件；3.浓度范围：下限 200 粒子/cm3；4. 16 个通道 5.按环境压力操作，可防止挥发性和半挥发性粒子蒸发 | 研究发动机粒子排放动态特性
|  |  | 03041100 | 反向测试仪 | 测量范围0~30KV；输出电压：0~30KV； | 半导体，电子器件微加工，
|  |  | 03260109 | 分流式稀释通道系统 | 1.测试PM2.5，离子，OC，EC和半挥发性有机化合物（SVOC）；2.气体滞留时间：10秒；3.样品流速：113升/分钟 | 固定污染源细颗粒物采样设备
|  |  | 03141119 | 傅立叶红外分析监测系统 | HCL:最小量程20*10^（-6），典型量程：100*10^（-6）；HF：最小量程20*10^（-6），典型量程：50mg/m3；SO2：最小量程50*10^（-6），典型量程：500*10^（-6）；CO：最小量程200*10^（-6），典型量程：500*10^（-6）；CO2：最小量程10*10^（-6），典型量程：20%；N2O：最小量程200*10^（-6），典型量程：500*10^（-6）；NO：最小量程200*10^（-6），典型量程：500*10^（-6）；NO2：最小量程200*10^（-6），典型量程：500*10^（-6）；NH3：最小量程20*10^（-6），典型量程：100*10^（-6）；CH4:最小量程200*10^（-6），典型量程：500*10^（-6）；H2O:最小量程10%，典型量程：25% | 测定火灾烟气中烟气成份浓度
|  |  | 03030801 | 高剪切粘度计 | 1.测量时转速为 750rpm； 2.不同分析技术时的剪切率范围：毛细管技术3×103~2×106l/s；Slit技术 1×102~1×107l/s。 3.测量精度：±1%；重现性：±0.2%
|  |  | 03141123 | 高温热式风速仪 | 风温：0.0～500℃；风速0.1～50m/s;风速精度：±3%FS；风温精度：±1%±1℃。 | 测量火灾烟气及通风风速
|  |  | 03030801 | 高温粘度计 | 1.高温粘度仪：红外测温；温度范围：500~2300℃；粘度测量范围：1mpa.s~107Pa.s； 2.粘度测量范围：50cp~1*107cp 3.粘度精度：±1% 4.温度精度：±1℃ | 理化特性分析
|  |  | 03030801 | 表面张力仪 | 1.表面张力仪：表面张力测量范围：10~100 mN/M；精度：0.1 mN/M；重现性：0.5 mN/M；气泡寿命控制：15~15000 ms，精度5% | 冶金过程物理化学
|  |  | 03260118 | 高效滤料测试仪 | 1、气溶胶类型：氯化钠，DOP，DES和其它油类物质 ;2.气溶胶粒径范围：0.015～0.8 µm ; 3.几何标准偏差：<1.3 ; 4.检测方法：双重冷凝粒子计数器（CPCs） ;5.浓度测量范围：0.01～106＃/cm3 ; 6.流量范围：5～100 L/min ;7.效率测量范围：0～99.99999% | 对各种过滤效率的滤材进行测试，提供过滤效率对粒度的相关曲线。
|  |  | 03100126 | 高压液流计 | 公称通径：DN4-3000mm；公称压力：0.6、1.0、1.6、4.0MPa(高压可根据用户要求加工)；精 度：±0.2% ，±0.5%(示值误差)；测量范围(流量):0-15m/s；介质温度：分体型-10℃～+80℃（PTFE和F46衬里-40℃～+180℃）， 一体型-10℃～+80℃ | 可用于一般的过程检测,还适用于矿浆、纸浆及糊状液体的测量。
|  |  | 03041007 | 毫米波倍频器 | 1,75-110GHz 倍频次数2-3；2,输入功率21-25；输出功率8-22；3,输入接口w10-r28；输出接口wr10;4,可应用于微波信号发生器频率扩展 | 通信,雷达,和光谱观测
|  |  | 03260100 | 荷电低压捕集器 | 1,37nm－10um或0.007 – 10μm | 用于粉尘、颗粒物采样,汽车排放的颗粒粒径分布测量,颗粒物电荷测量等研究
|  |  | 3040428 | 红外水分测定仪 | 1、红外暗热管；2、全自动终点识别功能；3、玻璃嵌板 | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 03031005 | 灰熔融性测定仪 | 1. 温度范围：常温~1600℃，测量误差：±3℃； 2. 升温速度：900℃以前15-20℃/min；900℃以后5±1℃/min； 3. 试验气氛：氧化性或弱还原性
|  |  | 03030809 | 激光粒度分析仪 | 1. 激光器：气体激光器；红光光源（600通道）：≥2mW，蓝光光源（500通道）：≥0.5mW 2. 测量范围：0.01 - 3500 µm ，20nm-2,000μm,小粒子(0.5μm)散射全范围直接检测；角度范围：0.015°– 150°，温度范围：0-90℃ 3. 测量精度:≤±1%；重现性精度：≤±1% 4. 测量原理：全量程米氏散射理论 5. 典型测量时间：<10s | 海洋地质
|  |  | 03030809 | 激光粒子图象速度仪 | 1.速度测量范围：0~超音速流动； 2. 速度测量精度：1%； 3. CCD采集频率：0-30HZ 4. CCD图像分辨率：2M pix
|  |  | 03041143 | 激光器锁频系统 | 锁定带宽45MHz，最大输入电压5V，最大输出电压±2V，频率范围10MHz-200MHz，信号延时 <15ns | 用于量子效应研究
|  |  | 03260225 | 激光微流场分析仪 | 1.输入通道数量：2，输出通道数量：8；2.同步模式：支持系统内触发，支持外触发开始，内触发频率控制，支持外部时钟同步，支持外部时钟输入分频；3.分辨率：4M；4.全分辨率帧频：20fps；5.图像灰度：14bit；6.每腔重复频率15Hz，每腔单脉冲能量不小于65mJ；7，激光能量稳定度不大于2% | 摩擦学研究在微纳米领域研究受限液体的润滑流变和分析界面效应
|  |  | 3040134 | 聚焦光束反射测量仪 | 最高工作压力可达30MPa，适用的温度范围-10~120℃，颗粒的粒度检测范围0.5~2000μm，检测探头直径为19mm，可以在原位工艺条件下，指纹式地表征颗粒体系分布，高灵敏地实时追踪颗粒粒径、粒数的变化，而无需离线取样。 | 高压管道内多相流动中颗粒粒径、粒数的在线分析
|  |  | 03260114 | 颗粒物组成在线监测仪 | 1.测量范围 0-5000μg/m3到0－10000μg/m3；2.准确度 1μg/m3 3.流量 1m3/h；4.流量稳定性 高于±1%；5.工作温度 -10℃－+40℃；6.零漂(24小时) <0.40*10^（-9） | 环保监测
|  |  | 03041004 | 空间光调制器 | 波长：可见光内； 相位范围：~1.2pi； 像素：1920*1200； 对比度：>2000:1 | 主要应用、成像&投影、光束分束、激光束整形、相干波前调制、相位调制、光学镊子、全息投影、激光脉冲整形等。主要用于电信，航空航天，国防工业和汽车的科研和大规模工业应用领域。
|  |  | 03120100 | 孔隙度测量仪 | 微孔：0.35-2nm、介孔：2-50nm、大孔：50-500nm | 活性炭、分子筛等超微孔材料的检测
|  |  | 3030810 | 粒度及Zeta电位测试仪 | 用于材料粒径、Zeta电位测量，粒度检测范围：0.3nm-10μm | 粒度测量
|  |  | 03052207 | 流变仪 | 控制剪切力和控制剪切率两种模式； 测量精度:±1%、重现性: ±0.2%； 最大扭矩：100mNm； 扭矩分辨率:0.15 uNm； 转速:0.01-1300rpm； 剪切力范围：0-210000Pa； 剪切率范围：0-7800 1/S； | 水泥基材料拌合物流变特性测定
|  |  | 03031008 | 煤质自动分析仪 | 1. 气体要求：氧气：纯度99.9%、减压后压力0.1MPa；氮气：纯度99.9%、减压后压力0.1MPa；流量：5L/min 2. 炉温范围：室温～1000℃；升温速率：~35℃/min；控温精度：±1℃； 3. 控温精度：±2.5℃(水分)；±5℃(灰分、挥发分)； 4. 测样数量：同时做12个及以上；分析天平称量精度：0.0001g
|  |  | 03030810 | 纳米粒度及ZATE电位分析仪 | 1. 激光器：≥ 4mW，光路系统：90°和/或170° 2. 颗粒粒度及分子大小：粒度范围：0.6nm-2μm；灵敏度：10mg/mL；精度误差：± 2% 3. Zeta电位：测量范围：5 nm - 10 µm；灵敏度：10mg/mL；精度误差：± 2% 4. 分子量：测量范围：1×103Da~2×107Da (g/mol)；精度误差：± 10% 5. 重现性误差：≤1% 5. 温度范围：0℃-90±0.5℃
|  |  | 03190101 | 频率计 | 25ps单次脉冲时间分辨率；1.3GHz频率范围；11-digit频率分辨率；图形输出XY scopes。 | 用于对被测信号频率的测量。
|  |  | 03090313 | 平衡式水势张力仪 | 测量范围：0~100Kpa 准确度：±1% | 可以在田间定位检测和观测土壤水势
|  |  | 3210600 | 全自动细胞计数仪 | 1.全自动测试,仪器提供细胞直径分选功能，可通过设定细胞直径范围对目标细胞进行计数； 2.细胞浓度检测范围为：1×103/ml——1×106/ml 3.细胞计数时间：≤30s | 细胞计数
|  |  | 03041100 | 燃烧和火焰诊断系统 | 1,实时、在线的对火焰成像;2,实时监测O2含量用于焚化装置的过程控制 ;3,能提供- OH*， CH*， C2*等成分 | 研究火焰、燃烧炉/器、涡轮机、高压燃烧系统、化学反应器等燃 烧现象 ；总气体浓度, 温度场；燃料预燃情况, 尾气回收成像
|  |  | 03141119 | 三维粒子成像测速系统 | 像机CCD：4000×26000；激光器能量≥350mj；同步器精度≥0.25ns | 细水雾粒径的测试
|  |  | 03030810 | 扫描电迁移率粒径谱仪 | 1. 粒径范围：5nm-350nm 2. 浓度范围：10~1×107 个/cm3 3. 粒径分辨率：167通道，优化256通道 4. 操作温度：10～35℃
|  |  | 03040468 | 色彩色差计 | 1. 光谱范围：360-740nm； 2. 测量范围：0~ 200% 反射；显示范围：Y：0.01%-160%（反射率）； 3. 台间差：CIE L*a*b*:平均值0.20 ΔE*ab 基于 12 块 BCRA系列 II 校准板的平均值（包含镜面成分）在任何校准板上最大值为 0.40 ΔE*ab （包含镜面成分）； 4. 重复性：标准偏差ΔE 0.1以内(测量条件：使用标准白板测定30次取其平均值) | 在电信行业得到广泛应用
|  |  | 03191005 | 射频功率计 | 频率范围50MHz-40GHz；功率范围-35dBm-+20dBm | 对数字通讯信号SM/CDMA/ PHS等进行测试
|  |  | 03061607 | 时域土壤水分计 | 量 程：0～100% 探针长度：5.3cm 探针直径：3mm 测量精度：±3% | 测量土壤容积含水量
|  |  | 3030149 | 双恒电位仪 | 电位控制范围：±10V; 恒电流控制范围：±2.0A; 电位控制精度：0.1%;满量程读数±1mV; 电流控制精度：0.1%×满量程读数; 电位灵敏度：10μV(>100Hz), 3μV(<10Hz); 电流灵敏度：<10pA | 研究氧化还原反应的机理和动力学，是极谱分析、腐蚀研究的理想仪器。
|  |  | 03210600 | 双能X线密度仪 | 1,具有多部位扫描能力，可以同时扫描前臂和足跟;2,管电压：100kV、140kV；3,管电流：25％负载周期时均值为2.5mA，50％负载周期时均值为5mA；4,分辨率：0.8Lp/ mm（A，SL，W，C)，0.5Lp/mm（Wi，Ci)；测量精度：≤1.0％；激光指示器波长：540～700nm。 | 骨密度诊查
|  |  | 03031107 | 水分测定仪 | 1. 测量范围:0.05%-100% 2. 量程 100g 3. 可读性 0.001% 4. 传感器精度 0.1mg 5. 重复性 ±0.1% 、±0.02% | 用于测定样品水分含量，广泛适用于土壤、种子、农林等领域。
|  |  | 03120100 | 水银孔隙度测量仪 | 100D/100DADS | 科研
|  |  | 03260210 | 水质浊度计 | 水深>300米；误差<1ntu；可实时读取 | 水下光学三维重建研究，海试水下环境检测
|  |  | 03041143 | 锁频控制器 | 锁定带宽10MHz，调制频率17Hz-25MHz，响应时间200ns，输入电压±15V，输出电流200mA-700mA | 用于量子效应研究，物理学
|  |  | 03030802 | 台式液体密度计 | 1. 密度范围：0～3 g/cm3 2. 温度范围: 0～96°C (32～204.8°F)，温度：0.02°C 3. 密度精度: ±1x10-4 g/cm3；温度精度: ±0.05°C；重复性: 密度 SD 5x10-5 g/cm3 4. 压力范围：1-10bar | 用于食品 、药品、饮料、啤酒、化工原料、酸类的液体密度浓度测试以及饮料糖度测试。适用于食品质量控制研究项目。
|  |  |  | 铁电测试仪 | 硬件技术指标 主机测试电压：±9.99/±99.99V/±199.99V 16位的任意波形输出 每100us 50点的信号采集能力 每10us100点的内部数据交换处理能力 脉冲宽度: 0.5us~1s 通过Vision操作软件实现的最终测量精度为0.1% 18位的模数转换器 内部同步时钟的响应速度25ns 同步实现极化电压输出和信号采集 技术指标 电滞回线测试 测量频率：0.03Hz~100kHz 使用200V内部电压时，最大的电滞回线或疲劳测试频率为5KHz；使用100V内部电压时，则为50KHz。 测量电压波形：可任意编辑 电荷测量解析度范围: 0.80fC~5.26mC 材料测量面积解析度范围0.080µm2 ~52.6cm2 在使用外部高压电源时测量电荷的最大解析度为526mC PUND test: 记忆特性测试 五脉冲系列测试铁电体记忆特性 脉冲测试: 0.5us~1s 0V上升到5V的最快时间: 400ns 5个脉冲的电压,宽度,预设直流偏压和偏置时间可以任意设定 漏电流测试 分辨率: 2pA 最大漏电流测试:12.5mA 疲劳测试 最大疲劳测量频率: 2MHz 测量电压波形：可任意编辑 最小脉冲宽度: 0.5us | 铁电材料性能测试
|  |  | 03100104 | 土壤剪切力仪 | 三个完整叶片（分别为16×32、20×40以及25.4×50.8毫米）；各种加长杆、扳手。 | 用现场剪力测量仪可以测量土壤所能承受的最大剪力。
|  |  | 03061620 | 土壤溶液采样系统 | 取样管长度：15 ~235厘米可选；取样管直径：31毫米和63毫米两种可选；材质：PVC；真空范围：0~85mbar | 用于田间原位提取土壤不同层次溶液，可定位定时提取
|  |  | 03191205 | 微波合成源 | 频率范围：0.01GHz～40GHz；频率分辨率：0.1Hz；输出功率范围：+5dBm～-110dBm | 应用于现代有机合成研究
|  |  | 03050708 | 显微硬度计 | 1,试验力：10gf、25gf、50gf、100gf、200gf、300gf、500gf、1000gf；2,目镜倍率：10X；物镜倍率：10X（观察）、40X（测量） | 测量微小、薄型试件、脆硬件的测试
|  |  | 03030809 | 相位多普勒粒子分析仪 | 1. 激光器：He-Ni激光器或Ar离子激光器，提供三种波长激光；激光耦合器 2. 粒径测量范围：0.5~1000μm； 3. 粒径精度：≤0.5μm ；粒径测量分辨率：≤0.5μm； 4. 速度测量范围：-100~300m/s； 5. 测速精度：≤1%；雾粒数和雾化角测量精度：≤1%
|  |  | 03030802 | 荧光化学发光凝胶成像系统 | 1. 超光密闭的暗箱 2. CCD：≥200万像素；CCD检测器：分辨率达1600 x 1200；量子效率：50%； 3. 波长：紫外（400通道），蓝光（500通道）及透射光源 4. F1.2高透光度全自动变焦镜头12.5-75mm，F0.95化学发光专用镜头；
|  |  | 03061005 | 油脂氧化稳定性测定仪 | 温度控制范围：50-220°C，步长设定1°C；温度修正：-9.9+9.9°C，步长设定0.1°C；温度稳定性<0.1°C | 在食品、生物、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 03061800 | 元素分析仪 | 样品分解温度： 950 ~ 1200 ℃； 可分析元素： C、H、N、S | 科研
|  |  | 03030809 | 在线粒度分析仪 | 1. 干法或湿法； 2. 光源：脉冲间隔<1ns； 3. 粒径测试范围：5~2000μm； 4. 像素：1024×1024，最佳在线成像速率：500祯/秒的成像速率； 5. 准确性误差：<±0.5%；重现性误差：<±0.5% 6. 运行环境：10℃~ 70℃，压力脉冲：≤ 10 Bar
|  |  | 03141119 | 增强型烟气分析仪 | O2：（0－ 20.9%）±0.2%；CO：（0 ―10000*10^（-6））±5%FS；助燃气温度：上限到100℃ ± 1%FS； 烟气温度： 上限到 650℃ ± 1%FS ；差压测量：（ 0 ～ ＋/-100hPa）± 1%FS 适合烟气流速测量)；烟气流速：（ 0 ～ 50m/sec） ± 1%FS | 测定火灾烟气中烟气成份浓度
|  |  | 03140202 | 张力计 | 直径:13.5mm；陶瓷头长度：25mm；张力计管长：10-50cm 数据采集器；通道：1 - 8通道；采集间隔：10秒 – 12小时可选 分辨率：15bit | 广泛应用于田间土壤水势测量，农艺学研究，水土保持研究等领域。
|  |  | 03120400 | 织物导湿性能测试仪 | 具动态导湿MMT测试功能 | 用于测试织物的导湿性能
|  |  | 03151203 | 质构仪 | Capacity 2kN(200kg，450lb)；testing apeed range:0.05 to 2500mm/min(100 in/min)；Voltage option 220V; 载荷传感器500N | 在食品、生物、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 03030833 | 智能重量分析仪 | 1. 天平：容量范围：1g；量程：200mg；分辨率：0.1μg; 2. 压力范围：0-10bar；真空度：优于10-6 mbar；准确率：量程的±0.025%； 3. 温度范围：-200~500℃
|  |  | 03041016 | 脉冲式激光谐波仪 | 1,单,双脉冲式; 2,脉冲幅度可调节; | 稳定地产生具有高波长转换效率的高功率长脉冲谐波脉冲激光光束
92 | A02100403 | 热学式分析仪器 | 03030230 | 锥形量热仪 | 1. 锥形加热器功率：0~100kW/m2 2. 精度：0.1g/s； 3. 计时值分辨率：1s 误差小于1s/n 4. 热流计，里程0~100k W/m2，准确度±3%，重复性±0.5%。 | 锥形量热仪是表征材料燃烧性能的最为理想的试验仪器，它的试验环境同火灾时材料的真实燃烧环境接近，所得试验数据能够评价材料在火灾中的燃烧行为，是消防工程专业象征性的实验仪器之一，可开展消防燃烧学、火灾风险评估和阻燃技术等专业基础实验，主要用于各类实验前期应用锥形量热仪来测量典型危险易燃物质的发热量。
|  |  | 03040466 | 熔点仪 | 温度范围：室温+10℃-400℃ 熔点仪温度分辨率：0.1℃ 熔点仪温度梯度：0.1℃-20℃/分钟 熔点仪增量为0.1℃/分钟 熔点仪加热时间：10分钟(50℃~350℃)， 熔点仪冷却时间：10分钟(350℃~50℃) 熔点仪温度精确度：±0.3℃(~100℃)；±0.5℃(~250℃)；±0.8℃(~400℃) | 用于熔点测试
|  |  | 03010371 | 差示扫描量热仪 | 1. 温度范围：-50至800℃ 2. 热流信号噪声：0.01μW；量热灵敏度：0.2μw；量热精确度：±0.05%；量热重现性：±0.2%； 3. 温度准确度：±0.1℃；温度精度：±0.05℃； 4. 最大升/降温速率：100/50 ℃/min 5. 动态测量范围：>±500 mW； | 测量与材料内部热转变相关的温度、热流的关系；应用在材料的研发、性能检测与质量控制；研究材料的特性，如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等。
|  |  | 03061404 | 差示扫描量微量热仪 | 1. 温度范围：室温～120℃； 2. 升温速率： 0.05~2℃/min 3. 温度准确度：±0.1℃ 4. 温度精度： ±0.05℃ 5. 热焓准确度：±1% 6. 量热精度： ±0.1% 7. 短期噪音：0.01 µW，基线稳定性：±0.02µW
|  |  | 03030820 | 导热系数仪 | 1,冷热板温度范围, 0 ～ 100℃;2,热电偶精度± 0.01℃;3,导热系数范围0.002 ～ 2.0 W/m·K | 用于高性能的绝热材料导热性能测量
|  |  | 03061400 | 等温滴定微量量热仪 | 0.5-100μCal | 科研
|  |  | 03061404 | 动态热分析差示量热仪 | 1. 温度范围：-150~500℃；加热速度：0.01~20℃/min； 2. 应力范围：0.001~18N； 3. 位移范围：±1.6mm； 4.频率范围：0.001~100Hz； 5.刚度范围：10-108 N/m；模量范围：102~1012 Pa；Tan δ范围：0.0001-100
|  |  | 03052518 | 动态热机械分析仪 | 1.力范围：0.0001-18N；2.力灵敏度：0.00001N；3.动态变形范围：0.5Mm-10mm;4.静态变形范围：0.5Mm-25mm;5.应变分辨率：1nm;频率范围：0.01-200HZ | 科研
|  |  | 03140309 | 高温总对流仪 | 1. 工作温度：0～1400℃； 2，测量热流量程：0～1200 kw/m2 ， 3. 分辨率≥0.3uV/(W/m2)， 4. 线性电压输出； 5. 连接线≥1m; 精度≤3%；快速响应≤0.3秒 | 测定火灾中的热辐射
|  |  | 03030226 | 高压三维微量热扫描仪 | 1. 温度范围：-40~120℃； 2. 工作压力：40 MPa； 3. 量热分辨率：0.02μW | 从微量热角度研究煤层气在煤基中吸附/解吸动力学特性， 定量测定煤层气吸附/解吸过程的热量大小及其变化规律， 研究煤种、气体组分变化、煤炭颗粒特性、温度、压力等。
|  |  | 03052300 | 红外热成像无损检测仪 | 1,焦平面探测器：320*240像元/工作 | 红外热成像检测服务已广泛地应用于电力、石化、钢铁、造纸、科研、消防、安保等领域。
|  |  | 03030820 | 激光导热性能测试仪 | 1,工作温度范围室温-1500度;2, 热扩散系数范围:0.001-10cm/s; 3,比热测定精度:+/- 5%; 4,红外测温 | 用于高性能的绝热材料导热性能测量
|  |  | 03061408 | 激光导热仪 | 1. 测试温度：室温~ 200℃； 2. 导热系数范围：0.1~2000W/m·K； 3. 升温速率：0.01~50K/miN； 4. 热扩散系统：0.01~1000mm2/s； 5. 准确度：热扩散系数±2%；比热±3% | 用于精确测量材料的热扩散系数并计算导热系数
|  |  | 03060718 | 记录槽及加热系统 | 1.菱形浴槽，可支持薄层槽内液体;2.浴槽内液体体积小，便于快速液体交换;3.含两组金属及塑料盖网包及密封胶;4.双温控器，含预加热器及相应连线 | 科研
|  |  | 03061404 | 卡尔维量热仪 | 1. 温度范围：500~800℃； 2. 升温速率：0.01-2℃/min； 3. 温度准确性：±0.1%； 4. 焓值准确性：±1%； 5. 分辨率：≥12.5μW；
|  |  | 03061406 | 全自动淬火/相变膨胀仪 | 1. 加热温度范围：室温-1300℃； 2. 最大加热速率：140℃/s； 3. 最大冷却速率：300℃/s； 4. 温度控制稳态精度：±1℃ （室温~1200℃）；±3℃ （室温~-150℃）； 5. 测量精度 : ±1.0% / F.S.
|  |  | 03061404 | 全自动量热仪 | 1. 热容量：0~4000J/K； 2. 热容量稳定性＜0.2%；精密度＜0.1%；温度分辨率0.0001K； 3. 测试周期≤15min（国标GB/T213-2008）； | 测量煤炭、秸秆等固体的发热量，也可测量石油等液体的发热量，主要用于热电、水泥、煤炭、新能源等领域
|  |  | 03061404 | 全自动实验室反应量热仪 | 1. 热容量：0~4000J/K； 2. 热容量稳定性＜0.2%；精密度＜0.1%；温度分辨率0.0001K； 3. 测试周期≤15min（国标GB/T213-2008）； 4. 温度范围：-50-230℃ （和材质有关）； 5. 升温速率：>5℃/min；紧急冷却速率：30℃/min； 6. 温度精度：优于0.1mK； 7. 最大压力：350bar； 8. 搅拌范围：30~25+H179400rmp，重现性1%； 9. 总传热因子：在线检测准确性1%； 10. 重现性：1~3%（标准实验） | 测量煤炭、秸秆等固体的发热量，也可测量石油等液体的发热量，主要用于热电、水泥、煤炭、新能源等领域
|  |  | 03140301 | 热特性分析仪 | 1. 导热率范围：0.02~2.0 W/m.K；当读数0.02~0.2W/m.K时精度5%；当读数0.2~4W/m.K时精度10%； 测量重复性3%； 2. 导热率范围：0.5~4 J/m3.K；当导热率>0.1W/m.K时精度10%；当读数+1 J/m3.K时测量重复性：3%； 3. 工作温度：-20~70℃，主机0~40℃。 | 用于能量平衡中土壤热通量研究，有关物质水分和密度的热特性研究。
|  |  | 03061404 | 热线风速仪 | 1. 风速量程：0～2m/s到0～30m/s；精确度：±3%测量值； 2. 温度量程：0～50℃；精确度：±0.2 ℃（20 ℃时）； 3. 风速分辨率：0.01m/s (0～3m/s),0.1m/s (3.1～30m/s)； 4. 温度分辨率：0.1℃； | 流体力学，空气动力学
|  |  | 03030247 | 热重分析仪 | 1. 温度范围：室温~1100℃； 2. 升降温速率：0-100 K/min； 3. 热重量程: 2000 mg； 4. 天平分辨率：0.1μg； 5. 气体流量调整与自动切换 3. 真空密闭炉体结构，真空度 10-2 mbar | 测试样品的热性能；主要应用高分子材料、能源、药物、烟草，生物、化工产品等
|  |  | 03030247；03030706 | 热重-气相色谱-质谱联用仪(TG-GC-MS) | 热重分析仪部分：1.温度范围：20 … 1100℃ 2. 陶瓷炉体，铂金发热体 3. 最大称重量：2 g 4. 天平分辨率：0.1 μg 5. 金属熔点法多点拟合温度校正，配置6个标样，带证书 6. 标配内置3路气体质量流量计，用于气流量的数字化精确控制 7. 真空密闭炉体结构，真空度 10-2 mbar 8. 测试气氛：惰性，氧化，还原，静态，动态 联用系统部分： 1. 联用接口可同时并联连接至GC-MS和FTIR，并可加热到300℃，防止逸出气体冷凝 2. 一体化联用控制软件，可同时触发和终止联用仪器 3. 具备事件控制模式和准连续模式两种操作方式 4. 配置带加热、自动操作的六通阀 5. 配置GC-MS传输管线，可加热至300℃， 6. 配置双路温度控制器，用于控制联用接口和传输管线的温度 7. 配置用于GC-MS连接的连接及真空套件. 包含隔膜泵, 截止阀, 调节阀以及连接件 气质参数： 1. 柱温箱 1.1. 温度：室温+4°C -- 450°C； 1.2. 程序升温，支持程序降温；1.3. 快速降温，支持4min内，从450°C降温到50°C； 2. 分流/不分流进样口 2.1. 最高温度可达400°C； 2.2. 压力范围：0 – 150psi，电子控压精度：0.001 psi。 3. 质谱检测器 3.1. 离子源材料：非涂层惰性离子源，提高活性化合物灵敏度； 3.2. 独立的EI源：离子化能量 5-240 eV； 3.3. 离子源温度：最高达350˚C； 3.4. 质量分析器：四极杆； 3.5. 四级杆温度：支持独立控温，最高可达200˚C，软件可直接设定温度； 3.6. 离子源提供双灯丝，便于互换使用； 3.7. 仪器信噪比：EI全扫描≥500:1 s/n (1pg OFN，扫描范围50-300amu)； 3.8. 检测器：长寿命高能打拿极，三轴检测器； 3.9. 真空系统：≥ 250L/s分子涡轮泵； 3.10. 扫描速率：最高可达10000 amu/s； 3.11. 质量范围：~1000 Da； 3.12. 质量稳定性：<0.10amu /48h； 3.13. 动态范围：106； | 分析样品的分解产物；主要应用高分子材料、能源、药物、烟草，生物、植物等
|  |  | 03011105 | 射频加热系统 | 1. 频率范围从3k Hz-3k GHz； 2. 输出频率有2MHz、13.56MHz、27.12MHz、60MHz等规格； 3. 输出阻抗50欧。 | 用于等离子体发生、感应加热等领域
|  |  | 03010247 | 生物柴油氧化安定性测定仪 | 1. 温度控制范围：50-150℃，步长设置1℃； 2. 温度修正：-10—+10℃。 3. 设定温度重复性：<0.3℃,设定温度最大偏差:<0.5℃, 4. 温度稳定性： < 0.2℃,不同测量位温度差异：<0.5℃ | 用于测定油脂的氧化稳定性
|  |  | 03030215 | 同步热分析仪 | 1. 温度范围：室温~1000℃ 2. 升温速度： 0.1~100 ℃/min；温度精度：± 0.2℃ 3. 天平灵敏度：0.1μg 4. DTA测量范围（灵敏度）： ±1000μV (0.06μV) 5. 量热准确度：±2%；量热精度：±0.1% 6. 气流速率：0～1000ml/min | 同时测试样品的TGA、DTA/DSC讯息，可以测试分析样品的热稳定性能、多组分分离分析、玻璃化转变温度、熔点、结晶性能、固化性能、分解温度以及分解动力学、分解热焓、氧化诱导过程等性能，适用于高分子材料、精细化工、无机材料等各个领域的高级研发和质量控制。
|  |  | 03061401 | 氧弹量热仪 | 1．量热范围：0- 40 kJ 2．温度范围：20- 30℃ 3．温度分辨率： 0.0001℃ 4. 氧弹耐压：20MPa 5. 热容量：15kJ/K。 | 用于《工程热力学与传热学》课程教学实验中各种固体、液体等材料热值的获取。
|  |  | 3030502 | 高温ZATE分析测试系统 | 1. 室温～1000℃； 2. 真空度：≤10-2 mbar 3. 冷却水流量：0.8-1.4L/min 4. 冷却水最大压力：2bar | 教学和科研
93 | A02100404 | 光学式分析仪器 | 03040801 | 光谱分析系统 | 高精度色散系统和高灵敏、快速检测探头；光谱范围300-1100nm；分比率0.1nm；采样速度>1000fp; | 表面光谱信号检测，物理化学研究
|  |  | 03040826 | 便携式X射线荧光光谱仪 | X射线源：小型空冷式X射线管球(Rh靶) 管电压：15kV 、31kV、50kV 管电流：1mA 检测器：Si半导体检测器(无需液氮) 准直器：Φ1mm、Φ5mm(自动切换)；样品观察：彩色CCD摄像头 | 重金属的检测
|  |  | 03040425 | 便携式分光光度计 | 1. 波长范围：340~900 nm 波长准确度：±1nm 2. 波长再现性：<0.1nm；波长分辨率：1nm 带宽：5nm 3. 吸光度测量范围： ± 3.0 Abs （波长340~900nm 范围内） 4. 吸光度测量线性： 偏差< 0.5%（≤2 Abs时）；偏差≤ 1%（＞2 Abs时） 5. 精度：±2%计数 | 环境监测
|  |  | 03100124 | 便携式光合仪 | CO2分析器类型: 绝对开路式非扩散红外分析器;量程范围: 0~3000 μmol mol-1;波宽: 10Hz;H2O分析器类型: 绝对开路式非扩散红外分析器;量程范围: 0～75 mmol mol-1，或者40℃露点;波宽: 10Hz; | 在实验中可以控制所有相关的环境条件，如CO2、H2O、叶片和叶室温度、光照强度等；测量参数包括CO2浓度、H2O浓度、空气温度等。还可以方便地进行光-光合响应曲线、CO2-光合响应曲线、温度-光合响应曲线等各种响应曲线的测定。应用于植物生理、生态、林学、农学、全球气候变化等研究。
|  |  | 03100124 | 便携式光合-荧光测量系统 | 高精度4通道绝对开路式非扩散红外气体分析器（CO2和H2O各2个通道）；温度控制范围：从＋50℃到低于环境温度10℃ ；3个PAR探头 ，分别跟踪记录环境PAR、叶室内叶片正面PAR和叶片背面PAR； | 多种模式同步测量气体交换和叶绿素荧光
|  |  | 03100124 | 便携式光合作用测量系统 | CO2分析器类型: 绝对开路式非扩散红外分析器;量程范围: 0~3000 μmol mol-1;波宽: 10Hz;H2O分析器类型: 绝对开路式非扩散红外分析器;量程范围: 0～75 mmol mol-1，或者40℃露点;波宽: 10Hz; | 在实验中可以控制所有相关的环境条件，如CO2、H2O、叶片和叶室温度、光照强度等；测量参数包括CO2浓度、H2O浓度、空气温度等。还可以方便地进行光-光合响应曲线、CO2-光合响应曲线、温度-光合响应曲线等各种响应曲线的测定广泛应用于植物生理、生态、林学、农学、全球气候变化等研究。
|  |  | 03040802 | 布里渊光时域反射计 | 损耗阈值：0.01Db；采样点数：65K；线性度：0.05dB/dB；波形存储容量：800幅；折射率设置范围：1.00000～2.00000 | 用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况
|  |  | 03200204 | 超净锁相振荡器 | 输入频率：5MHz（DS_5071A） 输出频率：10MHz 稳定性：3E-13（平均1秒） 相位噪声：£-120dBc/Hz（频偏1Hz）、£-160dBc/Hz（频偏1KHz） | 用于提高频率标准DS_5071A的稳定性和相位噪声方面的性能
|  |  | 3040426 | 超微量、高精度紫外/可见分光光度计 | 1. 微量基座检测和1cm比色杯检测;2. 0.5～2uL样品直接进样;3. 波长范围: 190-840nm；4. 吸光率准确性：2%(at 0.76at 257nm)；5. 分辨率: 1.8nm(FWHM at Hg 546nm) | 1、分子生物学科研使用应用；2、微生物学科研使用应用
|  |  | 03090800 | 船载太阳辐射计 | 波长：315，400，500，675，870，940，1020nm；动作角度：方位角350°，天顶角150° | 海洋研究与教学
|  |  | 3170318 | 单管型多功能检测仪 | 1、荧光检测：DNA/RNA定量，GFP报告基因检测，酶分析，蛋白定量；2、发光检测：萤光素酶报告基因检测，ATP检测，化学发光与免疫检测；3、核酸定量检测 | 分子生物学、医学医药、化学等行业研究
|  |  | 03040453 | 单色仪 | 线色散(nm/mm) 8--64；准确度（nm）0.5--4；重复性（nm） 0.25--2；分辨率（nm）0.5--4；理论光谱范围(nm)185-500，330-1000,500-1500,1200-3600,2600-8000 | 物理，生物医学，化学，材料学研究
|  |  | 03041208 | 等离子体发射光学仪 | 通道：2048*512、动态范围：16bit、读出噪声：3.5e-rms | 光谱测量、分析及研究工作中，特别适应于对微弱信号、瞬变信号的检测
|  |  | 03041146 | 飞秒光学参量振荡器 | 线宽＜500MHz 波长450-1680nm 频率10-20Hz 脉冲宽度3-5ns | 激光光谱学 激光同位素分离 激光光化学
|  |  | 3040625 | 分光测色仪 | 光源： 卤钨灯光谱带宽： 5 nm 光度准确度： 0.005 Abs, 0~0.5 Abs；1%，0.5~2.0 Abs 光度线性： 1 % ，546 nm处 光度测量范围： ±3.0 Abs（波长范围340-900 nm） 重现性： ± 0.2 %透光率 扫描速率： 8 nm/s (每步1nm) 波长范围： 320 nm ~1100 nm，自动校准 波长精确度： ±1.5 nm（波长范围340-900 nm）波长重现性： 0.1 nm 波长分辨率： 1 nm 数据储存： 1000个吸光度值，100个色度参比值， 20个波长扫描，20个时间扫描，3000 个色度测量值 | 颜色色度分析。颜料分析
|  |  | 03260301 | 傅立叶变换多组份气体分析仪 | 1.测量精度：量程的3%; 2.红外光源：SiC，1550K; 3.测量时间：1s-5min；4.红外光谱：4000－650cm-1光谱范围；5.可同时测出20种以上气体组分 | 现场检测、鉴别气体和蒸汽
|  |  | 03030105 | 傅立叶红外气体分析仪 | 1.可同时测定多种无机和有机气体；2. 检测范围1-8000*10^（-6）(CO), 1-2000*10^（-6）(NO),1-2000*10^（-6）(NO2)；1-2000*10^（-6）(CH4)；1-100000*10^（-6）(CO2)等；3.动态干涉仪调整系统；4.系统误差小于吸光度第三位；5.独立采样附件。 | 环境气体、毒害气体的检测；发动机排放气体的检测，化工过程气体的过程检测等。
|  |  | 03031207 | 干涉型示差折光检测器 | 1. 折光指数范围：1.00-1.75 2. 线性范围： 8×10-4RIU 3. 噪声：≤5×10-10RIU（标准响应） 4. 自动回零范围：≥±4×10-4RIU,或更大 5. 自动回零分辨能力：≥5×10-10RIU,或更大 | 四种仪器联用能以快速、温和的方式分离和表征聚合物、蛋白质、纳米材料等，可在生物、材料、环境、化学、化工、医学等领域应用
|  |  | 03040810 | 光波器件分析仪 | 绝对频率响应精度 50 GHz 时 < 0.9 dBe（典型值）， 67 GHz 时 < 1.3 dBe（典型值），相对频率响应精度 50 GHz 时 < 0.5 dBe（典型值，） 67 GHz 时 < 1.3 dBe（典型值），本底噪声 67 GHz 时 < - 59 dB（W/A）（电光测量）， 67 GHz 时 < - 55 dB（A/W）（光电测量） | 波长及光谱的测量
|  |  | 03040810 | 光波通信分析仪 | 光通道带宽：20GHz；电通道带宽：20GHz；4通道；光波长1310-1550nm；显示的最大峰值功率40mV；参考接收机功能17.000、25.781、27.939Gb/s。 | 广泛应用于数字传输测试和无线传输测试，能够完成SDH和SONET眼图、抖动、误码测试评价与平均功率、消光比的测量。
|  |  | 03030606 | 光谱椭偏仪 | 1. 波长范围：250-1000nm （深紫外、近红外、红外可选） 2. 膜厚范围：0-30000nm； 3. 折射指数：± 0.0001；厚度准确度：± 0.02nm； 4. 入射角度：20 - 90° 5. 准确度：Psi=±0.02°，Delta=±0.02° | 用于探测薄膜厚度、光学常数以及材料微结构
|  |  | 03040826 | 光子波导分析仪 | 硅、锗和热释电三种探测器，波长范围从190nm～100um甚至更远，功率测量范围从100nW～5000W甚至更高，束腰直径的测量范围是4um～17mm。 | 光传递，光波研究
|  |  | 03090500 | 海洋高光谱辐射测量系统 | 波长范围：350-800nm，光谱分辨率优于4nm | 海洋研究与教学
|  |  | 03260301 | 红外遥感尾气检测系统 | 1.光路距离: 4.5-8.5米；2.速度及加速度测量系统的测量激光是可见光，其波长是635 nm；3.仪器稳定性：20次标气验证合格率100%，错判率0%；4.检测触发原理：机械式切光和气体浓度变化共同触发检测 | 进行尾气排放检测
|  |  | 03030000 | 花青素含量测试仪 | 测量面积：0.71mm2的圆型区域；测量精度：±1CCI；分辨率：±0.1CCI；响应时间：2-3s；探头：温度补偿硅光电二极管；数据存储：160000个数据，含GPS数据时94000个数据；模式：单次测量、30次测量平均并自动剔除异常值。 | 用于快速接触式测定植物叶片和花片的花青素含量。
|  |  | 7050401 | 环形聚焦单模微波合成系统 | 1、蛋白质晶体培养箱300mL；2、11通道Auto-Tuning高精度能量调节；3、环形聚焦单模微波合成系统 | 分子生物学、医学医药、化学等行业研究
|  |  | 03030408 | 火焰光度计 | 检测限：对Na，Ka<20*10^（-9）；稳定时间：充样后20秒; 进样速率：2-6毫升/秒。 | 进行作物、水及土壤中各类元素的定性或定量分析。
|  |  | 03010549 | 激光测速仪(微机2台) | 1.测速范围：－150m/s-1,000m/s； 2.精度：0.1%；3.适用于气、液或多相流的三维测量； 4.采样频率：400MHz－800MHz； 5.测量量包括：平均速度、均方根、剪应力系数、湍流度以及各个统计参数关联分布 | 流体力学
|  |  | 03041115 | 精密隔振光学平台 | 3.6mx1.5m,2.4mx1.5m | 固定光学器件、搭建组合光路，进行光学实验
|  |  | 03041115 | 精密气浮转台 | 端跳：≤100nm；或≤10um； 径跳：≤150nm；或≤3um； 定位精度：≤5角秒； 重复定位精度：≤2角秒。 | 微纳CT被检测对象空间定位
|  |  | 03041208 | 快速动力学停流光谱仪 | 1.驱动方式：每一个注射器由一个步进马达驱动 ；2.最小死时间：0.6毫秒（FC-08池）0.25毫秒（微量池）；3.注射流量范围：0.01-10ml/s(取决于安装的注射器） 4.混合比例范围：1/1至1/100连续可调 | 对微弱信号、瞬变信号的检测，光谱测量、分析及研究
|  |  | 03030419 | 连续波长光谱分析系统 | 175~3300nm;4波长准确性：<±0.2nm; | 新能源
|  |  | 03030606 | 毛细管流动法薄膜孔径分析仪 | 利用液体排驱技术测定各种材料通孔孔径分布 可测量最大500um通孔 可测定液体渗透率 | 用于多孔薄膜的孔径、孔径分布、气体及液体渗透率的精密分析
|  |  | 03041117 | 纳米直线平台 | 双向重复定位精度：≤100nm； 分辨率：≤5nm. | 模拟多焦点射线源电子束扫描、焦点定位
|  |  | 3080400 | 全自动精密旋光仪 | 1、响应时间—60°/秒；2、LCD触屏；3、0.0001°的分辨率 | 分子生物学、医学医药、化学等行业研究
|  |  | 3040426 | 全自动连续流动分析仪 | 1. 随机自动进校，分析速率:15～100样品/小时； 2. 样品位：≥240个 3. 比色计：波长范围340～1100nm ，高分辨率，从ppm水平到 ppb级 4. 多种分析方式：注射、稀释、混合、停流、透析、紫外消解、液液萃取等 | 主要用于地表水，污染源样品总氰化物，挥发酚，总氮，总磷，氨氮，硫化物等六项参数的定量分析。
|  |  | 03250200 | 人机工程测试系统 | 9U机箱/2个万兆口/8个千兆口/IP协议一致性测试套件/网络性能测试套件 | 人机工程
|  |  | 03210400 | 三维水箱相对剂量系统 | 能量范围：60KV~250KV中能X线，钴60γ射线2MV~20MV高能X线，20MeV~50MeV高能电子线 | 医疗设备
|  |  | 03090500 | 水体后向散射系数测量仪 | 多波段，光谱范围：400-720nm，测量范围：0.002-5/m | 海洋研究与教学
|  |  | 03090500 | 水下生物发光分析仪 | 测量范围：1.5e7-6.7e13s-1；流速：0.330±0.03Ls-1；采样率：60Hz | 海洋研究与教学
|  |  | 03260201 | 水质光学特性测定仪 | 1.光谱范围：400-730nm; 2.测量范围：0.001-10m-1;3.带通：15nm/通道;4.光程：10cm或25cm;5.光束截面：8mm直径 6. 线性：≥99% R2;7.输出波段：80-90; 8.光谱分辨率：4nm 9. 准确度：±0.01m-1;10. 精度：450-730nm：±0.001m-1typ.，0.003m-1max @ 4Hz; ±0.0005m-1typ.，0.0015m-1max @ 1Hz 400-449nm：±0.005m-1typ.，0.012m-1max @ 4Hz ±0.003m-1typ.，0.006m-1max @ 1Hz | 测量水体衰减系数和吸收系数的高光谱仪器
|  |  | 03041208 | 太阳能电池光谱响应测试装置 | 复合光源光谱范围：200-2500nm，供电电源输出电流漂移0.04%/h；系统波长准确度： 0.2nm；系统波长重复性：0.1nm | 太阳能电池的生产、检测和应用等领域
|  |  | 03040900 | 钛宝石激光器 | 重复频率： 80-200MHz；平均输出功率 150mw --500mw ；脉冲能量 1.5-6nj@80MHz；脉宽 6-8fs | 发光与显示，光谱学研究
|  |  | 03041117 | 微米直线平台 | 双向重复定位精度：±1um; 单向重复定位精度：1um； 最小增量：1um; | 位置精确定位
|  |  | 03030102 | 叶夹式掌上NDVI测量仪 | 主机可连接8个以上传感器；工作环境：-20～+70°C，0～100%RH；精度：0.008%；内存：5000数据。 | 用于快速测量植物反射光谱指数的野外便携式仪器。
|  |  | 03100102 | 叶绿素含量测试仪 | 测量精度：正负偏差5 SPAD；测量范围：0-127 SPAD；数据导出方便：SD卡，TXT格式；测量面积：Ф10mm；重现性：±0.5SPAD单位以内；测量光650nm～940nm；测量的最小间隔：小于2秒；显示分辨率：±1。 | 用于对叶绿素的测定。
|  |  | 03030930 | 叶绿素荧光仪 | 1. 光源类型： 1）调制光：594 nm 的调制光束，4种可调频率。 2）光化光：0~3,000μmol·m-2·s-1，测量时间可调。 3）饱和脉冲光：0~10,000μmol·m-2·s-1 ，测量时间可调。 4）远红光：用于激发PSI，照射时间可调。 2. 测量范围：0~1，000NTU,最小检测浓度：0.05 NTU 3. 准确性：±1% 4. 精度：<0.5% at 1A
|  |  | 03040428 | 荧光分光光度计（双光束） | 光学系统 1. 双光束光谱仪，样品光束和参比光束同时检测 2. 波长范围：190-900 nm 3. 波长准确度：≤ ±0.1 nm（全波段） 4. 波长重复精度：≤ ±0.1 nm 5. 波长扫描速度：≥ 2500 nm/min 6. 谱带宽度：< 1 nm 7. 杂散光： < 0.01%T（在220和340 nm处） 检测器 1. 测光类型：吸光度，透射率，反射率 2. 光度计测量范围： -3.5 Abs~3.5Abs 3. 测光准确度：≤ ±0.005 Abs（1.0 Abs） 4. 重复测光精度：≤ ±0.002 Abs（1.0Abs） 5. 噪声水平：≤ 0.0001 A（RMS，0A，500 nm） 6. 基线平直度：≤ ±0.005 Abs 7. 基线漂移：≤ 0.0001 Abs/h | 重金属分析
|  |  | 03030417 | 原子荧光测汞仪 | 检测限：0.1*10^（-12），0.01*10^（-12）(有预富集)；线性范围：最高达10^（-9）；分析速度：每小时60样品。 | 测量痕量及超痕量的汞
|  |  | 3040426 | 紫外成像仪 | 1、最小紫外光灵敏度：3×10-18watt/cm2，最小放电灵敏度：1.5pC于8米距离处; 2、无线电电压探测灵敏度：15dBμV（RIV）@1MHz（根据NEMA publ. 107–1987测试所得结果）; 3、视域： 5°×3.75°；聚焦距离：3米到无穷远；数字紫外/组合图象放大：2倍和4倍; 4、紫外光/可见光影象重叠准确度：小于1毫弧度; 最小可见光灵敏度: 1Lux; 5、快速放大: 光学×25、数字×12; 6、亮度：450 cd/m2，可调节；分辨率：640×480像素 彩色 | 电力技术研究
|  |  | 3040430 | 紫外可见分光光度计 | 1. 测定波长范围：200～1000 nm； 2. 波长分辨率：≤0.1 nm； 3. 波长准确度：±1 nm； 4. 波长重复性：≤±0.1 nm 5. 光学量程：±3.0A | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 03140403 | 表面等离子共振仪 | 检测原理：SPR表面等离子体共振 检测折射率范围：1.33-1.40； 动态范围：1-70000RU； 分子量检测限制：无分子量限制（对于有机分子）； 基线噪声：<0.03 RU (RMS)； 反应温控：4-45 ℃； 温控精度：3×10-3℃； 平衡亲和力：104 – 2×1012 M-1 样品回收：可以；质谱联用：可以； 在线溶液脱气：自动脱气； 缓冲液切换：4种缓冲液可以自动切换； 自动化程度：48小时无人监管作业； 样品架：1.5道夫管、96孔板、384孔板； 样品舱温控范围：4-45 ℃； 浓度分析模式：1）基于标准曲线的浓度分析；2）无需标准曲线的浓度分析（CFCA）。 热动力学分析模式：有，可计算分子相互作用的热力学参数，如焓变、熵变等。 单循环动力学分析：有。 传感图数据评价功能：有。 免疫原性检测：有 传感器芯片：≥ 11种。 | 抗体的筛选；药物中某种微量蛋白的滴度鉴定以及药物开发；核酸或反义核酸与蛋白的相互作用分析；蛋白与蛋白的相互作用；观察蛋白复合物的组装过程；病毒颗粒与蛋白的相互作用；感兴趣蛋白的回收鉴定和配体垂钓
94 | A02100405 | 射线式分析仪器 | 03210129 | ICP光谱仪及配套微波消解仪 | 光学分辨率 ≤0.007nm(在200 nm处) 稳定性 4小时的长时间稳定性RSD＜2.0% 重复性 重复测定十次的RSD≤0.5% 检出限 Zn 213.856 nm,0.0006mg/L 波长范围 166-847nm | 分析从硫（S）到铀（U）之间的所有元素，如Cu、Pb、Fe、Ni、Mn、Zn、Sn、Bi、Sb、As等元素。对RoHS指令中有害元素（Pb、Cd、Hg、Br、Cr）进行准确分析及无卤测试。
|  |  | 03030707 | X 射线能谱仪 | 1.探头分辨率优于140eV，峰背比优于20000:1 2.检测元素范围Be4 - Es99 3.最大计数率500,000cps 4.最大图象采集分辨率8192x6400象素 5.最大面分布图采集分辨率2048x1600象素
|  |  | 03030502 | X 射线衍射仪 | 最大输出功率：3kW or 4kW ;扫描方式：θ/θ测角仪，可读最小步长为0.0001o（θ），角度重现性为0.0001o（2θ）;能量分辨率：<680 eV; 最大计数：≥1 x 109 cps; 线性范围：≥4x107 cps 可选附件：高温、高压附件 | 晶体材料质量分析
|  |  | 03052317 | X射线残余应力测试仪 | 测量方法：侧倾固定ψ法，摆动法，残奥测定，织构测定。辐射剂量：防护罩之外等同于大气本底；实现三维平移，X、Y、Z方向可达100mm、50mm、180mm，测定软件可按照选定方式，自动完成测量，随时进行数据处理，输出结果，生成实验报告，奥氏体含量测定报告的输出结果包括对应于各Ψ角、Φ角的含量和平均含量，此外，还应有衍射峰位角、积分强度等参数。 | 适合于各种规格尺寸部件大规模应力分析测量的需要,同时可测量残余应力和奥氏体。
|  |  | 03030502 | x射线单晶衍射仪 | 平面探测器，双靶微焦斑，高性能单晶衍射仪,最大输出功率：≥1200 W | 物理，化学，结晶学科研
|  |  | 03030502 | X射线单晶衍射仪 | （1）微焦斑Mo波长高亮光源：最大输出功率50W；（2）四圆Kappa测角仪：步进马达定位，四个角度均可自由 转动，探测器到晶体距离自动可调；（3）角度分辨率：Omega 和 Theta 0.0003 度，Kappa和Phi 0.0006度；（4）扫描速度范围 0.005 - 3.0度/秒；（5）CCD面探测器：有效检测面积64*64mm，暗电流小于 0.05 电子/像素/秒。（6）液氮低温系统：温度范围80-400 K。 | 该仪器主要用于生物大分子三维结构的测定。高强度光源单晶衍射仪能及时、就近、方便地检测生物大分子晶体的衍射能力，筛选晶体样品，优化实验条件，同时可作完整的单晶衍射数据的收集，最终确定生物大分子的三维结构。
|  |  | 03052311 | X射线检测系统 | 细节识别能力：≤0.5μm，总放大倍数10000倍，16位实时图像处理系统。 | 先进的物质识别功能，能够根据被检物的有效原子序数，分辨出有机物、无机物和混合物（或轻金属）。
|  |  | 03210126 | X射线探伤机 | X射线探伤机容量：160KV，1mA 2．X射线探伤机频率：50KHz | X射线探伤
|  |  | 03210117 | X射线平板探测器 | 外观尺寸：500mm×560mm×22mm 有效区域：24.9 厘米 x 30.2 厘米（9.8x11.9 英寸） 像素大小：139 um2 有效矩阵： 1792 x 2176 (1X1) 填充因子：64.3% 帧速率： 9 fps @1x1;30 fps @2x2 能量范围：20kV - 16MV | 适用于要求高灵敏度和高图像质量的X线无损检测、数字化X光照相术、以及其他实时X线图像应用等领域
|  |  | 03052311 | X射线实时成像系统 | 320 kV恒压式X射线系统，焦点尺寸≤1.2mm×1.2mm；系统图像分辨率:≥36Lp/cm(不放大1:1),中心分辨率:≥68Lp/cm(2)穿透能力。
|  |  | 03052311 | X射线透视检查装置 | X射线输出：最大管电压160kV，最大管电流200μA；空间分辨率：1μm。 | 用于实时地对迅速地移动样品和变换观察角度，实现透视检查。
|  |  | 07110101 | X射线系统（DR） | 1、低剂量、高分辨率、高稳定性；2、立体胸片架沿水平轴倾斜摆位≥-20°-+90°，每15度有锁定位置；3、碘化铯、非晶硅探测器；4、像素尺寸≤143微米；5、空间分辨率≥3.5线对/毫米 | 1、骨科检查等医疗应用；2、医学类相关教学科研实验；3、可进行多体仿真、制造仿真及过程自动化；4、能够进行CAE设计和分析
|  |  | 03210218 | X射线荧光光谱仪 | 1.X光管最大功率大于3kW 2.仪器在真空条件下工作，真空度<13pascals 3.可以分析元素周期表F～U之间所有元素，含量范围是ppm～100% | 能分析F(9)～U(92)之间所有元素
|  |  | 03030709 | X射线源 | 最大电压450kV，焦点尺寸最小0.4mm，可连续24小时运行 | 需要较高能量、小焦点射线源的精细射线检测应用
|  |  | 03210129 | 便携式光谱辐射计 | 通道数1024 光谱范围 380 nm-760 nm 光学分辨率 9 nm (可选5 nm) 数位分辨率 4.1 nm/pixel (可选2 nm/pixel) 数字电子分辨率 16 Bit 波长精度 ± 0.5 nm (ASTM E275, filter BG 20, 2 mm, at 528.7 nm/ 684.3 nm) 波长重现性 ± 0.2 nm (ASTM E275, filter BG 20, 2 mm, at 528.7 nm/ 684.3 nm) 杂散光 10-3 (ASTM E387, GG 495, 2 mm, at 430 nm) 灵敏度 typ. 1.3×1014 counts/Ws (550 nm) 积分时间 10 ms - 60 s | 测定辐射源的光谱分布，能够同时建立目标或背景的强度
|  |  | 3030502 | 薄膜厚度测试仪 | 1. 测量范围：15nm~40μm； 2. 测量准确度：>0.4% 或2nm； 3. 精度：1Å； 4. 稳定性：1.2Å； 5. 波长范围：380~1100nm
|  |  | 3030502 | 薄膜应力测试仪 | 1. 应力测试范围：5 ×104Pa~5×109Pa； 2. 应力测试分辨率：0.1MPa；精度：0.1%；重复性：0.1%； 3. 曲率半径测试范围：0.2~20nm； 4. 曲率半径测试误差：<±1%； 5. 平均曲率分辨率：< 2-5 (1/m) 1-sigma (100km radius) ；平均曲率重复性：<2×10-5 1/m； | 教学和科研
|  |  | 03030500 | 低本底多道γ能谱仪 | 系统能量分辨率：≤7.5%（Cs-137），分析核素种类：镭-226、钍-232、钾-40，核素比活度分析不确定度：≤20%，系统稳定性：≤±1%，系统铅室积分本底：≤260cpm(50keV～2.0MeV)，铅室衰减屏蔽因子：≥80(50keV～2.0MeV)。 | 测定放射性物质γ射线能量的辐射仪。
|  |  | 03191342 | 电磁(射频)辐射抗扰度测试系统 | 信号源工作频率范围： 9KHz-6GHz，频率分辨率：0.001 Hz，幅度分辨率： 0.01 dB；发射天线工作频率范围： 80M-3GHz，极化方式: 线极化，极化隔离: 20dB。功率计工作频率范围： 9KHz-40GHz。 | 限制设备电磁骚扰的发射，对通信和广播保护
|  |  | 03210218 | 多功能荧光分析仪 | 荧光检测模块性能 灵 敏 度：6ppt荧光素，4.5pgdsDNA（使用PicoGreen染料） 线性范围： 6 个数量级 检 测 器： 光电二极管 校正：1－5点校正 发光检测模块性能 灵 敏 度：1x10-20moles荧光素酶 读值范围：0-20000000RLU 检 测 器： 光电倍增管（PMT） 样 品 室： 1.5ml离心管 光谱范围： 350–650 nm 波 峰： 420 nm 光吸收检测模块性能 光谱范围： 40–800 nm 波长选择： 560 nm ，600nm，700nm（其它波长须定制） 光学测量范围：0.0－4.0OD 光学测量精度：±0.7％ 光学测量精密度：≤0.5％ at 1OD | 生物发光和化学发光检测用
|  |  | 03030500 | 放射性药物自动合成仪 | 能够合成18F-FTHA、18F-Fluoromisonidazole、18F-Methylbenperidol、18F-Methylspiperone、16a18F-Fluoroestradiol、18F-Altanserine、18F-FLT、18F-FDG、18F-FHBG、18F-FEAU、18F-Acetat、18F-FEC、18F-FET等放射性药物，配备主分离柱和预分离柱的HPLC柱，有放射性废气吸附冷阱和封闭式反应体系。 | 应用于研究合成放射性药物。
|  |  | 03210112 | 伽玛谱仪（小设备，建议删除） | 系统能量分辨率：≤7.6%（Cs-137）；系统能量线性：≤±1%（59keV-2.0MeV）；分析核素种类：镭-226、钍-232、钾-40、铯-137 | 用于国土安全、核应急、海关与边境控制、保健物理、环境监测、核设施、核材料检查监测、建材放射性检测
|  |  | 03210201 | 高纯锗γ谱仪 | 系统能量分辨率：≤7.6%（Cs-137）；系统能量线性：≤±1%（59keV-2.0MeV）；分析核素种类：镭-226、钍-232、钾-40、铯-137 能量影响范围40keV至10MeV，相对探测效率10%到200%可选 | 用于国土安全、核应急、海关与边境控制、保健物理、环境监测
|  |  | 3210227 | 高纯锗伽马谱仪系统 | 与热室配套，高放射性环境中使用，测量球形燃料元件、包覆颗粒、冷凝板，或测量气体裂变产物，需要高分辨。国产类似设备仅有碘化钠伽马谱仪，分辨率无法达到测试要求。 | 测量样品中放射性元素含量
|  |  | 03210817 | 高性能成像X射线光电子能谱仪 | 1.分析室极限真空度：烘烤后优于7×10-8Pa；2. 进样室极限真空度：烘烤后优于7×10-7Pa 3. 最高烘烤温度：不低于120℃； 4.快速平行成像：空间分辨率等于或优于1µm，并可利用平行图像“从图得谱”； 5.扫描成像：空间分辨率15µm或更小； 6.分析区域：大面积至20µm（或更小）可变； 7.能量扫描范围：0～3,000eV；8.射线源类型：水冷单色化Al靶射线源；功率：600W；最佳能量分辨和灵敏度（Ag 3d5/2）：0.45eV@80kcps；分析区域：大面积至20µm（或更小）可变；分析灵敏度（Ag 3d5/2）。 9. 射线源类型：水冷Al／Mg双阳极靶射线源；功率：单源均不小于400W；分析区域：大面积至15µm（或更小）可变；灵敏度（Mg Kα，Ag 3d5/2）：大面积XPS：0.8eV@800kcps；110µm XPS：0.8eV@100kcps。 10. 荷电中和器：构成：全自动单电子源荷电中和器；能量分辨和灵敏度（PET）： 0.68eV（C 1s，O-C=O）@20kcps（C 1s，C-C/C-H）； 11. 分析室用离子枪：离子能量：500eV～4keV连续可调；束斑大小：150µm（或更小）～1mm连续可调；使用气体：Ar； | 主要用于固体材料的表面（2～3nm深度）元素成分和价态的定性和定量分析。XPS与成像功能和离子溅射刻蚀相结合，可以用于固体表面元素成分及价态的面分布和深度剖析；与离子蒸镀或其他分子束外延技术相结合，可以进行原位样品的制备及分析工作。各类功能薄膜的机理研究、纳米材料、高分子材料、材料的腐蚀与防护、催化剂研究与失效分析。
|  |  | 3030802 | 高压数字式密度计 | 1. 测量密度范围：0~3 g/cm3； 2. 温度范围： 0 ℃ - 200 ℃； 3. 压力范围： 0 to 700 bars (0 to 150 psi) 4. 准确度： 密度 5 × 10-6 g/cm3；温度 0.2℃； 5. 重现性： 密度 1 × 10-6 g/cm3；温度 0.1℃ | 用于不锈钢管内高压高温流体密度及折光率测量
|  |  | 303709 | 高真空溅射镀膜系统 | 1. 极限真空度：≤ 6 ×10-5 Pa，系统漏率：1 ×10-6 PaL/s； 2. 束流控制范围：0~120mA； 3. 样品加热温度：≥400±1℃ 4. 均匀性误差：±5% (2英寸内) | 机械耐磨涂层制备
|  |  | 03210217 | 交联密度谱仪 | 测量时间（30秒到5分钟之间） 准确率高（标准方差通常小于5%） 重现性高（标准方差通常小于2%） 样品无需化学处理 | 用于聚合物交联密度和交联程度的测定
|  |  | 03210203 | 能谱仪 | 1.探头分辨率优于140eV，峰背比优于20000:1 2.检测元素范围Be4 - Es99 3.最大计数率500,000cps 4.最大图象采集分辨率8192x6400象素 5.最大面分布图采集分辨率2048x1600象素 | 矿物成分定性分析
|  |  | 03210117 | 平板探测器 | 有效区尺寸>40cm*40cm，像素尺寸不大于200mm，适用最高射线能量不低于9MeV | 适用于需要较大成像区域，高图像质量的工业射线检测
|  |  | 03030504 | 手持型X射线荧光分析仪 | 硅漂移(SDD)高分辨率探测器 ,分辨率优于155eV； Rh/Ag靶材X射线光管,最大电压45KV,电流50uA ；内置多位置滤波器系统自动切换,测试窗口达 9mm；仪器全身一体化设计等。 | 轻元素的检测 ( Mg，Al，Si，P ) 不需要氦气装置或真空泵的辅助，方便的完成对铝合金，钛合金，铜合金等合金的分析； 速度快，鉴别合金牌号只需1-2秒钟； 精度高，接近实验室水平的分析精度； 体积小，重量轻，仅1.3kg； 可实现对现场材料进行完全无损的快速检测； 提供可翻转、一体化、全天候的密封式彩色触摸屏，高强度、高密封性设计，防水及抗冲击性好，阳光直射等不利环境下的应用，直观，主菜单界面大图标显示，操作便捷； 仪器直观显示合金牌号和元素成分百分比含量，其中，某些元素的百分比含量可显示到小数点后三位； 用户可 自行编辑合金牌号库和添加合金牌号； 可通过Internet实现软件升级； 仪器无需外接PDA，抗电脑病毒能力强；随机配置 NDT 软件，可进行数据上传或下载，可编辑、输出PMI分析报告，可实现PC机远程控制； 通过内置 USB 接口或蓝牙通讯设备，可直接向电脑或网络存储设备传输数据； 采用80 MHz ASICS 数字信号处理器和双嵌入式数据芯片，分析数据和谱图的存储容量高达10000点（包括光谱图 ）； 具有自动校准、诊断和故障报告功能； 操作简便，即使是非技术人员也可轻松掌握当代技术； 使用目前世界上最先进的第三代锂离子充电电池； 可选装小点瞄准分析模式，用户可在直径8mm和3mm间选择试样的检测面积，此项功能解决了焊点等小区域检测的问题，为国际首创；
|  |  | 03210305 | 数字化射线实时成像系统 | 技术参数： X 射线管的电压范围：10—225kv 焦点尺寸：小于1微米 探测器的尺寸：40X40cm 几何放大：4000X 外部：221X131X201cm 扫描行程：垂直：30cm，水平：30cm，Z轴135cm 整体系统分辨率：优于1微米 | 无损检测
|  |  | 03210600 | 双能X线密度仪 | 长期精准度<1% 图像质量1.8Lp/min 扫描脊柱、髋关节<10sec | 医疗
|  |  | 03210606 | 四路超低本底αβ计数器 | 1． 对于90Sr-90Y β源（活性区Φ20mm）2π效率比≥50%时，本底≤0.15cm-2min-1; 2． 对于239Pu α源（活性区Φ30mm）2π效率比≥80%时，本底≤0.005cm-2min-1; 3． α/β交叉性能：α进入β道的计数比<3%（对239Pu）; β进入α道的计数比<0.5%（对于90Sr-90Y）; 4． 长期稳定性 效率稳定性：仪器通电24h，各路探测效率变化<10%； 本底稳定性 仪器通电24h，本底计数率变化应在（nb±3σ）范围内。 其中nb为本底平均计数率，σ为本底计数率的标准误差； 5． 绝缘电阻≥2MΩ； 6． 耐压绝缘度>1500V。 | 可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量
|  |  | 03210218 | 同位素荧光扫描仪 | IP卡夹装载磷屏可以检测所有α、β和γ射线，输入频率：50/60Hz 像数尺寸： 25μm、50μm、100μm、200μm | 轻元素和相邻元素的定量分析
|  |  | 03210101 | 微波辐射计 | 微波分辨率：在一秒积分时间情况下，0.1RMS；通道带宽，40GHz:200MHz 72-90GHz:2GHz;系统稳定性，0.5K | 用于中小尺度天气现象，如暴风雨、闪电、强降雨、雾、冰冻及边界层紊流
|  |  | 03030502 | 小角X射线散射仪 | 能够快速采集全幅二维图谱;系统能够测试的最小2theta角≤0.035°，样品颗粒大小最大可以测试250nm | （1）体纳米复合材料中纳米粒子的聚集形态和分形分析；（2）纳米复合材料的离聚体离子簇半径结构模型研究；（3）高分子晶体微区大小、嵌段共聚物的微相分离、微区距离、界面层厚度研究等。物理学，材料学
|  |  | 03030502 | 小角X射线散射仪 | X射线源为高通量、微聚焦点光源；可以测量从0.05到50°的SAXS和WAXS连续谱图；光路自动聚焦，无需手动调光；探测器像素大小≤100μm，探测器动态范围大，灵敏度高，探测器可以在水平位置和垂直位置两个方向自动移动；高低温样品台温度范围：-196℃ ～ 420℃，控温精度小于±0.2℃；可以进行掠入射式小角散射试验；样品台可以进行至少两个方向(theta和chi)的旋转，旋转精度为0.001°；散射图像软件能够进行散射强度的二维图形显示功能；软件可将二维散射强度积分转换为一维数据。 | 样品物相分析及晶体结构分析，一维、二维小角散射。
|  |  | 03030709 | 医用X光机 | 高压发生器1套，微机控制台1套，X线管组件 1只，限束器1只，一体化摄影床1台。 | 应用于医学诊断，主要依据X射线的穿透作用、差别吸收、感光作用和荧光作用
|  |  | 03210221 | 正电子寿命谱系统 | 系统时间分辨率（用50uCi60Co源测量）：保证值：≤ 200ps；典型值：≤ 180ps | 研究物质微观结构，缺陷等
|  |  | 03030716 | 俄歇电子能谱仪 | 二次电子成像分辨率优于10nm，化学态成像由于15nm，具备离子刻蚀功能，FIB功能 可选：探针 | 探测材料样品在微观尺度下的形貌、元素及其化学状态
|  |  | 03030700 | 二次离子质谱仪 | 质量分辨率（低质量数29u）> 11500 (半峰宽；100%传输率)； 质量分辨率（高质量数>200u）> 16000 (半峰宽；100%传输率) 质量分辨率（非导体, 104u PET）> 12000 (半峰宽；100%传输率) 探测限 （B in Si）：8E15 atoms/cm3 探测限 （As in Si）：1E16 atoms/cm3 | 对样品表面的元素进行痕量分析，对多层样品表面进行高精度的深度剖析。
|  |  | 03030707 | 光电子能谱仪 | 分析器——180°双聚集半球分析器-128通道检测器 X射线源——铝Ka微聚集单色器-可获取的光斑大小（5微米步长30至400微米） 离子枪——能量范围100至4000 eV 选配件——倾斜角分辨XPS模块–惰性气体手套箱用于空气敏感样品安装 | 对样品表面进行元素化学状态分析。
|  |  | 03030707 | 台风多功能扫描检测仪 | 多色荧光、H3/C14/P32/S35检测
|  |  | 03030707 | 同位素安全检测门 | 检测α、β、γ射线
|  |  | 03030707 | 液体闪烁计数仪 | 多探头、H3/C14检测
|  |  | 03030707 | 中子检测仪 | 中子检测
95 | A02100406 | 波谱仪 | 03030715 | 便携式地物波谱仪 | 波长范围:200-1160nm,紫外、可见光、近红外（200-1160纳米）全谱段波谱 | 适用于遥感测量、农作物监测、森林研究到工业照明测量、海洋学研究和矿物勘察的各方面应用。
|  |  | 3030709 | 超导脉冲傅立叶变换核磁共振谱仪附件，超低温探头（含超低温系统平台） | 1.TCI三共振超低温探头;2,超低温探头平台;3,探头ATM自动调谐附件 | 生命与生物、天然有机化学；病理学，药物化学；蛋白组学；代谢组学
|  |  | 03191351 | 超声波检测仪 | （1）范围0.1 – 9999 μs分辨率 0.1 μs ；（2）显示79 x 21 毫米被动矩阵 OLED；（3）传感器 优化的激励脉冲 125V、250V、350V、500V （4）自动接收机可选增益步长1x、10x、100x、自动 ；（5）带宽 20 kHz – 500 kHz 内存 非易失。 | （1）电力故障检测、机械故障检测、气体泄露检测、蒸汽疏水阀门检、密封及真空检测等；（2）可应用的行业包括：电力生产及、船运、汽车、航空、各类型工业生产等。
|  |  | 03031250 | 超声波相控阵检测仪 | 16:16-32:128配置的相控阵模块,包括相控阵探头、扫查器、分析软件、附件 | 适用于航空航天、重型机械、核电、船舶、高铁、压力容器与管线等工业领域
|  |  | 03191202 | 超声测试系统 | 超声波频率范围：400Hz～32MHz；脉冲强度：600V；工作方式：单晶探伤、双晶探伤；检波方式：全检波、正、负检波、射频波显示 | 超声无损检测；用于超声探伤、非金属超声检测、多通道超声探伤等，在工业检测中得到了广泛的应用
|  |  | 03191351 | 超声阵列检测系统 | 1.5-18V/2.8A max；（1）接口 1个相控阵接口： Olympus PA接口 2个UT接口： LEMO 00；（2）数字化频率 100 MHz；（3）滤波 3个低通、3个带通、5个高通滤波器 3个低通、6个带通、3个高通滤波器（TOFD配置下为8个低通滤波器）；（4）脉冲宽度 30 ns～500 ns可调，分辨率为2.5 ns。 30 ns ～ 1000 ns范围内可调， 分辨率为2.5 ns。（5）编码器 双轴编码器线（正交、向上、向下或时钟/方向）。 | （1）压力容器的焊缝检测；（2）复合材料检测；（3）小直径管件的焊缝检测
|  |  | 3030710 | 电子顺磁共振波谱仪 | 1.24 位中心磁场分辨率，与小于 1 mG 的精度相一致 2.24 位信号数字化 3.高达 256000 个点的场扫描 4.完全自由的磁场扫描，从 100 mG 直至最大场强度 5.独立于转换时间，通过一个增益设置即可检测强信号和弱信号 6.双通道，可同时检测一次和二次谐波（或 0° 和 90° 调制相位） 7.凭借 PremiumX，灵敏度可高达 2000:1（国际弱煤协议） 8.可轻松升级至从 L 波段到 Q 波段的多频率 CW EPR 9.同类波谱仪中第一次实现 CW ENDOR 10.多种附件和专用谐振腔 | 物理学领域：1、研究含有未成对电子的原子、离子、分子2、研究金属或半导体中的传导电子3、研究晶体缺陷、辐照效应和辐照损伤4、研究半导体中掺杂的影响5、研究单晶中的晶场6、研究材料的磁性。化学领域： 1、三重态的双自由基和分子的研究2、反应动力学的研究3、γ射线照射产生的游离有机自由基的短暂行为4、聚合物的研究 5、光化学和辐照产生的自由基 。 生物与医学领域：1、有机生命细胞组织中的自由基研究 2、生物化合物的X射线效应 3、药物检测、辐照食品的控制 4、致癌物反应的研究 5、血和微生物的研究。其它领域： 1、地质和考古样品的年代测定及研究
|  |  | 3030710 | 电子自旋共振波谱仪 | 灵敏度： 每0.1mT线宽度可检测到的最小自旋数的绝对值小于7x 109；信噪比：大于1000:1；谱分辨率2.35T；短时磁场稳定性 0.3T；长期磁场稳定性1.5T | 科研
|  |  | 3030710 | 电子自旋共振波谱仪 | 源：固体微波源； 频率范围：9.2~9.9 GHz； 超低噪声：-130dBc/ 10kHz（载波）； 最大输出功率：200mW；无相移的宽带电平器电路； 分辨率为 1 kHz 的频率计 | 检查组织、细胞或者其提取液中的自由基，并通过朗达（Lande）g因子测定来推断自由基离子的存在状态的方法
|  |  | 03030709 | 动物核磁共振成像仪 | 1、磁场强度:0.30T - 0.54T（0.6T--1.3T 磁场需定制） 2、样品直径尺寸:Φ50mm 3、磁场均匀度:小于8ppm(50mm×50mm×50mm) 4、图形分辨率:普通模式 512×512×512 最高分辨率 1024×1024×1024 5、空间分辨率:普通模式0.15mm 最高模式0.08mm 6、温度控制精度:0.06K/h(开机后两小时) 7、磁场稳定度:磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移20Hz/h 8、最大梯度磁场：X，Y、Z方向70mT/m 9、图像线性度：X、Y、Z三个方向均优于98%（50mm×50mm×50mm） | 生物医学工程、医学影像、食品研究、 药物研究、农业等众多科研领域。
|  |  | 03031250 | 多谱段波谱测量系统 | 光谱范围：0.2um
|  |  | 03030709 | 核磁共振谱仪(400MHz) | 超屏蔽磁体：高斯强度处横向距离＜1.0米，纵向距离＜1.5米 场强9.4T，磁场飘移＜4Hz/小时，谱宽＞1MHz,脉冲梯度场强：≥50G/cm，两个频率通道;液氦保持时间：＞200天，液氦保持时间：＞16天，分辨率：1H＜0.45Hz, 13C＜0.2Hz, | 有机化学物化学结构式、空间结构及构型分析；天然产物提取物的结构分析；高分子化合物的序列结构的研究；化学反应动力学的研究。适用范围：有机化学、高分子化学、药物化学、生物化学等结构分析的性能研究
|  |  | 03191351 | 声发射检测系统 | 8通道PCI-检测系统；（1）直接集成于计算机PCI总线结构的，每卡8个通道的声发射系统。（2）每个通道具有至少4个高通及4个低通硬件滤波器，并可通过软件选择带宽组合。（3）每个通道具有独立的脉冲发生器以实现传感器的自动测试。（4）在声发射卡上有2个外参数输入通道。（5）每一通道具有内置的平方（Square）信号处理组件以实现真实能量与均方根（RMS）特征抽取。（6）声发射系统为数字化，16位A/D高分辨率系统。（7）声发射系统的采样率为每秒3兆采样点（3 MSamples/S）。（8）系统的频率范围：1 KHz～400 KHz | （1）隧道、水坝、矿山、山体滑坡等安全监测；（2）大型压力容器检测；（3）低温容器检测；（4）金属结构及管线安全检测；（5）机械故障诊断；（6）材料/岩石力学研究；
|  |  | 03030709 | 微型核磁共振仪 | 核磁共振波谱仪，毛细管模块，电源适配器 | 药物合成、药物中间体的结构鉴定及生产质量控制等
96 | A02100407 | 质谱仪 | 03030714 | MALDI/ESI-TOF质谱仪(配ESI源的串联四极杆飞行时间) | 1,配置ESI和MALDI离子源接口;2,质量范围:400～100000Da;3,MS与MS/MS扫描模式切换 | 有机化合物,多肽,蛋白质结构分析
|  |  | 03030714 | MALDI-TOF/TOF质谱仪 | 1,检测灵敏度attomole水平;2,TOF/TOF分析功能;3,可通过MALDI板来进行低ppm级别的质量测定 3，激光光源；4，线性和反射分析模型，5，源后衰变（post-source decay，PSD）技术测序功能 6，新型平行的源后裂解 灵敏度>5:1；7，多肽序列分析 8,检测范围 m/z < 500000; 9, 线性飞行模型; | 化学，生物，环境，医学，材料等研究领域,侧重多肽与蛋白质结构分析
|  |  | 03061800 | MALDI-TOF质谱组织样品制备系统 | 1,准确率99％;2,稳定一致的基质喷雾;3,广泛选择不同基质溶剂，具备极大灵活性; 4,X/Y轴步进马达精确定位，线性恒定速度平稳传输靶板 | 用于蛋白质组学研究过程中的样品制备
|  |  | 03210224 | 便携式放射性同位素光谱分析仪 | 1,uR/Hr~15 R/Hr(0.02 uSv/Hr ~ 150 mSv/Hr);2,四个传感器，可有效鉴别110种同位素;3, 4096多道脉冲幅度分析器 | 用于各部分安全检查和环境污染监测
|  |  | 03030714 | 超高分辨率液相色谱-串联质谱联用系统 | 1.质量范围：50-4000 2.3辨率：最高分辨率>100,000 (FWHM)
|  |  | 03030706 | 超高分辨液质联用仪（四极杆-静电场轨道阱） | 1,分辨率>70000;2,多种碰撞模式;3 外校正分辨率小于3ppm; | 化学、环境、制药、生物、食品、代谢组学
|  |  | 03030706 | 超高效液相色谱串联质谱联用仪 | 流速范围：10 µL/min to 2 mL/min， 0.001ml/min 为增量; 流量精度：＜0.06%RSD ; 质量范围：m/z：50-1000 amu;扫描速度：达到20000 amu/sec；分辨率： 0.1amu；质量稳定度：≤0.1amu（24hr）； | 用于多组份有机化合物的分离及定性定量分析及生物大分子结构分析
|  |  | 03030705 | 成像质谱显微镜 | 成像离子源 MALTDI 或LDI;激光照射直径最小5um;分辨率大于10000 | 医药及生物制药、疾病标志物筛选、药物利用等研究领域
|  |  | 03061859 | 蛋白晶体制备和观察成像系统(蛋白质晶体制备仪和晶体观察成像仪) | 1,蛋白质晶体制备仪;2,晶体成像仪;3,联机使用 | 用于蛋白晶体的制备和观测。
|  |  | 03040421 | 电感耦合等离子发射光谱质谱仪(多道扫描型） | 1，单道和多道扫描型；2，高分辨率=0.01nm；3，全谱数据采集 | 适合于有机化学,环境化学,生态,药学及医学等领域研究，侧重研究复杂有机金属化合物
|  |  | 03030505 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1,单道或全谱扫描;2,检测能力 ppb级; 3,4～６数量级的动态宽分析浓度范 3，光谱范围 165-800nm；4，分辨率：0.003nm（200nm）；3，检测器:CCD 5，质量范围：2-260amu，6，低质量数 Be(9): 0.5 ppt；3，同位素比精度: RSD(107Ag/109Ag) 0.1% 7，化学分辨率> 150,000；8，四极杆系统的反应池；9，ICP-MS-MS功能，10，1-270 amu 11,分辨率大于8000;12,钍的检出下限为0.005×10-15; | 无机与有机化合物,生物样品及药品等中化合物中金属元素的定性定量分析,也适用于环境保护、地质冶金、电子电器、食品安全、化工制药研究
|  |  | 03030714 | 电感耦合等离子体质谱仪（碰撞池或反应池） | 1，双电荷离子(Ce2+/Ce):3.0%；2，四极杆：质量校准的稳定性应优于0.05amu/10-24小时；3，分辨率为0.5～2.0amu.或更宽 1,主动CRI模式和非主动CRI模式;2,离轴四极杆设计;3,低背景噪音和高灵敏度 1，增加气体模块； 2，控制气体流量（0－500ml/min 质子流量或更高）；3，1-4路气体 | 化学，生物，环境，医学，材料等研究领域
|  |  | 03030714 | 电喷雾质谱仪(直接进样,非液相分离) | 1,质量范围 M/Z=50～1850;2,四极杆分析器或飞行时间分析器
|  |  | 03030714 | 多接收杯等离子质谱仪 | 1,高分辨率：≥9000；2,灵敏度：Sr5v/200ppb，Nd2v/200ppb；3,测量精度：143Nd/144Nd≤0.001%；4,法拉第杯噪声：4μv；5,离子计数器噪声：10cps。 | 化学，生物，环境，医学，材料等研究领域
|  |  | 03030714 | 二次离子质谱仪 | 1,检测极限可达 ppm，甚至到 ppb;2, 纵深解析度一般为10 ~ 20 nm，最佳达2 ~ 5 nm;3,可分析周期表上所有元素 | 化学，生物，环境，医学，材料等研究领域,侧重表面组成分析
|  |  | 03031234 | 二维纳升液相，自动点靶和质谱分析系统 | 1，二维纳升分离；2，自动点样，3，MALDI-TOF质谱分析 | 适合于化学，生物，环境，医学，材料等研究领域
|  |  | 03040419 | 二维气相色谱飞行时间质谱联用仪 | 1，GC二维分离；2，同时分离与鉴定500种组分以上 | 适合于有机化学,环境化学,生态,药学及医学等领域研究，侧重研究复杂有机化合物
|  |  | 03030714 | 飞行时间二次离子质谱仪 | 1,检测包含H在内的元素及同位素;2,可以检测到ppm或更低的浓度;3,优良的动态范围（6 orders of magnitude） | 1. 掺杂剂与杂质的深度剖析；2. 薄膜的成份及杂质测定 （金属、电介质、锗化硅 、III-V族、II-V族）；3. 超薄薄膜、浅植入的超高深度辨析率剖析；4. 硅材料整体分析，包含B, C, O,以及N；5. 工艺工具（离子植入）的高精度分析.
|  |  | 03030714 | 傅立叶变换离子回旋共振质谱仪 | 1,磁体9.4T; 2,分辨率100万以上;3,高灵敏度1pmol/ul | 有机化合物,多肽,蛋白质结构定性分析
|  |  | 03030714 | 高分辨多接收等离子质谱仪 | 1,ICP离子源27.12 MHz，20 KW; 2,质量范围 6-254amu; 3,分辨率 300-10000 离子 | 仪器应用于地质、环保、生物、冶金、考古、食品等各类样品的微量、痕量、超痕量元素分析及用于同位素定年、同位素示踪研究的高精度同位素比值的测定。
|  |  | 03030714 | 高分辨率串联质谱仪Q-Exactive | 1、分辨率大于1/10万；2、带碰撞单元的串联质谱；3、带超高压液相色谱分离系统
|  |  | 03030714 | 高灵敏度串联三重四级杆质谱仪QQQ | 1、ESI正离子灵敏度：5fg 利血平，MRM分析测量m/z195（子离子）、m/z609 （母离子）， 信噪比>900:1，；2、带独立碰撞单元；3、带超高压液相色谱分离系统
|  |  | 03030000 | 高压液相色谱飞行时间质谱联用仪 | 1，质量范围:18-16,000 m/z或更宽；2，质量相对检出限 ≤5ppm或小于;3,带有线性和反射分析模型 | 用于分离、分析各种有机化合物,多肽,蛋白质,核酸及多糖组成与结构
|  |  | 03030714 | 氦质谱检漏仪 | 1,检测最小漏率1×10-11mbar·L/s;2,检漏口真空度1e-3mbar;3,粗抽泵速率10m3/小时;3,最小检漏率:≤5×10-11Pa·m3/s;4,响应时间:小于≤3s | 1,真空设备的漏率检测;
|  |  | 03030714 | 化学电离飞行时间质谱仪(高分辨) | 1,分辨率3000或更高;2,内标法校正质量准确度可优于8-6 ppm | 化学，生物，环境，医学，材料等研究领域
|  |  | 03030714 | 辉光放电质谱仪 | 1,检测范围:PPt-100%; 2,分辨率高达14pm;3,分析深度高达1-2百微米或更深。
|  |  | 03030714 | 激光显微探针质谱针组合定年系统 | 1,质谱针气体检测灵敏度7×10-4AM;2,紫外激光显微探针40Ar-39Ar;3,紫外激光器的束斑可达微米级,紫外激光显微探针;
|  |  | 03030714 | 溅射原子化激光共振电离飞行时间质谱仪 | 1,液体金属离子枪;2,可选择微焦点离子枪或液态金属离子枪（100nm光斑尺寸）; | 广泛应用于核物理、地质、矿产、钢铁、半导体材料、环境等许多领域。
|  |  | 03030706 | 解析电喷雾离子源 | 无损表面解析 | 化学、环境、制药、生物、食品
|  |  | 03030105 | 开路式气体分析仪 | 氘灯35W 5-300m光程，可检测深紫外区有特征吸收的气体 氙灯100W 5-2000m，适合低浓度气体组分，可选择热环境操作：0°F - 140°F (-18°C - 60°C) 3.17 可选择冷环境操作：-20°F - 100°F (-29°C - 38°C) | 可以用于大气的气体监测，植物生理、植物生态以及土壤呼吸、果实呼吸等的研究。
|  |  | 03030714 | 快速病原体鉴定系统(PCR和质谱结合) | 1,自动PCR扩增; 2,产物自动脱盐纯化;3,质谱分析 | 生命科学、公共卫生及医学等研究领域
|  |  | 03030714 | 气溶胶飞行时间质谱仪 | 1,质量范围1000amu;2,质量分辨率5000; | 化学，生物，环境，医学，材料等研究领域
|  |  | 3030701 | 气体稳定同位素比质谱仪 | 能精确分析C、H、O、S、N、P、Si、Cl等稳定同位素比值 连续流进样系统，放大器信号在5 nA时(1.5V, H 5V)：δ13C≤0.06 ‰，δ15N≤0.06‰, δ18O≤0.08‰, δ2H≤0.4‰；绝对灵敏度：1200分子/离子。 | 可应用于水文学、地下水科学与工程、环境监测、地球化学、地质找矿、生物工程等领域、海洋地质。
|  |  | 03030714 | 气相色谱/质谱联用仪 | 1、质量范围数：1.2—1100amu； 2、灵敏度：EI 1pg OFN S/N＞450：1（据说正常可达1000：1）； 3、PCI 100pg BZP S/N＞300：1； 4、NCI 200fg OFN S/N＞600：1； 5、采集数据到读写数据总速率：70scan/s，125amu范围；
|  |  | 03040419 | 气相色谱-光量计联用仪 | 1，测定质量范围：115-1040M/Z | 适合于有机化学,环境化学,生态,药学及医学等领域研究
|  |  | 3030701 | 气相色谱-热转换同位素比值质谱仪 | 准确测量固体、液体中单体有机物的C、H、O、S、N等稳定同位素组成 | 可应用于水文学、地下水科学与工程、环境监测、地球化学、地质找矿、生物工程等领域。
|  |  | 3030623 | 气相色谱质谱联用仪 | 1、操作温度：层析升温范围4˚C或室温至450˚C；2、质量数范围：四级杆，10-1050 m/z或大于；TOF部分，15-1700m/z或大于； 3、16盘自动进样器;4、质量数范围：1.6-1050amu;5、灵敏度：全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：氦气作载气：1pg八氟萘（OFN），信/噪比 ≥ 400:1（分子涡轮泵），≥ 200:1（扩散泵）；氢气作载气：1pg八氟萘（OFN），信/噪比 ≥ 100:1（分子涡轮泵），≥ 50:1（扩散泵） | 主要用于定性,定量分析有机小分子,含金属类有机化合物,氨基酸组成及分子结构解析。
|  |  | 03030714 | 气相色谱质谱联用仪（GC-GC二维分离） | 1，GCｘGC要求具有超快的扫描速度高速采样功能；2，质量范围1.5～1090amu；3，变换为2维色谱图后进行数据的定性或定量。可方便地进行分组或报告制作
|  |  | 03030714 | 气相色谱质谱联用仪(单四极杆)1 | 1,质量范围：1.6~800amu，精度0.1u;2,EI灵敏度：1pg八氟萘在m/z272.0处，其信噪比≥20：1；20fg八氟萘在m/z272.0处，其信噪比≥10：1；; | 生命科学、环境科学,公共卫生及医学等研究领域
|  |  | 03030714 | 气相色谱质谱联用仪(单四极杆)2 | 1,样品快速溶解;2,个质量数范围1.2 - 1100 u; 3, S型离子通道更有助于降低噪音 | 它与ISQ相结合创建了一个强大的GC-MS系统,适用于环境、石油化工、法医和QA/QC实验室的日常应用。
|  |  | 03030706 | 气相色谱质谱联用仪（热脱附） | 冷阱低温范围可达-40-400°C，升温速率可达30°C/sec以上。GC柱箱温度范围：-10-450°C，升温速率>120°C/min,温度稳定性：<0.01°C/°C环境；降温速率：≮200°C/min。MS:带预过滤的单四极杆质量分析器；质量范围：≮2-1024amu， | 现场残留的痕量易燃液体动态富集，提高物证鉴定的准确性和可信度,适合于医药,公安等研究领域
|  |  | 03030706 | 气相色谱质谱联用仪（三重四极杆） | 1.1操作温度：室温以上4˚C-450˚C 1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定 1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<500秒 1.4最大运行时间：999.99分钟 1.5 20梯度/21平台程序升温 1.6 温度稳定性: ＜0.01˚C/1˚C环境变化 1.7升温速率：升温速度0.1-120˚C/min；2分流/不分流毛细管柱进样口 (带电子气路控制) 2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比 2.2最高使用温度400˚C 2.3压力设定精度：0.01psi 3液体自动进样器 3.1 液体进样量范围：介于0.1-10μL之间 3.2 样品瓶位数：不少于40位 3.3 进样量线性：≥99% 3.4 面积重现性：小于0.3% RSD | 用于环境样品中痕量有机污染物分析，对于复杂样品具有消除基质干扰的能力，并具有良好的检测灵敏度和较宽的线性范围，另外还具有很强的定性功能。
|  |  | 03030714 | 气相色谱质谱联用仪(双曲面四极杆分析器) | 1,整体惰性高温离子源: 最高可达3500C;2,微量离子检测 (TID) 技术;3,整体惰性高温离子源: 最高可达3500C. | 有机化合物结构定性分析
|  |  | 03030706 | 气相色谱质谱联用仪(自动热脱附技术） | 1，GC柱箱温度范围：-10-450°C；2，MS: 单四极杆质量分析器；3，冷阱低温范围可达-40-400°C；4，自动热脱附 | 用于多组份有机化合物的分离及定性定量检测
|  |  | 03030714 | 全自动定量分析在线质谱仪 | 1,质量数范围:1-1000 amu; 2,检测极限： 0.1-1 ppm;3,多路进样阀： 多至80路
|  |  | 03030714 | 热重质谱联用仪 | 1,TG-DSC-QMS,可从室温-1600℃; 2,QMS质量范围：1amu ~1024amu;3,解析度：0.5amu | 用于材料研发和工艺改进，及能源与环境领域的研究
|  |  | 03210701 | 同位素分离器 | 1,离子能量范围：0.5—100keV（对单电荷态离子）;2,在线使用 | 离子溅射基础研究、离子注入材料改性、离子注入育种、碳纳米材料研究
|  |  | 07040000 | 稳定同位素比例质谱仪(适合土壤同位素分析) | 1,质量数范围1~70 dalton at 3KV；2,精度:GCC 13C 0.15‰，15N 0.5‰，EA 13C 0.15‰，15N 0.15‰，18O 0.2‰，34S 0.2‰ | 用于有机物和某些无机物的稳定性C、N、O、H、S等同位素比率的测定分析。
|  |  | 03030714 | 稳定同位素质谱仪 | 稳定同位素比质谱仪主机一台，包括元素分析仪、气相色谱和在线气体制备和导入系统3套外置设备。1. 质量数范围：1~80u；若进行硫同位素分析时，能以SF6的双路分析为最佳； 2. 质量分辨率(m/Δm)：110(10 % 峰谷)或更高； 3. 绝对灵敏度：<1200个CO2分子产生1个M/e=44离子(连续流模式)； 4. H3+因子：<10ppm/nA，H3+系数稳定性< 0.03 ppm / nA / h； 5. 加速电压：10KV。 | 用于测定样品中C\H\O\N\S\Cl等常见元素 的同位素比值
|  |  | 03030623 | 液相色谱-质谱联用仪(超高分辨率) | 分辨率：高达140,000；质量准确度：1ppm内标，5ppm外标；动态范围> 5000:1；多重检测能力; | 1、不饱和脂肪酸成分分析；2、天然产物鉴定； 3、蛋白质及多肽分析；4、生物制药及药物代谢分析。
|  |  | 03030714 | 液相色谱质谱联用仪（超高效分离，Q-TOF） | 1，分辨率大于18000FWHM；MS-MS分析功能；3，灵敏度、线性动态范围、重现性达到高端三重四极杆水平 | 适合于有机化学,环境化学,生态,药学及医学等领域研究，侧重研究蛋白质组学
|  |  | 03030714 | 液相色谱质谱联用仪（串联四极杆飞行时间） | 1，分辨率甚至高达20,000FWHM；2，未知肽段从头序列测定；3，外标法等于或小于5ppm | 生物分析、ADME筛选、食品安全、环境监测、临床学、法医学等。
|  |  | 03030714 | 液相色谱质谱联用仪(串联四极杆-飞行时间,蛋白质抽提) | 1,检测范围:m/z 100-20,000 Da;2, 检测灵敏度:1pg;3,质量准确度 2ppm | 有机化合物,多肽,蛋白质结构分析
|  |  | 03030714 | 液相色谱质谱联用仪（大气压化学电离源飞行时间） | 1，大气压化学电离；2，TOF飞行器; | 有机化学小分子结构分析
|  |  | 03030714 | 液相色谱质谱联用仪(多级高分辨) | 1,可连接的单元：输液单元 最多2-6台或更多;2,流量准确度：1%或2μL /min其中较大值以内;3,MS/MS/MS分析功能,
|  |  | 03030714 | 液相色谱质谱联用仪(二维线性离子阱) | 1,质量范围m/z: 15-3000 自动3-10级;2,MS/MS级数：6-12级全扫描;3,MS/MS灵敏度:ESI：100fg信噪比100：1；APCI：100fg，信噪比100：1 | 化学，生物，环境，医学，材料等研究领域,侧重结构分析
|  |  | 03030714 | 液质联用仪 | 1、质量范围：4-6000；2、灵敏度：S/N:100:1(1pg利血平）；3、分辨率：140000@m/z=200；4、精确质量数：1ppm；5、仪器种类：Orbitrap；
|  |  | 03030714 | 在线固相萃取液质系统 | 1，同时配有SPE/LC/MS/MS及LC/MS/MS两种入口进样方式；2，配有四元超高效液相泵：耐受压力：≥13000psi；3，3-5根固相萃取柱萃取 | 集合在线全自动固相萃取、超高效液相、检测器（紫外、荧光、质谱等）一体化的系统。能够实现对样品（尤其是水样、血清、饮料、牛奶）中的有机物进行全自动、在线富集、净化、洗脱、定量分析的功能，土壤的全分析功能，灵敏度至ppt级。
|  |  | 03260302 | 质谱式排气分析仪 | 1,工作压力范围 0,5 bar / 16 bar;2,最大控制压力 10 bar;3,调节范围 最小/最大 0,05 bar / 10 bar | 气体成分分析
|  |  | 03030714 | 质子传递反应质谱仪 | 1，50ppt-10ppm；2，全质量数扫描（21-512 amu）；超低检测下限（30pptv | 用于快速检测空气中的痕量污染物，可用于精确检测未知挥发性有机物成份、浓度及散发趋势
97 | A02100408 | 色谱仪 | 03030623 | 半制备梯度液相色谱仪 | 1，流速300毫升/分钟；2，手动和自动进样；3，蒸发光散射（ELS） | 用于混合物中有机化合物的分析及纯化制备
|  |  | 03030623 | 薄层色谱扫描仪(线性-飞点扫描) | （1）扫描方式: 线性扫描,线性-飞点扫描；（2）扫速20/10mm/s(分辨率50/25um)；（3）检测波长190-900nm ；（4）检测方式：吸收法、反射法、荧光法、透射法 ；（5）灯源：氘灯、卤钨灯、汞灯。 | 天然产物及药物的分离、纯化。
|  |  | 03030614 | 常温水/油相凝胶渗透色谱仪 | 1柱温范围：低于环境温度10～80C;2,流量范围：0.2～10.0ml/min;3,波长范围：190～950nm | 样品中有机化合物的分离及制备
|  |  | 03030600 | 超高效纳升级液相色谱仪 | 1,最大压力:10,000 psi;2,梯度精度: <1% @ 200 nl/min ;3, 流速精度: < 0.5% RSD @200 nl/min 4，小颗粒技术；,5，超高分离度；,6，超低扩散体积 | 纳升级微量有机物化合物的分离检测；难挥发有机物的定性及定量分析，代谢组学及代谢及产物鉴定，未知污染物的快速筛查，降解产物鉴定，蛋白表达及蛋白结构确认。
|  |  | 03030623 | 超快速液相色谱系统 | 1.流量范围：0.1 to 10.0 ml/min 2.操作压力:6000psi
|  |  | 03030920 | 蛋白分离纯化系统(全自动纯化) | 1.系统泵：每个泵头独立控制四活塞提供精确的二元梯度；兼顾分析和制备，可升级到四元梯度，pH在线配制。 2. 检测器：标配紫外、电导检测器，在线检测蛋白、核酸浓度和缓冲液离子强度，可升级至紫外可见（190nm-740nm）四波长同时检测，可外接其它检测器如荧光检测器、折光仪等 3.电导检测器：0-500mS/cm, 精确性全程±2% | 主要适用于药物蛋白质的分离、纯化；药物蛋白原核表达后的变复性研究；蛋白质药物纯化工艺摸索，方法建立。
|  |  | 03030623 | 多波长快速纯化液相色谱系统 | 系统泵流速：0.001-25ml/min(单泵)；装柱可以双泵模式运行，达到0.1–50ml/min；流速准确度：±1.2%；使用单一氙灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热；最多可接2个组分收集器
|  |  | 03030988 | 多功能生物分子成像仪 | 1,芯片分辨率：320万像素，2048×1472;2,像素尺寸：约11 μm；3,冷却温度：-30℃；4,曝光时间：1/100秒-30小时；5,镜头高灵敏：F0.85 FUJINON镜头 VRD43LMD；最大样品尺寸：18×12 cm | 满足多种生物分子成像需求：蛋白印迹定量检测，多重荧光，同位素标记检测等
|  |  | 03030614 | 分析型凝胶渗透色谱仪 | 1,柱效＞15,000TP/30cm;2,色谱柱填料的粒径5μm;3, | 样品中有机化合物的分离及制备
|  |  | 03030623 | 高速逆流色谱仪 | 1,色谱柱总容积：300~1000ml±10%；2, 流速范围：0.1-100.0ml/min；3,分离流速：2-50.0ml/min | 产物分离
|  |  | 03030623 | 高温模拟蒸馏气相色谱仪 | 温度50～450℃ | 能源和化工、制药、环境、食品、法医学和毒理学领域中中的组分鉴定。重点针对原油等有机物全烃色谱、饱和烃色谱、芳烃色谱以及总碳数分布的测定
|  |  | 3030623 | 高效液相色谱仪 | 1. 四元梯度泵 *1.1串联双柱塞往复泵，自动连续可变冲程（20mL～100mL）设计，标准配置在线真空脱气机。 *1.2自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。 *1.3流速精密度：<0.070%RSD或≤0.02min SD 1.4流速准确度：±1%或10uL/min 1.5压力脉动：< 1% 1.6 pH范围：1.0~12.5 *1.7 流速范围：0.001~10mL/min, 0.001mL/min步进 *1.8压力范围：0~600bar 1.9梯度组成精度：<0.20% SD（0.2及1mL/min） 1.10 延迟体积：600~800uL 2．在线真空脱气机 3．标准自动进样器 4. 柱温箱 *4.1半导体温控设计，流动相柱前预加热，有效防止流动相在色谱柱内的热交换，有利于色谱柱内快速温度平衡，及两相间的物质分配平衡。 *4.2控温范围： 室温下10℃~80℃，宏命令可控制至90℃ 4.3控温精度： 0.15℃ 4.4控温准确度：0.5℃ 4.5最大柱容量：9.4mm ID × 30cm × 3 *4.6内体积：左控温模块3L，右控温模块 6L 5. 检测器5.1二极管阵列检测器 5.1.1光源：氘灯 5.1.2波长范围：190～640nm 5.1.3二极管个数：1024 | 用于高分子材料、有机化合物定性、定量分析、材料综合实验；多组份有机化合物的分离及定性定量检测，在已知的有机化合物中，约有80%能用液相色谱法分离、检测，而且由于此法条件温和，不破坏样品，因此特别适合高沸点、难气化挥发、热稳定性差的有机化合物和生命物质。
|  |  | 03030623 | 基础型快速纯化液相色谱系统 | 系统泵流速：0.001-25ml/min(单泵)；装柱可以双泵模式运行，达到0.1–50ml/min；流速准确度：±1.2%；使用LED单一紫外光源（280nm）检测；最多可接2个组分收集器
|  |  | 03030600 | 快速蛋白纯化液相色谱系统(FPLC) | 1,系统泵流速0.001-10ml/min;2,流速步进精度：≤0.001 ml;3,线性范围：≥104 | 有机物化合物的分离检测及小批量蛋白纯化
|  |  | 03030601 | 快速高效液相色谱仪 | 1,泵流速范围:0.050-5.000 mL/min;2,流速精度:0.075% RSD 3,制备量0-40克或更大;4,分离时间一般小于30分钟;3,色谱柱直径1-8厘米或更大 | 有机物化合物的分离检测及小批量蛋白纯化
|  |  | 03030623 | 离子色谱仪(兼容多种反相洗淋法) | 流速范围：0.001-10 mL/min；流速精密度：1.0 mL/min时，精密度<0.1 ％； 压力范围：0-35MPa（0-5000 psi ）； 压力脉动：1 ％ ； 梯度比例精密度： 2.0 mL/min时，精密度在 ±0.5 ％； | 进行多种离子的同时分离，而且还能将一些非离子性物质变成离子性物质后测定，所以在环境化学、食品化学、化工、电子、生物、新材料等许多领域都得到广泛的应用，用于检测无机阴离子和无机阳离子。
|  |  | 03030923 | 酶标仪 | 1,波长范围：230~1000nm，精确选择波长1nm; 2,带宽：2 nm (230-285 nm), 4 nm (>285 nm);4,光分辨度：0.0001 OD | 定量分析酶活性
|  |  | 03030600 | 凝胶渗透色谱仪 | 1,流速0.001-10.00ml/min;2,适用于室温到50度; 3,配有2-3个不同类型的检测器 | 有机物化合物的分离检测
|  |  | 03260200 | 气相色谱电子鼻联用仪 | 1. 转移管温度：>150℃ 2.不产生冷点 3.嗅探到高沸点气味化合物 4.气味强度标注 | 主要用于食品工业、饮料、香精香料行业、化妆品行业、烟草、包装材料、塑料工业、化学工业、环境分析、公安等
|  |  | 3030623 | 气相色谱仪(FID检测器) | 1,火焰离子化检测器（FID）;2,毛细管分离;3,双气路,双检测器 | 有机气体分析
|  |  | 03030623 | 气相色谱仪(半导体控温) | 柱温箱：采用半导体控温装置，即可升温又可降温；温度精度：室温每波动1°C，柱温箱的温度波动<0.01°C；柱进样口；压力设定范围0~150psi，控制精度0.001psi，流量设定范围0~200ml/min；检测器：最小检测限为<1.8 pg carbon/sec， 线性动态范围>107 | 用于多组份有机化合物的分离及定性定量检测，气相检测易破坏样品，因此主要用于分离检测低沸点化合物、空气中的温室气体、土壤气体、或用于植物呼吸的温室气体
|  |  | 3030623 | 气相色谱仪(全二维分离) | 1、精度：0.001psi；2、扳转式顶盖设计；3、分流/不分流进样(0-100 psi 和 0-150 psi) | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 03030623 | 气相色谱仪(双柱双检测器) | 1,带双填充柱进样口（AFC控制）;2,TCO和双FID检测器；3,Aux APC三路电子流量控制； | 用于对混合有机气体中各组成分进行定性定量分析检测。
|  |  | 03030600 | 气相色谱质谱联用仪(带FID检测器) | 1，氢火焰检测器；2，用于填充柱和毛细管柱；（高性能全惰性EI)，质谱主机 | 有机化合物分离与鉴定
|  |  | 3030623 | 气相色谱质谱联用仪(离子传输聚焦) | 1、离子化技术；2、离子传输及聚焦技术；3、检测灵敏度可达到10-21mol(Zeptomol)；4最大扫描速率：19,500amu/秒；5质量数范围：5-1000amu，以0.1amu递增。 | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 03030623 | 气相色谱质谱联用仪(微池电子捕获检测器) | 1,质量数范围：1.6-1050amu;2,分辨率：单位质量数分辨;3,质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 | 对有机化合物中的化合物进行分离与定性定量分析
|  |  | 03030706 | 全二维气相色谱－飞行时间质谱联用仪 | 最小热脉冲可达到l00ms；全二维气相色谱配有自动LN2液位控制器；全自动进样器，100位进样盘；分流/不分流进样，高通量高采集速率飞行时间质谱仪，质量范围5 amu～1000amu，采集速率500张谱图/秒，可对20ms宽色谱峰进行20次以上的全扫描采集。灵敏度：2pg六氯苯，m/z284响应S/N ≧10：1以上。 | 应用于有机化合物的定性定量分析。如代谢组学中血样、尿样、细胞等生物样品的代谢物分析；环境污染物的研究；环境、烟草、石化、白酒等；农药和除草剂；精油、食用油、传统中草药及食品中挥发性化合物
|  |  | 03030623 | 实验室全自动智能蛋白液相色谱系统 | 系统泵单泵流速：0.001–25 ml/min；系统泵双泵装柱模式：0.001-50 ml/min；样品泵流速准确度：±2%；紫外检测器检测范围：-6到+6AU，线性：±2%，在0–2AU之间；整合Design of Experiments（DoE）实验设计软件，根据客户要求推荐实验方案、分析数据、建立模型，进行重要实验条件的筛选、优化，还可进一步验证可重复的实验条件。
|  |  | 03030623 | 双三元液相色谱+DAD/CAD检测器 | 有两个三元泵和二个切换阀，检测速度、灵敏度及分离度都比常规HPLC有很大提高
|  |  | 03030623 | 微量纯化液相色谱系统 | 流速范围：等度模式：0.001-2.000 ml/min；内部体积：<600µl/泵模块；UV检测器波长范围：190-700 nm，幅度1 nm，同时可设置三个波长；紫外流通池体积：0.7µl；电导范围：1µS/cm-999.9 mS/cm ，温度补偿
|  |  | 03030623 | 微型气相色谱分析仪 | 1,集成化的进样口、检测器和毛细管色谱柱;2, 检测器：双通道微机电系统微热导检测器TCD;3,分析范围：1 ppm to 100% | 应用于H2，O2，CO，CH4，C2H4，C2H6，C2H2，C3H8，CO2，NH3，H2S，SO2等组分的快速分析，每个样品的分析时间小于3min。
|  |  | 03030601 | 液相层析分离系统 | 1,监测波长190-700nm; 2,双波长同时监测;3,精度0.25% | 用于有机化合物的分离和检测
|  |  | 3030623 | 液相色谱质谱联用仪(超高效分离,四极杆-飞行时间串联) | 1、采集范围为m/z 20-100,000；2、正离子分辨率在高分辨模式下为40,000 FWHM | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用；4、合成化合物、天然产物等混合物的分离纯化，以及制备少量标准品
|  |  | 03030600 | 液质联用仪色谱仪 | 质量分析器单四极杆、质量范围>1000m/z、ESI离子源、APCI源、配备液相、质量轴稳定性0.1Da/24hr | 用于有机合成中的产物分子量测定
|  |  | 03030623 | 荧光HPLC | 1、流速与压力：5ml/min，600bar；2、UV检测速度：80Hz
|  |  | 03030623 | 在线凝胶色谱和气相色谱前处理系统 | 1,能实现凝胶色谱和气相色谱在线连接进行前处理；2,进样准确度： ≤+/-1% (50uL)；3,进样量重现性：≤0.3%RSD；4,紫外检测器波长精度：≤±1nm | 能精确地实现对磷脂、脂肪酸及其衍生物、叶绿素、次生代谢化合物、核酸及氨基酸等的在线分析
|  |  | 03030623 | 制备型快速纯化液相色谱系统 | 系统泵流速：0.01-150ml/min(单泵)；装柱可以双泵模式运行，最高流速达到300ml/min；流速准确度：±2%；使用单一氙灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热；最多可接2个组分收集器
|  |  | 03030623 | 制备型液相色谱系统 | 1,泵头流量5ml/min;2,精度0.1％ | 有机物化合物的分离检测及样品纯化制备
|  |  | 03030623 | 制备型液相色谱仪(自动连续制备) | 1,0.1-150ML/MIN;2,流量准确度：±2％（0.5－150ml/min）;3,流量精密度：±0.5％ | 有机物化合物的分离检测及样品纯化制备
|  |  | 03030623 | 制备型自动纯化系统 | 1,纯化毫克-克级 | 化合物合成、鉴定、分离、纯化、表征、筛选和测试的应用
|  |  | 03030919 | 制备液相色谱仪(小批量型) | 1,1~2×10－5AU;2,最小检测浓度2×10－9g/m;3,流量范围3-300ml/min | 包括气相色谱仪、液相色谱仪、色谱联用仪、检测器(用于分离、分析高沸点、热稳定性差、有生理活性及相对分子量比较大的物质。广泛应用于核酸、肽类、内酯、稠环芳烃、高聚物、药物、动物代谢产物等物质的分析。)
|  |  | 3030623 | 中低压快速制备色谱仪 | 1、并联双柱塞高压泵；2、四个溶剂通道；3、最大流量0.0-250ml/min | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
|  |  | 03030600 | 中低压液相色谱仪(Dalton Mass Detector) | 1.一个净化系统；2.自动净化；3.快速制备柱层析,闪柱/1,One Flash Purification System;2, automated purification; 3,flash chromatography | 天然药物研究，分析化学、药物研究、应用化学的实验及科学研究
|  |  | 03030600 | 中低压制备液相色谱仪 | 1,溶剂传送动力;2,无脉冲双柱塞HPFC泵；3, 最高限压：150psi | 天然药物研究，分析化学、药物研究、应用化学的实验及科学研究；开展天然药物成分研究的相关工作
|  |  | 03030623 | 中压快速纯化制备系统 | 1，0.01ml/min;耐受粘度；2，波长为190-740nm；3，检测范围是0.00001-4.00000AU； | 全自动进行亲和层析的蛋白质分离纯化，包括各种亲和标记的蛋白及脱盐，各种抗体的亲和纯化等。
|  |  | 03030623 | 中压制备色谱仪 | 1、色谱分离量大；2、泵的压力大；3、制备过程可跟踪监视；4、纯化效果好；5、配备耐高压的钢化玻璃柱 | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用；4、合成化合物、天然产物等混合物的分离纯化，以及制备少量标准品
|  |  | 03031269 | 自动进样器 | 温度：800°C±1°C；压力0.6MPa，真空； 最大升温速率为50°C/min，升至最高温度后可保留30min | 色谱配件
|  |  | 03030623 | 在线气相色谱仪(TCD检测器) | 1,测量范围：H2 55%CO 1%CH4 5%CO2 35%C2H4 2%C2H6 2%; 2,检测器：TCD重复性：±1%满量程 | 该仪器主要用于实验室热化学反应中间产物及终产物的测量，同时仪器还可以为西安交大其他实验室及其它有关单位进行相关的测试和分析。
|  |  | 03030624 | 制备级超临界流体萃取系统 | 1, 使用二氧化碳;2,多萃取釜，萃取不同体积样品或增加系统通量;3,萃取釜规格可选用100 mL、500 mL、1000 mL、2000 mL. | 用于去除草药和食品中的农药和除草剂，发酵液或果汁等浓缩，生物样品中提取代谢物等
|  |  | 03040404 | 气相色谱-红外光谱联用分析仪 | 裂解温度：最高 900 ℃ ， 柱箱温度范围：最高 450 ℃， 红外光谱范围： 4000-400cm-1，红外光谱分辨率：优于 0.1cm-1。 | 气相色谱仪与红外光谱仪联用，利用气相色谱仪强的分离能力，利用红外光谱仪的定性能力，可以解决复杂样品的分析问题，可以用于高分子及其它材料精细结构与性能的研究。
98 | A02100411 | 蒸馏及分离式分析仪 | 03031225 | 不锈钢刮膜式分子蒸馏设备 | 两级6英寸刮膜式蒸馏，第一级为刮膜式蒸发器，第二级为分子蒸馏器 | 混合物分离
|  |  | 4370616 | 短程分子蒸馏装置 | 具短程分子蒸馏功能 | 通过物质在真空状态下的饱和蒸汽压差和沸点差，将混合物进行分离。
|  |  | 03031225 | 高沸点蒸馏装置 | 6升蒸馏釜 | 混合物分离
|  |  | 03031225 | 乙醇蒸馏系统 | 蒸发（器）100L，受液槽：20L， | 科研
99 | A02100413 | 化学变色式分析仪 | 03060305 | 等离子化学气相淀积设备 | 沉积温度：300-400℃；含：工艺室、真空泵、压力控制器；真空度：10^(-4)T；薄膜厚度均匀性：<±2%(100mm) | 材料制备研究
|  |  | 03060305 | 化学气相沉积CVD系统 | 温度均匀度：≤±2%，温度稳定度：≤±1% | 材料制备研究
|  |  | 03060305 | 微波等离子体化学气相沉积系统 | 具微波等离子体功能，系统真空度:5*10^-8Torr | 材料制备研究
|  |  | 03030988 | 化学发光成像分析仪 | 长时间曝光下噪声低，本底信号低。可对紧密分布的凝胶处理用复合蛋白质样本进行准确量化，并可在21 x 14 cm面积内拍生（使用可选镜头时拍片面积达25 x 25 cm）。 | 对标记了化学荧光探针的生物分子具有极佳的量化敏感性，检测免疫印迹蛋白质
|  |  | 03030402 | 高精度碳硫分析仪 | 分析范围（1g):碳：2*10^(-6)~6.0%，硫：2*10^(-6)~1.0% | 材料中元素分析
|  |  | 03030402 | 碳硫分析仪 | 1、独有的最佳化燃烧过程、最彻底的燃烧技术，能够轻松面对复杂基体，从而大大改善了元素和同位素测定的分析精度，使其具有迄今为止最高水平的分析性能。 2、具有从低于1mg的微量样品到多于1g或更多的宏量样品的C、N、S的分析能力。 3、全部采用专利的高灵敏度CO2检测器检测碳含量，适合高低含量检测。 4、 CO至CO2 催化转化，在线SO3捕集，分析尾气无CO、SO2有毒有害气体排放、保证实验室人员安全及环境环保。 5、高频感应炉18MHz，2.2KW，经CE标准认证。 6、自动清扫及除尘，炉头处无粉尘堆积，干扰分析结果。 7、自动系统自检，各项维护参数实时监控。 8、自动在线及旁路气路检漏。 9、各种维护计数器，便于维护保养。 10、分析模式，通道可任意设置，无数量限制。 | 主要应用于岩石、干酪根及沥青等有机质样品的C、S等元素含量，提供相对岩石热解仪更为准确的岩石有机碳含量数据，为油田现场评估油气资源潜量提供重要线索。
100 | A02100414 | 多种原理分析仪 | 03250214 | 细胞生长分析系统 | 冷CCD相机；96孔板：2.5分钟；标准：3.6微米；最大：1.8微米 | 细胞生物学研究
101 | A02100415 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 3030402 | 汞元素分析仪 | 最低检出限：1或0.05* 10^(-12)；分析时间：1个样品/分钟；采用固态检测器；平均分析时间 : 5 分钟 | 样品中微量汞含量的测量
|  |  | 03030129 | 光纤式氧气测量仪 | O2传感器：微型传感器，小型传感器，点状传感器，点状测量杯，流通管；输入通道：1，2或4通道氧气传感器；1个温度传感器 | 适用于空气中的氧气浓度检测，室内氧气含量监测等研究。
|  |  | 03030105 | CO2/H2O气体分析仪 | 自动压力补偿范围：15 kPa-115 kPa；最大气流速率：1 L/min；光源寿命：~18,000 小时；电源：12~30V直流电；工作温度范围： –20℃ ~ 45℃；相对湿度范围：0 ~ 95% , 非冷凝 | 可以用于大气的气体监测，植物生理、植物生态以及土壤呼吸、果实呼吸等的研究。
|  |  | 03030134 | 多参数水质分析仪 | 4个传感器接口，内存：512M，可存储100万组读数， 耗电：15分钟间隔测量可持续工作90天以上。 | 用于各类水体PH、ORP值（氧化还原电位）、温度、电导率、光学溶解氧（ROX）、浊度、荧光可溶性有机物（CDOM）等水质指标的多参数监测与分析。
|  |  | 03090700 | BOD 分析仪 | 测量范围 分辨率 准确度 毫克/升 0至60 0.01 ±0.1% + 1 lsd %空气饱和度 0至600% 0.1% ±0.1% + 1 lsd 温度 -5至+50℃ 0.1℃ ±0.1℃
|  |  | 03010138 | ENVIS气象环境检测系统 | 温度范围：-32~ 100℃，精度：±0.6℃。湿度范围：10~ 100% （5~ 50℃时），精度：±3%。风速范围：0~ 241km/h，精度：±5%。风向分辨率：2°，精度：±7° | 适用于观测风速风向、空气温湿度、大气压力、降雨量、太阳辐射等气象要素。
|  |  | 3061216 | 便携式XRF环境分析仪 | 分析土壤及岩石中重金属含量。重量1.3-1.5kg,激发源：高性能微型x射线管Ag靶：45kv/80uA最大；标准分析范围：Mg-U间43种元素。电池充电后，可持续工作6-8小时，集成CCD摄像装置（可选） | 环境监测与分析,材料分析
|  |  | 03260201 | 便携式多参数水质分析仪 | 1.主要测量指标：pH、溶解氧、电导率、盐度、ORP、温度。2.测量范围：溶氧：0-20mg/l ，温度：0-50℃，大气压：400 - 1100 mBar。3.测量精度：1%。4.分辨率：0.01mg/L；5.检出限：0.01mg/L。6响应时间：<30秒 | 水化学分析
|  |  | 03090700 | 超纯水机 | 可直接制备双级RO纯水和18.2MΩ-cm的超纯水 双级反渗透工艺，确保在不同源水情况下的产水品质稳定 内置10升纯水储水桶，节省更多实验空间 三路在线水质监控，实时监测进出水水质 定时、定质取水功能
|  |  | 03260112 | 车载尾气监测系统 | HC：0～10000*10^(-6)vol；CO：0～10%vol；CO2：0～20%vol；O2：0～25%vol；NO：0～5000*10^(-6)vol。 | 交通环境
|  |  | 03031135 | 储氢材料研究设备系统 | 含气态PCT特性测试装置 | 环境分析研究
|  |  | 03031110 | 等温解析吸附仪 | 6点吸附，9点解吸 | 环境分析研究
|  |  | 03090700 | 电磁感应电动移液器 | 适用于刻度移液管、大肚移液管。移液范围从 0.1-200ml。 驱动模式：电磁感应充电器和充电座，智能快速充电技术，安全保护电池，过载保护，无存储效应。不含镉的镍氢电池，可充电。在充电过程可继续工作。充电一次可持续使用一个星期。 吸液/ 吹出排液功能键选择，从彩屏上读取信息和电量。 吸液速度 用功能键控制速度，5级速度可选，彩屏显示。 移液控制钮的前端销钉材料为复合陶瓷，耐腐蚀。敏感控制钮准确控制弯月形液面的位置。
|  |  | 03090700 | 电导测量仪 | 测量范围广 ，从超纯水到 3S；内置自动量程选择功能 使用 YSI开发的RRT电阻比率技术，在超纯水范围仍然可以达到无可比拟的高准确度 多点校准，使用单一电导管便可涵盖宽阔的测量范围 三种温度补偿选择，输入线性温度补偿系数、使用预置非线性温度补偿曲线（超纯水 或天然水）或自行设置非线性补偿曲线可储存共八条曲线（预置两条，自编六条） 可存储 100组读数和6个电导管资料 超大液晶显示屏，触感式按键，选单驱动式操作软件，双向 RS-232接口
|  |  | 03090700 | 电子滴定器 | 可以随意设定滴定体积0.01ml-50ml，自由滴定。 采用薄膜键盘、高精度液晶显示器和高效环保可充式电池系统（每次充电2.5 小时可滴定30 升，也可直流电直接供电工作）。
|  |  | 03090700 | 电子瓶口分配器 | 可以随意设定分液体积（0.1ml-500ml）、可调分液次数(1-999)、分液每次之间的间隔时间(1-999)、自动分液、可以自动校准。 采用薄膜键盘、高精度液晶显示器和高效环保可充式电池系统（每次充电2.5 小时可分液30 升，也可直流电直接供电工作）。 | 科研。
|  |  | 03030105 | 二维核磁共振岩心油、气、水分析仪 | 1.磁体类型：永磁体；磁场强度：0.28±0.05T； 2.磁场均匀度：≤300ppm(25mm×25mm×30mm)； 3.磁场稳定性：<300Hz/Hour； 4.磁体温度：非线性精准恒温控制，25~35℃范围内可调，控温精度为±0.02℃； 5.射频场：脉冲频率范围2~30MHz；频率控制精度0.1Hz； 6.射频发射功率：峰峰值输出大于300W； 7.最大采样带宽：2000KHz； 8.探头线圈：Ø 25mm（标配）； 9.有效样品检测范围：Ø25.4mm×H30mm（标配）； 10.CPMG最多回波个数18,000，最小回波间隔小于60微秒； 11.梯度场强为60Gauss/cm； 12.基于PCI总线的工业控制计算机平台，配置双核CPU；内存：4G DDR，硬盘：500G，光驱：DVD_R/W； 13.电源要求：220V、50Hz;工作温度：22~28°C;环境湿度：30~70% 14.体规格尺寸：1540mm×800mm×1200mm；重量：总重约0.8吨（磁体约0.7吨，控制柜约0.1吨）； | 用于专业化岩心分析实验室
|  |  | 03260137 | 二氧化碳同位素分析仪 | 同时测量δ13C, δ18O 同位素的比率、CO2浓度、H2O浓度； | 二氧化碳同位素分析
|  |  | 03260300 | 发动机排放分析系统 | 1.测量范围：HC：0 - 9999 *10^(-6)；CO：0 - 10%；CO2：0 - 20 %；O2：0 - 25%；NO：0 - 5000 *10^(-6)。2.示值误差：HC ：±12*10^(-6)或±5% (相对误差)；CO ：±0.06%或±5% (相对误差)；CO2 ：±0.5%或±5% (相对误差)；O2 ：±0.1%或±5% (相对误差)；NO ：±25*10^(-6)或±4% (相对误差)；3.分辨率：HC：1 *10^(-6) CO：0.01 % CO2：0.01 % O2：0.01 % NO：1 *10^(-6) | 汽车排放废气中的CO、HC、CO2、O2、NOX(5AS)浓度测量
|  |  | 03260117 | 发动机尾气部分流颗粒采样系统 | 测量误差不超过1% F.S.；浓度小于100*10^(-6)时，测量误差不超过±*10^(-6)；稀释比在4～20范围内为±4%以内。 | 发动机尾气研究
|  |  | 4180111 | 根系动态监测系统 | 解析度 470线（水平）×400线（垂直），所需最小照明亮度约0.5英尺烛光，视场宽度18mm~2.76mm | 苗木培养、作物生长模型研究、根系病理分析等领域。
|  |  | 03031121 | 红外烟气分析仪 | 可测多种混合气体。灵敏度：1*10^(-6)；精度：±2%。 | 环境分析研究
|  |  | 4171114 | 环境监测系统 | 1.36或更多输入通道，可存储220000条数据 2.电压信号通道：测量范围± 20 mV到 ± 2.5 V，8个量程可选；精度0.03%，16位 3.电阻信号通道：测量范围0到20 kOhm；精度0.5 %，16位 4.频率信号通道：测量范围15 Hz到100,000 kHz，8个量程可选；输入电压：> 0.6 V；精度优于0.1% 5.计数器信号通道：最大计数频率100 kHz；16位精度，Counters 16-bit （65,536 counts） | 用以监测生态环境参数及相关因子。
|  |  | 03030105 | 混合气体分析仪 | 系统气相，包含方法在内，专门用于混合气体组分及浓度的自动监测，自动进样，自动阀门切换检测器以及载气。具体技术参数如下1．柱箱温度范围： (室温 + °C) - 450°C，温度准确性：可作0.01°C的校正*温度速率设定： ±250°C/分*柱温箱冷却：双喷射冷却系统，350℃-50℃的冷却时间约2.7min，450℃-50℃的冷却时间约3.4min*最大运行时间： 9999.99分钟2．进样口*最多可安装3个独立控温的进样口单元,流量控制：先进的电子流量控制器 (AFC)分流/不分流进样口：*温度范围：室温+5°C~450°C压力范围： 0 - 970kPa程序升压的步数： 7（可用降压程序）3．检测器*可同时安装4个独立控温的检测器单元。检测器气体由APC（先进的压力控制器）作电子控制。★火焰离子化检测器 (FID)*检测限：1.5pgC/s (十二烷)动态范围： 107★火焰光度检测器 (FPD)*检测限： P：55fgP/s (磷酸三丁酯)S：3pgS/s (十二烷硫醇) | 环境监测与分析
|  |  | 03030153 | 开路式甲烷分析仪 | 分辨率（RMS）：5*10^(-9)@10Hz和2*10^(-6)CH4，校准量程：0～50*10^(-6) | 环境中甲烷的测量
|  |  | 03061600 | 开路涡动相关系统 | 可进行二氧化碳/水汽分析仪（含三维超声风速仪、空气温湿度传感器等） | 二氧化碳/水汽分析
|  |  | 03260145 | 空气质量分析与控制系统 | 1.连续采样分析，自动定时通标气检查；2.采集值与测量值误差≤1％；3.脉冲荧光技术。 | 环境空气质量自动监测功能
|  |  | 03090700 | 快速手动移液器 | 0.2μm PTFE 过滤器，防止液体交叉污染，也防止试剂腐蚀机体内部管道。 透明的硅胶转换器与各种移液管完美配合。 适用于刻度移液管、大肚移液管。移液范围从 0.1-200ml。 遇到可吹式移液管，必须按一下吹液球，方可将移液管内的最后一滴液体吹入器皿中。 按一下吸液键可自动吸入2ml液体。 按住排液键，由于重力的原因，液体自动从移液管中注入相应的器皿中。 整机可以在121℃高温高压灭菌（除过滤器外），且可更换安全阀。
|  |  | 03260301 | 快速型CO＆CO2检测仪 | 1.量程CO 0-5%，CO2 0-20%、0-500*10^(-6)、2000*10^(-6)、5000*10^(-6)、10000*10^(-6)、50000*10^(-6)、20%、50%、100%VOL可选；2.分 辨 率： 1*10^(-6)；3.线性误差： ≤±1%；4.重 复 性： ≤±1%；5.响应时间： ≤10秒 | CO/CO2检测
|  |  | 04070417 | 螺杆压缩机系统 | 电机功率75kW；噪声69dB；排气量6.5-13.5m³/min；排气压力0.7-1.3Mpa； | 提供稀释用大流量空气
|  |  | 03130207 | 排气烟度计 | 测量值：烟度值,精度：0.5% | 汽车尾气排放测试
|  |  | 3210302 | 气溶胶监测仪 | 可同时检测PM1、PM2.5、可吸入微粒、PM10及总PM粒分数对应的粒径分布质量分数浓度；0.001 至 150 mg/m3的气溶胶浓度范围 | 气体中细微颗粒浓度和分布的测量
|  |  | 03260000 | 气体监测系统 | 1.准确度 ±2%FS；2.重复性 1%；3.响应时间 ＜10S；4.测量气体范围：可燃气体，常见气体（如一氧化碳、硫化氢、氧气、二氧化碳、氮氧化合物）以及150种有毒有害气体（可定制）；5.温度范围 -40℃～70℃；6.湿度范围 10～95%RH | 气体检测、监测
|  |  | 03260302 | 气体颗粒检测分析系统 | 1.高测量精度，测量水平:0.2μg；2.SOF 0.2μg ；3.Soot 0.2μg ；4.Sulfate 8.0μg | 低颗粒排放或超低颗粒物排放的测量
|  |  | 03130205 | 燃烧分析仪 | 4通道采集；内存2M；采集范围：发动机转速0-20000rpm（0.25°CA）；使用电压AC100V；使用温度范围0~±40℃ | 发动机缸内工作过程分析
|  |  | 3061216 | 手持式环境重金属分析仪 | 【电压电流与功率】大功率微型X射线管40KV、100MA、4W；【分析元素】 Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Hg, As, Pb, Se, Rb, Sr, Zr,Co、V、 Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba ,K, Ca, Ti和Th等不少于25种元素；【测试环境条件】温度-20～+50℃，湿度＜80%RH。 | 快速为环境样品例如水、土壤、污泥和废物中的重金属进行现场分析
|  |  | 03031107 | 树木水分仪 | 测量范围：6-40%体积含水量；分辨率：0.1%；LED液晶屏。 | 用于快速、简易、精确的测量树木的含水量。
|  |  | 03260201 | 水环境长期实时监测仪 | 1.监测指标：温度-5~35 C、盐度0-9 S/m、深度0-20 m、海流、浊度0-25 NTU。2.硝酸盐0-2000 μM(0-28 mg/l)、有色溶解有机物0-120 QSU、溶解氧0-120%。3.叶绿素0.02-60 μg/l | 水环境监测
|  |  | 03061624 | 土壤氮循环监测系统 | 二氧化碳测量范围：0-3vol%，测量精度：±2%；氧气测量范围：0-25%vol%，测量精度：±1%；压强：800-1200 hPa，±0.1%；温度：-30～70℃。 | 定量分析原状土样的总硝化速率和总反硝化速率。
|  |  | 03061601 | 土壤气体取样器 | 探杆深度：80cm | 土壤中的气体成分浓度等参数测试。
|  |  | 03061600 | 土壤碳水通量监测系统 | 压力传感器测量范围: 15～115KPa；精确度：0～85℃之间1.5%; 气体最大流速：不小于1.7 L/min；CO2红外气体分析仪:测量范围是0～20000μmol/mol；H2O红外气体分析仪测量范围：0～60 mmol/mol | 应用于植物生理、生态、林学、农学、全球气候变化等研究。
|  |  | 03061600 | 涡度相关测量系统 | CO2和H2O脉动量监测，风速脉动量监测，涡度相关分析，能量平衡测量系统。 | 二氧化碳/水汽分析
|  |  | 03260127 | 吸湿增长分析仪 | 测量的粒径范围：5nm~-3μm，粒径浓度：0.01-50000个颗粒/ml。 | 雾霾治理，用于测定大气颗粒物吸湿性增长及成核性能，分析吸湿性组分随大气相对湿度改变的粒径及组分变化。
|  |  | 03260108 | 烟气分析仪 | 1.CO2量程：0－50 Vol.% CO2；测量精度：±0.3 Vol.% CO2；测量分辨率：0.01 Vol.%。2.CO量程：0－10000 *10^(-6) CO；测量精度：±5% 测量值 (200－2000 *10^(-6) CO)，±10% 测量值 (2001－10000 *10^(-6) CO)，±10 *10^(-6) CO (0－199 *10^(-6) CO)，CO测量分辨率：1 *10^(-6) CO (0－10000 *10^(-6) CO)。3.H2S量程：0－300 *10^(-6) H2S；精度：±5% of mv (40－300 *10^(-6))，±2 *10^(-6) (0－39.9 *10^(-6))，H2S分辨率：0.1 *10^(-6) (0－300 *10^(-6))。4.差压测量量程：-200－200 hPA精度：±1.5% 测量值 (-50－-200 hPA)分辨率：0.1 hPa (-2000－200 hPA) -40－40 hPA，分辨率：0.01 hPa(-40－40 hPA) 。6.温度测量范围：-40℃－1200，温度测量精度：±0.5%测量值 (100－1200℃)，±0.5℃(-40－99.9℃)，温度测量分辨率：0.1℃(-40－1200℃)。7.可测量NO和NO2 | 高温烟气分析
|  |  | 03260208 | 烟气汞测定仪 | 1.量程：0.05 μg/m3 - 500 μg/m3 Hg (最高1000 μg/m3 可选)；2.检测极限：0.0001 μg/m3 (监测器); <0.01 μg/m3 (系统)；3.响应时间：180 – 360 秒 | 含有SO2, NOx, HCl 和其他杂质气体混合烟道气的汞含量测量
|  |  | 03260201 | 野外水质监测仪系统 | 1.流速：0.3—1.1m/s；2.传热强度：10000kcal/hm2 | 筛选药剂配方及水稳剂性能评定
|  |  | 03130201 | 油耗检测器 | 流量0-5L/m3，精度：0.5% | 燃油消耗量测试
|  |  | 3030402 | 在线大气气溶胶元素碳与有机碳测定仪 | 非自动型检测范围：1-15µg/cm^2、5-400 µg/cm^2；最低检测限度：0.2 µg/cm2；检测范围内的标准偏差：4-6% 。半自动型分析仪检测灵敏度为：0.5 µgC/m3（30 分钟、8 公升/分钟气体流量）；0.5 µgC/m3 （热法值）及0.2 µgC/m3（光法值）（30 分钟、8 公升/分钟气体流量条件下）。 | 在线测定沙尘及城市大气颗粒物中元素碳和有机碳的浓度水平
|  |  | 03260127 | 在线大气气溶胶元素碳与有机碳测定仪 | 可同时在线测定有机碳、元素碳、总碳、黑碳、碳酸盐等沙尘和大气颗粒物中碳组分 | 雾霾治理
|  |  | 03260100 | 自动大气汞监测系统 | 1.测量范围:0.001 μg/m3 —50 μg/m3 ；2.测量周期:约3 min；3.最大进样压力:240 bar （3480 psi） | 环境监测研究
|  |  | 3080901 | 自动气象站 | 1，标准温度范围 (℃)：-25 - 50℃。2，温度传感器，量程：-40~70℃；精度：±0.3℃（25℃时），±0.4℃（5~40℃），±0.9℃（-40~70℃）。3，相对湿度传感器，量程：0~100% RH（-20~60℃时），精度（25℃时）：±2% (10~90%RH) ；±4% (0~100%RH)。4，风速风向传感器，精度：0.11m/s（<10.1m/s时）；±1.1%（>10.1m/s 时）。5，光合有效辐射传感器，光谱范围：400-700nm ；灵敏度：5µA/1000µmol/s/ ㎡。6，土壤温度传感器，测量的温度范围：-50 - 70℃。 | 野外气象观测
|  |  | 03260000 | PM2.5（细颗粒物）在线式环境监测站等设备 | 1，PM2.5（细颗粒物）在线式环境监测站,测量量程：0～10000 µg/m3或自动量程；采样流量：16.7 L/min ± 2%；检测限：每24小时周期为0.5 µg/m3；采样周期：0.5,1，2，3小时（可选）；显示分辨率：0.1ug/m3。2，PM2.5检测仪,量程：0 ～6000μg/m3；分辨率：1μg/m3；重现性误差：平均相对标准差小于5%；采样速率：500ml /min。3、风速仪，风速： 0.15-30m/s ±3% ；读数值 0.1m/s；温度 0-50℃ ±0.2℃ 0.1℃；风量：0-99999m3/h ±3%读数值 1 m3/h。4、CO传感器,量程：0～10*10^(-6)；检测限：0.05*10^(-6)；线形：<10%。5、VOC传感器设备，分析方法：PID；量程：0 ～16*10^(-6)；检出限：10*10^(-9)。+H177 | 用于环境空气中PM1.0，PM2.5，PM10，TSP，CO，臭氧浓度的监测；用于测量环境空气中风速、风量及温度
|  |  | 03090101 | 温盐深剖面测量与采水系统 | 24瓶位，12升/瓶；或36瓶位，10升/瓶， | 海水温盐深、溶解氧和叶绿素等参数的剖面测量
|  |  | 03090213 | 走航表层温盐仪 | 测量范围：电导率0~7 S/m，温度-5~+35℃。精度：电导率0.001S/m，温度0.01℃。分辨率：电导率0.0001S/m，温度0.001℃ | 表层海水参数测量
|  |  | 03260000 | 氨气分析仪 | 测量范围：NH3：1~10000 *10^(-9)，H2O：0~60000 *10^(-6)，无冷凝；可选量程：NH3：0~200 *10^(-6)。 | 广泛应用环境科学
|  |  | 03260137 | 便携式土壤通量测量系统 | 1，二氧化碳：测量量程：0~20000 *10^(-6)，精度：小于读数的1%。2，水汽：测量量程：0~60 mmol/mol，精度：小于读数的1.5%。3，硫化氢：测量量程：20*10^(-6)，精度：读数的3%。4，甲烷：测量量程：0.1*10^(-6)~100% vol，灵敏度：<1 *10^(-6)。5，土壤温度传感器：测量范围：-40~200℃，精度：±0.1℃。6，土壤水分传感器：测量范围：5~50%体积含水量，误差：1% | 广泛适用于农业、森林、草地、沼泽、湿地等的土壤呼吸研究，生物气（沼气）散失、垃圾掩埋研究，火山和地热研究等。
|  |  | 03260137 | 超便携温室气体(CH4, CO2, H2O)分析仪 | 重复性/精度：CH4：2 *10^(-9) / 0.6 *10^(-9)；CO2：300 *10^(-9) / 100 *10^(-9)；H2O：200 *10^(-6) / 60 *10^(-6)。测量范围：CH4：0.1~100 *10^(-6)；CO2：200~20000 *10^(-6)；H2O：7000~70000 *10^(-6)。可选测量范围：CH4：0~1000 *10^(-6)；CH4：0~10%；CO2：0~20%；H2O：0~70000 *10^(-6)（0~100% RH） | 广泛应用于环境科学和生态学领域
|  |  | 03030128 | 硫化氢分析仪 | 1，H2S（液相），0-10 mg/L: ±0.1 mg/L；0-100 mg/L: ±1%。2，H2S (气相)，0-10 *10^(-6) (@10 bar): ±0.1 *10^(-6)；0-10 *10^(-6) (@1 bar): ±1 *10^(-6)；0-100 *10^(-6): ±1%； 3，SO2 (气相)，同H2S (气相)。4，硫醇/硫羟基化合物，0-10 *10^(-6): ±1 *10^(-6)；0-100 *10^(-6): ±1%。 5，COS/CS2,0-200 *10^(-6): ±2% | 用于监测环境空气中的硫化氢浓度
|  |  | 03031100 | 小流域土壤水分监测系统 | 5个传感器,在线无人值守。温度和土壤含水量探头,5米线长,可以深埋到地下。数据存储：1 MB (36,800读数),每隔5分钟记录一个数据可以存储1年以上。 | 为土壤侵蚀水文过程、水资源和生态安全评估提供参数。
|  |  | 03260000 | 叶绿素荧光成像测量系统 | 源：蓝色 470 nm，由16组100个LED阵列组成；饱和脉冲：> 6000 µmol•m-2•s-1；最大连续活化光2000 µmol•m-2•s-1；整个测量区域内的辐射差异小于±2%；分辨率：1392×1040；成像区域 ＞150 cm2。 | 应用于生态学和环境生态学领域植物叶片研究
102 | A02100416 | 分析仪器辅助装置 | 03031269 | 自动顶空进样器 | 瓶加热范围：室温以上5℃～185℃，以增量1℃任设； 及定量环管加热范围：室温以上5℃～185℃，以增量1℃任设；.传输管路加热范围：室温以上5℃～185℃，以增量1℃任设； 阀定量管体积：1mL （可选配0.5mL、 3mL）； | 通过样品基质上方的气体成分来测定这些组分,提高分析结果的稳定性和可靠性。适合于医药,环境科学,化学,生物等研究领域
|  |  | 03030929 | 不锈钢发酵罐 | 工作体积20L | 科研
|  |  | 03031211 | 氮气发生器(质谱专用) | 1,氮气发生器，产生纯度≥99%的洁净、干燥氮气;2,流量从15 L/min到50 L/min;3,完全兼容Waters、Agilent、Applied Biosystem、Thermo/Finnigan、Varian、Shimatzu等品牌液质APCI及ESI接口。 | 供应液相色谱质谱仪的氮气
|  |  | 无 | 顶空进样器 | 1,采用基于电子式流量控制器（AFC）的高精度流量控制;2,重叠加热模式;3,高达300℃的加热炉和简单。 | 连接气相色谱分析仪,用于分析液体、固体样品中的挥发性成分.
|  |  | 03030929 | 发酵罐 | 1，规格：20-100L,2、控温系统：可冷却和升温，5℃到80℃；3、驱动系统：搅拌转速50-1200转/分；4、通气系统。 | 用于培养微生物或细胞的封闭容器或生物反应装置,广泛应用于化工、食品、饮料、乳品、佐料、酿酒、制药等行业。
|  |  | 03021018 | 高性能宽频可程控线性电源 | 输入：220V±10% 50(47～63)Hz，输出：电压：0.0V～30.0V，频率：0.01Hz～100.0kHz，输出波形：正弦波，波形失真度：≤5% (线性负载)，负载稳压率：≤2.0% (线性负载)，电压精度：≤±2.0%，频率稳定度：≤±0.3% (1kHz～9kHz)， ≤±0.05% (10kHz～100kHz) | 转子动力装备和精密仪器装备振动及噪声、精密驱动等振动控制试验中作为程控电源使用
|  |  | 03031200 | 固体碳同位素分析仪 | 1,碳稳定同位素(δ13C)比率：精度≤0.5‰2;2,取样流速：<0.4L/min，760托，无需过滤;3,取样压力：300~1000托(40~133kPa) | 应用于环境科学，以及湖泊学、水生生物学、海洋和淡水生态系统研究领域。如土壤、沉积物和植物材料的碳同位素分研究
|  |  | 03031280 | 激光剥蚀熔样系统 | 1,波长：193nm;2,最大频率：200ms；3, 最大平均功率：4w; | 适用于多种领域，如岩矿、能源、材料、生态、环境、农业等
|  |  | 03031269 | 激光烧蚀固体进样系统 | 1,多波长固态激光器，提供193、213、266nm三种波长的激光;2,最窄的激光脉冲宽度 < 5 nsec;3,最宽范围的烧蚀斑点大小： 4 µm -- 2000 µm | 医药、农药、制药、材料等研究领域
|  |  | 03040147 | 冷冻台连接转换器(电镜附件) | 1,耐用;2,低阻值;高导电性 | 加热台附件
|  |  | 03031200 | 全自动合成反应器(红外监控) | 1,红外波长范围:650～1950 2200～4000 cm-1;2,容积为0.25至100升;3,自动化化学反应系统;4,工作压力为20、60、100、200bar，最高达350bar。 | 用精心编制的软件通过标准的个人计算机进行监测和控制，主要用于精细化学和相关工业作为台式和中试化学反应器
|  |  | 03030929 | 三联原位灭菌发酵罐 | 3-4L | 科研
|  |  | 03031200 | 实时荧光定量PCR仪 | 1,适合用于96孔板;2,可检测的样品浓度线性范围101～1010;3,灵敏度最小分辨率为1拷贝，重复性CV≤2.1% | 医学、农牧、生物等相关领域的分子生物学定量研究。
|  |  | 03200813 | 矢量网络分析仪 | 1,插槽4个; 2,操作系统Wind 7; 3,支持多达200-300个机框 | 对网络和应用进行性能、功能和一致性测试。通过使用不同的测试模块可以完成各类网络性能的测试和分析。
|  |  | 03031269 | 双倾冷冻样品杆(电镜附件) | 1,最高加热温度：+130℃ ;2,最低冷却温 -30℃
|  |  | 03030929 | 四联发酵罐 | 1000ml*4 | 科研
|  |  | 03030929 | 微生物反应器 | 40L | 科研
|  |  | 03030929 | 厌氧发酵罐 | 尺寸：2.85m(H)×Φ0.806m | 科研
|  |  | 03030929 | 乙醇发酵系统 | 单级发酵容积：10L，两级连续发酵 | 科研
|  |  | 03031200 | 植物土壤水分真空抽提系统 | 1, 抽提率达到98%以上;2,耐受-200℃至+150℃温差巨变的玻璃组件;3,抽提效率：20~40样品/ 8小时（5通道同时抽提）;4,液氮消耗：小于15~20升 / 8小时 | 测量植物与土壤中水的同位素含量
|  |  | 3030706 | 柱温箱 | 1、柱温箱最低温度限为+5℃(+41°F)；2、最大温度限为+85℃(+185°F)；3、温度由20℃ 升至 50℃ (即68°F 到 122°F)在15min内就可以实现平衡；4、温度控制器保持柱温恒定，最大误差为± 0.1℃ | 中药化学、医学、药理反应测试等研究
|  |  | 03031200 | 自动顶空进样器 | 1,顶空进样器可与各种型号的气象色谱仪联用;2,采用压力平衡进样技术;3,样品加热温度范围：35-210℃ | 用于分析液体何固体样品中微量挥发性何办挥发性有机化合物，并可以对其进行定量、定性分析.
|  |  | 03031200 | 自动进样器(用于ICP-MS) | 1,MP2微量蠕动泵，PAST阀;2,微量雾化器，进样针，大型标准样品架;3,带有自动稀释功能 | 适合于ICP-MS各类分析仪器进样
|  |  | 03031200 | 自动进样器和控制软件(仪器配件) | 1,自动进样,最小进样量0.1ml;2,能控制液相色谱包括PDA检测器的最新版本软件,如变色龙6.8 版本色谱软件; | 自动进样和联机控制用于环境监测。环境化学、大气污染控制工程、水污染控制工程、固体废物处理等研究
103 | A02100499 | 其他分析仪器 | 03030112 | 酸碱值滴定仪 | 1,精度为0.0001;2,准确度为0.0002;3,酸值测定范围：0.001～0.999 mgKOH/g ；4,酸值测定范围：0.001～0.999 mgKOH/g ； | 用于海水样品pH的准确测定.还适应变压器,汽轮机油等酸碱值分析.
|  |  | 03030105 | 二氧化碳水气分析仪 | 光源寿命：>20000小时；CO2量程：0-3000μmol/mol；准确定：1%；零点漂移：±0.3(μmol/mol)/℃；span漂移：读数的0.2%/℃；压力范围：0-115kPa；读数精度：0.01μmol/mol | 测定海水二氧化碳分压,还适合于火山、地热、工业等恶劣环境的测量。另外它还应用于：环境监测、生物治疗、工业监测、温室应用、生长箱应用、昆虫学研究、土壤二氧化碳流量测量、群落的光合作用和呼吸作用研究、植物生理学、海洋学研究等。
|  |  | 03090700 | BOD自动分析仪 | 测量范围 / 浓度分辨率：0.00 到 90.0 mg/L / 0.0/0.00 测量范围/ 饱和度分辨率：0.0 到 600% / 0/0.0 相对精度：± 0.5% ±1 校正方式：被水饱和的空气,被空气饱和的水, Winkler Winkler 滴定校正：可选 盐度系数：0到45 ppt | 测量水溶液中的生物需氧量（BOD）。用于地表水、生活污水中的BOD测定。
|  |  | 03210224 | 甲烷同位素分析仪 | CH4：精度<1ppbv(5sec)/<0.7ppbv(5min)；最大漂移峰-峰值1 ppbv（>24hrs)/3 ppbv(1month) 测量范围：CH4：0-20 ppmv 测量间隔：<5秒 输出：RS-232，网卡，USB, 模拟输出（可选）4-20mA / -10 – 10V 出/入口接头：1/4英寸接头套管 尺寸：43.2 x 25 x 44.5 cm 重量：26.3Kg 耗电：100-240VAC，<260Watts | 海洋、环境气体测定
|  |  | 03210224 | 延迟符合镭同位素测定仪（RaDeCC） | 本底： 0.01cpm~0.15cpm；总检测效率：42%~47%；系统误差<5%；可测定海洋中多种核素：223Ra/224Ra，228Ra/228Th，231Pa/227Ac，226Ra | 应用海洋水体和沉积物中Ra/Th同位素的测定
|  |  | 03191356 | 光电探测仪 | 1、6个探测臂（包括激光臂和直流探针臂） 2、温度范围：4.2K到475K 3、最大样品直径：51mm 4、真空度：10e-5torr 5、磁场最大2.5T | 测试在特种环境（高真空、超低温、强磁场等）的传统光电器件及光电材料性能，物理学研究 特别是测试具有微纳结构的光电子材料和器件的I-V、C-V、及霍尔效应等，既可以满足一般公共光电测试，也可以进行新光电材料及器件的新现象新效应研究。
|  |  | 03210224 | CO2同位素分析仪 | 测量速率：1 Hz；响应时间：<1s；测量范围（保证精度）：CO2:300-25000ppm; H2O: 4000-60000ppm；范围：CO2: 0-50000ppm; H2O: 0-70000ppm；最大漂移：δ13C<0.5‰； | 可直接测量大气中13C/12C和18O/16O的比率，同时可以测量样品中CO2 浓度和水汽浓度；可以进行连续和手动进样，。二氧化碳同位素可作为示踪剂广泛用于生态循环和大气循环中的碳通量研究。
|  |  | 03061215 | COD自动分析仪 | 光源：发光二极管（LED） 波长：430，530，560，580，610，660nm 光度计精确度：量程的2% 光度计分辨率：±0.005Abs 数据存储：1000组（带日期、时间） 显示：可显示通信 | 可用于总磷、总氮、溶液中化学需氧量COD（Chemical Oxygen Demand）的浓度分析。用于环境监测、污水处理的实验研究。
|  |  | 03030912 | DNA测序仪（片段分析仪） | 采用685nm和785nm的近红外荧光检测；可同时进行双向测序，单向读取长度>1000bp，双向测序大于1900bp；可进行高通量基因型和微卫星分析有功能强；测序准确率大于等于99% | 用于AFLP分析，微卫星分析，反向遗传学分析（TILLING分析），SNP检测，序列测定等
|  |  | 03030900 | DNA测序仪（遗传分析仪） | 至少8道毛细管，同时平行对8个样本进行测序或片段分析，能进行包括微卫星DNA、比较基因型、单核苷酸多态性（SNP）等多项遗传性状分析；可多色荧光同时检测；精度小于等于0.5碱基。 | 能进行包括微卫星DNA、比较基因型、单核苷酸多态性（SNP）等多项遗传性状分析等科研用
|  |  | 03030900 | DNA全自动测序仪 | 600bp 98.5％ | 科研
|  |  | 03080902 | ELIPOT监测分析仪 | 相机200万像素，彩色ccd，光源：白色光源为LED光源，荧光光源为氙气。 | 对酶连斑点进行分析。
|  |  | 03030000 | LB膜分析仪 | 滑帐速度0.1-270mm/min； 滑帐速度精度>0.01mm/min； 测量范围0-150mN/m； 天平最大负荷1g； 传感精度>4uN/m | 可在控温条件下分析液体表面上单分子膜的性能，并能在固体基片上沉积多层单分子膜。开发和生产高级LB膜研究的高性能仪器;
|  |  | 03030900 | MiSeq台式测序仪 | 25 M测序reads和2x300 bp读长，15 Gb的产量，可基因组测序，遗传分析，外显子组、mRNA测序、靶向基因表达、宏基因组学和HLA分型。 | 基因组测序，遗传分析，外显子组、mRNA测序、靶向基因表达、宏基因组学和HLA分型
|  |  | 03030900 | Phenix蛋白结晶工作站 | 96针固定式针头 | 科研
|  |  | 03041100 | PIV流场测量系统 | 1.标准 105 毫米镜头和特殊狭缝 2.干涉测量技术 3.功能最强大的图像采集、分析和显示 软件平台 4.相机 | 微通道的精确测量 微流场研究 MEMS 的应用 药物输送 喷雾特性 凝固和结晶研究 液滴脱落剥离研究 喷雾 / 表面相互作用研究 雾化研究 射流研究等等
|  |  | 03141300 | TDR土壤水分测定仪 | 测量精度：0～50%( m3/m3)范围内为±2%(m3/m3)，测量稳定时间：2秒，响应时间：＜1秒 | 测量土壤及多孔介质容积含水量
|  |  | 03141300 | 比表面积、孔径分布分析仪 | 1.比表面积（N2)0.01m2/g至无上限；2.孔体积最小检测：0.0001cc/g;3.吸附气体包括N2,Ar,CO2,H2,Kr,O2,CH4等非腐蚀性气体 | 吸附剂、陶瓷原材料、橡塑材料补强剂、电池材料、无机粉体材料、纳米材料、稀土，煤炭，水泥，储能材料，催化剂（硅藻土），净化剂，助滤剂，发光稀土粉末材料，粉体材料，粉末材料，超细纤维，多孔织物，复合材料等粉体和颗粒材料的比表面积及孔径的检测分析，广泛适用于高校及科研院所材料研究和粉体材料生产企业产品质量监控。
|  |  | 03260212 | 便携式采样器 | 采样量、采样速率、采样温度复合采样能力 | 测定精确度高的液体采样体积数据
|  |  | 03100100 | 便携式快速分析仪 | 升温速率：等温或1～18℃/S程序升温；分析时间：10～60秒；精确度：5%RSD；灵敏度：ppt～ppb级；采样：内置泵提供20～40ccm采样流量 | 对挥发性或半挥发性的混合物进行快速的定性定量分析
|  |  | 03140204 | 表面张力仪 | 1.接触角测量范围：0-180°；2.粉末接触角测量范围：0-90°；3.接触角测量精度：0.1°左右；4.表面/界面张力测量范围：1-1000mN/m;5.表面/界面张力测量精度：0.001mN/m左右；6.最大称重：210g;7.液体密度测量范围：0.5-2.2g/cm3;8.液体密度测量精度：0.0001g/cm3 | 用于清洗剂、墨水、油墨、油漆、涂料、水处理、农药、电镀、助化液、化妆品、变压油等领域
|  |  | 03030900 | 超低温蛋白结构探测仪 | 1H频率600MHz，具备H,C,N,D通道 | 科研
|  |  | 03030972 | 超高通量测序系统 | 测序长度不小于100bp,测序原理为除双脱氧链末端终止法以外的技术，每次测序通量须在百万以上个序列数据 | 用于基因组、转录组等各种基于核酸的序列分析
|  |  | 03031300 | 船载式营养盐连续流化学分析仪 | 最多可配制四个检测器，光谱范围：420nm-880nm；双光束数字检测器；光程：10nm；线性范围：0.001-2.500Abs；分辨率：0.0001 Abs；样品位：不少于126位 | 主要应用于雨水、河水，海水中亚硝酸盐，硅酸盐，磷酸盐，硝酸盐等化学物质的全自动分析，也适用与污水、饮用水、海水中相关化学物质的全自动分析物质
|  |  | 03030402 | 大进样量元素分析仪 | 进样方式：坩埚(自动进样，自动清灰)；测量范围：C: 0 - 350 mg or 100 %; N: 0 - 350 mg or 100 %; S: 0 - 15 mg or 100 %；样品重量：可达1000mg的有机物或5g的土壤；载气：氦气/氩气；6.测量精度：＜ 0.5% RSD | 主要用于植物、土壤、食物、肥料、煤炭等.还适合化学或药学实验室中的合成物，农产品、如淤泥或固体废物类的环境样品、土壤样品、工业样品或原油样品等的CHNS分析。
|  |  | 03030402 | 大气颗粒物有机碳元素碳分析仪 | 测量范围：0.2-750微克C/cm2。 | 分析大气颗粒物中的有机碳OC和元素碳EC
|  |  | 03030402 | 带电极冷热台 | 温度范围：-196到600℃ 双电极 全程温度精度/稳定性：0.1℃/<0.1℃ 加热速率：0.1-150℃/min | 与偏光显微镜配合使用，用来在电场作用下加热过程中观察有机化合物、高分子等材料的分子取向、形貌的变化。
|  |  | 03030946 | 单核苷酸多态性分型系统 | 检测（SNPs）基因型的准确度大于99.8%； 可同时增选检测96或384样本 | 用于检测单核苷酸多态性（SNPs），估计等位基因频率，检测染色体移位并可进行等位基因相关性研究。
|  |  | 03030906 | 蛋白纯化系统 | 流速为0.01至100ml/min内可选，可选配紫外检测器等多重检测器，压力范围为0-25MPa | 蛋白质分离纯化等科研用
|  |  | 03030907 | 蛋白质序列分析仪 | 连续测定50个氨基酸，回收率＞94%，灵敏度10pmol | 用于蛋白质和肽的N-末端序列分析。
|  |  | 03010123 | 低温恒温器系统 | 温度范围：78K-500K，液氮保持时间：5小时@78K，控温稳定性：优于50mk。 | 保持恒定低温。
|  |  | 3031300 | 电容层析成像仪 | 24电极试验段，最高耐压35 MPa 扫描速率50 Hz 工作温度-15~+150 ℃ 最高流速12 m/s 配套实时成像软件，实时成像空间分辨率不低于0.1D | 广泛用于流化床，燃烧，气力输送，油气输送研究等二相流测量。
|  |  | 3030814 | 动态粘弹谱仪 | 1力范围：0.0001~18N or 450N 2动态应变范围：0.5μm~10mm 3.静态应变范围：0.5μm~25mm 4.应变分辩率：1nanometer 5.频率范围：0.01~200HZ（连续） 6.温度范围：-150~600℃ 7.Tanδ 0.0001~10
|  |  | 03030900 | 多酚测量仪 | 1，测量面积：8cm直径；2，采集模式：触发式和连续采集；3，光源：发光二极管，脉冲操作；4，4个激发通道：紫外，蓝，红，绿光；5，探测器：硅光电二极管；6，3个探测通道黄光（或蓝光），红光，远红外光。 | 测量含有酚类物质的液体，可精确测定单宁、敏感蛋白质、还原力、冷混浊硫酸铵沉淀极限
|  |  | 03100227 | 多功能蛋品质分析仪 | 1.全自动测量鸡蛋重量、蛋白高度和蛋黄颜色自动地计算和分类haugh unit 值并打印测量值和计算值; 2 测量时间短：单个测量小于17秒; 3.重量测量范围： 0g～150g 重量测量精度:±0.1g; | 用于测量鸡蛋的重量、蛋白高度、蛋黄颜色、哈夫值等，对鸡蛋新鲜度进行等级的分析。
|  |  | 03010354 | 多功能风洞流场可视化系统 | 1.速度场维数：3D-PIV，体视全场（Tomo-PIV）3D3C，时间分辨TR-PIV，显微（Micro）-PIV，可升级到多参量联合测试系统（速度，浓度，粒径，温度） 2.CCD/CMOS相机分辨率：4M以上 3.帧频：单次至一百万次 4.照明激光单脉冲能量：最高 2x360毫焦 5.相关处理精度: 可达0.1像素 6.测速结果的信噪比: >45 7.测速结果的均方根偏差(RMS Error): < 0.04 8.测量给出的所有速度矢量中,误差小于0.1的矢量占全部所得矢量的百分比: >90% | 用于多功能风洞大小两个闭口试验段及位于循环水槽测试部的开口试验段的速度场的高精度测量
|  |  | 03030988 | 多功能激光扫描成像系统 | 扫描35x43cm,灵敏度32P<0.10dpm/
|  |  | 03030923 | 多功能酶标仪（全波长） | 波长在220-1000nm，检测最大可到4.0OD，分辨率为0.001OD，可使用24孔、48、96、384等多种规格的板 | DNA/RNA/蛋白定量和纯度检测、ELISA /酶学分析、细胞增殖、IC50/LD50、微生物鉴定等研究领域
|  |  | 03030913 | 多功能生化分析仪 | 22V/50HZ；波长段：2nm；精密度：2nm；分辨率：0.0001 O.D.；温度稳定性：+/-0.2℃；最低反应体积：80ul； | 用于生化项目检测
|  |  | 03030963 | 多功能生物分子激光成像 | 至少含473nm、532nm、635nm和650nm四种激发波长，分辨率25m，动态范围达5个数量级，扫描面积需40厘米*46厘米 | 可以用于快速分析荧光和放射性同位素标记的样品，如电泳凝胶、膜印迹等。杂交孵育后用于检测，分析目标分子，应用多种快速成像需求
|  |  | 03030961 | 多功能细胞定量分析系统 | 可检测细胞或颗粒的体积（MCV）及直径0.2-50um；可进行荧光浓度(FC)及荧光密度(FSD)检测，用于低表达抗原检测；检测灵敏度≦100 MESF；检测分辨率<3%；样本流速4.17-100ul/分；检测细胞浓度3×104 到2×106； | 对植物细胞进行系统研究，用于细胞存活率的检测，细胞凋亡分析，细胞周期分析等方面开展工作，在培育优良品种（如单倍体育种、三倍体育种等）、人工种子、细胞融合、转基因植物、研究某些因素对植物的影响、拯救濒危植物、提供食品制作的原料、利用愈伤组织进行转基因操作等方面有更广泛的应用。
|  |  | 03031140 | 多功能芯片点样系统 | 点样过程电脑控制，精度高。可制作基因蛋白芯片，微孔板芯片，细胞芯片和传感器，可选配玻片平台（7片/列*2），或孔板平台（96孔板*2块） | 用于核酸、蛋白质等微阵列芯片制作
|  |  | 03030900 | 多功能悬浮式点阵仪 | 532nm | 科研
|  |  | 03030900 | 多肽合成仪 | 1-10肽 | 科研
|  |  | 03030125 | 二氧化硫分析仪(DS气体) | 检测方式 泵吸式 检测原理 可燃气体为催化燃烧，二氧化碳为红外，毒性气体和氧气为电化学式 电 池 毒性气体和氧气为3.6V镍氢充电电池 工作时间 毒性气体和氧气≥1000小时 显示方式 超大屏幕LCD液晶显示 使用环境 温度：-5℃—+45℃，湿度：≤95%RH | 用于实验室各种燃烧试验的气体含量测定。
|  |  | 05070111 | 非接触式三维运动采集分析系统 | "1、测试频率上限要求达到100Hz； 2、最大力值要求达到7.5KN； 3、噪音要求低于50分贝； 4、最大动态位移范围要求不小于50mm； 5、电源要求：208-230V, <10A； 6、动磁式直线驱动方式，无需高压油气及水冷系统，免维护； 7、最低测试频率要求达到0.00001Hz； 8、可作DMA、DMTA试验； 9、最大激振速度要求达到1.5m/s; 10、可进行拉扭复合工况多轴激振测试； | 适用于汽车关键部件包括减震器，衬套，阻尼器，弹簧等零部件的常规拉、压、弯、扭等动/静态力学性能检测，裂纹扩展、疲劳等动态力学分析，还可以进行多频率力学分析（DMA/DMTA），以及汽车工程中的金属、橡胶、塑料、生物、复合等材料的动态模量,动刚度测量等。 适用于高周疲劳测试、动态力学性能分析，甚至多频率动态机械分析/热分析（DMA/DMTS），测试手段灵活，可配以温度舱（非常适合航空材料的仿真测试）、盐水浴或者其他实验条件，并从中进行温度扫描、频率扫描；还可以进行复杂的多自由度动态仿真试验，真正做到从静态到动态的一站式材料测试完整解决方案。
|  |  | 03030402 | 非接触式眼动测量模块 | 1,非接触式眼动追;2,完全自然状态下的眼动追踪，无需头套和头托;3,全自动眼动追踪，双眼采集；定标快捷方便，只需10 秒钟即可完成 | 适用于安全人机工程学、安全心理学、事故应急技术、防火防爆、安全原理等领域，可以用于对突发事件中人员心理、情绪、行为数据同步采集和分析
|  |  | 03031281 | 非损伤微测系统 | 采用不接触被测样品的非损伤测量方式；具有标准三维控制，测量频率：0.3Hz；检测阈值：10-12 mol. cm-2. s-；空间分辨率：1-2μm；时间分辨率：玻璃电极：1-2s | 应用于生命科学研究的许多重要领域，如动物和植物的生理调控、生长发育、逆境生理、重要疾病发生发展机制等。在不接触被测样品的情况下获得进出样品的各种分子/离子的浓度、流速及其运动方向的信息。
|  |  | 03030988 | 分析磷屏成像系统 | 1 激光输入：光纤输入 2 扫描机制：激光头位于样品之上直接扫描，信号通过光纤进入PMT，避免光路偏离。 3 扫描分辨率：50，100，200，800um任选 4 空间分辨率：1.5 lp/mm, 32P（K-屏）300um扫描 2.5 lp/mm, 14C（K-屏）200um扫描 | 对多种同位素标记的生物分子进行扫描成像，同时能够对多种染剂的凝胶进行扫描，并由随机配套软件进行数学分析。用于细胞与分子生物学、生物化学、基因工程学、代谢动力学、放射免疫及受体免疫等实验研究。
|  |  | 03030968 | 分选型流式细胞仪 | 标准分析速度至少70000个细胞/秒；分选速度50 ,000个细胞 /秒；分选纯度>98%；可同时进行四路分选，并能同时获取4种分选细胞；可以将几种不同细胞按照一定比例分选至同一试管，具有三种波长的激光器和9个检测器。 | 用于对直径为 200 nm 到 30 μm 的颗粒或细胞同时执行检测和分选任务，
|  |  | 03030812 | 分子成像系统 | 50-800bpm | 科研
|  |  | 03030900 | 分子磷屏成像系统 | 激光扫描 | 科研
|  |  | 03030812 | 分子相互作用仪 | 结合常数范围:10～10000000S/M | 科研
|  |  | 03030812 | 分子影像系统 | CCD：16 bit 、1024×1024像素；动态范围：82dB；敏感区间：300－1100nm；量子效率：>90% at 500 – 660nm，>80% at 460-770nm，冷却温度＞－90℃；曝光时间：1ms~Hours；暗箱：移动距离35-725mm；视野范围：3.5 x 3.5 cm—26 x 26cm | 对发光或者是荧光所涉及到的所有发光标记物进行成像分析
|  |  | 03052115 | 高精度超滤-微滤陶瓷膜性能测试仪 | 液体测量精度：±0.2%读数； 质量流速：0.2—300kg/hr； 额定工作压力<100bar； | 在材料行业得到广泛应用
|  |  | 03031400 | 高内涵分析筛选系统 | 特定的光学成像光路设计，能够扫描包括玻片、培养皿、6-1536 孔多孔板等各种标本。采用外置300W 氙灯光源，聚焦时间<300 毫秒。采用高速负反馈载物台，精度≤100nm，环境控制系统进行长时间的活细胞培养和观察，提供湿度、CO2 和温度控制制，CO2 浓度为5%±0.5%，水蒸气蒸发作用<5.0%，蒸发量<0.5uL/孔/小时，绝对温度30℃-40℃温控 ±0.5℃步进。可选自动加样系统：可加药品或化合物3–200 μl | 用于血管生成分析，细胞周期、细胞健康度、高通量细胞增殖检测，细胞分类计数，核计数，受体颗粒度检测，死/活细胞检测，有丝分裂指数等检测分析
|  |  | 03030973 | 高通量荧光定量PCR仪 | 384孔模块，一次可进行384样本分析，支持SYRB Green等多种荧光标记检测 | 用于核酸的定性、定量分析
|  |  | 03031300 | 高压气体吸附分析仪 | 压力范围最高可达200 bar，温度范围在20K-673 K，具多种体积规格样品池，歧管保温精度须达±0.01度 | 用于高温高压吸附、脱附等温线；低温吸附、脱附等温线，比表面及孔径分析研究，广泛应用在纳米材料、燃料电池、页岩气、煤层气、MOFs等诸多科学研究领域
|  |  | 03100105 | 根系生长检测仪 | 主机获取图像精度：1200dpi或188兆像素；一次获取数据尺寸：21.56cm宽*19.56cm长；主机获取速率：5-15秒；主机获取尺寸：34.3长*6.4cm直径；透明观察管尺寸：6.4cm内径*100cm长 | 用于扫描不同深度的根系分布或土壤剖面图像，分析每幅图像的根系长度和土壤剖面结构参数。
|  |  | 03100148 | 冠层分析系统 | 测量范围：0-2700μmolm-2s-1 分辨率：1μmolm-2s-1 相对差度（谱响应）：<10%（对植冠 精度：<测量值的±0.5%±1个字 准确度：<测量值的±5%±1个字 数据存储容量：1 M RAM（可存2000次以上测量结果） 传感器数量：80个GaAsP光敏传感器 PAR传感器量程：0~>2500 μmol•m-2•s-1 PAR传感器分辨率：1 μmol•m-2•s-1 | 通过叶面积指数、光照间隙及间隙分布状况等相关信息，测算冠层截获的PAR以及冠层下方的辐射水平。通过软件计算辐射指标、冠层指标、测量地点的光线覆盖状况及直射与漫射光的分布。
|  |  | 03030977 | 光化学反应器 | 反应腔：16个110/120伏特，50/60赫兹的电灯布线，包括安全防护罩/Chamber Reactor: 16 Lamps wired for 110/120 volts, 50/60 H.Z. Safety Shield included. | 用于开展光参与的有机合成方法学及全合成的研究。
|  |  | 03200120 | 光纤应力分析仪 | * 分布式温度和应变测量，长测量距离,可达50公里 * 高空间分辨率，长期稳定可靠 * 高精度:应变精度: 20 μ?(0.002%) ?温度精度 : 1°C * 测量模式: 人工或全自动测量 * 数据分析: 测量分析，多重数据分析对比（测量趋势，基线），图形放大等 * 警报与预警: 自动警报触发，报警类型设置 (温度, 应变, 渗漏,...)
|  |  | 3170318 | 化学发光成像仪 | 1. 分辨率420万像素 2. 单个像素尺寸7.4um×7.4um，CCD尺寸15mm×15mm 3. CCD制冷温度-60℃， 冷却系统 ：Peltier 4. 450nm处绝对Q/E值：58％ 5. 成像面积 14×18 cm左右 6. 动力学范围4.6 OD，16 bit灰度级 7. 光源：反射白光 8. 科研级大光圈定焦镜头 f/0.95 9. 样品台：滑动式化学发光抽屉，可完全抽出清洗 10. 曝光时间：0.5秒至24小时； 11. 专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像等功能。 | 用于化学发光成像分析
|  |  | 03170318 | 化学发光凝胶成像分析系统 | 全自动镜头控制系统，手动、自动机程控方式曝光模式，镜头反馈功能，基法光波长：2种（白光紫外） | 对细胞和组织蛋白核酸的定量成像分析
|  |  | 03030611 | 化学发光凝胶成像系统 | 采用145万像素科研级CCD，有效分辨率为1392 x 1040，输出可大于500万像素；CCD制冷温度：绝对可控温度-30℃；温度波动范围±0.1℃；配备F1.2变焦镜头,也可配备定焦镜头；可控制光源选择和滤光片切换 | 从事分子生物学研究，用于蛋白、DNA的凝胶记录，印迹分析；用以检测核酸、蛋白质、斑点杂交、克隆计数及蛋白组分析等。
|  |  | 03030900 | 活细胞工作站 | 目镜10X 物镜2X4X10X20X40X60X | 科研
|  |  | 03030101 | 基因分析遗传分析系统 | 1,同时分析多达20-30个基因;2,在45分钟内完成300-500个碱基序列测定;3,配置 遗传分析系统 | 基于序列分析为基础的应用：新基因的测序；序列对比、剪切；已知和未知突变的确认。杂合子的检测。病原体鉴定及分型。
|  |  | 03030972 | 基因芯片点样系统 | 样品点大小重复性CV<5%，喷点速度达100点/秒，移动/定位系统的步进马达分辨率达1.3μm，定位重复性CV<5% | 用于非接触式的芯片点样及液体分装
|  |  | 03250534 | 激光跟踪仪 | 25M/IM-9M/40m, 1.测量距离（直径）可达80米； 2.光束直径4.5mm； 3.采集速度3000点/秒；4.水平±270度仰角±450度 | 科研
|  |  | 03260123 | 激光粒子测速系统PIV | 1.测速范围：0～1000m/s 2.测量区域：不小于1.2m*1.2m 3.测量相对精度：1% 4.激光单脉冲能量不低于500毫焦 5.脉冲频率1-15Hz可调 6.最大进气压力80PSI，输出气流大于1000 l/min 7.窄带滤波片，532 nm +/- 5 nm | 进行气流、液流场内部流动测量和结构研究
|  |  | 03030105 | 甲烷分析仪 | 镜面距离：0.5 m 镜面直径：3 inch 工作环境：-25 ~ +50 °C 电源：10.5 ~ 30 V DC 功率：~10 W（正常测量期间）；~20 W（清洁期间） 分辨率（RMS）：5 ppb @ 10 Hz和2 ppm CH4 校准量程：0 ~ 50 ppm 通讯：以太网（最高50 Hz），RS-232 (57600波特率)，DAC (6通道)， 探头重量：4.5 kg (10 lbs) 尺寸：直径14.33 cm，高82.8 cm | 测量农田、沼泽、湿地、森林等生态系统的甲烷排放情况，以及涡度协方差方法监测大气甲烷通量等方面。
|  |  | 03030913 | 检验标本前处理系统 | ISE单元，1200次测试/小时
|  |  | 03091011 | 茎干生长连续测量带 | 测量胸径：≤65cm | 用于测量植物茎干。
|  |  | 03030402 | 聚合物流变仪 | 1,配置高精度光学解码器的EC马达;2,旋转模式最小扭矩：0.01 µNm，振荡模式最小扭矩：0.002 µNm，最小转速 CSS：10-9 rad/s，最大转速CSS/CSR：314 rad/s;3,法向力范围：0.005 ～ 50 N，CTD450对流控温系统温度范围：-130 ～ 450℃ | 流变仪用于测定聚合物熔体，聚合物溶液、悬浮液、乳液、涂料等流变性质的仪器。能快速、简便、有效地进行原材料、中间产品和最终产品的质量检测和质量控制。
|  |  | 03100144 | 凯式氮仪 | 测定范围：0.1-200mg N 回收率：≥99.5% 精度：≤±1% 检出限：≥0.1mg N 滴定精度：2.0微升 数据储存：54个蒸馏程序，100000个结果 | 用于凯氏法分析氮/ 蛋白、铵态氮、TKN 总凯氏氮、DD 直接蒸馏、挥发酸/ 碱等分析。
|  |  | 03030900 | 快速纯化工艺开拓系统 | 0.01-100ml/min | 科研
|  |  | 03030911 | 冷冻超薄切片机 | 1、观察体视镜：10-64×；2、切片厚度1nm-15μm或1nm-1μm或50nm-1μm；3、切片速度0.05-100mm/s；4、工作温度范围：-15至 -185℃；5、切片范围70nm-15000nm；围70nm-15000nm；
|  |  | 03141300 | 沥青混合基本性能测试仪 | 1、加载能力：15KN(静载）， 13.5KN（动载）；2、作动器冲程：30mm；3、温度控制：4—60度；4、围压：0—210KPa | 进行动态模量试验、流变次数和流变时间的沥青试验，用于沥青混合料路用性能评估，得到的动态模量主曲线能用于路面结构设计。
|  |  | 03030816 | 粒径速度测定仪 | 0.5-1000微米 | 科研
|  |  | 03260146 | 粒子示踪器 | 1.激发波段：460nm，荧光波段：645nm 2.直径(D50)：0.3um-20um 3.比重：0.92-4.8 4.折射率：1.02-2.5 | 适用范围：空气流场、高压空气流场、水流场
|  |  | 3030428 | 流动注射分析仪 | 1，一次可容纳120-270个样品;2,每次仅需数十微升至数百微升;3,相对标准偏差一般可达1%以内。 | 水质检测、土壤样品分析、农业和环境监测、科研与教学、发酵过程监测、药物研究、禁药检测、血液分析、食品和饮料、分光光度分析等等。
|  |  | 03030900 | 流式细胞仪 | 至少含2个激光器，波长可为488nm、633nm，或从355nm、375nm、405nm、445nm、592nm、532nm、561nm、638 nm、642nm等激光器中选择。 | 进行细胞各种参数分析等科研用
|  |  | 03190915 | 露点水势测量系统 | 测量范围：+/-300mV，分辨率：20nV，精度：60nV，温度范围：0-60℃ | 测定土壤或叶片的水势
|  |  | 03061627 | 梅纳旁压仪 | 1.梅纳旁压模量；2.蠕变压力；3.梅纳极限压力：最大压力：10Mpa,最大体变：800cm3 | 土工测试
|  |  | 03040361 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 粒径测量范围0.3nm-5um，粒度检测角度90°和128°；Zeta点位范围无实际限制，高稳定He-He激光器；APD雪崩式光电二极管检测器；12个衰减器；温度范围0-90℃；4000通道相关器，25ns-8000s以上动态采样时间 | 适用于粉体或各种纳米级材料颗粒粒度分析研究，药物新剂型新技术的应用开发等研究
|  |  | 03031277 | 纳升级蛋白结晶工作站 | 能安置五个板位，25－1200nL可重复的液体处理系统，最小体积10nL. | 可用于蛋白质结晶学、微量液体处理等研究领域
|  |  | 04180111 | 年轮根系分析系统 | 可不等间距地自定义分段直径，自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积等，及其分布参数； | 应用于植物的水平、垂直方向测量年轮。广泛应用于农业领域等。
|  |  | 03030611 | 凝胶成像分析系统 | 镜头分辨率(H×V)：1,360×1024；像素密度：12 位(4096 个灰度)；像素大小(H×V)： 4.6×4.6 µm ；具备有镜头反馈功能;分辨率：1280X1024；缩放方式：手动或自动；CCD：12 bists或更高 | 从事分子生物学研究，用于蛋白、DNA的凝胶记录，印迹分析；用以检测核酸、蛋白质、斑点杂交、克隆计数及蛋白组分析等。
|  |  | 03200119 | 气道过敏测试系统 | JUPITER21；全部测试只需要不到10分钟时间；自动给荮、自动切换，安全很高；呼吸阻力和传导性电脑分析；可设置压力和振动频率；可以通过选择来监视SpO2测量 | （1）早期支气 管哮喘的诊断；（2）引起气道过敏反应机制的研究；（3）气道过敏反应甄别测试。
|  |  | 03030900 | 全功能连续波长微孔板检测仪 | 波长可从紫外到近红外（200nm-1000nm）各种波长中精确选择；具不同闪烁频率选择功能；发光模块能连续和瞬时发光； | 进行核酸、蛋白定量、酶学和生化检测分析等科研用
|  |  | 03040270 | 全站仪 | 测角精度0.5秒，有棱镜测距精度：±(0.6mm+1ppm*D)，圆棱镜测程3500m | 在土木，交通等行业得到广泛应用
|  |  | 03030912 | 全自动DNA测序仪（基因分析仪、基因测序仪、DNA序列分析仪、高通量测序仪） | 同时平行分析4个或4个以上的样本，1个或2个激光光源，能产生至少2个及以上的激发波长，毛细管大于等于4道，测序长度大于等于500bp,精度98.5%以上。 | 用于核酸序列分析研究
|  |  | 03030901 | 全自动氨基酸分析仪 | 基于阳离子交换柱分离、柱后茚三酮衍生光度法测定；检测限 3-50 pmol；9 pmol（所有氨基酸平均）；流量范围0.001-9.99ml/min； | 用于氨基酸分析等科研用
|  |  | 03030900 | 全自动蛋白质分离纯化系统 | 系统双泵，流速0.001-25ml/min，压力0-20MPa，样本泵流速0.01-25ml/min，压力0-10MPa. | 蛋白质分离纯化等科研用
|  |  | 03030988 | 全自动核酸分析仪 | LED光源；信号采集用光电倍增管，一次性可自动分析样本至少12，最多至96个；自动上样；上样直接兼容离心管、12联管、96孔微孔板等； | 用于DNA、RNA等单/双链核酸分子的分析。
|  |  | 03030971 | 全自动核酸提取工作站 | 最多平行处理至少16个样品，样品核酸提取过程全自动化完成；所用Tip可以自行刺穿密封膜吸取试剂以减少外部污染，具温控模块，可使样品加热，须采用无磨损的陶瓷活塞 | 用于分子生物学、法医物证学、法医临床学、食品、医药、化学等领域的研究用
|  |  | 03030900 | 全自动化学分析仪 | 光谱范围：420nm-880nm；双光束数字检测器；光程：10nm；线性范围：0.001-2.500Abs；分辨率：0.0001 Abs；样品位：不少于126位 | 主要应用于径流实验系统水样品、雨水、树干径流水质分析，土壤及植物样品等分析。还原碳水化合物/总碳水化合物，氯化物，总氰或自由氰，钼，硝酸盐，等化学物质的全自动分析，也适用与污水、饮用水、海水中相关化学物质的全自动分析等科研用。
|  |  | 03030943 | 全自动免疫组化及原位杂交工作站 | 可进行烤片、脱蜡、阻断、抗原修复、标记一抗、标记二抗、显色和复染等全流程完全自动化处理的免疫组化及原位杂交工作，无需人工干预；具至少3个独立的玻片架，可容纳至少30张玻片 | 用于免疫组化及原位杂交待研究领域
|  |  | 03170318 | 全自动凝胶切取系统 | 快速，准确、全自动的从电泳胶中切取蛋白斑点，准确率大于99.9%，通过切点列表单次科选择9600个点，连续切取384个点，可用于各种大小的预制胶何自制凝胶;同时对 4 块预制胶（Criterion™ gel）或微孔板进行切取；真空抽取蛋白点及液体输送方式保证切取准确性大于 99.5% ；每小时切取多达 600 个蛋白点；高达 100μm 的分辨率；可切取任何尺寸从 0.5mm 到 2.0 mm 厚度的凝胶 | 用于蛋白质半点的窃取，酶解等应用，可以处理银染，考染，荧光染料染色，特别是DIGE标记，甚至包括已经驼色的凝胶在内的所有凝胶;对于双向电泳凝胶分离出的蛋白点提供精密、准确、快速的切取以用于进行质谱的蛋白质鉴定
|  |  | 03030963 | 全自动生长曲线分析仪 | 可同时自动进行200个样品的培养和测试，每个样品可同时检测至少3个不同波长的OD值变化 | 微生物学、食品微生物学、工业微生物学、发酵工程学、环境科学
|  |  | 03030402 | 全自动数字煤岩分析仪 | 1,被测试样面积：16um²;2,分辨率：0.001%;3,滤光单色性：测量主峰546nm；4,分辨率1.0μm。 | 全自动数字煤岩分析仪是通过煤岩学的方法对煤的显微组分、 显微类型和煤化作用进行研究。通过对有机显微组分、无机显微 组分、煤岩类型结合煤层及围岩沉积相的研究。
|  |  | 03031230 | 全自动小型催化反应器 | 压力:100bar 1000℃ | 科研
|  |  | 04070118 | 热屏蔽盒 | 外箱温度控制/outer box temperature controlled:418mm*348mm～304.35mm; 内箱加温防护罩/inner box heat shield:364mm*240mm～236.35mm. | 热控温装置。
|  |  | 03030973 | 热循环实时荧光定量PCR仪器 | 双96孔模块、0.2ml标准反应管、温度准确度±0.25℃，支持SYRB Green等多种荧光标记检测 | 生物化学、微生物DNA扩增
|  |  | 03250534 | 人体运动视觉捕捉系统 | 250fps的帧速和全局快门，可以轻松的捕捉快速运动的物体；具备832*832像素的Super VGA分辨率和全球最先进的M12镜头，可以精确的捕捉Marker点亚毫米的移动； 18 路图像同时采集速度不低于60 帧/秒；图像采集器颜色深度不小于10比特；图像采集器传输距离不小于7～15 米。 | 科研
|  |  | 03030902 | 溶液中蛋白质相互作用分析系统 | 最高转速 大于或等于 60,000 rpm，转速精度为± 20 rpm；b. 温度设定范围为0-40度 ，0.1度步进，精度±0.5度；最少进样量为0.025mL；备有紫外光检测系统；波长范围190-800 nm；扫描间隔1.0nm，可达1000个数据点/扫描；可全自动检测数据收集及分析；能提供多种沉降速率及沉降平衡实验的数据分析方法，自动计算样品的分子量，沉降系数，分子结合/结离系数，扩散系数，浓度等 | 用于传统的核酸、蛋白、核酸/蛋白复合体、核小体、病毒、噬菌体、细菌等生物学领域的研究、生物制品、石油化工聚合物（Polymer）、纳米材料等新型研究领域、在药物研发中，通过对蛋白质在溶液中的性质（不同的浓度、温度、离子强度以及pH范围等等条件下）的更完整表征，从而降低临床前和临床实验的费用，或加速候选药物的评价过程，以加速诊断标记物、治疗药物或治疗药物靶标的开发
|  |  | 03100213 | 乳成分分析仪 | 检测项目 检测范围 精度 脂肪 0.01—45 % ±0.06 % 非脂乳固体 3 %—40 % ±0.15 % 密度 1000—1160 kg/m3 ±0.3 kg/m3 蛋白质 2 %—15 % ±0.15 % 乳糖 0.01 %—20 % ±0.2 % 掺水 0 %—70 % ±3 % | 主要用于检测牛奶酸度、脂肪、密度、蛋白质等，并有效判别牛奶中掺入物质，对其进行分析研究。广泛应用于农业、科研院校。
|  |  | 05070111 | 三维粒子图像测速系统 | 激光器， 15 毫焦每脉冲 660000 型显微镜（包括 10 倍物镜、卤素灯、滤光盒、 2 倍中继镜和 F 卡口适配器） 660006 型液导光组件（ 2 米长） 跨帧 CCD 相机（具体型号取决于应用模型；包括镜头，所有接口电缆及图像采集卡） 610036 型激光脉冲同步器 Insight 4G 的数据采集、分析和显示软件 | 科研
|  |  | 05070111 | 三维运动捕捉系统 | 六自由度测量，微动测量，三维平台运动测量 | 工业测量与控制 工业研究 机器人控制 生产线控制
|  |  | 05070111 | 三维运动采集与分析系统 | * 通过使用1600万像素相机实现世界上最高的精度 能够实现录像动画和三维空间的融合 * 实现了世界上最快的全分辨率采样频率 * 结合独特的传感器技术，采用CMOS传感器，实现全电子快门 * 通过10Bit灰阶和椭圆近似法，高精度检测出反光点的中心位置 * 标准配置超级频闪光源，进一步实现2-7倍的照度 * 合并静态和动态的标定工具，最大限度简化标定工作 * 通过声音实现的生物反馈功能 | 特别为运动捕捉而设计的传感器，可同时实现高分辨率与高采样频率，并且实时三维运动捕捉效果好、功能强，广泛应用于体育训练、人体工程学研究、生物力学研究、动画制作、互动式游戏等领域。
|  |  | 03030913 | 生化分析仪 | 有大于290个测试/小时检测能力；60个独立样品位，具有样品冷藏功能，可采用原始试管或样品杯，可一次编排180个样本工作单。40个24小时冷藏全金属试剂位 | 用于定性定量检测分析多种化学物质，为临床和科研上提供对疾病的诊断、治疗和预后及健康状态提供信息
|  |  | 03030963 | 生物分子相互作用分析系统 | 全自动，至少二通道，样品无需标记，能获得生物分子间相互作用的动力学和亲和性等参数，纳升数量级流动通道容积，死体积小于60纳升，采用96孔或384孔容量的样本架，微升级样本注入体积；检测的分子量底限至少200Da，信号范围1-69000RU | 可用于各种分子之间相互作用的研究，如蛋白质组学、信号传导、酶动力学、疫苗的开发研究等
|  |  | 03030972 | 生物芯片荧光检测系统 | 含至少二种波长激光器，扫描分辨率2.5微米 | 可用于核酸或蛋白质芯片的分析检测等科学研究
|  |  | 3170318 | 生物样品高压冷冻固定系统 | 1,最低工作温度：-196℃；2,样品玻璃化深入样品200µm;3,直径4-6mm的样品装载系统 | 主要用于植物组织的无损伤固定来分析植物细胞的结构和功能。
|  |  | 03030972 | 实时定量序列分析仪 | 24通道，能平行分析1-24个样本，对序列突变和表观遗传学甲基化进行实时的基于序列的检测和定量。 | 可用于核酸突变等表观遗传学研究
|  |  | 03010354 | 实时动态测量系统 | 1,实时得出模型的六个自由度;2,精度达到0.1mm。 | 测量风洞试验中模型的变形量与空间姿态角、循环水槽试验模型的六自由度。
|  |  | 03030908 | 实时荧光定量PCR仪 | 五色荧光检测,新型光路设计支持更多的荧光标记检测，荧光包括：FAM™/SYBR® Green I, VIC®/JOE, NED™/ TAMRA™/ Cy3®, ROX™/Texas Red®,和Cy5®等; 支持96孔板和单一0.2ml反应管。 | 用于核酸的绝对定量、相对定量等分子生物学领域研究
|  |  | 03031230 | 实时在线高压反应红外分析系统 | 100ml高压釜反光镜连接、光纤探头 | 科研
|  |  | 03250505 | 数据采集及行为分析系统 | 神经信号处理器：系统通道系数64；数字式数据采集器：放大器输出电压：≥±8.192mV，数据采样率：≥30kHz@16bit，数据分辨率：≤0.25uV，高通截止频率：≤0.01Hz。 | 用于啮齿类、灵长类等动物的离体、在体电生理记录，特别是在体清醒的记录方式，能够有效的了解神经元放电活动变化和行为学改变的相互影响及相互关系。
|  |  | 03200122 | 数据分析仪 | WE 100H 采样频率：20kHZ；动态范围可达85dB | 实现测量数据的自动采集 进行跳动误差的计算与分析
|  |  | 3170318 | 数码化学发光扫描仪 | 1. 成像面积：10cm x 8.5cm 2. 分辨率：196um x 196um 3. 成像时间：6分钟（标准）和12分钟（高灵敏度） 4. 检测类型：低噪音CCD 5. 包含发光Marker笔 6. 操作温度：15-30℃，露点温度不超过25℃ 7. 含电泳仪和转膜设备 8. 服务器计算机 | 为Western Blot成像提供了高效简便的技术手段,取代暗房压片的数码化学发光成像设备。
|  |  | 03031400 | 数码微珠芯片系统 | 采用微珠芯片技术，SNP位点最大检测通道384个位 | 用于单核苷酸多态性、基因表达等研究
|  |  | 05070111 | 数字化超高速运动分析系统 | 1. 分辨率（Resolution）：相机每次采集图像的像素点数（Pixels），对于数字相机一般是直接与光电传感器的像元数对应的，对于模拟相机机则是取决于视频制式，PAL制为768*576，NTSC制为640*480。 2. 像素深度（Pixel Depth）：即每像素数据的位数，一般常用的是8Bit，对于数字相机机一般还会有10Bit、12Bit等。 3. 最大帧率（Frame Rate）/行频（Line Rate）：相机采集传输图像的速率，对于面阵相机一般为每秒采集的帧数（Frames/Sec.），对于线阵相机为每秒采集的行数（Lines/Sec.）。 4. 曝光方式（Exposure）和快门速度（Shutter）：对于线阵相机都是逐行曝光的方式，可以选择固定行频和外触发同步的采集方式，曝光时间可以与行周期一致，也可以设定一个固定的时间；面阵相机有帧曝光、场曝光和滚动行曝光等几种常见方式，数字相机一般都提供外触发采图的功能。快门速度一般可到10微秒，高速相机还可以更快。 5. 像元尺寸（Pixel Size）：像元大小和像元数（分辨率）共同决定了相机靶面的大小。数字相机像元尺寸为3μm~10μm，一般像元尺寸越小，制造难度越大，图像质量也越不容易提高。 6. 光谱响应特性（Spectral Range）：是指该像元传感器对不同光波的敏感特性，一般响应范围是350nm－1000nm，一些相机机在靶面前加了一个滤镜，滤除红外光线，如果系统需要对红外感光时可去掉该滤镜。 7.接口类型：有Camera Link接口，以太网接口，USB接口输出。 | 安装在机器流水线上代替人眼来做测量和判断，通过数字图像摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
|  |  | 03030114 | 水分活度仪 | 1,控温系统;2, 样品池50只；3,6点标定标准品1套；4,水活性等温吸附附件1套 | 适合于食品、生物、化学等行业分析.
|  |  | 03210224 | 水汽同位素廓线测量系统 | 精度（10秒数据平均）：18O/16O优于0.16‰，D/H 优于0.6‰，[H2O]优于0.25‰；准确度：<0.1%；测量范围：1000ppm~60000ppm；测量速度：最快可达2Hz；漂移（24小时标准温压下，15分钟平均数据）：18O/16O优于0.25‰，D/H 优于1‰，[H2O]优于0.15‰。 | 用于土壤--森林植被--大气界面生态过程、坡地生态过程、流域生态过程、森林植被等研究领域。可以直接测量大气中水汽的18O/16O和D/H 同位素的比率，同时可以测量样品中水分子的摩尔分子数。
|  |  | 03260103 | 水体碳氮分析仪 | 最大样品量：300µL 2.5 最大试剂量：300µL 2.6 反应量：300-600µL（步进量1µL | 用于对水体中碳、氮、磷 ，酸度、碱度、氨氮等化学成分分析。
|  |  | 03030816 | 四区间全自动重结晶仪 | 温度范围：-60℃～250℃；精度：0.05℃ | 科研
|  |  | 07060223 | 摊片机 | UVC（紫外灯）消毒 AgProtect抗菌纳米银表面涂层 全新的的CE一次性刀架 防碎屑、防结霜的全封闭切片机 | 用于组织包埋后切片。
|  |  | 03030402 | 碳、氢、氮、硫元素分析仪 | 分析时间:4-6min；灵敏度:≤0.2%；分析精度:≤0.2%；分析范围:0-1.5g;检测范围：100*10^(-6)~100% C：0-150mg;N:0-100mg;H:0-15mg;S:0-18mg | 对各种有机化合物、土壤、动植物和环境类样品中的有机元素的含量进行测定, 检测碳、氢、氮等元素含量
|  |  | 03030402 | 铁电分析仪 | 1、主机测试电压不低于 ±25V（可扩展至10KV)；2、输出电流峰值+/-1A；3、最大负荷电容1μF；4、动态电滞回线测试频率0.001Hz-5KHz、铁材料漏电测试10pA-100mA、极化测试精确到10fc
|  |  | 03061600 | 土壤非饱和导水率测量系统 | 技术参数：样品数: 10个, 测量范围: Ku < 10cm/d ,样品环容积: 250cm3 ,总重: 40kg, 柱状样品的截面积: 41cm2 , 尺寸: 100x70x40 cm, 测量的时间间隔: 15min 供电:220v/1A,称重的分辨率: 0.01g,水势范围:0---700 cm WS (pF 2.8), 试验时间: 2-10 天（取决于土壤类型） | 确定非饱和导水率及土壤水分、土壤水势、pF水分特征曲线
|  |  | 03141300 | 土壤水分动态测试系统 | 测量范围: 0～100%，测量精度:±3% RH，测试的绝对误差：2%，测试反应时间: 2s，响应时间：1s | 长期连续动态土壤水分监测
|  |  | 03141300 | 土壤水分温度电导率测定仪 | 温度： -5 - +50 ℃，介电常数：1 - 80，含水量 0 - 100％Vol | 测定土壤水分
|  |  | 03030148 | 微波反应合成仪 | 微波输出规格：0~300W，0~600W（可选），2450MHz 精度和密度：Auto-tuning调节，±0.27W，±0.55W，0~900W/L 微波谐振腔：环行聚焦单模（FocusMW，US.P.专利，R&D100奖） 耦合通道：11列环形通道，自动耦合（能势阱效应） 环行腔体积：300mL（带同步冷却接口，成像和拉曼系统接口） | 适用于实验室快速的合成目标产物，加快反应的速度，能够快速的完成达到的科研目的。可用于微波有机合成，组合化学，纳米合成等教学研究。
|  |  | 03260220 | 微波消解仪 | 微波安装功率≥3500W；微波功率0-100%连续自动调整； 1反应容器最高耐压≥1500psi 2反应容器最高工作温度≥300℃ 3反应容器体积≥60ml 4反应后罐体可直接进行水冷和风冷 | 消解物质
|  |  | 04220202 | 微胶囊造粒仪 | 功率：最大150W；胶囊粒径范围：0.15-2mm；加热温度：30°C-70°C；振动频率：40-6000Hz；压力瓶：500mL和1L，工作压力高至1.5 bar；液体样品由气压方式输送，气压泵流速（空气）：0.5-200 ml/min； | 用于大量制备基因工程化的哺乳动物细胞的微囊包裹制备。
|  |  | 07060210 | 微量自动融合仪 | 技术参数：融合模块 电压 5－300V 脉冲宽度 0－300 μs，按5μs递增 脉冲形式 方波 多脉冲 1－99，间隔1秒 矩形电压 1－10Vp，关于0V对称 | 应用于真核细胞瞬时和永久性的电穿孔转染；细菌、酵母及其它微生物的电转化；植物及动物细胞、卵母细胞的转染。
|  |  | 03010501 | 涡度相关测量系统 | 光路长度 12.5 cm 工作温度 -25~50 ℃ 数据存储 可插拔的工业级USB闪存设备 数据通讯 以太网、SDM、RS-232、6个DAC 输入 以太网、4个模拟输入通道 电源 10.5~30 V DC；功耗12W（含LI-7550） | 用于测量近地层的感热通量、潜热通量、CO2通量、动量通量和摩檫风速等微气象领域的研究。
|  |  | 05070111 | 无线遥测三维双侧运动实时跟踪分析仪 | 惯性传感器与地磁传感器 工作续航时间：4.5～5小时 3D运动目标的追踪显示 硬件系统 1、4套iVM-w惯性运动追踪单元 2、1套运动追踪数据收集器 3、魔术贴捷联安装系统1、高精度的运动追踪与可靠的无线传输 2、高精度360 度全方位运动姿态输出 3、基于IEEE 802.15.4无线数据传输协议开发 4、快速动态响应与长时间稳定性（无漂移，无积累误差） 5、全固态集成的 MEMS 惯性器件，高度集成的三轴加速度、角速率和磁场强度计相结合 6、快速更新率 输出模式 （四元数、欧拉角、DCM旋转矩阵、传感器数据） | 应用包括碰撞测试动力学、仪器和车辆振动分析、记录和分析压力下的构造扭曲，如车厢。可广泛用于涉及各种不同情况和环境中的人体活动有关的各种科学研究计划，增强我们对神经生理学、知觉－动作技能和生物力学的基本问题的了解，帮助临床医生和研究人员开发新技术、产品和疗法
|  |  | 03030900 | 物性质构仪 | 1.量程0.001-370mm.2样品称重功能精度0.1g，解析度均为0.001g。3 测试速度范围0.01～40 mm/sec 。4.距离精确度：0.001 mm。5.样品高度自动测定功能精度可达1 μm。6样品温度测定范围： -50～+250℃，精度1℃ | 生物样品物理性质分析使用
|  |  | 3170318 | 显微注射仪系统 | 1.双道 2. Injector with Injection, Balance, Clear, Filling and Holding Pressures; 3. Comes with Input Hose, Output Hose, Holding Hose, Foot Switch,Pipette Holder and Input Hose Adapter; 4. 手动显微操作器，磁性底座 5. 亚克力夹持器，Pipettes Acrylic Pipette | 应用于细胞核移植、显微注射、嵌合体技术、胚胎移植以及显微切割等
|  |  | 03030900 | 硝化脱氮系统 | 尺寸：L2.8m×H1.3m×W0.4m，处 | 科研
|  |  | 03031300 | 小动物活体三维成像系统 | 像素2048*2048 分辨率100um | 应用于肿瘤检测，肿瘤转移，神经生物学，心血管学，骨科学，骨科学，干细胞研究，病理毒理学，药理学，药代动力学，纳米学，放射药物学等领域的小动物活体成像研究
|  |  | 03030904 | 旋转流变仪 | 扭矩范围：0.001N-20N | 用于测定聚合物熔体，聚合物溶液、悬浮液、乳液、涂料、油墨和食品等流变性质
|  |  | 03141300 | 旋转压实仪 | 1.总体尺寸：2140HX890WX940Dmm;2.高度：1880mm;3.压实压力范围：100-1000kpa;脱模装置：800HX304.8WX355.6Dmm；4.旋转次数：正转0-1000次，反转0-500次；压实位移范围：0-250mm | 精确模拟现场压实状态，评价沥青混合料密实特征，为沥青混合料的设计、质量控制与检测提供支持
|  |  | 03030187 | 血气分析仪 | 测量原理：光学荧光法 使用参数： 样本量：125ul 样本类型：全血、血浆、血清 进样方式：注射器、毛细管、血气采血针 样本输入：全自动进样 分析时间：<120秒环境温度：10度－32度（50oF－90oF） | 用于动物病理实验室对于动物血清中钾、钠、氯、钙浓度等生化检验的测定。
|  |  | 03040417 | 压汞分析仪 | 孔径范围0.003到1000μm 可选择2个低压站和1个高压站或者4个低压站和2个高压站，以满足多种样品的检测 高级别安全防护，即使在高压和物质汞有毒的环境下仍可放心使用 | 适用于分析土壤、粉末或块状固体的孔尺寸分布、总孔体积、总孔面积、样品堆/填密度和流体传输性物理性质。
|  |  | 03031108 | 氧氮氢分析仪 | 分析范围：氧：0.05ppm – 5%；氮：0.05ppm – 3%；氢：0.1ppm - 0.25%、精度： 氧/氮：0.025ppm or £ 0.5%RSD 氢：0.05ppm、硬件：7.5KW；脉冲电极炉，计算机控制系统，真空除尘装置，一体化检测单元，1000Hz氢、氧红外检测器、动态流量控制系统+氮热导检测单元、自动清扫系统 | 用于黑色、有色金属、高温合金、难熔金属、稀土、陶瓷、矿石等材料宽范围氮氢氧含量测定
|  |  | 03040405 | 样品成像分析多色荧光成像系统 | 1.高分辨率的CCD，满足对样品分辨率高的工作要求（如：蛋白质组2D工作）。 2．高灵敏度，蓝光增强型冷CCD，保证了对微弱发光如微弱荧光，化学发光样品的检测灵敏度。 3.多种图像的显示模式，根据样品可选择表面反射和透射扫描的紫外和白光的显像模式，直接采集成像等模式。 | 成像系统是一套拥有高品质、高灵活性的仪器，它可以对多种应用范围的样品进行成像工作。用于蛋白、DNA的凝胶记录，印迹分析；用以检测核酸、蛋白质、斑点杂交、克隆计数及蛋白组分析等。
|  |  | 3170318 | 样品破碎仪(中到高通量) | 1,每次处理可达到100-200个不同样品;2,高效快速且同时有效的研磨生物样品；3,24孔或96孔适配板 | 适合对人类,,动物及植物组织,细菌,酵母等生物样品进行破碎且获得DNA,RNA和蛋白质,用于分子生物学研究
|  |  | 03260104 | 叶夹式掌上氮素测量仪 | 氮范围：全程；氮精度：±5%。 | 用于测定生长季植物体有效氮含量的便携式仪器，根据植物叶片反射光线的特性来测定氮含量。
|  |  | 03100102 | 叶片分析系统 | 快速图像分析系统（230v/50Hz)，WinDIAS 3软件。 | 用于叶片分析。
|  |  | 07040000 | 液态水同位素分析仪 | 直接注入液态水；重复性/精确度(1-sigma)(30个样品/天)：18O/16O：0.1‰；D/H：0.3‰；重复性/精确度(1-sigma)(120个样品/天)：18O/16O：0.2‰；D/H：0.6‰ | 测量液态水样中的18O/16O和D/H 同位素的比率，可以对降雨和径流中的氧氢同位素进行实时、持续观测
|  |  | 03061624 | 遗传分析仪 | 平板胶电泳，采用固态雷射700-800 nm 波长的红外光光源；采用光二极体侦测器 ；采用共振显微镜，具备可呈现原始的胶体影像数据； 随时呈现影像并储存为8-or 16-bit TIFF format；具备变色雷射，同一标本可用变色标定。 | 用于DNA序列测定和遗传分析工作
|  |  | 03030911 | 荧光定量PCR仪 | 基因表达分析、SNP 基因分型、拷贝数变异、microRNA表达、蛋白表达、易位分析、基因检测和病毒载量分析。 | 海洋地质-地质微生物
|  |  | 3170318 | 荧光素酶报告系统 | 1.振荡幅度无级可调；2.振荡频率30-600rp；3.智能化声光报警环境扫描微处理控制器，LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数 4.运行参数加密锁定 5.交流感应长寿命电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养 6.具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行 7.温度控制范围：室温+5～60 | 微生物学教学科研使用
|  |  | 03031300 | 营养盐全程自动分析仪 | 最多可配制四个检测器，光谱范围：420nm-880nm；双光束数字检测器；光程：10nm；线性范围：0.001-2.500Abs；分辨率：0.0001 Abs；样品位：不少于126位 | 主要应用于雨水、河水，海水中亚硝酸盐，硅酸盐，磷酸盐，硝酸盐等化学物质的全自动分析，也适用与污水、饮用水、海水中相关化学物质的全自动分析物质
|  |  | 03030135 | 有机碳分析仪 | 操作方式：计算机控制型 测定项目：TC，IC，TOC（TC－IC），NPOC 应用对象：水样 测定范围：TC：0-3500mg/L；IC：0-3500mg/L 检测限：0.5μg/L（1ppm＝1ml/L＝1000μl/L） 测定精度（重复精度）：CV%小于1.0% | 适用于生物材料,纯化水、超纯水等总有机碳的浓度检测。
|  |  | 03141300 | 植物根系取样套件 | 采样深度：2 米，连接方式：螺纹连接，采样类型：原状土，直径8 cm，长15 cm | 采集原状土
|  |  | 03100128 | 植物气孔计 | AP4气孔计 | 用于测量叶片的蒸腾速率、气孔导度，适用于干旱地区水分利用研究和植物水分生理生态研究与教学。
|  |  | 03141300 | 植物水势测定仪 | 测量范围： 0-4.5MPa/cm2，读数精度：0.05 MPa/cm2 | 测定植物水势(ψ)和它的组成成分及压取木质部导管汁液成分
|  |  | 03141300 | 植物蒸腾测量系统 | CO2测量范围0-2000ppm，精度±30ppm； H2O测量范围0-100%RH，精度±5%； PAR测量范围0-3000umolm-2s-1，精度±5%； 叶室温度-5-50℃，精度±0.2℃； 叶片温度-5-50℃，精度±0.2℃。 | 研究光合作用机理、各种环境因子（光照、温度、湿度）对植物生理生态的影响以及植物的长期生态学变化
|  |  | 03030906 | 中压层析蛋白纯化仪 | 最小流速可低至0.001ml/min. | 蛋白质分离纯化等科研用
|  |  | 03030944 | 紫外交联仪 | UV光源：5个8W，波长为254nm的紫外灯； 仪器工作时的转速为10-15 rpm； 杂交炉仪器可控温，温控范围为：室温+10℃ -99.9℃；杂交炉控温均一性：≤±0.1℃-68℃ | 分子生物学研究用
|  |  | 03030971 | 自动磁珠提取系统 | 含有1个6道和1个12道磁头及双工作板位，至少可以同时处理6个样本，最多可24个，处理样本的最大起始体积可以到达5ml | 用于DNA，蛋白等生物活性物质等分子生物学领域的研究
|  |  | 03030900 | 自动多肽纯化系统 | 快速分离肽、核酸、蛋白和天然产物的全新液相色谱系统，其配套的色谱柱和方法模板可以进行凝胶过滤、离子交换、疏水层析、反向层析和亲和层析，适合从一般科研检验到药品质检或临床分析应用 | 用于分离肽、核酸、蛋白和天然产物
|  |  | 03031300 | 总溶解无机碳分析仪 | Apollo AS-C3，测定精度好于0.1%，准确度好于0.1% | 测定海水和环境水体溶解无机碳
|  |  | 03060218 | 总有机碳/总氮分析仪 | 测量范围：0—100，000ppm C（非稀释状态) 0----5,000ppm N 自动进样，一次进样得6个结果：TOC/TIC/TC/NPOC/POC/TNb 可选全自动多孔位进样器、总氮（TNb)分析模块、固体分析模块 测定误差与精度 ≤1% | 应用于土壤、林业、环境保监测、水质监测、制药和医药等领域中固体样品和水质样品的TOC/TN测定。
|  |  | 03030900 | 弹性测量仪 | 零下100度到1200度温度范围，精度在5%之内 | 测试刚体材料如金属玻璃、钢铁、陶瓷等的杨氏模量、剪切模量、泊松比等物理性能
|  |  | 03030600 | 毛细管电泳仪 | 进口压力-100到+100mbar，电动进样-30到+30kV | 化学、环境、制药、生物、食品
|  |  | 03090203 | 盐度计 | 精度好于0.0001，准确度好于0.0002 | 用于海水样品的盐度测定
|  |  | 03210224 | 氧化亚氮同位素分析仪 | 同步测量N2O稳定同位素（δ15N和δ18O）及N2O浓度, ppb级超高灵敏度、精确度和准确度，基本无漂移, 快速、连续、实时测量，不需人为干扰,大的动态量程，高度线性 | 测定氧化亚氮的浓度和同位素
|  |  | 03030402 | 碳、氢、氮、硫、氧元素分析仪 | 1，元素分析范围和精度：C:0.001-3.6mg，精度：0.3%,H：0.001-1.0mg，精度：0.3%；N：0.001-6.0mg，精度0.3%；S：0.001-2.0mg，精度0.3%；O：0.001-2.0mg，精度0.3%；2.二段式程控时序进样，燃烧室温度可达1100℃, 程控设定燃烧环境 | 应用到海洋、环境样品分析，分析颗粒物、沉积物、有机体、化合材料中的碳、氢、氮、硫、氧等元素
|  |  | 03030102 | 总碱度滴定分析仪 | 1,测定精度好于 1%;案2,测定范围为100-10000 umol/L;3,测量范围:5mg/L～200mg/L 或更低;4,相对误差±5% | 土壤,海洋水体、环境水体等总碱度分析
|  |  | 03030402 | 差示扫描量热仪 | 1、 操作温度范围：-10℃-130℃ 2、 最高扫描速度：不低于4℃/min（相当于240℃/h）； 3、噪音水平：不高于0.05 μcal /℃（不高于0.012μW） 4、测量池体积：不高于130ul
|  |  | 03030402 | 大颗粒流式分选系统 | 1、气流分选装置；2、光学参数：微粒的尺寸、光密度及三色荧光信号；3、检测范围：10-1500μm；4、可用24-384孔板收集
|  |  | 03030402 | 等温滴定微量热仪 | 1、噪音水平：0.5ncal/s (0.8nW)；2、最小响应时间： 10秒；3、样品量：5-10 μg；4、注射器体积： 0.1-40 μl，自动滴定及搅拌。
|  |  | 03030402 | 多肽/蛋白测序仪 | 1.最灵敏检测量pmol 级别；2.Edman降解反应时间：47min/循环 ；3.溶剂输送系统：流动相流速范围：0.001-10.000mL/min 4.紫外-可见检测器：波长设定范围：190-700nm
|  |  | 03030402 | 分子间相互作用仪 | 1.采用无标记相互作用检测方法；2.采用平行检测模式，至少同时检测16组独立的分子相互作用；3.结合常数测定范围： 102–106 M-1 s-1，解离常数测定范围：10-6-10-2S-1；4. 最小检测分子量：≤200Da。
|  |  | 03030402 | 高通量基因测序仪 | 1、读长大于100碱基；2、通量大于500G；3、测序Q30>70%
|  |  | 03030402 | 高通量微体积蛋白分析鉴定仪 | 1、最小样品体积：9ul 2、一次实验同时测定样本数：48 3、升温速率：0.01-10摄氏度/分钟 4、蛋白浓度范围：0.1mg/ml-150mg/ml 5、波谱范围：250-720nm 6、样品温度范围：15-95度 7、样品温度精确性：0.3度 8、检测器：冷CCD
|  |  | 03030402 | 个体化基因分析仪 | 1、on 314 测序芯片； 2、芯片规模：130万个反应微孔； 3、数据输出：以超过1千万高质量测序数据为起始 测序长度：以100个碱基为起始； 4、数据格式：SFF/FASTQ 数据格式； 5、试剂：314 芯片试剂套装，包括文库，样本和测序试剂。
|  |  | 03030402 | 基因测序分析系统 | 1高数据通量：每次仪器运行读取高通量模式可在6天内生成1T碱基数据；2.数据读长：常规模式单端读取序列，读长大于100个碱基；快速模式单端读取序列，读长大于150个碱基；3.样品用量：DNA样本需要0.1微克
|  |  | 03030402 | 生物大分子相互作用分析仪 | 1、样品类型：小分子化合物、多肽、蛋白质、寡核苷酸、寡聚糖、类脂、噬菌体、病毒和细胞；2、样品容量：2×96孔板+8试剂管；3、 进样体积：5-750 ul
|  |  | 03030402 | 微量热泳动仪 | 1、测定时间：10分钟之内测量生物分子间亲和力(KD, 解离常数) 2、测量范围：nM到mM 级的解离常数； 3、测量对象：不同大小的分子：离子、片段、核小体、脂质体
|  |  | 03030402 | 微流控技术基因分析系统 | 1、单张芯片最高通量〉30000数据点 ；2、最小反应体系<10nl ；3、SNP分型call rate>99%,准确率〉99.75%
|  |  | 03030402 | 荧光定量PCR仪LightCycler 480Ⅱ | 1、温度控制均一性：±0.1 ℃；2、样本最大升降温速度：≥4.8 ℃/S；3、检测灵敏度：单拷贝基因；4、光学检测系统：冷CCD；5、检测动力学范围：1-1010个拷贝，10个数量级；6、滤镜激发波长(nm)：440，465，498，533，618；7、发射波长(nm)：488，510，580，610，640，660；8、平台配备96孔模块和384孔模块；9、软件功能：绝对定量、Tm calling、含效率校正的相对定量、基因分型、产物鉴定等
|  |  | 03030402 | 圆二色光谱仪 | 1、光源：150W 氙灯 (空冷）；2、波长：165-900nm；3、圆二色光谱分析，并同时得到吸收，荧光光谱；4、5通道信号同时采集。
104 | A02100501 | 金属材料试验机 | 03050600 | 分离式霍布金森杆材料动态冲击试验装置 | 分离式霍布金森杆技术可用来测量各种客货车部件材料在应变率100-10000 /s范围内的动态压缩与拉伸力学性能，为高速客货车在高应变率动态冲击服役条件下（如轮轨冲击、外物撞击、车体碰撞等）的安全性、可靠性研究与设计提供准确的材料性能参数。 | 材料率相关的动态本构关系
|  |  | 03050600 | 落锤冲击试验机 | 利用落锤冲击功-能，进行抗冲击零部件及缓冲器的能力测试分析。设备可以用曲线方式直接反映冲击形态及吸收功，重现试样在冲击过程中、破坏断裂瞬间等各种情形下的分布特征，具有明确的物理意义与丰富的力学信息。可用于构件的冲击试验测试以及客、货车缓冲器类的容量认证认可测试与研究。 | 铁路客货车缓冲器类的容量认证认可测试与研究
|  |  | 3050607 | 万能材料试验机 | 静音油泵油箱容量>950L；分油器；作动器50t*2个，100t*1个 | 土木结构工程测试
|  |  | 03050600 | 全自动高低温冲击试验机 | 可实现室温～-100℃金属材料的冲击韧进行，符合ISO 148、ASTM E 23、GB/T 229、1. GB/T 3808。采用全自动化控制，控制系统采用进口可编程控制器（PLC），控制取摆、冲击试验的全过程。显示冲击吸收功、冲击韧性、摆锤的旋转角度并能打印试验报告等。 | 符合标准的材料冲击韧度检验
|  |  | 03050301 | 材料双轴力学性能试验机 | 传感器精度0.5级 | 材料力学性能研究
|  |  | 03060422 | 车轮应变测试系统 | 32通道采集模块，固定装置，可随车轴旋转，满足车下100g冲击要求，存储容量兼容64g。 | 车辆科研
|  |  | 03061409 | 淬火膨胀仪 | 5轴马达控制样品台，配有VP探头，配有能谱及EBSD检测探头，三级抽真空系统，灵活、易用的计算机系统 | 材料科研
|  |  | 03060422 | 低速应变场测试装置 | 1、采样频率15-29 Hz；2、相机分辨率2448 × 2050；3、应变测量范围0.01 ％-2000％。 | 低应变速率下材料动态实时应变分析，物理、材料等科学领域用
|  |  | 03220821 | 电称低压冲击器 | 1.实时检测气溶胶粒子分布和浓度 2.粒径范围：30nm到10μm 3.粒径区间 14 4.样本流量 10 lpm 5.采样率 10Hz | 气溶胶粒子分布和浓度监测仪器
|  |  | 03050805 | 电液伺服激振试验台 | 最大力5吨 位移正负125mm 频率50 | 材料力学性能研究
|  |  | 03050304 | 电液伺服万能试验机 | 冲程±50mm静荷±250KN动荷±12. | 材料力学性能研究
|  |  | 03050304 | 电液伺服万能试验机数控器 | 2000KN/250KN | 材料力学性能研究
|  |  | 03050304 | 电液伺服岩石力学系统 | 载荷测量范围±250KN | 材料力学性能研究
|  |  | 03050304 | 电液伺服岩石试验机 | 100T | 材料力学性能研究
|  |  | 03050306 | 电子万能高温试验机 | 100KN 1250℃ | 材料力学性能研究
|  |  | 03250305 | 多功能显微压痕仪 | 载荷范围 0.3-200N 载荷分辨率(噪声条件) 3.5mN 最大摩擦力 200N 摩擦力分辨率(噪声条件) 5mN 穿透深度(非接触传感器) 300μm 理论深度分辨率(非接触传感器) 0.2nm 噪声条件下深度分辨率(非接触传感器) 3nm Z轴穿透深度(标准/紧凑) 50/25mm | 金属,陶瓷,聚合物等材料的微观力学性能.
|  |  | 03050804 | 高频疲劳试验机 | 载荷：250KN；活塞行程：±2mm；载荷精度：显示值的±0.5%；最高频率250HZ | 材料力学性能研究
|  |  | 03050103 | 高速拉伸试验机 | 1、最大动载250kN；2、最大能量5000J；3、 应变率范围0.005-1000/s；4、拉伸速度20m/s。 | 高应变速率下材料属性分析，物理、材料等科学领域用
|  |  | 03050811 | 高温弯曲性能实验机 | 1500度/75KN | 材料力学性能研究
|  |  | 03050306 | 高温万能试验机 | 30KN | 材料力学性能研究
|  |  | 03051400 | 抗压抗弯一体化试验机 | 300KN/10KN | 材料力学性能研究
|  |  | 5010900 | 轮轨接触疲劳分析软件 | 1 支持搭建整车动力学分析及进行列车整车动态分析； 2 支持进行利用安定理论进行轮轨滚动接触疲劳分析； 3 利用摩擦功进行轮轨滚动接触疲劳分析； 4 支持后处理输出由轮轨接触疲劳分析软件计算得到的纵向蠕滑力F、横向蠕滑力F、法向力Fn、最大赫兹接触压力p0；法向力计算牵引系数 | 轮轨接触疲劳分析软件
|  |  | 03050301 | 煤岩试验机引伸计 | 温度条件：-10℃~100℃，变形：0~10mm | 用于测试煤岩、岩石单轴压缩试验与三轴压缩试验的轴向应变 与横向应变，分析煤岩的变形特性。
|  |  | 06010329 | 纳米压痕仪 | 1. 力的最小分辨率 <1 .0nN；2. 位移的最小分辨率<1.0nm；3. 最小接触力<70 nN；4. 横向载荷noise floor 3.5μN；5. XY 定位误差在+/-50nm；6. 热漂移<0.05nm/s；7. 完全电脑控制样品台模块；8. 样品台测试尺寸：不小于70mm x 70mm | 用于半导体技术；存储材料；光学组件；金属蒸镀层；防磨损涂层等行业
|  |  | 04070000 | 疲劳试验机 | 1. 静载25；2.动载20T；3.环境温度-140-250°C；4. 加载信号为正弦波、三角波等；5.测试样品长度范围15cm-800cm； | 流体力学、材料力学性能研究
|  |  | 03051228 | 全自动非饱和土应力路径三轴试验仪 | 荷载范围：7kN和25kN 围压或反压范围：500kPa 、4000kPa、1000kPa、8000kPa、2000kPa、10MPa、3000kPa 三轴压力室：从：2000kPa到 10MPa | 测试非饱和土的非饱和强度、变形以及应力应变关系。
|  |  | 03050302 | 全自动生物材料试验机 | 最大力 25KN 5.5Kip | 材料力学性能研究
|  |  | 03051200 | 热模拟试验机 | 施加载荷200KN，实验温度<=1800,变形速率0.001-1000mm/s | 材料本构关系、再结晶/回复、融化凝固的研究，热轧、连铸、 热处理、焊接模拟等
|  |  | 04070000 | 生物材料疲劳机 | 1. 静载2100N；2.动载3000N；3. 加载信号为正弦波、三角波等；4，加载频率~100HZ；5，加载方式，电机；6，功能：可以实现拉压疲劳、弯曲疲劳、也可选择拉压扭转疲劳。扭转角度±135o，力矩±25Nm；7，选配，生物模拟体液系统。 | 生物材料研究与评价
|  |  | 03050805 | 生物力学试验机 | ±25KN,±100Nm | 材料力学性能研究
|  |  | 03220714 | 水压致裂地应力测量设备 | 1.应力范围：10MPa 2.温度范围： 0到60℃ 3.应变计阻值： 120欧姆 4.桥路设置：三线，四分之一桥 5.精度： 标准误差为应力的+/-10ppm 6.应变计长度：10mm 7.钻孔尺寸：38mm直径 | 岩石或混凝土的三向应力测试
|  |  | 03050000 | 万能材料试验机 | 载荷容量：1KN，精度：显示值的±1%，试验速度：0.05～1000mm/min | 材料的力学性能研究
|  |  | 03061106 | 慢应变速率应力腐蚀试验机 | 主机，速度范围：1x10-8mm/s～2.5mm/s；实验釜，压力≤25MPa，温度≤650℃；电加热及测量系统，温度：常温～650℃；光栅位移传感器，1um分辨率 | 金属材料的应力腐蚀特性研究
105 | A02100503 | 工艺试验机 | 03050900 | 电磁振动机 | 1. 激振方式：电磁式； 2. 自动扫频范围：1~200Hz； 3. 精密度：0.01HZ 4. 空载位移幅值：0-5mm 5. 振动方向：垂直 6. 设时范围(M)：0.1s-99.99h | 电磁振动微动疲劳与磨损试验
|  |  | 03050900 | 多功能摩擦磨损试验机 | 1. 根据载荷范围可分为：纳米摩擦磨损试验机(1μN~10N)，微摩擦磨损试验机(1mN~200N），大载荷摩擦磨损试验机（0.1N~1KN） 2. 销球盘旋转运动速度：0.0001rpm~5000rpm； 3. 高速纯属往复运动频率：0~50Hz； 4. 环块运动速度：0~5000； 5. 载荷范围：0.1mN (10mg)~1KN(100kg)； 6. 力分辨率：超高分辨率 0.01mN (10mg)；一般分辨率0.1mN (10mg) | 可用于新材料和润滑剂的研究与开发工作
|  |  | 03050900 | 腐蚀摩擦试验机 | 1. 静态和动态摩擦；载荷范围：1 mN 至 1 KN； 2. 可控温度范围：-25 to 150℃； 3. 可控湿度范围：10 ~ 95% RH； 4. 线性运动：运动频率范围0.1 ~ 60 Hz，运动范围：50 μm to 25 mm； 5. 旋转运动：顺时针旋转速度：0.1 ~ 3000 rpm 6. 逆时针旋转速度：0.001 to 100 rpm； 7. 电化学模块，电气绝缘；防飞溅腔室；三电极系统（参考电极，反电极，工作电极）； 动态和被动的液体循环。 | 主要用于各种材料在电化学腐蚀介质环境下的磨蚀过程模拟试验，可完成宏观和微观尺度上的多重测试。
|  |  | 03050902 | 磨损试验机 | 1. 载荷范围：1μN - 2000N； 2. 销盘\球盘\盘盘，旋转运动速度：0.1rpm - 5000rpm； 3. 高速线性往复运动频率： 60Hz； 4. 最大行程：250 mm； 5. 位移分辨率：1 micron ； 6. 速度：0.001 to 10 mm/s 7. 承载：0.5kN； 8. 最大行程：200 mm。 | 用于材料摩擦磨损试验，物理、材料等科学领域用
|  |  | 03050900 | 双辊试验机 | 1. 最大辊直径:120mm;最大辊厚度:13mm;最大载荷:5KN; 2. 滑-滚速率比:0-100%; 3. 温度:室温-150℃; 4. 最大辊速度:3000rpm;最大电机功率:15kw@1500rpm;最大电机速度:3000rpm;最大辊轴速度:3000rpm;驱动比:1:1、1:2、1:3; | 可用于新材料和润滑剂的研究与开发工作
|  |  | 03050900 | 微摩擦磨损试验机 | 1. 加载范围：1mN~1000N 2. 垂直定位：最大行程150mm，，位置分辨率1µm 3. 横向位移：最大行程75mm，位置分辨率2µm 4. 下试样主轴转速：0.001rpm~5000rpm 5. 对偶方式：四球式，球盘式，销盘式，盘盘式 | 应用于金属，塑料，陶瓷，纸制品，复合材料以及涂层的摩擦性能测试，也可以用于固体润滑，润滑液，润滑油和润滑脂的摩擦性能的测试。
|  |  | 03050900 | 真空摩擦仪 | 1. 标准真空度：10-6 Torr (10 - 9 bar, 0.1mPa） 2. 载荷范围：0.1N – 1 kN 3. 销球盘旋转运动速度：cw：0.1rpm ~ 2500rpm 精度：0.001 ~ 50 rpm 4. 四球旋转运动速度：0.1 ~ 2000 rpm 5. 往复运动速度：0.001 ~ 10 mm/s 6. 多种施力模式：恒力模式、线性增量模式、动态加载模式等 | 在真空度10-6 Torr条件下，原位检测：摩擦力、摩擦系数、负载、扭矩、临界载荷、表面接触电阻、电容、表面声波、磨损量等等。
|  |  | 03050900 | 轴承试验机 | 1. 载荷可加载至10KN 到100KN， 2. 设备转速为10 ~4,000 rpm ， 3. 测试温度范围：室温~200℃。 | 主要用于评价滚动轴承疲劳耐磨性的测试设备。可用于润滑油和润滑脂实验，满足DIN51819 标准要求。
106 | A02100505 | 动平衡机 | 03051100 | 旋转拉力测试仪 | 1. 测量范围:0~9999（KN）； 2. 拉伸速度:10士2转（mm/min）； 3. 最高转速:10000rpm
107 | A02100506 | 振动台与冲击台 | 03051101 | 微型测力仪 | 1. 最大荷重：250N； 2. 加载速度：2～60mm/min； 3. 表示精度：0.001mm
|  |  | 03052500 | 多轴同步振动试验系统 | 1. 频率范围：正弦2~2800Hz；随机2~2800Hz； 2. 频率范围：三轴向均正弦2~1000Hz；随机2~2000Hz； 3. 峰值位移：<60mm； 4. 动圈一阶共振频率：≥2400Hz； 5. 漏磁：≤1mT； 6. 运动部件质量：三轴向均≤200kg； | 主要用于铁道机车车辆“振动(载荷)频率对材料疲劳性能影响”、“悬挂件振动疲劳”、“模态应力实验”和“载荷反演技术”的研究、开发和研究生培养等学科建设。
|  |  | 03052501 | 空气冷却电动振动台 | 1. 正弦推力：20000N；随机推力：20000N 2. 频率范围：5~3000Hz； 3. 最大载荷：200KG； 4. 最大位移P-P：51mm； 5. 最大速度：2M/S； 6. 最大加速度：1000M/S2；
|  |  |  | 液压振动台实验系统 | 1. 台面承载（含工装）：3000kg 2. 动态行程P-P：最大15.2cm 3. 最大动态推力：180kN 4. 工作频率范围：1～200Hz 5. 最大空载加速度：20g 6. 最大速度：1m/s 7. 最大峰-峰位移：150mm 8. 台面不均匀度：<10% 9. 横向振动：<5% 10.偏心距：<0.5m
|  |  | 03140416 | 双向电磁振动实验台 | 1. 最大负载120kg； 2. 振动方向：垂直、水平；双向最大位移均为80mm； 3. 频率范围：0.01~600Hz；扫频范围：0.01~600Hz；精密度：0.01HZ 4. 电磁振动试验抬振幅：0~5mm； 5. 最大速度600mm/s，最大加速度：20g； 6. 时间控制：一年内/以秒为单位； 7. 振动波形：正弦波、半正弦波 | 用于建筑结构的地震反应及控制试验
108 | A02100507 | 碰撞台 | 03050605 | 高低温摆锤冲击试验机 | 1. 摆锤预仰角：150°； 2. 冲击速度：4~5.5m/s； 3. 支座端部圆弧半径：R1~1.5mm； 5. 冲击刀圆弧半径：R2~2.5mm； 6. 分辨力：0.1J，角度分辨力：0.1°
|  |  | 03050607 | 落锤冲击试验机 | 1. 最大冲击能量：30000J 2. 冲击速度范围：5~10m/s 3. 落锤最大组合质量：15KG±0.1%，砝码重量误差：≤±1%； 4. 冲击中心与夹具中心偏差不大于±2mm； 5. 锤头冲击高度：1300～2600mm； 6. 落锤提升高度与标称值的允差：≤±10mm； 7. 位移测量精度：±0.1%； 8. 位移测量分辨率：0.1mm
|  |  | 03052503 | 高精度磁学测量振动系统 | 1. 最高磁场：3T； 2. 温度范围：50-400K； 3. 长均匀度：0.1%over 2.4cm； | 磁学研究
109 | A02100508 | 无损探伤机 | 03051106 | 三坐标测量机 | E≤1 + L/500 μm，≥700*1000*660 | 精密测量
|  |  | 03052300 | X射线实时成像机和射线探伤机 | 一．X射线实时成像机 1.扫描速度 ：精度80µm时，对低密度材料41mm/s；精度1mm时，对低密度材料76mm/s 2.能量响应 ：350kV 3.分辨率：6线对/ mm，80µm 4.动态范围：14位 5.填充系数：90％ 二．射线探伤机 1. 测量范围：0~6000mm； 2. 分辨率：>40dB； 3. 帧频：25-100fps 8. 灰度等级：65536 | 材料研究
|  |  | 03220606 | 磁阻传感器阵列涡流探伤仪 | 1. 频率范围：50Hz~6MHz； 2. 增益：0～90dB，步长 0.5dB； 3. 相位旋转：0~360° 步进1 °； 4. 增益比（Y/X）：0.1~10； | 腐蚀，应力检测成像
|  |  | 03220324 | 激光三维空区探测系统 | 测距>150m/精度2cm适合井下，10m处点间距0.9mm，视角范围：水平360度，垂直300度，扫描速度1000,000点/秒。 | 检测矿山开采留下空区
|  |  | 03211310 | 面阵探测器 | 1. 典型阵列有效像素：>99.9%； 2. 热时间常数：<10 ms 3. 分辨率：83μm； 4. 动态范围：12 bitA/D转换； 5. 高均匀性：<1.5% SD 6. 最大扫描速度：83mm/s | 国防、工业、商业、环境等领域
|  |  | 03211310 | 平板探测器 | PC扫描系统、扫描区域：471mm*471mm、高分辨率：83um | 国防、工业、商业、环境等领域
|  |  | 03211310 | 平板探测器及附件1 | 像素尺寸≤200μm； 有效探测器面积≥65×65（mm）； A/D转换位数≥12bits | 高分辨率微焦点CT成像设备
|  |  | 03211310 | 平板探测器及附件2 | 像素尺寸≤100μm； 有效探测器面积≤100×100（mm）； A/D转换位数≥12bits | 高分辨率微纳CT成像设备
|  |  | 03211310 | 平板探测器及附件3 | 1. 像素尺寸≤300μm； 2. 有效探测器面积≥65×65（mm）； 3. A/D转换位数≥12bits； 4. MTF@61p/mm：≥20% | 高分辨率微焦点CT成像设备
|  |  | 03211310 | 平板探测器及附件4 | 1. 像素尺寸≤100μm； 2. 有效探测器面积≤100×100（mm）； 3. A/D转换位数≥12bits 4. MTF@61p/mm：≥20% | 高分辨率微纳CT成像设备
|  |  | 03200813 | 矢量网络分析仪 | 1. 高测试频率范围（~67 GHz）；高频时高源输出功率（＞10 dBm）；高动态范围（＞ 100dB）； 2. 扫描速度：20~220μs/point； 3. 方向性：Max 50dB 2. 低的迹线噪声（小于0.002 dB rms）；高传输测试精度（误差＜0.02 dB）；测试稳定性（＜0.03 dB/℃）； | 开展导电聚合物复合材料电磁屏蔽及微波吸收功能研究，拓展其在汽车、通讯、航空航天等领域的应用。
110 | A02100510 | 结构试验机 | 03060403 | 动态电液伺服试验系统 | 1. 频率：0-40Hz，精度：0.5% 2. 拉压力±25吨、行程±250mm，作动器2个 3. 拉压力±50吨、行程±250mm，作动器2个 4. 拉压力±100吨、行程±250mm，作动器2个 | 振动试验
|  |  | 03052216 | 非饱和土应力路径三轴仪 | 1、轴力：25KN； 2、试样直径39.1mm,61.8mm,101mm； 3、压力：2000kpa； 4、孔压分辨率：0.2kpa； 5、孔压测量精度：﹤0.1﹪ | 用来研究地下水位以上的土的特性，可以模拟现场的应力状态和饱和情况。
|  |  | 03010507 | 非接触式应变位移视频测量仪 | 1. 仪器专用CCD摄像，象素≥1380x1024 2. 专用镜头：6-19mm标距，70mm物距 3. 结构监测镜头焦距50mm，25mm 4. 测量间距：≥500mm 5. 标距可调：MIX ≤5mm，MAX ≥150mm 6. 动态采样频率：≥100次/秒。 7. 测量位移分辨率：<10微米； 8. 应变分辨率：>5个微应变 | 应变位移测量
|  |  | 03240100 | 工程结构无线测试系统 | 1. 速度：10/100Mbps 2. 通道： 4～64个，以4的整数倍扩展 3. 硬件精度： ±0.2% (应变传感器精度2%) 4. 采样率： 最高500 Hz 5. 最长试验持续时间，每通道达28K采样 6. 增益水平： 1、2、4、6、16、32、64、128 7. 数字滤波器： 根据已选的采样率设定 8. 模拟滤波器： 200 Hz, -3db，三阶Bessel滤波器 9. A/D分辨率： 0.3uV bit (24位 AD转换) | 1.用于公路桥梁和其他结构荷载测试的设备； 2.短跨距和主线铁路桥――穿过式桁架,下承梁, 导轨和拉杆测试； 3.水利工程――提升装置, 人字闸和弧形闸； 4.常规实验室和结构测试――所有类型的钢构件, 预应力和钢筋混凝土构件, 纤维增强复合构件, 木材构件
|  |  | 03240100 | 结构测试分析系统 | 1.对应的信号频率范围：0.12Hz～78Hz（-3dB～+1dB）； 2.采样速率: 2Hz-200Hz; 3.分析频率: 1Hz-50Hz; 4.16位A/D转换器 5.系统不确定度: 不大于5％(FULL) 6.阻带衰减:约-80dB/oct; 7.平坦度:小于±0.2dB; | 用于公路桥梁和其他结构荷载测试的设备
|  |  | 03240100 | 结构测试系统 | 1.最大水平方向载荷：100T 2.水平方向工作行程：±300mm 3.最大竖向载荷：200T 4.竖向工作行程：±100mm 5.正常工作频率：0.01Hz～5Hz 6.系统精准度：±1%FS 7.载荷时程波形图：正弦波、三角波、梯形波、斜波和地震波等 8.油源流速：100L/min 9.油源压力：21MPa | 1.静力加载试验和动态相位直协调加载试验 2.单向双向、实时或快速拟动力加载试验 3.主要用于结构的大吨位拉-拉、拉-压和压-压疲劳试验、拟动力（模拟给定波形）试验、 低周疲劳试验和极限承载力全程试验等
|  |  | 03050800 | 两点混合料疲劳试验机 | 1. 控温范围-20至30； 2. 试验力精度：指示值的±0.5％以内（或最大试验力的0.02％以内）； 3. 冲程精度为指示值的±1％以内（如最大冲程的0.1％以内的数值更小则为该值）
|  |  | 03050304 | 六通道土木建筑结构电液伺服实验 | 1. 六通道； 2. 负荷、位移测量精度：优于示值的±0.5%（静态）； 3. 频率：0.01~100Hz； 4. 最高活塞移动速度：≥200mm/s（根据所选油源排量定）； 5. 工作压力：21Mpa
|  |  | 03240100 | 三维微结构测量系统 | 1.采用栅线投影测量和频闪成像技术 2.10MHz频率的动态变形测量 3.超高频激光频闪同步控制器 | 微结构的微小变形
|  |  | 03050300 | 双通道土木工程结构实验仪 | 1. 500/1000KN，双通道； 2. 负荷、位移测量精度：优于示值的±0.5%（静态）； 3. 频率：0.01~100Hz； 4. 工作压力：21Mpa
|  |  | 03050800 | 四通道结构加载试验与分析系统 | 1. 1000KN+500KN+25KN，四通道； 2. 负荷、位移测量精度：优于示值的±0.5%（静态）； 3. 频率：0.01~100Hz； 4. 工作压力：21Mpa
|  |  | 03050800 | 实物轮轴疲劳试验台 | 可拓展轴向加载功能，可动态测试轮轴装配条件下车轮辐板、车轴各截面的应力，可进行轮轴优化设计开发、 材料疲劳性能检验和轮轴过盈配合的研究。 1. 最大恒定载荷值为300kN； 2. 最大交变载荷辐值200kN； 3. 最大试验弯矩为280kN.m； 4. 驱动电机可进行变频调速； 5. 最高试验转速为1500rpm。 | 列车关键安全部件-实物轮或轴的疲劳强度测试、认证认可试验 主要用于列车关键安全部件-实物轮或轴的疲劳强度测试、认证认可试 验、研究开发和研究生培养等学科建设
111 | A02100511 | 橡胶制品检测机械 | 3051525 | 核磁共振橡胶交联密度仪 | 1. 磁场强度：0.35特斯拉电磁体或永磁体； 2. 磁场波动：约10ppm/小时； 3. 间隙小于12mm； 4. 发射器约15MHz，20瓦AB功率放大器 5. 最小脉冲时间 1.0μs 6. 最大脉冲时间 1000ms | 在材料行业得到广泛应用
111 | A02100511 | 橡胶制品检测机械 | 03051510 | 橡胶加工分析仪 | 1. 温度：40~200℃ 2. 扭矩范围：1~200dN.m；粘性：0.3~200dN.m； 3. 扭矩精度：0.5%； 4. 扭矩最小读值：0.001dN.m； 5. 振动频率范围：2~2000cpm； 6. 振动幅度范围：±0.05~±90°；
112 | A02100599 | 其他试验机 | 03052216 | RTR高温高压岩石三轴仪 | 1. 轴向加载：1000kN-4600kN, 2. 框架刚度：10.5 MN/mm, 3. 动态频率：0-10Hz, 4. 围压：140MPa、210MPa可选, 5. 温度：150℃、200℃可选 | 岩土工程
|  |  | 03052216 | SWC-150Fredlund土水特征曲线压力仪 | 1. 基质吸力：0-15bar 2. 垂直荷载最大10kN | 岩土工程
|  |  | 03052216 | 动态三轴试验系统 | 1. 作动器频率：5HZ/40KN38 2. 工作频率：≥5Hz 3. 动态围压：≥1Hz 4. 围压：可达1000kPa 5. 反压：可达1000kPa 6. 位移精度=35μm/50mm(即：0.07%) 7. 位移分辨率=0.208μm 8. 轴向力精度=<荷重传感器量程的0.1% 9. 轴向力分辨率=16 bit
|  |  | 03052216 | 高级动三轴及多功能固结系统 | 1. 5HZ/10KN； 2. 工作频率：≥5Hz 3. 动态围压：≥1Hz 4. 围压：可达1000kPa 5. 反压：可达1000kPa 6. 位移精度=35μm/50mm(即：0.07%) 7. 位移分辨率=0.208μm 8. 轴向力精度=<荷重传感器量程的0.1% 9. 轴向力分辨率=16 bit
112 | A02100599 | 其他试验机 | 03030223 | 环形聚焦单模微波合成系统 | 1、微波输出规格0-600W,2450MHz 微波腔特性环形聚焦单模微波 环形腔体积：300ml（带同步冷却端口，成像和拉曼系统） 环形场密度：900W/L 2、温度控制范围0-300℃，精度±0.1℃ 3、压力控制系统检测和控制范围0-500psi（35Bar），精度±1psi 压力反应罐10ml（兼容微量0.2ml-5ml反应），35ml，80ml 常压回流反应罐125ml（可带各种冷凝回流，分液漏斗和搅拌） 4、双重搅拌方式原位电磁搅拌，和机械搅拌（可选），速度可调 | 复合材料
|  |  | 03052216 | 静态三轴测试系统 | 1. 40KN； 2. 位移量程=100mm 3. 位移精度=35μm/50mm(即：0.07%) 4. 位移分辨率=0.208μm 5. 轴向力精度=<荷重传感器量程的0.1% 6. 轴向力分辨率=16 bit
|  |  | 03041115 | 纳米超微操纵仪 | 1. 纳米操纵精确度：钨探针在X，Y方向最小移动距离为5nm，在Z方向最小移动距离为0.5nm； 2. 三维大空间操作范围：X、Y方向摆度±120°，Z轴方向伸长12mm； 3. 可操作的空间范围最大达100cm3； 4. Z轴步进精度：0.25nm； 5. 移动速度：≤2mm/s | 半导体技术、光纤通讯、微型机械、基因和生物技术等微观研领域的研究
|  |  | 03052216 | 弯曲元件试验系统BES | 1. 数据采集分辨率(bits)=16bit或12bit； 2. 数据采集可以采用的增益范围=16 3. 试样帽：钛插入物 | 岩土工程
113 | A021006 | 试验仪器及装置 | 07060143 | 自动细胞计数仪 | 1.自动聚焦;2.测定的细胞浓度范围：5x104–1x107 cells/ml;3.测定的活细胞计数直径范围：6–50 微米;4.样本体积小于等于10微升;5.能存储100 计数结果;6. 有稀释度计数器;7.计数时间小于等于30秒;8.细胞图像可视;9.同时提供无台盼蓝染色的总细胞数量或台盼蓝染色的活细胞计数及细胞存活率;10. 具细胞直径分选功能 | 可计数细胞系、原代细胞以及干细胞
|  |  | 03030611 | 超高灵敏度化学发光成像系统 | CCD检测器分辨率2,758x2,208；经冷却CCD可至-25℃。425nm处绝对光电转化率达70％，525nm绝对Q/E峰值达75%；样品动力学范围>4个数量级；具透射白光，反射白光，透射紫外等光源；有UV防护板；具有免染成像功能 | 具有化学发光成像，免染成像，核酸凝胶、蛋白凝胶等成像，光密度成像功能；Western Blot的检测及准确定量，兼容传统的化学发光检测、核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像成像
|  |  | 03030973 | 微滴式数字PCR仪 | 1.能将每个样品的反应体系分为≥20,000个纳升级的微滴；2.微滴生成速度：8个样品≤3分钟；3.具有两个检测通道，可同时检测2个目标基因；4.分析仪可一次自动检测96个样品，无需人工干预。5.适用于Taqman探针，兼容染料EvaGreen检测；6.每个微滴的体积为≤1nL；7.所检测样品类型：DNA/RNA；8.光源：2个LED；9.检测器：2个带滤光片的硅光子计数器；10.样品检测速度：≥32个样品/小时；11.灵敏度：能检测到单拷贝基因；12.动态范围：5个数量级；13.软件功能1：显示每个微滴FAM通道和VIC通道的荧光信号、计算给出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度(copies/ul)、拷贝数变异分析功能、稀有突变分析功能，且结果可直接打印输出或导入Excel表格；14.软件功能2：可对多个样品（技术重复）的平均值和总误差进行统计分析，又可合并多个样品（技术重复）的微滴总数进行统计分析。 | 拷贝数变异（CNV)分析、突变序列的检测、基因差异表达分析、绝对定量分析生物等分子生物学研究用
114 | A02100601 | 分析天平及专用天平 | 03060123 | 吊舱桨专用多分力天平 | 包含至少测量X、Y两个方向力及一个力矩测量单元。测力传感器量程不小于200N，力矩传感器不小于10Nm。 | 在生物、医学和表面科学等研究领域用于分析表面吸附的分子层状态、质量、厚度等性质,化学反应基础研究和材料测试，实验教学和科研使用中样品的称量等方面。
|  |  | 03060116 | 磁悬浮高压热天平 | 压力范围：超高真空至500bar；温度范围：-196℃-2000℃ ；分辨率：0.01-0.001mg
|  |  | 03060116 | 电子天平 | 最大量程220g/精度0.1mg
|  |  | 03060116 | 电子天平（百万分之一） | 读数精度0.001mg
|  |  | 03030840 | 电子天平（千分之一） | 称量可读性1mg
|  |  | 03030840 | 电子天平（十万分之一） | 称量可读性0.01mg
|  |  | 03030840 | 电子天平（万分之一） | 称量可读性0.1mg
|  |  | 03010508 | 风洞天平 | 分辨率：1/16384;线性度：<0.5%;磁滞度：<0.5%;最大负载：额定量程之500%;零点特性：0.2% / °C
|  |  | 03060123 | 六分量天平 | 推力 X:2000N,Y:4000N,
|  |  | 03060103 | 石英晶体微天平 | 质量精确度可达0.5 ng/cm2，膜厚测量精确度优于0.5%，重复性误差小于1ng。
|  |  | 03060113 | 智能重量分析仪（天平） | 样品重量范围：0-100mg，重量分辨率：0.1μg
115 | A02100602 | 动力测试仪器 | 3010200 | HBM高精度压力传感器 | 精度: 0.1/0.15/0.2% 量程: 1, 5 bar(表压/绝压）, 压阻式;(绝压)10, 20, 50, 100, 200, 500, 1k, 2k, 3k bar;不锈钢, 坚固耐用, 大量程为应变原理; 可靠性 和稳定性极高, 适合静/动态压力测试, 可测压力峰值和压力波动, 多台并联可测差压; 有电缆型和插座型; - 可提供Ex-I防爆; - IP67等级 | 桥梁、水动力、风洞实验、汽车交通、材料、环境科学等领域科研。
|  |  | 03230321 | 敞水动力仪 | 最大额定扭矩：±55Nm or 15Nm at 3000rpm 最大额定推力：±1000N or 400N at 3000rpm 最大转速：3000rpm
|  |  | 3010250 | 电子压力扫描数字温度补偿主机 | 可支持8个微型压力模块，同步测压通道数：256；可选配双面切换可扫描512个通道，测量精度：±0.05% FS，（系统精度一年稳定性）；吞吐率不低于每通道1200Hz；EU（工程单位）输出；自适应10/100 Base-T以太网接口；量程范围：±2.5kPa；工作温度：0-60℃度
|  |  | 03220805 | 吊舱桨动力仪系统 | 1.扭矩：20Nm 2.推力：400N 3.转速:3500RPM
|  |  | 03052518 | 动态热机械分析仪 | 最大动态力：18N 或24N可选动态力学谱仪(DMTS)500N 最小动态力：0.0001N 力解析度：0.00001N 应变解析度： 1 纳米 模量范围：10E3 ~ 10E12 Pa 阻尼范围（tanδ）：0.005 ~ 100 频率范围：0.01 ~ 100 Hz 最大形变范围：+/- 0.5 ~ 10,000 (微米) 温度范围：室温~ 600 ℃ 或-170 … 600 ℃ (液氮制冷) 等温精度：±0.2 ℃ tanδ分辨率：0.00005
|  |  | 03051100 | 多分量测力计 | 测量范围：Fx,Fy:-5KN~5KN,Fz:-5KN~20KN,分辨率：<±0.25%
|  |  | 03230153 | 发动机燃烧压力测量仪 | 量程：0-200bar； 过载：250bar； 灵敏度（200°C）：-15pC/bar； 灵敏度漂移：<±1.5%
|  |  | 03141300 | 非接触全场应变测量系统 | 1 摄像头分辨率：500万像素；2 应变测量范围：0.02%到>= 500%；3 应变测量精度：0.01%；4 图像帧频：15Hz (满幅500像素)；5 可与材料试验机同步采集数据；6 集成LED照明光源。
|  |  | 03141300 | 高级土动三轴测试系统 | 1. 2Hz/10kN 38/50/70/100mm 动三轴主机系统，频率5Hz；2. 数字式压力/体积控制器，一个用于施加围压，另外一个用于施加反压；3. 200cc/2MPa数字式压力/体积控制器用于提供围压和反压控制；4. 体积变化精度0.25% ；5. 压力精度为满量程的0.15%；6. 压力测量和控制分辨率= 1KPa；7. 体积测量和控制分辨率 = 1cu.mm；8. 标准饱和与固结模块：包括B检测，围压和反压等变饱和，各向同性固结试验；9. 标准三轴试验模块：包括U-U试验（可测孔压），C-U试验（可测孔压），C-D试验（可测孔压）；10. 先进的加载模块：包括加载控制，低频循环加载；11. 应力路径模块：线性应力路径 p，q，或s，t；12. K-0模块：包括K-0固结和膨胀试验。
|  |  | 03220805 | 高速水力测功器 | 1.功率：20KW 2.扭矩测试精度：0.2% 3.测速精度：0.05% 4.转速：5000转/分 5.制动扭矩：150Nm
|  |  | 03191205 | 机械性能测试仪 | 测力范围：0～10KN；试验力示值精度：优于示值±1%；试验力测量范围：0.4%--100%；试验速度范围：0.01—500mm/min
|  |  | 03050700 | 纳米力学性能测量仪 | 纳米压痕 （1）最大载荷: ≥10mN （2）*载荷力分辨率: ≤1nN （3）*载荷噪音背景: ≤30nN （4）最大位移：≥5μm （5）*位移分辨率: ≤0.006nm （6）*位移噪音背景：＜0.2nm （7）*热漂移（在室温条件下）: ≤0.05nm/s （8）*最小接触载荷：≤70nN 纳米划痕 （1）最大横向载荷力: 2mN （2）*横向载荷分辨率: ＜50nN （3）*载荷噪声背景: ＜3.5μN （4）横向位移噪音背景：＜2nm （5）*横向位移分辨率: ＜0.02nm （6）*热漂移（在室温条件下）: ≤0.05nm/s
|  |  | 03130118 | 汽车底盘测功机 | 扭矩500Nm，转速0-6000r/min,功率：300kw，电压：0-600V
|  |  | 04240500 | 燃料电池测试仪 | 1 电子负载单元 20V100A100W 1个独立通道；2 气体流量/温湿度控制单元 阴极气体通道5splm；阳极气体通道2splm 2路；3 自动背压控制单元 阴极阳极气体各一个 2路；4 燃料电池加热棒接口 提供PID控制 1套；5 交流阻抗模块 @1KHz 1套
|  |  | 03230321 | 水密动力仪 | 扭矩 40Nm or 200Nm 推力 700N or 4400N 转速 3000RPM 3600RPM
|  |  | 03010236 | 微型电子压力扫描器 | 寻址速率不低于70kHz；数字式温度补偿；每通道独立的零位和温度补偿；参考压自动切换；隔离吹扫功能；温度检测输出；精度高:优于±0,10%Fs；采集速率高: 550次/秒/通道；通道总数:64通道x4，可支持4个微型压力模块，同步测压通道数：256；可选配双面切换可扫描512个通道；内置校准阀,便于现场校准；压力量程:+/-10英寸水柱工作温度：0-60℃度；
|  |  | 03240109 | 伪动力系统 | 加载载荷：200T
|  |  | 03060400 | 压力分布测量系统 | 1. 感测点数：标准2288（可高达146000）;2. 空间密度：高达248sensels/cm2;3. 空间解析度：0.640.64mm—1717mm;4. 感测面积：3.03.0mm—578884mm;5. 压力范围：0~175MPa;6. 感测片厚度：0.1mm;7. 采样频率： 0~127Hz（可高达10kHz
|  |  | 03080300 | 眼镜蛇脉动风速测试仪 | 1． 用于测量风洞试验中的三维脉动风速；2． 每个探头可以测量1个固定空间点的三维脉动风速，3个探头可同时测量3个不同空间点的三维脉动风速；3． 测速范围：2m/s-100m/s；4． 频率响应：不低于2kHZ；5． 系统测量精度：±0.5m/s 6. 集成数据采集器；7. 探头最大宽度为2.6mm,主体直径为14mm,整体长度为155mm其中连接器和电缆线的长度为30mm；8. 具有远端A/D采集功能。
|  |  | 03230321 | 自航动力仪 | 扭矩 10Nm or 15Nm; 推力 250N or 400N; 转速 3500RPM
|  |  | 03130300 | 制动防抱死系统 | 踏板压力：0~100bar，回流泵压力最大范围为250bar
|  |  | 03220602 | 多功能长岩芯驱替装置 | 1．工作压力 环压：60MPa；驱替压力：50MPa；气流压：10MPa 2. 压力测试精度：0.1%F•S 3．驱替流量范围：0.01～30mL/min 4．工作温度：200±1℃，控温精度：±0.5℃ 5. 孔隙度测量压力：600KPa； 6. 孔隙度测量范围：≤40%；精度：0.5%； 7. 气体渗透率测量压力：≤3MPa，渗透率范围：0.01~10000×10-3μm2； 8. 气体渗透率测量误差：K>10×10-3μm2时为5%；K<10×10-3μm2时为10% | 仪器可在模拟地层压力、地层温度条件下开展下列研究： 1．液体渗透率 2．地层敏感性（地层伤害）评价，研究钻井、完井、注水、增产措施和修井作业，外来物质对地层的伤害及避免或减轻伤害的方法。 3．采油工艺研究。 4．提高采收率研究，二次、三次采油试验。 5．油、水相对渗透率测定。
|  |  | 3051501 | 可控温电子万能材料试验机 | 1. 温度范围：-70~300℃； 2. 测量范围：最大试验力的0.4%-100%； 3. 试验力准确度：优于示值的±1%；试验力分辨力：1/200000 4. 变形测量准确度：在引伸计满量程的2%-100%范围内，优于示值的±1%； 5. 横梁位移测量：分辨率高于0.05mm，横梁速度范围：0.01-500mm/min； 6. 试验调整范围：0.01—500mm/min 无极调速；速度控制精度：±2%(0.001~10mm/min); ±1%(10~500mm/min)； 7. 恒力、恒变形-恒位移控制范围：0.2%-100%FS；恒力、恒变形--恒位移控制精度：设定值＜10%FS时，设定值的±2%以内--设定值≥10%FS时，设定值的±1%以内； 8. 变形速率--控制精度：速率<0.05%FS时为±4.0%设定值内、速率≥0.05%FS时为±1%设定值内 | 材料静态力学性能测试
|  |  | 03050401 | 全自动纤维分析仪 | 1. 纤维素范围：0~100%； 2. 样品批处理量：1~24个； 3. 标准差：≤±0.1%； 4. 重复性：≤±0.5%； 5. 温度范围：室温~100℃，控温精度：±0.1℃。
|  |  | 04020202 | 陶瓷型芯压材料试验机 | 1. 最大试验力：0.5T； 2. 试验力测量范围：1~100%FS，分辨力：最大试验力的1/200000； 3. 试验力加载速率：0.02~2%FS/s；位移精度：≤±1%； 3. 位移速度：0~50 mm/min； 4. 活塞行程：0～80mm； 5. 控制方式：力、位移(配备EDC控制器，控制方式可平滑切换) | 用于材料的抗压缩，弯曲强度、断裂韧性试件的性能研究测试； 用于材料的力学性能检测研究； 以DOL公司(77_德国)EDC数学控制器为核心进行试验力(F)、位移(S)的测量
|  |  | 03052100 | 陶瓷铸型性能检测系统 | 1. 温度范围：0~1600℃； 2. 升温速率：0-15℃/min，控温精度：±1℃； 3. 测量精度：0.3mm，炉膛均温性：±5℃； 4. 加载范围：300-700g | 熔模铸造陶瓷铸型制造研究
|  |  | 03052010 | 透气度测试仪 | 1. 压差测量范围：0~1000Pa 2. 流量测量范围：0~10000mm/s 3. 测量精度：≤±2%； 4. 可测物厚度：≤12mm | 在造纸行业得到广泛应用
|  |  | 03050103 | 纤维力学性能测试仪 | 1. 动态载荷1000N； 2. 测力范围：10-100%FS； 3. 力值精度：优于示值的±1%； 4. 位移分辨率：0.01mm； 5. 位移精度：优于示值的±1%； 6. 拉伸试验空间：0~600mm； 7. 速度范围：0.5mm/min-500mm/min
|  |  | 03052024 | 纸浆游离度仪 | 1. 标准型：耐腐蚀不锈钢；壁挂型：黄铜材质 2. 标准型尺寸：300×1120×400mm； 3. 测量范围：0~1000 CSF | 在造纸行业得到广泛应用
|  |  | 3050900 | 生物材料摩擦磨损试验机 | 1. 法向加载力0-100N，分辨率；>30mN 2. 实验方式：销钉/盘。旋转、往复。模拟体液环境下的选择与往复摩擦实验。 3. 实验环境：模拟生物环境（37±1C)，0.9%NaCl；其他液体环境 4. 销球盘旋转运动速度：0.001rpm~5000rpm； 5. 高速线性往复运动频率：0~50Hz； 6. 环块运动速度：0-5000rpm | 生物材料研究与评价
|  |  | 3052006 | 别克式平滑度仪 | 1. 测量范围：1~9999S， 2. 准确度：0.1S 3. 测试压力范围：20-2000KPa 4. 精确度±1% | 制浆造纸专业实验教学、实践教学、毕业设计
|  |  | 3051535 | 抗张强度仪 | 1. 最大测试张力2KN，测试速度0.1-600mm/min， 2. 最大偏差1%（1-500N）， 3. 力量传感器50N、100N、200N、500N、1000N、2000N | 制浆造纸专业实验教学、实践教学、毕业设计
|  |  | 3052012 | 耐破度仪 | 1. 测试压力范围：200-2000KPa，分 辨 率：0.1kPa； 2. 精确度±1%；重复性： ≤0.5%； 3. 夹持力（可调节）： 2000 kPa； 4. 液压系统流速： 150±15mL/min 5. 破裂程度(可设定)：20-100% | 制浆造纸专业实验教学、实践教学、毕业设计
|  |  | 4191200 | 纤维疏解机 | 1. 工作转速：3000r/min±5r/min，标准转数：50000r（可自行设置） 2. 碎浆浓度：10-16%； | 制浆造纸专业实验教学、实践教学、毕业设计
|  |  | 4200509 | 折叠测试仪 | 1. 测量范围：0~99999次； 2. 折叠角度：135°±2°； 3. 折叠速度：150±10次/min； 4. 弹簧张力范围：7.5-9.8N | 制浆造纸专业实验教学、实践教学、毕业设计
|  |  | 3052029 | 纸板挺度测定仪 | 1. 测量范围： 1-10,000 mN.m； 2. 示值误差： ±1%； 3. 示值变动性：≤2%； 4. 弯曲角：0°~90°， 5. 弯曲速度：0.5°~50°/s。 | 制浆造纸专业实验教学、实践教学、毕业设计
116 | A02100603 | 试验箱及气候环境试验设 备 | 05081102 | 热室 | 1.符合放射性物质实验或核医学放射性同位素药物分装的分装过程的洁净要求； 2.负压式设计/－20～50pa/压力可调； 3. 通风系统70%再循环（自循环）额定单位1,000m³/h-1200m³/h； 4. 前置过滤器*1；后置活性碳核级过滤器*1； 5. HEPA高效过滤器(﹥99.999%)/专用放射气体活性炭过滤器； 6. 垂直层流通风系统达到Class100。垂直层流0.3m/S–0.5m/S可调；前孔层流≥0.5m/S | 进行高放射性试验和操作的屏蔽小室。它和周围环境隔绝。内壁常用不锈钢覆面，便于冲洗、去污。外墙为重混凝土结构，以防护γ放射性。
|  |  | 03060918 | 厌氧工作站 | 1. 气源：混合气10%H2+10% CO2+80%N2； 2. 温度范围：室温~42℃； 3. 温度稳定性：±0.5℃@37℃； 4. 湿度范围：<90%RH； | 食品、医药、化学、物理、材料、细胞、分子生物学科研等领域。
|  |  | 3060903 | CO2人工气候箱 | 1. 温度范围：0~50℃；精度：±0.1℃；波动度：±1℃； 2. CO2浓度控制范围：280-6000ppm； 3. 湿度范围：30~90%RH；精度：±1%RH； 4. 光照度范围：150 ~300μmol/m2•s
|  |  | 03060903 | CO2细胞培养箱 | 1. 温度范围：18℃~55℃；温度控制精度：±0.1℃, 温度均一性：±0.3℃； 2. CO2浓度范围：0~20%；浓度控制精度：±0.1%；CO2浓度控制：IR红外传感器； 3. 湿度范围：5%~95%；湿度控制精度：±3%； 4. 双重灭菌功能:（1）HEPA过滤器24小时持续除菌；（2）高温灭菌：温度140℃，高温消毒阶段不到3小时,总循环不到12小时
|  |  | 03051511 | UV紫外老化试验箱 | 1. 室温：5-100°C 2. 温度精度：±1% 3. 温度分布±1.5% 4. 时间控制：0-999h/min/sec
|  |  | 03060901 | 步入式植物生长箱 | 1. 温度范围：空载开光10~40℃；闭光0-40℃ 2. 控温精度：开光±1℃；闭光±0.5℃； 3. 生长高度：1930mm； 4. 标准光照：170 μmol/m2/s 5. 控湿范围：50~90%RH 6. 控湿波动度：±5%RH；
|  |  | 04400109 | 超净工作台 | 1. 洁净等级：100级@≥0.5μm； 2. 截留效率：99.99%（0.3μm颗粒系） 3. 菌落数：≤0.5个/皿•时 4. 平均风速：0.30~0.45 m/s （快慢双速）； 5. 噪音：≤62 dB (A)； 6. 照度：≥300 Lx （操作区中心位置）
|  |  | 03060901 | 大容量环境实验箱 | 外箱材料 烤漆丙烯酸镀层钢板 内胆材料 烤漆丙烯酸镀层钢板 门 双开启式双层玻璃窗门,带自关闭装置 隔热材料 无氟硬质聚亚氨酯原位发泡材料 抽屉 10个 测试孔 箱体两侧个一个,顶部一个, 30mm直径 门锁 1个柱状锁 角轮 4个 制冷方式 强制空气循环制冷,带风扇 压缩机 300W 密封旋转式 蒸发器 翅片式 冷凝器 翅片式 制冷剂 R-134a(HFC) 除霜方式 全自动强制式(循环除霜系统,积水热管自动蒸发) 制热加热器（兼除霜功能） 257W 电源 220V 50Hz, 单相, 2.4A, 1565kj/h 温度控制 微电脑温控, 热电偶温度传感器 环境温度为-5C0C时,控温范围为2C14C 环境温度为0C35C时,控温范围为2C23C,精确度1C 温度显示 数字式, 精确度1C 安全装置 高温保护电路, 低温保护电路,温度锁定,自我诊断,记忆重置 高温警报 温度超过设定温度5C时,15分钟后蜂鸣警报 低温警报 温度跌至0C或更低时,视听双重警报 门未关警报 视听双重警报,2分钟延迟
|  |  | 03060904 | 大容量震荡培养箱 | 1. 运动方式：圆周； 2. 振荡速度：30~300rpm；频率精度：±1rpm 3. 温度范围：0~60℃；温度均匀度：±1℃；温度精度：±0.5℃； 4. 定时：1~999min 或持续
|  |  | 03060903 | 蛋白质晶体培养箱 | 1、一次可培养1万多个样品；2、温度范围：4～40℃；3、温度稳定：±1℃
|  |  | 03060908 | 低温培养箱 | 1. 温度范围：-10℃~+60℃ 2. 控温精度：高温：±0.5℃；低温：±1℃； 3. 温度分辨率：0.1℃
|  |  | 03060908 | 低温植物培养箱 | 1. 温度范围：开灯时-15~44℃；控温精度：±0.5℃；均匀度：±1℃； 2. 湿度范围：50~95%RH；控湿精度：±1%RH；均匀度：±5%RH； 3. 光照度控制：150 ~300μmol/m2•s
|  |  | 03060903 | 多气体培养箱 | 1. 温度范围：5℃~50℃；温度均一性：±0.25℃，温度精度：±0.1℃； 2. CO2浓度范围：0~19%；浓度精度：±0.1%； 3. O2浓度范围：1~80%；浓度波动幅度：±0.1%； 4. 湿度范围：10~95%RH，精度：±0.5%RH
|  |  | 04400105 | 二级生物安全柜 | 1. 洁净等级：100级@≥0.5μm≤3.5粒/升； 2. 平均气流风速：沉降气流≥0.30 m/s、进气气流≥0.50 m/s； 3. 气体交换体积：沉降气流741 m3/h、进气气流356 m3/h； 4. 噪音：≤62 dB （A)；光照度：≥300 LX； 6. 生物安全： 1）人员保护：全部撞击式有样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5； 2）产品保护：所有采样皿采样数CFU≤5； 3）交叉污染保护：所有采样皿采样数CFU≤2.
|  |  | 03060901 | 高低温湿热老化箱 | 1. 温度范围：-70℃~+150℃； 2. 温度波动度：≤2℃ 3. 温度均匀度：≤1℃； 4. 湿度范围：30%-98%RH； 5. 湿度波动度：±2.5%RH； 6. 湿度均匀度：±2%RH
|  |  | 03060701 | 高精度恒温槽 | 1. 温度调节范围：室温~70℃ 2. 温度调节精度：±0.005~±0.02℃ 3. 数显分辨率：0.001/0.01℃
|  |  | 03060903 | 恒温恒湿收藏柜 | 1、内腔预热技术；2、湿度范围10-80％rH，波动±1.5％rH；3、内腔体积有115L、240L、720L三种可选
|  |  | 03060705 | 恒温水浴 | 控温范围: 室温～100（0.1℃）；功率: 1000；工作尺寸: 40×30×18；外形尺寸: 52×36×39
|  |  | 03061827 | 恒温震荡摇床 | 1. 振荡方式：回旋式；轨道偏心距：1.9cm； 2. 回旋频率范围：0，30~300rpm可调；回旋频率精度：±1； 3. 温度范围：室温~60℃； 4. 温度精度：±0.1℃； 5. 温度均匀度：±1℃； 6. 定时范围：0~999h或连续运行。
|  |  | 03060908 | 菌株培养用植物培养箱 | 1. 温度范围：开灯时10~44℃；控温精度：±0.5℃；均匀度：±1℃； 2. 湿度范围：50~95%RH；控湿精度：±1%RH；均匀度：±5%RH； 3. 光照度控制：600μmol/m2•s
|  |  | 03080509 | 球状水下PAR辐射仪 | 量程范围：0～2,700μmol m-2 s-1（400～700nm） 线性度：全量程±1% 分辨率：1μmol m-2 s-1 记录时间间隔：1分～99小时连续可调 通讯接口：RS-485、USB接口 光谱响应：带宽：400～700nm 稳定性：变化小于±2%/年 紫外红外响应：0.5%
|  |  | 03060901 | 全天候人工气候模拟舱（TPS Lunaire） | 1. 光照功能、冷凝功能、辐照度控制、喷淋功能； 2. 温度范围：-50℃~+50℃ 3. 湿度范围：20%~100%RH 4. 风速范围：0.5m/s-5m/s
|  |  | 03060901 | 人工气候箱 | 1. 控温范围：0~50℃； 2. 控温精度：±0.1℃ ； 3. 波动度：±1℃ 4. 光照度范围：0~300 μmol/m2•s
|  |  | 03211205 | 三级生物安全柜（生物手套箱） | 1. 洁净等级：10级@≥0.5μm； 2. 菌落数：≤0.5个/皿•时（Φ90mm培养平皿）； 3. 平均气流风速：沉降气流≥0.35 m/s、进气气流≥0.60 m/s； 4. 噪音：≤55 dB （A)；光照度：≥300 LX； 5. 泄漏率：≤0.05vol%/h； 6. 可得气体纯度：水<1ppm，氧气<1ppm；
|  |  | 03060908 | 三气培养箱 | 1.通过美国食品与医疗管理协会（FDA）认证； 2.水套式，双台一体，体积不小于184.1L，两台可叠放； 3.双温度探头，温度控制范围高于室温5℃-50℃，精度±0.1℃ 4.T/C CO2传感器，CO2范围：0~20%，精度优于±0.1%； 5.100%凹圆角设计，抛光的不锈钢内壁，有效放置微生物残留; 6.100%HEPA高效过滤器，24小时持续除菌，保持箱内100级洁净环境； 7.所有进样口以及取样口都设有微生物过滤器，最大程度减少箱内污染机会； 8.双层玻璃内门具有加热功能，防止水汽形成，衬垫可拆卸清洗及高压灭菌； 9.可选配8扇独立玻璃小门； 10.内外门可左右换向开关；外门为无氟绝热材料，带磁性外门密封垫； 11.开门后自动CO2截流功能，开关门后5分钟箱内恢复到100级洁净水平； 12. 微处理控制/监测系统功能包括：参数设定、运行、校正和系统配置； 13.复式温度探头，独立的超温保险/报警； 14.配有4块电抛光不锈钢搁板（最多可放置17块），不锈钢增湿盘。
|  |  | 03060914 | 生物反应器 | 1. 测量和控制 1）温度，pH, DO, 消泡剂，液位高度，浊度和氧化还原状态测定；单壁罐通过电加热毯和不锈钢冷却环进行环温度调节，双壁罐通过恒温调节器进行温度调节； 2）通过加入酸/碱或者CO2/碱进行pH值调节 3）DO采用4级级联控制 4）加入消泡剂或机械泡沫消除盘控制泡沫 5）通过泵或重量控制器添加补料 6）通过传感器或称重控制器监控液位水平 2. 通气 空气, O2, N2和CO2 四气混合，表面通气和深层通气模式配有多个转子流量计和质量流量控制器，流速为0.005-20 lpm 3. 控制单元 1)单或双设置分别用来控制单或双培养容器 2)免维护顶部或磁耦合顶部驱动搅拌系统 3)适用于高压灭菌玻璃容器或一次性使用的生物反应器 4)带有触摸屏显示器的不锈钢外壳 5)泵和通风单元 6)无源报警触点 7)配件存储盘 8)用于高准确性测量的等电位联结 4. 泵，平衡，外部输入 1)控制器已预置4个蠕动泵 2)还可连接2个外接蠕动泵，2个台秤 3)两个外部信号输入为0-10V
|  |  | 03060705 | 透明槽加热水浴 | 1. 温度范围：室温~100 ℃ 2. 温度稳定性：±0.03℃ 3. 压力泵最大值：20 L/min；0.3bar 4. 吸收泵最大值：15 L/min；0.2bar
|  |  | 03061624 | 土壤呼吸室 | 1. 温度气压补偿，精确度1% 2. 二氧化碳分析测量：测量范围0-15%，响应时间小于1秒，分辨率可达0.1ppm 3. 水气测量：测量范围0.2%-100%（相对湿度）、分辨率0.001%（相对湿度） 4. 甲烷测量： 测量范围0-10%，响应时间小于1秒，分辨率1ppm 5. 气体抽样： 热桥式气流计，分辨率1ml/min，精确度2% 6. 数据采集分析，12通道，16bit分辨率；4个温度输入，分辨率0.001摄氏度
|  |  | 03061216 | 小气候测量系统 | 1. 系统运行环境范围：-40～+50℃，分辨率：0.1℃，准确度：±0.1℃； 2. 湿度范围：0～100%RH，分辨率：0.1%，准确度：±0.1%； 3. 风向：0~360°（16方向），分辨率：1/16，准确度：±50； 4. 风速：0~60m/s，分辨率：0.1m/s，准确度：±(0.3+0.03V)m/s； 5. 雨量：≤8mm/min，分辨率：0.5mm，准确度：±0.5mm； 6. 大气压力：50~110kPa，分辨率：0.3kPa，准确度：±0.5kPa。
|  |  | 03060918 | 厌氧设备 | 两个真空泵，一个用于转移箱，一个用于干燥管；转移箱上有可调的真空测量表；钯催化剂用于消耗氧气；带有加热系统用于控制培养温度。
|  |  | 3060610 | 真空高低温装置 | 温度范围-190℃到450℃
|  |  | 03060908 | 植物培养箱 | 1. 温度范围：空载开光10~45℃；闭光4-40℃ 2. 控温精度：开光±1℃；闭光±0.5℃； 3. 光照度范围：150~300μmol/m2•s 5. 控湿范围：50~90%RH；控湿波动度：±5%RH
|  |  | 03030943 | 紫外交联杂交箱 | 1. 最高UV能量设置可达999.9mj/cm。 2. 短波紫外灯管； 3. 温度范围：5~70℃； 4. 控温精度：0.1℃/0.5℃； 5. 转速：10~18rpm
|  |  | 3080901 | 自动气象站 | 要素 测量范围 分辨力 准确度 地温 -50--80 0.1 ±0.3℃ 气温 -50--50 0.1 ±0.2℃ 相对湿度 0--100 1 ±3% 风速 0--70 0.1 ±（0.3+0.03V）m/s 风向 0--360 2.5 ±5度 气压 450--1060 0.1 ±0.3hpa 降水量 0--999.9 0.1 ±0.2mm 总辐射 0--1500 1 ±0.5w/m2
|  |  | 03060801 | 高低温试验箱 | 1. 高温范围：0℃～350℃；升温时间：≤60min； 2. 低温范围：0℃～-70℃；降温时间：≤80min； 3. 温度控制：温度梯度：≤2℃； 温度波动：≤±1℃； 4. 温度偏差：±2℃（≤+200℃） ≤±4℃（+200℃～+350℃）； 5. 温控表显示精度：≤0.1℃
117 | A02100604 | 生物、医学样品制备设备 | 03030900 | 超薄切片及三维成像系统 | 1、Cutting speed切片速度: User defined: 0.1-1.2 mm/sec. 2、Typical block face size: 600 um x 600 um. | 生物医学、基因、细胞、化学材料等领域教学与研究
|  |  | 03060914 | 超临界高压反应釜 | 1. 工作压力：≤400bar(40MPa)； 2. 工作温度：≤600℃； 3. 搅拌转速：20~1500rpm； 3. 制造材料：316Ti
|  |  | 03030900 | 蛋白结晶优化放大筛选液制备机器人 | 1.独立控制的加样通道：5个或10个；2.最小单次排放体积 500nl；3.排放步进精度100nL; 4.单次加样范围500nl-4ul；5.各种黏度溶液（从酒精到甘油）的极为精确加样(500nl，< 5%CV)，无需溶液定义一样精确加样；6.从溶液槽中自动吸入溶液，溶液槽最大容量10ml, 死体积小于 0.5ml；7.固体容积置换式加样头，零交叉污染，无需清洗枪头；8.支持24,48,96,384孔板；9.小型桌面型加样工作站
|  |  | 03030900 | 蛋白质结晶自动化工作站/晶体生长机器人 | 1. 96通道加样头：分液体积：50nL~100μL CV<5%；完成96孔加样一次的时间：小于30秒；2。适用液体所有液体；针头：记忆合金柔性针头；3.微喷喷头：分液体积：50nL~100μL ，CV<5%
|  |  | 03030900 | 蛋白自动结晶机器人系统 | 1，移液针头须实现既可抛弃并自动更换，也可自动清洗并重复使用；2，全自动湿度控制功能；3，LCP加样适用于GPCR；4，精确全封闭无外界干扰
|  |  | 3060301 | 电子束蒸发镀膜系统 | 参数及指标 真空腔室：腔室内净尺寸Φ600×750mm，不锈钢腔室通水冷却； 极限真空：优于6.67×10-5Pa； 抽 速：从大气抽至8.0×10-4Pa≤45min； 基片台尺寸：平板型或球罩型基片台可供用户选择；基片台大小最大为300mm；在100mm尺寸内膜厚不均匀性为≤3%。 基片加热：最高加热温度300℃，可调可控； 蒸发源离基片距离：蒸发源与基片距离300～400mm； 占地面积：长×宽: 3200*3200mm； 主要功能配置 真空系统：复合分子泵+机械泵系统,气动真空阀门，“两低一高”数显复合真空计； 电子枪蒸发源：功率：8KVA；4穴或6穴坩埚可选； 水冷蒸发电极：3组金属蒸发源；1台蒸发电源供3组蒸发源切换使用； 基片台系统：平板型或球罩型基片台，由电机带动旋转，速度可调可控，可加负偏压，基片加热器采用真空专用加热器，采用均温技术，保证基片加热的均匀性。 膜厚监控系统：配进口Inficon单探头膜厚仪1套，用于监测镀膜速率和控制膜厚，控制精度为0.1 Å。 电气控制系统：整套控制系统采用PLC+触摸屏自动控制系统； 安全及保护系统：对泵、电极等缺水、过流过压、断路等异常情况进行报警并执行相应保护措施；各种互锁保护，保障操作人员及设备的安全性；
|  |  | 3060301 | 电子束蒸发设备 | 1. 极限真空：5×10-5 Pa； 2. 衬底温度：350℃；温度均匀性：±10℃； 3. 温度均匀性：±10℃； 4. 镀膜均匀性：<±5.0 %
|  |  | 03030900 | 分子杂交箱 | 1. 温度范围：5 ~70 ℃； 2. 温度控制精度：± 0.1 ℃； 3. 温度均一性：箱内±0.3 ℃；瓶内± 0.1 ℃； 3. 转速：6-7 rpm
|  |  | 03030900 | 高端超薄切片机 | 1.切片厚度：1nm～15μm；2.切片速度：0.05～100mm/s；3.切片窗口示范：0.2～15mm；4.冷冻温度范围： -185℃～-15℃。
|  |  | 03030900 | 高通量溶剂蒸发工作站 | 1、系统配备一个内置双室冷藏冷凝器，一个低温泵和溶剂回收系统，以及红外；2、专利SampleGuard™技术和Dri-Pure®技术；3、全彩屏操作，实时数据显示。系统最多可存储99个蒸发程序以满足多用户使用环境。
|  |  | 03030900 | 高通量实时荧光成像分析仪 （FLIPR） | 高通量实时荧光成像分析仪是目前离子通道、GPCR、转运蛋白活性定量检测仪器中唯一能将高通量和高质量完美结合的仪器。用于检测GPCR受体、离子通道和转运蛋白活性，使得高通量药物筛选、新型离子通道的鉴定成为可能。
|  |  | 03030900 | 高压快速冷冻 | 1．冷冻样品深度200μm厚 2.操作压力2100bar时，稳定持续周转工作2小时以上
|  |  | 03030900 | 高压微射流均质机 | 1.设计均质压力1800 bar，最大工作压力1500 bar，均质级数：一级 2.产量：50升/小时，流量可调
|  |  | 03030900 | 寡核苷酸芯片合成仪 | 1. 一次合成最多8 x 94,000条Oligo，24小时内即可完成；2. 平均每个合成循环的时间约为40分钟；3. 每个Oligo的合成规模在0.1pMol左右；4. 可合成最长达200mer的Oligo。
|  |  | 03030900 | 光遗传高压冷冻 | 1、可光激发 2、冷冻速率12000K/s
|  |  | 07040110 | 基因芯片扫描系统 | 1、可检测小于0.5 个藻红蛋白/um2；2、扫描分辨率2.5 微米；3、扫描速度快，2分钟检测一张标准芯片
|  |  | 07060204 | 激光捕获显微切割系统 | 1、开放、模块化的平台；2、卓越的图像质量；3、近红外激光捕获显微切割和紫外激光切割
|  |  | 03030900 | 密度计 | 1、测定范围：0-3g/ml；2、温度：0-95℃；3、压力：1-10bar
|  |  | 03061815 | 脑片震动切片机 | 1.全电动控制，振动切片； 2.最大标本大小：15 x 40 x 60mm； 3.最小切片厚度20μm，厚度步进大小5μm； 4.切片速度：0-5 mm/s（持续行进）； 5.倒退速度：5 mm/s； 6.配备放大镜、光源。
|  |  | 07060204 | 全自动激光捕获显微切割系统 | 应具有红外和紫外激光器；配有2倍至100倍干镜和100倍油镜，细胞捕获过程全自动。
|  |  | 03030900 | 全自动结晶缓冲液配制工作站 | 1，精确分配配制各类蛋白晶体缓冲液体；2，最小配液体积：≥ 200nl；3，母液更换简单快速，高速配制任何优化溶液；4，24-1538微孔板
|  |  | 03200831 | 全自动微波组织处理机 | 1. 微波参数：单模微波腔； 2. 微波管频率：2450MHz 3. 微波功率：0~30W，连续可调，1W步进 4. 微波发射模式：持续发射，脉冲式发射，线性增强式发射 5. 压力：0~35bar； 6. 温度：-80~300℃
|  |  | 03030900 | 全自动移液工作站 | 1、Freedom EVO根据工作台面大小，有4种规格可选：75、100、150和200。2、提供5种移液和操作机械臂，每台Freedom EVO最多可选配3个机械臂。3、有数十种功能模块，例如振荡器Te-Shake，磁珠提取模块Te-MagS，真空提取模块Te-Vac呢S，储板架Te-Stack，条形码阅读器Pos-ID以及整合酶标仪、离心机、电转仪、PCR仪、细胞培养箱等等。
|  |  | 03030900 | 全自动智能蛋白纯化系统 | 1.最大设计流速为150 ml/min，可用于填料筛选方法优化和工艺放大，以及克级样品的制备；2、精确的全自动微量柱塞泵，单泵两泵头，每个泵头都有独立除气阀；3、内置压力感应器及气泡感应器
|  |  | 03030900 | 扫描电镜冷冻制备传输系统 | 1.样品杆高真空、磁控耦合操纵 （无漏气风险）；2.自动气动真空阀；
|  |  | 7060000 | 实时荧光定量PCR仪1 | 波长范围大（300-1100nm）；升降温速度快（升温＞5℃/秒，降温＞4.5℃/秒）；运行速度快（40个循环运行时间≤30分钟）;升降温速度：≥4.8℃/秒；温度准确性：±0.2℃（90˚C时）；可同时运行8个不同的温度;8个不同的温度条件；40 -99℃的梯度温控范围；梯度温差范围是1 - 25℃;温度梯度范围在1-30°C；升降温速率> 3°C / sec；温度均一性+/-0.4°C(95°C时);温度梯度范围在1-30°C；2、升降温速率> 3°C / sec；3、温度均一性+/-0.4°C(95°C时);升降温速度：≥4.8℃/秒；温度准确性：±0.2℃（90˚C时）；可同时运行8个不同的温度
|  |  | 07060000 | 实时荧光定量PCR仪2 | 1、六个检测通道，可同时检测5个靶基因；2、有动态温度梯度PCR功能，可以同时运行8个不同的温度；3、样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔（12x8）；4、灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因。
|  |  | 07060000 | 实时荧光定量PCR仪3 | 1、支持的荧光标记包括FAM™/SYBR® Green I, VIC®/JOE, NED™/ TAMRA™/ Cy3®, ROX™/Texas Red®,和Cy5®等荧光；2、升降温速度快（升温＞5℃/秒，降温＞4.5℃/秒）；3、运行速度快（40个循环运行时间≤30分钟）
|  |  | 07060000 | 实时荧光定量PCR4 | 1、支持荧光标记检测，包括：FAM™/SYBR® Green I, VIC®/JOE, NED™/ TAMRA™/ Cy3®, ROX™/Texas Red®,和Cy5®等；8个不同的温度条件；2、40 -99℃的梯度温控范围；3、梯度温差范围是1 - 25℃
|  |  | 07060000 | 实时荧光定量PCR仪5 | 1、支持荧光标记，荧光包括：FAM™/SYBR® Green I, VIC®/JOE, NED™/ TAMRA™/ Cy3®, ROX™/Texas Red®,和Cy5®等;2.温度梯度范围在1-30°C；3、升降温速率> 3°C / sec；4、温度均一性+/-0.4°C(95°C时)
|  |  | 03061702 | 台式冷冻离心机 | 1. 最大离心力：60000xg；水平转头3270xg； 2. 最高转速：定角转头：10200rpm；水平转头3750rpm；步长精度：1rpm； 3. 最小转速：100rpm； 4. 最大容量：定角转头：6x100ml；水平转头：4x750ml； 5. 噪音：<66 dB (A) 6. 温度范围：-20~-40
|  |  | 07060204 | 摊片机 | 数字LED显示；温度控制精度±1℃º；温控精准,可显示实际温度和设定温度；防划刻涂层具有高导热功能；
|  |  | 03250563 | 微电极拉制仪 | 1.触屏，可拉制最小尖端0.1μm直径的微电极，电极电阻最大可达100MΩ。 2.多步拉制； 3.可编写100个程序，能拉制出各种需要的微电极。拉制出的电极尖端是对称的； 4.提供膜片钳微电极与细胞内记录电极的拉制程序样例。
|  |  | 05080911 | 微电极抛光仪 | 1. 水平抛光； 2. 可储存10个抛光程序，设定加热电压和加热时间； 3. 放大倍数：物镜40倍、目镜10倍或15倍， 4. 工作距离长（3mm）； 5.独特的压力系统可将压缩空气通过玻璃微电极内部到达尖端，在改变电极杆部时不使电极尖端口径变小；
|  |  | 07060220 | 细胞分选仪 | 获取速度能力大于100000细胞/秒，分选速度能力大于70000细胞/秒，分选程度大于99%
|  |  | 07060200 | 细胞遗传工作站 | 折光率范围1.33-1.40；样品自动回收；3、每1-5 分钟分析一个样品
|  |  | 03030900 | 细菌发酵罐 | 工作体积30L，100L
|  |  | 03061704 | 小型冷冻离心机 | 1. 最大离心力:21130 rcf； 2. 速度范围:100 - 15000 rpm； 3. 温度控制范围:-10°C到40°C； 4. 噪声:< 54 dB
|  |  | 07060200 | 液态芯片检测仪 | 1、双激光；2、只需要10-20 μl的样本量就即可一次检测多达100个指标；3、检测低限可达0.01pg/ml
|  |  | 03030900 | 一次性搅拌罐式发酵罐系统 | 体积操作弹性2:1；容器：夹套式304 SS；过滤器加热器组件：1；叶轮：二级：具有倾斜叶片的6叶片Rushton类型，位于顶部的轴流式叶轮；集成控制面板：符合GAMP5标准/21 CFR Part 11法规
|  |  | 03030900 | 一键式蛋白纯化仪 | 系统泵流速： 0.1 - 50 ml/min (梯度模式)；系统泵压力范围：0 – 1 MPa (145 psi)；混合模式：电动搅拌混合；电导检测器范围： 1 S/cm - 999.9 mS/cm；流路：PEEK 惰性材料 (以保持蛋白质活性)
|  |  | 03030900 | 粘度计 | 1、测定范围：0.3 mPa.s to 10,000 mPa.s；2、温度范围：5-100℃；3、测定时间：0.5S
|  |  | 03030900 | 真空镀膜仪 | 1.物理气相沉积指薄膜沉积中只涉及纯粹的物理过程，比如高温蒸发， 或者离子束轰击等，而没有化学反应过程
|  |  | 03030900 | 自动多肽连续合成仪 | 1、单次合成区间 0.025-5mmol 2、反应器规格 10ml 30ml 125ml 标配 3、化学方式 Fmoc 4、氨基酸储备 原位活化剂自动添加20种天然氨基酸，可添加7位备用稀有氨基酸或试剂，最大支持120ml瓶 5、反应瓶位数 标准2位（最多9位）10ml,30ml,125ml可选，配耐溶剂腐蚀的复合材料盖 6、温度测量 原位光纤，更精确的内部温度的测量 7、流体测量 Flex - Add 氨基酸，活化剂，活化剂碱 同步转移 主清洗 脱保护 8、搅拌激发 惰性汽包激发 9、废液容器 1L 及溢位检测 10、LED指示 显示系统工作状态和操作辅助 11、控制方式 笔记本（无线可选配） 12、可选配件 紫外监控模块 13、HT高通量树脂填装机 14、多肽裂解模块
|  |  | 03030900 | 自动原位蛋白质晶体筛选仪 | 1.CCD 检测；2.Nova微焦斑 Cu光源
|  |  | 03040639 | 电诊断 | 物理治疗工作站（多电流双通道电疗+超声波+激光），配有触摸屏操作简单舒适-4个独立通道-8.4"/5.7"触摸显示屏-用户自定义治疗方案-内存治疗处方-内置患者数据-独特的模块系统——可以通过系统升级组合其它的物理因子-配件识别与配件维护检查功能-最主要的低频和中频波形包括：直流电（离子导入）、间动电流 、Träbert 2-5、法拉第电流、新法拉第电流、俄罗斯电刺激、刺激脉冲、矩形脉冲、对称、不对称、交流电、两极干扰、四极干扰、三角脉冲、上升指数脉冲，组合脉冲、感应电流可编程序列、其他电流、等平面向量场、偶极子向量场、中断脉冲、勒杜克氏电流、H型波、微电流、电诊断-电诊断-符合人体工程学设计的多频率超声波治疗头（1和3MHz）5 & 1 cm2-可同时连接两个超声波治疗头-超声波频率1和3 MHz-持续模式与脉冲模式-防水超声波治疗头-测试识别所连接的探针和激光束-各种探针可供选择：685mm波长红色探针，30-50mW输出功率；830mm波长红外线探针50-400mW输出功率-各种激光束可供选择（红光、红外光、组合）最高达1800mW
|  |  | 03040801 | 肌电生物反馈仪 | 1、测量范围：宽带0.5uV-999uV；窄带0.3uV-999uV 2、分贝带宽：宽带100HZ-1000HZ 窄带100HZ-200HZ 3、输入路噪声：宽带≤0.3 uV；窄带≤0.2 uV检波直流输出放大倍数：宽带100db，窄带100db 4、交流220V±10％，50HZ 5、重量：2Kg肌电传感器是对人体无损伤的表面接触电极，选用进口自粘电极，它传感灵敏，不失真，并能重复使用百次，它作为一个独立部件与仪器本机配套使用
|  |  | 03050801 | 紫外线（落地式） | 紫外线发光管为低压汞灯光谱为234.7nm短波紫外线和360nm长波紫外线可适用于全身或局部大、小面积的治疗照射。
|  |  | 03050801 | SET康复工作站 | 含铁轨、固定支架、弹力带、连接带2条、锁扣1对、颈部悬带2条、宽悬带2条、平衡杠、BOX悬带2条、弹力带2条、5mLIANA悬带2条
|  |  | 07070000 | 全自动细胞细胞培养及操作系统 | 1.由自动化细胞培养箱、细胞生物学用（带HEPA过滤及无菌操作台）液体操作工作站、细胞洗板机（96孔/384孔）、细胞培养板堆栈及机械臂整合组成的用于细胞培养、细胞株挑选、批量转染、RNAi文库筛选用的全自动操作系统。 2.全自动液体工作站，可配备8通道、96通道、384通道移液臂，移液范围1μL至1000μL，操作区完全置于带HEPA过滤得洁净环境，以适合细胞操作需要。 3.CO2自动化培养箱可培养40-200块不等的标准细胞培养板，并可通过计算机控制指定培养板的自动进出。 4.细胞洗板机可自动实现对贴壁细胞的固定、通透、洗涤和染色等步骤。 5.通过多关节机械臂实现细胞培养板在系统中不同设备间的高效转移，并连接培养板堆栈和处理后检测设备。
|  |  | 03040100 | 超纯水系统 冷冻离心机等 冻干机 水平电泳仪等 二氧化碳培养箱等 PCR仪 生物显微镜等设备 | 1.生物安全柜 ESCO AC2-4S1 1.1 DynamicTM负压防泄漏设计； 1.2 标配两块长效型微皱褶无间隔ULPA超级高效过滤器，针对＞0.12微米颗粒具有99.999%的截流效率； 1.3 SentinelTM超大屏数显微电脑程控系统； 1.4 无边框、双层覆膜、防紫外线、防暴钢化玻璃前窗＞6mm，易于清洁，使用更安全； 1.5 操作前窗通过位置感应器确定前窗高度，并且与紫外灯联锁； 1.6 5度倾斜式人体工程学设计，长时间操作不易疲劳； 1.7 紫外灯安装在前部控制器后面，处于操作人员视线之外，避免眼睛直视； 1.8 IsoceideTM抗菌涂层，避免柜体表面细菌、微生物滋生污染； 1.9 内部尺寸（长×宽×高mm）:1270×560×670； 1.10 高效过滤器截流效率:针对＞0.2μm颗粒系拥有＞99.999%的截流效率。 2.CO2培养箱 ESCO CCL-170B-8 2.1.数字控制CO2浓度，可调二氧化碳浓度0-20%，IR探头并可每12小时自动校零。 2.2.温度控制范围：环境温度+3~60 ℃ 2.3.温度控制精度：<±0.1 ℃，温度均一性：<±0.2 ℃（37℃时） 2.4. 电压/功率 230 V (+/-10%), 50/60 Hz。 3.生物显微镜 Olympus CX22 1.显微镜镜体，原装进口； 2.无限远光学矫正系统； 3.钢丝传动载物台； 4.限位调焦机构； 5.带有孔径光阑的阿贝聚光镜（NA 1.25，带有蓝色滤色片）； 6.内置卤素灯或者LED光源； 7.双目观察筒（瞳距可调，屈光度可调节，可旋转，铰链式，眼点高度可调）； 8.目镜：10X，带眼罩，视场数F.N.≥20； 9. 4孔物镜转盘物镜：平场消色差物镜不低于以下指标 4X（N.A.0.10） 10X（N.A. 0.25） 40X（N.A. 0.65） 100X（N.A. 1.25，oil）防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理提供暗场装置及指针。 4.体视显微镜 Olympus SZ61 1、目镜：10X 2、视场直径：Φ32.8mm 3、物镜：0.67X-4.5X 4、视场变倍比：1：7 5、视场范围：32.8- 4.9mm 5.超纯水机 Merck Millipore Milli-Q Reference 5 超纯水机 Merck Millipore Milli-Q Reference 1.电阻率: 18.2 MΩ•cm@25℃ 2.总有机碳(TOC): 1-5ppb 3.热原 <0.001Eu/ml 4.颗粒物（>0.22μm）: <1/ml 5.微生物: <1cfu/ml 6.产水流速：0.05～2L/min 7. Milli-Q Reference水机可连接多种终端过滤器，包括LC-PAK(超低有机物 型)、VOC-PAK（超低挥发性有机物型）、EDS-PAK（去除内分泌干扰物）和Bio-PAK(除热源型)等，满足不同实验的需求。电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度: ±0.1度；配置185nm和254nm双波长紫外灯；内置低噪音直流泵，1米处< 40db；取水方式：取水器可调高度适合所有的实验室器皿取水，取水器可控制取水流速，从逐滴到2L/min；取水器有定量取水功能，定量范围0.1L-60L；全系统可追溯美国NIST仪表校验；符合实验室优良标准（GLP）设计：自动记录每日水质数据，可储存系统运行一年的历史数据，可通过RS232接口输出；主机含液晶显示屏有中文操作界面，实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。 6.梯度PCR仪 Life Technologies Veriti 1.标准反应模板：96-well ´ 0.2 ml 反应板或96个0.2mlPCR管； 2.最大升降温速率：5℃/秒； 3.可选温度梯度：同时运行8个不同温度； 4.温度梯度范围：4.0 -100℃； 5.温差范围：1 - 25℃； 6.温度范围：4-100℃； 7.6.5"高分辨率超大彩色液晶触摸屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程； 8.可存储800个用户程序，可通过USB无限扩展一键式启动孵育功能； 9.仪器在使用过程中的能有效地阻止模块中出现冷凝现象。 7.冷冻高速台式离心机 Eppendorf 5427R 1.最高转速16220rpm，最大相对离心力25000xg； 2.温控范围：-10℃～ +40℃，并可在离心机运行期间设置； 3.具备快速制冷功能，可迅速降温至设定温度； 4.可在特定时间启动自动制冷。 8.小型水平电泳检测系统 Hoefer HE33 普通电泳仪输出范围：电压 10-300 V，电流 4-500 mA，功率 90 W，输出类型：恒压或恒流，输出插孔：4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳，小型水平电泳槽，凝胶大小：7cm×10cm，跑胶台紫外透明，并带荧光标尺，制胶台。 9.小型垂直电泳系统 Hoefer SE300 miniVE | 生物研究
118 | A02100605 | 应变及振动测试仪器 | 03040801 | 光纤应变分析仪 | 应变测量范围为－1.5%～+1.5%，空间分辨率可达1 m，应变的测量精度为±0.003% | 边坡工程位移监测
|  |  | 05010526 | 多通道高速数据采集卡 | 16单端/8差分模拟输入通道，>300kHz采样率，16位精度，2个计数器/定时器(24位），2个16位的模拟输出，9个数字I/O端口 | 用于光镊的数据采集和控制
|  |  | 3240205 | 标准箔式应变计 | 在STSⅡ或STS-WiFi上使用标准箔式应变计，极大地减少安装时间和现场焊接，可以接多种电阻应变片，单栅应变片、应变花，减少引线的影响 | 应用于材料研究和开发、质量控制及产品检测，力学、道路、车辆、桥梁等科研。
|  |  | 03130300 | 车辆动态测试系统 | 通道16，电压0-5V，车速0-200km/h
|  |  | 11000000 | 动态数据采集与分析系统 | 24通道；20通道测电荷量；4通道测应变。
|  |  | 05010526 | 动态应变测试分析系统 | DC、DAC位数：16位，采样频率：32KHz 通道：32个动态应变输入通道. 计算机接口：USB 2.0
|  |  | 03060407 | 动态应变仪 | 1.采样速率：100Khz;2.频响：DC-10khz;3.电源：DC10-30V
|  |  | 03140415 | 多点动态数据采集分析系统 | 具有模态试验数据采集、分析，模态修改预测功能；刚体参数计算；同时应具有多通道噪声振动测试分析功能，用于振动和噪声的多路测试信号的同步测量、存储及分析处理。具有独立数据记录功能，以满足路试测试需求。最大模拟脉冲输入频率40kHz； 每通道最大采样率：204.8KHz（24 位A/D）；可实现脉冲时间分辨率：1.2纳秒；满足64通道并行实时采集分析，模态测试与分析功能；满足脉冲(锤击法、激振器)多通道模态试验；噪声识别与评价，满足振动噪声特征试验分析；扭振测试与分析。
|  |  | 03190614 | 非线性超声测试系统 | 1.SNAP-0.25-7-G2主机，输出高能脉冲； 2.RT-50 50欧姆终端； 3.TA-31步进式衰减器； 4.PAS-0.1-40前置放大器；5. PLP-2(2MHz)/PHP-4(4MHz)两套2/4兆赫低/高通滤波器
|  |  | 03240205 | 负荷传感器 | 8通道数据采集模块
|  |  | 03040801 | 高精度光纤应变分析仪 | 波长793nm、105μm的光纤耦合模块，该模块基于二极管激光器巴条，输出波长793nm，功率32W
|  |  | 05010526 | 静态数据采集仪 | 测点50个；测量对象：应变、DC电压、热电偶；半导体继电器；接线方式：螺钉、焊接、标准插槽、快速接头；电源AC85250V50/60HZ。
|  |  | 03080314 | 冷/热板测量仪 | 1、快速升温和降温，每分钟可升降10 ℃；2、适合重复测试 温度稳定性为0.1 ℃；3、时间精度为0.01 秒
|  |  | 03240205 | 全自动多通道数据采集仪 | 最多测量1000点 测量：应变、DC电压、热电偶和铂电阻 测量范围：±640000με 最高分辨率：0.1με 采样速度：采集1000点的时间仅为0.4秒 数据可存储在容量1G的FC数据存储卡中 高速打印机 兼容TML4线应变测量方法 大尺寸、多功能、彩色LCD触摸显示屏 主机最多30点，通过自动转换箱扩展通道 适用扫描箱： IHW-50G（高速）、ISW-50G、SSW-50D或常规ASW/SSW/ISW系列 电源：AC 85~250V 50/60Hz
|  |  | 03041108 | 三维扫描式振动测量系统 | 0-100KHz振动带宽,最大速度10m/s,同时扫描测量X,Y,Z三个方向振动
|  |  | 05010526 | 数据采集系统 | 采样频率：100KHz 通道：80个应变输入通道 测量范围：±20000微应变 测量精度：0.2%FS 计算机接口：USB接口,LAN接口 采用模块拼装，每个模块可提供8通道的应变或者电压测量
|  |  | 03170318 | 痛觉测量仪 | 1、6通道大鼠或12通道小鼠；2、刺激光可调范围从室温~250℃；3、计时器精度：0.1秒
|  |  | 04160304 | 无线数据遥测系统 | 距离：0-1000m，速率：16bit
|  |  | 03240205 | 应变转换箱 | 测量应变、直流电压和热电偶温度； 用数据采集仪程序进行敏感元件方式设定； 用9mm直径的电缆与数据采集仪串联连接； 选择拧细丝或焊接型接线端； 用铂电阻温度计测量温度使可能由代替PT RTD 装置（工厂选择件）而简化； 具有标准接线柱和插座式全通道连接器；
|  |  | 03052501 | 振动试验系统 | 频率范围DC-3KHz，最大峰峰位移50.8mm，最大正弦/随机速度和加速度分别为1.8m/s、82g，最大冲击速度和加速度分别为2.5m/s、167g，最大载荷150kg，信噪比大于90dB
|  |  | 03191300 | 振动样品磁强计 | 背景噪音/灵敏度：5×10-7emu；电磁铁极头间距可调，最大磁场可达到31kOe；水冷电磁铁，可提供很好的磁场稳定性，最大磁场长期稳定；双极电源平滑过零；数据快速采集模式
|  |  | 11000000 | 振动与噪声测试分析系统软件 | 具有通用数据信号转换的能力、工作工况的传递路径分析、声学阵列声源识别、混响时间测试、通信用信号分析（时频分析等）
|  |  | 03040639 | 振动与噪声数据MKTU采集器 | 48通道，并行数据采集（通道时差小于1n秒），每通道采样率大于51.2k,连续采样时间不小于30分钟，具有直流及交流供电、同步误差小于1度
|  |  | 03050801 | 多通道、高精度转向架测力构架标定加载系统 | 16通道，控制器，180油源两个，硬管道,最大载荷500kN，同步误差在1度之内，可以进行信号迭代。
|  |  | 03050801 | 加速加载系统（APT） | 加载范围：不少于40kN~70kN；测试轮测试速度：最大速度不低于10km/h；测试轮加载速度和次数：单向正常最大轮碾次数不少于500次/小时（12000次/24小时）；加载测试长度：不小于6m；加载宽度：在± 0.4m ~ ± 0.6m范围
119 | A02100608 | 土工测试仪器 | 3061624 | 便携式X射线荧光土壤重金属测定仪 | 1.技术指标： 1.1主机重量≤1.8Kg。 1.2电源：锂离子电池供电，待机时间不少于12小时，配置智能充电接驳座，可同时对两节电池充电。 1.3开机换电：仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机，时间可达30秒。 *1.4分析软件：根据测试样品基质不一样，融合多种分析方法优化样品分析（包含下面列出的三种模式）： 1.4.1低含量重金属分析软件Soil-Environment模式； 1.4.2高含量矿石分析软件Mining模式； 1.4.3特殊合金材料甄别软件Alloy模式。 1.5射线管靶材：Au靶或Ag靶或Rh靶。 *1.6进口X射线探测器：高精度，高性能、大型SDD硅漂移探测器，面积最好等于或大于30 mm2。 1.7多光束技术：3个光束段，不同的元素采用不同的电压与电流，获得最好的元素测试效果。 *1.8激发源：大功率微型直板电子X射线管。内置15kV~50kV多段可选择的电压；无高压电缆、无射频噪声、更好的X射线屏蔽、更好的散热。 1.9元素分析范围：标准配置Al、Mg、Si、P、S、Cl、K、Ca、Ti、V、Cr 、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Rb、Hg、Sr、Zr、Mo、Pd、Ag、Cd、Sn、Sb、W、Pb、Te、Tl、U、Th、I、Ba等37种元素,可按客户需求添加。 1.10准确性：常规重金属元素相对误差＜5%；重复性：相对标准偏差(RSD)＜4%。 1.11加速器：内置的加速器可探测运动和震动，使仪器不用时待机，拿起时工作。 1.12智能技术：集成重力感应显示功能和能耗管理系统集成气压补偿计，可以随海拔和天气引起的气压变化智能进行补偿测试(有利于轻元素分析)。 1.13储存容量：ROM128M、RAM128M、2G SD卡，可存储205,000 条数据。 1.14数据显示：百分比（%）显示元素含量，元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示;仪器在测试过程中同步动态显示化学成份。 1.15数据传输：USB电缆、无线蓝牙进行数据传输。 1.16远程维护功能：可通过计算机对仪器实现远程操控，并能进行上传下载、数据和谱图处理、编辑、输出分析报告。 1.17集成摄像头：仪器内置高清CCD彩色摄像头，能使用户准确观察、定位拍照分析部位，能自动记录检测部位，并与分析结果一起存储。 ▲1.18射线管辐射屏蔽罩：仪器采用铝合金外壳设计，射线管完全处于辐射屏蔽功能铝罩内，将辐射降到最低。 *1.19辐射安全防护性能：具有明显的射线开启警示灯，并具有自动保护装置,窗口前无被测物时，启动的仪器会在尽量短的时间内自动停止测试，自动关闭X射线的发射功能。 1.20操作系统：采用Windows CE操作系统（非内置固化操作系统，可智能化扩展性）或Linux操作系统。 1.21显示屏：触摸显示彩屏，采用Blanview现代技术，大于或等于4.3英寸32bit LCD彩屏，工业级、集成化设计，带LED背光，屏幕可翻转显示。 1.22语言模式：操作界面模式中英文可选。 1.23散热性：超过1/3的机体采用铝合金外壳设计，仪器顶部有专用的铝合金槽式散热装置。 1.24防尘、防雾、防水：一体机设计，软胶与塑胶部件凸槽&凹槽构造设计，使仪器具有很好的三防性能，可承受恶劣的工作环境，大雾、下雨、尘土飞扬工装场地也能正常工作。 1.25内置加速器，可探测运动和震动，使仪器不用时待机，拿起时工作。 1.26系统CPU外设：采用USB，总线，I2C，GPIO，蓝牙，加速器，实时的时钟芯片，微型SD存储卡(可存储2GB数据)，GPIO条。带连接到扳机和PSM。 *2.产品认证要求 2.1产品须具有符合美国EPA认证； 2.2产品须具有国内具省级以上的国家法定计量检定机构提供的校准证书； 2.3产品须具有IP54防尘防水认证； 2.4产品须具有产品试摔认证； 2.5产品须具有放射性同位素与射线装置安全许可证明资质。 锂离子电池供电，待机时间不少于12小时； 探测器：高性能、高精度、大型SDD硅漂移探测器，面积大于等于30mm2 | 材料、土壤、分子生物学科研等领域。
|  |  | 03061655 | 便携式土壤含水量测试系统 | 水分单位：%（m3/m3） 含水率测试范围：0-100% 测试时间：≤2秒 测试的绝对误差：≤2% 相对百分误差：≤3% 土壤水分探头工作温度：-10℃—70℃； 水分探头尺寸：不锈钢探针：80mm长；探头总长：205mm 标准电缆长度：1700mm(可按客户需要定做，最长可至100米) 水分存储数据：2000组
|  |  | 03100126 | 露点水势仪 | 操作环境： 5~40℃ 温度控制： 15~ 40℃ ±0.2 ℃ 传感器： 1. 红外温度传感器；2. 冷镜露点温度传感器 电源： 220V 交流, 50/60Hz 显示屏： 20 × 2 LCD 显示 测量范围： 0 ~-300MPa 精度： 0~-5MPa范围是±0.05Mpa，-5~-300MPa范围是±1% 测量响应时间： 5-15分钟 通信接口： RS232串口电缆 保险丝： 2A
|  |  | 03061600 | 碳通量测定仪 | 用于多点土壤CO2，H2O通量长期连续监测,同时监测其他环境因子，研究环境变化与土壤通量的关系
|  |  | 03061616 | 土壤墒情监测系统 | 硬件配置：6路PI、4路DI、4路AI、3路DO、2路串口。 存储容量：4M。 供电电源：10V～30V DC。 功 耗：待机电流<0.1mA/12V； 在线电流≤6mA/12V； 发送电流≤60mA/12V； 实时在线平均电流：≤10mA/12V。 工作环境：温度：-40～+85℃；湿度：≤95%。
|  |  | 03030402 | 土壤碳氟转化测量系统 | 测量范围：CO2 ：0…3Vol%,精度：+/- 2% O2 ： 15..21Vol%, 精度：+/- 1% 气压：800….1200hPa, 精度：+/-0.1% 温度：-30….70℃，精度: 0.1℃ 气密测量室: 100ml，高40.5mm，外径60mm
|  |  | 03061624 | 自动土壤呼吸监测系统 | 红外气体分析仪： 内置于土壤呼吸室，气路很短，响应时间短 *CO2：测量范围： 标准范围0-896ppm, 分辨率：1ppm PAR： 0-3000μmols m-2 s-1 硅光电池 *土壤温度热电阻探头： 测量范围：-20～50℃，可接多达6个土壤温度探头 *土壤水分探头SM300： 测定范围0～100vol% ；精度3％（针对土壤进行标定后）；测量土体范围：55mm x 70mm；可接多达4个土壤水分探头 *土壤水分探头Theta： 测量范围0-1.0 m3.m-3；精度±1%（特殊标定后）探头尺寸；探针60 mm 长，探头总长207mm；可接多达4个土壤水分探头 呼吸室流量控制： 200-5000ml/min (137-3425 µmols sec-1),精度：±流速的3% *呼吸室类型： 开放式和闭合式两种模式可选 *呼吸室罩类型： 透明罩和不透明罩可选 *仪器操作： 独立主机，不需要PC/PDA 数据纪录： 1G移动存储卡（CF），可存储4000000万组数据
120 | A02100609 | 实验室高压釜 | 03061303 | 玻璃反应釜 | 1. GG17高硼硅玻璃夹套釜体，可带压、减压或抽真空使用； 2. 最高使用压力：10bar ； 3. 最高温度：230℃，控温精度：±1℃。 | 化工、冶金、腐蚀、能源等领域教学科研
|  |  | 03061300 | 动态高压釜测试系统 | 1. 温度范围：常温~700℃； 2. 压力范围：常压~35MPa；
|  |  | 04280308 | 高压反应釜 | 1. 最大承受压力为350 bar， 2. 最大温度：500℃； 3. 搅拌速度：0~1200rpm； 4. 釜盖配有： a. 耐振压力表 b. 安全防爆膜 c. K型热电偶套管和热电偶，用于反应温度测定 d. 气体进样阀（液体采样阀） e. 气体释放阀 f. 带轴搅拌桨
|  |  | 04370612 | 台式反应釜 | 1.设计采用了螺纹密封结构，拆卸简单 2.预留四个标准高压接口可以作为进气孔及实时在线检测 3.可以实现定时定量的加入需要的反应气体 4.可以实现反应中的在线连续取气体样品 5.可以实现反应中的在线取液体样品 6.可以根据实验要求定制相应的高压系统 7.通过孔采用超硬合成石英，即保证产品的安全，又实现了180-1100nm全光谱透过 8.反应釜外部可以根据实验要求进行加热或冷却，使之温度恒定
121 | A02100699 | 其他试验仪器及装置 | 03141025 | 全自动孔隙结构分析仪 | 采用全自动计算机控制，可测定总孔隙体积，孔体积分布，孔表面积及其分布，孔分布测定范围为1080-0.003𝜇m，最大压力可达60000psia，有二个高压分析站和二个独立的低压站，Autospeed自动控制系统和自动数据采集。 | 科研。
|  |  | 03250257 | Zeta电位分析仪 | 采用多频电声测量技术，无需先测量粒度即可进行电位测量，超声探头（zeta probe）可直接测量原始样品的zeta电位，可以测量水相、极性和非极性溶剂，zeta电位测量范围无限制，对于污染物敏感度低，易于清洁，电渗和对流效应不影响测量，有较高精确度（±0.1mV）和较低的表面电荷（低于0.1mV），测量速度快。 | 科研。
|  |  | 03031228 | 定量平行浓缩仪 | 可配用200ml及50ml浓缩杯，可自动检测浓缩终点，水浴加热，室温-99.9摄氏度。 | 科研。
|  |  | 05070106 | PCR仪 | 提供五种模块，并且10秒钟可完成模块更换；新型高智能化热盖，密闭性更好，一触即开；温度均一性优；更高的升降温速度：最快升温速度5℃/秒；最快冷却速度3.5℃/秒；超大图表编程界面；电子图表或曲线图两种编程模式；智能流线型设计，符合人体工程学设计原理；界面软件可管理30个不同的用户并有密码保护；极低能耗，噪音极低。 | 生物医学、量子、物理、化学材料、环境监测等领域教学与研究
|  |  | 03141300 | 动态剪切流变仪 | 1、温度范围：-30℃—+200℃；2扭矩范围：0.1uNm—150uNm；3、分辨率：10_9N；4、摆动频率：10_6Hz—150Hz；5、法向力：0.1克—200克
|  |  | 05070106 | 防震台 | 1.高导磁不锈钢台面，有螺孔阵列;2.有万向活塞震动隔离器，隔振效率：垂直与水平均为90-97％@10Hz;3.系统固有频率：小于1-2Hz;4.台面厚度：100mm;5.台面尺寸：750 x 1200mm;6.承载力：160 kg；7.最大气压要求：80psi氮气或空气。
|  |  | 03141313 | 冠脉支架测试系统 | 测试和仪器需要满足标准ASTMF2477-06及ISO25339-2中的所有测试方法；双电机、双波纹管相对同时驱动，确保整根血管膨胀均匀，同时防止支架漂移；单个直线电机驱动力不小于225 N，保修十年以上；电机最大频率不小于125 Hz。
|  |  | 05070106 | 光学隔离器 | 波长780nm，透过率85%，隔离度35dB，通光孔径4.5mm，最大功率1.7W
|  |  | 03141313 | 光学流变剪切热台 | 温度范围：-50-450℃； 温度精度和稳定性：0.1℃； 光孔直径：2.5mm； 样品加热面积：30mm； 最大加热速率：30℃/min
|  |  | 05070106 | 红外线摄像头 | 1.1/2英寸红外CCD；2.响应波长在380nm到1200nm范围；3.12寸液晶监视器；4.能与Olympus、Nikon等多种显微镜匹配。
|  |  | 03141300 | 沥青路面分析仪 | 1、试样种类:三种二类；2、加载循环次数：自定义最大800次；3、加载频率：小于60Hz(自定义）；4温控范围：5—70度；5、加载力：0—1113N；6、接触压力：小于1380Kpa。
|  |  | 12030701 | 微拉伸模具 | 冲头直径0.5mm，凹模内径0.6mm。
|  |  | 03141313 | 涡轮分子泵及真空规 | 达到10-5Pa真空度，抽速率：氮气≥250L/S，氩气≥250L/S，氦气≥250L/S，氢气≥250L/S；可以编程进行二次开发，冷却方式:风冷。
|  |  | 05070106 | 显微镜X-Y移动台 | 1.X和Y轴最大移动距离均为25mm，精度<5μm；2.承受重量：50kg；3.支撑平台表面为不锈钢；4.表面大小：18x23 cm。
|  |  | 03141300 | 约束试件温度应力试验仪 | 1、温控范围：-40度—室温，可编程温控；2、加载架额定拉力：2270kgf；3、伺服控制千斤顶制动器：2270kgf；4、一个荷载传感器，两个LVDT；5、四个半导体温度传感器。
|  |  | 03141313 | 中试工艺研究系统 | 圆柱型夹套玻璃反应器，釜盖，连接件，不锈钢整体支架
|  |  | 03030133 | 卡氏水分测定仪 | 1.测量范围：10ppm-100%(H2O质量分数) 2.水分含量分辨率：1ppm 3.计量管分辨率：0.001 4.水份滴定重复性：≤0.005 5.水份滴定的线性相关系数：≥0.999 6.容量误差≤±0.0002 7.相对误差≤0.2% | 科研。
|  |  | 03220109 | 标准应力路径静三轴仪试验系统 | 荷载范围：7kN和25kN；三轴压力室：从：2000kPa到 10MPa；尺寸：38mm到 100mm。围压或反压范围：500kPa 、4000kPa、1000kPa、8000kPa、2000kPa、10MPa、3000kPa | 科研。
122 | A02100707 | 速度测量仪表 | 03060120 | 颗粒速度浓度在线检测仪 | 检测范围：速度0-200m/s；浓度0.0001%-60%； 工作条件：<27MPa，<600℃； 探针长度：500mm。 | 该仪器主要用于流化床工艺中颗粒物速度和浓度的测量，同时还可以对其他反应过程进行测量，如搅拌釜、旋流器等工艺的在线监测。
123 | A02100708 | 产量计数器 | 03210222 | 超低本低液体闪烁谱仪 | 探测效率3H:≥65%，14C:≥95%测量能量1～2000KeV（β），2～10MeV（α）本底：20ml含水40%，3H效率大于25%时，本底小于1cpm；对5ml 14C样品，效率大于75%时，本底小于0.8cpm测量下限0.8Bq/L。 | 核、发射性等研究。
|  |  | 03210222 | 超低本底液体闪烁计数仪 | FM值大于285000.氚测量世界最高分辨率 0.005keV/ch ，可测量100mL样品
|  |  | 03210222 | 液体闪烁计数器 | 分析器通道：32768；淬灭校正方法：H-Mumber Plus；能谱精度：0.06 keV；能谱单位：0-1000通道/0-2000 keV。
124 | A02100803 | 形位误差检测仪 | 03190529 | 动态误差分析仪 | 探头测量范围：Standard 250μm(125-375μm)，Fine 50μm(75-125μm)； RMS值分辨率(15kHz下)：1-6 nm;非线性度：<±0.1%FS，即Standard <±0.25μm,Fine <±0.075μm; 有效感应区域：Φ2mm。 | 转台动态误差检测
125 | A02100899 | 其他量仪 | 03062026 | 甲醛检测仪 | 测定下限：0.01毫克/立方米；测定范围：0.00-4.00毫克/立方米；测量精度：JC<± 1%（F.S）。 | 科研
|  |  | 03040218 | 手持激光测距仪 | 测量范围: 0.05–80m；典型精度: +/- 1.0mm；测角范围：360°；无反射点测量；四行背光显示。
126 | A0211 | 电子和通信测量仪器 | 03191356 | 超高速光电探测仪 | 带宽〉100GHz，输入平均光功率：-20-10dBm | 光信号、光电、光谱和脉冲等研究
|  |  | 03191356 | 光电转换系统测试仪 | 电压测量精度：0.015%，电流测量精度：0.15%；测量重复性：1%；配备AAA级稳态太阳光模拟器；吉时利专用高精度测试原表； 包含专业IV测试软件：基本测量功能： 完整 I-V 曲线测量， 完整 P-V 曲线测量，短路电流 Isc 测量，开路电压 Voc 测量， 短路电流密度 Jsc 测量，峰值功率 Pmax 测量，峰值功率电流 Imp 测量，峰值功率电压 Vmp 测量，效率测量，填充因子；串联电阻 Rs 测量，并联电阻 Rsh 测量；
|  |  | 05031412 | 可编程光波处理器 | 波长覆盖1527.4 nm - 1600.8 nm，插损1dB，PDL为1dB，滤波带宽20 ghz to 9 Thz可调，中心频率1GHz精度，带宽控制精度1GHz，延迟控制范围- 25 ps to + 25 ps，
127 | A021101 | 数字、模拟仪表及功率计 | 03191005 | 功率计 | 频率范围：9kHz～110GHz （取决于功率探头） 动态范围：-70～+44dBm（取决于功率探头） 通道数：2通道 | 电磁兼容、薄膜表面电学性质等研究
|  |  | 03210800 | 功率探头 | 频率范围：9kHz～6GHz；功率范围：-60～+20dBm
|  |  | 3020615 | 精密源表 | 电流分辨率10fA；电压分辨率0.5uV
|  |  | 03190806 | 微波功率放大器 | 频率响应：800MHz-4.2GHz，额定输出功率：350W，最大输入电平0dBm，输入驻波比＜2.0，增益55.5dB，谐波失真＜20dBc
128 | A02110203 | 电子元件参数测量仪 | 03030602 | 二极管阵列检测器 | 波长扫描范围：190～800nm；流通池体积：9.3uL；流通池池长：10mm；光源：全程氘灯（190～800nm），不需要转换钨灯，不会引起切换光源时的参考基准变化； | 科研
129 | A02110204 | 半导体器件参数测量仪 | 03190432 | C-V测试系统 | 偏置电压0～200伏； 频率范围：20 Hz ~1 MHz；0.05% 的基本测试精度； 可测量参数： ¦Z¦, ¦Y¦, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q, Rdc, Idc, Vdc； | 科研
|  |  | 03210132 | 半导体测试仪 | 电压测试范围：0.1uA-200V;电压源输出范围：5uA-200V;电流测试范围：100fA-1.5A（DC）；10A（脉冲）;电流输出范围：2pA-1.5A（DC）；10A（脉冲） | 科研
130 | A02110205 | 集成电路参数测量仪 | 06010140 | 实验室电路板制作PCB快速制版机 | 最小导线宽度 0.1 mm（4 mil ）；最小绝缘间距 0.1 mm （4 mil ）；钻孔最小孔径 0.15 mm （6 mil ）；加工幅面 229 mm×305 mm×38 mm | 科研中适用于制作各种数字模拟技术电路板以及微小和射频样品电路板
131 | A021104 | 网络特性测量仪 | 03200813 | 标量网络分析仪 | 10MHz~20GHz,75dB动态范围,同轴系统工作到40GHz，40dB定向电桥,波导系统工作到110GHz | 光通信、器件设计、功率、频谱、全光网与现代通信网等科研
|  |  | 03200813 | 多协议网络测试仪 | ATM 155Mb/s 以太网 100Mb/s E1
|  |  | 03200813 | 光网络分析仪 | 2123BLC/34
|  |  | 3200813 | 毫米波扩频器 | 频率从40GHz～1.1THz，将信号源、信号分析仪、网络分析仪的频率扩展到40GHz～1.1THz
|  |  | 03200813 | 集成网络分析仪 | 千兆增强型
|  |  | 03191216 | 集成信号测试系统 | 频谱分析3Hz-26GHz；主控计算机P4微机；高速总线接口达40Mb/S；
|  |  | 03200813 | 矢量网络分析仪1 | 1. 频率范围：10MHz-40GHz；2. 灵敏度: 10Hz IFBW时：-132dBm (2GHz - 20GHz) -125dBm (20GHz - 40GHz); 3. 动态范围： >135 dB (直接接收机输入, 不带外加放大器);4. 轨迹噪声:：1KHz IFBW 时,<0.006 (500MHz-40GHz) ; 5. 速度：< 26us/点
|  |  | 03200813 | 矢量网络分析仪2 | 频率范围：10MHz-20GHz ； 测试端口阻抗50欧姆；动态范围：108dB
|  |  | 03200120 | 矢量信号分析仪3 | 宽带20MHz-6GHZ；频率基带 DC～40MHz；扫频标量1HZ～2.7GHZ、矢量1Hz～40MHz；频率准确度0.1ppm
|  |  | 03200813 | 网络分析仪 | 10 MHz-20 GHz，108 dB的动态范围，<0.006 dB迹线噪声<9微秒/点的测量速度，32个通道，16,001点；支持TRL/LRM校准、晶片上、夹具内和波导测量
|  |  | 03200100 | 网络性能测试仪 | 支持控制平面和数据平面路由等多，多通道同时测试，支持EoS测试，高精度抖动测量，支持高达10GE的IP网络测试
|  |  | 03200104 | 网络综合测试仪 | MIMO支持Wimax：802.16e-2005 / 无线MAN-OFDMA PHY、手机Wimax“Wave2”验证规范Wifi MIMO：802.11n、EWC、调制&编码方案0-32，20&40MHz模式
|  |  | 03200104 | 下一代SDH网络测试仪 | 对应帧结构：PDH，DSn，SDH，SONET,OTN；频率精度：±0.1ppm；光口输出功率：0dBm以上；输出波长：1310nm/1550nm；输入波长：1260—1610nm；外部输入波长：C/L波段；时钟源：内部，外部（1/1），从接收信号中提取，DCS输入；提供Add/drop功能，MUX/DEMUX功能；
|  |  | 03200700 | 移动IP和LTE网络仿真测试仪 | Landslide模式；802.11ac；集成高精度VSA和VSG；灵活的射频端口配置。
|  |  | 03210902 | 可调谐脉冲分析仪 | 带宽：20 GHz; <100 fs 本底抖动允许对高位速率设备进行检定，典型 <5% 的信号单位间隔由测试仪器所使用；时间精度0.05ps；记录长度 50 点 - 16,000 点
|  |  | 03200813 | 矢量网络分析仪 | 1,10MHz-43.5GHz；2,端口数2-4，内置两个信号源；3,118dB有效动态范围或哏更高；4,高输出功率（43.5GHz时功率+10dBm）； | 适合于汽车,无线电,国防,航天等领域,也适合用于目标雷达散射特性测试
132 | A021106 | 滤波器 | 03191305 | GSM滤波器单元 | 频率范围：DC～18GHz;滤除GSM/GPRS 850MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz上行载波信号 | 电磁兼容测试等科研
|  |  | 03040492 | 可编程高精度光滤波器 | 1).工作波段：1530~1565nm；2).滤波功能：幅度、相位均可任意编程；3)..编程响应时间：≤500ms；4).插入损耗：<6.0dB；5).偏振相关损耗：<0.7dB；6).色散范围：<±10ps/nm；7).滤波光谱分辨率：≤1GHz；8).滤波衰减精度：≤0.01dB
133 | A021107 | 放大器 | 03190806 | RTDS功放 | 电压放大功能\电流放大功能\额定输出电流： 3相5A 正弦波有效值；最大输出电流：3相60A 正弦波有效值\增益特性（输出电流与输入信号关系）： 8A/V；电流放大器为直耦放大器，频率范围： DC-5KHz ±1dB\输入端为高抗干扰差分电路，输入阻抗>10kΩ | 应用于雷达、微波通讯和卫星通讯等电子设备的测试、电能变换、电磁兼容测试等
|  |  | 03191346 | 电流放大器 | 带宽:DC到100kHz；峰值脉冲电流:高达700A；最大AC电流RMS: 高达354A；最大DC电流:500A；超过后递减:1.8kHz或20kHz,取决于选择的探头；电流/显示范围: 从1mA到200A,取决于选择的探头；最大导线直径:高达0.83英寸。
|  |  | 03191336 | 放大器 | 40W/26.5-40GHz可与其它测试仪器组成测试系统频率范围 2GHz～20GHz 2GHz～26.5GHz 26.5GHz～40GHz；最大输出功率 ≥17dBm ≥17dBm(2GHz～20GHz)≥15dBm≥15dBm(20GHz～26.5GHz) 增益 >17dBm >17dBm(2GHz～20GHz) >15dBm >15dBm(20GHz～26.5GHz)
|  |  | 03191336 | 放大器泵源 | 输出波长975nm±3nm，输出功率600mW，RS232串口控制，输出功率连续手动可调
|  |  | 03190806 | 功率放大器1 | 频率范围：80MHz～1GHz；输出功率：250W（80～400MHz）/200W（400MHz～1GHz）；最小增益：54dB（80～400MHz）/53dB（400MHz～1GHz）；二次/三次谐波：-20dBc/-20dBc
|  |  | 03190806 | 功率放大器2 | 频率范围：1～3GHz ；输出功率：40W；最小增益：53dB ；二次/三次谐波：-15dBc/-20dBc
|  |  | 03190806 | 功率放大器3 | 频率范围：2～6GHz；输出功率：50W；最小增益：47dB；二次/三次谐波：-20dBc/-20dBc
|  |  | 03190806 | 功率放大器4 | 频率范围：9kHz～100MHz；输出功率：100W；最小增益：50dB；二次/三次谐波：-20dBc/-20dBc
|  |  | 03190806 | 功率放大器5 | 额定输出功率：500W,频率响应：80MHz-1GHz，最大输入电平0dBm，平坦度±2.0 dB，增益57dB，谐波失真＜20dBc
|  |  | 03190612 | 前置放大器 | 频率范围：20MHz～18GHz；增益：37dB；
|  |  | 03190806 | 射频放大器 | 10 W连续输出功率, 频率范围500 kHz - 1000 MHz
|  |  | 03190806 | 功率放大器6 | 频率响应：4-8GHz，额定输出功率：60W，最大输入电平0dBm，平坦度±2.0 dB，增益47.8dB，谐波失真＜20dBc
134 | A021108 | 场强干扰测量仪器及测量接收机 | 03210800 | 场强探头 | 频率范围：100kHz～6GHz；动态范围：0.5～800V/m ；分辨率：0.01V/m；过载承受能力：＞1500V/m | 电磁兼容测试
|  |  | 03190801 | 场强仪 | 通道：配置1路，最多可支持4路；频率范围：100kHz～6GHz；动态范围：0.5～800V/m ；分辨率：0.01V/m；过载承受能力：＞1500V/m ；显示屏：彩色LCD
135 | A021110 | 电子示波器 | 04111000 | 差分探头 | 50MHz带宽；峰值电流15A；精度1% | 全光网与现代通信网、电能质量测试存储、电信号测量、电能参数、光纤等
|  |  | 04111000 | 大电流探头及放大器 | 1.5W~10kW (500V、20A)；可测量PF、有功、无功、总谐波失真度
|  |  | 04111000 | 单项功率计 | 4通道;；带宽100MHz；最大采样率2.5GS/s；最大记录长度5M点；最高采样率时的最大捕获时长2ms；时基1ns~1000s
|  |  | 04111000 | 电流探头 | 15MHz带宽；150A DC；精度1%
|  |  | 03190300 | 高性能示波器 | 1. 通道数：4;2. 硬件带宽：20GHz; 3. 采样率≥80G/s; 4. 灵敏度：1 mV/格至1 V/格;5. RMS本底噪声：430 μV @ 10mV /格；3.02 mV@ 100mV /格；30.05 mV @ 1V /格；
|  |  | 03010555 | 任意波形发生器 | 7.5GHz带宽；2通道模拟输出；4通道数字信号
|  |  | 03190305 | 示波记录仪 | 具有两个不同采样率，实现双捕获功能；采样速率为100kS/s，可进行趋势测量并以100MS/s的速度记录5k-500kpts的高速触发测量数据；最多记录5000组现象；具有实时噪声抑制处理和功率运算；波形数据可保留达200天。
|  |  | 03020700 | 示波器 | 1、 模拟带宽13GHz；2、 四通道，每通道采样率40GS/s；3、 四通道同时使用时存储深度20M四通道同时使用时存储深度20M样点；4、 垂直分辨率为8位，DC增益精度为±1%；5、 垂直灵敏度范围在50欧姆输入时为2mV-1V/div，在1M欧姆输入时为2mV-10V/div；6、 示波器上升时间为32.5ps（10%~90%）；7、 具备边沿触发、窗口触发、TV合成视频触发、智能触发（其中包含毛刺、宽度、间隔、超时、欠幅等等多种触发种类）、级联（顺序）触发等多种触发功能，也可连续采集波形；8、 标配XDEV可扩展开发工具软件包：可在示波器界面中嵌入Matlab、C/C++、VB、JAVA与Excel等第三方软件对波形进行实时编程运算与处理；9、 标配四支500MHz无源探头
|  |  | 03020700 | 示波器 | 带宽 100 MHz ,5600V差模电压；2200V共模电压
|  |  | 03020700 | 示波器 | 12GHz带宽；4个模拟通道，每个通道的采样率均可达到40GSa/s；本底噪声:100mV/格时2.80mV；每个通道标配50Mpts存储器；
|  |  | 03020700 | 示波器 | 频率带宽≥200MHz；通道数≥2；最高采样率≥2GS/s；DC精度~±3%；多种输入输出耦合选择
|  |  | 03190301 | 数字及混合信号示波器 | 带宽4 GHz - 33 GHz，数字通道（16可选）；采样率（25 GS/s - 100 GS/s）
|  |  | 03190300 | 数字示波器 | 1．带宽:1GHz；2．通道数: 4个模拟通道；3．存储器深度: 8 Mpts；4．显示屏: 12.1 英寸彩色TFT LCD显示屏, 256 级亮度，1024*768分辨率；5．波形更新速率:100,000 个波形/秒；6．采样率:每通道2GSa/s,半通道4 GSa/s；7．接口：USB、LAN；
|  |  | 03190301 | 数字示波器 | 垂直分辨率 9 位，带宽 100MHz，显示器类型：彩色， 最低工作温度 0°C，最低时基 4ns/div，最大垂直灵敏度 10V/div，，最大时基10s/div，最小垂直灵敏度 1mV/div，最高工作温度+50°C。
|  |  | 03190301 | 数字示波器及附件 | 200MHz带宽；4路模拟通道；16路数字通道（逻辑分析仪功能）；每个通道最大实时采样率5Gsa/s；最大存储深度40Msa；Windows7操作系统,触摸屏；最大波形捕获率200万次/S；输入灵敏度：1mV/div-10V/div(1MΩ)；1mV/div-1V/div(50Ω)；具有EMI测试功能，时频域联合调试功能；数字触发功能，触发迟滞可自定义大小。
|  |  | 03190310 | 数字荧光示波器 | 带宽：20GHz，具有可开关的DSP功能；采样率：四通道50GS/s，或两通道100GS/s；上升时间：18ps（10%~90%），14ps（20%~80%）；最高等效采样率：10TS/s；存储长度：31.25M；DC增益精度：读数的±2%；时基范围：10ps/div～1000s/div；时间分辨率：100fs；带宽限制：20GHz至1GHz，1GHz步进，或500MHz；通带平坦度：±0.5%dB至额定带宽的50%；触发抖动：＜100fsRMS；时基延迟时间范围：-5ks~1ks；并行数字信号调试能力：
136 | A021111 | 通讯、导航测试仪器 | 03200119 | 电子信道分析仪 | （1）可达128KHZ的带外测量（2）可以通过IE625/IEEE 488直接遥控（3）形成自动测试序列的设置链接（4）网络测试仪表 | 高速光通信、数字传输测试和无线传输测试、电信号、光信号、芯片等领域
|  |  | 03200103 | 光传输测试系统 | FEC 40G；17.6 Tbps（88 x 200G）100G/200G DWDM； FTB-5500PMD
|  |  | 03200709 | 数字通信分析仪 | 光通道带宽：20GHz；电通道带宽：20GHz；4通道；光波长1310-1550nm；显示的最大峰值功率40mV；参考接收机功能17.000、25.781、27.939Gb/s。
|  |  | 03200709 | 数字通信分析仪 | 光通道带宽：65GHz；电通道带宽：65GHz；双通道；最小脉冲宽度10nS；分辨率带宽0.01Hz。
|  |  | 03200705 | 通用软件无线电测试仪 | 2.4、5.8G双频段105MHz；调幅频率覆盖范围超过wi-fi所有频率；把比特流从天线传到主机；把比特流从主机传到天线
|  |  | 03200103 | 同步数据传输分析仪 | 码率：51.84，135.52，622.08Mb/S；码型：NRZ，PRBS...；可编程码8bit；全0码，全1码；电平：ECL；可检测内容：误码数，误码率，无误码间隙；报警测量；APS测量；指针记录；开销和帧数据记录。
|  |  | 03200700 | 无线通信测试仪 | 频率范围：292～2700MHz,3GHz,或者6GHz；输出功率：-127～-10dBm；电平精度：±1.1dB；支持制式：GSM、GPRS、CDMA、WCDMA、cdma2000、TD-SCDMA、LTE等
|  |  | 03200717 | 无线通讯分析仪 | 频率范围：810-960MHz；精度1Hz；RBW范围为300Hz-1MHz；VBW范围为3-100kHz。
|  |  | 03200705 | 无线终端测试仪 | 无线终端测试仪；TD-SCDMA； LTE-Advanced CAT 6的传输速率；4x2 MIMO；确保射频性能
|  |  | 03200705 | 信令测试仪 | 频率范围400MHz到2.7GHz 支持W-CDMA，SDPA/HSUPA完全能力等级，GSM/GPRS/EGPRS
|  |  | 03200700 | 宽带无线通信测试仪 | 基本模块：通用 RF 功率计和带有 List 模式的 CW 发生器;矢量信号分析仪; 矢量信号发生器; 通过直接连接 R&S®NRP-Zxx 功率探头可启动参考RF 功率测量 ; 集成RF接口 | 全光网与现代通信网
137 | A021114 | 声源、声振信号发生器 | 03191350 | 超低频宽带发射换能器 | 声源级165dB；声压级达 平均165 dB ref. 1Pa@1m；工作频率：20-20kHz；最大输入功率1000W（连续）；最大工作深度188m；最大输入电压 270Vrms；活塞位移12.7 mm（峰－峰值） | 轨道交通控制、宽带无线移动等科研
|  |  | 03010555 | 矢量信号源 | 2个独立射频通道，频率范围分别为100K-6GHz和100K-3GHz，带宽24MHz，内置存储器64MSample ,相位噪声-135dBc
|  |  | 03190600 | 信号发生器 | 射频范围：100KHz-3000MHz;射频通道数：2；调制带宽: ≥80 MHz（内部）；输出电平范围：-145dBm - +30 dBm；存储器容量: ≥64MSample
138 | A021115 | 声级计 | 03191347 | 声发射监测系统 | 16个声发射通道及16个外参数通道，18位A/D转换，20 MSPS 采样率，10kSPS | 采场冒顶和空区塌方灾害监测等科研
|  |  | 03191352 | 声强测试系统及声级计测试系统 | 量程：20dB-130dB(A)；通道数：2；通道声压级&1通道声强级；测试量：声压级、声强级；多通道数据采集器：NIcDAQ-9174 & NI9234
139 | A021118 | 声振测量仪 | 03191363 | 多波束测探仪 | 12倍/100m；工作频率300kHz；测深0.5-150；最大覆盖范围10kD/250m；波束数 254 | 测量、绘制海底地形和水深、 声纳设计仿真、各种机电产品、航空航天产品振动控制、模态分析和噪声数据采集及分析等
|  |  | 03191363 | 声纳仿真平台（测试开发系统） | 网络单方向；声纳阵元-换能器性能仿真；标准设备快速仿真；换能器等效网络分析法；详细设计仿真；纳设计仿真特有数据库
|  |  | 03191369 | 岩石声学测量系统 | 采样间隔；0.1μs～200μs；触发方式： 信号触发、外触发；通道数：4；系统的频率范围：1KHz～400 KHz
|  |  | 03191352 | 振动控制与模态分析系统 | 数据传输速度不低于20M采样点/秒；支持VXI3.0规范，支持2eVME数据传输；48通道数据，振动台控制，模态分；直流可编程电源；电压过载和电流过载保护值可编程设定；与计算机具有高速网卡接口；
|  |  | 03191352 | 振动噪声测试系统 | 8通道输入、2通道输出；Φ12.7mm予极化测试电容传声器,约30mV/Pa,20Hz-20kHz，直接输入短路；A计权小于5μV，频率计权：A，C，Z（线性）；符合IEC61672-1:1级，内置，截止频率40kHz；衰减-48dB/oct；最大7V有效值；。
140 | A021121 | 声振分析仪 | 03191356 | 多通道振动分析系统 | 传感器 Ф12.7mm预极化电容传声器；频率范围 20Hz～20kHz；频率计权 A计权、C计权、F线性；量程控制 20～80dB共4档;线性范围>60dB | 噪声进行测量分析和故障诊断、智能分析等科研
|  |  | 03191355 | 声学分析系统 | 动态范围：130dB；FFT大小：32、64、128、258、516、1032、……、32768点；通道实时1/1，1/3，1/6，1/9，1/16，1/24倍频程谱分析和窄带谱分析
|  |  | 03191371 | 声源识别分析仪 | 48通道，12位AD，采样频率102.4K
|  |  | 03191352 | 振动噪声分析系统 | 16通道；采样频率：高达1M Hz（1Hz～1MHz可调）；适用频率：DC～200KHz(适合爆炸产生所有频率）；高通滤波分档：1Hz；低通滤波分档(KHz)：用户定(-12dB/oct）
|  |  | 03191352 | 振动噪声模态应变测试分析系统 | 32通道；2个信号源通道输出；两个转速输入通道；每通道最大采样率：204.8KHz；最大数字脉冲输入频率：204.8KHz
141 | A021124 | 核仪器与核辐射探测器 | 03210117 | 单光子探测器及探测系统 | 30%的量子效率0.01-200MHz的外部触发频率范围0.01ns延迟调整精度 | 用于通信、量子信息、荧光、拉曼光谱学、放射性同位素、核能、地质探测等领域
|  |  | 03210424 | 放射性测定扫描仪 | 灵敏性：100DPM 18F，14C，32P，100DPM 3H，125I
|  |  | 03210424 | 放射性废r射线分层仪（放射性废物伽马扫描系统） | 测量时间30min；可变孔径准直器；可实现多废物桶装卸方案；测量精度＜10%。
|  |  | 03210900 | 核电子信号处理和数据采集系统 | 基于NIM和CAMAC的插件，包含高压单元、信号线性放大器、脉冲成型单元、A/D变换单元等。
|  |  | 03210900 | 核信息获取系统（名称太笼统，无法判断需要具备的性能） | 7000KV 无法理解这个指标和系统的关系，设备名称太笼统了，不明确其使用的领域及需要的功能。
|  |  | 03210117 | 环形硅微条探测器阵列系统 | 有效尺寸: 跨度360° 的2组探测器；位置分辨率好于1.4μm
|  |  | 03210811 | 裂变径迹定年及分析系统 | 径迹测量精度：100纳米；具备径迹数量自动统计功能
|  |  | 03210811 | 裂变径迹定年系统 | 精度：100纳米
|  |  | 03210117 | 超前地质构造探测仪 | 探测距离达150～200m
142 | A021127 | 综合测量仪 | 03190745 | 测试测量和自动化数据采集(DAQ)硬件平台 | 2 MS/s/通道下8路同步模拟输入, 16位分辨率；16 MS/s AI总吞吐量；高容量板载内存 (32或64 MS)可确保即使在超高USB流量下也可进行有限采集。 | 科研
|  |  | 03191200 | 户外多通道IV测试设备 | 1. 达16通道; 2. 组件控制方式：MPPT功率点追踪; 3. IV曲线绘制速度：2s; 4.备用信号端口：8; 5.工作温度：0~50℃；可扩展-40℃~80℃; 6.工作电压：110~250V；50~60Hz; 7.分辨率：电流3 uA；电压1.5 uV; 8.电流电压测试精度：0.1~0.2%
|  |  | 03250278 | 三维人体自动测量仪 | 自动设计67项人体尺寸测量值，包括：身高，颈围，胸围，腰围，肩宽等 ；高精度人体测量值 ；自动服装号型选择及其规则管理工具，有效地减少尺寸不合适所造成的制服返回率 ；每次测量不到10秒钟；数据库可导出为EXCEL，ACCESS等格式 ； 软件界面语言包括简体中文，英语，法语
143 | A021128 | 电子和通信测量仪器零部件 | 03190100 | 1mm校准件 | 适用接头为1mm的矢量网络分析仪标准校准件（open，short，load，thru）；接口类型：1mm；包含校准件类型：开路，电路，负载，直通适用范围：直流到110GHZ | 毫米波器件特性测量等
|  |  | 03200813 | 变频器件测试选件 | 一体化混频器测试；功率精度：0.5dB（典型值）；幅度精度：0.3dB（需功率计配合）；输入范围：10MHz - 67GHz
|  |  | 03200813 | 毫米波网络参数测量扩展探头 (170~260GHz) | 将网络分析仪的测量频率范围扩展至170~260GHz；频率范围：170~260GHz；接口类型：波导WR-4.3；扩展类型：Tx/Rx
|  |  | 03200813 | 毫米波网络参数测量扩展探头 (260~400GHz) | 将网络分析仪的测量频率范围扩展至260~400GHz；频率范围：260~400GHz；接口类型：波导WR-02.8；扩展类型：Tx/Rx
|  |  | 03200813 | 毫米波网络参数测量扩展探头（110~170GHz） | 将网络分析仪的测量频率范围扩展至110~170GHz；频率范围：110~170GHz；接口类型：波导WR-6.5；扩展类型：Tx/Rx
|  |  | 03200813 | 毫米波网络参数测量扩展探头（110GHz） | 将网络分析仪的测量频率范围扩展至110GHz；频率范围：75GHz - 110GHz；接口类型：波导WR10；扩展类型：Tx/Rx
|  |  | 03200813 | 脉冲测试选件 | 将窄带脉冲检测添加到 PNA 和 PNA-X 系列网络分析仪；可用于脉冲 ；S 参数和脉冲天线测量；执行脉冲内定点测量，其脉冲窄至 30 ns；执行脉冲轮廓测量，其选通宽带窄至 20 ns；增加的脉冲源个数，4个
|  |  | 03200813 | 嵌入式本振功能选件 | 内置信号源功能；系统动态范围：128dB（3-10GHz，Combine Mode）；相噪：典型值：-111dBc，1G-2G；二次和三次谐波抑制 60 dBc
|  |  | 03200813 | 时域选件 | 完整的纠错时域反射或传输响应；选通可消除不必要的响应；将频域变换为时域，或将时域变换为频域；时间精度：15ps（典型值）；脉冲上升时间：10ps（换算后等效值）；距离分辨率：5mm（换算后真空中等效值）
|  |  | 03200813 | 网络分析仪高频扩展单元选件 | 基于PNA-X平台，控制外部毫米波扩展头扩展测量范围；可扩展范围：10MHz - 400GHz；典型动态范围：100 dB in a 10 Hz IFBW.（波导WR2.2）；可扩展端口数：2端口
144 | A021199 | 其他电子和通信测量仪器 | 03080404 | 蒸渗仪 | 测量土壤水分、温度和电导；512kB存储，LCD显示屏即时显示测量数据 | 科研
|  |  | 03200109 | 32Gb/s 可编程误码仪 | 码型生成模块指标：1.比特速率：双通道 2~32Gbps;2.最大输出水平：700mV;3.Jitter:35fs;4.上升下降沿：9ps;5.用户自定义码型长度1Gbit误码检测模块指标：1.测试比特率: 6~50Gbps;2.探测灵敏度:25mV;3.探测阈值范围：-300~300mV;4.子速率测试范围：1.5~12.5Gpbs | 全光网与现代通信网、电磁兼容测试、光通信、光电子、光网络、 光纤、动力研究等
|  |  | 05010704 | DSP开发板 | 150MHz的高速处理能力，具备32位浮 点处理单元，6个DMA通道支持ADC、McBSP和 EMIF
|  |  | 03190806 | 八通道功放单元 | 频率范围：10MHz-4.2GHz；增益：40dB；最大输入功率：-5dBm；输入/输出阻抗: 50欧姆
|  |  | 05020738 | 单相CDN短路适配器 | 允许电流16A，香蕉连接头，电压220V
|  |  | 03021011 | 单相耦合去耦网络 | 频率范围：150kHz～300MHz；引线：L+N+PE 电流：16A ；；电压：240VAC/400VDC
|  |  | 03021024 | 单相人工电源网络 | 频率范围：9kHz～30MHz；参数：50Ω/50μH+5Ω 电流：2×16A
|  |  | 03210800 | 电磁注入钳 | 频率范围：10kHz～1GHz；口径：32mm
|  |  | 03010561 | 端接器 | 50Ω，BNC连接头，0.5W
|  |  | 03191342 | 多功能抗扰度测试器 | EFT发生模块：输出电压范围0.25-4.4Kv；脉冲重复范围1KHz~1MHz或随机；SURGE发生模块：输出波形1.2/50us,8/20us组合波；输出电压范围0.25KV-4.1KV ；DIPS发生模块：0~110%连续可调，额定电流16A ；静电放电模块：输出电压范围：接触放电10KV，空气放电15Kv；储能电容：150pF，放点电阻：330Ω
|  |  | 05031301 | 高速时钟恢复测量仪 | 比特率 39.8 Gbps；锁定范围：±4 MHz；输入电压幅度：50-800 mVpp；接头：50Ω V头；回损：8dB
|  |  | 03190806 | 功率放大器切换箱 | 频率范围：DC～12.4GHz；耐受功率：≥1kW@1GHz；主要功能：实现最多3台功率放大器的连接和切换
|  |  | 03200109 | 光电误码测试系统 | 1路25至43.5Gbit/s或4路0.1至12；1路25至43.5Gbit/s或4路0.1至12.5Gb/s。可测误码率；误码数和进行误码分析。
|  |  | 03191352 | 机械结构振动噪声模态分析系统 | 24位A/D，12通道；共16通道振动噪声信号输入，2通道专用转速输入，2通道模态信号源输出，总共≥20通道；任意通道间干扰 < -116dB；每通道24位AD转换，每通道最高采样频率≥100kHz，动态范围≥130dB；便携式设计，88－264V宽交流电源供电，直流9－36V供电；保证工作温度-10℃～55℃；抗冲击≥60g
|  |  | 03030810 | 激光粒度分析仪1 | 粒度测量范围：0.017um - 2,000 um
|  |  | 03030810 | 激光粒度分析仪2 | 采样频率2.5kHz精度1%测量范围0.1μm-2000μm测量区域10mm
|  |  | 05081108 | 静电放电模拟器 | 放电电压200V～30kV，分辨率100V（步进），持续时间超过5s，正负极性可选，空气放电、接触放电可选，可释放单个脉冲，连续放电（多脉冲）频率最高可达20Hz。
|  |  | 03140852 | 抗扰度综合测试仪 | 浪涌：4kV,1.2/50us,10/700us；EFT:4kV，5/50ns,5-100kHz；符合IEC61000-4/5/11
|  |  | 03200302 | 可变相位信号源（矢量信号发生器） | 频率分辨率为1µHz，可产生高分辨率理想信号、失真信号或“实际环境”信号；-130dBm～+20dBm（QA803在大于2.5G时最大17dBm）
|  |  | 03190733 | 模拟射频信号发生器 | 频率范围：9kHz～6GHz；调制方式：幅度调制、频率调制、相位调制、窄脉冲调制
|  |  | 03191352 | 模态分析仪 | 12通道；采样频率（每通道独立A/D）：50kHz，滤波衰减率 >140dB/oct；滤波档位：自由设定；A/D精度：24位，频率误差：0.01%；动态范围：109dBfs，幅值误差：1.0%；噪声：≤0.5mVRMS（
|  |  | 03190711 | 频谱分析仪（信号分析仪） | 3Hz-50GHz，分析带宽 40 MHz；+/-0.19 dB 绝对幅度精度；-154 dBm 显示平均噪声电平（DANL）；10 kHz；偏置时的相噪：-118 dBc/Hz；81 dB W-CDMA ACLR 动态范围；
|  |  | 05020738 | 三相CDN短路适配器 | 允许电流32A，香蕉连接头；电压380V
|  |  | 03021011 | 三相耦合去耦网络 | 频率范围：150kHz～230MHz；引线：L1+L2+L3+N；电流：32A；电压：3×400V
|  |  | 03190921 | 射频信号处理单元 | 频率范围：DC～18GHz；主要功能：实现辐射发射、辐射杂散、传导杂散测量路径的自动切换
|  |  | 03190733 | 矢量信号发生器 | 频率范围:9KHz-3GHz；射频调制带宽：160MHz；频率分辨率0.01；最大输出功率+17dBm
|  |  | 05030841 | 天线支架 | 材质：非金属；高度：1.2～2m，可调；承重：不少于25kg
|  |  | 03200812 | 微波自动调谐装置 | USB接口驱动；调节范围VSWR<10:1；调节精度：1%；调节速度1s。
|  |  | 03200808 | 校准射频信号接口箱 | Uplink增益：>25dB；低损耗/高隔离；输入/输出阻抗：50欧姆；适合连续波信号切换；
|  |  | 03010561 | 校准适配器 | 150至50Ω，含铝质弯角；频率范围150kHz～80MHz，N型连接头。
|  |  | 03200808 | 信号调理箱 | 最大输入功率（不损坏）：30dBm；VSWR:小于1.3；输入/输出阻抗：50欧姆；隔离度：大于90dB
|  |  | 03190711 | 信号分析仪1 | 输入频率：10 Hz to 26.5 GHz；分析带宽：25MHz；±0.23 dB 绝对幅度精度；最大安全输入电平：+30 dBm (1 W)；工作温度：0 to 55 °C
|  |  | 03190711 | 信号分析仪2 | 频率范围：9KHz-26.5GHz；DANL：-154 dBm/Hz；分析带宽：25 MHz;绝对幅度精度：0.3 dB
|  |  | 03250161 | 眼动仪 | 视力范围：0.1-1.6 视标移动范围：3-50M（模拟距离） 视力值：3M-0.1 ; 30M-1.0; 48M-1.6视标移动速度：30KM/H 视标方向设：上/下/左/右
|  |  | 03191342 | 噪声分析仪 | 频率范围 10 MHz 至 3.0 GHz；噪声系数测量范围测量不确定度 0 ~ 20dB±<0.05dB；增益测量范围测量不确定度 -20 ~ 40dB±<0.19B ；工作温度 0℃~+55℃
|  |  | 03200800 | 注入钳校准夹具1 | 50Ω，频率范围10kHz～1GHz，N型连接头。
|  |  | 03200800 | 注入钳校准夹具2 | 150Ω，频率范围10kHz～1GHz，N型连接头。
|  |  | 05030000 | 自动验证（validation）系统 | 导轨行程：800mm；导轨精度：+/-0.1mm；主要功能：验证功率延迟、多普勒频移、空间相关性和交叉极化
|  |  | 03010561 | 阻抗稳定网络 | 频率范围：150kHz～30MHz, 线数：2/4/8线，6类非屏蔽平衡对线
145 | A0303 | 石油和化学工业专用设备 | 04030500 | FDM快速原型系统 | 打印速度≥300mm/s;X,Y定位精度≦5微米；Z定位精度≦1微米；最小打印厚度≦10微米； | 3D打印
146 | A030325 | 塑料专用机械 | 04220000 | 精密注塑机 | 注塑制品重量重复精度≦0.08%；注射速度≥800mm/s;注射量波动≦0.2%；单耗≦0.25kWh/kg； | 高分子材料的精密、塑料制品、复合材料、力学、注塑成型工艺等研究
|  |  | 04010800 | 快速成型机 | 成型速度≥300mm/s;X,Y定位精度≦5微米；Z定位精度≦1微米；最小打印厚度≦10微米；
|  |  | 04220300 | 熔融沉积成型3D打印机 | 打印速度≥300mm/s;X,Y定位精度≦5微米；Z定位精度≦1微米；最小打印厚度≦10微米；
146 | A030325 | 塑料专用机械 | 04220300 | 双向同步拉伸设备 | 单向受限和非受限拉伸以及双向同步和异步拉伸功能；各方向的拉伸比和拉伸速度可无级调节；拉伸区域温控精度≦2度；拉伸应力-应变值可实时测量并在线采集，采集速率不低于10个点/秒 | 高分子材料的精密、塑料制品、复合材料、力学、注塑成型工艺等研究
|  |  | 04220304 | 光敏树脂三维打印机 | 打印速度≥300mm/s;X,Y定位精度≦5微米；Z定位精度≦1微米；最小打印厚度≦10微米；
147 | A030602 | 玻璃及玻璃制品制造设备 | 4220304 | 玻璃透镜模压成型机 | 直径范围16-60mm；直径公差≦±0.005mm；厚度公差≦±0.005mm；成形室氧气浓度≦10ppm | 多种口径玻璃透镜模压
148 | A030603 | 陶瓷制品生产设备 | 05080245 | 陶瓷纤维编织机 | 幅宽≥1.5m；带张力控制系统，张力控制精度±2% | 陶瓷纤维的编织
149 | A030708 | 核技术应用专用设备 | 03210704 | 串列加速器 | 最高射线能量100Mev,束流强度范围nA-μA（国内已经不生产） | 核科学研究、生物医药研究
|  |  | 03210704 | 串列静电加速器1 | 端电压6MV，束流强度范围nA-μA（国内已经不生产）
|  |  | 03210704 | 串列静电加速器2 | 2×1.7MV，离子种类H-Au，束流强度范围nA-μA（国内已经不生产）
|  |  | 03210704 | 串列静电加速器及配套设备 | 端电压：3MV； 配置分析开关磁铁系统：偏转能力：在±15℃：300amu-Mev（国内已经不生产）
|  |  | 03210000 | 钴-60探伤机 | 高比活度密封放射源，活度小于3.7TBq,含B(U)包装
|  |  | 03210700 | 直线加速器 | X线能量 （可分档选择) 4 MV-18 MV ；电子束能量 (可分档选择）： 4 MeV - 18 MeV ；剂量率 (多档可变)：X线：25~600 MU/min： 电子束：25~600 MU/min, 最大可达3000MU/min
150 | A030801 | 飞机、火箭、导弹、卫星总装调试设备 | 05070302 | 飞机数字化装配技术及系统 | 系统包括，①飞机数字化装配系统；②飞机数字化装配应用系统③飞机数字化装配技术标准与规范；涵盖飞机装配的设计、工艺、现场、规范等环节 | 科研
151 | A030803 | 发动机专用设备 | 03010508 | 扭矩传感器 | 精度等级0.03；额定转速（rpm) 2000-24000；额定扭矩 0.1 N.m - 300K N.m；信号输出：模拟或数字；带转角测量或转速测量 | 机械传动
152 | A030804 | 驾驶系统专用设备 | 03220325 | 摸拟驾驶系统 | 系统包括：六自由度及以上运动模拟平台；视景模拟系统；CarSim动态软件；车辆噪音及震动采集系统；全数字控制系统 | 训练驾驶人员、轨道交通教学与研究
|  |  | 03220325 | 综合驾驶台系统(IBS)模拟器 | 功能包括：训练场景的准备；训练组的管理；分配训练任务；按编辑好的练习进行快速预览；修改计划好的条件；对练习区域的环境条件、本船状态和交通状况进行实时控制；记录每一学员的操作表现；可以从任一时刻暂停、停止、冻结和重启练习；训练后分析和回放学员整个训练过程，并能生成分析报 告；检查和显示船舶的水动力参数
153 | A030808 | 试验专用设备 | 03191314 | 螺旋桨测量仪 | X、Y坐标分辨率0.1mm；C坐标分辨为30″ | 船舶、水力火力发电设备、航空、无线射频等制造行业
|  |  | 03191308 | 无线信道仿真器 | 信噪比≤-30db；能够复制实际的空中信道环境，及时发现并隔离存在的性能问题；使用衰退技术来最优化无线接收机的性能；动态环境模拟
154 | A031016 | 畜牧饲养机械 | 03250200 | 大鼠IVC | 1、笼位：≥30笼；2、洁净度级别？3、换气效率及送排风形式？；4、材质及灭菌条件？ | 分子生物、医学、食品、医药、化学等行业
|  |  | 03060903 | 代谢笼－带冷藏的自动收集架(自动收集可冷藏代谢笼) | 1、自动分段收集（每只动物收12份样品）；2、整架可自由移动；3、分时取样间隔：10～1800min
|  |  | 03060903 | 生物多样化型小动物饲养柜 | 多通道层流；每个单元控制温度范围在5-45℃;光照度(0-2000lx照度)
|  |  | 03102226 | 自动饲喂性能测定系统 | 储料斗容积40 kg；投料器精确控制的投料马达每转动1圈，向称重料槽投放饲料约100克；电子称重料槽通过确定猪采食前后料槽重量计算出猪每次的采食量；通过天线测定站识别进入测定站采食的猪的电子耳牌；个体秤测定猪进入测定站采食时，电子个体秤将记录猪本次采食时体重；控制器测定站中所有电器如马达、电子秤和天线等，储存测定数据并接收主电脑指令和向主电脑发送数据；
155 | A031104 | 人造板加工设备 | 03120121 | 美国UNIVERSAL ILS12.75 平台（激光雕刻机） | 1、工作区：≥1219mm*610mm；2、最大零件尺寸：≮1334*762*305mm或∮203mm*508mm；3、激光功率：10-150W多档可选；4、用户界面：LCD五按钮键盘或电脑Windows系统；5、电源：220V，50/60Hz | 艺术设计
156 | A031207 | 食品均质机 | 03062008 | 高压均质机 | 压力连续可调，可调压力范围：0-2000bar；连续进样，处理量：11升/小时，最小处理量：40毫升；陶瓷均质阀；压缩头为特种双相不锈钢；转速：≤70RPM；数字显示器，可以显示均质压力和样品的均质温度，有过压报警功能；样品进样的最大颗粒：≤500um；噪音分贝：50dB | 在食品、生物、化学、植物、细胞等行业
156 | A031207 | 食品均质机 | 03062008 | 高压均质机 | 最大工作压力1000bar；可调压力范围：0-1000bar；连续进样，处理量：20升/小时，进料杯需要2000ml或3000ml | 在食品、生物、化学、植物、细胞等行业
|  |  | 04310101 | 手持式均质机 | 速度范围：2000~5500rpm，100rpm设定升降幅；破碎方式：微处理器控制"3维旋转高速运动"；驱动方式：无碳刷变频电机；时间设定：1~300秒，或1~100秒在超过5100rpm时；显示：背光式LCD数字显示
157 | A031211 | 食品检测、监测设备 | 03100227 | 多功能蛋品质测定仪 | 全自动测量鸡蛋重量、蛋白高度和蛋黄颜色自动地计算和分类haugh unit 值并打印测量值和计算值;单个测量≤17秒;重量测量范围 0g～150g；重量测量精度:±0.1g; | 在食品、生物、化学、动物、细胞等教学科研
|  |  | 03100227 | 多功能蛋品质测定仪 | 1蛋重范围 ：30-150 g +/-0.1 g ；2蛋白高度 ：0mm - 30mm +/- 0.1mm；3蛋黄颜色 ：1 – 15 按照罗氏比色扇；4哈夫值 ：0 - 130 HU；5测量时间 ：小于 20 sec
|  |  | 03100104 | 活体瘦肉率测定仪 | 具有扫描仪和数据存贮功能，可扫描背膘和眼肌的厚度；测量范围：0～100%（光吸收比例）；操作系统：32KB EPROM 操作系统；显示器：2 x 8字母，数字LCD 液晶显示器 5.电源：9V Nicd 充电电池。6.样品：背膘和眼肌；7.测量范围：5—50mm（背膘）；30—70mm（眼肌）；8.工作时间：8小时
|  |  | 03100203 | 肌肉嫩度仪 | 1．量程：0~25kg.f；2．重量：< 6kg；3．精度： < ±1%；4．电压：220V 50Hz；5．剪切速度：5 mm/秒
|  |  | 03250136 | 米粒食味计 | 测定方法：近红外透过连续波长方式；波长范围：600—1100nm；显示器：7英寸彩色液晶触摸面板；样品量：常量测定： 200CC 三回测定；少量测定： 100CC 一回测定；测定时间：大约40秒；测定项目：食味值、直链淀粉、蛋白质、水分
|  |  | 03100104 | 面筋数量与质量测定仪 | 1、 搅拌器转速：120±2r/min4、洗涤液流量：50mL/min～56mL/min；2、 和面时间：1s～99s（数显可调，每1s起调）3、 洗涤时间：1min～9min（数显可调，每1min起调）4、 离心转速：6000±5r/min离心筛盒：孔径为500um的筛盒；离心工作时间：1min
|  |  | 03040631 | 肉色测定仪 | 光谱范围：400nm～700nm；波长分辨率： < 3nm；波长精度： 0.1nm；有效带宽： 10nm等三角形
|  |  | 03040468 | 色差计 | 1测色光源 LED蓝光激发；2仪器台间差 ≤0.40ΔE*ab；3重复性 0.08ΔE*ab
|  |  | 03030133 | 水分活度仪 | 测量范围：温度 0～50℃ ；活度 0～0.980 ；测量精度： 温度 ±0.5℃ ；活度 ±0.015(@25℃) ；活度重复性：≤0.015；温度系数：≤0.0005/℃；测量点数：1～4点；轮显速度：3秒/点
|  |  | 03030101 | 脂肪测定仪 | 浸提筒容积：25毫升（26×60mm）；溶剂体积：40ml；浸提速度：40-60分钟；批工作量：6个样品
158 | A031299 | 其他食品加工专用设备 | 04150308 | 多用途加工缸 | 1料缸能力 0-20升 ；2缸内物料最高温度85℃ ；3加热元件2.0KW ；4乳化单元0.25kW/50-6000rpm | 在食品、消化等教学科研
|  |  | 07011310 | 消化炉1 | 温度范围：室温-440℃；温度精度：±1℃；温度读数：数字显示； 在100℃时的温度稳定性：±2℃；在200℃时的温度稳定性：±1℃。
|  |  | 07011310 | 消化炉2 | 1测定范围： 0.1mg～200mg氮；测定数量：20个/批.；速 度：45min/批；2消化管容量：250ml；3控温范围：室温～480℃；控温精度：±1℃；平均升温速度：30℃/min；
159 | A031408 | 烟用叶片分切机械 | 3061814 | 低温超薄切片机 | 切片速度：≦50 mm/sec，增量0.1mm/sec；切刀返回速度：非固定速度，0-49.9 mm/sec范围内任意可调配置；体视显微镜，从10.08倍到64倍快速缩放 。切片厚度从0.1nm-3微米可调 | 复合材料
|  |  | 03061814 | 超薄切片机 | 1、观察体视镜：10-64×；2、切片厚度1nm-15μm或1nm-1μm或50nm-1μm；3、切片速度0.05-100mm/s；4、样品前进范围：200μm | 生物、医学样品制备设备
|  |  | 03061814 | 切片机 | 1、切片范围 :1-60 μm，最小步进单位1μm； 2、标本水平位移 :30mm；3、标本垂直位移 :70mm；4、标本回缩 :200 μm；
160 | A031504 | 榨油机械 | 04320301 | 冷榨油机 | 处理量≦50kg/h;加工温度低于60℃，干饼残油率≦2% | 主要应用于对不同品种葡萄籽出油率的实验室研究分析。
161 | A031607 | 染整机械 | 4190800 | 全自动染色机 | 全自动程序设计；与多种软件兼容；开放系统； | 分子生物学、免疫组化等科研使用应用；食品、医药、化学等行业
162 | A031608 | 非织造织物设备 | 04191205 | 高压静电纺丝机 | 高压电源：正高压：0-60kV，负高压0- -30kV；同轴喷头外径1.6mm,内径0.7mm,可更换喷头结构；收丝装置最高转速不低于6000RPM | 主要用于纺织等科研
162 | A031608 | 非织造织物设备 | 04191205 | 力纺丝装置 | 最高温度450 ℃；可进行浓溶液纺丝；双离心喷丝，离心转速15000 rpm；可纺制纳米纤维，直径小于200纳米；具有纤维收集装置, 可保证纤维均匀平整收集；可连续纺丝成型 | 主要用于纺织等科研
163 | A031901 | 化学原料药加工机械 | 03061827 | 摇瓶机 | 1.振荡方式 循环式、振荡直径25或50mm 2.振荡速度 20－400次/分 3.托盘尺寸（mm） 850×470 4.容量 87个100ml到6个5ml | 科研
164 | A031902 | 制剂机械 | 07050401 | 挤出滚圆机 | 挤出速率相当于20kg/hr或10g样品 Caleva Extruder-20上可以选择不同的筛网：▲ 全高筛网：适用较大量的样品▲ 半高筛网：适用于稀有或贵重材料的少量样品 | 科研
|  |  | 07050401 | 纳米湿磨机 | 1、主电机功率：1.1（kW）；2、适用物料：固液混合；3、最小批量为 100 ml
|  |  | 03030600 | 实验室用流化床 | 1、最大进气温度：80℃；2、最高进气速度：120 m3/h；3、样品处理量：50-3000克
|  |  | 07050401 | 小型喷雾干燥仪 | 1、进风温度控制：30～300℃；2、出风温度：30～140℃；3、蒸发水量：≥1500ml/h；4：进料量：30～2200ml/h（可调）；5：干燥空气通量：最大风量≥300m3/h 最大风压≥600Pa；6、控温精度：±1℃
165 | A031905 | 药用干燥设备 | 07100203 | 冻干机 | 1、冷凝室开口大，冷凝管位于冷凝腔内；2、冷凝时间短；3、冷凝室绝缘，能耗小；4、冷凝室采用高度耐腐蚀的不锈钢材料 | 生物医药等领域科研
|  |  | 07100203 | 干浴仪 | 1. 无级调温，室温+5° - 120 °C最高可达120 °C 2. 定时功能: 可倒计时, 时间范围为1 s - 99h 59min 3. 加热块数量2，加热输出功率250 W 4. 37°C时加热块内温度稳定性0.2 ±°C，60°C时加热块内温度稳定0.4 ±°C 5. 固定安全温度回路 6. 允许环境温度5 - 40 °C，允许相对湿度80 %
|  |  | 07100203 | 核酸真空冻干机 | 1、容积≥4L；2、绝热层≥9层；3、冷阱能力：2.5kg/24小时
|  |  | 07100203 | 冷冻干燥机 | 1. 主机，真空传感器，真空泵管，底板，3层不可加热搁板 2. 样品在冻干室内直接进行预冻和干燥。 3. 冷凝温度 ℃ ： < -50℃, 预冻湿度 ℃ ： -40℃, 真空度 Pa ：< 13Pa
|  |  | 07100203 | 喷雾干燥仪 | 1. 最大干燥能力：1升水/小时；干燥时间：1.0-1.5秒；最大空气流量： 35m3/h； 2. 最大压缩空气流量：800L/h（标准状态）； 3. 最高温度：220℃； 4. LED数字显示：进口处温度；出口处温度；抽风机风量；蠕动泵转速。 5. 喷咀孔径：标准1.4毫米，也可根据需要选择；
|  |  | 04370903 | 溶剂干燥系统 | 1主机，2安全防火柜，3储液罐，4防腐蚀真空泵，5除静电夹6.每根柱子干燥数量大于800升
|  |  | 07100203 | 实验室冷冻干燥机 | 1、捕冰冷凝器；2、触摸屏；3、冷却系统: 单台压缩机, 无CFC 4.冷凝器温度: -55°5.3 种控制方式: K 冷阱, 只有温度数字显示 E 温度/真空数字显示, 可扩展为 D D 微处理器控制:自动冷冻干燥程序
|  |  | 04170910 | 实验室喷雾塔 | 1.样品盘最大直径 11cm 2.最大工作供应压力 2.1 bar（30lbs/sq.in.） 工作压力 15lb/sq.in. 3.标准样品存储容量 12cc 4.高度 120cm 宽度 36cm 深度 36cm
166 | A031906 | 制药蒸发设备和浓缩设备 | 03060611 | SCP SCIENCE消解仪 | 1.稳定性 ± 0.2°C 2.升温速度 25 分钟. 室温到 95°C 3.恢复速度 40 分钟. 室温到 95°C 4.过热保护 有 消解管设计 具有锁定功能，可单手操作；
|  |  | 03060903 | 氮气吹扫浓缩装置 | 1、每个吹扫针相对独立，可以单独进行吹扫，不浪费惰性气体； 2、加热器温控范围为室温+5~200； 3、进气口要求0.2μm过滤膜，防止杂质混入 4、使用气体预加热装置可以对气体进行加热，使用热气进行吹扫可以提高浓缩效率，缩短浓缩时间；
|  |  | 03060903 | 离心浓缩仪 | 1.转速:1,500RPM，磁力驱动最大离心力 210g; 2.转子容量 90×0.5ml,72×1.5ml，18×4/ 7ml,12×10/ 15ml，24×1.5ml ; 3.定时 5分钟至12小时; 4. 温度控制 +30℃~+60℃;环境温度 +15℃~+25℃;
|  |  | 03030904 | 浓缩仪 | 1.真空泵类型 TEFLON涂层泵 30l/min@50Hz 2最大真空度 <10torr 3冷阱容量 4L 4.操作温度 -55℃ 5.最大管容量 120×1.5ml
|  |  | 03060903 | 全自动离心浓缩仪 | 1、无需外接真空泵、循环水冷凝水等外围设备，占用空间小；2、采取红外加热技术；3、多种溶剂蒸发模式可选
|  |  | 03080400 | 旋转蒸发器 | 1、蒸发速度>20L/H(水)； 2、温控范围室温~200℃； 3、浴锅尺寸600*500； 4、转速0-150转； 5、升降距离0-150mm
|  |  | 03080400 | 旋转蒸发仪 | 1、冷凝面积：1,200 cm²；2、无碳刷直流马达；3、转速范围：20 -270 rpm
|  |  | 03080400 | 旋转蒸发仪 | 1、最低真空度（绝对）<8mbar；2、最低真空度24 mbar；3、电动机转速最高能达到1600 rpm；4、噪声小：40–52 dB (A)。
|  |  | 03060904 | 真空离心浓缩仪 | 1. 离心浓缩仪主机，不锈钢腔体，磁力耦合驱动系统，电加热腔体(240 W)，盖子带观察窗，电动安全锁，液晶显示的用户操作系统，电压230 V, 50/60 Hz 2. 真空化学隔膜泵MZ 2CNT，排气量1.7 m3/h, 230 V, 50/60 Hz (货号 125298) 3. 主机和真空泵之间的真空泵管(货号 125730) 4.转子 24×1.5ml
|  |  | 03061624 | 蒸发蒸腾测量系统 | 1.风速风向测量范围0.2~175 mph（0.3~241km/h） 2.相对湿度测量20%~100%（5~50℃） 3. 空气温度测量范围-20~+70℃ 4. 太阳辐射测量1-1250W/m2 5. 土壤水分 单 位℃%((m3/m3)量 程-50～+80 0～100分 辨 率0.10.1测量精度±0.2±2%（0～50%量程内）采集周期1～30分钟
|  |  | 03040802 | 蒸腾蒸散模拟器 | 1.长度约12英寸（约30cm）。精度为0.1cm. 2.精度：1% 3.分辨率：0.01英尺 4.输出：每一脉冲输出代表0.01英尺的蒸腾蒸散量
167 | A031907 | 药品专用包装机械 | 07060206 | 冷冻研磨仪 | 1.转速极高，可将样品研磨至亚微米级的细度；2.不同的研磨罐，体积从12 ml至500 ml，由6种不同材质制成；3.适合长时间制样及连续运行 ；4.自动反向运转，防止样品聚集；5.输入能量和转速的控制令研磨结果具有高度可重复性；6.能量输入的测量有助于研磨参数的选择；7.可存储10种研磨参数组合；8.先进的“FFCS（底座自由力补偿）技术”，达到最优的振动补偿（PM100）；9..研磨室自动通风系统 | 科研
168 | A031908 | 粉碎、筛粉设备 | 03061806 | 行星式高能球磨机 | 1.最大进样尺寸5 mm 2.最大处理量：70 m 3.最终细度< 0.1 µm 4.研磨过程：干法/湿法主盘转速：100-1100 rpm， 5.研磨球尺寸：0.1-20mm 6.研磨平台数：2个 | 科研
169 | A031999 | 其他化学药品和中药专用设备 | 03060903 | 氮气发生装置 | 1、噪音小于48db，无热辐射；2、高纯度分离；持久保持气体纯度稳定3、相比气瓶成本要大幅降低 - 安装简便，无特殊要求 | 科研
169 | A031999 | 其他化学药品和中药专用设备 | 03052021 | 全自动合成反应器系统 | 1、恒温循环油槽系统（硅油循环，-90℃- +300℃）；2、液体进料系统及称重天平（1-16Kg公斤）；3、夹套式反应器系统（100mL-5L公升），含搅拌系统（0-1,000 rpm） | 科研
|  |  | 3030151 | 实验室反应器套装 | 1、温度范围：-40.0-180.0℃；2、操作量程：0.5 ml- 100ml；3、低压；4、罐体材料：玻璃；5、智能操作界面。
|  |  | 7050401 | 药物溶出度仪 | 1、可选用不同的溶媒数量3个+1个纯水；2、转速：30-200RPM±1RPM；3、温度范围：30-40℃
170 | A032001 | 手术器械 | 07010311 | 玻璃体切割机 | 切割频率 60-800次/分 ;抽吸负压 0-500mmHg ;剪刀 比例剪或单次剪;电凝（笔/镊） 输出功率 0.5-5W ;气液交换压力 10-100mmHg;电源 220V±10%，50±1Hz或110V±10%，60±1Hz ;使用切换开关进行切换气源（压缩空气或压缩氮气） 0.5-0.8Mpa 1、高速切割速率可达600~1500次/分；2、硅油注吸功能，双线性控制脚踏注吸同步；3、无赤光冷光源照明系统 | 科研
|  |  | 07050510 | 多波长眼底激光治疗系统 | 1、光斑直径：50－1000um；2、绿光532nm,黄光561nm,红光659nm；3、激光类型：倍频固态激光一体机
|  |  | 07130100 | 高能脉冲整形激光器 | 配置SLM种子激光和适当的电子控制可以实现输出线宽为0.003cm-1的高斯耦合谐振腔和线宽为0.0016cm-1真正的TEM00谐振腔。 通过Litron的超稳压电驱动后腔镜锁定，可实现长期稳定的高能量SLM输出。所有选件如倍频发生器，衰减器等可用。
|  |  | 07080201 | 高压注射器 | 主要性能：最大流速25.0ml/sec,最大流量99.9ml，最大压力1000psi，共有血管造影，灌注，CT和试注射四个模式。结构和组成：本仪器由注射头，支架，控制显示器，电源箱，血管造影手控开关，CT手控开关，脚控开关及电缆线组成。,造影剂高压注射器生产厂家地址,产品适用范围用途:适用范围：用于血管造影时的造影剂注射，亦可用于CT造影检查时的造影剂注射。
|  |  | 03210909 | 脉冲整形器 | 光波范围：480nm-1700nm、最大谱窗：600nm
|  |  | 07050513 | 前列腺电切系统 | 产品性能结构及组成:视场角60°；视向角30°；分辨率≥7.431p/mm。
|  |  | 3040487 | 微量注射器套装 | 1、包括（10μl 20μl 50μl 100μl 200μl 500μl）；2、带有PTFE密封头；3、采用特氟隆涂层芯杆
|  |  | 03040487 | 显微注射仪 | 1.最大压力2500--20000 hPa；2.最小注射量小于0.1ul
|  |  | 07050510 | 眼前节断层成像仪 | 1、超辐射发光二极管；2、眼前节扫描：单线扫描、十字线和四线扫描；3、采集时间0.65秒
|  |  | 07120300 | 医疗器械研发测试平台 | 1、6轴控制器；2、精密移动台
|  |  | 03040148 | 电动显微操纵器 | 1.独立的全程电动双头，有连续和步进两种移动模式；2.四轴移动：X、Y、Z和斜线方向运动；3.LCD显示X、Y、Z的位置及移动速度；4.行程：X、Y、Z和斜线移动最大距离为25mm；5.最大移动速度：2.9mm/sec。复杂运动可编程实现；6.低分辨率为0.2μm/步，高分辨率为0.04μm/步；7.漂移：≤ 10nm/hr ( 24˚C) 具有使电极快速回复原来位置的HOME功能。 | 应用在生物学，化学等需要进行微距离操作的研究中。
171 | A032002 | 普通诊察器械 | 04000000 | 骨密度仪 | 产品结构：由控制台，检查床，C形臂，打印机组成。不同型号产品的扫描部位、扫描区域、探测器通道数和分辨率不同。性能：管电压：100kV、140kV；管电流：25％负载周期时均值为2.5mA，50％负载周期时均值为5mA；分辨率：0.8Lp/ mm（A，SL，W，C)，0.5Lp/mm（Wi，Ci)；测量精度：≤1.0％；激光指示器波长：540～700nm。 | 科研
172 | A032003 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 07060143 | 活细胞工作站系统 | 1.高性能研究型倒置电动显微镜；2.高灵敏度的数码相机；3.高精度高稳定性的活细胞培养系统；4.全自动操作系统软件；5.一体化的成像分析系统 | 科研
|  |  | 07020101 | 128导脑电分析仪 | 1、10GΩ 2万采样；2、每个通道的模数转换速度为 24 bit；3、全部直流信号操作 , 最大的输入范围为 : 524mVpp | 生物医药、医学、化学等领域科研
|  |  | 07011207 | 128通道神经电生理信号记录系统 | 1、配置1个32通道微型放大器和1个64通道微型放大器；2、每通道均可对神经元单位放电；3、带有电生理实验防震台
|  |  | 07020103 | 64导脑电图仪 | 1、256个电极位，最多256道同时采集；2、每个通道的模数转换速度大于16 bit；3、全部直流信号操作 , 最大的输入范围为 : 524mVpp
|  |  | 03250200 | 64通道神经电生理信号采集分析系 | 1.硬件 64-，96-，128-和256-通道记录（16bit） l 连续记录spike和场电位（30kHz） l 可以配置高阻抗和低阻抗的电极（金属单电极，平板微阵列电极，微丝微阵列电极，平面硅探针电极和ECoG电极） 2.可选择的I/O接口可用于整合行为，如：刺激和视频系统 3.可单独设置每个通道的数字滤波和采样率 4. 自动检测spike峰值，3D分类spike 5可实时处理高达128电极通道，16个备用模拟通道和单独的TTL或数字输入输出接口控制的实验事件。（多个系统集成在一起用于更高通道数的记录）。 可同时发送64通道的模拟神经信号
|  |  | 07020107 | EEG脑电分析系统 | 1、3个网状电极；2、信号采集、显示、标注、回放和分析软件；3、视听觉刺激工作站
|  |  | 03030151 | Neuralynx脑电记录分析系统 | 1、128通道 2、16kHz-40kHz的采样频率 3、+/-132mV的信号输入范围 4、single electrode/stereotrode/tetrode信号采集 5、在线spike分类
|  |  | 07020107 | Neuroscan ERP脑电系统 | 每个Headbox 有64导单极导联；每个Headbox 有4导双极导联；每个Headbox 有2导High Level 导联；采样率：256导同时采集，每导可达20,000 Hz；所有导联均同步采集信号；24 Bit；输入阻抗10 GOhms；共模抑制比：10 dB；输入噪声：<0.5uV RMS DC to 200Hz，<1.5uV RMS；带宽：DC ～ 3500 Hz；低通滤波：-3 dB（3500 Hz），single pole；高通滤波：DC 或 -3 dB（0.05 Hz），single pole；系统增益：10；灵敏度：24 nV/bit
|  |  | 07020100 | TMS导航定位系统 | 1、重复磁刺激器；2、刺激频率范围为1Hz～100Hz，分辨率为0.1Hz；3、标准两通道MEP模式
|  |  | 03250231 | 八通道脉冲电刺激器 | 1.八道电压刺激器，可独立输出，也可组合输出；2.各通道可在内部连接，进行组合，无需外部连线；3.可用一些通道给标本刺激，另一些通道触发示波器、计算机；4.每个串（Train）可输出1-59,990个脉冲刺激；5.脉冲宽度：40μs-3,999s。延迟：100μs-3,999s；6.电压输出范围：±10V（20mA）
|  |  | 07060214 | 病毒计数仪 | 1、激光激发、光电倍管检测；2、氮气压力输送；3、病毒直径大于25nm；4、分析快速：＜15min；2、样品制备，常温染色30min
|  |  | 03030903 | 超微量核酸蛋白检测仪 | 1. 光学原理：高性能的二极管阵列分光光度计，用于UV和VIS范围的检测；光学系统：多色器系统；光源：长效氙闪灯；检测器：二极管阵列检测器；波长范围：190nm----720nm（0.5纳米步进调节）；波长准确性：±1nm；波长重复性：±0.05nm；吸光度测量范围：-3 — +3A；吸光度线性范围：0.2 — 200A（at 350mm，CHIPCUVETTE检测，折合成10mm比色皿的结果）；吸光度准确性：UV- 0.04A；VIS- 0.02A；杂散光：0.5% T；吸光度长时间稳定性：0.003A/h at 500nm；全光谱测读时间：1s；测读模式：能量模式、吸光度模式、透光度模式；CHIPCUVETTE样品通道：一次可自动连续检测16个样品，32个位点；CHIPCUVETTE样品量：0.3µl-4µl；CHIPCUVETTE检测光程：0.1mm或1.0mm；HID-Pro 320操控器（选配）：5.7英寸LCD彩色触摸屏（18.5x12.5cm），Windows C；操作界面，内置1G 的SD存储卡；端口：USB接口和RS 232接口；重量：约5KG；尺寸：24cm(深) X 17cm(宽) X 20cm(高)；数据分析方式：实验结束后，分析软件进行自动分析，直接给出结果
|  |  | 03250100 | 触动觉视觉交互系统 | 在同一软件窗口中进行现场观察和基于视频的观察； 定性和定量的数据分析；可与脑电、生理记录、眼动仪等连接同步显示；无预定义行为编码或类别，可以使用自己的观察方法和类别系统；可在任意时刻以任意方法记录任何自由文本，行为编码或注解。16通道模块化设计放大器可记录心电，肌电，脑电，眼电，阻抗心电（IMP），皮肤阻抗，速度，呼吸时胸廓运动，皮肤温度，血氧饱和度等参数。需要包含实现面孔识别功能的软硬件模块。
|  |  | 03040705 | 磁共振成像系统 | 产品由磁体，磁体孔，梯度系统，患者支撑台，扫描床，控制面板，体线圈和各部位检查线圈组成。其中腔内线圈必须放入保险套中使用，保险套不在本注册单元内。性能：超导磁体，静磁场强度1.5T，液氦制冷；双模式梯度和单模式梯度系统可选，梯度场强66，33mT/m(双模)；33mT/m(单模)；33mT/m(单模)梯度切速率90，180mT/m/ms(双模)；180mT/m/ms(单模)100mT/m/ms(单模)。射频系统输出功率18KW峰值；高对比度空间分辨力应不大于2mm,最小层厚0.5mm(2D)，0.05mm(3D)，图像信噪比详见注册产品标准。磁场非均匀度：以磁场几何中心点为中心，在直径500mm的球形空间范围内，磁场非均匀度应小于0.50ppm。
|  |  | 03250214 | 大鼠气道阻力与肺顺应性检测系统 | 1、内置集成定容定压双制式小动物呼吸机； 2、独立监测体积描记器内气流传感器；3、支持实验过程不中断补充注射麻醉剂；4、信噪比 （安静环境下）：60:1；5、信噪比（嘈杂环境下）：7.6:1； 6、电路噪声：<1 bit； 7、吸气压力峰值：设置范围：5~40 cmH2O； 8、呼气末端压力：设置范围：0~10 cmH2O； 9、工作方式：定容/定压； 10、工作温度范围：0- 50 °C;11、工作湿度范围：0 - 95 %RH；12、工作压力范围：±2.5 - ±10 cmH2O；13、灵敏度：0.035 mV/V/cmH2O；14、输入阻抗：4.5 KΩ； 15、输出阻抗：1.5 KΩ；16、励磁电压：普通 12, Max 16 Vdc；17、极端压力: ±250 cmH2O；18、响应时间: 100 μs (time to 90% of reading);19、重复性：>99.95%；20、长期稳定性（1年校准漂移量）：<0.05%；
|  |  | 03250591 | 单细胞膜片钳系统 | 步进精度：100nm； 最高移动速度：1.7mm/sec； 点对点准确度：±2µm；区分单通道电流，进一步发现活化后通道在不同水平的开启和关闭
|  |  | 03040941 | 蛋白相互作用阵列分析系统 | 1.相互作用位点数 36(位点间参照数 42);2.响应一致性 <2% CV 3.折射率范围 1.33–1.37 ,折射率单位动态范围，RU 1–40,000 4.操作温度范围 15–40°(自动取样器温度范围 2–35°C). 5.CCD 12 位数字摄像机
|  |  | 07020107 | 导脑电系统 | 1、64通道；2、直流耦合放大器；3、22位A/D 数据转换,4.DC采集， 可用于fMRI ；5.与Neuroscan STIM系统（或其它刺激系统）配合使用，用于复杂的ERP实验 6.；4个NuAmps可串联使用，进行160导数据采集 。
|  |  | 03061701 | 低温冷冻离心机 | 1. 最高转速：13000rpm/min（步速100rpm）2.最大离心力：16060 xg 3.最大容量：24*1.5ml 4.转子规格：24*1.5/2ml可选配0.2，0.25，0.4，0.5，0.6适配器4*8条板，32*0.2mlPCR管,5.快减速/快加速能力(≈12 seconds。
|  |  | 03250231 | 电刺吸系统 | 1、通道数≥4；2、信号放大倍数：50-100倍；3、输入电流：<1 pA、标定脉冲：-50 mV、最大调节范围：±2V、最大输出：±5V。
|  |  | 03250000 | 电极帽 | 1.控制单元能够提供128的通道数，信号检测200uVpp，支持硬件主动屏蔽。2.电极阻抗测量范围1-120，阻抗误差小于10%，测量频率30Hz。3.放大误差<0.001%，带通DC-5000，动态影响范围大于正1000小于负1000）。4.银氯传感电极，支持导电膏和生理盐水。5.能够提供适合的尺寸并能与脑电采集系统全面兼容
|  |  | 03250214 | 电生理导航系统 | 位置探测器可探测范围为20cm×20cm×20cm；心电监护部分灵敏度为10mm/mV；至少具有25mm/s的扫描速度
|  |  | 03250200 | 电生理记录分析系统 | 可检测ca2+，cl-，Na+，ph；芯片大小512*512；像素值为16um * 16um； 速度35-549fps ；每区域最大电子饱和值160000e
|  |  | 07020455 | 动脉硬化诊断系统 | 1、动脉硬化；2、中心动脉压；3、无创：探头非侵入检查 1、无创性检查；2、同时测量；3、分析心电图和六个通道的脉波
|  |  | 03250214 | 动态脑电仪 | 1、工作环境 温度：5~40℃; 相对湿度：不大于80％; 大气压力：86kpa~106kpa； 2 、内部电源 1~4节1.5V AA型碱性电池。推荐使用国产白象牌、双鹿牌、南孚牌5号碱性电池。 3、脑电记录 a) 多种灵敏度可选，误差不超过±10％； b) 时间间隔：误差不超过±5％； c) 共模信号抑制能力：不小于80dB； d) 噪声电平： 不大于5uVp-p； e) 时间常数：0.16s； f) 频率范围：1~30Hz； g) 耐极化电压：±300mV； h） 红外通讯速率：115200bps； 4、脑电参数 a：新技术新工艺的采用使得记录盒更小、更轻、更可靠；体积仅129.5×76×22.4mm。 b：采用大容量SD存储卡，具备高可靠性以及良好的可维护性 c：16/8道EEG同步记录，120/256 Hz采样率，分辨率1/4096（12位A/D精度）。 d：采用无线红外通讯，可实时预览及保存脑电波形。 e：采用特殊材质的导联线及镀金电极，使电极接触更可靠。 f：电池电压自动检测并记录电池电压曲线，保证24小时记录。 g：低功耗设计，仅用1节5号碱性电池。 h：可快速浏览EEG(逐页、时间)，并可在EEG上标注病人事件或医生注释。 I：可设定数字滤波器频率参数、EEG的走速和幅度标尺。 j：脑电地形图功能和频域分析使病症判断更加方便，准确。 k：浏览过程中，EEG单极导联/双极导联可自由切换。 l：完善的病例管理功能 。
|  |  | 07020720 | 动物代谢测量分析系统 | 1、模块化一体式；2、实验设计、数据采集和分析；3、可以测定氧气消耗和二氧化碳产生、呼吸交换率、能量消耗
|  |  | 03250531 | 动物轨迹记录分析系统软件 | 1、超强探测视频信号；2、多观察区模块；放射迷宫和强迫游泳训练
|  |  | 03250531 | 动物跑步机 | 1、视频捕捉内光源折射技术；2、足印自动分类技术；3、对比分析软件
|  |  | 03250531 | 动物行为学视频分析系统 | 1、视频轨迹模块；2、行为学模块；3、低噪音，可配置4个摄像头；
|  |  | 07020107 | 动作捕捉仪: 肌电仪: | 动作捕捉仪:CMOS摄影机精度：0.125mm，频率：1-245Hz，连接器:混合使用各种镜头，AD转换器:64通道模数转换。可实现24小时不间断采集，自动进行marker的侦测，记录及识别实时显示每个镜头覆盖区域及图像 肌电仪:EMG 通道数量：16，硬件增益调节：10级 EMG放大倍数：350, 2000, 4000, 5700, 8000, 9500, 11500, 13200, 16600, 18000 带宽 10-1000Hz，滤波设置 8级
|  |  | 07020107 | 多导脑电测试分析仪 | 1、24bit的A/D转换器分辨率；2、每个通道高达16kHz-40kHz的采样频率；3、具有+/-132mV的信号输入范围
|  |  | 03250212 | 多导生理信号记录仪 | 16通道；采样率：400KHZ；16位A/D转换；16个模拟数据采集通道；16个数字输入通道 ；2个模拟输出通道
|  |  | 03250213 | 多道生理记录仪 | 16位高速智能A/D；每通道4K/S的采样率；采用了USB2.0的通讯传输协议；独有激动顺序标测和TRIG标注功能
|  |  | 07060214 | 多功能细胞定量仪 | 1、激光激发、大于4色荧光检测；2、线性范围：7个数量级；3、全景影像扫描；4、单细胞分析；5、多参数量化
|  |  | 07020000 | 多关节等速力量测速系统 | 静力性 Isometric 、等速向心运动模式Isometric con、等速离心运动模式 Isometric ecc、等张向心运动模式 Isotonic con、等张离心运动模式 Isotonic ecc 测力计机械参数： 峰值力矩：720牛米；峰值角速度：500度/秒；功率输出增值：70KW/S；最大驱动/阻力功率：7KW 测力计测量参数：齿轮间隙：0度；运动滞后（在正负11牛米的力矩时）：0.033度；力矩采样率：4000Hz；力矩角频率：1000 Hz 。
|  |  | 03250213 | 多通道神经信号记录系统 | 16 -，32 -，64 -，96 -和128-通道记录（ 16位）；数字化水平在30，000信号/秒/单个电极；兼容低阻抗电极和高阻抗电极 ；支持双电极（stereotrode）和四电极（tetrode）处理
|  |  | 03250213 | 多通道生理检测系统 | 用于不同类型神经细胞组成的神经网络自发放电检测,可在体外培养的神经网络中检测到5μV的神经信号,并在神经网络发育14 d检测到密集的同步簇发动作电位
|  |  | 03250300 | 法医病理设备 | 1 组织切片机（进口产品） 台 1 2 冰冻切片机（进口产品） 台 1 3 摊片机（进口产品） 台 1 4 烘片机（进口产品） 台 1 5 全自动封闭式组织脱水机（进口产品） 台 1 6 切片染色封片工作站（进口产品） 台 1 7 病理图像分析系统（进口产品） 套 1 8 包埋盒打号机（进口产品） 台 1 9 玻片打号机（进口产品） 台 1 10 组织包埋机（进口产品） 台 1 11 清洗消毒机（国产产品） 台 1
|  |  | 07020429 | 肺功能诊断系统 | 产品主要由隔离电源、计算机、MasterScreen Diffusion（主件)、MasterScreen ISO脉 冲多频震荡模块（扩展功能)、MasterScreen APS药物激 发模块（扩展功能)及打印机组成。MasterScreen Diffusion弥散模块中进气、出气的气体体积探测误差不 大于10%；MasterScreen ISO脉冲多频震荡模块的流量测 量范围为0-20L/s，进气、出气的气体体积探测误差小于 2%;MasterScreen APS药物激发模块中雾化颗粒直径在 0.4-5μm之间，雾化罐雾化量为218mg/min±10%；三种模 块的传感器所测的气体流量误差应不大于5%。
|  |  | 03250161 | 功率自行车 | 1.能够进行精确的车式测功计，可以做恒功率和恒力距测试。2.内置适用不同人群测试VO2max的程序如：Astrand,Bruce,YMCA,Naughton,WHO等，并可根据不同的实验和测试要求编制和储存测试、实验方案。3.具备遥测胸带监测心率。实时显示心率、阻力、作功量等指示。4.配合一套软件能方便控制功率车和数据处理及打印报告。5.具有机械和电子双重校准数据
|  |  | 07020102 | 功能性近红外光学脑成像系统 | 1、配备40组80根（原有装置的2.5倍）光纤；2、最快以短6毫秒的高速度收集数据；3、光纤组件可扩展，从4组到最多40组
|  |  | 07020201 | 共焦激光眼科系统 | 1、扫描光源波长：820nm；2、荧光素钠血管造影和红外眼底成像同步；3、眼底自发荧光造影
|  |  | 03250214 | 固定脑电仪 | 由采集器、导联线组成。基本参数：电压测量：误差不超过±10%；幅频特性：1Hz~30Hz，偏差不超过+5%~-30%；噪声电平：不大于5μVp-p；共模抑制比：不小于80dB；红外通信：距离10cm内，波特率不小于57600。
|  |  | 03250126 | 光学运动捕捉系统 | 感应值: 190立方米的有效空间，超过7米的半径（最小暴露） 最小感应距离: 0.5 米(VZ4000, VZ4000v) 0.25米 (VZ4050) 标记点: 最多支持 512个 ( 并且没有标记 id 错误 ) 校准: 自动与即时 （专利申请中） 精确度: <0.5毫米 RMS (H-series) 观看角度: 90°(水平与垂直) 数据延时: <0.0005秒 分辨率: 0.015毫米 在 1.2米 距离 (VZ4000v) 触感反馈: 是(VZ4000v, VZ4050)
|  |  | 07020107 | 核磁下事件相关电位仪（脑电分析 | 1、256通道；2、实时的采集，处理，分析动作电位（spike），场电位（LFP），其他生理电信号以及其他实验事件；3、前端可以配合很多种类的电极
|  |  | 03171002 | 烘片机 | 电源压力：220v±5% 50Hz 功 率： 400w 摊片盒水温：室温~80℃连续可调 烤片板温度：室温~99℃连续可调 烘片台温度：室温~99℃连续可调 外行尺寸：450×290×90mm
|  |  | 07010308 | 肌电诱发术中监护仪 | 产品由术中监护主机、前置放大器、恒流电刺激器、声音刺激器组成。本次注册不包括闪光刺激器、磁刺激器，视觉刺激器，检测电极和电镀外科探测器。脑电幅频特性：在1Hz-30Hz偏差范围内，误差不超过+5%-- -30%；肌电检测灵敏度10μV，20μV，50μV、100μV、200μV、500μV、1mV、2mV、5mV、10mV可调，误差范围±10% ；恒流刺激器刺激电流输出范围0-100mA，刺激频率1Hz-90Hz，刺激脉宽可选择50μs、100μs、200μs、300μs、500μs、1000μs。
|  |  | 07020720 | 基础代谢测定仪 | 1、8通道升级为16通道；2、物理康复；3、代谢测试
|  |  | 07011207 | 脊柱测量系统 | 1、采样频率：最大200HZ；2、测试距离：最长1.5m；3、精度：1±mm
|  |  | 07020228 | 角膜地形图仪/波前像差仪系统 | 该产品由角膜地形图仪主机、头部托架、笔记本电脑、电子元件、连接电缆等组成。角膜曲率测量范围:9D～99D,允差:± 0.1D;角膜散光测量范围:-6.0D～+6.0D,测量重复性≤ 0.50D;角膜散光轴位测量范围:0～180°,测量重复性≤ 5°;可评估数据点的数目:22000;工作距离:80mm,允差:±5mm。
|  |  | 03250161 | 近红外光学脑成像设备 | 产品性能结构及组成:该产品由弯臂灯头、立柱组及电器部分、底座部分组成。主要技术指标：1、红外线治疗灯在使用时无杂声，通电15min后灯芯为暗红色；2、时控范围：0-60min；3、额定电压：220V，50Hz额定功率：600W。
|  |  | 03250214 | 流式细胞仪 | guava easyCyte 8HT；样品规格：96孔板、1.2 or 1.5 mL 小管
|  |  | 07020702 | 罗氏诊断仪 | 产品性能结构及组成:由主机、采血笔、采血针、试纸等组成。测量范围：1.1~33.3mmol/L，样品：毛细血管血，动脉血，静脉血，新生儿血。尺寸：89X21X63mm，重量约60g
|  |  | 03250277 | 膜片钳 | 1kHz时的开路噪声低到空前的15毫微微安陪以下，5kHz时的开路噪声低到60毫微微安陪以下，10kHz时的开路噪声最大130毫微微安陪。带宽最大可达100kHz。电容补偿100PF（β=1）或1000pF（β=0.1）
|  |  | 07060214 | 纳米粒子分析仪 | 1、高达132枚独立物理位置检测器；2、测量下限深潜至17纳米；3、7万小时以上开机使用寿命
|  |  | 03250591 | 脑/组织切片膜片钳系统 | 将脑/组织切成 100-400μm 左右的薄片
|  |  | 07020101 | 脑波仪 | 采样频率125，250,500,1000Hz每导； A/D转换率：22bit，共模抑制比（CMRR）100dB； 通用串行口（USB），完全支持热插拔技术
|  |  | 07020107 | 脑电采集分析系统 | 1、128导；2、A/D转换大于等于24bits；3、实时的采集，处理，分析动作电位（spike），场电位（LFP），其他生理电信号以及其他实验事件
|  |  | 07020107 | 脑电测试分析仪 | 1、与Neuroscan STIM系统（或其它刺激系统）配合使用；2、4个NuAmps可串联使用，进行160导数据采集；3、DC采集
|  |  | 07020107 | 脑电分析系统 | 1、带宽从DC到262Hz；2、技术规格模拟输入 40 导单极；3、采样频率125,250,500,1000 Hz 每导
|  |  | 07020107 | 脑电分析仪1 | 1、采样方法 40 导同时采集；2、A/D resolution 22 bits；3、输入范围 ±130 mV
|  |  | 07020107 | 脑电分析仪2 | 1、一套电极导线支持一体式插拔，或单根线插拔；2、低功耗设计；3、患者与主机之间无线连接
|  |  | 03250214 | 脑电生理仪 | 包括一个可输出18 －36V可变电压的变压器
|  |  | 03250214 | 脑电事件相关电位分析系统 | ERP；64通道；采样率：不低于5000Hz/通道/秒；带宽：DC-1000Hz；
|  |  | 07020101 | 脑电图机1 | 1、多功能32导接线盒；2、可以选用64，128，192或256导的电极输入盒；3、8通道的DSA波形图
|  |  | 07020113 | 脑电图机2 | 1、128通道；2、前置放大器和神经信号处理器；3、使用不同电极，还可以采集EEG、ERG、EOG、ECOG、ECG、EMG、Slice、Culture及其它与实验事件相关模拟信号
|  |  | 07020113 | 脑电图检测分析仪 | 1、24位解析度；2、128通道；3、DC直流放大器
|  |  | 07020107 | 脑电图仪 | 1、无线专用频率宽频传送；2、实时回放电池和交流供电两用；3、自动痫样波剪辑对尖波等痫样波的前后一定时间进行自动剪辑
|  |  | 07020107 | 脑电相关电位系统 | 1、集成可编程软件；2、每个70导,其中有4个双极；3、256导每导可达20,000,单导记录可达100,000
|  |  | 07020107 | 脑片膜片钳分析系统 | 1、可测2na-200na电流；2、膜片钳放大器系统；3、微操纵器；3、微电极拉制仪；4、微电极抛光仪
|  |  | 03250591 | 脑片膜片钳系统 | 电压钳模式下提供4种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ、50 GΩ），可以测定0.2 pA～200 nA范围的电流。电流钳模式下提供3种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ），可以测定2 nA～200 nA范围的电流 3、噪声：8－极Bessel滤波(10kHz)：0.28-3.0 pA rms；4－极Butterworth滤波(5kHz)：0.15-2.0 pA rms"
|  |  | 03250214 | 脑认知信息处理系统 | EEG/EP/ERP系统
|  |  | 07020102 | 脑血流图仪 | 1、减影血管造影仪；2、独特的系统“防崩溃”设计；3、精细降噪算法
|  |  | 03060901 | 暖体假人运动系统（MTNW） | 此系统装在假人四肢上能够模拟人的运动，能够测试运动时的状态及运动过程中的服装热阻和湿阻。
|  |  | 03250214 | 全自动磁珠分选仪 | 1.同时实现正选和负选的分选模式。2.一次顺序处理样本≥6个，可采用3种不同的冷却架进行冷却。3.在20-30分钟内实现105到1011个细胞分选。4.依据细胞频率和抗原表达的强弱，纯度可达99%，回收率可达到90%。
|  |  | 07060215 | 全自动快速微波组织处理仪 | 1.微波功率范围：110-750W之间连续可调；2、微波频率：2.45GHz；3、温度控制：±1℃4. 微波功率控制：可编程控制器，包括10项可调的设置5.磁搅拌器：0-300rpm6. 真空系统：20＂Hg,三种可选模式
|  |  | 07060214 | 全自动免疫组化和原位杂交染色机 | 1、3个玻片盘，同时最多可容纳30张玻片；每个玻片盘可独立执行不同程序，2电脑控制仪器的程序，每台电脑可同时控制5台3.可选择整批上载或小批次连续上载；4、真空抽吸试剂功能最大限度减少试剂的相互污染，并降低试剂的使用量，6.烤片、脱蜡、阻断、抗原修复、标记一抗、标记二抗、显色和复染全流程完全自动化处理，无需人工干预
|  |  | 07060143 | 全自动细胞组高内涵筛选分析系统 | 1自动聚焦：≤300ms图像自动优化处理； 2. 光源：120W 金属卤素灯；温度控制器，10-42±0.2℃ ；湿度控制：>90%RH；CO2控制：0-10% ± 0.1%； 3.自动载物台：精度及重复性 0.5m XY，孔间移动速度 < 500 ms； 4 软件：WinXPTM , Cellomics ONE 白金版 V3软件分析全包和远程控制HCSExplore等软件； 5 滤光片：10 位5组自动滤光片套件； 6. 样品类型：适合所有微孔板 6-1536微孔板、玻片及组织切片等.
|  |  | 07060143 | 全自动血液细胞分析仪及推片系统 | 1.核酸荧光染色技术+半导体激光流式细胞原理； 2幼稚粒细胞精确定量，敏感度达到0.7%； 3物氰化物溶血素； 4、全血进样≤20ul，定量检测正常白细胞的五个亚型； 5. 试剂分注量5～180 µL；反应液量：100～250 µL；样品/架形式，最多可同时架设300个样品.
|  |  | 07000000 | 人体受压分布测量系统 | 腹部外科用I型指夹式凸阵术中探头1个 腹部凸阵探头1个：基波3种频率3-5MHz；二次谐波频率各≧2组 【所有探头均应符合以下要求】: 所有探头均可配穿刺引导装置（经食道超声探头除外）； 超宽频或变频探头，探头频率可视可调节；探头中心频率可选择≥3种，具体成像频率在屏幕上显示，注明探头型号； 二维图像与多普勒可选择不同频率 开颅微凸探头：超声频率3.0~6.0MHz，二维中心频率最低≤3.0MHz，最高≥6.0MHz，可4变频；电子相控阵术中探头：超声频率3.0~8.0MHz，二维中心频率最低≤3.5MHz，最高≥7.5MHz，变频≥4个； 腹部凸阵探头：基波3种频率3-5MHz；二次谐波频率≧2组 2B/D兼用电子扇型：B/PWD、B/CW、B/CDFI/D 凸阵型：B/PW、B/CDFI/D 术中探头可浸泡消毒 4.二维显像主要参数：扫描频率：全部探头都为多频可变频 具有改善二维图象质量的技术 图象局部放大不失真：放大时信息量、分辨率、帧率不降低。 发射声束聚焦：发射≥8段；
|  |  | 03250100 | 认知诱发事件相关电位 | 接收超声信号动态范围及可调动态范围170dB； 接收方式：独立接收和发射通道数1024,多倍信号并行处理； 二维灰阶成像256灰阶，具有良好的细微和对比分辨率及全场均匀性； 回放重现：灰阶图像回放900帧 数字技术：数字式声速形成器、数字式全程动态聚焦、数字式可变孔径及动态变迹； 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件、每一个检查预设要有相应的显像预设。B/D兼用：电子扇型：B/PWD及B/CW； 凸阵：B/PWD 二维基波成像转换至组织谐波成像，其二维显像帧频不降低 一键优化二维和彩色多普勒成像 空间分辨力：符合GB10152-1997国家标准 5.频谱多普勒：方式：脉冲多普勒PWD，连续多普勒CW； 一键实时优化频谱多普勒图像 最低测量速度：≤2mm/s（请附图证实） 显示方式：B/D、M/D、D 电影回放：≥30秒 自动包络频谱并完成频谱测量计算 零位移动：≥6级 显示控制：反转显示、零移位、B-刷新、D扩展、B/D扩展，局放及移位 6.彩色多普勒： 显示方式：速度分散显示、速度显示、能量显示； 显示方式：B/CDV；B/M；B/CDV/PW；B/CDV/M；二维图象、彩色血流图象、频谱多普勒实时三同步显示 彩色多普勒能量图
|  |  | 03250214 | 三维电生理标测系统 | 1.体表通道：12导联心电通道；2.心内通道：40双极输入通道（80个导管输入端口）；3.压力通道：4个压力输入通道；4.刺激通道：4个刺激输入通道；5.模拟输入：4个高水平模拟信号输入通道；6.信号输出：16路实时模拟信号输出通道；7.高通滤波：DC-100Hz九档；DC，0.01, 0.05, 0.1, 0.5，1.0, 10, 30, 100Hz；8.低通滤波：10-2000Hz八档；10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000Hz；9.交流电滤波：50Hz、60Hz、自适应滤波；10.*/D转换器：16位A/D转换，分辨率0.15uv/step；11.*采样率：1KHz,2KHz,4KHz；
|  |  | 07020715 | 三维电生理标测与导航系统 | 1、磁导航；2、表电极、信号分配器、信号处理器；3、计算机工作站及数据计时模块
|  |  | 03250214 | 三维电生理测标导航系统 | Carto XP；建模时间：8.2±2.1min；建模时透视时间：3.9±2.1min;同步显示和记录32道心电信号；走纸速度50、100、200、400mm/s可调
|  |  | 07020706 | 身体成分分析仪 | 1、多频生物电阻抗法；2、测量频率：50KHz, 250KHz, 500KHz；3、测量参数：3个频率5个节段
|  |  | 03250200 | 神经信号处理系统 | 128 channd
|  |  | 03250161 | 生理、心理信息同步采集平台 | 1记录生理、心理、眼动、行为等各种活动及周围环境变化，分析个体动作，姿势，运动，位置，表情，情绪，社会交往，人机交互等各种细节动作等。2.具备无线传输数据（图像、视频等）；3.同步采集和分析多参数生物反馈；
|  |  | 3031400 | 生理信号采集分析系统 | 1、4、8、16道机型可选；2、每通道200k/s；3、软件包含心电、新陈代谢、血压、神经放电直方图、心率变异性、心输出量、DMT标准化、峰形分析、量效关系、压力-容积环、视频同步和昼夜节律等专业分析模块
|  |  | 03041106 | 生物能量测定仪 | 1、细胞代谢分析、氧呼吸测定、药物代谢分析、线粒体有氧代谢和糖酵解等功能分析；2、使用96孔培养板；3、96道无创探头；4、可分析贴附性细胞、悬浮细胞。
|  |  | 03041112 | 生物芯片扫描分析仪 | 扫描分辨率2.5微米，存储16bit图象，固态绿色激光器，检测波长570纳米
|  |  | 03061813 | 石蜡切片机 | 1.额定电源电压：100/120/230/240VAC±10%；2.标称频率：50/60Hz，功率损耗：70VA；3.保护等级①：Ⅰ；4.污染等级①：2；5.最大散热量：340 J/s；6.工作温度范围：+10℃~+40℃；7.相对湿度：最大80%，非结露状态；.高度（总）：305mm（顶盖上带废物盘） 工作高度（刀刃）：100mm（从基座开始计算） 工作高度（刀刃）：168mm（从工作台开始计算）
|  |  | 03250126 | 实时无线传感动作捕捉及力学评估系统 | 1.无线实时进行动作捕捉及数据分析，无线传输最远距离20米（开阔地带可达40米）， 数据可以传输存储在记忆卡里不受空间的限制。 2.将分析数据以Excel表格的形式导出， 输出可通用的动态捕捉文件格式 3.对环境要求低适用范围广泛，可选配康复评定软件。 4.无线实时模式下，所有数据都可以以100H z取样频率采集并传输到小型接收器中，接受器可以通过USB端口连接电脑。 5.传感器操作时间12小时以上。 6.可回放所有捕捉数据。
|  |  | 07060143 | 实时细胞分析仪 | 1、无需要加入荧光染色；2、多个个独立E-plate模块；3、96孔E-Plate电极板测量速度不超过15s；4、自动、连续监测；5、支持细胞增殖、细胞毒性、细胞粘附和受体信号检测等
|  |  | 07010308 | 事件相关电位系统 | 1、集成可编程软件；2、64个单极、4个双极和2个high level输入；3、每导的采样率能达到20,000Hz
|  |  | 03250200 | 事件相关脑电位分析仪 | 256导
|  |  | 03040405 | 数码显微成像系统 | 1.USB输出口；2.实时录像或模拟录像、可独立摄取图像；3.曝光时间：2ms-2s；4.全帧摄取图像：2048X1536像素，3.1M像素；5、采集系统、软件和显微镜同一品牌。
|  |  | 03250161 | 双光子成像光源 | 钛蓝宝石激光器 ： 1.光谱范围：690-1040 nm可调；2.平均功率：大于2.5W；3．峰值功率：大于450KW；4．脉冲宽度：小于70飞秒；5．具备色散补偿功能
|  |  | 03250161 | 双光子显微镜 | 1.扫描尺寸： 64x64至2048x2048；2.可预设视场：40x obj.: ~235 um x 235 um；3.扫描速度：最小0.4us/pixel，用户可调；4.声光偏转仪速度：1kHz at 34x34 pixel image size
|  |  | 07060143 | 微毛细管细胞分析仪 | 1、1000-10000个细胞；2、比色分析最多2,000测试/小时；3、装备电解质分析装置时追加900测试/小时
|  |  | 7010308 | 无线表面肌电测试系统 | 1、输出频率：高达100mW（取决于当地天线规格和限制）DSSS 2412-2464MHz （高达11个独特的无线电频道）可记录高达300英尺（100米）的视觉范围天线选择取决于具体使用环境；2、滤波器所有EMG通道具有第一指令的高通过率，滤波器设定为10Hz+/-10%停止所有EMG通道具有第八指令的低通过，滤波器设定为500Hz，或者1000Hz+/-10%停止；3、EMG基线噪声＜1µVrms；输入阻抗＞100MΩ；巨磁阻抗＞100（分贝）dB；输入范围+/-3.5mV；基底获益：500；4、发射数据装置12比特分辨率；输入范围+/-5V；噪声＜2LSB所有通道都可以分别设置增益EMG通道硬件增益（500）×1倍、×2倍、×4倍、×10倍变化非EMG通道硬件增益（500）×1倍、×2倍、×4倍、×10倍变化采样频率1500或者3000样本/秒/通道 详细说明 配 置8通道无线表面肌电(sEMG)遥测系统，包括： - 无线信号发射器 - 带前置放大肌电信号电缆 (8条) - 充电器及电源电缆 - USB无线信号接收器 - 发射器外套连腰带 - 操作手册MyoResearch-XP肌电信号采集、分析和报告软件 无线同步器
|  |  | 03250161 | 无线遥测16通道多导生理记录仪 | 1.能够无线完成心电、脑电、肌电、眼电、胃肠电、皮电、呼吸、体温，脉搏、心输出量、运动加速度、方向等测量。2.可全频带，高质量的进行数据传输并可以提供全方位的数据信号。3.不受限制的、无线的生理信号测量监控，并能给被试者舒适的测量体验。4.系统测量距离范围10米。发射器充电完成最短工作时间72小时以上。5.能够提供尺寸合适的测试服
|  |  | 07060143 | 五类血细胞分析仪 | 1、白细胞分五类；2、采用阻抗、激光散射和荧光染色技术检测法或电阻抗和射频电导联合检测法
|  |  | 07020720 | 细胞能量代谢实时测定仪 | 1、同步侦测耗氧与PH值变化和有氧与无氧代谢；2、每完成一次测量时间≤15秒；3、侦测目标至少要包含氧分子、氢离子二个参数
|  |  | 03250214 | 细胞收缩与离子浓度同步测量系统 | 1、可扩展检测多离子：Ca2+、Cl-、H+、Na+、Mg2+等多种有荧光探针的离子；2、标配波长范围：300-700nm（可以扩展）；3、细胞收缩与离子浓度同步测量（细胞边缘探测与钙信号同步测量）；4、肌小节长度变化与钙信号同步测量；5、多重取样点之间的自动和手动开关。
|  |  | 03250591 | 显微镜脑片全细胞记录系统 | 噪声低于 5pA ；电极尖端漂移小于 2 微米；
|  |  | 03250214 | 小鼠气道阻力与肺顺应性检测系统 | 1.信噪比（安静环境下）：60:1； 信噪比（嘈杂环境下）：7.6:1； 2.电路噪声<1bit； 3.吸气压力峰值：设置范围5-40cmH2O 4.呼吸末端压力：设置范围0-10cmH20
|  |  | 03250161 | 小鼠专用脑立体定位仪 | 1、聚甲醛树脂耳棒；2、下颌夹持器；3、兼容气体麻醉机；4、三维操作臂可快速定位
|  |  | 03250214 | 小型猴肺功能检测系统 | 1.励磁电压：6.2V； 2.信噪比（安静环境下）：60:1； 信噪比（嘈杂环境下）：7.6:1； 3.电路噪声<1bit； 4.可雾化吸入
|  |  | 03250126 | 行为分析平台（含一台进口免税设 | 行为采集系统能够实时记录被观察人员的行为动作、面部表情和语音信号；并利用计算机对采集的数据进行数字化处理，以达到对行为进行客观的分析和研究； 可以通过图像、语音设计营造特定的情境； 实验数据及行为的实时以及同步记录； 提供现场对被观察人员的语音督导； 以隐蔽方式实现行为数据采集：为了避免对被观察者的干扰，行为数据采集均采用隐蔽方式，使被测试者在通常状态下，不能发现行为采集系统的存在； 通过温度控制、光线控制、静音控制和隐蔽工程，将实验环境对被试的影响降到最低。通过行为数据、生理心理、认知神经、眼动轨迹等精确实验数据的支撑，对人的行为以及心理做到真正意义的实时事件的多重科学分析
|  |  | 03250126 | 行为数据同步监测平台 | 一个2插槽和一个8槽单元，可分别达到8和32可配置通道。它们可根据任意六个可调节信号和两个用于同步音/视频采集的音/视频模块来定制。BioNex是理想的信号采集系统，如心电、肌电、脑电、眼电、各种力传感器、角度等、单机仪器、阻抗心电描记和体积描记等信号采集。它拥有同步、异步与键盘事件捕捉等大规模数字化事件能力。每一个BioNex单元均安装有BioLab软件并提供一个用于信号记录显示和事件捕捉的直观灵活的界面。 BioLab还提供了一线式滤波、缩放、信号处理和实时趋势（或预测）和分析能力。而且，BioLab 100 ％能够与MindWare先进的信号处理应用系列软件兼容
|  |  | 03250100 | 行走运动追踪装置 | 尺寸 宽74×高12×厚11.2mm 重量 约25g 电池容量 130mAh 充电方式 USB接口充电 待机时间 30天以上 正常使用时间(按每天步行4小时计算) 7-15天 数据存储 30天数据 数据通信方式 GPRS/USB 显示屏 OLED 使用温湿度 0℃~+40℃ 20~85%RH 运输和保存湿度范围 -20℃~ +60℃ 10~95%RH 运行大气压力 860hPa~1060hPa 步数精度 95% 时钟精度 每日误差<2秒
|  |  | 03250126 | 虚拟现实系统 | 显示屏需超过16.7万色，全动态视频；360度的全角视角。亮度30，对比度100:1，分辨率1280*1024.2.能在虚拟现实系统中提供触觉信息。几何失真<15%,总水平视角44度，垂直视角35度。提供嗅觉传递系统。精密定位追踪距离需超过10*10米。
|  |  | 07020430 | 血流速度测定仪 | 1、彩色超声；2、模拟信号输出或数字信号输出；3、通过软件进行数据分析
|  |  | 03250161 | 压力分布测试及分析系统 | 数据采集器：温度-9℃～60℃。采用USB接口和数据处理器（电脑）连采样频率0～100Hz。PCI卡则为0~127Hz。 座椅专用感测片为坐垫和靠垫薄膜感测片。工作环境：-9℃～60℃。 厚度：0.35mm。单张测量面积：471mm×471mm。 感测点数为：1024个。 压力量程5PSI。 测量精度：校正前±10% FS，校正后±5% FS。记录时间长度最长大于30000。测量范围480X480mm，具备4096个SSR传感器，测量范围0.6至64N/cm2，采样率20HZ，
|  |  | 03250200 | 眼动仪 | 场景摄像头：彩色和黑白（可选）; 分辨率768x576（可选配高清） 眼睛追踪摄像头: 分辨率384x288 场景可视范围: (可以通过更换摄像头来进行调整): 水平: 50° ~ 115° 竖直：40° ~ 90° 精度: 0.5° 分辨率: 0.1° 采样频率: 50Hz 对头部运动无约束 重量 69g 电流: 320mA 供电  230V交流  12V直流/车载点烟器  电池包(可持续2小时) ◇ 移动性能: 完全的自由运动 无线型最大传输距离5公里
|  |  | 07020106 | 遥测肌电图分析仪 | 1、共模抑制比：≥110dB；2、放大倍数：≥20000；3、灵敏度：1μV/格～2000μV/格
|  |  | 07020439 | 运动无创心排量测试系统 | 1、最大承重量≥240Kg,履带速度≥0-60；3、多达近30项血流动力参数
|  |  | 03250531 | 在体多通道神经信号记录系统（64通道） | 采集通道数：≧32通道。2.3 高阻抗、低噪音放大器：用于玻璃或金属电极的在体、离体脑片、培养细胞的细胞外记录和刺激。2.4 增益倍数：大于8000倍，每通道可独立调节。
|  |  | 03260000 | 植物生理与环境监测系统（调制叶 | 1.输入叶室数: 4 2.叶室面积: 20 cm2 3.连接管的标准长度: 6m 4.叶室通道的正常空气流速范围: 0.8－1.0LPM 5.CO2浓度测量范围: 0－1000ppm 6.CO2交换的额定测量范围: -20到20 μmolCO2m-2s-1 7.H2O交换的额定测量范围: 0－50mgH20m-2s-1
|  |  | 07020410 | 中央监护及记录系统 | 1、高分辨率1024*768；2、大字符显示功能；3、全内置模块化 1、10种心律异常监护；2、可以保存并随意查看72小时的日常监护记录数据；3、四床位有线通信，通信距离可达150米
|  |  | 03030150 | 自动化电泳系统 | 1.可实现对微量样本的快速分离检测。全自动的上样、制胶过程适用于DNA和RNA的定性及定量分析； 2.DNA分析速度可达28秒/样本，RNA分析耗时80s/样本 3灵活的高通量: 1-24之间任意个样品/轮，兼容96孔板及384孔板 4低消耗：低至纳升级的样品消耗，且一张芯片可重复使用
173 | A032004 | 医用光学仪器 | 07020407 | 分选型流式细胞仪 | 十激光器平台，包括：488nm，640nm，355nm，405nm，561nm，445nm，512nm，532nm，785nm等；检测可达26个参数，包括前向散射光、侧向散射光、24个荧光检测器。开放式激光平台，每根激光独立控制。小颗粒能检测＜100nm。 荧光检测敏感度：FITC ＜100 MESF; PE ＜100 MESF。分析速度：≥200,000个细胞/秒，分选速度：≥70,000细胞/秒，分选纯度：>99%。分选细胞模式：具备2路分选，3路分选，4路分选，6路分选，单克隆细胞分选(CCDU)，分选液流系统：整个管路可快速整体更换的分选液流系统。 Accudrop自动液滴延迟计算与准确验证技术。 | 科研
|  |  | 07020407 | 中心动脉压检测系统 | 1、检测结果：自动控制，可进行检测的追踪和比较；2、自动进行年龄校正；3、全面评估心脏的功能
|  |  | 07020400 | 主动脉内球襄反搏仪 | 主要由控制组件和气动部分组成。频响特性：1～25Hz（+0.4dB，-3dB)；心率测量范围 ：40～200bpm；心率测量精度：±1次/min或±2％两者取 大者；动脉压力测试范围：0～250mmHg（可以分为7档) ；动脉压力测试精度：±1mmHg或±2％；动脉压力报警范 围：舒张压50～250mmHg，平均压*30～120mmHg；球囊的 内部压力在0mmHg～250mmHg之间；反搏速率调节范围： 1：1、1：2、1：4、1：8；反搏速率精度：±1次/min或 2％两者取大者；设备的触发模式分为：标准型、峰值型 、房颤型、心室起搏型、心房起搏型、动脉压力型。医学全在线 本次 注册不含球囊反搏导管，信号采集装置及压力传导装置等 相关耗材。
|  |  | 07020308 | 光学相干断层扫描仪 | 该产品由主机，电脑(选配)，RS232数据线、同步/视频线、BNC数据线，操纵杆，操作软件组成。激光波长：840nm±20nm，激光功率：≤750μW，扫描宽度：4mm～10mm，扫描深度：≤2.0mm，A扫描频率：25000±20％次/秒，横向扫描分辨率：12μm～18μm，轴向扫描分辨率：≤7μm。 | 科研
|  |  | 07020458 | 落地式平板血管造影系统 | 1、像素矩阵150μm；2、空间分辨率高达3.3lp/mm；3、最大视野43×43cm
|  |  | 07020219 | 视网膜研究成像系统 | 1、130°LENS，RCIIOS；2、分辨率，包括亮场图像，荧光血管造影成像和荧光探针成像；3、多焦点和PERG研 4、1270万输出像素；动态范围2000:1；5、15fps 实时成像速度,全像素可达19fps； 6、分辨率高达1600X1200；
|  |  | 07020400 | 数字化心血管造影系统 | 1、平板探测器技术，平板有效探测面积≥30cmx38cm、平板分辨率≥3.25LP/mm、平板像素尺寸≤154μm；2、X现高压发生器功率≥100KW；3、最短曝光时间≤O.5ms；4、数字脉冲透视0.5-30幅/秒，大于九档；5、智能选择性降噪等。
|  |  | 07020200 | 眼底荧光造影及图像处理系统 | 视场角度:45°（免散瞳）/50°;工作距离:42mm;最小瞳孔拍摄直径:3.5mm（SP3.3mm);数码采集:1800万;采集像素:1800万;图像工作站:RMEYE-1.0;PC:可选;打印机:CANON;升降台:ST系列;免散瞳模块附件:可选；荧光造影模块附件：可选
|  |  | 07030107 | 眼底荧光造影仪 | 结构：系统由激光扫描摄像头、触摸屏、脚踏开关、摄像头固定座、电源、抓帧卡、操作软件、计算机等组成。性能：半导体激光输出功率：260 -300 μw（488nm)，＜150μw（820nm)，2.35 - 2.65mw （790nm)；视野：15°x 15°，20°x 20°，30°x 30°；焦距范围：-12D ～ +12D。
|  |  | 07020201 | 眼科显微镜 | 立式。主要由底座、支架、显微镜组件、控制器、脚踏开关组成。左右系统放大率相对误差不大于2%。目镜视度调节范围±5D。或台式。主要由夹具、支架、显微镜组件、控制器组成。左右系统放大率相对误差不大于2%。目镜视度调节范围±5D。立式。主要由底座、支架、显微镜组件、控制器、监视器、脚踏开关组成。左右系统放大率相对误差不大于2%。目镜视度调节范围±5D。
174 | A032005 | 医用超声波仪器及设备 | 07020702 | 便携彩色超声诊断系统 | 1、系统动态范围大于165db、灰阶大于256；2、多模式成像：二维、彩色能量多普勒等；3、扫描速率：帧频≥50帧/秒（二维灰阶）、帧频≥30帧/秒（彩色多普勒） | 医药类科研
|  |  | 07020702 | 彩超 | 1、彩色监视器：17寸高分辨率彩色液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转。 2、操作键盘：多方向控制转位可达300度。全数字化超宽频带波束形成器; 3、超宽频带探头, 频率范围 1---15MHZ;数字化高分辨率二维灰阶成像单元; 4、彩色多普勒超声波诊断部件;彩色多普勒能量图方向性能量图心脏双焦点成像提高心尖近场的细节和对比分辨率三同步功能,可用于除心脏外的所有模式。 5、组织谐波成像单元, 采用专利的脉冲反相谐波技术, 可与复合成像技术同时使用动态范围，数字化通道复合成像技术(同时作用于发射和接收, 至少线发射,要求作曲别针试验并附图片) 自适应图像处理技术，提高组织界面和边界回声，支持二维，彩色和多普勒智能图像扫描技术(适用于二维、彩色和组织多普勒等多种成像模式),单键操作, 可自动调节增益,动态范围，DOPPLER基线，标尺等参数
|  |  | 07020702 | 彩色超声波诊断仪 | 产品由超声主机、监视器、探头和台车组成。配置探头：UST-9123型腹部探头，标称频率3.0MHz；UST-5299型心脏探头，标称频率3.0MHz； UST-5546型表浅器官和血管探头，标称频率8.0MHz。具有B，M，彩色多普勒，能量多普勒，脉冲波多普勒等工作模式。探测深度、分辨力等性能符合GB10152-1997附录B的要求。
|  |  | 07020602 | 彩色超声诊断系统 | 3～1MHz，工作频率4～2MHz，工作频率8～3MHz，工作频率12～4MHz；TEE探头：工作频率7～2MHz，工作频率6～4.8MHz，工作频率7～3MHz；线阵探头；工作频率8～4MHz，工作频率9～3MHz，工作频率12～3MHz，L12-5型、工作频率12～5MHz；工作频率15～7MHz；多普勒笔式探头：工作频率2.0MHz，工作频率2.0MHz，工作频率5.0MHz；3D/4D探头：工作频率6～2MHz、工作频率8～4MHz、工作频率9～3MHz。最大血流探测范围：±9.5m/s。具有2D，M，3D/4D，彩色多普勒，能量多普勒，脉冲波多普勒、连续波多普勒工作模式。
|  |  | 07020400 | 彩色超声诊断仪 | 产品由主机、探头、推车、彩色显示器、脚踏开关、彩色图像记录仪、打印机组成。配置 60D65R型凸阵探头、标称频率3.5MHz，38L型线阵探头、 标称频率7.8MHz，72D20R型凸阵探头、标称频率3.3MHz， 140D10R型凸阵探头、标称频率7.0MHz。具有B、M，彩色 多普勒，能量多普勒，脉冲波多普勒等工作模式。
|  |  | 07020702 | 彩色多普勒超声波诊断仪 | 1、Real Time 4D 实时4维成像组件 2、CrossXBeamCRI /复合成像技术 空间复合成像技术采用先进的声束采集和处理技术，11次偏转扫描线从而形成一幅二维图像，可以大大提高对比分辨率，令组织及器官边界更清晰，获得更佳的二维图像质量，且可以用于普通二维，放大模式，及静止3维模式，适用于多种临床应用范围，支持腹部，小器官，腔内，实时4维探头 3、Speckle Reduction Imaging （SRI II） 斑点噪音抑制技术，第三代智能化斑点噪音抑制技术，该技术可以自动进行图像识别，消除图像固有的斑点噪音，大大提高图像的清晰度及对比分辨率. SRI II技术是目前唯一一项全面降低斑点噪音技术，提高信噪比，反映速度极快，SRI II同时可以和编码谐波技术/ CrossXBeamCRI / AO 自动优化技术同时使用且支持2D/3D/4 D模式，支持黑白及彩色模式 4、Inversion Mode / 反转模式，采用特殊的算法提取低回声结构信息成像，提高显示的效果，且可以针对不同回声的解剖结构进行分析和容积计算，临床应用广泛，与STIC技术结合使用效果会更佳。5、HD Flow 超高细微分辨血流技术 双向PDI 编码显示血流方向和密度信息 其高分辨率宽带Doppler 技术将带来 对微小血管显示的高度灵敏度，减少彩色过溢，支持所有探头，可以和其他技术如3D，HD-Zoom and CrossXBeam CRI结合使用。 6、B-Flow /二维灰阶血流成像 以GE独创的数字化编码技术，及全新的二维灰阶血流成像技术，可以使医生在全视野范围内直接观察血流动力学特性和血管壁结构，彻底消除在彩色血流图方式下观察血管时彩色图叠加造成的图象遮盖和彩色混叠伪影，同时获得比彩色多普勒血流图高3倍的帧频和空间分辨率。
|  |  | 07020702 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 相控阵探头，可用于成人心脏及儿童心脏的扫查，独立的连续波声束形成器，有助于提高信噪比。• 高级模式：由于使用高级程序化声束形成器以及允许加入新软件插件，支持多种高级模式如弹性成像和宽景成像• 优秀的二维和彩色：除了显著的原始图像质量，支持脉冲反相谐波，立体复合成像和高级自适应斑点去除技术。• 四维模式：所配妇产科探头性能优秀，小巧轻便，四维腹部探头容积采集迅速。四维腔内探头支持高分辨率，一步扫描采集，并可在另外的计算机上保存和重放。
|  |  | 07020702 | 彩色多谱勒系统 | 1、Real Time 4D 实时4维成像组件 2、CrossXBeamCRI /复合成像技术 空间复合成像技术采用先进的声束采集和处理技术，11次偏转扫描线从而形成一幅二维图像，可以大大提高对比分辨率，令组织及器官边界更清晰，获得更佳的二维图像质量，且可以用于普通二维，放大模式，及静止3维模式，适用于多种临床应用范围，支持腹部，小器官，腔内，实时4维探头 3、Speckle Reduction Imaging （SRI II） 斑点噪音抑制技术，第三代智能化斑点噪音抑制技术，该技术可以自动进行图像识别，消除图像固有的斑点噪音，大大提高图像的清晰度及对比分辨率. SRI II技术是目前唯一一项全面降低斑点噪音技术，提高信噪比，反映速度极快，SRI II同时可以和编码谐波技术/ CrossXBeamCRI / AO 自动优化技术同时使用且支持2D/3D/4 D模式，支持黑白及彩色模式 4、Inversion Mode / 反转模式，采用特殊的算法提取低回声结构信息成像，提高显示的效果，且可以针对不同回声的解剖结构进行分析和容积计算，临床应用广泛，与STIC技术结合使用效果会更佳。5、HD Flow 超高细微分辨血流技术 双向PDI 编码显示血流方向和密度信息 其高分辨率宽带Doppler 技术将带来 对微小血管显示的高度灵敏度，减少彩色过溢，支持所有探头，可以和其他技术如3D，HD-Zoom and CrossXBeam CRI结合使用。 6、B-Flow /二维灰阶血流成像 以GE独创的数字化编码技术，及全新的二维灰阶血流成像技术，可以使医生在全视野范围内直接观察血流动力学特性和血管壁结构，彻底消除在彩色血流图方式下观察血管时彩色图叠加造成的图象遮盖和彩色混叠伪影，同时获得比彩色多普勒血流图高3倍的帧频和空间分辨率。
|  |  | 07020702 | 超声多普勒诊断仪诊断 | 由主机、监视器、探头组成。配置探头：凸阵探头C3-7IM，标称频率5.0MHz；线阵探头L5-12IM，标称频率7.5MHz；相控阵探头P2-5AC，标称频率3.5MHz；三维凸阵探头3D4-7EK，标称频率4.5MHz；三维腔内探头3D5-8EK，标称频率6.5MHz；腔内探头EC4-9ES，标称频率6.5MHz；腔内探头EC4-ED，标称频率6.5MHz。
|  |  | 07020702 | 超声内镜图像处理装置 | 结构：产品由图像处理中心主机与探头驱动组件组成。性能：最大功耗为134.7VA(EU-M30), 360VA(EU-M2000);超声频率EU-M30:7.5/12/20/30MHz, EU-M2000:6/9/10/20MHz
|  |  | 07010305 | 超声乳化机 | 1、真空环境；2、频率40KHz；3、最大负压650mmHg 1、超声频率40千赫兹连续（线性）、脉冲（频率1-15次/秒）；2、注/吸模式 负压范围 1-399毫米汞柱 自动注/吸；3、医生控制或面板控制最大0-40毫升/分 0-100毫米汞柱最小0-40毫升/分 0-133毫米汞柱自动后囊抛光 0-40毫升 /分 1-47毫米汞柱
|  |  | 07020702 | 超声图像处理装置 | 结构：产品由图像处理中心主机、AC电源适配器和脚踏开关组成。性能：与超声内窥镜配套使用而产生的超声频率为7.5MHz;最大功耗为72VA。
|  |  | 07020423 | 超声血管检查仪 | 主机(包含计算机，触摸屏显示器，CD-RW光驱)，系统小车，遥控器，患者接口模块，接口电缆及使用手册组成。 产品适用范围 该产品用于在血管造影诊断和/或介入操作中，测量血管内血压和/或血管内的血液流速，其中包括冠状动脉和周围动脉。该系统配合导丝使用(导丝不在本次注册申报范围内)。可配合使用导丝型号：压力和血流二合一导丝 ComboWire畗 XT，型号：9500、9515；SmartWireTMII XT压力导丝，型号：6600、6600J、6603、66036J、6613、6613J；FloWire血流多普勒导丝，型号：1400、1400J、1403、1403J、1413、1413J。
|  |  | 07020702 | 超声诊断设备 | 产品由主机（台车型)、显示器、探头组成。探头型号：EUP-C314G型3.5MHz凸阵探头，EUP-L53型7.5MHz线阵探头，EUP-V53W型6.5MHz凸阵探头。
|  |  | 07020702 | 超声诊断系统 | 由主机、超声探头、监视器、控制面板、脚踏开关等组成。显示方式：二维、M、彩色多普勒等；线阵探头15L8型：频率:8MHz-14MHz,最大探测深度≥80mm；线阵探头：6L3型：频率:4MHz-6MHz,最大探测深度≥80mm；相控阵探头4V1型：频率:2MHz-4MHz，最大探测深度≥180mm；相控阵探头：4V1c型：频率:2MHz-4MHz,最大探测深度≥180mm；
|  |  | 07020702 | 超声诊断仪 | 产品为可移动推车式结构，由主机、探头、监视器组成。可配置探头：3D3-5EK型，标称频率3.5MHz；C5-2EL型，标称频率 3.5MHz；P3-5AC型，标称频率 4.0MHz；C3-7IM型，标称频率5.0MHz；3D4-7EK型，标称频率 4.5MHz；3D5-8EK型，标称频率6.5MHz；EC4-9IS型，标称频率 6.0MHz；S-VNW6-12型，标称频率8.0MHz；L5-9EE型，标称频率7.5MHz；L5-12IM型，标称频率 7.5MHz；C2-6IC型，标称频率 4.0MHz；L8-15IS型，标称频率 12.0MHz；P2-4AC型，标称频率 2.5MHz；P3-7AC型，标称频率 5.0MHz；CW2.0型，标称频率2.0MHz，血流速度测量范围16m/s。具有2D、M、3D、彩色多普勒、PW、CW、能量多普勒等成像模式。探头标称频率探测深度侧向分辨力轴向分辨力几何位置精度盲区C3-7ED4.0MHz≥180mm≤2mm(深度≤130mm)≤3mm(130＜深度≤160mm)≤1mm(深度≤130mm)≤2mm(130＜深度≤170mm)侧向≤10%轴向≤5%≤3mmHL5-9ED7.5MHz≥70mm≤1mm(深度≤60mm)≤1mm(深度≤70mm)侧向≤5%轴向≤5%≤2mm
|  |  | 07020702 | 妇科彩色超声诊断仪 | 产品由主机、探头连接器模块、控制台、彩色监视器、多普勒模块、彩色多普勒模块、超声探头等组成。配置探头：SP4-10、SP6-12、SP10-16、AC2-5、IC5-9H、AB2-7、IC5-9、PA2-5P、PA6-8、M12L-H（仅Voluson 730Expert型适用)、M7C-H（仅Voluson 730Expert型适用)、4C-A、RAB2-5（仅Voluson730Pro V型适用)、RAB4-8P（仅Voluson 730Pro V型适用)、RIC5-9适用于所有机型、RSP5-12、RRE 6-10（只适用于Voluson 730Expert)、RAB2-5L、RAB4-8L（Voluson 730Pro V型不适用)、RNA5-9、RIC5-9H（Voluson 730Pro V型不适用)、RSP6-16。
|  |  | 07020702 | 腹部超声诊断仪 | 由主机、探头（C3-7ED凸阵、HL5-9ED线阵)组成。医学全在.线www.med126.com 图象模式：B，B/B，B/M，C，D， PD，Freehand3D。探头标称频率探测深度侧向分辨力轴向分辨力几何位置精度盲区 C3-7ED4.0MHz≥180mm≤2mm(深度≤130mm)≤3mm(130＜深 度≤160mm)≤1mm(深度≤130mm)≤2mm(130＜深度≤ 170mm)侧向≤10%轴向≤5%≤3mmHL5-9ED7.5MHz≥70mm≤ 1mm(深度≤60mm)≤1mm(深度≤70mm)侧向≤5%轴向≤5%≤ 2mm
|  |  | 07020702 | 高端彩色多普勒超声诊断系统 | 1、系统动态范围大于210db、灰阶大于256；2、多模式成像：二维、彩色能量多普勒等；3、扫描速率：帧频≥50帧/秒（二维灰阶）、帧频≥30帧/秒（彩色多普勒）
|  |  | 07020504 | 高分辨率小动物超声成像系统 | 1、固定超声频率（如25、37.5、40、45、49、75、85MHz等其中一种）或可变超声频率（如20-60MHz等）；2、聚焦深度大于4.5mm；3、视野范围大于9mm;4、配多种探头（如小鼠、大鼠等探头）4、图像采集速率达500帧/秒
|  |  | 07000000 | 经颅多普勒诊断仪 | 产品性能结构及组成:结构：诊断仪由主机、显示器、彩色打印机、超声探头、多媒体音箱、红外遥控收发器等组成。性能：超声激励频率： 脉冲方式：2MHz； 连续方式：4MHz； 最大超声输出功率（平均值)：脉 冲 波 PW <500 mW，连 续 波 CW < 50 mW； 血流速度测量范围：量程 0（cm/s)～ +150
|  |  | 07020702 | 开放式彩色多普勒超声成像系统 | 1、Real Time 4D 实时4维成像组件 2、CrossXBeamCRI /复合成像技术 空间复合成像技术采用先进的声束采集和处理技术，11次偏转扫描线从而形成一幅二维图像，可以大大提高对比分辨率，令组织及器官边界更清晰，获得更佳的二维图像质量，且可以用于普通二维，放大模式，及静止3维模式，适用于多种临床应用范围，支持腹部，小器官，腔内，实时4维探头 3、Speckle Reduction Imaging （SRI II） 斑点噪音抑制技术，第三代智能化斑点噪音抑制技术，该技术可以自动进行图像识别，消除图像固有的斑点噪音，大大提高图像的清晰度及对比分辨率. SRI II技术是目前唯一一项全面降低斑点噪音技术，提高信噪比，反映速度极快，SRI II同时可以和编码谐波技术/ CrossXBeamCRI / AO 自动优化技术同时使用且支持2D/3D/4 D模式，支持黑白及彩色模式 4、Inversion Mode / 反转模式，采用特殊的算法提取低回声结构信息成像，提高显示的效果，且可以针对不同回声的解剖结构进行分析和容积计算，临床应用广泛，与STIC技术结合使用效果会更佳。5、HD Flow 超高细微分辨血流技术 双向PDI 编码显示血流方向和密度信息 其高分辨率宽带Doppler 技术将带来 对微小血管显示的高度灵敏度，减少彩色过溢，支持所有探头，可以和其他技术如3D，HD-Zoom and CrossXBeam CRI结合使用。 6、B-Flow /二维灰阶血流成像 以GE独创的数字化编码技术，及全新的二维灰阶血流成像技术，可以使医生在全视野范围内直接观察血流动力学特性和血管壁结构，彻底消除在彩色血流图方式下观察血管时彩色图叠加造成的图象遮盖和彩色混叠伪影，同时获得比彩色多普勒血流图高3倍的帧频和空间分辨率。
|  |  | 07000000 | 泌尿外科彩色多普勒超声检查仪 | 1、Real Time 4D 实时4维成像组件 2、CrossXBeamCRI /复合成像技术 空间复合成像技术采用先进的声束采集和处理技术，11次偏转扫描线从而形成一幅二维图像，可以大大提高对比分辨率，令组织及器官边界更清晰，获得更佳的二维图像质量，且可以用于普通二维，放大模式，及静止3维模式，适用于多种临床应用范围，支持腹部，小器官，腔内，实时4维探头 3、Speckle Reduction Imaging （SRI II） 斑点噪音抑制技术，第三代智能化斑点噪音抑制技术，该技术可以自动进行图像识别，消除图像固有的斑点噪音，大大提高图像的清晰度及对比分辨率. SRI II技术是目前唯一一项全面降低斑点噪音技术，提高信噪比，反映速度极快，SRI II同时可以和编码谐波技术/ CrossXBeamCRI / AO 自动优化技术同时使用且支持2D/3D/4 D模式，支持黑白及彩色模式 4、Inversion Mode / 反转模式，采用特殊的算法提取低回声结构信息成像，提高显示的效果，且可以针对不同回声的解剖结构进行分析和容积计算，临床应用广泛，与STIC技术结合使用效果会更佳。5、HD Flow 超高细微分辨血流技术 双向PDI 编码显示血流方向和密度信息 其高分辨率宽带Doppler 技术将带来 对微小血管显示的高度灵敏度，减少彩色过溢，支持所有探头，可以和其他技术如3D，HD-Zoom and CrossXBeam CRI结合使用。 6、B-Flow /二维灰阶血流成像 以GE独创的数字化编码技术，及全新的二维灰阶血流成像技术，可以使医生在全视野范围内直接观察血流动力学特性和血管壁结构，彻底消除在彩色血流图方式下观察血管时彩色图叠加造成的图象遮盖和彩色混叠伪影，同时获得比彩色多普勒血流图高3倍的帧频和空间分辨率。
|  |  | 07010900 | 腔内碎石清石机 | 产品性能结构及组成:产品由控制器、手柄、脚踏开关、探针、气体接口及附件六部分组成。探针最大振幅≤4.5mm；最大冲击能量≥45mj
|  |  | 07011200 | 全频超声乳化吸引刀 | 1、乳化、切割、吸引同时完成；2、电置伸缩技术；3、功率大，能量转换先进；4、刀头长命设计，能重复使用
|  |  | 07020702 | 全数字化便携彩色超声多普勒诊断 | 1、便携式；2、数字彩超；3、成像模式：B、M、PW(脉冲多普勒)、CFM(彩色多普勒)、三维和四维立体。
|  |  | 07020702 | 全数字化彩色超声诊断仪 | 由主机和探头组成。成像模式：B、M、PW(脉冲多普勒)、CFM(彩色多普勒)、三维和四维立体。可配探头：C360V型。标称频率3.5MHz；探测深度(mm)≥170；横向分辨力(mm)：≤3(深度≤130)，≤4(130＜深度≤160)；纵向分辨力(mm)：≤1(深度≤130)，≤2(130＜深度≤170)；几何位置精度：横向≤10%，纵向≤5%；盲区(mm)≤4。
|  |  | 07020702 | 全数字化神经外科术中彩色多谱勒 | 1.通用功能 :全数字化彩色超声诊断系统主机，所配软件为最新版本; 高分辨无交错彩色逐行扫描显示器≥15英寸； 输入：VCR外端视频、RGB彩色视频输出：复合视频、RGB彩色视频/S----视频探头接口：激活接口≥3个，每个接口均适配所有探头； 数字化二维灰阶成像系统数字化彩色多普勒系统，具备频谱多普勒显示及分析系统、彩色多普勒能量血流成像系统实时多普勒自动计算功能 组织谐波成像技术：（组织谐波成像时帧频不变化） 发射和接收数字化通道数≥1024具备二维图像和彩色血流图像双幅实时动态同步显示，双边均有介入引导线 安全性能：要符合国家对进口彩超安全质量的要求 系统具备经FDA许可的声学输出功率数据显示.2．测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） 一般测量软件妇/产科测量分析软件 心脏、血管、血流测量分析软件 多谱勒血流测量与分析 外周血流测量与分析 3.探头：5个 神经外科用开颅微凸术中探头1个，扫描角度≥80度 神经外科用钻孔式电子相控阵术中探头1个，直径≤12mm，扫描角度≥90度； 多平面经食道超声探头1个
|  |  | 07020702 | 兽用B超仪 | 1、二维和彩色成像质量；2、高端性能与便携技术；3、数字化档案、蓝牙技术
|  |  | 07020700 | 兽用彩超仪 | 1、一键化工作流程；2、模块化结构；3、宽景成像
|  |  | 07020702 | 数字化彩色多普勒超声诊断仪 | 1、全数字化彩色超声诊断系统主机，数字化彩色、频谱多普勒单元、全数字式波束形成器等；2、高敏感度、高空间和时间分辨率；3、图像清晰；4、动态信号优化技术
|  |  | 07020000 | 纤维化扫描仪 | 1、硬度量程1.5Kpa--75Kpa，误差 ±0.5Kpa；2、探头1个，可扩展数量2 个；3、超声波有效跟踪深度 ≥80 ㎜；4、能准确区分各级脂肪变；
|  |  | 03250527 | 小动物超声 | 1.环境温度10-40℃，相对湿度15-80％，2.重量（不含显示器）170.3Kg，3.高度150cm，宽度71cm，深度96cm，电源230V，2.0A，50Hz
|  |  | 03250500 | 小动物超声影像系统 | 1采用了特殊的电子线阵探测技术和图像处理技术，2 超声探头最高频率达85Mhz，3 分辨率达到了30µm，4.图像采集速率达1000帧/秒。
|  |  | 07030110 | 小动物活体（光学）成像系统 | 1、-90℃；2、1024*1024像素；3、探测器组稳定性强，放大倍率高，探测器表面积大4高清扫描模式；5检测灵敏度高；6、可进行多种核素、不同组织器官的同时成像
|  |  | 07020702 | 小动物活体断层扫描系统 | 1、90kV X射线源；2、到9μm在体三维空间分辨率；3、全扫描周期小于1分钟（1Kx1K片格式）
|  |  | 07030110 | 小动物荧光成像和麻醉系统 | 1.镜头CCD冷却温度 ( 绝对 ): ≤–10˚C读数噪音 ≤9电子，暗电流 ≤0.015电子/秒/像素 2.CCD分辨率：≥1024 x 1024，像素：≥ 1M 3.激发滤光片范围：400-700nm 发射滤光片范围：500-800nm 4.成像面积：可同时做3只以上小鼠的成像 5.载物台及暗箱温度可调（调节范围：室温-40℃） 6.带小动物气体麻醉系统
|  |  | 07020702 | 心脏彩色超声多普勒诊断 | 显视器:≥19寸高分辨率彩色纯平超薄显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转。具备液晶触摸操作屏;具备全数字化超宽频带波束形成器功能；宽频探头, 频率范围：1---15MHz；动态范围：≥180dB；数字化通道：≥20000；具备智能一键图像优化技术,具备自动调节增益,动态范围,Doppler基线,标尺等参数功能；全数字化硬盘：硬盘容量为≥160GB；具备DVD刻录图像存储功能；电影回放重现单元技术：≥2000帧；参考信号：心电、心音、脉冲波、心电触发；输入接口：VCR、外部视频、RGB彩色视频；输出接口：复合视频、RGB彩色视频、S-视频，USB。具备Dicom3.0接口并开通；图像管理与记录装置功能：超声图像存档与病案管理≥4个USB接口支持打印和数据输出；预设条件功能：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节；增益调节：B/M可独立调节STC分段调节≥8级；最大深度：≥32cm；显示控制：零位移动8级可调；超声功率输出调节:B/M、CWD, PWD、彩色多普勒输出功率可调;超声图像存档与病案管理功能（内置或外置）:实时动态静态捕获/存储超声图像，可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像
|  |  | 07020702 | 心脏彩色多普勒仪 | 要技术参数及系统概述： 4.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括： 4.1.1 监视器≥14寸，无闪烁、高分辨力、不间断逐行扫描医用彩色 显示器，可旋转，可倾斜，操作平台最好能升降； *4.1.2 全数字化超声平台，多倍信号处理，数字化动态全程聚焦； *4.1.3 全数字式声束形成器，发射和接受数字化通道数≥512； *4.1.4 数字化二维灰阶成像单元，灰阶≥256级，具有优秀的细微和 对比分辨率及全场均匀性； 4.1.5 数字化频谱多普勒显示及分析系统； 4.1.6 数字化彩色血流成像单元； *4.1.7 高敏感高分辨率彩色多普勒血流成像单元，可显示心肌内冠状动脉血流、深部脏器血流和极微细血流； 4.1.8 高分辨率彩色血流成像技术（HRCF），提高彩色血流成像质量； 4.1.9 多普勒能量图（CDE/CPI）； 4.1.10方向性能量图（DCA）； *4.1.11 组织多普勒图（TDI）（含多种显像模式，二次谐波模式、高帧频组织多普勒及定量分析）； 4.1.12 高分辨率组织多普勒谐波成像技术； 4.1.13 组织多普勒加速度图； 4.1.14 组织多普勒速度图； 4.1.15 自然组织谐波成像（支持腹部、心脏、浅表和腔内探头）； *4.1.16 造影剂谐波成像（支持腹部、心脏、浅表和腔内探头）； *4.1.17 所有探头均为宽频、多点变频探头，二维、彩色、频谱多普勒频率独立可调；每种探头基波频率≥4种、组织谐波成像频率≥4种，所有基波与谐波频率可视可调，谐波成像与基波成像祯频相同； 4.1.18 造影成像，超声造影技术: 4.1.18.1造影剂非线形基波和谐波成像技术对比脉冲序列成像及定量分析； 4.1.18.2 造影剂脉冲反向谐波技术； 4.1.18.3 低机械指数实时造影谐波成像技术； 4.1.18.4 多造影频率可视可调，支持动态双幅分别显示组织和造影剂信号，对造影剂的微泡爆破过程（单次、重复、连续）可进行自动控制和调节（请附双幅显示图）； 4.1.19 造影技术必须有计时器，以方便计算造影剂灌注和消退时间（附图）； 4.1.20 主机一体化造影剂时间强度定量分析技术和软件，可在主机上完成多个感兴趣区的造影剂时间强度曲线分析；（附图） 4.1.21 心肌应变及应变率成像技术及分析软件，可在主机上直接进行测量和分析； 4.1.22 精确心内膜识别、左室容积、射血分数等心功能参数自动显示功能； 4.1.23 心肌位移彩色多普勒实时显示； 4.1.24 心肌组织速度向量成像技术（vvi）或心肌向量型应变力和应变率成像技术或超声二维实时心肌运动斑点追踪技术：要求二维灰阶成像具有较高帧频（70～100Ｈz／s），对心肌组织回声斑点空间运动进行实时追踪，显示整个或局部心肌组织的实时运动和变形，通过向量方式显示的应变和应变率成像，得到其运动速度和方向的变化曲线。 4.1.25 经胸冠脉血流成像及储备定量分析软件； 4.1.26 心脏直线型M型和直线型解剖M型和曲线型解剖M型，可用于二维、CDFI和TDI模式； 4.1.27 一体化负荷超声心动图及室壁运动评估分析； 4.1.28 实时复合成像技术：空间复合成像以提高空间分辨率，减少侧壁回声失落，基波与谐波的频率复合成像可以同时获得谐波的图像质量和基波的穿透力（可用于腹部、血管及浅表小器官， 可以多角度调节）； 4.1.29 相干成像技术 4.1.30实时宽视野成像技术或实时凸型扩展成像技术，在线阵、凸阵 探头上均可实现； 4.1.31自适应动态信号优化技术，系统根据回波信号来源自动调节图像增益，实时自动优化二维、频谱、造影图像质量（附图）； 4.1.32单键组织自动优化技术或组织均衡技术：一键优化二维、M型和 频谱图像质量，包括增益、亮度、动态范围和基线，简化工作流程； 4.1.33三维成像功能（表面/透视/能量）； 4.1.34局部不失真放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率，利 于胎儿心脏检查及微小病灶的检出； 4.1.35二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免了彩色的叠加和外溢； 4.1.36血管增强技术：通过数字化减影技术有效增强腹部深部血管和微小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力； 4.1.37血管壁内膜弹性射频信号分析技术：在实时B型M型模式下，实现对血管弹性、内径变化等进行分析，可在线和离线分析 4.1.38实时组织回声差异强化功能，且分级可调≥5，在提高对比分辨率的同时维持图像的细微分辨率，利于细微结构的显示及微小病变的鉴别诊断； 4.1.39具有激励编码技术，增强信噪比，显著增加高频成像时的穿透力和空间分辨力； 4.1.40组织对比增强技术 4.1.41智能化斑点噪声去除技术（支持所有探头、多级可调、双幅同侧、实时对比，可以和其他技术结合）； 4.1.42动脉健康状况评价，可估计血管年龄； *4.1.43 DICOM3.0标准接口及相应软件 4.1.44内置一体化超声工作站，动、静态图像存储、压缩、回收、实时处理调节； 4.1.45组织定征成像：射频信号处理组件，用于乳腺、前列腺等实质脏器的组织定征成像，采用原始射频信号对肿瘤进行良恶性的诊断和鉴别诊断。 4.2 测量和分析（B型、M型、D型、彩色模式） 4.2.1 一般测量：长度、面积、周长、斜率等 4.2.2 产科测量：包括全面的①经线测量、②生长曲线、③预产期、④ 新生儿髋关节角度测量等; 4.2.3 血管血流测量及分析：①自动实时显示，②有颈动脉专用测量分 析软件包 4.2.4 频谱分析：多普勒血流测量与分析 4.2.5 心脏功能测量与分析：①精确心功能自动测量、②专用的室壁运动分析软件; 4.2.6 造影成像定量分析软件; 4.3 一体化图像存储与电影回放重现及病案管理单元 4.3.1 数字化捕捉、回放、存储动态和静态图像，实时图像传输，实时 解压缩，可进行参数编程调节; 4.3.2 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等; 4.3.3 主机硬盘≥80G，可读写的DVD驱动器或磁光盘驱动器及USB接口; 4.3.4 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调 节 4.4 参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发 4.5 输入/输出信号：输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频；输出：复合视频，RGB彩色视频，S-视频 4.6 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 4.7 在屏剪贴板和多画面同屏回放功能(≥8幅/屏),不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析(不作为加分项目) 五、技术参数及要求 5.1 系统通用功能 5.1.1 监视器：≥14寸，无闪烁逐行扫描医用彩色显示器 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，无闪烁 *5.1.2 探头个数：≥3个，至少应包括相控阵心脏探头、凸阵腹部探头和线阵高频探头。 5.1.3 探头接口：≥ 4个,已激活探头接口≥3个; 5.1.4 探头接口采用高级无针式接口技术 *5.1.5 安全性能：符合进口商品安全质量要求 5.2 探头规格 5.2.1 频率：超宽频带或变频探头 5.2.2 最高频率：≥12MHz 5.2.3 中心频率：可选择≥3种，中心频率可视可调 5.2.4 可选频率：二维图像与多普勒可选不同频率≥4种 5.2.5 类型：可支持相控阵、凸阵、线阵及多平面经食道探头，经阴 道探头和多平面经直肠探头； 5.2.6 高频率探头中心频率：≥7.5MHz 5.2.7 最大穿透深度≥30cm 5.2.8 相控阵、凸阵、线阵和腔内探头：应具备自然组织谐波及造影 谐波功能; 5.2.9 线阵/凸阵有效阵元数：≥256阵元 相控阵探头有效振子数≥96阵元 5.2.10 穿刺导向：探头配穿刺导向装置（凸阵、线阵探头） 5.2.11 二维与多普勒兼用性：相控阵：B/PW B/CW B/HPRF B/M 线阵：B/PW B/HPRF B/M 凸阵：B/PW B/HPRF B/M 5.3 二维成像主要参数 5.3.1 扫描频率 相控阵探头：频率2.0-4.0MHz，多频可变频，具有二次谐波功能； 线阵探头：频率5.0-12.0MHZ, 多频可变频，具有二次谐波功能； 凸阵探头：频率2.0-4.0MHZ，多频可变频，具有二次谐波功能； *5.3.2 成像速率： 相控阵探头，17cm深度全视野，在最高线密度下成像速率≥70帧/S（附图）； 凸阵探头,17cm深全视野，最高线密度下帧速率≥30帧/S 5.3.3 每帧线密度≥230线； 5.3.4 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦； 5.3.5 接收信号动态范围：≥160dB，可视可调,（可1dB调节）； 5.3.6 声束形成及处理：数字式声束形成器，多路信号并行处理，接收通道≥512，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径或动态变迹，A/D≥12bit； *5.3.7 谐波成像基波频率数≥2种，谐波成像与基波成像帧频相同； 5.3.8 组织谐波成像技术：所有探头均支持谐波成像技术； 5.3.9 超声造影成像功能：相控阵、凸阵、线阵探头均有造影成像功 能，且每支探头有多个造影频率选择； 5.3.10超声造影连续采集时间≥600秒； 5.3.11穿刺导向：腹部、小器官探头有穿刺功能； 5.3.12 灰阶图像回放重现：≥300帧 5.3.13 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8段; 5.3.14 空间分辨力：符合GB10152-1997国家标准，并提供检测数据; 5.3.15 条件预设：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节; 5.4 频谱多普勒主要技术参数 5.4.1 多普勒类型：脉冲波多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒; 5.4.2 最大测量血流速度：PWD≥7.6m/s,CWD≥10.2m/s; 5.1.3 最低测量血流速度：≤1mm/s（非噪声信号）（附图）; 5.4.4 显示方式：B/D、M/D、D、B/M、B/M/CFI、B/CFI/D; 5.4.5 电影回放时间：≥90秒 5.4.6 零位移动：≥6级 5.4.7 取样宽度及位置范围：宽度1mm-20mm，深度0.1-30cm; 5.4.8 滤波器功能：PWD高通滤波≥10级，低通滤波≥5级; CWD高通滤波≥8级，低通滤波≥5级; 5.4.9 显示控制：反转显示（左/右、上/下）、零移位、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位 5.4.10实时频谱自动包络并完成频谱测量计算 5.4.11单键实时优化二维、多普勒频谱和彩色血流图像； 5.5 彩色多普勒技术 5.5.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、彩色多普勒速度能量图、多普勒组织成像，二维图像/频谱多普勒/彩色血流图像三同步显示 5.5.2 彩色显示角度：10度-85度选择 *5.5.3 彩色显示帧数： 相控阵探头85度角，17cm深，最高线密度帧数≥15帧/s； 凸阵探头全视野，17cm深，最高线密度显示帧数≥6帧/s； 5.5.4 彩色显示控制：零位移动分±15级，黑/白与彩色对比，彩色对比，能通过一个键进行空间/时间分辨率的优调 5.5.5 彩色显示位置调整：线阵扫描，感兴趣的图像范围-20度—+20度选调； 5.5.6彩色增强功能： 彩色多普勒能量图（CDE） 组织多普勒能量图（TDI）（速度模式、加速度模式、能量模式、谐波模式、造影模式、M模式、应变率模式）， 可具方向性能量图（DCA） 5.5.7 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤2mm/s 5.5.8 二维、彩色可视可调独立变频
|  |  | 07020702 | 血管内超声诊断仪 | 数字化平台，WIN XP 操作系统,最新奔腾处理器，内置高速硬盘（不小于150G）,并具有四种即局域网、DVD、CD和70G移动硬盘的向外输出/存储功能，可以通过网络PACS系统存储和传输。 除DVD+CD兼容刻录存储外，要求具有移动式大硬盘（大于35G）存储转移数据功能。 专用一体化图像工作站，符合人体工程学原理，操作简便，系统可靠。 显示模式：横截面及血管纵视图，图像方便使用者搜寻适用的切面作参考、测量及记录，可自由选择显示360度，任何一个角度的矢状面；对采集的数百张横切面图像堆栈作实时血管的矢状面重建及显示，导管在退出过程可进行图像重建及显示。 彩色血流显示, 不同颜色显示血管管腔及血液，能分辨血液流动所致的轻微改变，从而检测血流位置和图像解读等相关功能。 虚拟组织分析学软件，用不同的颜色自动分辨斑块的性质及各成份所占比例，定性定量，具有不同组织成份比例图；不但可以进行斑块体积计算，还要求进行斑块面积计算； 具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件,可同时测量的面积数不少于三个,直径数不少于九个.并提供面积差额的百分比。 具有虚拟支架植入评价功能的软件,可精确测量面积和长度并准确评价支架植入效果。 具有灰度、图像质量和血斑减少等图像质量改进功能的数字信号处理(DDP)软件。 具有动态录像及图像的书签标记功能,可以无数量限制的进行标签标注。 导管自动回撤功能：可自动显示回撤距离，自动回撤距离不低于100mm。 走速分为0.5mm/s和1mm/s，自动回撤1mm/秒则最大扫描桢数应不少于3000桢, 0.5mm/秒则最大扫描桢数应不少于5000桢。 具有RF接口。能够输出RF射频原始信号，便于临床科研或教学用。 除DICOM3.0输出格式外，要求能够输出.wmv视频格式，方便用户直接Windows操作系统中使用，避免繁琐转换中影像质量降低。
|  |  | 07020423 | 一体式血管内超声系统 | 结构：产品由主机、电源盒、压力传感器、应用软件和计算机工作站等组成。性能：取样频率：8Hz、10Hz、20Hz、40Hz、50Hz、100Hz；压力传感器：－50hPa～400hPa（－50cmH2o～400cmH2o)。
|  |  | 07020608 | 医用超声诊断仪 | 由显示器、3.5MHz电子凸阵探头、印制板组件(主板、发射接收板、操纵控制板、探头接口板)、操纵面板和ABS工程塑料制作的台车/机箱等组成。性能：探头标称频率为3.5MHz；探测深度：≥160mm；分辨力：横向分辨力≤3mm(深度≤80mm)，≤4mm(80mm
|  |  | 07020702 | 中档彩色多普勒超声诊断系统 | 1、超轻便捷；2、高亮度全触摸屏；3、复合式超声成像系统，彩色激光打印机1台、稳压电源1台，探头4个（时-2相控阵探头，C6-2凸阵探头，L12-4线阵探头，C9-V4凸阵探头）
|  |  | 07020702 | 中端彩色多普勒超声诊断系统 | 1、超轻便捷；2、高亮度全触摸屏；3、复合式超声成像系统，彩色激光打印机1台、稳压电源1台，探头4个（时-2相控阵探头，C6-2凸阵探头，L12-4线阵探头，C9-V4凸阵探头）
175 | A032006 | 医用激光仪器及设备 | 07020448 | 激光多普勒 | 主要组成：主单元（PF5001)、激光多普勒单元（PF5010)、加热单元（PF5020)、经皮氧/二氧化碳分压单元（PF5040)。激光波长780nm，终端输出功率＜1mW；加热温度范围26-40℃，精度±0.5℃。 | 科研
|  |  | 07020430 | 激光多普勒血流仪 | 产品由主机和探头组成, 探头标称频率：2MHz、4MHz、5MHz、8MHz、10MHz，血流速度探测范围：0～50cm/s，误差±15%。
|  |  | 7020448 | 激光散斑血流成像仪 | 1.实时动态监控 CCD相机可以每秒100张得速度拍摄血流图像。使用者不但能掌握血流关注的空间分布，而且能清楚的看到血流实时动态变化情况。实时曲线及1/4-64倍视频数据播放速度的自由选择设置，更有助于进行数据分析。 2.高分辨率视频监测 监测区域大小，可以在平方毫米至15x15厘米间自由选择，病科进行分析。使用设定焦距及每秒自动背景补偿能够确保检测精度。PeriCam PSI可以选择常规或高分辨率进行监测。激光散斑血流监测视频系统的诞生使以前不可能监测的微循环现象成为可能，血流变化宛如电影一般展现。
|  |  | 07030110 | 离子成像系统 | 1、60个功能键；2、LCD和LED的数据显示；3、最高可同时控制16个激发/发射通道
|  |  | 07030110 | 全自动微生物分析系统 | 1、测试范围：可鉴定由环境、原料及产品分离培养出的微生物(包括苛养、厌氧菌等400余种微生物鉴定)。 2.6-8小时提供药敏结果；3、封闭、一次性微孔卡片,每张卡片标记条形码;4.数据可以和WHOnet联接，与LIS双向连接。
|  |  | 07030110 | 图像导航仪 | 1、内置式暗室设计；2、荧光、相差和明场多种显微观察方式；3、自动聚焦；4、自动/手动曝光；5、图像格式：BMP、JPG、TIFF、AVI；6、图像采集：单芯片彩色CCD，2/3英寸，大于1000万像素
|  |  | 07011200 | 显微镜激光切割系统 | 1、装配20W卤素灯；2、目镜视场18mm或20mm；3、4位镜嘴, 镜台驱动向右, 聚光镜驱动向左
176 | A032007 | 医用内窥镜 | 07010407 | 鼻窦镜 | 视向角：30度+ -3度，视场角：＞=70度，分辨率＞=14.01p/mm 1=10mm，照度＞=100001x 1=10mm，图像方向：正向。 1、由硬管内窥镜和无源手术附件组成；2、视向角分别为0°/30°/70°；3、视场角名义值90°（实际值83°)；4、镜体外径φ4mm；5、中心分辨率≥26.5 lp/mm（L=4mm) 1、由硬管内窥镜和无源手术附件组成；2、视向角分别为0°/30°/70°；3、视场角名义值45；4、镜体外径φ4mm | 科研
|  |  | 07020704 | 超声内窥镜 | 结构：超声内窥镜具有插入部、操作部、导光束和成像观察部组成。性能：可产生频率为6/9/10/20MHz;扫描转速6.67r/s;超声强度＜10mW/cm2。
|  |  | 07020509 | 单气囊小肠镜 | 光学系统：视野角140度（直视），景深5-100mm，外径：9.2mm;先端部：外径9.2mm;弯曲部：弯曲角度上下各180度、左右各160度；插入部：外径9.2mm;有效长度：2000mm;全长2345mm;钳道：钳子管道内径2.8mm、钳子出口方向：左下方；气囊设定压力：5.4kpa;外形尺寸（宽*高*深）：374*151*486；功率：150VA；重量：11kg
|  |  | 07020506 | 电子腹腔镜 | 1、30°镜；2、超广角；3、直径10mm；4、工作长度31cm 该产品由电子腹腔镜(WA50010A、WA50012A、WA50012L、WA50014L)组成。外观: 外表面无明显的突起,划痕等有可能划伤人体或镜子的粗糙表面。最大插入部外径: 10mm，允差范围-10%和+5%内。有效长度:325mm(WA50010A、WA50012A)/390mm(WA50012L、WA50014L)，允差范围±3%内。光学要求:视野角80°，允差-5%，上限不计；视向角0°(WA50010A)/30°(WA50012A、WA50012L)/45°(WA50014L)，允差±10°；分辨率3.98Lp/mm，允差-10%，上限不计。照明场和视野场重合性: 照明场应大于观察视场，无明显的亮暗分界线。
|  |  | 07020509 | 电子结肠境 | 包括软性电子结肠镜、吸引按钮、送水送气按钮和钳子管道开口阀；产品其有效长度、先端部外径、软管部外径、钳子孔道内径以及弯曲角和视野角等参数不同
|  |  | 07020458 | 电子内窥镜 | 1、视向角：视向角一般分为前视（00°、12°）、斜视（30°、45°）、侧视（70°、90°）；2、＞9.92Lp/mm(L=10mm）；3、均匀性
|  |  | 07020506 | 电子胸腔镜系统 | 该产品由导光束、物镜和图像传感器(简称CCD)组成；主要性能参数：视场角:80度，最小照度:10000Lx(L=20mm)，观察深度:15mm -100mm，分辨率≥7.43Lp/mm(L=20mm),最大插进部外径:10mm,有效长度：330mm,全长3000mm.
|  |  | 07020305 | 电子支气管镜 | 电子支气管镜的型式为手持式前视型，视场角:115°；照度不低于 40000 lx (工作距10mm)；分辨率不低于 12 lp/mm(连接高清摄像时)，不低于 9lp/mm(连接普通摄像时)；可清晰观察范围1-100mm；插入部长度620 mm；最大插入部外径:6.5mm；最小器械孔道内径≥2.2 mm。
|  |  | 07020506 | 腹腔镜 | 由硬管内窥镜和无源手术附件组成。视向角分别为0°/30°；视场角名义值80°(实际值74°)；镜体外径φ10mm；中心分辨率≥8.5 lp/mm(L=40mm)。 1、冷光源照明；2、腹腔镜镜头（直径为3～10mm；3、数字摄像技术
|  |  | 07020506 | 腹腔镜操作模拟系统 | 1、画面清晰；2、器械真实；3、操作手感与实际手术手感相同
|  |  | 07020000 | 腹腔镜手术模拟器及妇科、直肠模 | 1、腹腔镜手术模拟器以高端计算机技术为基础，利用人体解剖学视觉重建和力反馈技术，训练临床腔镜外科医师进行腹腔镜手术训练。 2、 模拟器能够真实模拟临床手术器械、病人情况、操作手感与手术步骤。 3、 模拟器必须具备专业的力反馈设备，使得模拟器操作手感与临床相同。 4、 模拟器能够训练临床医师医学思维，如手术出现重大不可预知情况后，可转为开腹手术，转为开腹手术时需提供转为开腹手术的原因。 5、 模拟器能够对每一次练习全面评估，并对手术过程中的错误操作进行自动拍照。 6、 系统能够编排不同难度、进度及内容的课程；保存练习记录，查看成绩，数据可以用EXCEL表格行式输出，用于统计及评估。
|  |  | 07010700 | 腹腔镜手术模拟系统 | 1、人体解剖视觉重现；2、力反馈技术；3、模拟器画面清晰、脏器逼真、器械真实，操作手感与临床手术的相同
|  |  | 07020513 | 高清电子消化内镜系统 | 1、防水密封工艺；2、内镜角度操作采用链式传动；3、可操作性高
|  |  | 07011000 | 宫腔镜手术模拟系统 | 产品由内窥镜(镜体)、操纵器、导光束组成。接通冷光源，在物距为20mm处观察,照明光斑应布满视场；内窥镜在景深范围内成像应清楚，其清楚范围不少于视场直径的70%；镜管头端和镜鞘头端表面粗糙度应小于0.4μm；内窥镜镜管应无致敏反应，刺激反应应不大于轻度，细胞毒性应不大于1级；产品的电气安全性能应符合注册产品标准附录A的要求。
|  |  | 07020502 | 共聚焦激光显微内窥镜 | 视向角：0°，允差±3°；视场角：140°，允差±15％；分辨率≥9.2Lp/mm(L=10mm时)；照度：≥40000Lx(L=10mm时)；景深：3－100mm；上/下弯曲角：130°/130°，允差(＋20°，－10°)；左/右弯曲角：120°/120°，允差(＋20°，－10°)；吸引量：≥950mL/min；送气量：≥1050mL/min；送水量：≥50mL/min。
|  |  | 07010831 | 关节镜系统 | 由光学镜和附件组成(见附录)。该产品视场角：70°(455-12000、455-26200、455-27200、455-28200、455-29200)/95°(455-19300、455-19390、455-20300),允差-10%；视向角：0°(455-26200)/30°(455-12000、455-19300、455-19390、455-27200、455-29200)/70°(455-20300),允差±3°；中心分辨率≥21.01p/mm(L=20mm)。
|  |  | 07010816 | 关节内窥镜 | 产品性能结构及组成:硬管内窥镜。视向角0°/30°/45°/70°，视场角100°；镜体外径φ4mm；可清晰观察范围1-50mm；分辨率31.1 lp/mm（L=4mm)。,关节内窥镜生产厂家地址,产品适用范围用途:用于对关节部位的检查，可配合无源手术器械使用。
|  |  | 07010900 | 泌尿内镜模拟器 | 1、力反馈技术；2、皮通路穿刺模拟器；3、手术训练模块
|  |  | 07020506 | 泌尿系统腹腔镜 | 1、30度；2、不失真超广角；3、HD高清镜
|  |  | 07020458 | 内窥镜 | 产品性能结构及组成:由摄像头、控制主机、键盘、连接线组成（见附页)，摄像头由CCD、物镜适配器构成。有效象素名义值260kPix，允差-20%；最小照度（灵敏度)≤3 lux(f=1.4条件下)；扫描频率精度：行频15625Hz，场频50Hz；信噪比50dB。
|  |  | 07020513 | 上消化道内窥镜 | 产品由主机、超声探测器、显示器、光学跟踪器、定位器、脚踏开关和软件（release 1.2)组成，系统定位精度误差不大于±0.5mm，声输出参数已公布。
|  |  | 07020509 | 十二指肠镜 | 规格：先端部12.6mm、钳子管道3.7mm；光学系统：视野角 100° 、视野方向： 15°向后斜视 、景深：5-6mm,先端部外径12.6mm；插入部：外径11.3mm;弯曲部：弯曲角度上：120°下90°右：110°左90°；有效长度1240mm；全长1550mm;钳子管道：内径3.7mm,最小可视距离：先端部10mm;激光兼容性：否；高频兼容性：是；内径信息记忆功能：是
|  |  | 07020510 | 胃肠动力学检查系统 | 结构：产品由主机、电源盒、压力传感器、应用软件和计算机工作站等组成。性能：取样频率：8Hz、10Hz、20Hz、40Hz、50Hz、100Hz；压力传感器：－50hPa～400hPa（－50cmH2o～400cmH2o)。
|  |  | 07020513 | 胃肠诊断仪 | 扫描方式：3.5MHz机械扇形扫描;分辨率：横向2mm 纵向1mm;显示方式：B、B／B 探测深度：≥160 mm;采用大规模PLD器件及SMT技术大大提高产品可靠性
|  |  | 07020500 | 胃镜 | 由GIF-Q150型电子胃镜、附件(吸引按钮、送气送水按钮、钳子拴、口垫)和选购件(喷雾按钮)组成。有效长度：1030mm±10%。弯曲角:上:210°(允差：+0°/-15°)/下:90°(允差：±10°)/右:100°(允差：±10°)/左:100°(允差：±10°)。视野角:直视140°(±15%)。分辨率:观察深度6mm时，≥9.43Lp/mm;观察深度100mm时，≥0.89Lp/mm。送气量≥700ml/min；送水量≥25ml/min；吸引量≥400ml/min。
|  |  | 07020704 | 消化内窥镜虚拟训练系统 | 1、高度模拟临床实况；2、系统模拟器以高端计算机技术为基础；3、模块库病例充分
|  |  | 07020506 | 胸腔镜 | 视场角≥60°，放大率≥1X，分辨率≥7.02lP/mm，景深2mm-150mm，镜体外径Ф10mm，工作长度325mm；内窥镜视向角分别为0o、30o和45o。穿刺器:工作长度为110mm,穿刺锥前端外径：小尖头Ф5mm，大尖头Ф10mm，穿刺鞘外径:小尖头Ф6.5mm,大尖头Ф11.5mm。
|  |  | 07020458 | 影像处理机系统 | 1、分辨率：9.36Lp/mm（物距30mm)；2、照度：10000lx；3、工作间隔：5mm～50mm
|  |  | 07020305 | 支气管镜 | 视场角:115°；照度不低于 40000 lx (工作距10mm)；分辨率不低于 12 lp/mm(连接高清摄像时)，不低于 9lp/mm(连接普通摄像时)；可清晰观察范围1-100mm；插入部长度620 mm；最大插入部外径:6.5mm；最小器械孔道内径≥2.2 mm。
|  |  | 07020305 | 支气管镜虚拟训练系统 | 1、高像素CCD芯片，高分辨率的图像；2、广阔的100度视野角；3、上/下 180度/130度大弯曲角度
|  |  | 07020312 | 电子鼻咽喉镜 | 电子鼻咽喉镜分辨率≥ 15 lp/mm，视场角90°，可清晰观察范围1-100mm。电子鼻咽喉镜由CCD接收器(包括插入管(前端为CCD传感器))，信号传输系统(包括摄像主机接口保护盖，摄像主机接口，Storz/Xion适配器，光源接口， 操控手柄，测漏器接口，操控杆，可编程的功能键)，软管构件(包括导光索，信号线)组成。 | 科研
177 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 07050116 | 经颅直流电刺激设备 | 1、1通道，（阳极刺激和阴极刺激），可调电流高达5,000μA、可调节的时间达到30分钟；2、2个标准模式， 刺激模式：单刺激（连续刺激，可调节，渐入和渐出），脉冲（循环开启/关闭刺激，可调脉冲宽度和间隔） | 科研
|  |  | 07050126 | 数据手套 | 1.12位A/D；2.以光纤元件为基础，14个(极其以上)传感器，每根手指配两个传感器，可测量关节的平均值和第一个关节，手指之间配有外展传感器；3.全速USB1.1，RS-232接口。 | 科研
|  |  | 07010800 | 骨科创伤手术模拟器 | 1、可在手中进行X射线透视扫描辅助定位；2、可明确手术器械与病人解剖结构的相对位置；3、减小手术的暴露范围
|  |  | 07000000 | 螺旋水刀 | 产品性能结构及组成:压力发生：液压系统；压力范围：1～150ba；切割介质：无菌氯化钠溶液。
|  |  | 07020727 | 皮肤病光子治疗仪 | 全身治疗仪；辐射灯管：26 UVB TL01灯管；功耗：3000W；辐射频谱：UVB TL01灯管：310～315nm，最大峰值：311nm。手足治疗仪；辐射灯管：5 PUVA灯管；功耗：260W；辐射频谱：PUVA灯管：315～400nm，最大峰值：355～365nm。手足治疗仪；辐射灯管：14PUVA灯管；功耗：130W；辐射频谱：PUVA灯管：315～400nm，最大峰值：355～365nm。便携治疗仪；辐射灯管：2 UVB TL01灯管；功耗：110W；辐射频谱：UVB TL01灯管：310～315nm，最大峰值：311nm。手持治疗棒；辐射灯管：UVB TL01灯管；功耗：40W；辐射频谱：UVB TL01灯管：310～315nm，最大峰值：311nm。UV系列紫外光皮肤病治疗仪生产厂家地址,产品适用范围用途:临床用于对皮肤病患者进行紫外光的皮肤照射辅助治疗。
|  |  | 07010800 | 硬组织磨片机 | 1.磨片最小厚度：5μm 2.磨片最大尺寸：100×50mm 3.磨片平台：变速磨盘 4.样本固定方式：载玻片真空吸附 5.转速：10-200min-1 6.磨盘直径：300mm 7.磨片控制方式：电子自动控制 8.磨抛介质：磨砂纸、抛光纸 9.磨抛纸直径：270-300mm 10.冷却方式：水冷却 11.设备尺寸：800×800×600mm 12.设备重量：90kg 13.电源：220V/50Hz/0.15KW/1.0A
178 | A032010 | 医用磁共振设备 | 07030000 | 磁共振系统 | 产品由机架、超导主磁体、梯度场线圈、Tim型RF线圈、诊断床、控制部分、应用软件组成。医学全在线 性能：超导磁体1.5T；最大梯度场强30mT/m、梯度场切换率125T/m/s；高对比度空间分辨率≤2mm, 最小切片厚度二维时0.1mm，三维时0.05mm。 | 科研
|  |  | 07020700 | 核磁成像谱仪 | 1、频率范围1-100MH；2、相位模式类型；3、16倍加速技术
|  |  | 07030100 | 核磁共振机 | 由扫描架、检查床、MRI单元、操作台、滤线盒、线圈、校正模具组件、磁场变动校正装置、门控单元、UPS组成。性能：磁体是永磁体0.2T±0.001T；高对比度空间分辨率2mm以下;最薄层厚2.5mm±1mm(2D模式)，1.0mm±0.4mm(3D模式)；磁场均匀性：在350mm×300mm(X,Y,XZ)回转空间情况下，60ppm以下;图像信噪比70±10.
|  |  | 07030101 | 核磁共振仪 | 1、磁场强度：11.7T； 2、控制柜：Bruker AVANCE 双机柜三通道控制柜； 3、计算机：DELL Windows XP PC工作站； 4、探头及主要功能： 多核梯度探头TBI：梯度匀场；一维、二维及多维梯度场实验；杂核的核磁共振实验； 5、四核探头QNP：可做13C、1H、31P、19F谱；
|  |  | 07030100 | 小动物光成像系统（小动物多光谱光声断层扫描系统） | 1.激光系统 固体OPO泵浦激光器 ,波长可调范围680 nm~950 nm 脉冲时间：＜7 ns 波长调节误差：＜0.5 nm 2.超声接收装置 CCD相机整合于系统内，分辨率 650×490，像素大小5×5um， 3.温控动物床 3.图像撷取 灵敏度：ICG探针灵敏度≤ 50 nM，金纳米颗粒灵敏度≤ 15 fM 4.2空间分辨率：＜150 μm（整鼠）,时间分辨率：≤0.2s 4.3视野范围：径向 30 mm，轴向 120 mm，轴向定位精度：0.1 mm 4.4一次扫描过程可实现小鼠全身三维成像，全身扫描时间＜8分钟 4.5穿透深度：≥40 mm 4.6撷取时间：单波长激发横切面影像< 100 ms/frame; 多光谱激发横切面影像< 1 s/frame； 4药代动力学分析：有药代动力学专门软件，具有快速全身扫描能力，结合多光谱扫描和分离技术，能同时分离Hb和多种荧光探针，以实现药代动力学分析
179 | A032011 | 医用X线设备 | 07050502 | 4D模拟定位机 | 1、16排探头螺旋CT扫描；2、孔径≥75cm、真实扫描视野≥60cm；3、移动速度0.5-100mm/s；4、定位精度≥±0.5mm。 | 科研
|  |  | 07020702 | 64排螺旋CT | 1、64排探测器；2、0.4mm的图像清晰度；3、快速4D成像技术；4、旋转一周小于0.4S
|  |  | 07030104 | CR系统 | 1、扫描分辨率：全景； 2、标准分辨率(高速模式)≥4.5lp/mm； 3、高分辨率≥7lp/mm，或10pixesl/mm(像素/毫米)的高分辨率IP板； 4、速度：90多张/小时IP板； 5、像素：3000万
|  |  | 07030105 | C臂X光机 | 1、20mA； 2、高密度组织成像； 3、多种工作模式
|  |  | 07030109 | C型臂 | 1、产品由控制台、发生器、图像增强器和影像处理系统、监视器、运动和支持部件组成。 2、标称电功率2KW（100KV，20mA，0.1s)，高压发生器工作频率40KHz；X射线管（固定阳极，双焦点0.5mm/1.5mm)；摄影管电压调节范围:40-110kV,摄影管电流固定为20mA，透视管电压调节范围:40-110kV,透视管电流：连续模式0.5-4.0mA，脉冲模式0.5-5.0mA，增强模式固定为10mA；电流时间积0.4-100mAs。
|  |  | 07030101 | C型臂X光机 | 1、低剂量、高分辨率； 2、脉冲透视功能； 3、C型臂机架系统上下移动≥45cm； 4、CCD高分辨率图像采集≥1024*1024*12bit
|  |  | 07030109 | C型臂成像系统 | 1、顶级质量的三维成像；2、多种工作模式；3、高分辨率双医用液晶监视器
|  |  | 07030109 | C型臂数字减影机 | 1、高压发生器：80KW；2、摄影管电压范围40-150KV，摄影管电流范围10-1000mA，摄影时间范围1.0ms-8.0s；3、电流时间积范围0.5-800mAs4、高压发生器：100KW；摄影管电压范围40-150KV，摄影管电流范围10-1250mA，摄影时间范围1.0ms-8.0s；电流时间积范围0.5-800mAs。
|  |  | 07030100 | X光机 | 1、高压发生器40-150KV；2、X射线管（旋转阳极，双焦点1.2mm/2.0mm)；3、摄影最大电流时间积：500-800mAs。
|  |  | 07030101 | X光拍片机 | 1、高压发生器: 可配POLYDOROS LX50Lite型 (输出功率50kW, 摄影管电压40kV～150kV，带OPTILIX 150/30/50HC-100X射线管)或POLYDOROS LX80型(输出功率80kW, 摄影管电压40kV～150kV，带OPTILIX150/40/80HC-100X射线管)；2、探测器：TrixellPixium4600型，3kX3k矩阵，像素尺寸143μm，空间分辨率2.7LP/mm。
|  |  | 07030108 | X射线断层检查仪 | 1、50％的扫描剂量获得100％的心脏诊断细节；2、160KW的功率储备；3、78cm（31”）的扫描孔径和重建视野 4、高压范围：10-225kv；5、操作模式：锥束扫描；6、像素数量：1 024×1 024；放大倍率：1.6-200倍
|  |  | 07030109 | X射线粉末衍射仪 | 1.铜靶；2 最大输出功率3kW；3.管压60kV，管流60mA；4.固定发散狭缝：包括4°，2°，1°，1/2°，1/4°
|  |  | 07030108 | X射线计算机断层扫描系统 | 1、固体探测器16排；2、空间分辨率: 在中心剂量不大于40mGy的CT运行状态下,标准重建8.5Lp/cm(0％MTF@HiRes)；6.5Lp/cm (10％MTF@HiRes)；4.0Lp/cm(50％MTF@HiRes),高分辨重建:15.4Lp/cm (0％MTF@HiRes)；13Lp/cm (10％MTF@HiRes)；8.5Lp/cm(50％MTF@HiRes)；低对比度分辨力不大于3.0mm(0.3％对比度,中心剂量不大于37.2mGy)；3、重建时间: 3fps,选件 6fps；4、最小体层厚度0.625mm；5、最长扫描时间4.0s，最小扫描时间0.5S，螺旋扫描最长连续扫描时间不大于120s。
|  |  | 07030100 | X射线全身诊断系统 | 1、标称电功率:63kW;2、旋转式阳极,风冷栅极式X射线管；3、焦点:0.4 / 0.6/1.0mm；4、管电压调节范围:摄影40～125kV;连续透视:50～120kV; 5、脉冲透视:50～110kV;6、摄影管电流调节范围:25～1000mA;
|  |  | 07030104 | X射线数字成像系统 | 1、产品由升降装置，全景成像旋转C臂，头颅摄影支架，X射线源组件，全景及头颅传感器(CCD探测器)组成；2、标称电功率900w；3、管组件(固定阳极，焦点0.5)；4、管电压调节范围：50-90kV；5、管电流调节范围2-10mA
|  |  | 07030100 | X射线血管造影系统 | 1、标称电功率80KW；2、X射线管组件：MEGALIX Cat Plus125/20/40/80-121/122GW，焦点 0.3/0.6/1.0；3、摄影管电压调节范围:40-125kV；摄影管电流调节范围10mA/40KV-800mA/100KV；透视管电流调节范围1mA/40KV-24mA/125KV；加载时间调节范围1ms -200ms；4、发生器最大功率100KW；5球管热容量783KHU；6、透视成像
|  |  | 07030101 | X射线照射仪 | 1、精度/分辨率： + / - 0.1mm ;曝光阈值：剂量≥ 200μGy ;剂量率≥ 20μGy/s最小曝光值; 最小曝光值：取决于应用程序 ;测量方法：打开测量 – 无需添加过滤连接设备：标准USB （ 2.0 ），即插即用组件操作温度范围：15-40 °C; 存储温度范围：0-50 °C ;
|  |  | 07030100 | X射线诊断系统 | 1.配置(DXB-G14345)型X射线管组件时(旋转阳极，焦点0.4/0.6/1.0)；标称电功率63 KW；摄影管电压调节范围:40-125kV,透视管电压调节范围:50-125kV；摄影管电流调节范围10-1000mA；透视管电流调节范围0.5-4.0mA；加载时间调节范围1.0ms-10s，透视10min以下。医学全在线 2.配置(DXB-0624CH)型X射线管组件时(旋转阳极，焦点0.6/1.2)；标称电功率80KW；摄影管电压调节范围:40-150kV, 透视管电压调节范围:50-125kV；摄影管电流调节范围10-1000mA；透视管电流调节范围0.5-4.0mA；加载时间调节范围1.0ms-10s，透视10min以下。 1、球管热容量783KHU；2、固态稀土陶瓷探测器共有24（排）×672 个；3、高压发生器功率为60kW
|  |  | 07030104 | X线电视自动照相成套 | 1、成像速度快；2、图像质量高；3、层次更加丰富
|  |  | 07030301 | X线机 | 由X线球管，发生器，检查床及控制系统等组成。*该产品由高压发生器、X射线管组件、控制台、摄影床、支柱等组成。*性能：高压发生器55KW；X射线管（双焦点0.6mm/1.0mm)；管电压调节范围：40KV-150KV；最大管电流时间积800mAs。 1、60KHz高频逆变式高压发生器；2、极好的机动性能；3、特殊伸缩式全方向转动臂使床边球管定位准确、快速、轻巧；4、支柱旋转左右270°
|  |  | 07030108 | 大口径CT机 | 1、数字合成透视(DCRs)技术；2、模拟、自动图像配准、三维计划、调强放射治疗 (IMRT) 和图像引导放射治疗（IGRT）；3、高质量扫描仪
|  |  | 07030108 | 单螺旋CT机 | 1、单螺旋；2、采集层数大于16层/360°；3、扫描时间小于0.8S/360°
|  |  | 07050500 | 多波长医用激光仪 | 由独立系统工作台、七节关节臂、脚踏开关和护目镜构成。激光波长1064nm、532nm；单模；最大脉冲能量1000mJ（1064nm)，400mJ(532nm)，输出能量不稳定度优于±20%；光斑直径1-7mm；脉冲宽度5-10ns，脉冲重复频率1、2、5、10Hz
|  |  | 07030108 | 多层计算机断层扫描系 | 主要由扫描架、X射线发生装置（130KV/180 mA)、诊断床、控制台、图像处理系统等组成。低对比度分辨力：在扫描时间为1.0s/0.8s,用16cm；CATPHAN体模时，为3.0mm；图像重建时间≤2s；最小体层厚度1mm；最大连续螺旋扫描时间≤80s. 扫描架倾斜角度误差±0.5°。
|  |  | 07030101 | 多功能X线机 | 产品由高压发生器，球管，诊断床，影像增强器(9" 、12" 和 16" )以及OPERA D4000数字系统所组成。高压发生器功率O-G500RF型 50kW，O-G650RF型65kW，O-G800RF型80kW，摄影管电压范 围40-150kV，透视管电压范围40-125kV；摄影管电流范围 ：10-630mA(50kW)，10-800mA(65kW)， 10-1000mA(80kW)；透视管电流范围0.5-6mA；曝光时间范 围：摄影1.0-6300ms，透视0-5min或0-10min。
|  |  | 07030101 | 多功能平板探测器X线 | 产品由高压控制柜(D150BC-40)、操作台、X射线管组件、限束器、诊断床(ZS-100I)、含平板探测器的图像处理装置组成。性能：性能：标称电功率50/80KW；0.4/0.7JG326D-265型X射线管组件(旋转阳极，焦点0.4/0.7)；0.7/1.2JG326D-265型X射线管组件(旋转阳极，焦点0.7/1.2)；管电压调节范围:摄影40-150kV,透视50-125kV；X射线的管电流调节范围：摄影10-500mA(0.4/0.7JG326D-265)，或10-800mA(0.7/1.2JG326D-265)，透视0.3-20mA；加载时间调节范围0.001-10s；电流时间积0.5-800mAs。可视空间分辨率应不低于1.2lp/mm。
|  |  | 07030108 | 多模式活体成像系统 | 制冷CCD：绝对零下90度，CCDD像素：2048*2048；最大成像视野：25*17cm；激发荧光波段：10；发射荧光片架：10；X成像面积：25*15cm;
|  |  | 07030108 | 放疗CT模拟机 | 1、16排大孔径螺旋；2、4D-CT采集功能；3、85厘米的超大孔径
|  |  | 07070131 | 放射药物合成仪 | 1、温度工作范围：30℃-200℃；2、带有放射性废气吸附冷阱和封闭式反应体系；3、配备主分离柱和预分离柱的 HPLC 柱
|  |  | 07030110 | 分子影像系统 | 1、平板式SPECT/CT；2、1024*1024像素；3、宽大的开放式扫描架；4、超薄(0.1", 2.5 mm) 的成像床板
|  |  | 07020702 | 共焦激光造影断层扫描检查系统 | 品由HRT3摄像头系统（含底座 /指示灯 / 半导体激光 /颏托和前额托架)、Rostock角膜显微物镜、眼睛监视CCD摄像头以及视网膜模块、青光眼模块和角膜模块软件、1394线及数据线和电源线、脚踏开关组成。激光波长670nm±20nm，激光功率≤200μW。横向视野：视网膜模块和青光眼模块(15°±0.5°) X (15°±0.5°)，焦距可调范围-12D～+12D。角膜模块(0.4±0.08)mm×(0.4±0.08)mm，焦距可调范围3mm±0.6mm。光学分辨率：1)视网膜图像和视神经乳头图像：横向光学分辨率≤10μm，纵向光学分辨率550μm±100μm；2)角膜图像：横向光学分辨率2μm±0.4μm，纵向光学分辨率6μm±0.8μm；数字分辨率：1)视网膜图像和视神经乳头图像：横向数字分辨率：≤10μm/像素，纵向数字分辨率(62μm±10μm)/像素。医学全在.线www.med126.com 2)角膜图像：横向数字分辨率(1μm±0.2μm)/像素，纵向数字分辨率(2μm±0.4μm)/像素。
|  |  | 07010815 | 骨骼密度计 | 1、5通道架构允许降低扫描时间和更好的图像分辨率；2、小扇束配置最小的几何失真，甚至全身扫描；3、可使用单位铅笔束模式
|  |  | 07050502 | 光电磁定位系统 | 1、定位精度高；2、系统稳定性强；3、可操作性高
|  |  | 07070101 | 核苷酸片断分析系统 | 双链DNA片段大小分析: 分辨率优于1/100; 片段大小范围: 50-2000bp(DNA Sepò分离柱温度范围:50-52℃); 2. 突变检测: DNA片段大小范围:80-1000bp可检测单碱基突变; 3. 对未知的SNP和单个核苷酸突变, 系统检测的准确率大于96%; 4. 对已知的SNP和单个核苷酸突变, 系统检测的准确率大于99.9%; 5. 突变检测DNA Sep分离柱温度范围:53-78℃; 6. 高通量突变检测： 8分钟/样; 7. 寡核苷酸(oligo)质量控制, DNA Sepò分离柱温度范围: 80℃; 8. 寡核苷酸(oligo)质量控制: 5-80mer, 可检测单碱基差别; 5-30mer, 可检测相同长度寡核苷酸中单碱基序列的差别; 9. RNA分析, DNA Sep分离柱温度范围: 80℃; 10. RNA分析, 检测范围: 200-5000nts, 分辨率优于1/100; 11. WAVE核苷酸片段分析系统具备纯化DNA,Oligo, RNA的能力; 12. WAVE核苷酸片段分析系统结果重复率可达99.9
|  |  | 07030108 | 活体影像系统 | Inveon PET性能参数： 最高图像分辨率：LSO 晶体；<1.4 mm超高分辨率 最高灵敏度：10%，最快扫描时间、最少剂量 最大视野：有效径向视野10 cm，有效轴向视野12.7 cm；可以进行大范围动态扫描 最快时间分辨率：1.5 ns，在单位时间内得到更多的真计数 最快采集速度：0.3 s/帧 Inveon CT性能参数： 最高分辩率：40微米 扫描能力：超短球管曝光时间，球管电压、电流灵活调节 单床位扫描视野：8.5 cm，一个床位完成小鼠全身扫描 自动缩放控制技术：灵活选择研究部位 实时重建技术：快速重建、流程最优化
|  |  | 07030108 | 螺旋CT机 | 1.机架系统: 机架孔径≥70cm;机架倾角≥±30°;机架控制面板前后共4个;球管焦点到等中心点距离≤55cm;球管焦点到探测器距离≤95cm;呼吸指示液晶屏（两个）自动与扫描序列匹配;机架驱动方式数字化钢带驱动;机架内部冷却方式;风冷或水冷;机架倾斜时螺旋扫描.2.X线部分:高频逆变式高压发生器;最大功率≥100KW ;最高输出管电流≥800mA ;最低输出管电流≤10mA;输出管电压范围80－100－120－140KV;最低输出剂量mAs≤4mAs;X线球管；球管阳极热容量≥8.0MHU 或无热容量限制球管；球管散热率≥2000KHU/min；球管最低保用时间球管最低保用时间≥20万秒；球管焦点：小焦点≤0.6x0.7mm2、大焦点≤0.9x0.9mm。3.探测器：材料种类固体稀土陶瓷;每排物理探测器数量≥900个;探测器排数≥64排；扫描层数(360°)≥64层；通过共轭采集技术使64排探测器采集128层数据，重建层数≥128层；64层扫描时,探测器的覆盖范围≥40mm；探测器单元总数≥58000个；亚毫米探测器宽度≥40mm。4.检查床：最大扫描范围（螺扫时，无金属范围≥200cm；定位精度≤±0.25mm◎227KG；最大载重量≥220kg；检查床最大扫描速度≥130mm/sec。5.扫描参数：最短扫描时间(360°)；最短扫描时间(360°) ≤0.35s；重建速度(64层模式，5122) ≥15幅/秒；扫描视野FOV 25-50cm；最薄扫描层厚≤0.625mm；一次连续螺旋扫描能力≥60秒（最快扫描条件下）；毫秒步进的心脏变速扫描技术有；定位像长度≥1900mm；CT值范围-31743～+31743；螺距值范围0.16－1.75。6.分辨率：空间分辨率注明测量条件X、Y轴≥13.7Lp/cm @ 10%MTF；密度分辨率注明K.V.,mAs,剂量(mGy),FOV,层厚,模型,扫描距阵:5122 ≤3mm直径圆，密度差0.30%，剂量≤22mGy；Z轴各向同性分辨率≤0.30mm
|  |  | 07050211 | 模拟定位机 | 1.基本参数：治疗床等中心旋转范围：±105°；界定器旋转范围：±105°；辐射野尺寸：在SAD=1000mm时，20mm×20mm~400mm×400mm；非对称野：在SAD=1000mm时，单边-100mm~+200mm。2.检查参数：X射线检查参数：50KW的高频高压发生器具有正、侧位选择多项摄像条件，IBS控制、mA优先、KV控制、自动亮度调节、故障自动诊断；透视管电压：40kV~125kV；管电流：25mA~630mA；摄像曝光时间：0.0035s~6s。3.X-TV系统：500mA进口X射线球管；双焦点：0.3mm~1.0mm；X射线摄像增强系统；高清晰度CCD TV系统；图像分辨率：≥1.4LP/mm
|  |  | 07030108 | 全身X射线断层扫描仪 | 产品性能结构及组成:产品由机架,患者检查床，控制台，电源分配装置，探测器，球管，高压发生器，显示器,图像后处理工作站及选件(磁光盘驱动器、UPS、稳压电源、配电器) 组成。性能：固体探测器16排；空间分辨率: 在中心剂量不大于40mGy的CT运行状态下,标准重建8.5Lp/cm(0％MTF@HiRes)；6.5Lp/cm (10％MTF@HiRes)；4.0Lp/cm(50％MTF@HiRes),高分辨重建:15.4Lp/cm (0％MTF@HiRes)；13Lp/cm (10％MTF@HiRes)；8.5Lp/cm(50％MTF@HiRes)；低对比度分辨力不大于3.0mm(0.3％对比度,中心剂量不大于37.2mGy)；重建时间: 3fps,选件6fps； 最小体层厚度0.625mm；最长扫描时间4.0s，最小扫描时间0.5S.机架开口直径为700mm ± 5mm, 机架倾斜角度为前、后30°±１°螺旋扫描最长连续扫描时间不大于120s。
|  |  | 07030108 | 全身X射线计算机断层扫描系统 | 结构：由机架，患者检查床，控制台，配电装置，工作站，球管及照相机构成。性能：机架开口直径为70cm；空间分辨率10％MTF的对比情况下为13Lp/cm；低对比度分辨力（20cm CATPHAN模型)在0.3％的对比情况下，在13.3mGy时为5mm，在37.2mGy时为3mm；重建时间小于1.5s；最小体层厚度为*0.625mm； 扫描架倾斜角度范围：前/后±30度
|  |  | 07030103 | 全数字化乳腺X光机 | 1、从二维运动到三维运动；2、倾斜投照；3、正面双手摆位
|  |  |  | 乳腺X光机 | 能通过一个键进行空间/时间分辨率的优化。二维、彩色可视可调独立变频，可直接用按键旋钮调节 彩色显示速度：≤6mm/s，非噪音干扰信号 7.图像存储 数字化储存静态及动态图像，实时图像压缩 主机储存空间需具有硬盘≥50G 8.超声功率输出调节：B/M、PWD、COLOR、DOPPLER输出功率分级可调
|  |  | 07020618 | 乳腺X射线诊断仪 | 本系统由高压发生器、X射线管、摄影床以及附属品、选装品组成。*性能:高压发生器 2.8KW/39KV;X射线管（旋转阳极，双焦点0.1mm/0.3mm) ;大焦点：摄影管电压调节范围22～39KV，摄影管电流时 间积2～600mAs;小焦点：摄影管电压调节范围25～35KV， 摄影电流时间积2～200mAs；旋转移动活检摄影时约90° ～－90°。
|  |  | 07030103 | 乳腺X线机 | 高频X射线发生器 工作频率:40KHz 20-35kV,0.1kV步进调节 1-300mAs步进调节 自动电压补偿 数字显示电压(kV)和电流时间 积(mAs) 灯丝高压联锁装置 X射线管 小焦点0.5mm钼靶阳极 铍、铝过滤器:0.5mm铝当量 C形臂 弹簧定位转动+180/-90度 焦片距650mm 手动微调压迫器 超时自动终止曝光 曝光结束自动松一压迫器
|  |  | 07030100 | 数字化X射线机 | ：可以对全乳腺进行数字化成像，图像尺寸1920×2304像素；大焦点0.3mm，小焦点0.15mm
|  |  | 07030100 | 数字化X射线胃肠机 | 产品由X射线源组件、高频高压发生装置(高压发生器VZW2556RB2)、高压电缆、通用型摄影架U-DRC、摄影床、CCD图像探测器、图像处理系统组成。产品性能：标称电功率(50KW)；X射线管组件(E7843X：旋转阳极，焦点0.6mm/1.2mm；E7242X：旋转阳极，焦点0.6mm/1.5mm)；X射线管电压调节范围(E7843X：40-150kV；E7242X：40-125kV)；X射线管电流调节范围(10-630mA)；管电流时间积调节范围(0.1-630mAs)；加载时间调节范围(0.005-10s)；图像探测器(成像区域43cm×43cm，空间分辨率≥3.4Lp/mm，图像像素值≥900万像素)。
|  |  | 07030100 | 数字化X射线诊断系统 | 由高压发生器、X射线源组件、诊断床、控制台组件、图像增强器电视系统等组成。性能参数：高压发生器50KW/150KV；X射线管（旋转阳极，双焦点0.6mm/1.2mm)；管电压调节范围：摄影40kVp-150kVp，透视40kVp-125kVp；管电流调节范围：摄影25mA-630mA,透视0.5mA-6mA；摄影电流时间积调节范围：0.5mAs-630mAs；加载时间调节范围：2ms-6300ms;图像连续采集速度为25帧/秒。
|  |  | 07030101 | 数字化X线摄影系统 | 结构：由电源及高压发生器系统，高压X射线管，准直器，立式拍片架系统，摄影床，数字影像系统，数字采集、处理和查看工作站、附件等组成。性能：高压发生器额定功率：65kW和80kW；管电压调节范围：40－150kV；管电流调节范围：10－1000mA（80kW)， 10－800mA（65kW)；曝光时间：1－2000ms；数字探测器面板尺寸：520mm×650mm；摄影床升降范围：520mm－820mm。
|  |  | 07030201 | 数字化口腔全景X光机 | 产品由X射线源组件、高频高压发生装置(高压发生器VZW2556RB2)、高压电缆、通用型摄影架U-DRC、摄影床、CCD图像探测器、图像处理系统组成。产品性能：标称电功率(50KW)；X射线管组件(E7843X：旋转阳极，焦点0.6mm/1.2mm；E7242X：旋转阳极，焦点0.6mm/1.5mm)；X射线管电压调节范围(E7843X：40-150kV；E7242X：40-125kV)；X射线管电流调节范围(10-630mA)；管电流时间积调节范围(0.1-630mAs)；加载时间调节范围(0.005-10s)；图像探测器(成像区域43cm×43cm，空间分辨率≥3.4Lp/mm，图像像素值≥900万像素)。
|  |  | 07030302 | 数字化平板摄像系统 | 标称电功率(50KW)；X射线管组件(E7843X：旋转阳极，焦点0.6mm/1.2mm；E7242X：旋转阳极，焦点0.6mm/1.5mm)；X射线管电压调节范围(E7843X：40-150kV；E7242X：40-125kV)；X射线管电流调节范围(10-630mA)；管电流时间积调节范围(0.1-630mAs)；加载时间调节范围(0.005-10s)；图像探测器(成像区域43cm×43cm，空间分辨率≥3.4Lp/mm，图像像素值≥900万像素)。
|  |  | 07020425 | 数字化血管造影机 | 固定式L+C臂机架，X射线发生装置(100kW, 40kVp-150kVp, 10-1250mA). SID: 82-117cm, 全数字化平板探测器，图像处理器和控制系统组成。
|  |  | 07030109 | 数字减影血管造影系统 | 1.机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要；落地式机架，多轴（≥3轴）可进行等中心旋转，覆盖全身之功能；C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥25°/秒；C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU≥25°/秒 ；CRA≥90°；CRA≥90°；RAO≥185° ；LAO≥120°；C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照；床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动；床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动；C型臂弧深≥90cm （不包括L臂补偿）；机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集；2.导管床：床面要求为碳纤维材料 ；纵向运动范围≥120cm ；导管床横向运动≥36cm；床面升降范围28-30cm；承重≥250KG + 500N额外CPR承重；床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR.；床长度315-320cm ；床宽度≥50cm；床宽度≥50cm；导管床床垫、轨道夹及输液架；双侧手臂托架及头托；桡动脉穿刺专用托架。3. 液晶触摸控制屏：控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作；可进行图像采集条件控制；可进行图像后处理及量化分析控制；可进行图像后处理及量化分析控制；床旁液晶屏上配置触摸式鼠标功能，方便床旁操作；4.高压发生器：高频逆变发生器，功率≥100KW；最大管电流≥1200mA，以更好地满足冠脉成像 ；最小管电压：≤40KV ；最大管电压：≥125KV ；最短曝光时间≤1ms ；最短曝光时间≤1ms ；自动SID跟踪 ；全自动曝光控制，无需测试曝光。5.X线球管：全自动曝光控制，无需测试曝光；金属陶瓷外壳；球管阳极热容量≥2.4Mhu ； 球管阳极散热率≥11000 W；球管阳极转速≤4200转/分钟 ；球管焦点为二个，小焦点≤0.4mm，大焦点≤0.7mm；最小焦点功率≥30KW，大焦点功率≥65KW；球管阳极靶边直径≥200mm；球管采用油冷，无需安装水冷系统；球管内置栅控技术 ，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线；球管内置多档金属铜滤片 ，最厚达1.0mm；配备通用型、虹膜型等多种遮光器；遮光器位置可存储；透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置。6.平板探测器：探测器类型：非晶硅数字化平板探测器；平板外壳大小(边长) ≤42 X 52cm ；最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 38cm；；6 - 8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要；最小探测视野≤11 X 11cm ；最大图像矩阵灰阶输出：2480 x 1920 x 14 bits；平板探测器分辨率≥3.25LP／mm；像素尺寸≤154μm ；平板可90度旋转；平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制。7、图像显视器：医用高分辨率LCD显视器，显示矩阵1280 x 1024 ；操作室：18英吋高亮医用高分辨率LCD黑白显视器二台；控制室：18英吋高亮医用高分辨率黑白LCD显视器一台，19英吋高分辨率LCD彩色显视器一台；显视器亮度≥600 cd/m2，可依周围环境亮度变化自动调节亮度；图像观察视角≥160°；显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围≥330 x 300cm；显示器吊架旋转范围≥350°。 8、图像系统 ：外周采集、处理、存储20482矩阵0.5 – 6帧 /秒，即提供2K影像链配置；心脏采集、处理、存储10242矩阵15- 30帧 /秒 ；床旁可直接选择透视剂量≥3档，最小档≤5伦琴/分钟；床旁可直接选择透视剂量≥3档，最小档≤5伦琴/分钟；最大脉冲透视速度≥30幅/秒；最小脉冲透视速度≤3.75幅/秒；主机系统硬盘图像存储量1024 矩阵≥50,000幅,，2048矩阵≥12,500幅
|  |  | 07030100 | 数字乳腺X射线系统 | 产品由管架：台架，C型臂，C形臂角度显示器，可输入控制面板，紧急开关，面部防护罩，压缩器，成像器支架，压缩压力/压缩厚度显示器，脚踏开关，高传输蜂窝滤线栅；平板数字图象接收器；摄影站：计算机，液晶平面显示器，储存设备，键盘，鼠标，条码阅读器，通信卡以及网卡；附件：软拷贝工作站，个人计算机（Windows系统，20G内存，60G硬盘)，21英寸高分辨率显示器2台（2048x2540)，Barco高性能10bit显示卡，专用键盘，追踪球等，阵列电源与同步单元，硬拷贝胶片打印设备等组成。医学.全在线www.med126.com X射线管电压范围：20kV-39kV；电流时间积（mAs)范围：大焦点3-500mAs，小焦点3-150mAs。
|  |  | 07030108 | 双螺旋CT机 | 1、双排螺旋；2、图像清晰锐利；3、扫描时间小于0.8S/360°；4、可任意方向扫描
|  |  | 07010815 | 双能X线骨密度仪 | 由机架、X射线发生装置、探测器、控制装置等组成。*性能：管电压分35KV、75KV两档调节，管电流为0.8mA，成像分辨率应不低于0.4mm，骨密度重复精度：CV≤1%。
|  |  | 07010815 | 双能X线全身骨骼密度计 | 用途：对髋骨、脊柱、前臂以及全身进行扫描，于人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及分析的临床科研工作，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究，为骨质疏松症和骨折风险做出精确的判断。 3.X线球管 3.1使用寿命：保修三年 3.2冷却方式：风冷加油冷 3.3被测量者辐射剂量：小于2mr/hr 4.扫描装置 *4.1扫描范围：≥190×60cm 4.3扫描时间：局部扫描≤60秒，全身扫描≤5分钟 4.3扫描精确度：≤1.0% *4.4扫描臂到床面距离：＞50cm 4.5操作者1米外不需要采用防护或屏蔽措施 5.工作站 5.1硬件：主流品牌电脑，不低于以下配置 采用Intel高速处理器，内存2G，500G硬盘、DVD刻录机、20寸以上液晶显示器 5.2 DICOM接口：支持DICOM传输
|  |  | 07030101 | 通用诊断X光机 | 由高压发生器、集成球管架、可调整旋转臂、支撑装置、诊断床等组成。性能：高压发生器40-150KV；X射线管（旋转阳极，双焦点1.2mm/2.0mm)；摄影最大电流时间积：600mAs
|  |  | 07030108 | 微米X射线计算机断层扫描仪 | 由机架,患者检查床，控制台，电源分配装置，探测器，球管，高压发生器，显示器,图像 后处理工作站及选件(磁光盘驱动器、UPS、稳压电源、配电器) 组成。性能：固体探测器16排；空间分辨率: 在中心剂量不大于40mGy的CT运行状态下,标准重建8.5Lp/cm(0％MTF@HiRes)；6.5Lp/cm (10％MTF@HiRes)；4.0Lp/cm(50％MTF@HiRes),高分辨重建:15.4Lp/cm (0％MTF@HiRes)；13Lp/cm (10％MTF@HiRes)；8.5Lp/cm(50％MTF@HiRes)；低对比度分辨力不大于3.0mm(0.3％对比度,中心剂量不大于37.2mGy)；重建时间: 3fps,选件 6fps； 最小体层厚度0.625mm；最长扫描时间4.0s，最小扫描时间0.5S.机架开口直径为700mm ± 5mm, 机架倾斜角度为前、后30°±１°螺旋扫描最长连续扫描时间不大于120s。
|  |  | 07030104 | 胃肠机 | 影像增强器及摄像机 输入视野：≥9″ 采用干式激光成像技术 对比度：≥26：1 分辨率≥325PPI 中心分辨率：≥50LP/cm 灰阶输出≥14bit 摄像机像素：1024×1024×12bit 打印速度≥75张/小时(14x17) 256级光圈控制 双槽， 同时在线2种规格胶片
|  |  | 07010815 | 小动物骨密度测量系统 | 1.主机类型： 台式扫描仪 ,无需样本制备步骤，无破坏性，且可提供样本容器，可进行离体样品检测实验；横截面视野 >=80mm； 2. 球管：微焦斑 X光源，13-20 mu;m；最大电压 90kV；光源功率 80W； 3.空间分辨率：实际空间解析率 15-100 mu;m可调整。 4.检测器：探测器像素大小 50 mu;m 5.具备快速扫描与精细扫描等多种模式，可选简便式操作或精细设定操作，机体状态实时监控，误操作警示提醒。 6.骨参数、骨密度分析（ 17项以上）
|  |  | 07030107 | 小动物活体成像仪 | 1、400-760nm；2、插头可接入到任何标准交流电路的电源插座；3、不锈钢内腔设计
|  |  | 07020425 | 心血管造影系统 | 由X线高压发生装置；X线管组件；C型臂装置。限束器；影像增强器；导管床；数字减影X线电视系统组成。高压发生装置：最大管电压:摄影150kV/透视125kV，最大管电流:摄影1000mA/透视20mA；加载时间0.001-10s；电流时间积0.5-800mAs；X射线球管最高管电压为125kV。
|  |  | 07030100 | 血管造影机 | 由高压发生器(UD150B-40)、X射线管组件(0.6/1J317C-282)、限束器(F-50)、C形臂(MH-200S,MH-300)、导管床(KS-70、KS-60)、影像增强器(TH9436、IA-12LM11)、数字图像处理装置(DAR-9000)组成。性能：标称电功率80kW;X射线管组件(旋转阳极，焦点0.6/1.0)；X射线管电流调节范围：10 mA-1000mA(摄影)，0.3mA-20mA(透视)；X射线管电压调节范围：40kV-125kV(摄影)，50kV-125kV(透视);加载时间0.001-10s;电流时间积调节范围0.5-800mAs.
|  |  | 07020423 | 血管造影系统 | C形臂（RAO：120度/120度，CRA/LAU：50度/45度)；导管床CAT-350B（床面高度：79-120cm，纵向移动范围：150cm，纵向移动范围150cm，横向移动范围+ -12.5cm，承重＜最大＞135kg)；高压发生器KXO-100G（功率100KW，最大Kv150，最大mA1250)；数字采集处理系统DFP-2000A/AS（A4)（1024X1024矩阵，8、10bit，最快采集速度15桢/秒（A4，30桢/秒)，512X512矩阵，8、10bit，最快采集速度，60桢/秒)；球管DRX-T7345GDS（焦点尺寸，0.3/0.6/1.0，焦点最大功率：17/48/100，阳极热容最1800KHU)；监视器TVM-150MT，SMM21103L/MB。
|  |  | 07030101 | 遥控X光机 | 产品由高压控制柜、操作台、X射线管组件、限束器、诊断床、含平板探测器的图像处理装置组成。性能：性能：标称电功率50/80KW；0.4/0.7JG326D-265型X射线管组件(旋转阳极，焦点0.4/0.7)；0.7/1.2JG326D-265型X射线管组件(旋转阳极，焦点0.7/1.2)；管电压调节范围:摄影40-150kV,透视50-125kV；X射线的管电流调节范围：摄影10-500mA(0.4/0.7JG326D-265)，或10-800mA(0.7/1.2JG326D-265)，透视0.3-20mA；加载时间调节范围0.001-10s；电流时间积0.5-800mAs。可视空间分辨率应不低于1.2lp/mm。
|  |  | 07030101 | 遥控式X光机 | 1、60KHz高频逆变式高压发生器；2、极好的机动性能；3、电磁式锁定装置
|  |  | 07030101 | 医用X线摄影系统 | 产品由高压控制柜、操作台、X射线管组件、限束器、诊断床、含平板探测器的图像处理装置组成。性能：性能：标称电功率50/80KW；0.4/0.7JG326D-265型X射线管组件(旋转阳极，焦点0.4/0.7)；0.7/1.2JG326D-265型X射线管组件(旋转阳极，焦点0.7/1.2)；管电压调节范围:摄影40-150kV,透视50-125kV；X射线的管电流调节范围：摄影10-500mA(0.4/0.7JG326D-265)，或10-800mA(0.7/1.2JG326D-265)，透视0.3-20mA；加载时间调节范围0.001-10s；电流时间积0.5-800mAs。可视空间分辨率应不低于1.2lp/mm。
|  |  | 07070000 | 医用磁共振成像系统 | 由磁体，磁体孔，梯度系统，患者支撑台，扫描床，控制面板，体线圈和各部位检查线圈组成。其中腔内线圈必须放入保险套中使用，保险套不在本注册单元内。性能：超导磁体，静磁场强度1.5T，液氦制冷；双模式梯度和单模式梯度系统可选，梯度场强66，33mT/m(双模)；33mT/m(单模)；33mT/m(单模)梯度切速率90，180mT/m/ms(双模)；180mT/m/ms(单模)100mT/m/ms(单模)。射频系统输出功率18KW峰值；高对比度空间分辨力应不大于2mm,最小层厚0.5mm(2D)，0.05mm(3D)，图像信噪比详见注册产品标准。磁场非均匀度：以磁场几何中心点为中心，在直径500mm的球形空间范围内，磁场非均匀度应小于0.50ppm。
|  |  | 07030109 | 移动C型臂 | 由高频高压发生装置、X射线管组件等部件组成。标称阳极功率：30kW；X射线管电压选择范围：40kV～120kV；电流时间积选择范围：0.5mAs～200mAs。
|  |  | 07030105 | 移动式X射线摄影系统 | 1、像素矩阵2208*2688；2、环绕式把手设计；3、U型臂角度液晶
|  |  | 07030101 | 移动式X线机 | 由高频高压发生装置、X射线管组件等部件组成。标称阳极功率：30kW；X射线管电压选择范围：40kV～120kV；电流时间积选择范围：0.5mAs～200mAs。
|  |  | 07030108 | 正电子和X线计算机断层显像系统 | 2.5 滤波：提供可软件调节的硬件低通和高通滤波器，切点频率可多档选择。2.6 信号采集：提供信噪比较高的采集硬件系统，信噪比不低于90dB。每个通道的A/D采样频率不低于30kHz/16bit。2.7 信号传输：提供微型放大器Headstage与微电极连接，保证长距离（>2m）稳定传输。2.8 神经信号模拟器：提供1个用于调试的不少于32通道的神经信号模拟器。
|  |  | 07020425 | 智能心血管超声系统 | 1、连续透视：0.1-24mA；2、脉冲透视：15-250mA；3、摄影0.5-1000mA；4、加载时间：0.5-800ms
|  |  | 07030108 | 锥形束CT(Cone beam CT) | 1、3D重建；2、脉冲式X射线曝光，曝光时间小于7秒；3、透明曲面脸部支架及激光束定位
180 | A032012 | 医用X线附属设备及部件 | 07030303 | CR-X线摄影后处理系统 | 1、最小可读像素12﹒5μm； 2、扫描时间：60-80秒； 3、最大扫描宽度：35cm | 科研
|  |  | 07050200 | SMI眼动议 | 1、摄像头输出信号经过MPEG编码后送入计算机；2、绝对的和相对的注视时间；3、受试者不用佩戴任何设
|  |  | 07030300 | X线影像增强器 | 1、1000mA； 2、DSA机； 3、高压发生器100KW
|  |  | 07000000 | 单晶片影像系统 | 由摄像头（CCD头、固联物镜适配器)、控制主机、键盘、连接线组成；不包括显示器。有效像素名义值260kpix，允差-20%；系统视场角（对角线)为17°；最小照度（灵敏度)≤3 lux（f=1.4条件下)；对信噪比未做要求；扫描频率精度：行频15625Hz，场频50Hz。
|  |  | 07050210 | 口腔激光综合治疗机 | :由激光控制台（含Nd:YAG激光器)、激光传输系统、脚踏开关、安全配件组成。通过调节脉宽来达到调节能量的目的。Smartfile激光波长1064nm，多模；终端最大输出能量不超过250mJ；激光束输出直径200/300μm；脉冲宽度：70/135μs（适用于40mJ、50mJ、60mJ、70mJ、80mJ、100mJ)，180/260μs（适用于150mJ、200mJ、250mJ)。Smart lite D激光波长532nm，多模；终端最大输出功率0.2-3W；激光束输出直径200/300μm；脉冲宽度：10ms-5s。
|  |  | 07050135 | 糖尿病检测系统 | 1、无需抽血，全程无创检查；2、快速检测（2-3分钟）；3、触摸屏操作
|  |  | 07050120 | 小动物超声影系统 | 1、匹配70MHz以上的高频扫描探头；2、超声扫描空间分辨率≥55 µm；3 、影像穿透深度≥30mm；4、超声采集频率≥1000fps(帧/秒)
|  |  | 07030300 | 医用X线发生源组件 | 1、三维；2、精度12um；3、500Hz
|  |  | 07030108 | 荧光CT实验组件 | 1、1-100Mhz；2、30~60DB
181 | A032017 | 临床检验设备 | 3060903 | CO2培养箱 | 1、红外（IR）CO2感应器；2、带自动调零功能；3、25 mm标准接入口 | 科研
|  |  | 07060143 | DREW 全自动多物种五分类动物血液分析仪 | 1、多物种测试：大鼠、小鼠、兔、豚鼠、猴、猪、狗、马、山羊、绵羊、猫、牛、人等多物种，≥50种；2、检测技术参数：检测白细胞、红细胞、血小板；3、血细胞计数参数：血细胞计数结果：WBC、RBC、HB、HCT、MCV 、MCHC、CHCM、RDW、HDW、CH、CHDW、PLT
|  |  | 07060200 | 半自动实验室切向流膜过滤系统 | 泵：蠕动泵；流速：20-350 ml/min（根据泵管的规格而定）；工作压力：进液泵：0-4 Bar；输送泵和滤出泵：0-1Bar；最小工作体积： 15ml；系统残留体积：10ml
|  |  | 07060143 | 便携式细胞分析仪 | 细胞的这些物理和生化特性在细胞流经系列探测器时被检测，便携式
|  |  | 7020716 | 冰点渗透压仪 | 1、样品量: ≤100μl；2、测量时间: ≤1min；3、测量精确度：1mosm/kgH2O；4、测量范围：0-3000mosmol/kg；5、制冷方式:半导体制冷
|  |  | 03061815 | 冰冻切片机 | 1、工作温度范围：0℃到-35℃；2、UVC消毒；3、切片厚度：1－100 µm，精度：≤0.5mm至≤10mm；4、选配切片废屑去除系统；5、一次性刀架；
|  |  | 07060200 | 波浪袋生物反应器 | 摇摆速度控制范围：2-40 rpm；摇摆角度控制范围：2°至12°；气流控制范围：50-1000mL/min；CO2控制范围：0%至15% CO2；O2控制精确度（vs 设置点）：± 0.6% O2
|  |  | 07060200 | 超灵敏多功能CCD成像仪 | CCD芯片有效成像面积不小于15×23mm；CCD物理尺寸不小于1.1英寸；CCD感光单元尺寸10.75 µm×10.75 µm；定焦镜头不小于F0.85 43 mm；镜头最大开口不小于50mm
|  |  | 07060217 | 超速流式细胞分选系统 | 获取速度能力：＞100,000细胞/秒(在任何数量荧光和补偿下)；分选速度能力：＞70,000细胞/秒(在任何数量荧光和补偿下)；分选纯度：＞99% (任何速度下)；分选通路：4路，可0.2 – 50ml离心管接收；克隆分选：6-1538微孔板，玻片或客户任意规格矩阵；回收率：100%泊松分布；荧光灵敏度：FITC＜150MESF,PE＜100MESF；液滴震荡频率：200Khz(最高20万颗液滴/秒)；信号处理器(ADC)处理速度：100Khz(0.01µsec取样频率)；信号处理器(ADC)：2；信号脉冲精度：32bit(232,即4,294,967,296道)；荧光线形范围：5个对数阈；单次获取和储存的细胞信息量：10亿细胞；信号数量：2个散射光，可达18个荧光；信号类型：每个荧光可同时收集5种信号(Height,Width.Area,Log Height,Log Area)；激光激发线路：3条，每天可实现3根激光共线(选配激光共线器)；激光配置(可选)：488nm,200mW固体；405nm,25mW固体；635nm,25mW二极管；55nm,100mW固体紫外，190系列水冷激光或其它工业标准的任何激光器；激光共线器可安装的激光器：405nm,488nm,532nm,561nm,640nm；滤光片系统：标准套装和Hoechst,DAPI,INDL,APC/APC-Cy7；喷嘴种类：8种，50µm - 200µm；最小分辨颗粒大小：＜0.2µm；系统压力：4 – 100PSI；软件：Summit Software version 5.0或以上，开放安装；补偿方法：18 X 18 全矩阵自动补偿，离线补偿，双方打坐标显示；操作系统：Microsofttm Windowstm XP Professional；工作平台：NI服务器和Dell n390工作站
|  |  | 07060143 | 超速流式细胞分选系统 | 具有7个激光通道，可同时独立开启7根激光，配49个PMT。支持6路分选，可安装整体式生物安全柜。配双前向角检测器，可同时检测0.2um-30um大小的颗粒，信号精度32bit。
|  |  | 07060217 | 蛋白纯化系统 | 1、 流速范围：0.01-20.00ml/min；2.泵压范围：0-3500 psi；3、梯度精确性高：1%；4、高精度恒流泵，流速重复性（0.01 rsd）5.自动上样 6.可选择配制UV、PH、电导、示差折光等多种检测器
|  |  | 07060217 | 蛋白质常规电泳系统 | 1、胶数量：至少进口可跑4块胶；2、典型SDS-PAGE运行时间 35-45min(恒压200V)；3、最适于中等分子量大小的蛋白（10-100kD）
|  |  | 07060217 | 蛋白质双向电泳系统 | 1、内置式半导体冷却系统(2 个温度设置)；2、20℃适用于变性蛋白质样品，10℃适用于非变性蛋白质样品；3、可同时灌制12块1.0、1.5、2.0mm厚度的凝胶 4. 展开二维的双向电泳 5.高精度扫描仪
|  |  | 07060217 | 电穿孔仪 | 1、输出电压：10V－3000V；2、方波时间：在10-500V之间为：0.05-100ms脉冲长度，脉冲次数1-10次，0.1-10sec间隔;在500-3,000V之间：0.05-5ms 脉冲长度，脉冲次数1-2次，5-30秒间隔；3、可存储144个用户程序
|  |  | 07060200 | 多功能激光成像仪 | 激发光源：标配473nm（蓝色LD激光）、532nm（绿色SHG激光）和635nm（红色LD激光），选配685nm（近红外LD激光）和785nm（近红外LD激光），内置光源；检测器数量：两个PMT；动态范围：5个数量级；扫描面积：40×46cm；象素大小：最小分辨率10μm。10，25，50，100和200μm可选，以及1000μm预扫描
|  |  | 07060143 | 多功能数码细胞分析仪 | 1、多色激光激发；2、可配置独立的侧向散射光收集通道；3、多参数的信号；4、能够开展高内涵、高通量荧光和明视场细胞成像及分析
|  |  | 07060220 | 多光谱切片流式细胞分析系统 | 1、450-950nm扫描检测；2、140万像素；3、光胶耦合技术；
|  |  | 07060232 | 分析/分选型高通量流式细胞仪 | 1、分选纯度：大于98%；2、双光程增强型；3、前向光散射光信号波长可选（355nm紫外激光除外）
|  |  | 07060220 | 分析型流式细胞仪1 | 最多可配405nm、488nm、561nm及640nm四根激光，10色荧光检测。 具有32管轮盘式自动进样器。型号精度20bit，增强型前向角检测器可分辨0.1μm颗粒
|  |  | 07060220 | 分析型流式细胞仪2 | 可配488nm、640nm激光，具有两个前向角检测器，可检测0.5~50μm颗粒。信号精度20bit，可配高通量自动进样器。
|  |  | 07060220 | 分析型流式细胞仪3 | 激光选择从488nm单激光到四根激光，最多可实现16色荧光检测。简单易用，可配高通量自动进样器。检测速度: >30,000/秒，可区分100nm颗粒
|  |  | 07060220 | 分析型流式细胞仪4 | 双激光，含 488nm，635nm激光器；探测器: 不少于6个：含 2个散射光，及4个荧光探测器。光谱检测范围300nm-1100nm ;荧光检测灵敏度:<100MESF；样本获取速度: ≥10，000个细胞/秒；分选纯度99%以上；分选模式：单细胞，排除，回收模式
|  |  | 07060220 | 分析型流式细胞仪5 | 三激光主机，包括488nm,633nm,405nm3种激光器；探测器：含有至少10个探测器，其中8个荧光和2个散射光探测器； 稳定性光路系统；荧光检测灵敏：FITC<100MESF，PE<50MESF；样本获取速率：大于10,000个细胞/秒 ；样本残留率：<0.1%。
|  |  | 07060220 | 分析型流式细胞仪6 | 三激光主机，含488nm，640nm 405nm激光器；探测器：含有10个探测器，其中8个荧光和2个散射光探测器；光胶耦合物镜石英杯；荧光检测灵敏度:FITC<100 MESF，PE<25MESF；样本获取速度:>35，000个/秒；上样管类型：兼容50ml和15ml离心管、5ml流式管、EP管等；免调补偿技术。
|  |  | 07060220 | 分析型流式细胞仪7 | 五激光器平台：488nm， 633nm，405nm，561nm和355nm激光器。光胶耦合石英杯。可同时检测20探测器，其中18色荧光和2个散射光。分析检测速度，≥40000个细胞/秒以上,最高70000个/秒；检测灵敏度：＜80MESF（FITC），30MESF（PE）。
|  |  | 07060220 | 分选型流式细胞仪1 | 空气激发和分选模式，分析速度可达10万/秒，分选速度7万/秒。四路分选，信号精度32bit。6~1536孔板的克隆分选，软件无版权可任意安装。
|  |  | 07060220 | 分选型流式细胞仪2 | 六激光器平台：488nm， 633nm，405nm，561nm，375nm和445nm激光器。光胶耦合石英杯。可同时检测20探测器，其中18色荧光和2个散射光。分析检测速度，100000个/秒以上；分选速度，70000个/秒以上。检测灵敏度：＜85MESF（FITC），29MESF（PE）。电荷式分选，能做二路分选，四路分选和成份分选，索引分选， 点对点克隆分选；分选纯度 >98%。Accudrop自动液滴延迟计算与准确验证技术。
|  |  | 07060200 | 高内涵激光共聚焦细胞成像分析仪 | 共聚焦模式：可变光阑线扫描共聚焦模式，共聚焦光阑打开程度1-3 AU 可调（20×或更高放大倍数），光阑开放的非共聚焦模式；物镜全自动球差校正环；透射光成像：LED光源，成像模式包括明场，相差，微分干涉；预览扫描功能；高内涵数据分析软件：三个级别的分析工具适应不同的分析需求：1、针对常规实验的预设分析模块，2、多目标分析模块，3、自主定义分析模块。
|  |  | 07060200 | 高内涵细胞成像分析系统 | 低噪音高灵敏度sCMOS相机, 16 bit 550万像素sCMOS, 像素大小6.5µm，4倍物镜下视野3.3x3.3mm；荧光光源：新型固态光源InsightSSI，寿命大于10000小时，7个激发波段；去卷积图像复原功能(Image Restoration by Deconvolution)提高图像对比度和分辨率；显微镜模式全屏显示成像视野；预览扫描功能和多视野图像无缝拼接
|  |  | 07060220 | 高速分选型流式细胞仪 | 该仪器主要由XL主机，电源箱，FlowCentre数据处理工作站，EXPO32， SYSTEMIIVer3.0软件组成。其中，流式细胞分析仪部分由主机、电源/激光器开关、样品区、传感器和激光和光学检测系统部分、鞘液桶、废物收集部分部分组成；多媒体工作站主要由图像监视器、主机、显示器、鼠标和键盘组成。www.med126.comXL-MCL则在上述基础上,增加32管全自动进样系统。
|  |  | 07060205 | 高压细胞破碎仪 | 工作频率（KHz）：20-25 超声功率（W）：900 随机变幅杆（mm）：6 破碎容量（ml）：0.2-650 可选变幅杆（mm）：Φ2、Φ3、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15
|  |  | 07060200 | 工艺开发型液相层析系统 | 系统泵数目：2；系统泵流速：4–400ml/min (梯度模式)；自动根据压力调节输出使流速保持稳定；电导范围：1µS/cm-999.9 mS/cm；具有GMP/GLP 支援文件
|  |  | 03250293 | 关节肌肉力量测试仪 | 创新的肌肉骨骼测试设备 ·MicroFet 3 MT & ROM是市场上第一个能够同时精确、科学地进行肌力和关节活动度测试的双功能医疗设备 ·MicroFet 3 MT & ROM所附的Hoggan软件可以将测试结果传输、储存到电脑 ·专利号：# s 6,792,801 and D490732 ·在一个设备中整合两项评估功能，消除了对多个不同器械的需求 ·肌肉测力计精确到2% ·活动度倾角器测试精确到1° ·测压元件的容量达150磅 ·肌肉测力计采用双阈值设定 ·三测试头-平面、曲线和数字 ·相应软件配备 ·包含使用方法示意图 ·肌肉测力计采用双阀值设定 ·可选择0.8磅- 150磅之间以0.2磅为单位测量肌力 ·可选择3磅- 150磅之间以1磅为单位测量肌力 ·尺寸：8英寸×6英寸 ·重量：360克
|  |  | 3061828 | 恒温磁力搅拌器 | 最大搅拌量（H2O）：20L 转速可调范围：100 – 1800rpm 温度设置范围：室温 – 340℃ 定时范围：0 – 9小时
|  |  | 3052021 | 恒温混匀仪 | 控温范围：0℃~100℃ （环境温度20℃以下检测） 升温时间：≤15min (从40℃升至100℃) 降温时间：≤25min （从室温下降到室温以下20℃） ≤15min (从100℃降到20℃) 振荡转速范围：200-1500 rpm 温度稳定性@100℃：≤±0.3℃ 模块最大温差@40℃：0.3℃ 模块温度均匀性：≤±0.3℃ 显示精度：0.1℃ 振荡幅度与方式：3mm（水平回转） 时间设置最长：99h59min 电压：AC 110~240V 功率：150W 外形尺寸：260×190×170mm
|  |  | 07060220 | 激光器升级组件（流式细胞仪用） | MoFloAstrios EQ光学性能：双光程增强型前向光散射系统（eFCS）可同时收集。›前向光散射光信号波长可选（355nm紫外激光除外）›具有S、M、P 3类7种eFCS Mask，及客户自定义Mask可选。所有Mask可两两自由组合。›7 激光—7 Pinhole激发系统，可选激光包括：355nm、405nm、 488nm、 532nm、 561nm、 592nm、 642nm。›所有激光信号及散射光由光纤传导（355nm紫外激发光除外）。›最多可选包含散射光信号内的51个参数的信号(同时采集32个参数信号)。›所有激光可配置独立的侧向散射光（SSC）收集通道（355nm紫外激光除外）。MoFlo Astrios EQ液流系统性能：›液流压力：0-100 psi无极可调。›液流系统配备3级过滤系统级，有效过滤鞘液中99.999%的＞0.1 μm杂质。可选超微颗粒过滤器排除0.04 μm以上颗粒。空气滤器可过滤0.01 μm以上颗粒。›特氟龙材质管路，可耐酸碱及高温，可使用多种容积洗涤。耐磨、抗老化有效杜绝样品残留。›Smartsampler自动上样系统，可支持0.5 mL, 1.0 mL, 1.5 mL, 5 mL, 7 mL, 15 mL, 50 mL样品管。并具有全自动清洗、反冲、除气泡等功能。并具有温度控制功能。
|  |  | 07060200 | 快速激光成像仪 | 激发光源：标配473nm（蓝色LD激光），532nm（绿色SHG激光），635nm（红色LD激光）和650nm（红色LD激光）四色激光；动态范围：5个数量级；最大扫描面积：磷屏20×40cm，荧光40×24cm；扫描速度：24 × 40 cm面积的样品，50 μm分辨率，2.5分钟；象素大小：25，50，100和200μm，用户可选
|  |  | 07060224 | 快速溶剂萃取仪 | 1、 温度控制最高可达200摄氏度 2泵流速：70 mL/min；3、收集瓶体积：60 mL/250 mL；4频率：50/60Hz 5. 萃取溶剂：可使用广泛的有机溶剂和水溶剂
|  |  | 03250593 | 流式细胞仪1 | 分别配备有一根蓝激光器 (488nm) 和一根红激光器 (640nm)、两个散射光检测器 (FSC和SSC) 以及加载了预优化光学滤光片的四个荧光检测器。通过鞘液流动力学聚焦的样本流最高流速可达10,000事件/秒，并且样本浓度超过5 x 106个细胞/mL。
|  |  | 07060143 | 流式细胞仪2 | 1、实现了一管式淋巴细胞亚群全套分析；2、能够进行TBNK和HLA-B27模块的自动设门、结果计算和实验报告的生成；3、独立液流车系统
|  |  | 7020716 | 露点渗透压仪 | 1、样品量：10ul；2、测量范围：20-3200 mmol/kg；3、测量时间：90S；4：分辨率：1 mmol/kg；5、操作温度：15-37℃、最大相对湿度为85%。
|  |  | 07060118 | 脉冲血流模块 | 1、可以容纳3个血流模块；2、即插即用操作模式；3、160Hz带宽
|  |  | 07060217 | 毛细管电泳仪1 | 1、毛细管卡盒设计；2、半导体样品温控系统；3、精度±2nm
|  |  | 07060200 | 毛细管电泳仪2 | 1、分离电压：1-30KW；2、最大样品数：90个 3、检测器：紫外/可见光检测；4、温控：15-60℃
|  |  | 05070106 | 毛细管微流控蛋白结晶筛选及图像 | 单移液范围：50nl - 1,200nl；无论液体种类和粘度，50nl时偏差系数CV<8%； 死体积：约10nl； 机械定位精度：优于0.1 mm；
|  |  | 07020446 | 模块式一体化分析仪 | 1、全自动生化仪；2、免疫分析仪；3、CAT
|  |  | 07020107 | 脑电测试分析仪 | 64通道放大器包括64导单极脑电、4导双极、2导high-level导联\ 每导采样率10,000 Hz\带宽高通为0，带宽低通大于3000HZ。\输入阻抗：大于1 Gohms。\A/D 转换率：24 Bit。\共模抑制比（CMRR）：大于100 dB。\头皮输出阻抗小于5K。 \AC工作模式下，灵敏度小于于10nV；DC工作模式下，灵敏度小于于30nV。\输入噪声小于1.5uV。
|  |  | 07060220 | 全自动磁性细胞分选仪 | 1、有效获取速度：>100000 细胞/秒,分选速度>70000 细胞/秒；2、微球直径50nm；3、通量灵活：兼容96孔板，1.5ml管，0.5ml管
|  |  | 07060200 | 全自动蛋白质定量表达分析系统 | 1、全自动：蛋白样品上样后无需任何人工操作，自动完成Western Blot分析 2、总运行时间：≤3个小时 3、样品总蛋白量：≤5μg 4、分离方式：根据分子量大小分离，30秒采集一次数据，实时监测分离过程 6、制胶：无需制胶过程，减少操作程序，避免污染 7、转膜：无需转膜步骤，不用担心转膜效率，避免样品损失，提高蛋白质定量结果的准确率和重复性 8、抗体孵育：自动完成一抗二抗孵育和清洗 9、检测方法：化学发光法，灵敏度pg级 10、样品数量：≥25个 11、进样体积：40nL 12、抗体体积：≤125μL，25个样本的用量 13、结果具有高度重复性：CV≤10% 14、结果分析：实验结束后，无需人工分析，软件会自动给出蛋白分子量大小、信噪比、百分比和峰面积，自动给出标准曲线，可绝对定量分析 15、软件升级：免费升级，可安装在任意电脑上，没有拷贝数限制
|  |  | 07060217 | 全自动电泳系统 | 1、高度精确的激光激发荧光检测器；2、清晰显示时间压力，可预设时间和压力，压力有三档可调；3、整合定时器设计；4、强力锁紧机械装置防止制胶时液体的泄漏，压力范围：50-125 psi，时间范围：30-150 秒
|  |  | 07060200 | 全自动核酸合成仪 | 合成规模：1-50umol；合成时间：1umol每个循环需要4.5min；合成效率：>98% DNA，>96% RNA；控制：计算机完全控制以及记录；合成试剂消耗：采用批式合成模式，减少试剂消耗量
|  |  | 3061815 | 全自动轮转式切片机 | 1、自动切片厚度范围：0.5～100μm，修片厚度范围：1～600μm，切片精度：±5% 2、记忆功能；3、速度可调，样本夹可作360°旋转
|  |  | 07060200 | 全自动酶解系统 | 灵敏度：100fmol；通量：384个样品/批次；处理速度：8小时内处理384个样品；样品来源：96孔板内的蛋白胶块；样品处理：同时处理8个样品,专利的特殊设计的8通道针头带疏水内涂层，有效防止交叉污染
|  |  | 07060303 | 全自动尿沉渣分析系统 | 1、系统由标本处理系统（主机，离心仅57秒）、2显微摄像系统（CCD摄像系统 ）、计算机及打印输出系统和尿干化学分析仪组成。3.标本处理速度：≤30秒/人4. 温度/湿度：0-40℃/≤85%
|  |  | 07060303 | 全自动尿液分析流水线 | 1 多功能—10+3项测定，提供全面诊断数据；精确分类和定量12种尿液有形成份；2.标本无需离心和预处理，吸样前自动混匀；3.超过10,000个病人结果（含图像）的存储能力；在一个联体系统内全自动完成尿液标本的检测。
|  |  | 07060200 | 全自动切胶系统 | 切点准确率：>99.9%，快速、准确、全自动从电泳胶中切取所选择的蛋白斑点；切点通量：每个切胶列表有9600个蛋白点，连续切取384个点，10秒钟之内完成斑点切取并转移至96孔板中；须选用参考标记位点，将扫描图像与胶的实际位置作出精密定位。图像无需重复摄取和校正；针头设计：疏水涂层，有效防止交叉污染；在液体下面切取蛋白斑点，避免干胶问题。
|  |  | 07060108 | 全自动生化分析仪 | 1分析方法： 终点法、动力学法、二点法、双波长法、免疫比浊法、双试剂法、血清空白法、多标准等方法；检测方法全部开放，可采用进口或国产试剂（反应杯直接测量）。 2、分析项目：在线生化检测最多达40项，恒速300测试/小时（或ISE500测试/小时） 3.样品装置： 60个样品位 样品量：1-100μL，配备高精度稀释器。试剂位： 40个冷藏试剂位，可虚拟拓展至80个试剂。位试剂量：R1:1-400μL; R2:1-400μL。 4. 最小反应量：180ul；反应温度：37℃±0.1℃；反应时间0-900秒，且可设定时间 5. 波长范围：340-800nm；检测范围：0-4.00 OD; 精确到0.0001O.D 6. 软件要求： Window s XP环境运行，中英文版本可选； 具有丰富的查询功能；界面显示丰富，使用方便；具有line-line,line-log等反应曲线，并具有多种计算方法，可自行设定多种计算公式。可编辑900个以上检测方法并可长期储存；仪器可长期储存100万个以上的病人资料。保存反应全过程的曲线，可重新分析计算无需重测。
|  |  | 07060220 | 全自动双激光四色流式细胞仪 | 1、双激光系统；2、速度：最高10000细胞/秒；3、热机时间：少于5分钟
|  |  | 07060200 | 全自动细胞成像分析仪 | 整合数字显微镜、图像式细胞分析仪和细胞计数器的功能；兼容各种容器，包括载玻片、培养瓶、培养皿和多孔板（6到384孔）；预设分析模块包含数码成像、自动成像、快速计数、细胞周期和细胞活力；具有四个荧光通道和明视野模式；动态范围：14位。
|  |  | 07060103 | 全自动血球仪 | 1、线性范围WBC:0-100.0×109/L，PLT:0-2000×109/L，RBC：0-8.00×1012/L，HGB：0.0-250×g/L；2、精密度WBC:CV＜3.0％，PLT:CV＜4％，RBC:CV＜1.5％，HGB:CV＜1.5％，RET: CV＜15％；3、异常细胞识别：可提供幼稚熟粒，原始或异型淋巴细胞的定性分析及定量分析百分比；4、可提供≥4种散点图、≥2种直方图；5、测试速度≥80个样本/小时
|  |  | 07060108 | 全自动血细胞分析仪 | 1、测定时间短、准确性高；2、样本容量低；3、测试细胞或颗粒的直径比及体积比分别为>1:40及>1:70；4、分析通道512000、测量范围0.7-160 μm、所需要的样品量 5-100μl）；5、自动检测细胞数目、浓度，区分死活细胞、活率、直径、体积、细胞碎片
|  |  | 07060222 | 肉类成分分析仪 | 1.采用近红外全光栅透射技术，软件定标采用ANN人工神经网络技术，方便用户自行调整，并可很好地对肉制品进行检测。 2应用范围: 猪肉、牛肉、鸡肉等禽畜及水产品，测定指标:蛋白、脂肪、水份和胶原蛋白 3.测定速度: 每个样品< 1分钟 4.样品温度：5－40°C 5.无需任何化学试剂，生肉及熟肉制品均可检测.
|  |  | 07060108 | 三维心脏超声影像系统 | 1、钻石品质图像；2、实时4D成像；3、全套血管测量工具包
|  |  | 3030900 | 生化分析仪 | 1、测试速度：200项每小时；2、8块滤光片：340nm,405nm,492nm,510nm,535nm,546nm, 578nm, 620nm；3、27个可用双试剂、带冷藏功能
|  |  | 03060900 | 生化设备 | 半干转印仪 1. 转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。 2. 使用便捷：有即用型转印耗材包，无需人工准备缓冲液和膜。 3. 转印速度：3分钟内完成2块TGX小胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印。 4. 电源：整合型电源 5. 用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用。 6. 电极设计：6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一。 应用性：可兼容传统实验试剂和耗材。 垂直电泳仪 1. 电泳槽可同时进行4块凝胶电泳，或使用塑料挡板进行1块凝胶电泳 2. 胶面积：8.3X7.3cm 3. 凝胶厚度：0.75mm、1.0mm、1.5mm 4. 典型上层缓冲液体积：120ml 5. 典型下层缓冲液体积：180ml 6. 永久固定的封边垫条保证了胶板正确对位并防止漏胶，灌胶架上的弹簧杠杆可再橡胶衬垫上形成良好的密封性，无需用琼脂糖密封 7. 电泳槽为注塑一次成形 8. 专利的上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样 水平电泳系统 1. 胶面积：15X15cm 2. 电泳槽为注塑一次成形 3. 带有荧光尺的紫外透明盛胶盘 4. 1.5mm厚，15孔，20孔，30孔梳子各1把 5. 带专业制胶器1个 通用多功能电源： 1. 通用电源，涵盖了市场上最广泛应用的所有电源技术，可满足小型垂直电泳，水平电泳、高通量电泳及转印等的需要，是现有的最具通用能力的电源 2. 电压：10-500 V 3. 电流：0.01-2.5 A 4. 功率：1-500 W 5. 输出类型：恒压、恒流或恒功率 6. 有暂停/继续功能 7. 有断电后自动恢复功能 8. 输出插孔：4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 9. 安全标准 通过EN-61010, CE标准 10. 液晶显示屏,128x64像素，亮背景， 11. 可编程 12. 储存程序：可储存程序≥9个，每个程序至少9个步骤 时间控制：≥99小时 核酸蛋白测定仪器 1 工作条件： 1.1湿度:  70% 1.2温度: 15 - 30  C 1.3电源: 100－240V; 50－60 Hz 2详细技术参数： 2.1光学系统：分光束，光栅，双检测器 2.2光源：氙灯光源（保修3年） 2.3带宽：1.8nm 2.4波长范围：190nm－1100nm 2.5波长精度：±1.0nm 2.6波长重复性：±0.5nm 2.7吸光度范围：-0.5～5.0A 2.8显示器：LCD液晶屏幕 2.9吸光度精度：±0.005A(1Abs) 2.10稳定性：<0.0005A/hr 2.11噪音：<0.00025A 2.12杂散光：<0.08％（220nm&340nm） 2.13触摸键盘：密封防腐蚀键盘 2.14打印：可接HP打印机 2.15功能：全波段扫描功能，单波长、20个多波长测定，20个多组份分析，DNA/蛋白浓度测定和DNA纯度测定，DNA/直接紫外测定，布拉德福法、酚试剂法、BCA法、双缩脲法、沃伯格法蛋白浓度测定，内置Oligo寡聚核苷酸计算器输入碱基即可计算分子量。 细胞培养箱 1. 工作条件 1.1. 工作温度+5oC-32oC。 1.2. 工作相对湿度：20-80%。 1.3. 电源：220V，50赫兹。 2. 技术要求及配置 2.1. 主要功能: 细胞培养 2.2. 技术指标: 2.2.1. 内部体积：184L 2.2.2. 水套式培养箱，能大大减少箱内温度波动，并能在断电时长时间维持箱内温度； 2.2.3. 箱体内100%凹圆角,无死角 2.2.4. HEPA高效过滤系统，门关后5分钟达空气质量100级。 2.2.5. 双温度探头，确保温度控制精确 2.2.6. 具有加热功能双层玻璃内门能迅速恢复箱体温度，有效防止水汽凝结； 2.2.7. 内门开关具有自动的CO2截流功能 2.2.8. 可编程的温度、气体跟踪报警器 2.2.9. 温度控制精度：+0.1 ℃，控制范围：高于室温5 ℃-55 ℃，均一 性： +0.2 ℃ @ 37 ℃ 2.2.10. 跟踪报警：用户编程上/下限 2.2.11. CO2控制精度：优于+0.1% 2.2.12. CO2 范围： 0-20% 2.2.13. CO2传感器：T/C 2.2.14. 读数能力：0.1% 2.2.15. 设定能力：0.1% 2.2.16. [CO2]检测方式：T/C（电导式） 2.2.17. 通过美国FDA批准用于IVF(体外受精)用途。 2.2.18. 产品获得UL（保险商实验室）CAS（加拿大标准协会）证书 2.2.19. 具有CE标志 2.2.20. 通过ISO9001-9004认证SDA 注册 手掌离心机 1 驱动系统: 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 2 控制系统: 电脑控制系统，通过按键设置转速及温度。 3 运行时间控制: 1-99分钟，快速离心或连续离心三种方式 4 程序记忆: 最后数据贮存，断电后保留三周 5 安全性能: 自动锁盖和内锁装置;不平衡保护; 状态自诊断; 多种电路保护。 6 最高转速：≥13300rpm，≥17000×g 7 可配转头: 标准转头: 24×1.5/2.0ml；可选转头: 4×8 PCR条板，8×8 PCR条板，双排18 x 2.0 mL/0.5 mL转头，可选36×0.5ml转头，血比容转头。 8 加减速时间: ≤12 S 9 噪音: ≤ 50 db 10 制冷温度：-9~40℃ 11 生物安全性：防生物污染转头盖，通过最权威的CAMR认证 超声裂解仪 1 工作条件 1.1 工作电压：220V/50HZ 1.2 工作温度：5--35℃ 1.3 相对湿度：10%-90%。 2 技术参数： 2.1 程序运行时间与速度，大LED显示界面 2.2 处理样本数量:24个2ml样品管,同时可选适配器2×50ml，48×2ml，12×15ml 2.3 可选配冷却适配器，以维持样品在低温条件下进行处理，以保证生物活性 2.4 针对不同样品提供配套得最优化研磨粉以及完整的抽提试剂盒 2.5 时间范围：1-60秒，在这范围内以1秒为单位增加 2.6 运行速度4.0-6.5m/s，以0.5m/s增加 2.7 在2秒内达到最大速度,在2秒内完全停止运行 2.8 专利设计的“8 字型”轨迹振荡，不需要配平即可运行 2.9 密闭的裂解管系统避免交叉污染 2.10 符合人类工程学的样品安放系统 2.11 样品裂解在40 秒内完成，最大限度的避免核酸的降解和 2.12 蛋白的解离 2.13 先进的扣锁保护装置，避免误操作对仪器造成损坏 2.14 噪音等级 <70 db 2.15 操作温度 15℃-35℃ 2.16 储存温度 7℃-43℃ 2.17 电源要求 110V AC，60Hz 或230V AC, 50 Hz, 400W 2.18 安全性 符合UL与CE标准 湿转仪 1. 1小时内可同时转印2块7.5×10cm凝胶 2. 电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 3. 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程凝胶的方向正确 4. 内置Bio-Ice冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量 可与Mini-PROTEAN tetra小型垂直电泳槽的缓冲液槽和盖兼容 低温高速离心机 1 工作条件 1.1 工作温度：室温～+40℃ 1.2 工作相对湿度：20-80% 1.3 电源：220V，50赫兹 2 技术要求及配置 2.1.1 主要功能： 2.1.2 样品离心分离，菌体沉降离心， DNA样品的分离以及蛋白样品的沉淀 2.2 技术指标： 2.2.1 角转头最高转速：15,000转/分以上；*最大离心力：25,000×g以上 2.2.2 最大水平转头： 4×400毫升 2.2.3 制冷型，温度控制：-10~40度，无CFC制冷剂 2.2.4 控制系统:微电脑控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态 2.2.5 6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序 2.2.6 驱动系统:无碳刷免维护电机直接驱动 2.2.7 转头识别:具有自动转头识别功能 2.2.8 离心时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方 式 2.2.9 加减速控制：9/10， 2.2.10 最大噪音：小于55db 2.2.11 安全性能：双重门锁自动锁闭，可设定腔门开启保护密码，状态自诊断，电子式不平衡监测 2.2.12 水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。 2.2.13 具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换 2.2.14 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启 2.2.15 其它控制:RCF设置；自动转头识别；电子不平衡检测；快速停机保护 2.2.16 可配置超轻碳纤维角转头，且碳纤维角转头提供10年质保 2.2.17 可选择在离心结束之后自动开盖，可选择在离心结束时声音提醒功能 2.2.18 可配置超轻碳纤维转头 加样器 1 工作条件 1.1 工作温度+5oC-32oC。 1.2 工作相对湿度：20-80%。 1.3 电源：220V，50赫兹。 2 技术要求及配置 2.1 2.1主要功能： 2.1.1 实验室加样 2.2 技术指标： 2.2.1 连续可调单道移液器的量程涵盖：0.2-2ul, 0.5-5ul, 1-10ul, 2-20ul, 10-10ul, 20-200ul, 100-1000ul, 0.5-5ml, 1-10ml； 2.2.2 符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大放松指靠设计，使移液轻松； 2.2.3 色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用； 2.2.4 使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； 2.2.5 独特的AVG液量联动装置，实现微调和粗调完美的结合，可快速容量设置，液量联动装置，避免了手部温度对移液精确度的影响。 2.2.6 双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。 2.2.7 低于50ul量程的移液器双活塞设计，确保移液器具有强吹出能力 2.2.8 白色背景，黑色超大数字显示，带微量刻度尺； 2.2.9 采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 2.2.10 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； 2.2.11 配有ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分； 2.2.12 标配校准保养工具，易于维修保养。当地具有授权的维修中心。 2.2.13 量程0.2-2 μl ，增量0.002 μl，准确度±2.50 %，精确度2.00CV% 2.2.14 量程0.5-5 μl，增量0.01 μl，准确度±1.50 %，精确度1.00CV% 量程100-1000μl增量1 μl ,准确度±0.60 %,精确度0
|  |  | 03250221 | 生物分子相互作用分析仪 | 1、样品容量：2x96孔板+8试剂管；2、进样体积：5-750ul、；3、折光率范围：1.33-1.40 ；4、进样控制：自动 ；5、分析时间：1-5 分钟/样品；6、流通池数：4。
|  |  | 07020224 | 视觉功能分析仪 | 1.球镜度测量范围-15.00D-15.00D，误差：±0.25D（0D～±10D)，±0.50D(＞｜±10D｜)；2.柱镜度测量范围-10.00D-10.00D，误差：±0.25D；3.柱镜轴位测量范围0°～180°，测量误差±10°
|  |  | 3052021 | 舒适型恒温混匀器 | 1、 主动反向式冷却功能；2、至少9种不同的加热模块；3、混匀频率：300-1500rpm；4加热速度：约5°C/分钟5.温度可调至低于室温10°C以下.
|  |  | 07060200 | 双向电泳系统 | 胶条槽容量：最多12 个相同长度的胶条槽,同一聚焦盘完成7-24CM任意长度的12个样品；胶条槽材料：胶条槽长度：7-24cm可调长度；电泳缓冲液体积：阳极：4.5 升；阴极：0.8升
|  |  | 07060200 | 双向电泳仪 | 1、电压：0 - 10000 V ；2、胶条槽容量：最多12 个相同长度的胶条槽；3、程序：10个
|  |  | 03030973 | 梯度PCRGradient 96) | 1、标配快速反应模块，最大变温速率：≥3℃/S；2、温度控制范围：4-99℃、控温精度：≤±0.2℃、控温均一性：≤±0.3℃、带有温度梯度功能、可同时优化不少于10个温度点；3、 可存不少于300个程序；4、可选配高通量串联控制，可同时控制不少于5台仪器；
|  |  | 03030913 | 体视学自动化分析系统 | 体视学自动话分析软件※Stereo Investigator；2.分辨率 : 1600x1200;芯片尺寸 : 13.38mm (H) x 9.52mm (V);ROI功能 : 1x1pixel~全幅分辨率;色阶 : 36bit 彩色;预览速度 : 10 fps @ full resolution;传输接口 : 最新Fast 1394;Z轴量测精度可达0.1um，可实现Z轴精确定位;高精度电动XYZ三轴电动平台; XY轴 步径为0.05um, Z轴电动步径为0.1um
|  |  | 07060405 | 微生物鉴定系统 | 1、全自动快速荧光分析检测；2、多板同时检测；3、非限制模式、工作单；4、调整域值、对数据管理、编辑、复制
|  |  | 07060214 | 细胞计数器 | 1、便携式，无外接显示设备；2、快速检测：14s完成；3、检测细胞直径3-38μm；4、不能区分活/死细胞。
|  |  | 07060214 | 细胞计数仪 | 1、功能：细胞计数、细胞活力分析和细胞功能分析等多参数分析；2无需稀释样本；3、可读取细胞平均直径5-50um；4、计数范围E5~E7个/mL。
|  |  | 07070208 | 血泵仪 | 1、40－90次/分；2、搏动流量：DP1血泵0--8000ml/min，允差±10%；3、恒流流量：DP1血泵0--8000ml/min
|  |  | 7060127 | 血栓弹力图仪 | 1、检测指标：R(血凝时间）、K(血块成型时间）、Angle(血凝速率）、MA(血块强度）、Cl（血凝指数）、Ly30和EPL等；2、每次用血两小于0.4μl；测定时长15-30min；3、2通道。
|  |  | 07060139 | 血细胞分析仪 | 1、六路分选系统；2、双前向角散射光检测 (eFSC) 技术；3、具有S、M、P 3类7种eFCS Mask
|  |  | 07060100 | 血液分析系统 | 1、白细胞三分类，≥20项；2、测试速度：60测试/小时；
|  |  | 07020224 | 眼前段扫描分析系统 | 该产品由Nd:YAG激光系统、光束传输系统。电源和控制系统、安全防护系统、裂隙灯适配器及电动桌(可选件)组成。治疗波长为1064nm±5nm；治疗激光输出能量：单脉冲为0.3mJ-10.0mJ，实测值与设置值之间的误差不超过±20％，多脉冲的最大输出量﹤40mJ；激光脉冲时间：4ns±20％；脉冲间隔时间：50μs±20％；最小光斑尺寸：8μm±10％；瞄准光波长：635nm±5nm；瞄准光功率﹤1mW。
|  |  | 07020224 | 眼前节激光扫描图像分析系统 | PENTACAM采用Scheimpflug技术，欧科路专利的旋转扫描原理（同类设备无法360°拍摄）。
|  |  | 3250229 | 液相氧电极系统 | 1.样品用量：0.25~2.5 ml 2.测量范围：0~40% O2 3.氧分辨率：20℃时10×10-6 μ mol• ml 4.控 制 器：计算机控制器与整合式磁力搅拌器，可控制光强、搅拌转子转速（250~900 rpm），自动采集数据（0.2~10次/秒），RS232输出
|  |  | 07060200 | 一体化蛋白免疫印迹系统 | 光源：Cy5：激光二极管模块，635nm, 10mW，Cy3：激光二极管模块，532nm, 10mW；动态范围：近5个数量级；灰度：16位；操作：全自动（自动曝光，无需聚焦或其他调整或校准）；样品数：16/胶
|  |  | 07020453 | 医疗监护仪 | 由主机、数字信号转换器(DSC-XP)、患者导联线(PIC)、BISTM传感器、电源线和输液架固定器组成。EEG定标电压：50μV/div，显示类型-EEG：5，10，25，50，100μV/div。EEG扫描速率：25mm/s±5%，显示类型-EEG：15，25，30mm/s. 噪音：＜2.0μV峰-峰值。
|  |  | 07060200 | 荧光差异显示双向电泳系统 | 激发光源：标配473nm（蓝色LD激光）、532nm（绿色SHG激光）和635nm（红色LD激光），选配685nm（近红外LD激光）和785nm（近红外LD激光），内置光源；象素大小：最小分辨率10μm。10，25，50，100和200μm可选，以及1000μm预扫描；同一胶上不同荧光素标记的图像不需要匹配，胶间匹配通过内标的匹配来实现，确保实验结果精确性，不同凝胶之间匹配可选warping功能；数据分析建立在Oracle™平台上，提供项目的轻松管理和数据安全性；根据不同使用需要，设置不同用户权限和使用期限，方便用户和数据库管理
|  |  | 03250172 | 运动心肺功能测试系统 | 性能：1. 流速：a)测量范围：0L～5000mL/s；b)允差：±5%。2. 多种气体分析器：2.1 氧(O2)分析器测量范围0-16%, 允差±0.03%。2.2 二氧化碳(CO2)分析器测量范围0-15%,允差±0.03%。3.软件功能。组成：(K4b2)主机、流速传感器、校正筒、连接线、采样管线、背带、电池、充电器、信号接受器、打印机、软件、面罩、计算机(计算机为用户自配)。
|  |  | 3031140 | 诊断试纸条点样仪系统 | 1、点样容量：14张标准玻片或者2个微孔板；2、马达步进精度：1.3μm；3、最多可配48根点样针；4、可装载的喷点加样头数量：最多4个；5、喷点的液体体积范围：20nl–1μl
|  |  | 07060200 | 制备型全自动智能蛋白纯化系统 | 系统泵单泵流速：0.01–150 ml/min；系统泵双泵装柱模式：0.01–300 ml/min；样品泵流速：0.01–150ml/min；紫外检测器检测范围：-6到+6AU，线性：±2%，在0–2AU之间；整合Design of Experiments（DoE）实验设计软件，根据客户要求推荐实验方案、分析数据、建立模型，进行重要实验条件的筛选、优化，还可进一步验证可重复的实验条件。
|  |  | 07020614 | 自动化SNP芯片产前筛查系统 | 1、双色激光扫描；2、多种分辨率设置：2，3，5,10微米；3、扫描速度≤24min；4、具完备全基因组高分辨率扫描分析软件；5、可用于产前遗传病诊断与筛查
|  |  | 07060220 | 自动进样和温控系统（流式细胞仪 | 1、准确度：±5%；2、重复性(HPCV)：<5%；3、浓度范围：3x10*4 to 2x10*6
|  |  | 3210222 | 自动细胞计数仪 | 1、10ul的样品；2、能对活细胞和死细胞进行精确计数；3、内存300多种细胞参数；
|  |  | 3061815 | 组织包埋机 | 1、分体式模块设计；2、加热槽、蜡缸和工作面可分别精确控温；3、蜡缸容量≥3L；4、LED操作界面
|  |  | 07060200 | 组织匀浆器 | 1、双头混匀系统；2、最大样本处理量24个；3、最大样品处理量30ml；4震荡研磨速率:0-1600rmp
182 | A032018 | 药房设备及器具 | 03060903 | 生物安全柜 | 1.针对＞0.12μm颗粒系统99.999%的截流效率;格栅前会产生空气幕；2、层流设计防止交叉污染；3、排气HEPA滤膜。1、30%外排，70%循环；2、柜体为双层负压设计，负压排污地盘通过鼓风机吸入并迅速捕获室内空气，并分别通过下降和外排HEPA过滤器；3、直流双风机设计，分别独立控制进风风速和下降风速，无需节气阀则可通过自动提高转速补偿风速损失；4、采用EBM直流无碳刷电机；配整流器，无需电压补偿；5、HEPA过滤器，对直径0.3μm的颗粒（病原体）截留滤 99.995%以上；6、荧光灯照度大于120fc（或1290 Lx）. | 科研
|  |  | 03060903 | 药品保存箱 | 1、高精度微电脑控温方式；2、键盘锁定和密码保护功能；3、具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警等多种报警功能
|  |  | 03040468 | 药用多级撞击器 | 1、符合美国药典和欧洲药典水雾吸入剂试验指标要求；2、流量15-100L/min；3、呼吸每分钟形态（流速/时间比）高达2ms的或更大的时间间隔；4、根据流量不同采集0.23μm – 11μm之间的颗粒样品；5、最大潮气吸入量达1升
183 | A032022 | 手术急救设备及器具 | 03250206 | 大小动物呼吸机 | 小鼠呼吸机：搏出量范围：30—350ul, ² 呼吸频率：60—400次/分； 无阀门的活塞泵，无阀门障碍 非常小的工具/通路死腔容积； 紧凑的结构，易于组装，可靠近动物放置。大鼠呼吸机： 大鼠呼吸机适合10g-800g的大鼠和豚鼠使用； 新的管路刻连接器能轻易的适应不同大小的管路；Ø 在气缸上永久蚀刻的体积刻度不会磨损；体积和速度控制是线性的 ；配有两个活塞和气缸组件，小的允许体积量从0.5—5cc，0.5cc的增量。大的从3—30cc，0.3的增量。通过刻度可更精确地进行设置潮气量。 数字LED面板显示呼吸速率，呼吸速率可设置18-150次/分钟。在呼吸机运行过程中进行体积和速率的调整； 动物呼吸机有4个气体的进出接口：仪器进气口，动物进口，动物出气口，仪器出气口。呼吸机能控制PEEP，这对于动物长期使用呼吸机是必要的。30-750cc 可调；呼吸速率：7-50 次/分钟；呼吸比：25-50%可调；接口尺寸： ID：12.77mm；OD：14.4mm；尺寸（H×W×D）： 30×50×22.5cm；重量：21kg | 科研
|  |  | 07011207 | 骨科脊柱手术台 | 手术台由底座、 头板、 背板、腿板、 轨道组成。手术台台面板采用可透X光板材。并配有附件(麻醉支架、托臂板、支肩架、支腰架、支腿架、托头架)。主要性能指标：1、台面上升时每踏动一次，均匀上升量不小于8mm。2、配套件装卸方便，锁止应可靠，台面倾斜时，滑块不得自行下滑坠地。3、台面上升时踏脚的起动力不大于196N。
|  |  | 03250205 | 呼吸机 | 产品为气动电控呼吸机，由主机、机架、湿化器等组成。具有IPPV、SIPPV、PEEP、SIGH通气模式。潮气量：200～1200mL；呼吸频率：5～50次/min；吸呼比：1∶0.5～1∶5.0；输出气体氧浓度不小于45%。
|  |  | 3250213 | 离体工作心脏灌流系统 | 1、具备有温度控制系统的浴槽，可产生不同的控制环境（如一定的灌流压力、温度、酸碱度等）及各种因素（如营养物质、缺血、缺氧及药物等）。 2、离体心脏活动的各种信号（如心室压、心电图等）可用MP150多 道生理信号分析系统或心功能分析系统自动采集、处理、分析。 3、该系统可进行离体心脏的正逆向灌流，可调恒流、恒压（恒压循 环式和非循环式，恒流循环式和非循环式，Langendorff，工作心脏）等多种实验模式。含所需支架、管路系统及开关、蠕动泵、控温水浴槽。 1）.温度范围：＋12oC～＋200 oC 2）.温度稳定度：±0.01 oC 3）.加热功率：1600 Watts 4）.LED显示 5）.用户选择显示精度范围0.01 oC～0.1 oC 6）.用户可调节高低温度报警装置（可视的温度安全报警） 7）.自动充液孔 8）.泵流速：15L/min（最大） 9）.泵压 0.5 bar（16＇head）（最大） 10）.泵流量范围：6～600ml/min 4、乳胶球囊0.03ML、0.05ML、0.10ML、0.20ML、0.27ML、0.35ML、0.49ML、0.70、ML、1.30ML各一包，每包十只。 5、柔性球囊导管两根。 6、配置模块能与MP150主机相连接，记录和分析的参数指标有：心电、心室内压、肌张力、温度、冠脉流量、刺激、呼吸频率和幅度。 7、有创血压换能器： 测量范围：-50mmHg到+300mmHg 过压：-400mmHg到+4000mmHg 动态响应：100HZ 8小时漂移：1mmHg 8、肌张力换能器： 量程：50克，噪声小于1mg 磁滞：小于0.05%FSR 非线性：小于0.025%FSR 温度零点漂移：小于+/-0.03%FSR/˚C 9、刺激输出模块： 刺激输出电压：20V 输出驱动电流：+/-100mA（50Ω） 极性控制：手动或数控 衰减控制范围：126dB 最小单相脉宽：10μs 最小双相脉宽：20μs 任意波形分辨率：10μs 10、刺激隔离适配器（电流和电压）： 最大输出电压：200伏 恒流电流：0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 20.0, 50.0 毫安 脉冲宽度范围：50 µsec - 2 msec 11、防水温度探头 最大测量温度：60°C 精度：0.2°C 长度：3米 12、呼吸放大器 放大倍数：10, 20, 50, 100 低通滤波：1 Hz, 10 Hz 高通滤波：DC, 0.05 Hz, 0.5 Hz 输出范围：±10 V 噪音电压：0.2 µV (RMS) 13、呼吸绑带 可变电阻输出范围：50-125 Kohm 电缆长度：3米
|  |  | 07011205 | 麻醉机 | 为连续气流吸入式麻醉机。主要组成：机架、回路吸收器、二个蒸发器、适用麻醉剂（每种麻醉剂只能用于其指定的蒸发器)：氨氟醚、异氟醚、七氟醚；供气压力：0.3-0.4Mpa。流量调节范围：O(2):0.1-10L/min,N(2)O:0.1-10L/min,Air:0.5-10L/min。
184 | A032023 | 口腔科设备及技工室器具 | 7010504 | 超声波洁牙机 | 产品由主机、换能器手柄、变压器、洁牙机刀头、脚踏开关及供水管组成。工作频率：27kHz-30kHz。 | 科研
|  |  | 7010504 | 低速牙钻 | 1、水压:198Kpa(2KG)；2、气压206~231 KPa (2.1~2.35 kgf/cm2)；3、转速:30000-45000 rpm
|  |  | 7010504 | 根管长度测量仪 | 本产品有测定器主机、测试线、根管支架、口角拉钩、碱性干电池、耳机等组成。商品名： ROOTZX主要技术性能：1、根管针长度测定误差：插进深 度离根尖0.5mm处为±0.3mm。2、等效阻抗测定符合标准 规定。3、根管针支架及电极能承受134℃±1℃，20分钟 的高压蒸汽消毒不变形。
|  |  | 7010504 | 根管马达 | 设备构成：控制面板、马达、微处理机、脚踏开关。马达转速范围：1600～12800rpm；马达减 速比：1：1，15：1，16：1，18：1，20：1。16：1的减 速比为标准配置。可选配1：1，15：1，18：1，20：1的 手机。TECNIKA Vision是TECNIKA的升级版，将控制功能 用电子显示完成。
|  |  | 07010500 | 根管显微系统 | 1、放大倍数1.5X-40X；2、双目镜筒焦距：f=170mm；双目镜筒瞳距调节范围：50mm～70mm；3、目镜：12.5X/17.7B；视度调节范围：±7D；4、大物镜带微调焦装置，调焦范围11mm
|  |  | 7010504 | 根管治疗仪 | 主要由充电器(Charger)、马达手机(Motor Handpiece)、弯机头、电源线组成。马达手机转矩设定为0.3N·cm时，输出转矩为0.2N·cm～0.8N·cm；马达手机转矩设定为3.0N·cm时，输出转矩为3.0N·cm～4.5N·cm；马达手机的噪声应不大于70dB。
|  |  | 7010504 | 光固化机 | 1、光强度：≥450mW/cm2；2、光纤导光棒长：≥8mm；3、60度的导光棒可旋转：360°
|  |  | 07010513 | 口腔根管手术显微镜 | 1、双目；2、可作180度倾斜的的目镜筒；3、把摄像机内置在镜体内
|  |  | 07010504 | 牙科激光综合治疗机 | 由牙科椅、口腔灯、器械盘、喷枪、漱口给水装置、强弱吸唾器、痰盂、观片灯、脚踏开关组成。主要性能：最大功率：ABSOLUTE、ISOTRON、和 ISOPLUS：1350 W，ISOCONCEPT：1000W;进水压力：(1.8-3) bar , 进气压力：(5-7) bar.
|  |  | 7010504 | 牙科治疗椅 | 由治疗机主体（病人椅)、照明灯、气动马达、器械盘、漱口给水装置、喷枪、脚踏开关等组成。性能：靠背倾斜角度：最直位73度，最倾斜位2度；照明灯亮度16000Lx；气动马达空载转速不低于14000r/min。
|  |  | 7010504 | 牙周喷砂洁牙机 | 1、工作尖(规格为AIR-FLOW)；2、手柄
|  |  | 7010504 | 注油机 | 1、接口≥3支（两高一低）；2、空气动力：压力自动调节，需外接气源；3、具备两种模式（精细注油和标准注油）
185 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 07000000 | 成人气道管理模型 | 1、模拟插管并发症；2、光导气管练习；3、腹部挤压手法 | 科研
|  |  | 07000000 | 高级综合模拟人 | 电子标准化病人具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放，可完成的操作技能多达160余项。 1、 具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。 2、 可进行口、经鼻气管插管的操作；鼻胃和插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。 3、 可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。 4、 自动模拟颈动脉搏动和瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。 5、 通过软件综合病例的设置，仿真标准化病人会发生出相应的“咳嗽、呕吐、哮喘、呻吟、喷嚏”等声音。 6、 胸、腹部可进行听诊检查，胸壁、腹壁装有非接触传感器网络，配有电子听诊器，通过计算机软件的交互控制，可实现智能化的心音听诊、呼吸音听诊、肠鸣音听诊、腹部血管杂音听诊。 7、 可进行胸、腹部引流术后护理；回肠造口术后护理、结肠造口术后护理；乳腺癌切除术后护理；乳房检查和乳房护理。 8、 具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、妇科检查、阴道护理、可使用阴道窥器。 9、 可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。
|  |  | 07000000 | 高智能互动仿真人 | 1、整体无线连接；2、具备生理驱动模式；3、先进的药物系统；4、完善的体液系统；5、丰富的困难气道模拟
|  |  | 07000000 | 气胸训练模型 | 1、仿真度高；2、可随机维修；3、可进行双侧气胸穿刺练习
|  |  | 07000000 | 无线综合模拟人 | 1、气道可进行鼻腔和口腔插管；2、呼吸系统可控制呼吸频率和深度；3、循环系统可听诊正常和多种异常的心音；4、神经系统可随时改变模拟人健康状态；5、配有模拟监护仪
|  |  | 07000000 | 心肺复苏模拟人 | 1、气道自然关闭；2、按压数据包括：平均率、总次数等；3、通气评估数据包括：平均潮气量、足够量等
|  |  | 07000000 | 直肠诊断模拟装置 | 1、仿真度高；2、真人臀部大小；3、4种病例部位；4、可压缩，重量轻
186 | A032025 | 消毒灭菌设备及器具 | 04280308 | 高压灭菌器 | 立式、蒸汽加热式、电脑微处理器控制蒸汽灭菌器。蒸汽压力350KPa±10％；灭菌温度：105℃～126℃，允差：±2℃。根据灭菌舱尺寸、耗电量、外部尺寸等不同，分为两种型号。,高压蒸气灭菌器生产厂家地址,产品适用范围用途:该产品主要利用高温高压蒸气对试验室用具进行灭菌。 | 科研
|  |  | 04280308 | 高压蒸汽消毒锅 | 容积16.3L，工作压力0.206MPa，具有四个消毒程序，工作温度/消毒时间/干燥时间：1. 121℃/30min./30min.(包装物品)； 2. 121℃/30min.(液体)；3. 134℃/4min.(无包装物品)； 4. 134℃/18min./30min.(包装物品)。真空度： -76mmHg.
|  |  | 07011315 | 过氧化氢蒸汽房间消毒机 | 安全应用于敏感的电器和电子设备 对微生物的广谱杀菌有效性经过证明和论文发布 采用6-log地热脂肪芽孢杆菌Geobacillus stearothermophilus孢子（与高压灭菌锅灭菌挑战相同）生物指示剂进行高水平验证 无限尺寸-整栋建筑灭菌 快速-3小时内完成100立方米，24小时内完成8000立方米 完整的文件服务，包括风险评估、方法说明、详细的完成报告和灭菌证明文件
|  |  | 04400614 | 全自动高压灭菌锅 | 1、水位低于一定值自动报警停机；2、分离式温度传感器3、多种灭菌模式温度设定4、数据采集器连接后，温度可被记录。5.温度传感器和记录仪独立于灭菌器，腔内温度有可追溯性
|  |  | 07011301 | 全自动清洗消毒器 | 1、单次器械处理量：12个清洗篮筐，篮筐总容积80升；2、单次弯盘药碗处理量90个；3、面板程序12个，标准程序时间45分钟；4、工作噪音:≤60分贝
|  |  | 07011301 | 小型蒸汽灭菌柜 | 1、稳定性高；2、强水环式真空泵；3、全自动上下水系统1、带压力释放装置；4、蒸汽内排；5、温度设定范围宽，可从60℃~135℃
|  |  | 03060706 | 循环油浴 | 1.槽体材料 槽体由整块不锈钢冲压而成 2.温度范围（℃） -30-200℃ 3.槽体积（L） 20 4.加热功率(KW) 2 5.制冷功率（0℃）（KW） 0.35 6.控温精度（K） 0.02
|  |  | 07011301 | 中型蒸汽灭菌柜 | 1、外接蒸汽或自带蒸发器；2、夹套：316Ti不锈钢；3、内腔：316L不锈钢.1、系统具有安全状态自检功能，超温保护，超压保护，防缺水干烧保护；2、具有2个集气瓶；3、四类预置的灭菌模式；4、记忆存储系统
187 | A032026 | 医用低温、冷疗设备 | 7100203 | 超低温冰箱 | 1、微处理控制器全数字控制；2温度范围（环境温度30℃时）：-50℃至-86℃有效容积：333L；*内胆尺寸（宽×深×高）：490x600x1140mm； | 科研
|  |  | 3060609 | 独立式雪花型制冰机 | 1、制冰型为小颗粒不定型碎花冰；2、冰粒保持一定硬度，在室温下不易融解；3、试管插入冰粒中以达到近似零度操作环境
|  |  | 03061880 | 制冰机 | 1、可连续操作,24小时–7天；2、低噪音水平 无显著震动；3、易清洁 没有螺纹连接旋转挤压式制冰方式；4.制冰量：约110kg/天 (环境温度30℃，水温25℃时)；5.用水量：约0.14m³/天 (环境温度30℃，水温25℃时)；环境温度范围5～35℃
188 | A032027 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 03211200 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 1.二级安全柜, 25℃下热量输出：~0.26；2.进气/排气过滤器：HEPA，对0.3微米以上颗粒的过滤效率为99.995%；3.噪音dB(A)<65；4.光照强度Lx)：>65/700。5.有实验室管理员密码功能,能防止他人修改参数和使用安全柜。 | 科研
189 | A032031 | 兽医设备 | 7100207 | 精子质量分析系统 | 1.单次采集检测数量：2000个、误差±2%；2、检测速度范围 0-250 (um/s)；3、采集分析时间≤10S；4、图像采集的视野组数：1-30；5、检测项目：精子密度、精子活率、精子运动轨迹、精子运动分布图、精子总数等 | 科研
|  |  | 03060902 | 人工瘤胃系统 | 1、自动化控制：发酵罐全自动加热、滚转和搅拌；2、温度控制：室温-45℃，精度：±0.1℃；3、具pH值传感器、液位传感器、发酵产气量传感器； 最大样品批处理量：＞10kg .
|  |  | 3250300 | 组织包埋中心 | 1、由石蜡包埋冷台与热台独立设备组成；2、所有温度均可各自编程；3、石蜡缸：容积为5L；4、流量连续设定；5、 冷台最低降至-15℃。
|  |  | 7100207 | 精子密度仪 | 1、电源：6V/直流；2、检测波长：570nm；3、检测时长：2-3S；4、显示范围：公牛1.0－1.07E9/公猪200－800E6/种马150－500E6/狗150－500E6
|  |  | 7100207 | 精液稀释仪 | 1、多种稀释比例设置，最大稀释比率1:2000以上；2、可操作体积范围：1μl-25ml；3、稀释精度为99%、重复精度±0.2%；
189 | A032031 | 兽医设备 | 3260126 | 胴体测定仪 | 1 配置：包括主机，充电器，校准模块，运输箱，串联端口。CPU型号还具有数据传输电缆存储器，文件传输到电脑上的软件 2．10 bit A/D 变压器 3．32KB EPROM 操作系统，2 x 8字母，数字LCD 液晶显示器 4 4 菜单控制键 5．电源：9V Nicd 充电电池，最少维持8个小时的测量操作 6．RS232接口，可连接电脑、打印机传输数据 选配 | 科研
|  |  | 3100203 | 超声波测膘仪 | 1.一维的、A超扫描仪，提供线性测量。 2.测量所有脂肪层，并能准确提供5—50mm(0.2到 2.0in)范围内的测量结果。能准确测量30—70mm(0.2到2.0in)眼肌厚度。 3所有的数据保存在存储器里（可存1000份资料），能在几秒内下载到办公电脑里。
190 | A032099 | 其他医疗设备 | 03250257 | 电位分析仪 | 1.测量固体含量范围：1% ~ 50%；2.样品最大测量搅拌浓度：10,000cps；3.样品测量电位范围：+-300mV或以上；4.声波范围：500~3000m/s；5.频率范围：1 to 100 MHz , multiple gap 自动扫描18个gap或以上；6.粒径测量: 5nm ~ 1000um；测量界面电位10ml或以下 | 科研
|  |  | 07000000 | 超级综合模拟人 | 成年人体格外观；身高178cm；男女外生殖器可互换；体位：坐位、侧位、俯卧位、仰位；解剖标志明显；双眼可眨动（任一眼睑的眨动均可由操作人员自主控制）；瞳孔具有真实的对光反射功能，可瞬目；真实的对话功能；左臂可行血压检测操作；右臂具有静脉通路，可行静脉穿刺 | 科研
|  |  | 07010400 | 耳鼻喉科手术模拟系统 | 该产品主要由控制主机、脚踏开关、手柄和电源线等组成。转速范围：正向：500rPm～6000rPm，分六档可调；往复：500rPm～3000rPm，分六档可调。
|  |  | 07020104 | 红外热像检测系统 | 1.工作波段；工作波段是指红外线热像仪中所选择的红外探测器的响应波长区域，一般是3～5μm或8～12μm。 2.探测器类型；探测器类型是指使用的一种红外器件。是采用单元或多元（元数8、10、16、23、48、55、60、120、180等）光电导或光伏红外探测器，其采用的元素有硫化铅（PbS）、硒化铅（PnSe）、碲化铟（InSb）、碲镉汞（HgCdTe）、碲锡铅（PbSnTe）、锗掺杂（Ge：X）和硅掺杂（Si：X）等。 3.扫描制式；一般为我国标准电视制式，PAL制式。 4.显示方式；指屏幕显示是黑白显示还是伪彩显示。 5.温度测定范围；指测定温度的最低限与最高限的温度值的范围。 6.测温准确度；指红外线热像仪测温的最大误差与仪器量程之比的百分数。 7.最大工作时间；红外线热像仪允许连续的工作时间。 8、1280*120分辨率；2、4个可移动点，3个可移动测温区域；3、30-60Hz高帧频画面
|  |  | 03250000 | 生理仪器（测评系统） | 拥有138个量表80多项测试项目，涉及智力测验、非言语能力测验、一般能力测验、特殊能力测验、人格结构测验、态度与兴趣测验、航空心理测验、交通心理测验、领导力测验、临床诊断测验等多领域心理测验模块.
|  |  | 07020104 | 双色红外激光成像系统 | 1.直接检测，操作简单：杂交以后直接扫描成像，无需胶片、暗房或复杂的染色及显色过程。 2.双色成像700-800nm；：两种不同波长的红外染料对生物分子（蛋白或核酸）标记和同时检测。双色输出。 3.对于Western blots检测，灵敏度可达皮克级（pg）。 4线性范围：在红外荧光区域，背景荧光信号大大低于可见荧光区域，
|  |  | 07000000 | 微透析透析取样系统 | 1、四通道的无脉冲注射泵；2、流速范围从 1nL/min 到1mL/min；3、注射量从1nL至10 mL；4、可配冷却微量收集器等
|  |  | 4350604 | 小型骨泥机 | 1.驱动功率 7.5/11（KW） 2.介质尺寸 130（mm） 3.行程 0（mm） 4.外形尺寸 1.27*0.4*1.02（m）
|  |  | 07010300 | 眼外科手术模拟器 | Scheimpflug技术和旋转扫描带来的优势：
191 | A032102 | 电池生产专用设备 | 04240500 | 质子交换膜 | 1、0.610米*100米。 2、良好的质子电导率。 | 材料类耗材
192 | A032103 | 电子工业专用生产设备 | 03220910 | ALD原子层沉积系统 | 耐热温度：300；直径：150mm；厚度：32mm；50–200 mm/单片；156 mm x 156 mm太阳能电池片；3D复杂表面衬底 | 科研
|  |  | 4060801 | MOCVD系统 | 每次生长3片2英寸、或一片3英寸、或一片4英寸外延片。包括9条MO源，6条气体源路，在位监测装置。 | 半导体外延材料生长
|  |  | 05080000 | SiC外延设备 | 1.可放置150mm SiC晶圆；2.晶圆生长厚度≤0.5%；3.载流子浓度≤5%；4.生长速率30μm/h；5.缺陷密度≤1每平方厘米 | 科研
|  |  | 03041000 | THz产生探测仪 | 频率>20THz,动态范围30-70dB；有效探测口径：5mm； 探测灵敏度：7.0 × 109 cm×Hz1/2/W | 半导体
|  |  | 03041108 | 半导体激光堆远场特性测试仪 | 波长范围650-1650nm,电压范围0-5V；电流范围：0~400mA；功率1～100mW | 半导体材料;电子器件微加工
|  |  | 05080100 | 倒装键合机 | 焊接速度：0.125sec/wire,0.077sec/bump；线径:17.8mm到45mm；位置精度/重复精度：±2.5微米，3 Sigma,线间距50mm；腔深：11.10mm到19.05mm；大面积工作区域，300 x150mm,多种加热台尺寸可选；键合效率高，一致性好，可连线或离线生产；紧凑结构设计，节省用户空间 | 科研
|  |  | 05080610 | 等离子增强化学气相淀积 | 均匀性：±5%；φ4"基片2片 | 半导体介质薄膜淀积
|  |  | 05081100 | 低泄漏开关矩阵 | 1.开关信号1fA的测量分辨率； 2.<2s的瞬时电流稳定时间；3.30MHz带宽；4.100TΩ通道隔离；5.8路triax输入和6路BNC输入 | 半导体器件的可靠性测试
|  |  | 03040912 | 电荷迁移率测试装置 | 粒度测量范围：0.3 nm（直径）至10微米；使用附加的样品池进行表面zeta电位测量；分子量测量最小可达980Da；样品浓度范围为0.1ppm至40%w/v；内置蛋白质计算器，计算蛋白质电荷、A2、kD以及分子构成等参数 | 高分子和蛋白质溶液研究
|  |  | 05080104 | 电子束曝光系统 | 最细量光线条优于100nm；加速电压0-40kv；速度5MHZ | 利用电子束在工件面上扫描直接产生图形
|  |  | 04050810 | 多功能BGA焊接平台 | 最高功率4.8Kw；加热器功率：上部温区800 W 下部温区1200 W IR温区2700 W；PLC可编程控制器＋真彩触摸屏＋高精度智能温度控制模块 | 电路板焊接
|  |  | 05080100 | 分子束外延生长系统 | 生长室极限真空5.0×10-8Pa，真空漏率小于2.0×10-8Pal/s，进样室极限真空5×10-5Pa，真空漏率小于5×10-8Pa l/s，样品台加热温度可调范围30℃-85℃，控温精度±0.2℃，基片连续互转，转速5-60转/份，靶台转速5-60转/分。 | 材料生长
|  |  | 05080611 | 高精度多功能倒装焊封装实验平台 | 压力、温度可调；固态球尺寸：100um-1.1mm；精度10um | 电路加工与制造
|  |  | 05080114 | 高精度探针台 | 真空样品吸盘：4英寸；样品尺寸：5x5mm ~ 4英寸；显微镜：立体显微镜；最大放大倍数：100X；样品卡盘平整度：10um；探针座精度：5um, 选0.7um；样品卡盘移动X-Y-Z：170mm-170mm-30mm； | 半导体光电器件性能测试，封装测试。
|  |  | 03040704 | 高浓度相分布光纤探针测试系统 | 测量液滴和气泡的最小粒径可达10~15m，速度可达100m/s，最高温度373K，测量浓度可以达到100%，压力最大100Bar | 科研
|  |  | 04011605 | 固体激光器 | 最大平均功率2000W，最大峰值功60J | 半导体材料
|  |  | 05080105 | 光刻/键合对准系统 | 最大基板尺寸: 9" × 9"；最小描绘尺寸: 0.6 μm；最小描绘网格: 10 nm；6 种描绘模式；3D 描绘模式；alignment 用照相机系统；背部侧面 · alignment · 系统；选择可能的激光来源；光学/空气量规；多种多样的绘画数据输入格式 ： (DXF,CIF,GDSII,Gerber,STL) | 半导体加工制作
|  |  | 05080105 | 光刻机 | 光强均匀性Beam Uniformity:--<±1% over 2” 区域，--<±2% over 4” 区域，--<±3% over 6” 区域；接触式样曝光特征尺寸CD（深紫外DUV）：0.35 um；接触式样曝光特征尺寸CD(近紫外NUV）： 0.5 um；支持接近式曝光，特征尺寸CD:--0.8um 硬接触，--1um 20 um 间距时，--2um 50um 间距时；正面对准精度±0.5um；支持正胶、负胶及Su8胶等的厚胶光刻，特征尺寸：100um-300um；支持LED优异电流控制技术PSS工艺光刻；支持真空、接近式、接触式曝光；支持恒定光强或恒定功率模式 | 半导体加工制造
|  |  | 03040908 | 激光剥蚀系统 | 波长775nm 脉宽150fs Jmax=1mJ | 超快激光刻蚀
|  |  | 03040910 | 激光加工系统 | 多模输出；输出功率：1kW；输出波长：1080nm；重复频率：连续-5000Hz可调 | 激光光刻研究
|  |  | 05080611 | 键合机 | 双头配置支持变换功能，360度旋转对位，XYZ三轴联动。体式显微镜本体4X，目镜10X。±2um键合对准精度，最高加热温度350℃。 | 多种不同材料的芯片互相键合形成一些特殊用途的材料和器件
|  |  | 05080147 | 金属有机化合物化学气相沉积设备 | 1.可放置6*1inch晶圆; 2.适合GaN，InP/GaAs,ZnO以及其他II-VI族材料 ;3.系统可进行扩展;4.适合进行小规模生产和开发;5.可分析表面温度、生长速率等参数 | 进行气象外延生长
|  |  | 05080100 | 金属有机物化学气相沉积系统 | 低压Ga、In、Al、As、P生长系统，Si、Mg掺杂剂可以生长GaN系蓝绿光LED | 材料生长
|  |  | 05080114 | 晶片测试探针台系统 | 测量尺寸：晶圆尺寸：2-8寸;方形片：大至156mm X 156mm；测量范围： 0.001欧姆/平方 至 800000欧姆/平方（标准型）； 测量的数据：方块电阻/电阻率/薄膜厚度，根据具体应用可以设置不同测量程序。测量的精确度：<0.1% （标准模阻）；测量重复性：<0.2% （特定片子）；测量速度：>45点/分钟； | 薄膜电阻率或厚度测量等工序
|  |  | 03040704 | 静电等离子体探针 | 离子和电子密度范围1014 - 1019m-3；针尖：钨丝、钼丝；参考电极：钼丝；电压范围：-200V to +100V；射频阻抗>120K；电流范围20μA to 1A | 半导体芯片
|  |  | 05080147 | 可控温区马弗炉 | 多段单程序控制器；工作管直径：25.4-76.2mm；加热长度304.8mm；温度范围500-1500摄氏度；工作管尺寸3英寸。 | 金属、半导体等低维纳米材料、纳米薄膜的制备
|  |  | 05080130 | 快热化学气相沉积系统 | 工作温度：250℃-1250℃；工作压力：10Torr-1000Torr；气体种类：氩气，氢气。压力控制范围：10-760Torr；温度控制范围：250-1350℃。可在不同压力和温度范围内合成低维纳米材 | 在功能性薄膜材料开发上得到重要应用
|  |  | 05080100 | 冷热台 | 温度范围：-196℃到420℃；在线温度/时间曲线样品区域53.5 x 43 mm； X、Y方向移动距离15 x 15mm； 样品夹持器76 x 26mm； 标准载玻片气密样品室，可以控制样品环境上滑盖方便导入样品可用于透射和反射光台体尺寸- 160 x 80 x 24 mm 100 欧姆白金传感器，温度稳定性和精度<0.1°C，内盖可以增加温度稳定性最大升温速率50°C/min物镜最小工作距离6 mm聚光镜最小工作距离13.2 mm。 | 材料及器件加工
|  |  | 05080147 | 纳米材料生长系统 | 金刚石颗粒尺寸：100nm—50μm； 沉积气氛：富氢 沉积面积：<2.5英寸； 均匀程度：>80%(最大面积)。 | 纳米材料的制备
|  |  | 03250257 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 粒度测量范围：0.3 nm（直径）至10um；分子量测量最小可达980Da；样品浓度范围为0.1ppm至40%w/v；内置蛋白质计算器，计算蛋白质电荷、A2、kD以及分子构成等参数 | 高分子和蛋白质溶液研究
|  |  | 06040106 | 纳米压印机 | Wafer尺寸：4英寸； 压印尺寸：2英寸； 压印压力：0~25PSI（可升级到最大100PSI）； 模板尺寸：5×0.09英寸； 典型压印时间：小于5分钟/wafer； Auto-Realease 自动释放和自动压印控制功能； 可根据用户和研发的需要扩张各种功能和应用； PLC触摸屏控制 兼容传统的聚合物UV固化工艺 | 科研
|  |  | 04060812 | 气相沉淀仪 | 薄膜厚度均匀性淀积Parylene薄膜，厚度100nm-50μm,薄膜厚度均匀性优于10％；原料全容量150g，制冷器冷凝温度－90℃以下 | 在功能性薄膜材料开发上应用
|  |  | 05080114 | 全自动探针台 | 1 自动LOAD片系统 2 GPIB/TTL测试机借口 3 测试规格 6/8寸晶圆 4 整体精度 2um | 晶圆研究
|  |  | 05080114 | 声光可调谐滤波器 | 输出半峰宽在 550 nm 处 小于 0.3 nm，最高输出效率大于 90%。 | 宽谱光源分光
|  |  | 05080114 | 手动探针台 | 真空吸附，16~100倍放大，荧光灯，3轴12mm行程控制器，最小分辨率0.9um， | 材料器件等电学性能测试及芯片测试
|  |  | 05080114 | 四探针微操作测试平台 | 垂直样品方向，最大磁场3T；使用液氦冷却，温区变化范围5K-300K；若使用液氮，温区78K-300K，不能使用磁场；四探针平移台，探针步进分辨率5微米 | 半导体行业测试，纳米材料性能分析
|  |  | 03040908 | 钛宝石超快激光器 | 锁模,脉宽<15fs；中心波长760–830nm，带宽>60nm；重复频率80-95MHz；最小脉宽＜15fs（780-810nm） | 半导体材料
|  |  | 05080114 | 探针台 | 综合精度：2um以内 X-Y轴 行程X:±170mm(XY轴探测范围) 速度X轴:300mm/s,Y轴:230mm/s Z轴 行程37mm 速度30mm/s θ轴 旋转角度±5° | 半导体行业的测试
|  |  | 04400624 | 微量喷墨沉积系统 | X-Y精准软体控制平台，z轴控制喷印高度。摄像机功能包含液滴观测及基板观测，可透过基板观测功能进行对位及校正，可透过圆形输入进行各种所需图形的喷印输出 | 利用等离子体聚合法可以容易的形成与光的波长同等程度的膜厚
|  |  | 05080114 | 微探针平台 | 6英寸，温控，微波探针台采用GSG射频探针，标准节距150um。 | 半导体行业的测试
|  |  | 04060812 | 物理气相淀积系统 | 包括真空和喷流、蒸发和控制、运动和加热、飞行时间质谱仪、软件等5部分。 极限真空压力4.6×10-5Pa，工作真空压力优于3.0×10-3Pa； 3支电子枪同时工作时相互无电磁干扰，控制精度为0.2?/s；真空辐射加热器可将基片表面温度加热到1200K | 科研
|  |  | 05080132 | 亚微米精度键合机 | 对准精度±0.5μm；温度范围RT-400℃；压力范围：0.3N-300N。 | 半导体基片键合
|  |  | 05080132 | 引线键合机 | 60kHz和100kHz可切换超声系统；具有金丝球焊和深腔压焊两种功能；Z轴步进进度 1um，y轴步进精度2um | 集成光电子芯片封装研究
|  |  | 04060812 | 原子层淀积系统 | 工艺温度： 50 – 500°C ；真空泵：35 – 420 m3/h,机械微粒捕集器；载气: 99.999 % 氮/氩, min 2 slm；压缩空气: 4 – 5.5 bar 超压 | 此产品广泛应用于：纳米材料、纳米科技、半导体、薄膜材料、薄膜沉积以及航空航天领域
|  |  | 04060812 | 原子层化学气相沉淀系 | 该热化学气相沉积系统为一专门设计的采用半导体制造工业标准制造的电场辅助低压化学气相沉积系统。工作温度：250℃-1250℃；工作压力：10Torr-1000Torr；气体种类：氩气，氢气。压力控制范围：10-760Torr；温度控制范围：250-1350℃。可在不同压力和温度范围内合成低维纳米材 | 在功能性薄膜材料开发上得到重要应用
|  |  | 05081100 | 真空烘箱炉 | 1.温控范围25-100℃； 2.温度均匀性：稳定后±5℃，氮气消耗量7SCF；3.可对湿度、真空度和工作气氛等精确控制；4.侧悬挂式高容量蒸汽容器并配有Granville-Phillips数字真空计 5.真空和压力联动装置保证了过程的完整性以及氮气压力的控制 | 半导体器件可靠性评估用试验箱
|  |  | 05080104 | 紫外曝光机 | 对准精度：1.0um，曝光分辨率：≤1.0um；晒版面积：600*800 | 光学光刻
|  |  | 05080253 | 金属有机化合物化学气相沉积设备 | 生长温度>1200C;u-GaN;生长速率>2um/hr;材料厚度均匀性~2%;背景掺杂浓度<1e17cm-3;n-GaN;Si掺杂浓度>5e18cm-3;Si方块电阻均匀性~5%;p-GaN Mg掺杂浓度>2e17cm-3;Mg方块电阻均匀性~10%;AlGaN中Al含量>20%;材料均匀性~1%;InGaNGaN MQW PL 波长均匀性<3nm | 科研
193 | A032503 | 物证检验鉴定设备 | 03250136 | 电子鼻指纹分析仪 | 1. 通过仪器自动校正和补偿，模型具有长期稳定性 2. 分析重复性好，顶空进样重复性<3%RSD 3. 可配SPDE、SPME、ITEX、TDAS 等技术，大幅度提供分析灵敏度。 4. 无需特殊的样品准备 5. 高级化学计量学工具提供定性/定量分析功能
|  |  | 03250323 | 电子舌液体指纹分析仪 | 1.传感器数目： 7个交叉选择性液体传感器+1个Ag/AgCl参比电极 2传感器配置: 传感器序列#2：ZZ, AB, BA, BB, CA, DA, JE,推荐用作配方开发 3. 传感器平均寿命: 6 个月-1 年 4传感器灵敏度：～10-5M 5 软件包主要功能： a)控制自动进样器LS48 b)设置方法、采样序列、自动采集数据 c)化学计量学方法：PCA、DFA、SIMCA、PLS、SQC, etc. d)自动系统诊断、传感器诊断 e)系统长期稳定性、数据自动传输性 f)系统维护和管理信息
|  |  | 3250249 | 快速微生物鉴定仪 | 1利用微生物对不同碳源代谢率的差异，配合显色物质，固定于96孔板（A1孔为阴性对照），接种菌悬液后培养一定时间，可一步鉴定到种的快速微生物鉴定系统。 2.技术要求： （1） 能鉴定2112种微生物 鉴定范围： 可鉴定肠杆菌科、非发酵菌、葡萄球菌属、链球菌属、肠球菌属、微球菌属、李斯特菌属、真菌、弧菌属、嗜血杆菌属、弯曲菌属、奈瑟菌属、阳性杆菌、厌氧菌（在有氧环境下）等各种常见微生物。多数可直接鉴定到病原微生物的种，部分可鉴定到亚种和亚型 （2） 鉴定板包含71种碳源，和23种化学物质（pH值、渗透压、乳酸盐、抗生素和其它化学物质）灵敏性测试，增加了鉴定菌株的扩展性和灵敏性，使准确性进一步提升。 （3） 可以对鉴定板底物进行优化设计，使GN和GP细菌实现在一块鉴定板完成鉴定。
|  |  | 03250136 | 气味指纹分析仪 | 1. 传感器数目： 18个 2. 传感器类型：金属氧化物传感器: P, T, LY 3. 传感器室及18个传感器配置 ?Chamber CL: LY2/LG, LY2/G, LY2/AA, LY2/GH, LY2/gCTL, LY2/gCT ?Chamber A: T30/1, P10/1, P10/2, P40/1, T70/2, PA2 ?Chamber B: P30/1, P40/2, P30/2, T40/2, T40/1, TA2 4. 传感器平均寿命: 3 年 5. 传感器灵敏度：ppb 6. 软件版本: Alpha_Soft Version 9.1
|  |  | 03250313 | 文检仪 | 1、光学放大倍数最大≥150X，具有100个光学放大档位；2、彩色红外内制冷CCD数码摄像机，500万像素；3、光谱范围350nm -1000nm，内置70组以上不同带宽的激发滤光片组合，波长范围380-720nm，带宽范围5-340nm；4、最大视场不小于213mm×160mm；5、具备白光、红外激发光、同轴光等多种光源、6、配套专业图像处理软件。
194 | A033005 | 铁路专用设备 | 12020200 | 车轮表面粗糙度测量系统 | 1. 传感器类型：机械位移传感器；2. 传感器精度:0.1μm；3. 传感器位移：12mm；4. 车轮转动扫描间距：1mm；5. 供电方式：USB；6. 测量分析软件具有1/3倍频程、阶次谱图表、标准限值曲线；窄带谱平均、窄带谱合成得到1/3倍频程；通过信号过滤道钉小坑等误差；符合标准的1/3倍频程图 | 车轮表面粗糙度测量
|  |  | 12020200 | 钢轨纵向不平顺及声学粗糙度测量仪 | 1. 适合1435mm的轨距；2. 对单轨可以连续长距离测量；3. 可以对平底钢轨、嵌入式轨道进行测量；4. 可以测量钢轨焊接接头和塑性形变；5. 测量速度：>0.5m/s 6. 精度（纵向）：0.1μm；7. 沿钢轨测量方向对数据进行实时保存：至少1mm储存一个点（声学粗糙度） 至少2mm储存一个点 (钢轨波磨)；8. 输出:原始输出和滤波输出,移动平移振幅（RMS和峰-峰）与距离,输出数据可以被外部程序读取，如：Matlab，Excel等；9. 数据储存格式大小要求每1km的两侧钢轨数据小于10 MB | 铁路测量
|  |  | 12020200 | 轮轨表面粗糙度测试系统 | 1. 传感器类型：机械位移传感器；2. 纵向测试长度：1200mm；3. 纵向扫描间距：0.5mm；4. 测试速度：100mm/s；5. 横向分辨率：1mm 可调范围：60mm；6. 传感器分辨率：0.1um 位移：12mm；7.测试时间：20s/次;8:本底噪声：小于-20dBre1um | 轮轨表面粗糙度测试
195 | A033115 | 潜水设备 | 04150508 | 大幅水平面运动机构 | 进行横向、艏向约束运动；摇艏速度30度/秒，横移速度3.0米/秒,横移宽度14米 | 船模操纵性试验运动控制
|  |  | 04150508 | 电力推进仪 | 扭矩 30N， 推力 600N， 转速 3000RPM | 吊舱推进试验
|  |  | 04150508 | 电力推进仪 | 扭矩 10N， 推力 250N， 转速 2000RPM | 吊舱推进试验
|  |  | 03090901 | 海洋生物地球化学漂流剖面仪 | 1. 工作深度：2000dbars；2. 使用寿命：250个工作深度剖面测量（2000dbars）；3. 漂浮间隔：1-15天；4. 能量类型：可充电锂电池；5. 通讯：ARGOS；6. 压力：测量范围0~2000dbars ，测量精度±2dbars；7. 溶解氧: 测量范围0~500umol/l，精度<8 umol/l； 8. 光学散射计，荧光计（集成在一起）： 采样频率5HZ；深度600m；后向散射通道470/532/650nm，灵敏度0.003m-1，测量范围0~5 m-1；叶绿素荧光，激发470nm/接收695nm，灵敏度0.025ug/L，测量范围0~50 ug/L；CDOM荧光，激发370nm/接收460nm，灵敏度0.28 ug/L，测量范围0~375 ug/L | 海洋多参数自动观测
196 | A033116 | 航标设施 | 03230300 | 生物光学自主式漂流剖面仪 | 1. 工作深度：2000dbars；2. 使用寿命：250个工作深度剖面测量（2000dbars）；3. 漂浮间隔：1-15天；4. 能量类型：可充电锂电池；5. 通讯：ARGOS；6. 压力：测量范围0~2000dbars ，测量精度±2dbars；7. 溶解氧: 测量范围0~500umol/l，精度<8 umol/l； 8. 光学散射计，荧光计（集成在一起）：采样频率5HZ；深度600m；后向散射通道470/532/650nm，灵敏度0.003m-1，测量范围0~5 m-1；叶绿素荧光，激发470nm/接收695nm，灵敏度0.025ug/L，测量范围0~50 ug/L；CDOM荧光，激发370nm/接收460nm，灵敏度0.28 ug/L，测量范围0~375 ug/L | 海洋多参数自动观测
|  |  | 03090410 | G监测浮标 | 直径10米，高度10.5米，可搭载CO2原位测定系统、温度、盐度、海流等观测系统 | 海洋原位监测平台
|  |  | 03090901 | 漂流浮标 | 铱星双向发射器；GPS接收机，定位精度高于10m；温度传感器 | 海洋动力学环境监测科学研究；海洋类专业教学使用
|  |  | 03090901 | 溢油跟踪浮标 | 数据遥测Argo卫星系统；支持空中布放；寿命60天以上 | 溢油灾害监测科学研究；海洋类专业教学使用
197 | A033301 | 海洋水文气象仪器设备 | 03090400 | 浪潮仪 | 电源: 8节锂电池，内存: 128M，通讯: USB 或 RS-232/485，时钟精度: ± 64 s/年，深度限制: 最大740m（塑料外壳），采样率: 6Hz。配压力传感器、深度传感器（深度范围50m）、潮位传感器、波浪传感器、浊度传感器、数据下载电缆。 | 海洋调查、海洋学研究中的海洋波浪和水位测量
|  |  | 03090401 | 声学多普勒波浪剖面流速仪 | 1. 系统：声学频率 1 MHz；2. 声学波束 4波束，垂向1 个，25度倾角3 个；独立自容式/在线监测；3. 流速剖面：最大剖面范围 30m (视现场情况而定)；层 宽 0.4～2.0m；层 面 数 典型为20～40,最大 128；数据输出 最快ls；4. 流速测量：流速范围 水平±10m/s，沿波束方向；±5m/s(如需要，可扩大范围)；精度 ：所测流速的1%±0.5cm/s；5. 波浪测量：最大水深 40m；数据类型 压力，沿波束的一个单元流速,AST；采样率 （输出）标准1Hz/2Hz，；AST 2Hz/4Hz标准1Hz；每次采样数 512、1024、2048组；特征值估算：范围-20至20m；波高分辨率/精度 1cm/小于测量值得1%；波向分辨率/精度 0.1 度/2度；周期范围 0.5-30秒。 | 海洋调查、海洋学研究的海流剖面流速等水文要素的测量
|  |  | 03090401 | 声学多普勒点式流速仪 | 采样频率最高200Hz，测深采样率达10Hz，流速测量：±0.01、0.1、0.3、1.2、4m/s，距转换器距离0.05m，高调3-15mm。 | 海洋调查、海洋学研究的海水流速、流向等水文要素的测量
|  |  | 03090400 | 浊度分析仪 | 测量范围浑浊：0-4,000NTU；泥：0-5,00mg/l；沙：0-50g/l；压力范围：0-200dBar（200m）；温度：0-40℃；传导性：0-65mS/cm；准确度：浊度：0.5NTU或1％；泥：1.0mg/l或1％，沙：0.5g/l或1％；压力：0.2％；温度：0.05℃。 | 海洋调查、海洋学研究中的海水水质分析研究
|  |  | 03090300 | 表面海流海浪测量系统 | 走航式，探测深度1500米；绞车卷缆筒容量： 3800m φ 9 mm 4芯电缆；探测深度1500米时，最大航速为5节，上下往复周期时间48分钟；拖鱼上安装的传感器：CTD，溶解氧，PH值，叶绿素，浊度等。 | 连续测量波浪、表层海流等参数；微波遥感印证（高度计海浪有效波高、合成孔径雷达的海浪方向分布、干涉SAR表面海流等）
|  |  | 03090800 | 船载自动气象站 | 风速分辨率：0.1m/s,风向分辨率：0.1,空气温度分辨率：0.1℃,大气压分辨率：0.1 mbar,大气压精度：带XP系统采集平板 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090200 | 定点温盐深探测系统 | 定点式，探测深度：0－10500m；36瓶12升采水器 | 海洋深海水体探测
|  |  | 03090800 | 多波段多极化微波散射计 | 工作频段：5.3 GHz；极化方式：HH/VV/HV/VH；海面微波散射系数：-40～10dB；精度 < 1dB | 测量海面后向微波散射系数、频谱特征；海面风场反演印证；为卫星海洋微波主动遥感现场校正及算法开发提供校验数据
|  |  | 03090800 | 多普勒激光大气剖面探测仪 | 30 m～3000 m（大气透射率大于50%）；大气探测距离：30 m-10 km； | 连续探测海洋大气边界层风场、气溶胶和对流层云剖面结构
|  |  | 03080000 | 风观测系统 | 1. 测量和控制模块，配线板，4M内存/Measurement and Control Module, Wiring Panel, and 4 Mbytes Memory; 2. 闪存模块（数据采集器外设端口）/CompactFlash Module (requires datalogger peripheral port; -25° to +50°C);3. 16G闪存记忆卡/16G CompactFlash Memory Card (-40 to +85C);4. 超声测风仪/Ultrasonic Anemometer - 3 AXIS;5. 风控/Wind Monitor, 4-20mA Outputs;6. 14x16Weather-Resistant Enclosure Series. | 气流观测
|  |  | 03090300 | 高分辨率声学流速剖面仪 | 使用X波段雷达；波高范围：0.5-20 m ，波周期范围： 4~20s ， 波周期测量精度：0.5s，波高精度：0.5m，流速精度（对地）：+/- 0.2 m/s，流向精度（对地）：+/- 2°. | 水体现场流速剖面测量
|  |  | 03090406 | 高精度水位计 | 自容式，深度范围：浅海10/20/60/130/200/700米（塑料外壳）；深海1400/2000/4000/7000米（钛合金外壳）；深度精度：满量程的0.01％，时间常数：<10ms；温度测量范围: -5°C to 35°C；温度精确度: ±0.002°C，时间常数: ~3s | 海洋调查
|  |  | 03090300 | 高频点式流速仪 | 自容式点式流速仪，自带电池，也可以外接电源；流速测量范围 ±4m/s；精度测量值的±0.5%或土0.1 mm/s；输出频率 1-64Hz；内部采样 100-250Hz；耐压100米以上；携带安装方便 | 高频水体点式流速测量
|  |  | 03090402 | 浪高仪 | 非接触式测量，量程1000毫米，精度1毫米，采样率>10Hz | 拖曳水池波浪测量
|  |  | 03090800 | 声学多普勒点式流速仪 | 观测要素：流速流向；耐压深度：200米-6000米；流速精度1cm/s；流向精度：1度；观测模式：直读/自容 | 物理海洋学现场观测
|  |  | 03090301 | 声学多普勒流速波浪仪 | 自容或实时监测工作方式，现场测量流速、流向、压力（潮位）、波高、波周期和 波向等数据 。声学频率：600khz、1000kHz、1200kHz、2000kHz， | 海洋调查
|  |  | 03090800 | 声学多普勒流速剖面仪 | 声学频率：38K-1200K；耐压范围：200米-6000米；声学观测模式：宽带/窄带；剖面深度：10米-1000米；垂直分辨率：0.1米-16米 | 物理海洋学现场观测
|  |  | 03090301 | 声学多普勒剖面流速仪 | 自容式和走航式，声学频率150kHz、300kHz、600kHz、1200kHz、2000kHz，最小深度单元0.01m～10m，流速范围0~±3m/s(缺省)、±20m/s（最大），流速精度为水流速度的±0.25%±2.5mm/s. | 海洋调查
|  |  | 03090300 | 声学流速剖面仪 | 自容式流速剖面仪，自带电池，也可以外接电源；剖面范围 50m；层 厚 0.4～4m；流速测量范围 ±5m/s；流速测量精度 流速的0.3%；流速分辨率 0.1cm/s；带波浪数据采集模块；耐压不小于100m | 水体现场流速剖面测量
|  |  | 03090406 | 实时遥报潮位仪 | 深度范围：或0-20米；精度：满量程的0.1％；分辨率：满量程的0.01％，采样频率：4Hz，采样间隔：1秒-24小时。 | 海洋调查
|  |  | 03080600 | 天空成像仪 | 1.固态CCD成像镜全自动、全色彩天空成像；2.实时处理和显示白天的天空状态；3.采用JPEG文件格式和TCP/IP协议；4.良好的密封性可保证其长寿命工作；5.可选数据存储模块，实现远程操作和快速数据下载。 | 云量、气象状态监测
|  |  | 03090406 | 微型潮位仪 | 自容式，深度测量范围:20/50/100/200/500/1000/1700米；精确度: 满量程的0.05％，时间常数: 小于10毫秒，采样周期: 1s 至 24h，采样间隔：1秒～24小时。 | 海洋调查
|  |  | 03090202 | 微型水温计 | 自容式，温度测量范围: -5°C到35°C；精确度: ±0.002°C；分辨率: <0.00005°C；时间常数: ~3s ; or ~0.1s (fast)， 2Hz采样率 | 海洋调查
|  |  | 03090406 | 温度潮位仪 | 自容式，深度范围：10/20/50/100 (米)、深度精度：满量程的0.05％，时间常数：<10ms，潮位采样率：1-6Hz 、采样间隔：1秒-24小时；温度测量范围: -5°C to 35°C；温度精确度: ±0.002°C，时间常数: ~3s | 海洋调查
|  |  | 03090204 | 温盐深测量仪 | 使用X波段雷达；波高范围：0.5-20 m ，波周期范围： 4~20s ， 波周期测量精度：0.5s，波高精度：0.5m，流速精度（对地）：+/- 0.2 m/s，流向精度（对地）：+/- 2°. | 海洋调查
|  |  | 03090800 | 温盐深剖面仪 | 观测要素：温度、盐度、深度等；温度精度：0.001度；盐度精度0.001PSU；深度精度：0.1米；耐压深度：6000米 | 物理海洋学现场观测
|  |  | 03090204 | 温盐深剖面仪 | 1. 温度测量范围: -5°C to 35°C；2. 温度精确度: ±0.002°C ，时间常数: 0.1s (fast)；深度范围：10/20/50/100/200/500/740/1000/2000米（可选）；3. 深度精度：满量程的0.05％，时间常数：<10ms；电导率量程: 0-2mS/cm (淡水) 或0-85mS/cm (海水)，电导率精度: ± 0.003 mS/cm | 海洋调查
|  |  | 03090300 | 下放式声学多普勒流速剖面仪（150kHz） | 下方式，频率：150kHz；耐压深度：6000m；长期精度：± 1%流速 ± 5mm/s；最大深度：窄带模式540m,宽带模式270m；深度单元数： 1~255个； | 海洋水体探测
|  |  | 03090300 | 下放式声学多普勒流速剖面仪（300 kHz） | 下方式，频率：300 kHz；耐压深度：6000m；长期精度：± 0.5%流速±5mm/s；最大深度：窄带模式165m,宽带模式116m；深度单元数： 1~128个； | 海洋水体探测
|  |  | 03090800 | 走航表层多参数观测系统 | 观测要素：温度、盐度等；温度精度0.001度；盐度精度0.001PSU；观测模式：走航抽水连续观测；定位模式：附加GPS定位。 | 物理海洋学现场观测
|  |  | 03090300 | 走航式声学多普勒流速剖面仪（300 kHz） | 走航式，频率：300 kHz；长期精度：0.5%V±0.5cm/s (其中V为流速值)，最大深度：窄带模式165m,宽带模式116m，盲区：1m，深度单元长度1m、2m、4m、8m或自选，采样频率：2Hz | 海洋水体探测
|  |  | 03090300 | 走航式声学多普勒流速剖面仪（38 kHz） | 走航式，频率：38 kHz；长期精度：1%V±0.5cm/s(其中V为流速值)，最大深度：窄带模式800-1000m,宽带模式730-780m，盲区：10m，深度单元长度16m、24m，采样频率：0.4Hz | 海洋水体探测
|  |  | 03090300 | 走航式声学多普勒流速剖面仪（75 kHz） | 走航式，频率：75 kHz；长期精度：1%V±0.5cm/s (其中V为流速值)，最大深度：窄带模式560-700m,宽带模式350-450m，盲区：8m，深度单元长度8m、16m，采样频率：0.7Hz | 海洋水体探测
|  |  | 03090200 | 走航式温盐深剖面探测系统 | 走航式，探测深度1500米；绞车卷缆筒容量： 3800m φ 9 mm 4芯电缆；探测深度1500米时，最大航速为5节，上下往复周期时间48分钟；拖鱼上安装的传感器：CTD，溶解氧，PH值，叶绿素，浊度等。 | 科学考察船走航条件下探测温盐深的垂向分布；
|  |  | 03090301 | ADCP走航测速仪 | 1. 频率 主频600KHz（相控法数字智能调频；2. 最大剖面范围(水深) 100 m 3. 精度 0.25%±2 mm/s；4. 最大流速 ±10.28 m/s(最大20m/s)；5. 传感器 4波束4平面相位阵列；6. 波束角 22度 波束开角： 1.4度；7. 壳体材料 阳极氧化铝；8. 通讯 RS232或RS422，配接无线电台或蓝牙 | 海湾海水更新速度、海底地下水排泄、地下水污染物示踪研究
|  |  | 03090903 | 走航声学多普勒流速剖面仪 | 工作频率：300kHz，最大剖面观察深度：165m，流速准确度：±0.5%，±0.5cm/s，流速范围：±5m/s（缺省），±20 m/s（最大） | 物理海洋学现场观测
|  |  | 03090903 | 走航声学多普勒流速剖面仪 | 工作频率：150kHz，最大剖面观察深度：350m~400m，流速准确度：±1.0%，±0.5cm/s，流速范围：-5~9m/s | 物理海洋学现场观测
|  |  | 03090903 | 走航声学多普勒流速剖面仪 | 工作频率：38kHz，最大剖面观察深度：800m~1000m，流速准确度：±1.0%，±0.5cm/s，流速范围：-5~9m/s | 海洋调查、海洋学研究的海水流速、流向等水文要素的测量
|  |  | 03010508 | 温湿度传感器 | 温度—20-60℃，误差±1%；湿度0-100%，误差±3% | 测量温湿度
198 | A033302 | 海洋地质地球物理仪器设备 | 03090101 | 采泥器 | 无钢丝缆的可靠型抓斗，抓斗容积3L,采样深度102mm | 近岸、河口水文观测，可代替多只ADV观测
|  |  | 03090903 | 侧扫声纳系统 | 1. 工作模式：高分辨率模式(HDM)或高速模式(HSM)；2. HDM模式下可同时进行双频100/400kHz操作，100kHz时水平波束宽度0.640，单侧最大量程500m；400kHz时是0.30，单侧最大量程 150m；3. HSM模式以双脉冲单频进行工作：100kHz或400kHz。100kHz时水平波束宽度1.260；400kHz时水平波束宽度0.40，量程与HDM模式相同；4. 拖鱼额定工作水深2000米，内置标准的艏向、纵摇和横摇传感器，同轴拖缆最长可达6000米。 | 海洋调查
|  |  | 03090900 | 沉积物剖面成像仪 | 图像的形成跟水的可见度无关；5束激光阵列；图片尺寸不小于210*280mm；分辨率达600DPI；自带电池、电缆。 | 海底沉积物成像
|  |  | 03090603 | 沉积物与底栖生物采集系统：蚌式采泥器 | 取样面积：2000cm2（L：50cm,W：4Ocm）； 取样体积：50L； 材料：8mm314#不锈钢 | 海底探测
|  |  | 03090603 | 沉积物与底栖生物采集系统：多管采泥器 | 取样管柱：8管；样管长度：60cm；样管外径：10cm | 海底探测
|  |  | 03090603 | 沉积物与底栖生物采集系统：箱式采泥器 | 取样深度：50cm； 取样面积：40cm×40cm； 样品质量：沉积物不受扰动，上覆水不被交换 | 海底探测
|  |  | 03090603 | 沉积物与底栖生物采集系统：重力活塞取样器 | 带尾翼导向管总长：2m；柱状样长度30 m； 管口直径：不小于φ120mm；岩芯衬管：不小于φ100mm；触发方式：重锤触发或声学触发 | 海底探测
|  |  | 03220218 | 磁力仪 | 工作范围：35000－70000nT、显示精度/读出速度：0.01nT/0.5秒，0.005nT/1秒 | 磁异常数据采集以及测定岩石磁参数
|  |  | 03220205 | 大地电磁仪 | 频率范围：0.1Hz-92KHz、冲量：400Amp-㎡、磁棒探头：2个BF-IM磁感应棒（10Hz-100kHz），10m电缆 | 金属矿详查和普查、岩土电导率分层、地下水探测、基岩调查
|  |  | 03090600 | 电视抓斗 | 最大工作水深：6000 m；抓样面积：≥1.2m2；抓样重量：≥500Kg；可视控操作，可同步完成通讯及数据传输，数据可自动存储记录，工作状态可直观显示 | 海底探测
|  |  | 03230311 | 多波束测深仪 | 工作频率：200 ～ 400 kHz（可实时在线连续选择）；带宽：60 kHz；波束大小：0.5°× 1°；覆盖宽度：10°～ 160° （可实时在线连续选择）；最大量程：500m；最大发射率：75 Hz；量程分辨率：1.25 cm；波束数目：256个 | 海洋调查
|  |  | 03220300 | 多道数字地震系统—震源系统 | 排气量：不小于20m3/min，压力：2000psi；级数：3；功耗：200-400 kW，转速：725-1450 rpm；进气温度范围-20- +45℃ | 海底探测
|  |  | 03230311 | 多频测深仪 | 测深范围10-11000m（12 kHz）/ 10~3,000 m（38 kHz）/ 0.5~450m（200 kHz） | 海底地形探测
|  |  | 05010900 | 海洋测绘软件 | 1. 基于Oracle的水道测量产品数据库，包含完整的数据库功能，可以管理各种属性的空间数据。含地理信息管理系统，有各种绘图作业和GIS应用中所需要的所有细节； 2. 包括浅剖数据采集和处理模块。可以任何分辨率和大小快速生成实时或后处理镶嵌图像或浅层剖面图。在实时模式下，具有导航、测深、磁力仪输入功能，支持大部分声呐系统。在后处理模式中，兼容大部分通用的侧扫、浅剖数据格式，兼容S-57、VPF、BSB、Geo Tiff 以及许多其它绘图格式，如GIS和CAD等；3. 包含海洋调查的软件，包括现场应用软件，如导航、数采软件、声呐数采软件和一系列后处理软件；4. 可以处理、分析、解释浅地层剖面数据和地震数据，可以 显示调查船的航迹和背景图像，能够自动加载和存储SEG-Y格式数据，自动给出交叉测线位置，进行导航数据滤波和拖鱼位置计算，给出DeoTIFF背景图像。能够通过带通滤波器、TVG、AGC、LUT等手段增强图像，对图像进行翻转处理，生成反射层，对反射层进行数字化处理和编辑，并用ASCII文件形式输出。 | 海洋调查
|  |  | 03220212 | 卡帕桥磁化率仪 | KLY-3875Hz，300A／m．测量精度：0.1Sl | 测定样品的磁化率及各向异性
|  |  | 05070200 | 缆控水下机器人(ROV) | 工作水深：5000 m；级别：工作级；航速：前/后向3.0节以上，垂向最低2.0节，侧向最低3.0节；机械手：2个；配备摄像头、聚焦成像声纳、高度计和深度计、多波束测深声纳接口 | 海底探测
|  |  | 03090903 | 浅地层剖面仪 | 最大工作水深10000米，地层穿透深度大于50 m（软泥） | 海底地层剖面探测、目标分析
|  |  | 03090903 | 浅地层剖面仪 | 工作频率（500Hz-12kHz）、（2-16kHz）、（4-24kHz），垂直分辨率分别为8-20cm、6-10cm、4-8cm。最大工作水深300米。穿透能力：软泥质海底20m-160m | 海洋调查
|  |  | 03090902 | 全海深多波束系统 | 测深范围：10-11000 m；频率：12 kHz；波束宽度：1 °×1 ° | 海底探测
|  |  | 03090903 | 深水浅地层剖面仪 | 最大探测水深：11000 m；穿透深度：>150 m | 海底探测
|  |  | 03220300 | 数字多道地震系统—气枪及枪控子系统 | 气枪总容量：不小于2600in3；枪阵组成：2只容量150in3、4只容量250in3、2只容量380in3;2只容量210in3；枪控系统：控枪数量256（128 GI枪）；控枪种类：Bolt 1500 and 1900枪、I/O Sleeve枪、G and GI 枪；控枪参数：触发时间和脉冲长度 | 海底探测
|  |  | 03220300 | 数字多道地震系统—拖缆与采集子系统 | 道数：480道，道间距：6.25m；水听器灵敏度：优于50uv/uber；控制软件：可承载双缆240道或单缆480道作业；最大记录长度：大于30s；水鸟沉放深度：大于30m；尾标沉放深度：大于30m； | 海底探测
|  |  | 03090900 | 双频测深仪 | 210/24Hz换能器、双频主机，深度分辨率1cm，兼容Hypack导航、数据采集与处理软件。 | 水深测量
|  |  | 03220327 | 双频识别声呐 | 高低频率（1.1MHz/1.8MHz）高清晰成像扫描范围30m | 搜素、探测、发现水下目标
|  |  | 03210713 | 投弃式温度剖面仪 | 温度测量范围：-2℃至35℃；精度：±0.02℃；分辨率：0.01℃；深度范围：1000m；深度分辨率：17cm；深度精度：2%； | 海洋动力学环境监测科学研究；海洋类专业教学使用
|  |  | 03230311 | 万米回声测深仪 | 最大测深量程：11000 m；频率：12、38、200 kHz；最大发射速率：20次/秒；量程分辨率：lcm；量程精度：20cm； | 海底探测
|  |  | 03220212 | 旋转单频磁化率仪 | 操作频率：976Hz；样品旋转频率：0.5Hz；场强范围：2A/m-700 A/m；同向体积磁化率灵敏度：3×10－8（SI）；各向异性灵敏度2×10－8（SI）；单量程精度：±0.1%；操作温度：15~35℃；高温测量：0~700℃ | 对各种环境物质进行磁化率、磁化率各向异性及热磁分析，其在地学、环境、材料等学科领域运用广泛
|  |  | 03090902 | 中浅水多波束系统 | 测深范围：3－2000 m；频率：50 kHz左右；波束宽度：1°×1° | 海底探测
|  |  | 03090903 | 分裂波束探测系统 | 工作频率：18 kHz、38 kHz、70 kHz、120 kHz 、200 kHz和333 kHz，工作范围：0~15,000 m | 水体鱼群、目标探测与分析
199 | A033303 | 海洋生物仪器设备 | 03090400 | SERCOS3通讯系统 | 基于以太网的SERCOS 3数据通讯系统,造波机数据实时传送与系统控制 | 系统控制
|  |  | 03090400 | 传动滚轮 | 用于造波机伺服电机与摇板之间传动皮带定位 | 机械传动
|  |  | 03090400 | 传动皮带 | PC2 8MGT - 3200 - 21 用于减速箱与摇板传动 | 机械传动
|  |  | 03090400 | 光纤卡 | PCI 双环 造波机上位系统与下位系统数据实时传送 | 数据传输
|  |  | 03090400 | 伺服电机 | 最大扭矩15Nm,最大转速6000,防水级别IP65,最大工作电流24.4A | 摇板驱动
|  |  | 03090101 | 船载大体积海水抽滤系统 | 1. 抽滤能力 抽水速度：4～8L/min（其他范围可选）， 单次抽水量：5000L@10AH（其他可选）;2. 过滤装置 过滤支架材料：黑色乙缩醛， 直径：142 mm， 类型：GFF或滤膜;3. 控制器壳体 材料：镀铝6061-T6， 主电池：36VDC碱性电池包， 备用电池：9VDC碱性电池;4. 工作环境 温度范围：0º ～+50º C， 最大工作深度：5500m. | 海洋生物环境研究
|  |  | 07060220 | 流式细胞仪 | 1. 激光器：488/633/375三个波长激光器 ；2. 分析参数：9色荧光、前向散射光、侧向散射光；3. 分析速度：>100,000个/秒；4. 分选速度：>70，000个/秒；5. 分选纯度: >99%；6. 分选模式：富集模式，纯化模式或单细胞模式，四个通道分选并可以选择不同的分选模式；7. 单细胞分选: 可将细胞分选到6、24、96、384、1536孔板内。 | 海洋调查
|  |  | 03090500 | 深海高温温度探针 | 耐压深度：6000m；材质：钛; 量程：0-450°C；分辨率：0.1°C；精度：±0.5°C（0-100°C范围内）; 响应时间：5s; 采样时间间隔：0.01s至99小时可编程; 续航：内存1M，存储60万组数据；电池：采样时间间隔为1s时，持续2年; 尺寸：探针Ø 6x600 mm；外壳：Ø 22 x 122 mm | 海洋生物环境研究
|  |  | 03090500 | 深海温度溶解氧测量仪 | 耐压深度：6000m；温度测量：量程 -10°C至50°C；精度：0.0015°C；配置Optode 4330溶解氧光极；溶解氧饱和度：0-300%，精度：0.01%；溶解氧浓度：0-30mg/L, 精度：0.001mg/L；采样时间间隔：2s至99小时可编程；尺寸：Ø 40 x 253 mm；外置传感器电缆长1m。 | 海洋生物环境研究
|  |  | 03090500 | 双通道荧光仪 | 1. PS I和PS II的光化学量子产量；2. 叶绿素荧光淬灭参数；3. 系统间电子传递动力学；4. 系统间电子载体库的大小（特殊的ST/MT方法）；5. 围绕PS I的环式电子传递动力学；6. PS I和PS II能量传递的光响应曲线；7. 荧光快速上升相（线性时间和对数时间）；8. 测量PQ库的还原态；9. 测量光系统II的吸收截面积 | 海洋调查
199 | A033303 | 海洋生物仪器设备 | 03090500 | 水下流式细胞仪 | 1. 全防水设计，可潜水或自动潜航器（AUV）搭载工作；2. 最大工作水深200 m，可在整个真光层工作；3. 样品采集、分析、废样抛弃等自动进行；4. 适合于水体深度分层（depth profile）分析和随航分析；5. 数据存储在内置闪存卡中，实验结束后可下载到电脑中；6. 适合于与CTD一起工作 | 海洋调查
|  |  | 03090500 | 温度pH测量仪 | 1. 最大深度：6000m；2. pH值的测量是通过电极在溶液中的电位测量得到的；3. 潜在的测量范围：±1V；测量阶段的输入阻抗：< 10E11Ω；4. 温度：通过一个融入在放逐式探头的热敏电阻测量；5. 0 / 30 °C：分辨率/精度15 m°C at 15 °C / ± 70m°C 30 / 50° C ：分辨率/精度50 m°C at 40 °C / ± 150m°C 6. 响应时间（63%） <2s | 海洋生物环境研究
|  |  | 03090500 | 氧化还原电位测量仪 | 1. 采样率： 可编程从1sec 至 99hrs;2. 时钟漂移：小于 1min / month; 3. 存储容量：4Mb 带有数据压缩;4. 电位通道：量程，+/-10µA；分辨率，<10nA；精度，<50nA;5. 电压通道：量程，+/- 2.5V；分辨率，<2mV；精度，± 10mV; 6. 温度通道：传感器，热敏电阻融入补偿探针 (60-07-220-xxx)；量程，0°C / +100°C | 海洋生物环境研究
|  |  | 03090500 | 液闪计数器 | 常用放射性核素测定：3H、14C、32P、33P、35S、45Ca、55Fe、36Cl、86Rb、65Zn、90Sr、203Hg等含有放射性核素的动植物、微生物和非生物样品测定。 | 海洋调查
|  |  | 03090500 | 荧光成像分析仪 | 1. 范围： 0.2～2ppm/ 3～50ppm油；2. 精度： 10% ；3. 响应时间： 小于2分钟 ；4. 报警设置： 整个范围可调 ；5. 光源： 氙灯，75/150瓦 ；6. 检测器类型： 敏感的CCD 队列式，512通道 ；7. 光谱单元： 激发单光谱器&发射多光谱器，全息衍射光珊 ；8. 光谱范围∶ 240～360nm激发波长；245～600nm发射波长；9. 样品杯： 1.5ml ，石英，流动经过&静态式；10. 测量循化： 停流技术 | 海洋调查
|  |  | 03090500 | 在线监测型流氏细胞仪 | 长期在线监测水中细胞和颗粒变化，进行环境监测、赤潮预警 1.仪器可安装在浮标上，野外长期在线监测水中细胞和颗粒变化，进行环境监测、水华/赤潮预警；2.操作简单，无线传输数据；3.样品采集、分析、废样抛弃等自动进行；4.仪器在±30°浮标倾角内可正常工作 | 海洋调查
|  |  | 03090500 | 藻类分类检测仪 | 1. 检测范围：藻浓度0-2*105个/毫升叶绿素浓度0-200微克（叶绿素）/升；2. 叶绿素分辨率：藻浓度80个/毫克，叶绿素浓度0.1微克（叶绿素）/升；3. 透光度：0-100% | 海洋调查
200 | A033304 | 海洋化学仪器设备 | 03260201 | 多参数水质测量仪 | 在线测量温盐深、溶解氧、pH、浊度、荧光等。温度测定准确性达0.01oC，盐度准确性达0.02 | 测定海水及环境水体的温度/盐度等参数
|  |  | 03061625 | RO反渗透膜 | 1、有效面积ft2（m2）:365（34）；2、进水流道宽度（mil）: 34 9,500 ；3、产水量gpd（m3/d）:4.5 ；4、脱盐率Cl-%: 99 | 纯水器耗材
|  |  | 03061625 | 边界层悬浮物剖面测量仪 | 采用850纳米的红外激光反射传感器（backscatter infrared laser sensors －850 nm）。传感器测量的样品的体积取决于悬浮物的浓度，在每个传感器前面0－100毫米之间的范围可调。 | 海洋调查
|  |  | 03260200 | 便携式多参数水质仪 | 外径小于9公分；可以同时测量水中溶解氧、电导率、pH值、浊度、深度、叶绿素a、蓝绿素、总溶解气体、若丹明WT、ORP、温度等参数；离子选择电极可选铵/氨、硝酸盐和氯化物。部分参数测量范围如下：膜法溶解氧量程0-50mg/L，精度±0.2mg/L；电导率0-100mS/cm,精度±0.5%；pH酸碱度精度±0.2单位， | 环境监测与分析
|  |  | 03260200 | 便携式水质实验室 | 用于野外分析水质。配套使用试剂，可以在野外快速分析水中如下指标:酸度、碱度、氨、溴、钙、氯化物、余氯和总氯、六价铬、色度、铜、碘、铁、锰、钼、硝酸盐、亚硝酸盐、除氧剂、总磷、硅、活性磷、硫酸盐、硫化物、亚硫酸盐、悬浮固体、电导率、浊度等参数 | 环境监测与分析
|  |  | 03090200 | 表层多要素连续自动测定系统 | 温度：范围-5～35℃，精度0.001℃，分辨率：0.00025℃；电导率：范围0～7S/m，精度0.0003S/m，分辨率0.00001S/m；pH：范围2～11pH，精度0.1pH；溶解氧：范围120%的自然水表面饱和度，精度±3µM/kg，分辨率0.2µM/kg；叶绿素：0～125µg/l，精度0.033µg/l；浊度：0～1000NTU，精度0.12NTU | 海洋水体探测
|  |  | 03090500 | 定点温盐深浊度仪 | 测量温度、电导（盐度）、深度、浊度；采样率1~6Hz；温度测量精度±0.002℃；深度测量精度±0.05%；电导测量精度±0.003 mS/cm；浊度测量精度±2%，量程范围可调，不小于500FTU。 | 水体浊度的现场测量
|  |  | 03090500 | 多参数水质剖面仪 | 包含温盐深探头，wifi传输，磁开关，外加浊度、叶绿素、溶解氧及PAR传感器。12Hz采样频率。 | 水体主要水质参数的现场测量
|  |  | 03260200 | 多参数水质仪 | 监测参数包括溶解氧、pH、ORP（氧化还原电位）、电导率（盐度、总溶解固体、电阻）、温度、深度、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、若丹明WT、铵/氨离子、硝酸根离子、氯离子、环境光、总溶解气体共十五种参数。 | 对深水库TDG、DO、水温、水深、叶绿素等同步测量
|  |  | 03090500 | 高分辨率泥沙浓度剖面仪 | 1. 自容式观测；剖面垂向最高分辨率不小于1cm，剖面量程不小于100cm；2. 泥沙浓度观测量程：细颗粒泥沙0-5,000 mg/l，粗颗粒泥沙0-50,000 mg/l，测量精度±10%；3. 可以记录观测仪器的水深和仪器姿态：其中水深测量精度±0.3%，仪器姿态精度±0.3%；4. 最短采样间隔不小于1 秒；5. 采样时间长度：60秒采样率下可连续观测2个月 | 水体浊度剖面的现场测量
|  |  | 03260201 | 快速多参数水质剖面仪 | 1. 集成参数3～13个传感器，客户根据需要任意组合；2. 采样率最快6Hz，适合快速水体剖面测量、走航测量、拖体等；3. 采样间隔1秒到24小时，适合定点监测；4.自容式测量和实时在线测量都可以。 | 海洋调查
|  |  | 03260201 | 气体浓度分析仪 | 利用近红外激光，以ppb级的超高灵敏度和极低的漂移同步测量大气中CO2 CH4 N2O NH3和H2O浓度 | 海洋调查
|  |  | 03260201 | 同位素碳分析仪 | 1. 碳稳定同位素(δ13C)比率：精度< 0.5‰；2. 测量技术：波长扫描光腔衰荡光谱技术（WS-CRDS）；3. 取样温度：-10 ~45 °C；4. 取样流速：<0.1L/min，760Torr；5. 取样压力：300~1000托；6. 取样湿度：<99% R.H，无冷凝@40°C，无需干燥。 | 海洋调查
|  |  | 03090500 | 现场激光粒度仪 | 现场测量泥沙粒径谱，分32个粒径级别，粒径测量范围2.5-500微米，浓度测量范围1-750mg/L。 | 水体泥沙浓度和泥沙粒径的现场测量
|  |  | 03090500 | 原位营养盐分析仪 | 进行硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐、铵盐等营养盐的原位在线分析，工作水深达200 m（真光层） | 海洋调查
|  |  | 03090500 | 走航式营养盐分析仪 | 进行走航硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐、铵盐等营养盐的在线分析 盐 硅酸盐 磷酸盐 铵盐 量程 0-5 mg/L NO3/N 0-6 mg/L SiO4/Si 0-0.8 mg/L PO4/P 0-4 mg/L NH4/N 波长 543nm 810nm 880nm 660nm 灵敏度 0.003mg/L 0.003mg/L 0.003mg/L 0.003mg/L 典型续航时间 840个分析 840个分析 840个分析 840个分析 最大续航时间 2520个分析 2520个分析 2520个分析 2520个分析 最大采样速率 7分钟 6分钟 6分钟 6分钟 | 海洋调查
|  |  | 03090101 | 海洋痕量金属采集及分析系统 | 1. 超痕量洁净专用CTD采水器，用于海水痕量金属样品采集；2. 特制洁净绞车与滑环，用于CTD设备的收放；3. 凯芙拉防沾污电缆，用于CTD收放；4.痕量金属分析集装箱实验室 | 海洋痕量金属分析研究
|  |  | 03031300 | 硝酸盐传感器 | 1. 硝酸盐范围: 0.5到2000 微摩尔/升;2. 精度: ± 2 微摩尔/升(0.028 mg/l)或读数的± 10 %;3. 温度补偿: 0到40 °C;4. 盐度补偿: 0到40 psu;5. 采样率: 1 Hz;6. 光学通道长度: 1 cm；7. 波长: 200-400 nm；8. 耐压深度: 1000 m；9. 外壳材料: 耐腐蚀铝合金（Anodized Aluminum） | 海洋调查过程中海水硝酸盐浓度的连续、高精度、高时空分辨率的测定
|  |  | 03040600 | 水下硝酸盐传感器 | 1. 测量范围：0.5-3000M；2. 准确性：±0.028mg/l（±2M）或者读数的±10%；3. 精度：0.3M；4. 通道长度：10mm；5. 波长范围：190-370纳米； 6. 采样频率：1Hz(2000米)；7. 深度范围：2000米；8. 外壳材质：乙缩醛+钛合金/铝合金 | 水体硝酸盐参数测量
201 | A033305 | 海洋声光仪器设备 | 03090100 | CTD浊度仪 | 外部磁开关控制，浊度采样率1-6Hz; 电导0－70mS/cm;温度－5℃至＋35℃;深度100米 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 背向散射浊度仪 | 压力传感器：0-2000dBars,温度传感器:温度0-35度,电导率传感器:电导率：0-65mS/cm,浊度传感器:浊度范围0-4000NTU | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 带光程缩短镜 | 粒径范围1-750毫克/L,沉降速度范围从100-0.01毫秒,沉降分8级，水下平台32级；粒子范围1.25-250μm | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 多普勒波浪仪 | 工作频率1M 4波束,内存176M,测量功能(AST)表面声跟踪波浪,压力传感0-50米 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 多普勒点式流速仪 | 回声强度：声频6MHz，分辨率0.45dB,温度传感器：范围-40C -400C，精度0.10C /0.010C,罗经：最大倾斜值300，精度20C /0.10,压力传感器：精度为满刻度的0.25% | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 防拖网海床基及声学释放器 | 声学作用距离2KM,安全释放载荷1275Kg,耐压2000米,带姿态传输参数 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 激光粒度分析仪 | 测量范围湿样：0.02-2000μm;测量速度常规分析4-12秒;扫描速度1000次/秒;工作方式离心泵0-4000转/分钟;分散池8000ml,自动进水 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 粒度分析仪 | 用于粒子识别和观测的图像:粒子的尺寸分布,水体温度,深度;尺寸和浓度范围：25-2500微米等同球体,光衰减0-4 m-1,4.4μm像素尺寸相机1600 x1200像素 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090903 | 浅地层剖面系统 | 垂直分辨率6-10CM;泥质床底穿透达到40M;水深100米;旁扫/侧扫 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 声学多普勒点式流速仪 | 工作频率10MHz，精度测量值的±0.5%±1mm/s，l-25Hz(标准小威龙)，1-200Hz(高级小威龙) | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 声学多普勒流速剖面仪 | 底跟踪功能升级,带波向的测波升级，含20m压力传感器固件；测量水深30米；换能器声学频率：1200kHz，流速测量精度：不大于±1%V±0.5cm/s (其中V为流速) ，流速分辨率：不大于1mm/s ，流速范围：±5m/s | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 声学多普勒流速剖面仪 | 声学0.6 MHz，最大剖面30–50 m，层厚1–4 m,盲区0.50 m，最多128层 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 声学释放器 | 声学作用距离2KM,安全释放载荷1275Kg,耐压2000米,带姿态传输参数 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 温盐深仪 | 盐度精度0.001；温度精度0.002，压力精度：满量程的0.1% | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 温盐深仪 | 采样频率16Hz,内存2GB,温度传感器 -5°C~+35°C,盐度传感器 0 S/m~7 S/m,压力传感器600米,浊度传感器1000NTU | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 浊度波潮仪 | 外部磁开关控制，浊度采样率1-6Hz; 波浪采样率：1-6Hz；浊度0-4000FTU | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 走航声ADCP | 测量水深400米；换能器声学频率：75kHz，流速测量精度：不大于±1%V±0.5cm/s (其中V为流速) ，流速分辨率：不大于1mm/s ，流速范围：±5m/s (缺省值) ，深度单元范围：不小于4~32m ，深度单元个数：不小于1~128 | 沿海、近岸水文观测
|  |  | 03090903 | 便携式多功能超声波回声探测仪 | 1. 数字化回声探测技术测量水底形态和底质组成；2. 系统固有噪声水平：极其安静，-140dB；3. 动态范围：大于160dB；4. 发声频率：用户可选，0.01-30次/秒； 5. 脉冲持续时间：用户可选，0.1-1毫秒；6. 距离设置：用户可选，0.5-500m；7. 发射功率：用户可选，100-1000W | 海洋调查
|  |  | 03090100 | 多普勒剖面仪 | 换能头频率1MHZ，采样频率16HZ,1% 满量程+-0.5cm/s,层厚0.2-2米，128层,盲区0.1米 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090101 | 多通道采水器 | 采样数量10个，容量2L,需要配合CTD，支持指定深度自动采水 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03040526 | 辐射计 | 1. 输入范围： ±0.4V, ±4 V, auto-ranging , 在±0.4V 范围，分辨率为15uV；2. 动态范围： >2.10E5；3. 精确度：0.2% FS 全范围；4. 非线性：最大 0.02% FS 在每个范围内；5. 温度系数： 最大 50 ppm/°C | 海洋调查
|  |  | 03090902 | 海床侵蚀沉积自动监测仪 | 传感器：36组垂直分布,海床测量：精度：优于±2mm，分辨率：0.1mm,温度测量：分辨率：≤0.1℃,内存：不小于3M,测量间隔：1s-24h可设置 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 海底高度计 | 声频：1.1MHZ,波束宽度：1.6°锥形波束,工作水深：100m,平均值个数：1~1000,采样个数：最大4095,重复率：0.1HZ~10HZ，步进100msec测量分辨率：1mm | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090902 | 海底微地貌仪 | 工作频率: 500K~2M Hz,最大探测水深：大于100米,最小探测距离：小于30cm,波束分辨率：小于3º,斜距分辨率：小于10mm,工作温度：-5 ºC~30 ºC, | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 粒度分析仪 | 识别粒子10μm-5mm,识别区域1mm-10mm，解释速度5枚/秒，最大识别9999枚 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 泥沙浓度剖面仪 | 泥沙含量：0.01g/l~20 g/l,粒径测量：半径20 μm~500μm,剖面深度：10m,单元范围：剖面单元：256个，每单元2.5/5/10/20/40mm可设置,其他传感器：温度：＜0.0015℃；压力：0.005%量程 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 水体固有光学量剖面测量仪 | 1. 光谱范围：400-730nm;2. 测量范围：0.001-10m-1;3. 带通：15nm/通道;4. 光程：10cm或25cm;5. 光束截面：8mm直径;6. 光谱分辨率：4nm;7. 准确度：±0.01m-1;8. 精度：450-730nm：±0.001m-1typ.，0.003m-1max @ 4Hz,±0.0005m-1typ.，0.0015m-1max @ 1Hz,400-449nm：±0.005m-1typ.，0.012m-1max @ 4Hz,±0.003m-1typ.，0.006m-1max @ 1Hz;9. 防水深度：500m | 海洋调查
|  |  | 03090100 | 湍流剖面仪 | 最大工作水深600米，温度精度0.01度，电导精度0.01ms/CM,DO精度2%FS,TU精度0.3FTU | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 湍流剖面仪 | 多功能微尺度湍流剖面仪VMP250 剪切传感器精度5%，采样频率0.1-100HZ;温度精度0.01度；压力精度0.1%FS;电导率2% | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 自由落体式水下光谱剖面仪 | 可提供：离水辐射，遥感反射，能量通量，有效光合辐射和漫衰减系数等数据;A/D 转换: 16 bit;积分时间（Integration time）:自动选择16 至2048 毫秒 | 海洋调查
|  |  | 03140501 | 声速剖面仪 | 耐压水深：6000m，含声速传感器（量程：1375~1900 m/s，分辨率：0.001m/s，精度：± 0.02m/s）、温度传感器（量程：-5~+35℃，分辨率：0.005℃，精度：± 0.01℃）和压力传感器（量程：600 Bar ，分辨率：0.001% ，精度：± 0.01%） | 海水声速剖面测量
|  |  | 04110617 | 声学同步器 | 触发组数：8个； 同步定时分辨率：1 ms；可输入信号：24个；输入/输出信号：TTL或RS-232。 | 声学反馈信号及监测
|  |  | 14010100 | 自噪声监控系统 | 含水听器、加速度和处理机，配有标准接口（以太网口、串行口）来实现与船载设备相关信息的交换，具有大容量存储功能。 | 船舶主要噪声源和振动源以及测船载声学设备的工作情况
202 | A033306 | 海洋船用船载仪器设备 | 03090000 | 采水器 | 触发模式：电子控制；采水瓶数量4-36个；采水瓶容量：0.5-30升；耐压深度：6000米；释放机构：钩式 | 海洋多学科现场调查
|  |  | 03090100 | 沉积物捕获器 | 采样瓶个数不小于7个；采样瓶容积大于300ml；最小采样时间1分钟/瓶。 | 海洋泥沙沉积物捕获
|  |  | 03090100 | 大体积水样抽滤采样系统 | 最大工作深度：5500 m;流速：4～8 L / min;最大容量：5000L(10Ahr电池) | 定点原位连续抽滤水体采样
|  |  | 03220809 | 海底采泥器 | 采样面积 1000 cm²；不高于100cm，重量不大于300kg；工作水深不小于20m；耐腐蚀钢材 | 海底底质采样
|  |  | 03052323 | 海底沉积物强度静力触探仪 | 采用液压贯入原理；测试海底面下最大深度10米；测试指标：沉积物锥尖阻力、侧摩阻力；集成样品采集功能：采集贯入深度范围内沉积物样品；最小工作水深不大于2m | 海底沉积物强度检测
|  |  | 03200300 | 声学释放器 | 最大水深不小于500米；最大释放负载不小于400kg；电池寿命1~2年；传输：9kHz-10kHz；接收：11kHz-12kHz；时间精准度：1毫秒；缆长：20米以上 | 海洋观测仪器回收辅助
|  |  | 04121001 | 液压小绞车 | 工作半径2-3 m；工作水深不小于30米；额定负荷可达2T；工作电压380V；起升速度15m/min | 海洋观测仪器布放辅助
|  |  | 03090604 | 振动取样器 | 采用水密振动电机为动力采集无扰动原状样品，取样长度达5.5m，样品直径为70mm。 | 海底底质采样
203 | A033307 | 海洋综合观测平台 | 03090100 | 船载无人机遥感观测系统 | 类型：旋翼式；最大任务载荷：70公斤；续航时间：1.5小时；最大升限：3000米；抗风能力5级；最大巡航速度：不小于30公里/小时 | 海洋环境高时空分辨率的区域化观测
|  |  | 03090100 | 海洋水下机器人 | 光纤脐带缆，360度自由旋转，8LED，推进8*T15 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 河口水水下机器人 | 长宽高65*35*29CM,最大工作深度54CM,114米甲板脐带缆，变焦DOE摄像机 | 近岸、河口水文观测
|  |  | 03090100 | 声学释放器 | 深度范围：200m-2000m，操作频率：16kHz-50kHz,安全负载：100kg-2000kg | 海洋调查
|  |  | 03090100 | 声学通讯机 | 水下通信距离2000m-8000m,工作频率7－80kHz。 | 海洋调查
|  |  | 03191320 | 水声通讯模块 | 声学调制解调器工作带宽16KHz-30KHz,范围可达3km范围,直接序列扩频/OFDM, | 近岸、河口水文观测
|  |  | 05040918 | 水下云台 | 直径>1.2米；水深>300米；自重<50kg | 水下光学三维重建研究
|  |  | 05070000 | 微型水下机器人 | 1. 潜水深度： 300 米；2．最低照明度：2 lux；3. 重量： 16kg；4. 构成：铝及高压塑料；5 灯光：2×50w；6. 速度：3节（5.56千米/小时）；7. 控制系统：最大负荷750W | 海洋调查
|  |  | 04160219 | 无人机 | 机身尺寸（m）：长：3.72，宽：0.8，高：1.12；主桨直径：3.1 m；空重：65 kg；SAR集成：KU波段 | 海洋调查
|  |  | 03090100 | 无人遥控潜水器 | 最大工作水深从50米至600米，航速从1节至3.5节，配载能力从3kg至11kg不等。 | 海洋调查
|  |  | 03090100 | 遥测遥控平台 | 可装载各种走航ADCP，进行遥控测量。遥控距离2KM,机长98*62CM。支持各种无线接口 | 近岸、河口水文观测
204 | A033309 | 海洋计量检测设备 | 03220110 | 热等静压机 | 氩气保护、最高操作温度2000℃、石墨马弗炉组件、PLC控制 | 高温合金、钛铝合金、硬质合金、高性能陶瓷、粉末冶金和复合材料的成型、烧结和致密化
|  |  | 03090203 | 盐度测定仪 | pH量程：0.0–14.0 pH；pH的钠(碱度)误差： 在1M NaOH溶液中，当pH为12.6时，误差是–0.6pH ；温度量程：0.0–80.0℃；温度准确度： ±0.3℃ | 海洋调查
|  |  | 03250562 | 营养盐在线分析仪 | 最佳结果的环境温度为+10°C到+30°C；每次校准的流速约为2-19升/小时；10~36伏直流电或90~230伏交流电。远程关机0.1瓦，待机4瓦，分析约10瓦；测量间隔5-7分钟左右 | 工业、环境监测以及专业的海洋学研究
205 | A0334 | 专用仪器仪表 | 03090900 | 海底变形滑移观测装置 | 原位观测土体变形；三分量加速度传感器不少于4个；数据采集器1个；电池仓1个；位移精度不大于1mm | 海底变形滑移观测
206 | A033410 | 测绘专用仪器 | 3230303 | 超短基线声学定位系统 | 最大有效作业斜距：10,000 m；最大有效作业水深：6000 m；位置精度：0.2%量程；量程精度：<20cm；角度精度：0.2°；覆盖角度：120°（声学阵之下）；跟踪目标个数：不小于10个； | 水下作业设施精确定位
207 | A033499 | 其它专用仪器仪表 | 03230303 | 纳米定位平台 | 1、双传感器技术；2、0.1nm的定位噪音；3、0.01%的线性度2nm分辨率；4、重复定位精度好于10nm；行程5~70毫米 | MEMS研究
|  |  | 03220218 | 数字旋转磁力仪系统 | 1、主机：SSM－2A型数字旋转磁力仪，测量样品的剩余磁化强度性能同上。除此而外还可测量样品的磁化率各向异性参量；2、GSD－5型交变退磁仪：最大退磁场可调，从506到1000OO，在1001oe时最大误差低于50moe，工作频率400HZ，退磁场衰减速率可调，从每半周lmoe到50moe，样品旋转；3、TSD－1型热退磁仪，自动控制温度范围，从室温到800℃，绝对温度精度10℃，重复温度误差l℃，仪器具有加热腔及冷却腔，可同时工作从室温加热到8O0℃需40分钟，冷却为20分钟。除退磁外，在冷却时还可人工磁化样品；4、DM－2220型磁力仪：测量弱磁场的仪器，有2000mgauss档，分辨率lmgauss，200mgauss档，分辨率0．lmgauss，20mgauss档，分辨率0.010：mgauss。除上述设备外，还配有贮存样品的S－66型的磁屏蔽筒，为上述各种仪器屏蔽部件退磁用的SW－1型屏蔽退磁仪，野外采集标本室内加工标本的钻、取、切、磨成套设备。 | 1．测量弱磁样品的剩余磁化强度及方向; 弱磁样品的磁化率各向异性参数。2．对样品进行交变场及加热退磁处理。3．可磁化样品获得L剩磁。4．可测弱磁场强度。适用范围：1．测量弱磁样品的磁性，磁性材料研究。2．适于岩石磁学的研究。3．用于古地磁学、磁性地层学、考古磁学等方面的研究及应用。4．适于磁性勘探的应用。
208 | A033501 | 乐器 | 08010824 | 阿尔卑斯牛铃 | 1，金属材质；2，三个八度音域；3，带有轱辘的站架；4，保护箱； | 专业音乐教学及演奏
|  |  | 08010804 | 跋 | 1，尺寸为14，16，18，19，20，22的对镲和吊镲，（均为英寸）；2，音色为维也纳音色，德国音色，康斯坦音色；3，手工制造；4，普通抛光表面；5，配有演奏手带；6，配有站架，腿部应为双层加厚金属材质，颈部应可外拉成T形，可承受额外负重；7，配有保护箱；8，应保证正常使用两年内不出现裂痕和凹陷
|  |  | 08010816 | 板钟 | 1，金属材质；2，至少最低的一个八度（C-c)；3，带有站架和保护箱；4，带有专用槌；
|  |  | 08010821 | 邦戈鼓 | 1，五个不同尺寸；2，木质鼓腔；3，带有站架和保护箱；4，仿生鼓皮
|  |  | 08010819 | 布班鼓 | 1，三个八度；2，带有站架，保护箱；
|  |  | 08010805 | 颤音琴 | 1，音板为铝合金材质，表面为金色拉丝或亚光防滑处理；2，带止音系统，止音方向应同钢琴踏板，止音毛毡应为平铺并平行全部键盘并在正常使用寿命期间始终可以整齐控制全部音域，踏板角度和压力松紧应可调节；3，音域应大于三个八度；4，电颤系统应选用静音马达，可方便调节转速，可适应国内电压；5，配有保护箱；6，正常使用情况下，两年内不应出现明显杂音；
|  |  | 08010501 | 长笛 | 长笛的组成是由管体、唇托、笛头帽、软木塞、反射板、调整螺杆和软木压板组成。笛头材料有镍铜锌合金（又称白铜）、黄铜管、镍银合金、纯银（92.5%和95.8%含银量）管、18k/24k白金或黄金笛头及管身、复合金属笛头和木制笛头等。常见的材料多为白铜、黄铜和银质笛头。表面处理多为镀银工艺，加E键功能，分开孔或闭孔。
|  |  | 08010704 | 长号（中音长号） | 长号（中音长号）由黄铜制成，结构分号嘴、号身和拉管三部分组成，通常是1个活塞转阀式按键和拉管同时控制音高。
|  |  | 08010706 | 次中音号 | 次中音号由黄铜制成，结构分号嘴、号身和拉管三部分组成，比中音长号略小，通常是1个活塞式按键和拉管同时控制音高。
|  |  | 08010603 | 次中音萨克斯管 | 次中音萨克斯管完全由纯铜镀铬金属制成，属单簧片乐器，乐器有两部分组成，簧片吹口部分和管身部分组成。
|  |  | 08010508 | 大管 | 大管（巴松）属双簧片振动中音声部乐器是由哨子（双簧片），管体（包括4个上节管、一个下节管五部分）和镀镍、镀金按音键组成。使用材质：管体用经过特殊处理的枫木及金属制成。
|  |  | 08010708 | 大号（倍低音号） | 大号（倍低音号）由黄铜制成，结构分号嘴、号身两部分组成，通常是4-5个活塞式按键控制音高，属于低音乐器体积较大。
|  |  | 08010803 | 大军鼓（大鼓） | 1，双面皮，其中一面为小牛皮或仿生鼓皮；2，鼓腔为可适应北方干燥气候的枫木；3，鼓圈为金属材质；4，尺寸为36x22，36x28，40x30（均为英寸）；5，带轱辘并可固定倾斜角度的，悬挂式鼓架，6，每面鼓皮超过16对螺丝；7，36x22英寸的需配有对镲演奏装置；8，配有保护箱；9，应保证正常使用两年内不出现明显杂音
|  |  | 8011103 | 大提琴 | 专业级大提琴是12平均律乐器，属弦乐低音声部乐器由全手工制作，琴体分为琴头、指板、面板、背板、侧板、腮托、拉弦板组成，琴头及背板为枫木制成，面板为云杉木制成，指板、腮托、拉弦板为乌木制成，成人琴规格尺寸分为3/4、4/4。
|  |  | 08010505 | 单簧管 | 单簧管属单簧片中音声部A/B调乐器是由哨子（单簧片），管体（包括上节管、下节管和喇叭口三部分）和镀镍、镀金按音键组成。使用材质：管体用经过特殊处理的玫瑰木、乌木等硬木制成。
|  |  | 08010705 | 低音长号 | 低音长号由黄铜制成，管身较长号体积要大结构分号嘴、号身和拉管三部分组成，通常是1个活塞式转阀按键和拉管同时控制音高。
|  |  | 08010509 | 低音大管 | 低音大管（巴松）属双簧片振动中音声部乐器是由哨子（双簧片）、管体和镀镍、镀金按音键组成。使用材质：管体用经过特殊处理的枫木及金属制成。
|  |  | 08010507 | 低音单簧管 | 低音单簧管属单簧片中音声部乐器是由哨子（单簧片），管体（包括上节管、下节管和喇叭口三部分）和镀镍、镀金按音键组成。使用材质：管体用经过特殊处理的玫瑰木、乌木等硬木制成。
|  |  | 08010605 | 低音萨克斯管 | 低音萨克斯管完全由纯铜镀铬金属制成，属单簧片乐器，乐器有两部分组成，单簧片吹口部分和管身部分组成。
|  |  | 08011104 | 低音提琴（贝斯） | 专业级低音提琴属弦乐贝低音声部乐器由全手工制作，琴体分为琴头、指板、面板、背板、侧板、腮托、拉弦板组成，琴头及背板为枫木制成，面板为云杉木制成，指板、腮托、拉弦板为乌木制成，成人琴规格尺寸分为3/4、4/4。
|  |  | 08011004 | 电钢琴 | 键盘: 88键RM3 II 三触点木质全配重键盘，带有绊带机构，仿象牙质感键盘 音源: 渐进式谐波呈像音源™ (PHI), 88键采样 音色：8种（音乐会钢琴1,2, 录音室钢琴, 现代钢琴，经典电钢琴, 慢弦乐, 教堂风琴，羽管键琴）复音: 最大192复音混响:小型音乐厅, 大音乐厅, 现场演奏大厅，大教堂录音: 3首乐曲– 约15,000音符记忆容量节拍器: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8(音量/速度可调), 速度范围：10-300键盘模式: 双钢琴演奏模式 (音量平衡可调), 四手联弹模式（分割点可调）MIDI 功能: MIDI音色控制, 踏板：3个（制音、柔音、抽选），三角钢琴踏板系统接口: MIDI (IN/OUT), 耳机接口 x 2扬声器：13 cm x 2 (全频音箱), 5 cm x 2 (高音单元)功率：20 W x 2键盘盖：滑动式
|  |  | 08010801 | 定音鼓 | 1，8个不同尺寸；2，铜质深体鼓腔，腔体带有锤印；3，德雷斯顿和柏林式踏板；4，加重框架和底座；5，美式和德式配置；6，带有音准微调装置；7，带有踏板锁装置；8，底座可调节水平稳定；9，带有保护箱，保护套；
|  |  | 08010502 | 短笛 | 短笛的组成是由管体、唇托、笛头帽、软木塞、反射板、调整螺杆和软木压板组成。笛头材料有镍铜锌合金（又称白铜）、黄铜管、镍银合金、纯银（92.5%和95.8%含银量）管、白金或黄金笛头管、复合金属笛头和木制笛头等。常见的材料多为白铜、黄铜和银质笛头。表面处理多为镀银工艺，按键开孔或闭孔两种。
|  |  | 08010703 | 短号 | 短号由黄铜制成，结构分号身和号嘴两部分组成，通常是3个活塞式按键控制音高。
|  |  | 08010506 | 高音单簧管 | 高音单簧管属单簧片中音声部E调乐器是由哨子（单簧片），管体（包括上节管、下节管和喇叭口三部分）和镀镍、镀金按音键组成。使用材质：管体用经过特殊处理的玫瑰木、乌木等硬木制成。
|  |  | 08010601 | 高音萨克斯管 | 高音萨克斯管完全由纯铜镀铬金属制成，属单簧片乐器，乐器由两部分组成，单簧片吹口部分和管身部分组成。
|  |  | 08010818 | 古钵 | 1，金属材质；2，两个八度；3，带有站架，保护箱；
|  |  | 08010902 | 古典吉他（六弦琴） | 古典吉他在指板上由弦枕到琴柄与琴箱结合处是12品格，指板较宽，使用尼龙弦，音质纯厚，音色丰富，没有防护板。主要用于演奏古典乐曲，面板：雪松（香柏）、云杉、红松、白松背侧板：玫瑰木、柏木、枫木、巴西黄檀、胡桃木、红铁木豆琴颈：雪松、桃花心 指板：乌木、黑檀。
|  |  | 08011003 | 管风琴 | 音乐厅使用的大型管风琴基本参数：四排手键盘I,II,III,IV， 一排脚键盘P， 68个音色音栓 18个联键音栓 2个颤音音栓 一个机械式演奏台; 一个移动式演奏台; 一部记录/重放装置 音管总数4576 (金属管4244, 木管322 )
|  |  | 08010812 | 管钟 | 1，材质为铜类；2，音域为两个八度和一个半八度两种；3，带轱辘站架；4，带止音系统，包含止音锁定装置；5，额外带有半个八度的站架；6，带有保护箱；7，正常使用两年内不应出现明显杂音；
|  |  | 08010814 | 架子鼓 | 1，包括大鼓，小军鼓，五个不同尺寸的嗵嗵鼓及各自的坐架；2，包括踩镲和三个不同尺寸的吊镲以及各自的架子，需可以承受负重，架子底座应为双片加厚金属材质；3，包含踏板；4，鼓腔为枫木材质；5，带有独立的保护箱。
|  |  | 08010810 | 键盘式钢片琴 | 钢片琴外形如小形簧风琴，声源体为金属板条，以类似钢琴的击弦机击奏、有踏板制音器控制音响的长短，和键盘钢条琴相似，但每一钢音条下方附有共鸣管，放大音量，并使音色清晰纯净。钢片琴音域一般为CC(4)，4个八度，可演奏音阶、半音阶、和弦、分解和弦、琶音等。其力度较弱，可独奏也可为其他乐器增添色彩。
|  |  | 08010815 | 教堂钟 | 1，金属材质；2，至少两个音G／c；3，带有站架，保护箱；4，带有专用槌
|  |  | 08010820 | 康佳鼓 | 1，5个不同尺寸；2，木质鼓身并带有金属加强圈；3，带有站架和坐架，保护箱；4，仿生鼓皮
|  |  | 08011002 | 立式钢琴 | 1.高度范围120-133cm；宽度：152-153cm；深度：67-69cm；重量不高于310公斤。 2.音板：使音板的每个部分都达到最佳振动。 3.琴马：垂直胶合琴马。 4.击弦机：击弦机工作精确、反应灵敏，结构轻巧。 5.铸铁板：铸铁板在木榫之上，不触及音板。轻微拱形，由此形成跟音板之间的比较大的空间，共鸣得到加强 6.琴壳：钢琴外壳由多层实心硬木制作。 7.弦轴板：使用多层硬木，斜向排列并胶合。 8.丰富泛音效果：弦前后自由振动的部分同时发声，能够产生丰富的泛音。 9.律制采用国际通用标准（十二平均律）； 10.以小字一组a音为标准音，其振动频率在440HZ-445HZ范围之内； 11.谐和音程和谐，同度音程和谐，低音区音色厚重，各个音区音色统一，全琴无杂音。
|  |  | 08011005 | 练习管风琴 | 4音栓、双排键、脚踏键盘、键盘演奏及音栓连接为机械结构，第一 、第二排手键盘C-g```；脚踏键盘C-f`，高度在1.75m-2.5m（根据型号）、宽度约为1.25m(含脚踏键盘），音管组成为：部分金属音管、部分木管，分布根据音栓音色选配而定。
|  |  | 08010813 | 马林巴 | 1，音板材质为洪都拉斯玫瑰木；2，音乐应不小于五个八度；3，适用于不同音响环境的不同共鸣管；4，带有保护箱，保护套；5，正常使用两年内不应出现明显杂音；6，第一年内至少免费更换音板一块；
|  |  | 08010811 | 木琴 | 1，音板材质为洪都拉斯玫瑰木；2，音域应大于三个半八度；3，带有轱辘的站架；4，带有保护箱；5，正常使用两年内不应出现明显杂音；6，第一年内应免费更换至少一块音板
|  |  | 08010815 | 其它西洋打击乐器 | 交响乐队根据作曲家所需反应不同地域特色和民族风格的作品中所使用的特色乐器，由于国内乐器制造商不涉及此类乐器的制造且使用量较少故只能采取进口。
|  |  | 08010905 | 其它西洋弹弦乐器 | 欧洲其他除交响乐队以外的弦乐器为欧洲各国民族乐器范畴。
|  |  | 08011105 | 其它西洋弓弦乐器 | 欧洲其他除交响乐队以外的弦乐器为欧洲各国民族乐器范畴。
|  |  | 08010510 | 其它西洋木管乐器 | 交响乐队根据作曲家所需反应不同地域特色和民族风格的作品中所使用的特色乐器，由于国内乐器制造商不涉及此类乐器的制造且使用量较少故只能采取进口。
|  |  | 08010606 | 其它西洋萨克管乐器 | 交响乐队根据作曲家所需反应不同地域特色和民族风格的作品中所使用的特色乐器，由于国内乐器制造商不涉及此类乐器的制造且使用量较少故只能采取进口。
|  |  | 08010709 | 其它西洋铜管乐器 | 交响乐队根据作曲家所需反应不同地域特色和民族风格的作品中所使用的特色乐器，由于国内乐器制造商不涉及此类乐器的制造且使用量较少故只能采取进口。
|  |  | 08011001 | 三角钢琴 | 型号:5英尺-9英尺 琴壳：材料为硬岩枫木；21层；内外壳同时弯曲，形成一个统一的外框；无可比拟的强度和稳定性；厚度：8.26厘米 弦轴板：6层夹紧弦轴板专利设计，6层径锯切割的硬岩枫木和球影花梨板。连续将纹理以45度角交错对称分布，因此纹理从不同方向环绕调律钉，从而提供了充分的调律钉抓握力。通过这个独特的设计，调律时调律钉的运动更加平滑，稳定性保持的更好，钢琴音准的准确性也更持久。 音板：这种类似小提琴音板的设计，可使整个音阶范围内的声音更加自由而均匀。它的构造采用了厚度由中心至边缘渐薄的特殊设计，中间为9毫米，触及琴壳和外琴壳的边缘是6毫米，随后在上面安装同样具有拱形的肋木和码桥。这一设计使音板达到完全自由的振动，与其他部件协同工作时，排出更大量的空气，产生更为丰富持久的声音。纹理紧密的径切西特加云杉，是一种在压力和振动下特别稳定的木材，因此，被专门用来制作音板。 码桥：高音：由硬岩枫木竖直叠层加实心硬岩枫木盖构成，平刨至规定高度后，上石墨涂层，钻孔，手工开槽，保证每根琴弦精确的支撑点。这种设计方式能够抗拒码桥开裂问题。低音：与高音区码桥连接。枫木暗销结合，粘合并用螺丝固定在音板上。 弦列：交叉弦列；组合式别弦钮；前后双重泛音列。张力：20,000千克，取决于高音。
|  |  | 08011003 | 手风琴 | 120BASS回声琴，四排簧，37键，自由低音，下颚变音器，附背带..
|  |  | 08010901 | 竖琴 | 5年以上加拿大硬质枫木支柱，20年以上高档红杉发音板，硬质色木刨切S横梁，65锰钢传动部件，镀金踏板， 传动轴全部配置轴套，BOWBRAHD公司特级专项加工琴弦，高配保护套，原厂备份琴弦。
|  |  | 08010503 | 双簧管 | 双簧管是由哨子（双簧片），管体（包括上节管、下节管和喇叭口三部分）和镀镍、镀金按音键组。 使用材质：管体用经过特殊处理的玫瑰木、乌木等硬木制成。
|  |  | 08010817 | 泰锣 | 1，金属材质，中间带凸起心；2，最低的两个八度；3，带有站架，保护箱，专用槌；
|  |  | 08010822 | 天巴鼓 | 1，四个不同尺寸；2，金属鼓腔；3，带有站架和牛铃架；4，带有保护箱
|  |  | 08010823 | 通通鼓 | 1，8个不同尺寸；2，木质鼓腔；3，双面皮；4，带站架；5，带保护箱；
|  |  | 08010707 | 小低音号 | 小低音号由黄铜制成，结构分号嘴、号身两部分组成，通常是4-5个活塞式按键控制音高。
|  |  | 08010604 | 小低音萨克斯管 | 小低音萨克斯管完全由纯铜镀铬金属制成，属单簧片乐器，乐器有两部分组成，单簧片吹口部分和管身部分组成。
|  |  | 08010702 | 小号 | 小号由黄铜制成，结构分号嘴、号身两部分组成（也可有多个不同的可拆卸的号口组成），通常是3个活塞式按键（根据不同风格分扁键和立健式控制音高）。
|  |  | 08010802 | 小军鼓 | 1，双面皮；2，能适应北方干燥气候的北美枫木鼓腔14x5.5，14x6.5，14x8，（均为英寸）；3，黄铜鼓腔14x3，14x5，14x6（均为英寸）；4，响弦为钢质弹簧、漆包金属线、钢缆等至少三种以上材质；5，上弦器为分离独立式；6，配有仿兽皮性能的鼓皮；7，鼓圈为铸造式和外卷边；8，每面鼓皮至少配置10对螺丝；9，分别带有站架和坐架，架腿需双片加厚金属材质；10，配有保护箱；11，应保证正常使用两年内不出现明显杂音
|  |  | 08011101 | 小提琴 | 专业级小提琴是12平均律乐器，属弦乐高音声部乐器全手工制作，琴体分为琴头、指板、面板、背板、侧板、腮托、拉弦板组成，琴头及背板为枫木制成，面板为云杉木制成，指板、腮托、拉弦板为乌木制成，成人琴规格尺寸分为3/4、4/4。
|  |  | 08010504 | 英国管 | 英国管属双簧片低音声部乐器是由哨子（双簧片），管体（包括上节管、下节管和喇叭口三部分）和镀镍、镀金按音键组成。使用材质：管体用经过特殊处理的玫瑰木、乌木等硬木制成。
|  |  | 08011005 | 羽管键琴 | 羽管键琴盛行于欧洲巴洛克时期纯木质手工制作的键盘乐器，有单键盘和双键盘意大利、法国、德国不同风格，可变音高结构415、430、440赫兹，通常由三组琴弦组成4英尺一组、8英尺两组大型琴加16英尺一组。
|  |  | 08010701 | 圆号（法国号） | 圆号（法国号）由黄铜制成，结构分号嘴、号身、号口（喇叭口可拆卸）三部分组成，4-5个活塞式转阀按键控制音高。
|  |  | 08011102 | 中提琴 | 专业级中提琴是12平均律乐器，属弦乐中音声部乐器由全手工制作，琴体分为琴头、指板、面板、背板、侧板、腮托、拉弦板组成，琴头及背板为枫木制成，面板为云杉木制成，指板、腮托、拉弦板为乌木制成，成人琴规格尺寸分为3/4、4/4。
|  |  | 08010602 | 中音萨克斯管 | 中音萨克斯管完全由纯铜镀铬金属制成，属单簧片乐器，乐器有两部分组成，单簧片吹口部分和管身部分组成。
|  |  | 08010809 | 钟琴（铝片琴） | 1，音板材质为铝合金或钢，表面经拉丝或亚光等防滑处理；2，音域大于三个八度；3带有止音系统，4，至少中、低音部分带有共鸣系统，共鸣管或者共鸣箱均可；5，带有轱辘的站架；6，带有保护箱；7，正常使用两年内不应出现明显杂音，音板的悬挂系统不应损毁
209 | A0599 | 其他图书、档案 | 5010900 | BankScope全球银行与金融机构分析数据库 | 金融类数据库 | 文科数据平台建设
|  |  | 11000000 | 进口图书 | 国外出版的音乐乐谱、国外相关音乐图书、文献资料，因版权限制国内无法采购 | 专业音乐教学及演奏
210 | A090602 | 录音录像带 |  | 进口录音录像带 | 与专业音乐相关的国外出版的录音、录像带资料因版权无法在国内购置 | 专业音乐教学及欣赏，作品分析及演奏。
211 | C010202 | 物理学的研究和试验开发服务 | 05080404 | WMS系统（wire-mesh sensors system） | 1、空间分辨率：常规分辨率2~3mm； 2、时间分辨率：每秒成像10,000次； 3、电极金属丝：不锈钢材料，最小直径50μm，常规250μm。 | 电容法对弱介电工质条件下空泡率实验数据的问题，对气液两相流开展深入研究。
212 | C010299 | 其他自然科学研究和试验开 发服务 | 03000000 | 微量热涌动仪 | 直接在生物溶液环境中测量任何（生物）分子间亲和力(KD, 解离常数)； 研究血清、细胞裂解液或其它生物溶液对生物分子的作用，并且能够分离出真正的结合过； 直接在细胞膜上研究膜结合蛋白； 研究溶液中酶活性、复合物形成、定向组装过程的多组分反应或者生化成分； 使用荧光标记竞争物以无标记的方式获得更大的筛选项目 (“竞争性MST” ) ； 一个靶标上不同结合位点的区分； 研究酶动力学(vmax, kcat)； 研究化学计量学并确定生物分子结合位点的数目； 研究结合能量学ΔG (自由能 ), ΔH (焓) and ΔS (熵)； 直接测量或是在竞争性实验中研究抑制物亲和力Ki | 采用毛细管涌动法研究蛋白质相互作用。生物化学
|  |  | 03080514 | 便携式太阳光度计 | 波段： 440，670，870，1020，936nm；带宽：10nm；测量模式：单波段测量或5波段自动测量 | 大气气溶胶检测、卫星遥感产品印证
|  |  | 3250249 | 场电位刺激仪 | 技术指标:刺激频率 0.010-99Hz 刺激时间 0.4-24ms 刺激电流 ±40-240mA 工作性能:双极脉冲,在短路和开路时能实现仪器保护数字输入和输出,可编程多步骤的协议 | 对细胞进行兴奋性电刺激，通过电刺激肌细胞以防止其脱分化,并通过改变电刺激的电压、频率, 持续时间使肌细胞在细胞培养过程中得到不同强度不同程序的锻练而保持肌细胞的杆状及纹状形态及其肌细胞的正常生理机能。生物学
|  |  | 3011120 | 弱压力控制器 | 技术指标:压力范围-250 mmHg 至 250 mmHg 压力分辨率+/- 1.5 mmHg 最小压力持续时间 7 ms 最小压力间隔 7 ms | 用于生物体系的微纳力学加载,主要为自动膜片钳设计。它可与各种智能操纵手配合使用，在多个显微操作实验中应用。生物医学研究
|  |  | 3080507 | 天空辐射计 | 波长：315，400，500，675，870，940，1020nm；带太阳自动跟踪和GPS系统 | 海上大气气溶胶检测、卫星遥感产品印证
213 | C010302 | 测绘科学技术研究服务 | 03040226 | 水准测量仪 | 高程观测值分辨率：0.01mm 距离观测值分辨率：1mm 测量时间：3秒 望远镜放大倍数：32倍 显示器：240mm×160mm | 野外高程测量
214 | C010303 | 材料科学研究服务 | 03061840 | 离子减薄仪 | 1、加速电压 0-10KV连续可调 2、最大束流密度 大于200微安/厘米 3、减薄速度(铜) 30μ/h（最大） 4、样品对离子束的倾角 7-90°（普通试样台） 0-90°（精细抛光试样台） | 透射电镜样品制备
|  |  | 03061840 | 三束离子切割仪 | 100°轰击扇面,50-150μm/h,切割截面区域尺寸>4×1mm | 用于透射电镜、扫描电镜前期制样
|  |  | 05000000 | 3DCS尺寸公差分析软件 | 1、标准公差查询、基孔制和基轴制配合表，以及各种加工设备的标准公差表等 | 公差尺寸链分析研究
215 | C010306 | 化学工程研究服务 | 4400201 | 全自动氮气吸脱附孔径及比表面分析仪 | 1.分析范围: 比表面积: 0.0001m2/g 无上限, 孔径分析范围 : 3.5 Å to 5000 Å 微孔区段的分辨率为0.2 Å,孔体积最小检测: 0.0001 cc/g （该条必须满足） 2.此仪器必须配备有等温夹，以确保分析的准确性，控制液面变化<0.1mm，等温夹必须适合各种冷浴，包括液氮、液氩、冰水等，仪器运行时分析站不能移动，防止冷暖体积的变化，不能使用液位传感器及其他落后技术。 3.此仪器必须一体机原位脱气，不可以为分体机。配有一个分析站和两个脱气站，且脱气站和分析站各配有独立的真空系统(为确保精度，脱气站和分析站不可共用真空系统)。其中脱气站必须配备独立真空泵，并且脱气站控制为计算机控制，加热温度从室温到450℃。 4.液氮系统: 分析站杜瓦瓶为3升，72小时无需人员介入，确保微孔分析过程能在无需添加液氮的情况下进行。 5.脱气站和分析站具有独立的冷阱管.并且配备3L大容量冷阱杜瓦瓶。 6.此仪器分析站必须配备0.1torr高精度压力传感器。 7.此仪器的所有阀门必须采用电磁阀控制，而非气动阀, 确保密封性，防止样品管内粉末样品沸腾损失和二次污染。 8.真空系统:两个双级机械泵 (脱气站和分析站各一个) 和一个分子涡轮泵用于分析站。 9.仪器配置6个物理吸附进气口，以便使进行不同的气体分析时无需更换气路。 10.此仪器必须可以测试微孔脱附曲线，脱附相对压力必须达到10-7 P/P0，提供测试报告。 11.仪器配置先进的样品管密封单向阀，避免样品管在从脱气站到分析站转移过程中的二次污染。 12.装有传感器和阀门的歧管由一整块钢板组成，无拼接保证稳定稳定不受短期环境温度影响。 | 用于测量材料的比表面积，物理化学，纳米材料学
|  |  | 03200824 | 全自动固相萃取仪 | （1）要求采用注射泵上样，处理体积可达20 L，样品泵流速可在0-60mL/min范围内调节 （2）进样和输液的准确度需低于±2.5%； （3）要求阀体、管件、活塞、衬垫等能够耐酸碱； （4）要求上样泵独立于萃取溶剂洗脱泵，避免交叉污染； | 各类样品进行前处理，包括食品、药品、农业、环境等相关领域
|  |  | 4280308 | 微型磁力高压反应釜 | 1、反应器容积：0.25～128 L；2、真空度：10～3 mbar；3、压力：200 bar | 1、分子生物学科研使用应用；2、医学相关专业教学适用；3、在食品、医药、化学等行业得到广泛应用
216 | C0201 | 软件开发服务 | 04110203 | 汽车快速原型控制器 | 原型控制器的处理器速度大于等于900MHz，启动时间小于350ms，至少4通道CAN接口，2通道RS232接口，4通道FlexRay接口，模拟量输入精度至少16位，模拟量输出精度至少12位；基于FPGA进行I/O和PWM扩展，供电电压6-40V直流；simulink/Stateflow无缝接口。 | 汽车电控系统控制策略快速原型研发
|  |  | 05010606 | 汽车实时仿真系统 | 采用多核处理器，主频大于2.6GHz，1G内存用于应用程序数据开发，处理器板卡支持以太网1000M和TCP、UDP协议，和Simulink/Stateflow无缝接口。 | 汽车电控系统硬件在环用仿真模型研发
|  |  | 05010526 | 汽车硬件在环设备 | 支持多缸发动机和车辆动力学模型的实时多种类I/O接口，角度处理单元APU分辨率0.011°转速超过28000rpm,16通道14位差分模拟量输入，20通道12位模拟量输出，可以进行发动机凸轮轴、曲轴转角信号产生和轮速信号的产生，2路CAN接口，10通道温度传感器的阻性模型，24通道模拟量输入，9通道模拟量输出 | 汽车电控系统硬件在环实时输入输出接口
Note on C2406: guanzy: 下面的生物安全柜分类有问题
Note on F2427: guanzy: 精简描述
Note on F2440: guanzy: 建议与下一条合并